FORMULAR  5

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 5 - Simulatorul de nivel inalt de nastere, wireless,  capabil de a simula nasterea normala si patologica, scenarii avansate de criza in obstetrica si ginecologie

Examinand documentatia de atribuire atasata anuntului de participare nr. ................ publicat in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro, subsemnatii, reprezentanti autorizati ai ofertantului ......................... (denumirea/numele ofertantului) ................. ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sa furnizam .......(se indica denumirea produselor)........., cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini:

NOTA:

In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in Formularul de propunere tehnica, pus la dispozitia operatorilor economici de catre autoritatea contractanta si cele prevazute in Caietul de sarcini a achizitiei, prevaleaza informatiile din Caietul de sarcini.

In conformitate cu prevederile art.137, alin.(3), lit.a) din H.G nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini.

FORMULAR  5.1 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 5 - Simulatorul de nivel inalt de nastere, wireless,  capabil de a simula nasterea normala si patologica, scenarii avansate de criza in obstetrica si ginecologie

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta/ functionale minime solicitate in caietul de sarcini | Specificatii tehnice / cerinte de performanta/functionale propuse Detalii privind modul de Indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRODUSE SOLICITATE (Cap.3.3.1 din Caietul de sarcini) Contractantul va furniza urmatoarele produse: LOT 5 - Simulatorul de nivel inalt de nastere, wireless, capabil de a simula nasterea normala si patologica, scenarii avansate de criza in obstetrica si ginecologie |  |
| 2. | Specificatii tehnice minimale (Cap.3.3.1.1 din Caietul de sarcini) |  |
| 2.1 | Nr. Crt; Denumire produs; U/M; Cant; Loc de livrare; Data de livrare solicitata; Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta / functionale minime; Durata minima garantie. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.. 1; Simulatorul de nivel inalt de nastere, wireless, capabil de a simula nasterea normala si patologica, scenarii avansate de criza in obstetrica si ginecologie; Buc; 1; Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie ,,George Emil Palade” din Targu Mures, Str. Gh. Marinescu, nr. 38; maxim 15 zile de la semnarea contractului de furnizare de catre ambele parti; Conform tabelului de mai jos; 24 luni. |  |
| 1.2 | Va fi un manechin în mărime naturală, portabil, wireless, autonom, de înaltă fidelitate, echipat cu un sistem automat de simulare a nașterii.. Va oferi o oportunitate de instruire practică în toate aspectele nașterii normale, precum și în urgențele obstetricale, cum ar fi distocia de umăr și hemoragia postpartum.. Va fi prevazut cu un software de management care utilizează si aplica parametrii farmacocinetici și farmacodinamici ai medicamentelor (avand integrate cel puțin 50 de medicamente), precum și modele care reflectă fiziologia materno-fetală și monitorizarea cardiotocografică (CTG) a fătului, fara interventie utilizator sau preprogramare.. Software-ul va gestiona in mod automat mecanismele fiziologice dupa modele validate fara interventie utilizator sau preprogramare. De exemplu, saturație scăzută + hipertensiune arterială + tahicardie + tahipnee), procesele de reglare precum reflexul baroreceptor sau răspunsul ventilator va produce modificări compensatorii, fără intervenția instructorului.. Software-ul va gestiona modul în care funcția cardiacă și respiratorie maternă afectează perfuzia uterină și modificările oxigenării fetale. Oxigenarea fetală și contracțiile uterine vor determina automat ritmul cardiac fetal fara interventie utilizator sau preprogramare.. Simulatorul va fi echipat cu un model realist al canalului de naștere, permițând o reprezentare fidelă a mecanismelor nașterii, cum ar fi coborârea și rotația fetală.. Simulatorul va permite schimbarea poziției manechinului în travaliu: litotomie, pe scaun ginecologic, poziție așezată sau ghemuită, inclusiv asigurarea mobilității în zona taliei (de exemplu, flexia în manevra McRoberts). Minim va detecta automat: supina, poziție laterală stângă, Trendelenburg cu detectie, Trendelenburg invers. Va fi echipat cu căi respiratorii superioare modelate realist, precum si cu un sistem respirator simulat, cu posibilitatea de ventilație mecanică. Va avea plămâni simulați. Simulatorul va putea simula utilizarea anesteziei gazoase cu Enfluran, Halotan, Izofluran, Protoxid de azot și monitorizarea funcției alveolare și a fracției inspiratorii.. Va avea capabilitatea de ilustrare respirație spontană, autocontrolată – inspir și expir cu miscare toracica vizibila, simetrica dar si asimetrica- dar si BVM, intubația endotraheală, ventilația cu presiune pozitivă. În cazul ventilației cu presiune pozitivă, sistemul va fi capabil să o recunoască, moduri trigger pacient. Va permite utilizare dispositive nazofaringiene și orofaringiene.. Vor fi posibile simularea si practicarea de diverse situatii si proceduri de urgenta minim manevra Esmarch, bronhoobstrucția (ocluzia), in cazul intubațiilor traheale reusite sau nereușite, mișcările toracice corespunzătoare vor fi vizibile, iar sunetele respiratorii vor fi audibile, în funcție de succesul intubației.. Vor putea fi afisate nivelurile gazelor sanguine arteriale/venoase în funcție de starea fiziologica pacientului fara interventie instructor sau preprogramare. Saturația de oxigen va corespunde conținutului de oxigen din sânge, si din parametrii pulmonari.. Sunetele respiratorii vor fi auscultabile, cu capacitatea de a ilustra inclusiv respirația șuierătoare, gâfâitoare. Sunete cardiace auscultabile în cel puțin 4 locatii configurabile independent una de alta, minim 8 sunete diferite, sunete pulmonare in minim 4 locatii, sunete abdominale in minim 4 locații, minim 3 tipuri cu posibilitate selectie independenta unul de altul.. Va putea reproduce sunete vocale - preînregistrate sau generate live. Va fi prevazut cu functie de comunicare bi-directionala. Va exista posibilitatea conectării unui ECG real, cu minim 3 derivatii cablu.. Simulatorul va putea afisa ECG in 12 derivații.. Va fi echipat cu un mecanism baroreceptor care se va activa automat la modificările hemodinamicii, în scopul compensării.. Va putea fi utilizat cu un defibrilator real (atat monofazic cat si bifazic ) cat si cardioversie. Se vor putea aplica defibrilări virtuale, generate de utilizator. Posibilitatea de a lucra cu un stimulator cardiac. Cu generare automata de respuns fiziologica, fara interventie operator sau preprogramare.. Modelele de gestionare automata vor functiona astfel compresiile toracice eficiente în timpul resuscitarii cardiopulmonare sa provoca automat o modificare a debitului cardiac, a concentratiei de CO2 generate și a unui puls periferic palpabil.. Va fi prevazut cu puls bilateral ale arterelor carotide, brahiale și radiale, dorsalis pedis. Cu posibilitate de modificare a pulsațiilor periferice ale membrelor în 4 faze: absentă, slabă, normală, puternic.. Vor exista modele de management pentru controlul evoluției ischemiei miocardice (alimentare cu oxygen a miocardului automat va influenta ritmul cardiac producand un raspuns la hipoxemie, fara interventie operator sau preprogramare). Va permite măsurarea bilaterală neinvazivă a tensiunii arteriale. Prin palpare sau prin tehnica Korotkoff.. Va fi prevazut cu un monitor al măsurilor de CPR aplicate care sa evalueze eficacitatea: locul unde sunt plasate mâinile pe piept și profunzimea compresiei CPR, raportul compresie-ventilație, inspirație-expirație, tensiunea arterială, presiunea fluxului sanguin coronarian, ventilația alveolară.. Va fi capabil să lucreze cu dispozitive automate de resuscitare cardiopulmonară (CPR), cum ar fi AutoPulse, Life-Stat, LUCAS sau echivalentele acestora.. Zgomotele cardiace vor fi prezente, posibil configurate și auscultate în 4 zone pe torace, sincronizate cu activitatea cardiacă.. Simulatorul va putea genera semne neurologice minim convulsii, reactive pupilara, mișcările ale pleoapelor, hemoragie oculara, cataracta. De asemenea si ilustrativ temperatura, presiune intracranaiana.. Va fi prevazut cu posibilitatea de acces venos bilateral pe brațe, simularea injecției și aspirației epidurale, va permite cateterizarea vezicii urinare, inserarea supozitoarelor rectale.. Va permite practicile curente pe etapele premergătoare nașterii, minim examinare vaginala, statii fetale, pozitie fetala, evaluare cervix . Va permite ilustrarea manevrei Leopold. Va permite ilustrarea etapelor travaliului, contracții uterine palpabile. Va fi posibila ajustarea in ce privește intensitatea, durata și frecvența contracțiilor, pozitie Trendelenburg si laterala stanga cu detectie.. Va putea exersa manevra McRoberts cu detectarea automată a succesului și înregistrarea în memoria simulatorului. Va permite manevra de compresie suprapubiană și detectarea (dacă este efectuată cu succes) cu o simfiză palpabilă.. Va permite ilustrarea unor specifice manevre medicale cum ar fi minim: manevra Zavanelli cu detectarea automată a succesului, manevra Rubin II, Woods (cu consmenarea rotatiei anterioare, posterioare a umarului). Va permite configurarea la naștere minim (prezentare vertex- pelviana, breech), alegerea din minim 11 opțiuni vertex (pelviana), alegerea din minim 8 optiuni pentru prezentare breech, alegerea statiei de pornire ( minim 5 statii) , va permite alegerea starii cordonului din minim 2 variante, va permite selectarea starii placentei (intacta/fragmentata).. Va permite auscultarea bătăilor inimii fetale în cel puțin 5 locații pe peretele abdominal anterior, în funcție de poziția fătului.. Va permite efectuarea unei epiziotomii.. Va permite simularea de hemoragii vaginale controlabile ca si intensitate in minim urmatoarele: absentă, rară, moderată, intensă, abundentă. Posibilitate hemoragie clasa III. Va fi prevazut si cu posibilitatea de simulare in scenarii complexe incluzand trauma si a unei hemoragii din minim doua locatii posibile. Va fi un concept care permite extragerea placentei cu o tracțiune ușoară. Prevazut cu placenta integra dar si fragmentata. De asemenea va permite ilustrarea principiului operației cezariene.. Va permite aplicarea extracției ventuza (vid-extractor) precum si aplicarea forcepsului.. Fătul va fi capabil să sesizeze intensitatea tracțiunilor (forța curentă și forța de vârf) și să semnaleze o alarmă în caz de forță excesivă și manipulare brutală.. Simulatorul va putea asigura suport pentru fazele perioadei postpartum.. Va permite aplicarea unui balon intrauterin.. Compresia și masajul bimanuale vor putea fi efectuate, detectate si raspuns automat generat.. Va permite simularea de inversiune uterine, masajul și compresia uterină. În timpul masajului uterin va fi illustrata productie de sânge, ca și în perioada placentară propriu-zisă - abundente, ușoare, moderate, profuze.. Va permite detectarea și vizualizarea poziției si fătului.. Sistemul va fi dotat cu monitorizare a următorilor parametri: starea pacientului cu valori care reflectă statusul cardiovascular, respirator și neurologic, datele simulării (numele simulării, etapele etc.), starea pacientului, cronologia procesului, cu posibilitatea notării și resetării funcționării procesului, concentrația efectivă de medicație și posibilitatea resetării, starea bateriei simulatorului, starea bateriei fetale.. Va fi disponibil un monitor de pacient simulat care va permite configurarea parametrilor digitali, a formelor de undă, a culorilor de afișare a semnalului și setarea nivelurilor de semnalizare ale acestora. Același monitor sau o unitate disponibila (monitor, all-in one etc) va fi utilizat ca afișaj CTG.. Simulatorul va fi echipat cu un făt pentru naștere normală de dimensiuni realiste, ce respecta standardele OMS conform percentilei relevante (min. 50%). Va permite palparea fontanelelor și a suturii sagitale, fără zone de inserție mecanica in zone anatomice (exemplu cap sau pelvian). Fătul folosit pentru naștere va fi moale în anumite locuri - membre, fese, abdomen, pentru a permite un realism mai mare în timpul nașterii și al examinării vaginale Va avea posibilitatea de upgrade implementare tehnica lui Leopold.. Simulatorul copil va simula plânsul bebelușului, în funcție de fazele travaliului normal. Plânsul audio va putea fi controlat manual sau modelat (în relație directă cu fiziologia fătului în timpul travaliului).. Fătul va permite mișcarea liberă a articulațiilor gâtului, umărului, cotului, șoldului și genunchiului. Va permite aspirarea secrețiilor din tractul respirator (gură și nas) după naștere. Va fi prevazut cu un cordon ombilical cu capacitatea de a fi prins și tăiat. Va fi posibila realizarea scorului APGAR la minutul 1 și 5 (pe baza complicațiilor, valorilor gazelor sanguine venoase și arteriale (PH, pO2, pCO2), calculate automat prin mecanismul fiziologic încorporat.. Conform scorului APGAR, fătul genereaza plans automat la naștere. Prezența și intensitatea plânsului va fi în concordanță cu fiziologia sa din timpul nașterii, fara interventie instructor.. Sistemul va detecta decelerații variabile ale activității cardiace fetale datorate compresiei cordonului ombilical în timpul contracțiilor uterine și va reflecta perfuzia placentară și fluxul sanguin corespunzătoare în cordonul ombilical.. Vor putea fi simulate diferite situații din perioada postpartum – inversie uterină, atonie uterină.. Sistemul va putea genera o cardiotocografie (CTG) simulată pe computer – cu un minim de citiri: ritm cardiac fetal (FHR), activitate uterină, ritm cardiac matern (MHR), sPO2 matern, tensiune arterială neinvazivă și măsurarea temperaturii.. CTG simulat va putea avea capacitatea de a seta niveluri de alarmă/semnal (minime și maxime), cel puțin pentru următorii parametri: FHR, MSHR, SpO2, temperatură, sistolă și diastolă, dezactivarea alarmei și intensitatea acestora.. Sistemul va fi capabil să funcționeze autonom timp de cel puțin 4 ore (cu baterie).. Configuratia ofertata va include toate componentele ce ofera functionalitatile de mai sus: simulator, făt, stație de lucru pentru instructor, monitor simulat și cel puțin următoarele scenarii disponibile: naștere normală, naștere vaginală instrumentală, tahicardie fetală cauzată de febră maternă, naștere pelviană, depresie a sistemului nervos fetal cauzată de opiacee prescrise mamei, distocie de umăr, atonie uterină și hemoragie postpartum, stop cardio-respirator matern, eclampsie, prolaps de cordon ombilical.. |  |

Operator economic

................................

(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR  5.2 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 5 - Simulatorul de nivel inalt de nastere, wireless,  capabil de a simula nasterea normala si patologica, scenarii avansate de criza in obstetrica si ginecologie

| Nr. crt | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta/ functionale minime solicitate in caietul de sarcini | Specificatii tehnice / cerinte de performanta/functionale propuse Detalii privind modul de Indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea produselor solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate (Cap.3.3 din Caietul de sarcini) In derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusa de urmatoarele principii: - Contractantul actioneaza in interesul autoritatii contractante pe durata furnizarii produselor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire; - Contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru contract in ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor contractului. (...)Contractantul va asigura totodata, pentru Achizitor in perioadele specificate in caietul de sarcini: - Instalarea, punerea in functiune si testarea produselor la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta - Instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta Toate costurile asociate furnizarii produselor, inclusiv operatiunile cu titlu de accesoriu mentionate mai sus, vor fi incluse in propunerea financiara depusa la procedura de atribuire. |  |
| 2 | Produse solicitate (Cap.3.3.1 din Caietul de sarcini) (...)Produsele ofertate vor fi noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. |  |
| 3 | Timp de functionare (disponibilitate) a produsului (Cap. 3.3.2 din Caietul de sarcini) Produsele vor detine capabilitatea de a fi utilizate in cadrul procesului didactic si de cercetare, cu o disponibilitate de luni pana vineri, intre orele 08-20.00, interval in care sunt acceptate intreruperi de maxim 60 minute. |  |
| 4 | ## Garantie (Cap. 3.4. din Caietul de sarcini) Produsele din toate loturile vor avea o garantie de minim 24 luni. Toate produsele vor fi acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului-verbal de receptie. Garantia este obligatia contractuala a vanzatorului fata de cumparator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de cumparator/ de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie. Garantia va preciza elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire - inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale locatiei unde se presteaza serviciile de mentenanta. Certificatul de garantie va acoperi reparatiile sau inlocuirile si poate sa includa prevederi referitoare la prestarea de servicii cu optiuni de ridicare si returnare sau reparatii la fata locului. Garantia va asigura faptul ca produsele sunt conforme cu specificatiile tehnice, fara costuri suplimentare. Service-ul in perioada de garantie va fi asigurat de personal specializat si calificat. Piesele de schimb si manopera in perioada de garantie vor fi gratuite. In cazul in care produsul nu poate fi reparat la sediul Autoritatii Contractante, cheltuielile de transport si asistenta tehnica vor fi suportate de Furnizor in perioada de garantie. Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la: - demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil); - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil); - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - inlocuirea partilor defecte; - despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia; - instalarea in starea initiala; - testarea pentru a asigura functionarea corecta; - repunerea in functiune. Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect” va fi interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreati de parti, avand ca referinta pentru determinarea defectelor specificatiile tehnice sau cerintele functionale aferente produsului ofertat. Cerintele de mai sus vor fi confirmate de ofertant in cadrul propunerii tehnice. Prin confirmarea cerintelor de mai sus in cadrul propunerii tehnice se considera ca ofertantul a furnizat Autoritatii Contractante o declaratie scrisa din care sa rezulte garantarea produselor furnizate in conformitate cu cerinta stabilita. |  |
| 5 | ## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurarea pe durata transportului (Cap.3.5 din Caietul de sarcini) Termenul solicitat pentru furnizarea, instalarea, punerea in functiune si testarea produselor care fac obiectul caietului de sarcini precum si instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta este de maxim 15 de zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ambele parti contractante. Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative la urmatoarea adresa: Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures str.Gh Marinescu, nr.38, Targu Mures, Jud.Mures, cod postal 540142, Romania. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul este instalat (dupa caz), functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta. Produsele/echipamentele se livreaza cu software-urile licentiate preinstalate, astfel incat sa poata fi utilizate de la prima pornire. Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre locatia unde vor fi amplasate. Ambalajul va fi prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare. Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea, punerea in functiune si testarea produselor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei. Transportul si toate costurile si riscurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Contractantul si vor fi luate in calcul la stabilirea pretului din oferta. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca costuri suplimentare. |  |
| 6 | ## Operatiuni cu titlu accesoriu(Cap.3.6 din Caietul de sarcini) Instalare, punere în funcțiune, testare (Cap.3.6.1 din Caietul de sarcini) Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta si va efectua orice alta configuratie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta a produselor. Contractantul va instala toate produsele in mod corespunzator, asigurand-se in acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea produselor, contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare. Odata ce produsele sunt instalate, contractantul va realiza toate configuratiile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima. Dupa instalare si punere in functiune, contractantul va efectua teste functionale ale produselor. Pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante. Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari, pana la acceptarea de catre Autoritatea Contractanta. Dupa instalarea si punerea in functiune a produselor mai sus mentionate, personalul va fi instruit pentru utilizarea produselor achizitionate in conditii optime. |  |
| 7 | Instruirea personalului pentru utilizare (Cap.3.6.2 din Caietul de sarcini) Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste operarea produselor. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera produsele mai sus mentionate. Numarul persoanelor care vor fi instruite este de maxim 10 persoane/ lot. Instruirea va fi organizata dupa ce produsele sunt functionale si va permite personalului Autoritatii Contractante: - intelegerea diferitelor componente ale produsului; - intelegerea tuturor functionalitatilor; - operarea produsului; - informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator; - depistarea problemelor si diagnosticare de baza, etc. Contractantul va propune orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul Autoritatii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produselor furnizate. Durata sesiunii de instruire va fi propusa de catre Contractant, in functie de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii, pentru o cat mai buna instruire. Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin: manuale de operare, ghiduri de utilizare, fise tehnice, etc. |  |
| 8 | ## Mentenanta corectiva in perioada de garantie(Cap.3.7.1 din Caietul de sarcini) Serviciile de mentenanta corectiva din perioada de garantie a produsului sunt incluse in pretul bunului. Mentenanta corectiva reprezinta totalitatea operatiunilor de interventie la un echipament/produs care se efectueaza ca urmare a unor defectiuni sau functionarii in afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de functionare optima a echipamentului/produsului. Mentenanta corectiva include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv interventia pentru restabilirea bunei functionari si va fi efectuata pentru toate partile componente ale produsului atunci cand autoritatea contractanta semnaleaza un incident. Contractantul va include in costurile mentenantei corective toate costurile aferente interventiei, cum ar fi, dar fara a se limita la: forta de munca, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuarii operatiilor de mentenanta corectiva, daca este cazul. Activitatile de mentenanta corectiva se vor realiza, de regula, in locatiile unde sunt instalate/amplasate produsele. In cazul in care activitatile de mentenanta corectiva necesita operatii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate si la sediul contractantului, caz in care se intocmeste un proces verbal de custodie. Dupa fiecare interventie corectiva, contractantul va efectua teste de functionare care sa demonstreze ca produsul functioneaza in parametrii optimi si va prezenta un raport care sa includa activitatile realizate, piesele de schimb utilizate, precum si rezultatele testelor de functionare. In cazul in care produsul respectiv functioneaza pe perioada de garantie fara defectiuni sau functioneaza in parametrii optimi stabiliti se poate ca aceste servicii sa nu fie solicitate de autoritatea contractanta. |  |
| 9 | ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR(Cap.4 din Caietul de sarcini) ## 4.1.Atributiile si responsabilitatile furnizorului Furnizorul are urmatoarele obligatii principale: Contractantul va furniza Produsele, va executa operatiunile conexe, daca acestea sunt cerute prin Caietul de Sarcini si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin Caietul de sarcini si Contractul de achizitie publica de produse, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost atribuit contractul. Contractantul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica. Contractantul va asigura, totodata, pentru Achizitor in perioadele specificate in prezentul caietul de sarcini : - Instalarea, punerea in functiune si testarea produselor la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta - Instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta Toate costurile asociate furnizarii produselor, inclusiv operatiunile cu titlu de accesoriu mentionate mai sus vor fi incluse in propunerea financiara. Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiilor legale, aprobarilor si standardelor tehnice, profesionale si de calitate in vigoare. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare. In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract. Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului. Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor si executarea operatiunilor conexe, dupa caz, in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor. Obligatiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in conditiile contractuale |  |
| 10 | DOCUMENTATII CE VOR FI FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE IN LEGATURA CU PRODUSUL (Cap.5 din Caietul de sarcini) Documentatiile obligatorii pe care Contractantul le va inmana autoritatii contractante in cadrul contractului sunt: - Factura fiscala; - Declaratie / Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, in conformitate cu legislatia aplicabila (inscriptionat in limba romana) - Garantia produselor emisa de furnizor/ producator (inscriptionat in limba romana); - Avizul de expeditie a produsului (daca este cazul); - Produsele vor fi insotite de manualul /instructiunile de utilizare inscriptionate in limba romana/engleza, documentatia tehnica, furnizata de producator, care sa cuprinda instructiuni de exploatare, utilizare, intretinere si depozitare, tiparite in 1 exemplar si pe suport electronic, precum si planificarea si continutul reviziilor periodice (daca este cazul); - Proces verbal de instruire a personalului; - Proces verbal de punere in functiune si testare a produselor. |  |
| 11 | RECEPTIA PRODUSELOR(Cap.6 din Caietul de sarcini) Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalarea, punerea in functiune si testarea, dupa caz, produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa, in termen de maxim 48 de ore dupa livrarea la sediul autoritatii contractante. Daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor, achizitorul are dreptul sa le respinga, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: a)de a inlocui produsele refuzate; sau b)de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice. Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge produsele nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. |  |
| 12 | MODALITATI SI CONDITII DE PLATA(Cap.7 din Caietul de sarcini) (...)Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective, codul CPV corespunzator (...) |  |
| 13 | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Cap.9 din Caietul de sarcini) (...)Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24. Operatorii economici vor respecta cerintele DNSH „Do No Significant Harm”, in conformitate cu Comunicarea Comisiei- Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod semnificativ” – in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852). (...) |  |

Operator economic

..................................

(semnatura autorizata si stampila)