FORMULAR  5

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 9 - Simulator virtual, haptic, pentru instruire pentru endoscopie digestiva si bronhoscopie

Examinand documentatia de atribuire atasata anuntului de participare nr. ................ publicat in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro, subsemnatii, reprezentanti autorizati ai ofertantului ......................... (denumirea/numele ofertantului) ................. ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sa furnizam .......(se indica denumirea produselor)........., cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini:

NOTA:

In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in Formularul de propunere tehnica, pus la dispozitia operatorilor economici de catre autoritatea contractanta si cele prevazute in Caietul de sarcini a achizitiei, prevaleaza informatiile din Caietul de sarcini.

In conformitate cu prevederile art.137, alin.(3), lit.a) din H.G nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini.

FORMULAR  5.1 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 9 - Simulator virtual, haptic, pentru instruire pentru endoscopie digestiva si bronhoscopie

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta/ functionale minime solicitate in caietul de sarcini | Specificatii tehnice / cerinte de performanta/functionale propuse Detalii privind modul de Indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRODUSE SOLICITATE (Cap.3.3.1 din Caietul de sarcini) Contractantul va furniza urmatoarele produse: LOT 9 - Simulator virtual, haptic, pentru instruire pentru endoscopie digestiva si bronhoscopie |  |
| 2. | Specificatii tehnice minimale (Cap.3.3.1.1 din Caietul de sarcini) |  |
| 2.1 | Nr. Crt; Denumire produs; U/M; Cant; Loc de livrare; Data de livrare solicitata; Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta / functionale minime; Durata minima garantie. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.. 1; Simulator virtual, haptic, pentru instruire pentru endoscopie digestiva si bronhoscopie; Buc; 1; Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie ,,George Emil Palade” din Targu Mures, Str. Gh. Marinescu, nr. 38; maxim 15 zile de la semnarea contractului de furnizare de catre ambele parti; Conform tabelului de mai jos; 24 luni. |  |
| 1.2 | Sistemul va include:. -Platforma de simulare cu inaltime reglabila electric. -Manechin pentru simulare endoscopie digestiva inferioara si superioara si bronhoscopie. -Simulatorul va permite, ulterior si folosirea in endoscopie urologica cu module de soft dedicate. -Sistem haptic ( force feedback) ce furnizeaza senzatii reale ca si in procedurile pe pacienti. -Va prezenta un braț rotativ pentru monitor. - Va prezenta monitor cu diagonala de minim 27” si cu tehnologie touch screen. -Simulatorul va fi echipat cu: -cavitate bucala si rect pentru abord in endoscopia digestiva superioara, inferioara si bronhoscopie -optional va putea fi utilizat si cu penis pentru utilizare in urologie. -Va include endoscoape flexibile similare cu cele reale, adaptate simulării medicale pentru a obține senzații similare cu realitatea:. -Un endoscop flexibil pentru endoscopie digestiva inferioara si superioara. -Fire ghid. -Un instrument pentru simulare pense in endoscopie digestiva. -Pedala dubla pentru simularea cauterizare. -o seringa de minim 100 cc pentru Bronhoscopie -o seringa pentru EBUS (Endobronchial Ultrasound – Ecosonografie Endobronsica) -minim 2 buc fir ghid pentru ERCP (Endoscopie Retrograde Cholangiopancreatography - Colangiopancreatografie retrograda endoscopica). Va putea fi upgradat cu module pentru:. -modul ERCP (colangiopancreatografie endoscopica retrograde).. -modul de ecoendoscopie digestiva. - modul rezectie mucoasa si disectie submucoasa. Sistemul va include urmatoarele module de antrenament:. Pentru endoscopie digestiva:. -Colonoscopie. Va include minim 2 module cu 20 cazuri cu pacienti virtuali pentru instruire in colonoscopie Modulele vor permite investigarea tractului digestiv inferior si vizualizarea miscarii endoscopului, va simula situatii reale de diagnostic cu imagine complexa a colonului si va permite exersarea de proceduri terapeutice ca biopsia si polipectomia. -Gastroscopie. Va include minim 2 module pentru endoscopia superioara, cu 20 cazuri cu pacienti virtuali. Cazurile vor permite vizualizare tractului digestiv superior cu vizualizarea miscarii inainte-inapoi a endoscopului, cu indicator de disconfort al pacientului in timpul manevrelor Cazurile vor include proceduri terapeutice de baza, ca identificarea leziunilor. -Modul de sangerare gastrica in urgenta. Cu cel putin 10 cazuri de sangerare care vor permite invatarea manevrelor in cazul sangerarii in urgenta ale tractului superior gastric Modulul va permite practica in diagnosticarea cazurilor de sangerare si procedurile terapeutice necesare si va oferi cursantilor posibilitati de tratament in patologia sangerarii, cateter spray, coagulare bipolara, injectare de substanta. -Modul de sigmoidoscopie flexibila. Va include minim 10 cazuri care vor permite investigarea sigmoidului, tehnica biopsiei si va simula cazuri reale care vor permite examinarea anusului, rectului, sigmoidului, colonului ascendent si descendent, pentru o completa examinare. -Modul de management care va permite vizualizarea modului de invatare a cursantilor, stabilirea de tutoriale si teste pentru cursanti. -Modul de invatare a manevrarii endoscopului, coordonare ochi-mana cu cel putin 2 exercitii. Va include un duodenoscop real, modificat pentru simulare si cel putin 18 cazuri virtuale care vor permite vizualizarea simultana a imaginilor endoscopice si fluoroscopice. Va avea posibilitatea utilizării accesoriilor pentru proceduri terapeutice si va include tehnici de invatare canulare papila, intelegerea imaginilor fluoroscopice ale caii biliare si ductului pancreatic, sfincterotomiei, dilatarea stricturilor si extractia calculilor Va permite utilizarea instrumentarului specific: sfincterotom, pensă tip lama, stenturi, pensă tip balon si tip basket. Pentru bronhoscopie va include:. -Modul diagnostic bronhoscopie. Care va permite cursantilor efectuarea de manevre de biopsie endobronsica Efectuarea biopsiilor Utilizarea periilor de citologie Utilizarea acelor de aspiratie Monitorizarea pacientului cu sedare moderata Monitorizarea semnelor vitale ale pacientului Monitorizrea complicatiilor. -Modul tehnici fundamentale in bronhoscopie. Va permie invatarea tehnicilor de navigatie, recunoasterea anatomiei, efectuarea in siguranta a manevrelor bronhoscopului. Echipamentul va permite lucrul atat online cat si offline.. Echipamentul va permite diagnosticarea la distanta si upgrade de soft online cu suport permanent 24 ore din 24.. |  |

Operator economic

................................

(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR  5.2 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 9 - Simulator virtual, haptic, pentru instruire pentru endoscopie digestiva si bronhoscopie

| Nr. crt | Specificatii tehnice SAU cerinte de performanta/ functionale minime solicitate in caietul de sarcini | Specificatii tehnice / cerinte de performanta/functionale propuse Detalii privind modul de Indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea produselor solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate (Cap.3.3 din Caietul de sarcini) In derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusa de urmatoarele principii: - Contractantul actioneaza in interesul autoritatii contractante pe durata furnizarii produselor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire; - Contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru contract in ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor contractului. (...)Contractantul va asigura totodata, pentru Achizitor in perioadele specificate in caietul de sarcini: - Instalarea, punerea in functiune si testarea produselor la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta - Instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta Toate costurile asociate furnizarii produselor, inclusiv operatiunile cu titlu de accesoriu mentionate mai sus, vor fi incluse in propunerea financiara depusa la procedura de atribuire. |  |
| 2 | Produse solicitate (Cap.3.3.1 din Caietul de sarcini) (...)Produsele ofertate vor fi noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. |  |
| 3 | Timp de functionare (disponibilitate) a produsului (Cap. 3.3.2 din Caietul de sarcini) Produsele vor detine capabilitatea de a fi utilizate in cadrul procesului didactic si de cercetare, cu o disponibilitate de luni pana vineri, intre orele 08-20.00, interval in care sunt acceptate intreruperi de maxim 60 minute. |  |
| 4 | ## Garantie (Cap. 3.4. din Caietul de sarcini) Produsele din toate loturile vor avea o garantie de minim 24 luni. Toate produsele vor fi acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului-verbal de receptie. Garantia este obligatia contractuala a vanzatorului fata de cumparator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de cumparator/ de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie. Garantia va preciza elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire - inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale locatiei unde se presteaza serviciile de mentenanta. Certificatul de garantie va acoperi reparatiile sau inlocuirile si poate sa includa prevederi referitoare la prestarea de servicii cu optiuni de ridicare si returnare sau reparatii la fata locului. Garantia va asigura faptul ca produsele sunt conforme cu specificatiile tehnice, fara costuri suplimentare. Service-ul in perioada de garantie va fi asigurat de personal specializat si calificat. Piesele de schimb si manopera in perioada de garantie vor fi gratuite. In cazul in care produsul nu poate fi reparat la sediul Autoritatii Contractante, cheltuielile de transport si asistenta tehnica vor fi suportate de Furnizor in perioada de garantie. Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la: - demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil); - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil); - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - inlocuirea partilor defecte; - despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia; - instalarea in starea initiala; - testarea pentru a asigura functionarea corecta; - repunerea in functiune. Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect” va fi interpretata ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreati de parti, avand ca referinta pentru determinarea defectelor specificatiile tehnice sau cerintele functionale aferente produsului ofertat. Cerintele de mai sus vor fi confirmate de ofertant in cadrul propunerii tehnice. Prin confirmarea cerintelor de mai sus in cadrul propunerii tehnice se considera ca ofertantul a furnizat Autoritatii Contractante o declaratie scrisa din care sa rezulte garantarea produselor furnizate in conformitate cu cerinta stabilita. |  |
| 5 | ## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurarea pe durata transportului (Cap.3.5 din Caietul de sarcini) Termenul solicitat pentru furnizarea, instalarea, punerea in functiune si testarea produselor care fac obiectul caietului de sarcini precum si instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta este de maxim 15 de zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ambele parti contractante. Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative la urmatoarea adresa: Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures str.Gh Marinescu, nr.38, Targu Mures, Jud.Mures, cod postal 540142, Romania. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul este instalat (dupa caz), functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta. Produsele/echipamentele se livreaza cu software-urile licentiate preinstalate, astfel incat sa poata fi utilizate de la prima pornire. Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre locatia unde vor fi amplasate. Ambalajul va fi prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare. Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea, punerea in functiune si testarea produselor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei. Transportul si toate costurile si riscurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Contractantul si vor fi luate in calcul la stabilirea pretului din oferta. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca costuri suplimentare. |  |
| 6 | ## Operatiuni cu titlu accesoriu(Cap.3.6 din Caietul de sarcini) Instalare, punere în funcțiune, testare (Cap.3.6.1 din Caietul de sarcini) Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta si va efectua orice alta configuratie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta a produselor. Contractantul va instala toate produsele in mod corespunzator, asigurand-se in acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea produselor, contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare. Odata ce produsele sunt instalate, contractantul va realiza toate configuratiile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima. Dupa instalare si punere in functiune, contractantul va efectua teste functionale ale produselor. Pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante. Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari, pana la acceptarea de catre Autoritatea Contractanta. Dupa instalarea si punerea in functiune a produselor mai sus mentionate, personalul va fi instruit pentru utilizarea produselor achizitionate in conditii optime. |  |
| 7 | Instruirea personalului pentru utilizare (Cap.3.6.2 din Caietul de sarcini) Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste operarea produselor. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera produsele mai sus mentionate. Numarul persoanelor care vor fi instruite este de maxim 10 persoane/ lot. Instruirea va fi organizata dupa ce produsele sunt functionale si va permite personalului Autoritatii Contractante: - intelegerea diferitelor componente ale produsului; - intelegerea tuturor functionalitatilor; - operarea produsului; - informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator; - depistarea problemelor si diagnosticare de baza, etc. Contractantul va propune orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul Autoritatii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produselor furnizate. Durata sesiunii de instruire va fi propusa de catre Contractant, in functie de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii, pentru o cat mai buna instruire. Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin: manuale de operare, ghiduri de utilizare, fise tehnice, etc. |  |
| 8 | ## Mentenanta corectiva in perioada de garantie(Cap.3.7.1 din Caietul de sarcini) Serviciile de mentenanta corectiva din perioada de garantie a produsului sunt incluse in pretul bunului. Mentenanta corectiva reprezinta totalitatea operatiunilor de interventie la un echipament/produs care se efectueaza ca urmare a unor defectiuni sau functionarii in afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de functionare optima a echipamentului/produsului. Mentenanta corectiva include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv interventia pentru restabilirea bunei functionari si va fi efectuata pentru toate partile componente ale produsului atunci cand autoritatea contractanta semnaleaza un incident. Contractantul va include in costurile mentenantei corective toate costurile aferente interventiei, cum ar fi, dar fara a se limita la: forta de munca, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuarii operatiilor de mentenanta corectiva, daca este cazul. Activitatile de mentenanta corectiva se vor realiza, de regula, in locatiile unde sunt instalate/amplasate produsele. In cazul in care activitatile de mentenanta corectiva necesita operatii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate si la sediul contractantului, caz in care se intocmeste un proces verbal de custodie. Dupa fiecare interventie corectiva, contractantul va efectua teste de functionare care sa demonstreze ca produsul functioneaza in parametrii optimi si va prezenta un raport care sa includa activitatile realizate, piesele de schimb utilizate, precum si rezultatele testelor de functionare. In cazul in care produsul respectiv functioneaza pe perioada de garantie fara defectiuni sau functioneaza in parametrii optimi stabiliti se poate ca aceste servicii sa nu fie solicitate de autoritatea contractanta. |  |
| 9 | ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR(Cap.4 din Caietul de sarcini) ## 4.1.Atributiile si responsabilitatile furnizorului Furnizorul are urmatoarele obligatii principale: Contractantul va furniza Produsele, va executa operatiunile conexe, daca acestea sunt cerute prin Caietul de Sarcini si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin Caietul de sarcini si Contractul de achizitie publica de produse, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost atribuit contractul. Contractantul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica. Contractantul va asigura, totodata, pentru Achizitor in perioadele specificate in prezentul caietul de sarcini : - Instalarea, punerea in functiune si testarea produselor la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta - Instruirea din partea unui reprezentant al furnizorului la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta Toate costurile asociate furnizarii produselor, inclusiv operatiunile cu titlu de accesoriu mentionate mai sus vor fi incluse in propunerea financiara. Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiilor legale, aprobarilor si standardelor tehnice, profesionale si de calitate in vigoare. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare. In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract. Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului. Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor si executarea operatiunilor conexe, dupa caz, in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor. Obligatiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in conditiile contractuale |  |
| 10 | DOCUMENTATII CE VOR FI FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE IN LEGATURA CU PRODUSUL (Cap.5 din Caietul de sarcini) Documentatiile obligatorii pe care Contractantul le va inmana autoritatii contractante in cadrul contractului sunt: - Factura fiscala; - Declaratie / Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, in conformitate cu legislatia aplicabila (inscriptionat in limba romana) - Garantia produselor emisa de furnizor/ producator (inscriptionat in limba romana); - Avizul de expeditie a produsului (daca este cazul); - Produsele vor fi insotite de manualul /instructiunile de utilizare inscriptionate in limba romana/engleza, documentatia tehnica, furnizata de producator, care sa cuprinda instructiuni de exploatare, utilizare, intretinere si depozitare, tiparite in 1 exemplar si pe suport electronic, precum si planificarea si continutul reviziilor periodice (daca este cazul); - Proces verbal de instruire a personalului; - Proces verbal de punere in functiune si testare a produselor. |  |
| 11 | RECEPTIA PRODUSELOR(Cap.6 din Caietul de sarcini) Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalarea, punerea in functiune si testarea, dupa caz, produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa, in termen de maxim 48 de ore dupa livrarea la sediul autoritatii contractante. Daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor, achizitorul are dreptul sa le respinga, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: a)de a inlocui produsele refuzate; sau b)de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice. Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge produsele nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. |  |
| 12 | MODALITATI SI CONDITII DE PLATA(Cap.7 din Caietul de sarcini) (...)Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective, codul CPV corespunzator (...) |  |
| 13 | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Cap.9 din Caietul de sarcini) (...)Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24. Operatorii economici vor respecta cerintele DNSH „Do No Significant Harm”, in conformitate cu Comunicarea Comisiei- Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod semnificativ” – in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852). (...) |  |

Operator economic

..................................

(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR  5.3 - Formular de propunere tehnica

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

FACTORI DE EVALUARE

Manechine si Simulatoare medicale pentru instructaj medical

LOT 9 - Simulator virtual, haptic, pentru instruire pentru endoscopie digestiva si bronhoscopie

| Nr. crt | Denumire factor de evaluare si descriere | Raspunsul ofertantului referitor la factorul de evaluare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Garantia suplimentara produs (fata de garantia minima de 24 luni, solicitata prin Caietul de sarcini) Punctajul se acorda astfel: a)Pentru oferta admisibila cu cea mai mare perioada a garantiei suplimentare se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte perioade de garantii suplimentare ofertate punctajul se calculeaza proportional, astfel: P puncte (n) = P garantie suplimentara produs(n) / P garantie suplimentara produs(max) x 15, unde: Ppuncte (n): punctele obtinute de oferta admisibila evaluata pentru factorul de evaluare “Garantie suplimentara produs (fata de garantia minima de 24 luni, solicitata prin Caietul de sarcini); P garantie suplimentara produs(max): cea mai mare perioada a garantiei suplimentare declarata si documentata in cadrul ofertelor admisibile; P garantie suplimentara produs(n): garantia suplimentara declarata si documentata in cadrul ofertei admisibile aflata in evaluare. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerinta minima din Caietul de sarcini referitor la nivelul minim al perioadei de garantie pentru produs/ LOT (minim 24 luni). Ofertele care vor prezenta valori sub cele minime solicitate prin caietul de sarcini vor fi respinse ca neconforme. Ofertele care vor prezenta valorile minime solicitate prin caietul de sarcini (24 luni), nu vor fi punctate, constituind conformitatea ofertei. Garantia maxim realista peste care oferta nu va fi punctata suplimentar este de 48 de luni. Garantia acordata produsului va fi exprimata exclusiv în luni intregi si va fi mentionata obligatoriu în Formularul de propunere tehnica – Formularul 5.3 |  |

Operator economic

..................................

(semnatura autorizata si stampila)