FORMULARE

Această secțiune conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însotesc, și pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat/subcontractant, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse în această secțiune se referă la :

- Documente de înscriere:

- FORMULAR 1: Împuternicire (dacă este cazul)

- Documente de calificare:

- FORMULAR 8: Declarație propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

- Propunerea tehnică şi:

financiară

- FORMULAR 4: Propunere tehnică - FORMULAR 5: Angajament privind garanția, asistența tehnică și activitatea de service în perioada de garanţie - FORMULAR 10: Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale - FORMULAR 11: Declarație respectare principii DNSH - FORMULAR 2: Formular de Propunere financiară - FORMULAR 3: Centralizator al Propunerii financiare (format excel)

Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire:

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat semnat cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi va fi semnat olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori, cu respectarea condițiilor de mai sus.

Documentele/declaraţiile/certificatele/emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română, semnate cu semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, de ofertant şi vor fi semnate olograf de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul.

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital autorizat, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

1.DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

FORMULAR 1

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate de ........…........................…, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………, domiciliat în......…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura în scopul atribuirii contractului de ………………………...............................................……………… - Autoritate contractantă - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data  .......................                                                                   	             Operator economic,

..................................

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

2. DOCUMENTE DE calificare

OFERTANTUL,								 FORMULAR 8

____________________

(denumirea/numele)

Declarație pe propria răspundere privind beneficiarii reali ai fondurilor

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., având număr de ordine în registrul comerțului................/................../........................., CUI ...................................,

pentru punerea în aplicare a art.5 alin.2 ultima teză din Instrucţiunea MIPE nr.6, privind obţinerea unor date şi informaţii în legătură cu verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, în conformitate cu prevederile art.56 (respectiv art.62, alin.(1)) din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, că:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

Nume și prenume .......................................................................

Dată naștere ...................................

CNP.......................................................................................

Act identitate ............................. seria ............... nr. .................................

cetățenie.........................................................

domiciliu / reședința: țara......................................... localitatea .............................................................................

str............................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................

..........

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice (după caz):

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

(Se bifează situația aplicabilă)

Mod de exercitare:

direct

indirect

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.

#### 4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

#### 5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

#### 6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele si data naşterii). Această declaraţie va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

#### 7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ORC.

#### 8) Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

3. PROPUNERE TEHNICA SI FINANCIARA

FORMULAR 4

PROPUNERE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ......................................................................

Data: ...............................................

Nr. Anunț de participare SEAP : .............................................

Obiectul contractului: Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice

Textul de culoare albastră reprezintă instrucțiuni și explicații privind modul de completare a fiecărei secțiuni, acestea trebuie șterse din versiunea documentului ce va fi completată în SEAP.

OBSERVAȚII:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime și specificațiile tehnice / cerințe funcționale minime și/sau extinse, din Caietul de sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice. Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice / cerințele functionale minime și/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire,

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC (Autoritatea contractantă) ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice / cerințele funcționale minime și/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante.

- Descriere produse [se vor completa informațiile solicitate doar pentru loturile pentru care se depune ofertă, iar restul vor fi șterse din versiunea documentului ce va fi încărcat în SEAP]

  - Denumire produse:

- Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice

| Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durată minimă garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltare cameră semianecoică laborator EMC | 1 | buc | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 180 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Conform Caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate acestuia, din Documentația de atribuire | Nu este cazul | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor, pentru fiecare produs. |
| Preamplificator extern cu banda de frecvență de 20Hz - 8GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Set de antene pentru câmp electric cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Set de antene pentru câmp magnetic cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Stand pentru antene cu accesorii pentru antene EMI | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Sistem de stabilizare a impedanței electrice cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Sistem complet pentru imunitate radiată pentru banda de frecvență 80MHz - 12GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Sistem complet pentru imunitate la câmp magnetic pentru banda de frecvență DC - 250kHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Set surse de tensiune continuă programabile, cu tensiuni variabile între 0-80V și 0-60V și puteri de 1500W și 5000W | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Sistem video de supraveghere în camera semianecoică, cu cameră HD 1080p, transmisie digitală prin fibră optică și accesorii | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Sistem optic de transmisie a datelor analogice și digitale din camera semianecoică pentru LAN 100/1000Base-T1, CAN-FD, CAN-LS, LIN, Flexray | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Set senzori optici de curent de 1A, 10A, 100A, pentru camera semianecoică cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Sarcină electrică pentru domeniul RF cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| Multimetru digital cu interfață GPIB cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc |  |  |  |  |  |
| NOTĂ: Autoritatea contractantă completează coloanele de la nr.0 la nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |

| - Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Dezvoltare cameră semianecoică laborator EMC Cerințe specifice minime: - Dezvoltarea camerei semianecoice: Pentru a permite măsurători în regim acreditat conform standardelor CISPR 16-1-4:2019 și CISPR 25:2021 - Alte teste solicitate: Teste de imunitate condusă și teste de imunitate radiată, comerciale şi industriale, la intensități de câmp de minimum 200 V/m - Situația actuală a camerei semianecoice - Acreditare: Laboratorul CERTeLab, este acreditat de către RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 cu Certificatul de acreditare LI 1163 valabil până la 04.03.2026 - Lungime (exterioară): 8,100 m - Lăţime (exterioară): 5,550 m - Ȋnălţime (exterioară): 5,325 m - Ecranare: Panouri de oțel îmbinate cu șurub/piuliță pe interiorul camerei - Plăcuțe de ferită: Lipite pe panourile metalice plane din interior - Materiale absorbante: 125 bucăți piramide TDK tip IP-045 - Camera de control: 2,1 m x 2,1 m şi 2,475 înălțime - Operațiuni solicitate: Proiect de execuție; Va fi executat de ofertant pentru toate operațiile solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Proiectul va fi supus aprobării beneficiarului înainte de începerea lucrării de dezvoltare, dar nu mai târziu de 6 săptămâni de la data semnării contractului.. Fixarea sistemului de împământare a mesei de test; Pe peretele stabilit în proiectul de dezvoltare se va instala o linie de împământare cu lungimea de 2,5 m, corelată cu dimensiunile mesei de test, conform CISPR 25.. Montarea planului de împământare; Sistemul de cuțite de contact, elastice, montate în linia de împământare, va permite încastrarea plăcii metalice de pe masa de test, conform CISPR 25.. Masă de test; Cu dimensiunile L=2500mm x l=1000mm x H=900mm, cu suprafață metalică și placă de împământare care trebuie cuplată la sistemul de cuțite din peretele camerei semianecoice. Masa va avea roți blocabile și va putea suporta 250 kg/m2, construcția acesteia fiind una de tip pliabil, va putea rezista la mutarea repetată în/din camera semianecoică, pe ușa standard a camerei, de maximum 1m lățime.. Camera de control; Se va extinde cu 3 m pe latura opusă peretelui de contact cu camera semianecoică și va fi prevăzută cu 2 guri de ventilație poziționate în partea de jos (pe lângă cele 2 de sus, existente), pentru a permite circulația naturală a aerului în camera de control.. Sistem de climatizare; Este necesară evacuarea căldurii, minimum 24.000 BTU/h, generate de amplificatoarele de putere instalate în camera de control, folosind un sistem de climatizare cu aer condiționat tip inverter, eficient energetic, 2 bucăți independente, de capacitate individuală de minim 24.000 BTU/h. Aceste unități vor asigura și climatizarea din biroul personalului de lucru al laboratorului.. Sistem de circulare a aerului; Vor fi prevăzute 4 ventilatoare silențioase (nivel maxim de zgomot de 45 dBA), utilizate pentru evacuarea căldurii din camera de control (2 buc.) și din camera semianecoică (2 buc.), adaptate la dimensiunile grilelor de evacuare existente (340mm X 340mm) alimentate de la rețea prin intermediul unor cabluri conectate la un întrerupător central amplasat în camera de control. Debitul de aer va fi corespunzător volumului de aer din incintele ventilate, dar nu mai mic de 40m3/h pentru camera semianecoică respectiv 15m3/oră pentru camera de control.. Alimentare cameră de control; Alimentare trifazată 400V/16A în interiorul camerei, cu panou de distribuție, panou de siguranțe și cel puțin două prize trifazate. Se va monta un filtru de rețea la intrarea în camera de control pentru filtrarea alimentării trifazate.. Rampă de acces; Se vor executa rampe de acces pentru camera semianecoică şi pentru camera de control, până la nivelul pragurilor existente, cu posibilitatea de a susține cel puțin 600kg fiecare.. Materiale absorbante; Piramide de polistiren, adaptate la plăcile de ferită ale camerei semianecoice existente.. Poziția absorbanților; Se vor folosi panouri absorbante poziționate pe pereții din vecinătatea mesei de test pentru obținerea intensității de câmp solicitate de minimum 200V/m. Gama de frecvențe absorbanți; 80 MHz – 40 GHz. Pierderi de întoarcere absorbanți; Minim 15 dB ȋn gama de frecvențe menționată. Rezistență la umiditate; Fără deteriorare, deformări sau alte modificări de natură fizică/chimică cauzate de expunerea la umiditate. Rezistență la foc; ISO 11925-2 class E / DIN 4102 class B2. Condiții de cameră curată pentru absorbanți; Cameră curată clasa 4, ISO14644-1 / clasa 10 US Federal Standard 209E. Absorbanții nu trebuie să piardă în timp praf de cărbune sau un alt material similar.. Înălțime piramide; Piramide absorbante demontabile de 45 şi 25 de cm înălțime.. Suprafețe de instalare; Pe pereții laterali, aproape de masa de test.. Dulap pentru cablare structurată; 19”, 36U, 1000 mm adâncime. Componente pentru dulap cablare structurată; Uși perforate, set role, ventilatoare, profile laterale, prize multiple, set șuruburi. Cabluri coaxiale de radiofrecvență. 1 GHz, 2m, N tata; 2 buc, pierderi <0,5 dB @ 1 GHz. 1 GHz, 2 m, 7/16 tata; 2 buc pierderi <0,5 dB @ 1 GHz. 1 GHz, 4,5m, N tata; 2 buc pierderi <0,7 dB @ 1 GHz. 1 GHz, 4,5m, 7/16; 2 buc pierderi <0,7 dB @ 1 GHz. 6 GHz, 90 cm, N tata; 6 buc pierderi <0,6 dB @ 6 GHz. 6 GHz, 1,2 m, N tata; 6 buc pierderi <0,7 dB @ 6 GHz. 8 GHz, 2 m, N tata; 2 buc pierderi <1,4 dB @ 8 GHz. 18 GHz, 3m, SMA; 2 buc pierderi <3 dB @ 18 GHz. 26 GHz, 2,5 m, SMA; 2 buc pierderi <5 dB @ 26 GHz. Cheie dinamometrică; Se vor furniza 2 bucăți chei dinamometrice potrivite pentru strângerea conectorilor cablurilor de la punctul anterior. Modificări adiționale; Relocarea instalației de curenți slabi din laboratorul unde este amplasată camera semianecoică, în așa fel încât să fie posibile utilizările curente ale acesteia. Montarea a 4 prize monofazate 230Vca / 16A cu siguranțe aferente în panoul de distribuție din camera de control Montarea a 2 prize trifazate 400Vca / 16A cu siguranțe aferente în panoul de distribuție din camera de control Se va completa panoul de trecere din camera semianecoică în cea de control cu un număr suficient de treceri, în concordanță cu soluția tehnică oferită. Cerințe adiționale; Dacă echipamentele/rack-urile care trebuie manevrate în/din camera semianecoică depășesc greutatea maximă prevăzută de legislație pentru a putea fi ridicate de operatori umani, se va asigura un echipament (lisă) care să faciliteze operațiunile de manevrare menționate.. Teste finale. Măsurarea ecranării efective după montarea camerei semianecoice; Conform EN 50147-1: magnetic, undă plană&microunde; ȋn gama 10 kHz - 18 GHz, la 10 frecvențe de test specificate la validarea inițială a camerei şi ȋn trei puncte ce urmează a fi stabilite, măsurare făcută de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.. Reference Site Method (Normalised Site Attenuation) acreditata; Măsurată la o distanță de 3 metri, conform CISPR 16-1-4 edition 4.1 (2020), măsurare făcută de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.. Site VSWR acreditată; Măsurată la distanță de 3 metri, conform CISPR 16-1-4 edition 4.1 (2020), Măsurarea va fi realizată de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.. Long wire test acreditată; Annex-J a Standardului CISPR 25, (ALSE) validation ȋn gama 150 kHz-1GHz cu plan de masă 2,5 m x 1,5 m deviația admisă ± 6 dB pentru ≥ 90 % din frecvențele măsurate. Măsurarea va fi realizată de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.. Validarea amplasamentului; Ofertantul va prezenta rezultatele proprii privind validarea amplasamentului camerei semianecoice cu cerințele din standardele CISPR 16 și CISPR 25, precum și certificatele emise de entități independente, acreditate conform ISO 17025, privind conformitatea cu standardele CISPR 16 și CISPR 25.. Alte echipamente care vor fi livrate. Rack 36U, 1.000 mm adâncime; 7 buc.. Rackuri cu accesorii pentru rack-uri; Rack-urile trebuie sa fie echipate cu ventilatoare silențioase pentru evacuare aerului cald, pe verticală, uși perforate, profile laterale pentru fixarea echipamentelor, prize multiple, șuruburi, 7 seturi complete, panouri frontale false: 28 buc, diferite dimensiuni, tăvi: 14 buc.. Cabluri coaxiale de radiofrecvență și alte tipuri de cabluri necesare; Ofertantul va recomanda și va oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Preamplificator extern Descriere; Cerut. Preamplificator extern (BBV 9748 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvenţă; 20 MHz ÷ 8 GHz. Factor de zgomot; 2,7 dB @1 GHz. Impedanţa nominală; 50 Ω. Cȃştig; 29 dB ± 3 dB. Alimentator de reţea; 230Vca / 10 ÷ 15V / 150 mA. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set de antene pentru câmp electric Descriere; Cerut. Antena monopol (VAMP 9243 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 9 kHz ÷ minim 30 MHz. Factor de antenă; 10 dB/m ± 1,5 dB/m. Valoarea maximă a cȃmpului măsurat; 1 V/m @ 1 MHz, compresie de1 dB. Valoarea minimă de cȃmp măsurată limitată de zgomot; -3 dBµV/m @ 10 MHz, detector Quasipeak și 9 kHz RBW. Preamplificator; Intrare conector antenă, ieşire BNC, 50 Ω. Acumulatori pentru preamplificator; 9,6V si capacitate de 1,1 Ah. Încărcător pentru acumulatori; 230V / 50 Hz. Certificat de calibrare factor de antenă; ISO 17025 trasabil; d=1m. Accesorii incluse:. Plan de masă 600mm x 600mm (GP f 9243 B sau echivalent) – 1 bucată. Atenuator 20dB pentru câmpuri intense (VT 9243 B sau echivalent) – 1 bucată. Adaptor pentru calibrare (CA 9243 B sau echivalent) – 1 bucată. Antena biconică (BBA 9106 + VHBB 9124 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvenţă; 30 MHz ÷ minim 300 MHz. Factor de antenă; (9 ÷ 20) dB/m. Greutate; 2,1 kg. Dimensiunea maximă antenei; 150 cm. Certificat de calibrare factor de antenă; ISO 17025 trasabil; d=1m. Antena log-periodică (VULP 9118C sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 200 MHz ÷ minim 1500 MHz. Factor de antenă; 10 ÷ 30 dB/m. Lungime antenă; 150 cm. Lățime antenă; 130 cm. Certificat de calibrare factor de antenă; ISO 17025 trasabil; d=1m; orizontal și vertical. Antena Horn (BBHA 9120 D sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 1 GHz ÷ minim 18 GHz. Factor de antenă; 25 ÷ 44 dBm. Impedanţa nominală; 50 Ω. Greutate; 1,7 kg. Certificat de calibrare factor de antenă; ISO 17025 trasabil; d=1m. Preamplificator extern (BBV 9718 D sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvenţă; 1 GHz ÷ minim 18 GHz. Factor de zgomot; 2 dB. Impedanţa nominală; 50 Ω. Conectori; N. Cȃştig; Min. 27 dB. Alimentare; Acumulator intern de min. 3 Ah, Lithium Ion, pentru a asigura un timp minim de operare de 8 ore. Timp de operare pe acumulator; Minim 8h. Certificat de calibrare acreditat; ISO 17025 trasabil, cȃştigul ȋn gama de lucru. Preamplificator extern (BBV 9745 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 9 kHz ÷ minim 2 GHz. Factor de zgomot; 2,5 dB @1 GHz. Impedanţa nominală; 50 Ω. Cȃştig; 28 dB ± 3 dB. Alimentator de reţea; 230Vca / 12V ± 2V / 120 mA. Certificat de calibrare acreditat; ISO 17025 trasabil, câștig ȋn gama de lucru. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set de antene pentru câmp magnetic Buclă magnetică activă conf. CISPR 16-1-4 (FMZB 1519-60 D sau echivalent) – 1 bucată. Diametru exterior; 60 cm. Gama de frecvenţă; 8 kHz ÷ minim 30 MHz. Factor de antenă cȃmp E; 20 dB/m. Factor de antenă cȃmp H; 31,5 dB/Ωm. Conector; N mama 50 Ω. VSWR; < 1.6 @ 20 kHz ÷ 30MHz:. Alimentare; Acumulator 12 V NiMH 1.9 Ah. Adaptor încărcare la rețea; 230V / 50 Hz. Semnalizare depășire nivel de câmp; optică. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Senzor buclă magnetică pasivă (FESP 5133 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvenţă; 10 Hz ÷ minim 200 kHz. Număr de spire; 36. Diametru de bobinare; 133 mm. Conector; BNC mamă. Alte utilizări; Generare de cȃmp 1385 A/m, maximum 5 minute. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Buclă magnetică pasivă de ȋnaltă frecvenţă (HFRAE 5163 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvenţă; 1 MHz ÷ minim 300 MHz. Factor de antenă; 25 dB/Ωm. Diametru buclei; 50 mm. Conector; BNC mamă, 50Ω. Număr de spire; 1. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Stand pentru antene și accesorii Cerințe specifice minime: Trepied nereflectiv ajustabil minim de la 0,6m la 3m (AM 9144 sau echivalent) – 3 bucăți Poziționare sondă de câmp (FSM2315 sau echivalent) – 1 bucată Controler pentru poziționarea antenelor (CO3000-1D sau echivalent) – 1 bucată Dispozitive prindere antenă pe filet 3/8“ – 2 seturi | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Rețea de stabilizare a tensiunii electrice cu o singură linie Descriere; Cerut. Rețea stabilizare a impedanței rețelei CISPR 25 ISO 7637-2 și pentru testare de tip BCI (NNBM 8124-200 sau echivalent) – 2 bucăți. Gama de frecvență; 100 kHz ÷ 150 MHz. Curent continuu permanent maxim; 200 A. Curent continuu maxim pe timp limitat; 280 A. Tensiune maximă în curent continuu; 1000 V. Tensiune maxima în curent alternativ 50/60 Hz; 400 V. Impedanță de rețea; (5 μH + 1 Ω) paralel cu 50 Ω, precizie ±10 %. Rezistenţă bobină 5 μH; < 5 mΩ. Impedanţă retea la 50 Hz; 4.2 mΩ. Impedanţă retea la 400 Hz; 13 mΩ. Ieşire de măsură; BNC (optional N). Comutare sarcină pentru teste de injecție BCI; 50 Ω / 50W. Comutare măsurare tensiuni tranzitorii ISO7637-2; 1 µF serie cu 1 Ω. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Accesorii incluse:. Condensator de filtrare (CAP 10-200 sau echivalent) – 2 bucăți. Reţea stabilizare a impedanţei reţelei de tensiuni înalte conform CISPR 25 Ed. 4 (NNHV 8123-200 sau echivalent) – 2 bucăți. Gama de frecvenţă; 100 kHz ÷ 150 MHz. Curent continuu permanent maxim; 200 A. Curent continuu maxim pe timp limitat; 280 A. Tensiune maximă în curent continuu; 1000 V. Tensiune maximă în curent alternativ 50/60 Hz; 700 V. Rezistenţă bobina 5 μH; < 5 mΩ. Impedanţă retea la 50 Hz; 4.2 mΩ. Impedanţă retea la 400 Hz; 13 mΩ. Ieşire de măsură; N. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Accesorii incluse:. Capacitate de decuplare 0,1 µF – 2 bucăți. Carcasa pentru protecție personal ce permite 2 echipamente (HVSE 8600 sau echivalent) – 1 bucată. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sistem complet pentru imunitate radiată Descriere; Cerut. Antena LogPeriodică (STLP 9128 E sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 80 – 1500 MHz. Câștig izotropic; >8 dBi pentru f > 110 MHz. Conector de intrare; 7/16. Putere maxima; 2kW. VSWR; 1.5:1 maximum. Adaptor de prindere pe trepied; Da. Să asigure crearea unui câmp electromagnetic de intensitate:; minimum 200V/m, în banda de frecvențe 200 MHz – 1 GHz, la 1m distanță. Antena Horn 0.5-6GHz (BBHA 9120 E sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 0.5 – 6 GHz. Conector de intrare; N mama. Câștig izotropic; 6 – 18 dBi. VSWR; <2. Adaptor de prindere pe trepied; Da. Să asigure crearea unui câmp electromagnetic de intensitate:; minimum 200V/m, în banda de frecvențe 0.5 – 6 GHz, la 1m distanță. Antena Horn 1-10GHz (BBHA 9120 B sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 1 – 10 GHz. Conector de intrare; N mama. Câștig izotropic; 5 – 18 dBi. Putere maxima; 300W @ 10 GHz. VSWR; <2.5:1 pentru f > 1.5GHz. Adaptor de prindere pe trepied; Da. Să asigure crearea unui câmp electromagnetic de intensitate:; minimum 200V/m, în banda de frecvențe 1 GHz – 10 GHz, la 1m distanță. Sistem modular de testare tip RadiCenter CTR1009B sau echivalent pentru integrarea modulelor generator de semnal, power metru, comutator de putere RF – 1 bucată. Număr de sloturi disponibile; 7 sloturi. Tip afișor; LCD de 7 inch cu touchscreen. Sistem de operare; Linux. Model; Posibilitate inserare în rack de 19 inch. Interfață de comunicație; USB și LAN. Cuplor direcţional (BDC 0810-60/2500 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvenţă; 80MHz - 1GHz. Putere; Minim 2000W. Factor de couplaj; Minim 50dB. Directivitate; Minimum 20dB. Conectori linie putere tip mamă/tată; 7/16 (conectabil la panoul de trecere). Pierderi de inserţie; 0,1 dB maximum. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Amplificator de putere (VBA1000-1000s sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvenţă; 80 MHz-1000 MHz clasă A. Putere la 1dB compresie; 1 kW pentru f < 400 MHz; 750 W pentru f > 400 MHz. Armonici; <= – 20dBc. VSWR intrare; 1.5:1 maximum. Conectori; N mamă intrare şi 7/16 mamă ieşire. Capabilitate de lucru; Complet dezadaptat fără defectare. Cȃştig; 60 dB minim. Senzori de putere pentru amplificatorul de putere (RPR 2006C sau echivalent) – 2 bucăți. Gamă de frecvență; 9 kHz -6 GHz. Tip de senzori de putere; Senzori de putere continua, de varf, anvelopă. Viteza de măsurare; 1 Ms/s. Conectare; Direct pe USB sau cu un modul insertabil cu 4 intrări. Interfata tip USB; Funcţionează cuplat direct la PC, eşantionare 1 MS/s. Gama dinamică; 65dB. Limita superioara de putere; + 10 dBm. VSWR; 1,35 : 1 in toata gama de frecvente. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Sondă de câmp electric (RSS3018U sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 20 MHz - 18 GHz. Gama de măsură; 2 la 1000 V/m, câmp continuu si in impuls. Răspunsul ȋn frecvență; -4 dB la +1.5 dB. Isotropie; +/- 0,5 dB până la 1 GHz; +/-2 dB peste 1 GHz. Numar de dipoli; 3, unu pentru fiecare axa. Alimentare și comunicație prin fibră optică; Prin interfață dedicată sau modul în unitatea de bază. Accesorii fibră optică 20m. Număr de măsurări de câmp pe secundă; 2.000.000 pentru cele trei axele si valoare totala simultan. Volum de măsură pentru câmp electric; 1 cm3. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Comunicație cu softul EMC; Prin Ethernet. Accesorii incluse:. Modul alimentare cu laser pentru sondă de câmp (LPS3001A sau echivalent) cu instalare în sistemul modular de testare prezentat anterior – 1 bucată. Cablu de fibră optică pentru alimentare sondă de câmp (CBL1001-20M) – 1 bucată. Power metru cu 4 porturi (RadiPower USB1004A sau echivalent) – 1 bucată. Unităţi de bază pentru senzorii de putere; Unitate de bază dedicată strict pentru măsurări de putere sau multifuncţionale. Gamă de frecvenţă; DC – 18 GHz dependentă de senzorii de putere. Cotaţia se va face pentru toate canalele; Da, grup de 4 canale pe fiecare unitate de bază. Interfeţe; USB şi LAN. Cuplor direcțional (BDC 1080-50/500 sau echivalent) – 1 bucată. Gama de frecvență; 1 – 8 GHz. Putere; 500W. Factor de cuplaj; 50 dB. Directivitate; 20 dB. Pierderi de inserție; 0,2 dB. Conectori putere mamă/tată; N (conectabil la ieșire amplificator). Certificat de calibrare acreditată; ISO 17025 trasabil. Amplificator de putere (VBA1060-200 sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvență; 1 – 6 GHz. Putere la 1dB compresie; 250 W pentru f < 4 GHz şi 200 W pentru f > 4 GHz. Armonici; <= – 20dBc. VSWR intrare; 2 : 1. Conectori; N mamă. Capabilitate de lucru; Complet dezadaptat fără defectare. Câștig; Minim 55 dB. Amplificator de putere (BLMA 6080-200 sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvență; 6 – 8 GHz. Putere la 1dB compresie; 100 W. Armonici; <= – 20dBc. VSWR intrare; 2 : 1. Conectori; N mamă. Capabilitate de lucru; Complet dezadaptat / fără defectare. Câștig; Minim 53 dB. Senzori de putere pentru amplificatorul de putere (RPR 2018C sau echivalent) – 2 bucăți. Gamă de frecvență; 80 MHz – 18 GHz. Tip de senzori de putere; Senzori de putere continua, de vârf, anvelopa. Viteza de măsurare; De pana la 1 MSamples/s. Conectați la unitatea de bază; Direct sau cu un modul inserabil cu 4 intrări. Interfata tip USB; Funcționează cuplat direct la PC. Gama dinamică; 55 dB. Limita superioara de putere; 10 dBm. VSWR; 1,20 : 1 pȃnă la 6 GHz, 1,35 : 1 peste 6 GHz. Certificat de calibrare acreditată; ISO 17025 trasabil. Comutator de putere RF/microunde (RSW1021N sau echivalent) – 2 bucăți. Utilizare; 2 unități pentru comutarea intrărilor respectiv a ieșirilor amplificatoarelor de putere în frecvență de peste 1GHz. Unitate de comutare; Independentă sau ȋn unitatea de bază. Comutator SPDT o intrare la 2 ieşiri. Conectoare; N mamă. Gama de frecvenţă; DC – 12 GHz minim. Putere comutată; 700W pentru f < 1 GHz; 400 W pentru 1 GHz f < 3 GHz; 200 W pentru 3 GHz f < 6 GHz.. VSWR; 1,15:1 pentru f < 1 GHz; 1.25:1 pentru 1 GHz f < 3 GHz; 1.35:1 pentru 3 GHz f < 6 GHz.. Pierderi de inserţie; 0.15 dB pentru f < 1 GHz; 0.25 dB pentru 1 GHz f < 3 GHz; 0.35 dB pentru 3 GHz f < 6 GHz.. Catarg pentru fiecare antenă și adaptoare prindere – 3 bucăți. Ȋnălţime maximă; 1,5m. Fără picioare metalice. Cu roţi pentru mobilitate; Cu posibilitate de blocare. Switch de retea (net) in camera semi-anecoică; 8 porturi electrice și unul optic Rx/Tx; folosit în testele de imunitate la înaltă frecvență (de la 1 GHz pana la 6 / 8GHz). Cablu duplex optic; 20m. Cabluri coaxiale cu pierderi mici; Legături în rack și spre antene. Interfață USB / GPIB. Alte elemente:. Cabluri coaxiale de radiofrecvență și alte tipuri de cabluri necesare; Ofertantul va recomanda și va oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sistem complet pentru imunitate la câmp magnetic Descriere; Cerut. Bobine Circulare Helmholtz DC (HHS 5206-132 sau echivalent) – 1 bucată. Frecvenţa de lucru; DC ÷ 30 kHz. Numar de spire; 132. Curent maxim; 15 A maxim 5 minute. Curent nominal neintrerupt; 10 A. Distanţa ȋntre bobine; 300 mm. Cȃmp magnetic maxim; 4700 A/m. Cȃmp magnetic nominal; 3140 A/m. Diametrul bobinelor; 600 mm. Inductanţa unei bobine/perechea de bobine; 22,4 mH / 49,9 mH. Rezistenta înfășurărilor la 200C (pe bobina); 1,42 Ω. Multimetru digital (34465A sau echivalent) – 2 bucăți. Număr de digiti; 6 ½. Compatibil cu aplicația; Da, compatibil cu aplicația de control care trebuie oferită (descriere mai jos). Precizie de bază de tensiune continuă; 30 ppm. Precizie pe gama 10A continuu pe an; 0,12% din citire + 0,01% din gamă. Precizie pe gama 1 V alternativ, 10 Hz la 20 kHz/an; 0,05% din citire + 0,02% din gamă. Gama de măsurare a frecvenței; 3 Hz la 300 kHz cu precizie 0,007%. Funcție de digitizor; Da. Număr de multimetre; 2. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Sursă de alimentare (DCPS 60/15A sau echivalent) – 1 bucată. Tensiune maximă; 60V. Curent maxim; 15A. Putere nominală; Minim 600W. Cabluri; Da, sa includă cablurile pentru conectarea sursei la bobina. Senzor Hall (HS 5136 sau echivalent) – 1 bucată. Frecvență de lucru; DC la 1 kHz. Gama de lucru nominala; 0 la 7000 A/m. Gamă de măsură extinsă; 0 la 9000 A/m. Factor de conversie; (1 A/m) / mV. Neliniaritate; 0,8 %. Rezistenţa de sarcină; >2 kΩ. Sursa de alimentare; 12V ± 3% / 250 mA. Ajustare de nul; Da, cu cameră Null – Gauss inclusa. Utilizare cameră de nul; Ajustarea de zero după 30 minute de funcționare. Accesorii incluse:. Cutie ecranată pentru senzor Hall – 1 bucată. Sursă de alimentare (DCPS 12V/10A sau echivalent) – 1 bucată. Tensiune maximă; 12V. Curent maxim; 10A. Generator de semnal (33511B sau echivalent) – 1 bucată. Utilizare:; Compatibil cu aplicația software de control prezentată mai jos. Frecvenţa de lucru; 1 µHz la 20 MHz. Nivel de ieşire pe 50 Ω; 10 V vȃrf la vȃrf. Numar de canale; 1. Distorsiuni armonice; 0,4%. Precizia frecvenței pe an; ± (1 ppm din setare + 15 pHz). Forme de undă; Sinus, rampă, dreptunghi. Interfeţe; USB, LAN (LXI-C), GPIB. Amplificator de putere (LFPA 9733 C sau echivalent) – 1 bucată. Frecvenţa de lucru; 5 Hz la 1 MHz. Cȃştig; 26 dB ± 3 dB. Curent alternativ de ieșire maxim 5 minute; 28 A eficace. Curent alternativ neîntrerupt; 14A eficace. Impedanța de sarcină minimă; 0,25 Ω. Tensiunea maxima de ieșire pȃnă la 250 kHz; 60V vȃrf- vȃrf. Impedanţă de intrare; 1kΩ; BNC izolată prin transformator. Interfaţă; GPIB. Reţea de compensare capacitivă (NFCN 9734 sau echivalent) – 1 bucată. Frecvenţa de lucru utilizabilă; DC la 200 kHz. Gama de capacitate; 270 pF la 480 µF. Curent continuu maxim; 32 A. Rezistenţa de șunt; 0,5 Ω / 400W. Bobina Circulară Helmholtz (HHS 5206-16 sau echivalent) – 1 bucată. Frecvenţa de lucru; DC la 250 kHz. Numar de spire; 16. Curent maxim; 55 A. Curent nominal neȃntrerupt; 33 A. Distanţa ȋntre bobine; 300 mm. Cȃmp magnetic maxim (5 minute); 2100 A/m. Cȃmp magnetic nominal; 1260 A/m. Diametrul bobinelor; 600 mm. Gamă de frecvenţă utilizabilă; DC - 500 kHz. Frecvenţă de rezonanţă; > 700 kHz. Inductanţa unei bobine/perechea de bobine; 340/750 µH. Buclă radiantă conform ISO 11452-8 (FESP 5132 sau echivalent) – 1 bucată. Frecvenţa de lucru; 0 la 150 kHz. Numar de spire; 20. Curent maxim; 20A. Curent nominal neîntrerupt; 10A. Distanţă buclă la planul de măsură; 50 mm. Cȃmp magnetic maxim (5 minute); 1500A/m. Cȃmp generat de 1 A; 75,56 A/m. Cȃmp magnetic nominal; 750 A/m. Diametrul bobinei; 120 mm. Rezistenţa ȋnfăşurării; 0,1 Ω. Funcţionare reversibilă; generare/măsurare. Element distanţor; 50 mm. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Buclă de monitorizare (FESP 5134-40 sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvenţă utilizabilă; 5 Hz - 250 kHz. Număr de spire; 51. Diametrul bobinei; 40 mm. Inductanţă; 100 μH. Rezistenţă; 5 Ω. Frecvenţă de rezonanţă; 1 MHz. Conector; BNC. Ecran; electrostatic. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. Aplicaţie software de control. Rulare teste de imunitate recomandate de standarde de măsură; Minimum ISO 11452-8, EN 55103-1/2, EN 61000-4-8, SAE J1113-22, SAE J551-17. Măsurare şi calibrare; Câmp magnetic produs. Controlează sistemul; pe GPIB. Rulare teste recomandate de standarde automotive; Minimum Citroen B217110, Renault 36 - 00 - 808, Ford ES-XW7T-1A278-AC. Accesorii incluse:. Accesorii pe conector BNC; Sarcină de putere 6W, BNC T m/m/t. Cabluri si Adaptoare. Adaptor USB – GPIB; 1 buc compatibil cu multimetrul și cu generatorul. Cabluri GPIB; 4 bucăți de minim 2 m lungime. Cabluri pentru test şi măsură şi BNC; Ofertantul va recomanda și oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.. Sonda de curent (CP 9610 sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvenţă; DC – 1 MHz. Conector de ieşire; BNC. Gamă de măsură; -40 A la +40 A. Factor de conversie; 50 mV/A. Rezistenţă conductor intern; < 3 mΩ. Sondă de curent (F-35A-L sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvenţă utilizabilă; 10 Hz – 108 MHz. Diametru intern (mm); 32. Diametru extern (mm); 98. Impedanţă de transfer (Ω); 1. Curent RF; 3 A. Conector; N. Sondă de curent (F-61D sau echivalent) – 1 bucată. Gamă de frecvenţă utilizabilă; 1 MHz – 1 GHz. Diametru intern (mm); 32. Diametru extern (mm); 71. Impedanţă de transfer (Ω); 16. Curent RF; 10 A. Conector; N. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set surse de tensiune continuă programabile Sursa programabila de laborator, 60V, 60A, DC (EA-PS 10060-60 2U sau echivalent) – 2 bucăți - Tensiune: 0-60V - Curent: 0-60A - Putere: 1500W - Eficienta: ≤94% Caracteristici si funcții - Dimensiune: 19” x 2U (integrabil in rack de 19”) - Afisaj: 5“ TFT Color cu touch control - Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse - Generator de functii/arbitrar integrat - Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI - Software dedicat pentru comanda si control la distanta - Interfata comunicatie: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus Sursa programabila de laborator, 80V, 60A, DC (EA-PS 10080-60 2U sau echivalent) – 2 bucăți - Tensiune: 0-80V - Curent: 0-60A - Putere: 1500W - Eficienta: ≤94% Caracteristici si functii - Dimensiune: 19” x 2U (integrabil in rack de 19”) - Afisaj: 5“ TFT Color cu touch control - Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse - Generator de functii/arbitrar integrat - Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI - Software dedicat pentru comanda si control la distanta - Interfata comunicatie: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus Sursa programabila de laborator, 60V, 170A, DC (EA-PS 10060-170 3U sau echivalent) – 1 bucată - Tensiune: 0-60V - Curent: 0-170A - Putere: 5000W - Eficienta: ≤94% Caracteristici si functii - Dimensiune: 19” x 3U (integrabil in rack de 19”) - Afisaj: 5“ TFT Color cu touch control - Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse - Generator de functii/arbitrar integrat - Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI - Software dedicat pentru comanda si control la distanta - Interfata comunicatie: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus Sursa programabila de laborator, 80V, 170A, DC (EA-PS 10080-170 3U sau echivalent) – 1 bucată - Tensiune: 0-80V - Curent: 0-170A - Putere: 5000W - Eficienta: ≤94% Caracteristici si functii - Dimensiune: 19” x 3U (integrabil in rack de 19”) - Afișaj: 5“ TFT Color cu touch control - Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse - Generator de functii/arbitrar integrat - Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI - Software dedicat pentru comanda si control la distanta - interfață comunicație: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sistem video de supraveghere în camera semianecoică Sistem monitorizare audio / video in camera EMC - Camera video Full HD: Senzor: CMOS Progresiv 1/2.8” Zoom: 30x optic, 12x digital Rezoluție: 1920x1080p25 Iluminare min: 0,05lux (zi), 0,005lux (noapte) Protecție EMC: minimum 200V/m la 18 GHz, opțional HiRF 600V/m la 40 GHz Alimentare camera: sursa de alimentare ecranata si/sau acumulator 12V, 4Ah Comunicație cu receptorul video prin fibra optica cu conector FSMA Control on-site si la distanta prin software dedicat - Suport camera: funcție de control la distanta cu mișcare pe doua axe - Receptor video / audio cu 1 – 4 canale video HD Video OUT: - HDMI (1920x1080p60) with integrated audio - CVBS (720x576i50) via BCN plug Audio OUT: - difuzor integrat Line OUT: - 3.5mm plug Functii: - controlul funcțiilor si a mișcării camerei video - OSD (on screen display), afisare frecventa, timp, data etc. - interfata Ethernet - detectia miscarii in camera EMC - functie de inregistrare a tranmisiei video - functie de triggerare a inregistrarii d) Sistem de înregistrare a transmisiei video / audio cu card video dedicat - desktop PC cu capacitatea de stocare de min. 1TB, RAM de min. 8GB, placa GPU de putere (min. RTX 3050X) - placa de captura video si înregistrare/instantanee/streaming dedicata - monitor TV min. 27 inch, rezoluție 2560x1440 e) Software pentru controlul parametrilor si mișcării camerei video FullHD - controlul parametrilor camerei - miscarea camerei pe doua axe - detectia miscarii in camera EMC si triggerarea inregistrarii video/audio - detectia schimbarilor de culoare (HSW color space) - optiune de suport la setarea initiala a sistemului de monitorizare video - optional, recunoasterea caracterelor alfa/numerice | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sistem optic de transmitere a datelor analogice și digitale în camera semianecoică Sistem de transmisie optica a semnalelor analogice (U2/12-1M PP12 sau echivalent) – 1 set - 2 canale de semnal analogic - Acuratețe de min. 1% din range - transmițător si receptor optic ecranate, cu protectie EMC, prevăzute cu filtre la conectoarele BNC - transmisie pe fibra optica (62,5/125µm) cu mufe FSMA - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A Sistem de comunicatie bidirectional cu transmisie optica a semnalelor automotive Ethernet 1000BASE-T1/100BASE-T1 – 2 seturi - 1 canal de comunicatie bidirectionala automotive Ethernet 1000BASE-T1/100BASE-T1 - conectori de input: HSD-Z - transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA - rata de transfer de date: 1Gbit/s - 2 transceivere ecranate, cu protecție EMC - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive CAN-FD – 2 seturi - 1 canal de comunicație bidirecțională pentru CAN-FD - 2 transceivere ecranate pentru semnale CAN-FD, cu protecție EMC - conectori de input: D-Sub9 - transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA - rata de transfer de date: 8 Mbit/s - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive CAN-LS – 1 set - 1 canal de comunicatie bidirectionala pentru CAN-LS - 2 transceivere ecranate pentru semnale CAN-LS, cu protectie EMC - conectori de input: D-Sub9 - transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA - rata de transfer de date: 125 kbit/s - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive LIN – 2 seturi - 1 canal de comunicație bidirecțională pentru LIN - 2 transceivere ecranate pentru semnale LIN, cu protecție EMC - conectori de input: D-Sub9 - transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA - rata de transfer de date: 20 kbit/s - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive K-Line – 1 set - 1 canal de comunicație bidirecțională pentru K-Line - 2 transceivere ecranate pentru semnale K-Line, cu protecție EMC - conectori de input: D-Sub9 - transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA - rata de transfer de date: 30 kbit/s - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive FlexRay – 2 seturi - 1 canal de comunicație bidirectionala pentru FlexRay - 2 transceivere ecranate pentru semnale FlexRay, cu protecție EMC - conectori de input: D-Sub9 - transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA - rata de transfer de date: 10 Mbit/s - alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Set senzori optici de curent Sistem de măsură a curentului continuu de 1A cu transmisie pe cale optica a măsurătorilor – 1 set Componență: - Senzor de măsură a curentului continuu de 1A - Curent nominal: 1A - Cadere tensiune: 60mV - Rezolutie: 10 μA - Acuratete: 0.5% +/- 3digit - Alimentare: acumulator LiIon - Conector masura: suruburi M8 - Conector incarcare acumulator: USB A - Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), min. 200m - Protectie EMC: >200V/m - Certificat de calibrare acreditata ISO 17025 b) Unitate de control - Gestioneaza max. 3 senzori de masura a curentului - Afisaj LCD iluminat, 3 linii de afisare - Alimentare: 7-15V DC, 0,5A pe conector Jack 3,5mm sau via USB - Conector optic FSMA f pentru transmisie date de la senzorul de curent - Conector USB – pentru comunicație cu PC - Conector comunicație CAN pe DSub9 - Ieșire trigger pe conector BNC, semnal TTL - CAN Bus: HS CAN/LS CAN c) Fibra optică multimode (50/125μm sau 62.5/125μm) cu conectori FSMA m, lungime min. 200m Sistem de măsură a curentului continuu de 10A cu transmisie pe cale optica a măsurătorilor – 1 set Componență: - Senzor de măsură a curentului continuu de 10A - Curent nominal: 10A - Cădere tensiune: 60mV - Rezoluție: 100 μA - Acuratețe: 0.5% +/- 3digit - Alimentare: acumulator LiIon - Conector măsură: suruburi M8 - Conector încărcare acumulator: USB A - Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m - Protectie EMC: >200V/m - Certificat de calibrare acreditata ISO 17025 b) Unitate de control - Gestionează minimum 3 senzori de măsură a curentului - Afișaj LCD iluminat, 3 linii de afișare - Alimentare: 7-15V DC, 0,5A pe conector Jack 3,5mm sau via USB - Conector optic FSMA f pentru transmisie date de la senzorul de curent - Conector USB – pentru comunicație cu PC - Conector comunicație CAN pe DSub9 - Ieșire trigger pe conector BNC, semnal TTL - CAN Bus: HS CAN/LS CAN c) Fibra optica multimode (50/125μm sau 62.5/125μm) cu conectori FSMA m, lungime max. 200m Sistem de măsură a curentului continuu de 100A cu transmisie pe cale optică a măsurătorilor - 1 set Componență: - Senzor de măsură a curentului continuu de 100A - Curent nominal: 100A - Cădere tensiune: 60mV - Rezoluție: 1 mA - Acuratețe: 0.5% +/- 3digit - Alimentare: acumulator LiIon - Conector masura: suruburi M8 - Conector incarcare acumulator: USB A - Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m - Protectie EMC: >200V/m - Certificat de calibrare acreditata ISO 17025 b) Unitate de control - Gestioneaza max. 3 senzori de masura a curentului - Afisaj LCD iluminat, 3 linii de afisare - Alimentare: 7-15V DC, 0,5A pe conector Jack 3,5mm sau via USB - Conector optic FSMA f pentru transmisie date de la senzorul de curent - Conector USB – pentru comunicatie cu PC - Conector comunicatie CAN pe DSub9 - Iesire trigger pe conector BNC, semnal TTL - CAN Bus: HS CAN/LS CAN c) Fibra optica multimode (50/125μm sau 62.5/125μm) cu conectori FSMA m, lungime max. 200m Senzor de măsură a curentului continuu de 1A – 1 set - Curent nominal: 1A - Cadere tensiune: 60mV - Rezolutie: 10 μA - Acuratete: 0.5% +/- 3digit - Alimentare: acumulator LiIon - Conector masura: suruburi M8 - Conector incarcare acumulator: USB A - Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m - Protectie EMC: >200V/m - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025. Senzor de masura a curentului continuu de 10A – 1 set - Curent nominal: 10A - Cadere tensiune: 60mV - Rezolutie: 100 μA - Acuratete: 0.5% +/- 3digit - Alimentare: acumulator LiIon - Conectori măsură: suruburi M8 - Conector încărcare acumulator: USB A - Conector comunicație pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m - Protecție EMC: >200V/m - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025. Senzor de masura a curentului continuu de 100A – 1 set - Curent nominal: 100A - Cadere tensiune: 60mV - Rezolutie: 1 mA - Acuratete: 0.5% +/- 3digit - Alimentare: acumulator LiIon - Conector masura: suruburi M8 - Conector incarcare acumulator: USB A - Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m - Protectie EMC: >200V/m - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025. Observație: Ofertantul va recomanda și oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Sarcină electrică pentru domeniul RF Sarcina electronică DC, 80V, 170A (EA-EL 9080-170 B HP 2U sau echivalent) – 1 bucată - Tensiune : 0...80V DC, Acuratețe: ≤0.1% din valoarea nominala - Curent: 0...170A DC, Acuratețe: ≤0.2% din valoarea nominala - Putere nominală: 1500W - Putere maximă: 2400W - Regimuri de lucru: Tensiune constanta, Curent constant, Putere constanta, Rezistență constantă - Protecție suprasarcina la: Tensiune, Curent, Temperatura, Putere - Display: TFT cu touch - Interfețe digitală: USB standard, opțional RS232, Ethernet, ModBus - Interfața analogică: DSub - Control la distanta prin software pentru Windows, sau seturi de comenzi prin SCPI sau ModBus RTP - Posibilitate de legare in serie sau paralel a mai multor echipamente - - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Multimetru digital cu interfață GPIB Multimetru digital 6 ½ digit - 1 bucată Domenii măsură: - Tensiune AC 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V - Tensiune DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V - Curent AC 200 μA/ 2mA/ 20mA / 020mA / 2A / 10A - Curent DC 200 μA/ 2mA/ 20mA / 020mA / 2A / 10A - Rezistență 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 1MΩ / 10MΩ / 100MΩ - Capacitate 2nF/ 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF/ 200μF / 2mF/ 20mF/ 100mF - Test de continuitate și diode: 2000Ω si 0-2V/ 2-4V - Frecvență 3-5Hz/ 5-10 Hz/10-40Hz/40HZ-300kHz/300kHz-1MHz - Temperatura: RTD si TC Caracteristici si functii - Afișaj TFT-LCD color de 5” cu touch - Nr. digiti / viteza de masurare: : 6 ½ digit cu 50000 readings/s - Funcție True-RMS pentru măsurători precise in AC si DC - 4 moduri de declansare: auto trigger, single trigger, external trigger si level trigger - 4 moduri de afisare: numeric, bar meter, trend chart si histogram - 512 MB RAM, capabil sa salveze pana la to 2M de citiri - Suporta dual display / probe hold - pagina proprie in Web-server pentru control la distanta - Suporta comenzi la distanta cu instrucțiuni SCPI - Functie Data Log: pana la 2Mpt de citiri in interval 0,1s – 3600s - Functie digitizor: 2Mpt intr-o achizitie singulara, cu bandwidth 10kHz - Interfata comunicatie: LAN, USB Device, USB Host, USB to GPIB adapter Accesorii standard: Power Cord, Test Leads, Alligator Clips, USB Cable, Quick Start, Warranty Card Echipamentul trebuie să aibă certificat de calibrare trasabil ISO 17025. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| - Software de comandă și control – 1 bucată Aplicaţie soft EMC pentru toate testele; Imunitate condusă și radiată Emisii conduse si radiate. Adaptată ultimelor recomandări și standarde in domeniu; Cel puțin ISO11452-2; IEC 61000-4 -3 ISO11452-4; IEC 61000-4-6 si CISPR 22; CISPR 25. Posibilitate de control pentru echipamentele existente in laborator; Lista se gaseste la adresa https://www.emclab.ro/equipment_ro.php. Compatibilitatea variantei actuale cu variantele anterioare ale aplicației; Compatibilitate înapoi cu formatul fișierelor. Funcționare multi-bandă; Funcționare continuă în benzi de frecvență succesive, cu setări specifice fiecărei benzi. Definirea parametrilor de test; Tipul testului, banda de frecvență, putere, praguri, limite de test conform standardului solicitat. Generarea rapoartelor de test; Folosirea de șabloane predefinite și editabile. Date despre echipamentul testat si posesor, teste executate, date privind echipamente utilizate la teste și certificate de calibrare.. Soft de control (driver); Pentru echipamentele producătorului aplicației şi pentru toți ceilalți producători. Gratuit posibilitatea de înrolare a echipamentelor și driverelor noi.. Verificarea softului de control; Pentru confirmare. Suport pentru imunitate la impuls; ESD, EFT/Burst, Surge, Voltage dips/interrupts. Suport pentru monitorizarea video; Oricare producător. Măsurători de calibrare; Pentru câștig şi atenuare. Funcție de suprimare; Zgomot ambiental. Interfața; Multilimbaj, minim limba engleză. Mentenanță aplicație (update); Minimum 2 ani. Licența pe stick USB; Acces de pe mai multe PC. Punere in funcțiune; Instalare aplicație soft și școlarizare utilizatori, într-un program intensiv de minimum 16 ore.. | Denumire comercială și specificații ale produsului-ofertă furnizor |
| Dezvoltarea camerei anecoice conform cu specificațiile și echiparea spațiilor aferente cu echipamentele menționate în listă trebuie să fie interconectate și interoperabile, astfel încât întregul ansamblu să poată fi acreditat și să se poată efectua toate măsurătorile necesare. |  |

| Data de livrare propusă2 | Informații referitoare la produs și producător | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale propuse | Specificaţii tehnice / cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificaţiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate | Impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea produsului și a producătorului ] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARȚIAL”/ ”NU ESTE CAZUL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ NU ESTE CAZUL ☐ | [Daca produsele propuse corespund PARȚIAL cu specificaţiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] | [Specificați impactul deviațiilor asupra îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTĂ: Ofertantul va completa coloanele de la nr.8 la nr.13 |  |  |  |  |  |

[se vor completa informațiile de mai jos pentru fiecare lot/produs ofertat]

    - Timp de funcționare a produsului (timpul în care acesta funcționează) - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la asigurarea timpului de funcționare a produsului, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    - Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la extensibilitate/produse de generație superioară, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

    - Garanție/Termen de valabilitate

[introduceți - CS, cap.3.6]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție, în contextul cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului. Dacă este cazul, se vor prezenta și operațiunile accesorii oferite în perioada de garanție.

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport

[introduceți - CS, cap.3.7]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la livrare, ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului și încadrarea în termenul de livrare specificat.

- Modalitatea de indeplinire/realizare a operațiunilor cu titlu accesoriu

Autoritatea contractantă va selecta doar acele operațiuni specifice care fac obiectul procedurii de achiziție pe care o derulează!

Activitățile descrise la acest capitol trebuie:

- reprezentate ca activitate și ca durată în Graficul de livrare în cadrul Contractului;

- Reflectate (incluse) în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate.

  - Montare, instalare, punere în funcțiune, testare

[introduceți - CS, cap.3.8.1]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instalare, punere în functiune și testare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Instruire personal pentru utilizare

[introduceți - CS, cap.3.8.2]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente etc) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizată] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Mentenanța corectivă în perioada de garanție

[introduceți - CS, cap.3.9.1]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanță corectivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța evolutivă, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

  - Suport tehnic/Asistență tehnică

[introduceți - CS, cap.3.10]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la suportul tehnic/asistența tehnică, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate; de ex: resurse umane, echipamente, piese de schimb etc) | Durata activității | Perioada pe parcursul derulării contractului când se realizează activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

  - Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la piese de schimb și materiale consumabile, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

- Adecvarea la constrângerile impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele - nu este cazul

[introduceți]

- OBSERVAȚII:

Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planse și/sau diagrame. Ofertantul va demonstra ca echipamentele ce trebuie menținute în funcțiune vor rămâne în operare, în timp ce produsele vor fi inslatate și puse în funcțiune. Va fi prezentat planul pentru toate activitățile necesar a fi realizate pentru păstrarea în funcțiune a echipamentelor existente.

- Graficul de livrare / implementare a Contractului

[introduceți]

OBSERVAȚII:

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice:

- Denumirea activităților;

- Derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților (zile/ activitate/rezultat – dacă este cazul).

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

  - să demonstreze:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un grafic de livrare fezabil, de așa manieră încât să se asigure realizarea activităților în termenul specificat.

- c.    să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de livrare cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare.

GRAFIC DE LIVRARE a produselor solicitate - LOT .....

| Nr. crt. | Denumirea produsului | Cantitate (U.M.) | Data/termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data/Termenul de livrare include (după caz):

instalare;

montare;

punere în funcțiune;

testare;

instruire personal;

(se bifează opțiunea/opțiunile corespunzătoare)

- Managementul contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

- Includeți aici informații despre:

- Prioritizarea activităților în cadrul contractului după atribuire, din perspectiva ofertantului;

- Distribuția responsabilității pentru îndeplinirea obiectivelor contractului între membrii asocierii;

- Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de sarcini.

[includeți aici informații despre organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului]

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

- identificarea activităților realizate de subcontractanți;

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului;

- informații referitoare la opțiunea de plată directa în raport cu prevederile art.218 si următoarele din Legea 98/2016.

[includeți aici informații despre managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din contract]

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu AC prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

- Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de sarcini;

- Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC pe durata derulării Contractului.

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea modului de realizare a înregistărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legatură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract]

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legatură cu executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și, în special, în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant).]

- Anexe la Propunerea Tehnică - nu este cazul

[introduceți]

OBSERVAȚII: AC precizează care sunt anexele obligatorii pe care un Ofertant trebuie să le prezinte sau dacă este la alegerea Ofertantului prezentarea anexelor.

- Modul de prezentare a Propunerii Tehnice

- Ofertantul va întocmi propunerea tehnică, în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime menționate în Caietul de sarcini, parte a Documentației de atribuire.

- Specificațiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini trebuie interpretate ca fiind caracteristici minime obligatorii acceptabile pentru achiziția produselor care fac obiectul contractului de achiziție. În acest sens, vor fi luate în considerare doar ofertele care îndeplinesc specificațiile minime, egale sau mai avantajoase față de cele minime prescrise. Ofertarea unor produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage după sine respingerea ofertei ca fiind ,,neconformă” și descalificarea ofertantului.

- Fiecare specificație tehnică menționată în Caietul de sarcini va fi evidențiată în mod obligatoriu, în cadrul propunerii tehnice. Ofertele care nu includ în cadrul Propunerii Tehnice toate specificațiile tehnice evidențiate în Caietul de sarcini vor fi considerate ,,neconforme”. Ofertele pot include în cadrul Propunerii Tehnice și alte specificații în plus față de cele evidențiate în Caietul de sarcini, care trebuie menționate în mod obligatoriu.

- Neîndeplinirea oricărei cerințe din Documentația de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea ofertei. Lipsa      propunerii tehnice din ofertă conduce la descalificarea acesteia ca inacceptabilă.

- În cazul unei oferte comune, Propunerea Tehnică va fi semnată de liderul asocierii precum și de toți ceilalți membri ai asocierii sau doar de liderul asocierii, în condițiile prezentării unui mandat expres de împuternicire din partea celorlalți asociați.

- Pentru a se evita situația în care membrii comisiei de evaluare au acces la informații privind valoarea ofertată înainte de deschiderea Propunerilor Financiare, toate documentele aferente Propunerii Tehnice vor fi completate fără valori (nu vor avea incluse prețuri unitare sau totale, cu sau fără TVA).

Propunerea tehnică va fi prezentată:

1) Propunere tehnică (Formular 4)

Ofertantul va prezenta Propunerea Tehnică în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice minime din Caietul de sarcini, menționând:

- Denumirea și specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul contractului de achiziție: denumirile comerciale și toate specificațiile minime obligatorii evidențiate în Caietul de sarcini, plus altele, după caz;

b) Condiții de livrare: termenul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și instruire de la semnarea contractului de achiziție;

c) Condiții de garanție a produselor, respectiv: perioada de garanție a produselor furnizate (Formular 5);

d) Accesoriile și documentele cu care se vor livra produsele;

e)  Deviații de la specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate și impactul acestora asupra îndeplinirii Contractului.

- Pentru fiecare produs propus, pe lângă documentația tehnică, se completează Declarația pe propria răspundere privind respectarea pricipiilor DNSH (Formular 11).

3) Se va prezenta un Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 10).

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

- FORMULAR 5

- OPERATOR ECONOMIC

___________________

- (denumire/nume)

ANGAJAMENT

PRIVIND GARANȚIA, ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI ACTIVITATEA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Vom asigura servicii de suport și garanție pe o perioadă de ________ luni de la recepția finală, pentru fiecare produs din lotul ___________ (se completează numărul și denumirea lotului și a procedurii).

- Constatarea defecţiunilor și remedierea acestora în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului direct (on-site) și se va face conform  secțiunilor 3.6 - GARANȚIE și 3.10 -  SUPORT TEHNIC din Caietul de sarcini.

Dacă, după ce am fost înştiinţați, nu se reuşeşte remedierea defecţiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele noastre şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract;

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR  2

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: (introduceți denumirea completă)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Data: (introduceți ziua, luna, anul)

Anunț de participare: (introduceți numărul anunțului de participare)

Obiectul contractului: Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice

Către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Str. Universităţii nr.13, cod 720229, Suceava

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

Ofertăm prețul total de (introduceți suma în cifre și litere din Propunerea financiară) LEI, fără TVA, la care se adaugă TVA de (introduceți suma în cifre și litere) LEI.

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru (introduceți numărul procedurii de atribuire).

- și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

- am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016/Legea 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016/HG 394/2016;

- avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

- după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

- am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

- suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

- am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de _______(introduceți numărul) luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului (introduceți denumirea completă) în această procedură declar/declarăm că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților/terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016/Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

□ depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

□ nu depunem Ofertă Alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Înțelegem că Autoritatea contractantă

- nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.

- nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

- în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă răspunzătoare într- o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ (introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției) din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Văzând prevederile art.57 alin.(1), art.217 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.98/2016, art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016 / art.70, art.230 din Legea nr.99/2016 /și art.19 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

De asemenea, în virtutea art.123 alin.(1) din HG nr.395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| Nr. crt. | Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară (introduceți numărul paginii, de la paragraful nr....., la paragraful nr......) |
| --- | --- |
| 1. | .... (introduceți informația) |
| 2. | .... (introduceți informația) |

Întelegem că informaţiile indicate de noi, din propunerea tehnică/din propunerea financiară ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite LA DATA DEPUNERII OFERTEI de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar oferta va fi considerată publică, fără a fi solicitate clarificări cu privire la acest aspect.

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

FORMULAR 10

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele :

- Înțelegem că toate clauzele contractuale sunt obligatorii și suntem de acord cu clauzele contractuale prevăzute în contractul de furnizare din documentația de atribuire, secțiunea “Clauze contractuale”;

- În contextul art.137, alin.3, lit.b), din HG nr.395/2016, Autoritatea contractantă acceptă propuneri de clauze contractuale din partea ofertanţilor, în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru ea.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

Ofertantul                                                                                                                                     FORMULAR 11

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

- ”Do No Significant Harm” - ”a nu prejudicia în mod  semnificativ”

Subsemnat(ul/a).............................................................................., posesor al actului de identitate ............ seria ...........nr. ......................... CNP ........................................................................, în calitate de reprezentant legal al ....................................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

Produsele furnizate în cadrul contractului avand ca obiect Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice P03 respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață.

- Produsul/produsele furnizate:

- _________________________

- _________________________

- (se completează denumirea comercială a produsului/produselor ofertate)

- Astfel, produsele furnizate de noi nu prejudiciază în mod semnificativ, pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- tranziția către o economie circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Produsul ofertat/produsele ofertate respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu), cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, prevederile Codului European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau prevederile documentului CLC TR50600-99-1. Produsul nu va conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate. La sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se vor respecta prevederile Directivei 2012/19/UE.

- Autoevaluarea ofertei din punct de vedere al respectării principiului DNSH este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), anume:

(a) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

(b) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

(c) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

(d) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

(e) Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

(f) Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

- 5)      Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din ofertă.

- 6)     În cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, ne asumăm preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01), în monitorizarea și justificarea implementării măsurilor privind respectarea  principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH).

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante ale principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data .........................

.............................................

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții OE”

.............................................

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

.............................................

Semnătură

Art. 4 din Legea nr. 129/2019

Data de livrare solicitată înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC .

2 Data de livrare propusă înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și acceptați de AC

De la data semnării contractului de ambele părți.

În conformitate cu prevederile art.I pct.4 din OUG nr.114/2020, caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau care sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile privind caracetrul confidențial al acestora.