Secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

Această achiziție presupune Furnizare echipamente de măsură și control pentru frecvențele foarte înalte din spectrul radio, necesare dotarii spatiilor de cercetare ale proiectului cu echipamente pentru realizarea testelor si încercărilor de imunitate radiata. Necesitatea achiziției rezultă din cerința de a asigura o infrastructura de cercetare adecvată pentru îndeplinirea  obiectivelor de cercetare ale proiectului.

Cheltuielile pentru achiziția acestor echipamente sunt prevăzute în bugetul proiectului Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9.

## Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze, la standarde naţionale şi internaţionale, crearea şi diseminarea de cunoştinţe prin activităţi de educaţie şi de formare continuă, de cercetare şi inovare, de dezvoltare umană şi antreprenoriat.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava susţine dezvoltarea regională şi integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina, cu specificul ei multi-şi intercultural, integrate spiritualităţii româneşti.

Ca instituţie de învăţământ superior românesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are misiunea de a conserva şi de a favoriza diversitatea culturală, de a promova interferenţele multiculturale, plurilingvistice şi interconfesionale şi de a consolida legăturile cu românii de dincolo de graniţă, în special din Ucraina şi Republica Moldova.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Având în vedere faptul că, în cadrul autorității contractante, se desfășoară proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9, iar în cadrul acestuia se dorește dotarea spatiilor de cercetare ale proiectului cu echipamente pentru realizarea testelor si încercărilor de imunitate radiata.

Achiziția de față își propune să să susțină planul de dezvoltare instituțională a USV și să accentueze valorizarea celor trei componente academice – cercetare, didactică şi de servicii către comunitate/mediul socio economic. Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un „vârf de lance” al dezvoltării instituţionale a USV în noua paradigmă educaţională - generare de cunoaştere printr-o participare activă a tuturor factorilor implicaţi, studenţi, cadre didactice, cercetători, mediul economic și comunitate şi abordare multi/inter/transdisciplinară.

Principala constrângere asociată cu obiectul contractului este îngreunarea desfășurării unor activități în lipsa produselor specifice.

Pe lângă această constrângere, mai intervine și necesitatea de a asigura un cadru cât mai transparent de atribuire a contractului. Din punct de vedere al gamei de produse, complexitatea contractului poate fi considerată ca fiind una medie.

Prin raportarea aspectelor menționate anterior la resursele disponibile la nivel de Autoritate contractantă, se constată faptul că elementele ce necesită corelare sunt respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, pe de o parte și asigurarea unor produse calitativ superioare, pe de altă parte. În context, corelarea se realizează prin disponibilizarea de resurse financiare estimate corect, în baza cercetărilor de piață efectuate pentru depunerea cererii de finanțare, dar care să acopere necesitățile și prin implicarea în achiziție a resursei umane calificate, respectiv dispunerea de personal calificat atât la Direcția de Achiziții Publice cât și la nivelul celorlalte compartimente, fapt care va duce la finalizarea cu succes a procesului de achiziție și la gestionarea contractului în condiții optime.

## Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Achiziționarea produselor se organizează în vederea implementării în bune condiții a proiectului Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, în cazul de față, dotarea spatiilor de cercetare ale proiectului cu echipamente pentru realizarea testelor si încercărilor de imunitate radiata. Beneficiile pe care autoritatea contractantă dorește să le obțină sunt orientate către asigurarea unei infrastructuri de cercetare adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare ale proiectului.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are în derulare și în perspectivă mai multe achiziții pentru proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert.

## Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior de stat, parte a sistemului național de învățământ din România.

## Factori interesați și rolul acestora

La implementarea contractului, un rol important îl are personalul desemnat din cadrul din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, acesta fiind responsabil cu exploatarea și întreținerea produselor/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate. De asemenea, personal desemnat din cadrul acestei facultăți va participa la instruirea obligatorie, efectuată de Contractant, la punerea în funcțiune.

# Produsele solicitate

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

În cadrul achiziției descrise se dorește dotarea spatiilor de cercetare ale proiectului cu echipamente pentru realizarea testelor si încercărilor de imunitate radiata.

Achiziția acestor produse rezulta din cerința de a asigura o infrastructura de cercetare adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare ale proiectului și este inclusă în proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele achiziționate din PNRR vor fi utilizate pentru dotarea spatiilor de cercetare ale proiectului cu echipamente pentru realizarea testelor si încercărilor de imunitate radiata.

## Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Produsele necesare sunt următoarele:

LOT 1: Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |

LOT 2: Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |

LOT 3: Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii | 1 |

LOT 4: Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură | 1 |

LOT 5: Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii | 1 |

LOT 6: Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |

Produsele livrate trebuie sa asigure cel puțin nivelul de calitate și specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.

Furnizorul va asigura livrarea la sediul autorității contractante cu mijloacele de transport proprii corespunzătoare fiecărui produs, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și recepția produselor. De asemenea, Contractantul va asigura instruirea personalului de deservire a echipamentelor/produselor furnizate.

## Produse solicitate

LOT 1: Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Nr.crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Caracteristici solicitate. Mod de lucru; Mod analizor de spectru Mod receiver EMI full compliant CISPR 16-1-1 și Mil-Std 461. Domeniu de frecvenţă; Minim în domeniul 1 Hz-26.5 GHz. Rezoluţie frecvenţă; Minim 0.01 Hz. Număr puncte sweep; Mod analizor de spectru – min 101 ... 100001 Mod receiver – min 101 ... 200001. Timp de măsurare; 50 µs … 100 s Să permită măsurători fără întreruperi pentru o perioadă de până la 100 s pentru fiecare segment de frecvență, pentru detectarea semnalelor de perturbații în bandă îngustă, intermitente și a impulsurilor izolate. SSB phase noise; 1000 MHz, carrier offset: 10 Hz: –80 dBc (1 Hz) (nom.) 100 Hz: –106 dBc (1 Hz), typ. –112 dBc (1 Hz) 1 kHz: < –125 dBc (1 Hz), typ. –130 dBc (1 Hz 100 kHz: < –136 dBc (1 Hz), typ. –140 dBc (1 Hz) 1 MHz: < –145 dBc (1 Hz), typ. –149 dBc (1 Hz) 10 MHz: –156 dBc (1 Hz) (nom.). DANL; Minim –164 dBm, typ. –168 dBm ȋn domeniul 8 GHz ... 13 GHz –162 dBm, typ. –166 dBm ȋn domeniul 13.6 GHz ... 22 GHz. Noise indication ȋn modul receiver; < 1 dBµV în domeniul 1 GHz ... 8 GHz, BW = 1 MHz, cu LNA pornit. Preselector integrat; Mereu ȋn functie ON ȋn modul de lucru Receiver Integrat – receiverul trebuie sa fie de tipul full compliant CISPR16-1-1.. Filtre de preselecţie; pentru suprimarea semnalelor puternice din afara benzii, astfel încât să se poată efectua măsurători de înaltă sensibilitate în interiorul benzii de trecere. Preamplificator încorporat pentru a spori și mai mult sensibilitatea. Minim 21 de filtre de preselecție pentru gama de până la 8 GHz, plus filtre selectabile de tip filtru trece-sus pentru 2 MHz și 8 MHz, în conformitate cu CISPR 16-1-1 1 Hz la 150 kHz, 200 kHz, filtru trece-jos fix 150 kHz la 30Hz 38 MHz, filtru trece-bandă fix 2 MHz la 30 MHz, 36 MHz selectabil, filtru trece-bandă fix 8 MHz la 30 MHz, 3-30 MHz selectabil, filtru trece-bandă fix 30 MHz la 125 MHz 134 MHz, filtru trece-bandă fix 125 MHz la 205 MHz 141 MHz, filtru trece-bandă fix 205 MHz la 285 MHz 146 MHz, filtru trece-bandă fix 285 MHz la 365 MHz 142 MHz, filtru trece-bandă fix 365 MHz la 445 MHz 156 MHz, filtru trece-bandă fix 445 MHz la 525 MHz 136 MHz, filtru trece-bandă fix 525 MHz la 605 MHz 126 MHz, filtru trece-bandă fix 605 MHz la 685 MHz 141 MHz, filtru trece-bandă fix 685 MHz la 765 MHz 131 MHz, filtru trece-bandă fix 765 MHz la 845 MHz 128 MHz, filtru trece-bandă fix 845 MHz la 925 MHz 132 MHz, filtru trece-bandă fix 925 MHz la 1001 MHz 133 MHz, filtru trece-bandă fix 1001 MHz la 1795 MHz 1044 MHz, filtru trece-bandă fix 1795 MHz la 2895 MHz 1541 MHz, filtru trece-bandă fix 2895 MHz la 4895 MHz 2452 MHz, filtru trece-bandă fix 4895 MHz la 6800 MHz filtru trece-sus fix 6800 MHz la 8000 MHz filtru trece-sus fix. Filtre EMI; Minim: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 1 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 120 kHz, 1 MHz, 10 MHz. Detectori specifici standardului CISPR; Max. peak, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average Mod receiver sau mod analizor, cu preselector on, span = 0 Hz Level measurement uncertainty conform standardului CISPR 16-1-1:2019. RBW (Resolution bandwidth); Minim în domeniul 1 Hz ... 10 MHz în secvența 1/2/3/5. Filtre notch; pentru benzile ISM fără licență la 2,4 GHz și 5,8 GHz, care sunt utilizate de tehnologiile de transmisie wireless, cum ar fi Bluetooth și WLAN Selectabile 2400 MHz - 2483 MHz 5725 MHz - 5875 MHz. Scanare; Mod scanare: minim normal, time domain trace points – pâna la 10 000 000 STEP: pas – min 1 Hz (modul normal); si min 0.25 x RBW (modul time domain). Preamplificator de tip LNA inclus; De tip LNA (low noise amplifier) Domeniul de frecvenţă – minim 150 kHz ... 26.5 GHz Câștig minim 30 dB (nominal). Punct de compresie 1 dB pe mixer; minim +15 dBm până la 3 GHz. Level measurement uncertainty; preselection off, < 0.2 dB (σ = 0.07 dB) preselection on sau off, < 0.35 dB (σ = 0.12 dB). Funcţie TDS (Time Domain Scan) – timpi de măsurare; Conform CISPR 16-1-1 CISPR banda B, 150 kHz - 30 MHz RBW = 9 kHz, measurement time = 1 s, quasi-peak and CISPR-average detector = 2s CISPR banda C/D, 30 MHz - 1000 MHz RBW = 120 kHz, measurement time = 1 s, quasi-peak and CISPR-average detector = max 50s, in modul automat RBW = 9 kHz, measurement time = 1 s, quasi-peak and CISPR-average detector = max 64s CISPR banda E, 1 GHz - 6 GHz RBW = 120 kHz, measurement time = 1 s, peak and CISPR-average detector = max 295 s CISPR banda E, 1 GHz - 18 GHz RBW = 1 MHz, measurement time = 15 ms, peak detector = max 13.5s. VSWR; Cu atenuare ≥ 10 dB, ȋn funcţie de domeniul de frecvenţă, dar nu mai mare de 2.0. Funcționalități; În modul de lucru receptor, măsurătorile perturbațiilor din domeniul de frecvență să poată fi controlate de setările din tabelul de scanare. Parametrii scanării să fie prezentați într-o manieră ușor de citit și să poată fi configurați individual pentru fiecare sarcină și DUT cu până la 10 subintervale definite independent. Același tabel de scanare să poată fi utilizat pentru funcția de scanare ȋn domeniu timp, unde dimensiunea pasului este setată la un sfert din lățimea de bandă a rezoluției prin cuplare internă. Afișare; Ecran LCD color, cu touchscreen Să poată afişa simultan până la patru măsurători diferite cu o singură frecvență.. Interfețe; Interfețe USB – minim 6 porturi, interfață LAN, conector pentru monitor extern,. Conectori RF; APC 3.5 mm male – port 1 N female – port 2. Alimentare; 230Vca. Consum redus de putere; <500W. Certificat de calibrare acreditat; ISO 17025 trasabil. Opțiuni hardware incluse; OCXO de înaltă stabilitate cu zgomot de fază redus. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |  |
| Durata minimă garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |  |

LOT 2: Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Preamplificator de tip LNA inclus în receptorul EMI; De tip LNA (low noise amplifier) Domeniu de frecvenţă – minim 150 kHz ... 26.5 GHz Castig minim 30 dB (nom.). TOI (3rd order interarmonic); - fin < 10 MHz 28 dBm (nom.) - 10 MHz ≤ fin < 1 GHz > 20 dBm, typ. 25 dBm - 1 GHz ≤ fin < 3 GHz > 20 dBm, typ. 25 dBm - 3 GHz ≤ fin < 8 GHz > 17 dBm, typ. 20 dBm - 8 GHz ≤ fin < 10 GHz > 14 dBm, typ. 17 dBm - 10 GHz ≤ fin < 12 GHz > 16 dBm, typ. 20 dBm - 12 GHz ≤ fin < 17 GHz > 18 dBm, typ. 23 dBm - 17 GHz ≤ fin < 19 GHz > 16 dBm, typ. 20 dBm - 19 GHz ≤ fin ≤ 26.5 GHz > 18 dBm, typ. 23 dBm. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 3: Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii | 1 | buc | Caracteristici solicitate. Domeniu de frecvenţă; Minim 8 kHz - 6 GHz (CW – continous wave) 1 MHz - 6 GHz (I/Q mode). Rezolutie de setare; Nu mai slabă de 0.001 Hz. Aging; ≤ 1 × 10–6 /an. Setare nivel; Până la –145 dBm - +20 dBm (minim in domeniul 1 MHz...6 GHz). VSWR; <1.8. SSB phase noise; < –110 dBc, @6 GHz. Baseband; Real time extension ASK, PSK and QAM 50 Hz - 100 MHz FSK 50 Hz - 100 MHz ASK - 0 % to 100 % 2FSK, 4FSK, MSK 4FSK, 8FSK, 16FSK BPSK, QPSK, QPSK 45° offset, QPSK EDGE, AQPSK, OQPSK, π/4-QPSK, π/2-DBPSK, π/4-DQPSK, π/8-D8PSK, 8PSK, 8PSK EDGE, 16APSK, 32APSK QAM. Minim 120 MHz / 64 Msample. Filtre; cosine, root cosine, Gaussian, cdmaOne, cdmaOne + equalizer, cdmaOne 705 kHz, cdmaOne 705 kHz + equalizer, CDMA2000 3x, APCO25 C4FM, EDGE narrow pulse, EDGE wide pulse rectangular, split phase, EUTRA/LTE. Modulare; AM, FM, ϕM. Să conțină licenţă pentru următoarele standarde digitale; 5G New Radio Release 15 5G New Radio Release 16 5G NR Release 17 LTE Release 8 Cellular IoT Release 13 - NB-IoT (Cat-NB1) şi eMTC (Cat-M1) Cellular IoT Release 14 - NB-IoT (Cat-NB2) şi eMTC (Cat-M2) Cellular IoT Release 15 - NB-IoT TDD NPUSCH, NPRACH - NB-IoT FDD new NPRACH Format 2 - NB-IoT TDD - NB-IoT WUS (generare NB-IoT şi eMTC downlink and uplink) IEEE 802.11a/b/g/n/j/p Bluetooth EDR BLUETOOTH 5.x LoRa® NFC A/B/F. AWGN (Additional white Gaussian noise); Gaussioan, statistic, separat pentru i şi Q. Domeniu de setare; Rapoarte C/N şi Eb/No – setabile minim ȋn domeniul -50dB...+45dB. Ieşiri dIferenţiale I/Q; Single-ended – 50Ω Diferențial – 100Ω Rezoluție 0.001 mV Bias -3.6V...+3.6V; offset -300mV...+300mV. Măsurători Bit Error Rate; Clock rate 100Hz – 100 MHz Să evalueze BER a unui semnal demodulat și decodificat de un DUT Să includă măsurători BLER pentru verificarea sumelor de control CRC. Upgradare; Să ofere posibilitatea de a fi upgradat ȋn timp cu diferite functionalităti şi optiuni (future-proof). Afişaj; LCD color, tip touch. Interfeţe; USB, LAN. Consum putere; Max 180W. Opțiuni hardware incluse; Oscilator de referință OCXO. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 4: Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură | 1 | buc | Caracteristici solicitate. Platformă software pentru control sisteme de testare EMC. Trebuie să includă suita de testare pentru Emisie şi pentru Imunitate, standarde automotive si standarde comerciale.. Tip teste: Emisii radiate şi conduse; Imunitate radiate şi conduse. Să includă template-uri de test, inclusiv configurarea hardware a setup-ului de test. Să includă template-uri de raport, generare raport in mod automat.. Să afișeze limitele, lista de frecvenţe, tabelele de corecţie. Să permită introducerea datelor de corecţie pentru căile de semnal sau traductori. Să permită executarea complet automata şi interactivă a măsurătorilor şi acţiunilor: - Măsurători de spectru, inclusiv suport pentru spectogramă - digital modulation and arbitrary interference signals – folosind un generator de semnal vectorial - măsurători de calibrare – folosind un analizor de semnal vectorial - Poziţionarea automata a antenelor; - Controlul pentru LISN - Acțiuni diverse la trigger. Să afișeze rezultatele sub formă tabelară şi sub formă de undă cu linii de limită. Să aibă funcţii de analiză: - Puncte critice – automat sau manual - Analiză post-măsurătoare - Creare de grafice, inclusiv 3D - Comparare rezultate. Să se poată defini dispozitive de test multiple, unul singur fiind activ ȋn timpul testării. Selectare detector pentru fiecare subdomeniu de frecvenţă. Control automat pentru antenă mast (ȋnălţime, polarizare), masa de test turntable şi slidebar. Posibilitatea de a folosi funcția de pause and resume test flow. Trebuie să includă licenţă de drivere diverse pentru a integra in Software echipamente de la diverşi producători. Trebuie să includă licenţă / extensie pentru domeniul automotive şi militar, cu monitorizare CAN şi system leveling - modulații configurabile: CW, AM, FM, impuls, · modulația impulsurilor și a trenului de impulsuri, inclusiv testul radar GMW · buclă automată pentru modulații · monitorizarea sistemului, inclusiv impedanța sistemului și formula utilizatorului · acceptă testele de câmp magnetic conform ISO 11452-8, MIL-STD-461E/F/G, RS101 · măsurarea puterii pe baza U și I la testele de joasa frecvenţă - folosind un osciloscop cu două canale. Tip licenţă permanentă. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Valabilitate nelimitată |  |  |  |

LOT 5: Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii | 1 | buc | Caracteristici solicitate. Număr de porturi; Minim 2 porturi Tip conector 3.5 mm, mama. Funcționalitate; - funcţie de analizor vectorial – VNA - funcţie de analizor de spectru – minim până la 25 GHz, cu posibilitate de demodulare AM, FM, PM. Mod ANALIZOR VECTORIAL. Banda de frecvenţă; Minim ȋn domeniul 5 kHz - 20 GHz,. Rezoluție frecvenţă; 1 Hz. Bandă de măsurare; Minim ȋn domeniul 1 Hz - 500 kHz. Domeniu dinamic; > 110 dB ȋn domeniul 10 MHz - 14 GHz > 105 dB ȋn domeniul 14 GHz - 16 GHz > 100 dB ȋn domeniul 16 GHz - 20 GHz. Timp de măsurare; Total time per point (TPOINT) 500 kHz minim 4.6 µs 100 kHz minim 13.2 µs. Acurateţe de măsurare (transmission); Nu mai mică de 0.08 dB (magnitudine) şi 0.5° (fază) in domeniul 0...-40dB, până la 6 Ghz 0.09 dB (magnitudine) şi 0.7° (fază) in domeniul 0...-40dB, peste 6 Ghz 0.35 dB (magnitudine) şi 2.5° (fază) in domeniul -40...-60dB, pe ȋntreg domeniul de frecvenţă. Directivitate şi Source match; ≥ 20 dB (100 kHz - 20 GHz). Putere de ieşire; Tipic -10dBm... +3dBm, rezoluţie 0.01 dB. Putere nominală de intrare; 0 dBm, nivel de defectare +27dBm / 50vcc. Nivel zgomot; Tipic, in domeniul 6-16 GHz –132 dBm (1 Hz). Kit de calibrare inclus; Trebuie să includă kit de calibrare manual de precizie, conector 3.5mm, domeniu de frecvenţă minim 0Hz - 26.5GHz, ce trebuie să conțină: Open, Short, Match, si Through cu conector de tip male şi de tip female (8 bucati ȋn total). Mod ANALIZOR DE SPECTRU; Minim ȋn domeniul 5 kHz - 26.5 GHz. Rezoluţie frecvenţă; 0.01 Hz. SSB phase noise; Tipic –135 dBc (1 Hz) (@1MHz). Sweep time; 1 µs ... 8000 s zero span, acuratete 0.1% Filtre 100 kHz ... 10 MHz in secvenţă 1/2/3/5. VBW; Minim 1 Hz - 10 MHz in 1/2/3/5 sequences. Afişare nivel; Noise floor până la +30dBm. DANL – tipic; < 100 kHz –130 dBm 100 kHz - 5 MHz –145 dBm 5 MHz - 4.5 GHz–150 dBm 4.5 GHz - 6 GHz–147 dBm 6 GHz - 14 GHz –143 dBm 14 GHz - 20 GHz –133 dBm 20 GHz - 26.5 GHz –120 dBm. Incertitudine de măsurare; Max 3.3 dB. Afişaj; Minim 10’’, de tip touch, 1280 x 800. Interfeţe; USB, LAN, conector pentru monitor extern. Consum putere; Max 350W. Accesorii incluse:; Produsul trebuie să includa la livrare: cabluri RF stabile în fază, cu pierderi mici: - 4 bucăți 3,5mm - SMA m, 0-26,5 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm - N m, 0-18 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm - N f, 0-34 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm - 3,5mm f, 0-34 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm m- 3,5mm m, 0-34 GHz, 0,5m - 4 bucăți 3,5mm f - 3,5mm m, 0-34 GHz, 0,5m kit de calibrare, conform descrierii din specificaţii – 1 bucată. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 6: Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 | buc | Caracteristici solicitate. Interval frecvență generator RF; minim în intervalul 8 kHz - 20 GHz. Rezoluție frecvență; 1 µHz. Eroare a frecvenței; < 1 × 10–8. Efectul temperaturii în gama 00C până la +550C; ±1 × 10–7. Interval minim de blocare a frecvenței; ±0.3 × 10–6. Nivel de intrare a semnalului; de la 0 dBm la +16 dBm. Nivel de ieșire a semnalului funcție de banda de frecvență; 8 kHz ≤ f ≤ 100 kHz de la –90 dBm la +5 dBm 100 kHz < f ≤ 200 kHz de la –110 dBm la +5 dBm 200 kHz < f ≤ 1 MHz de la –127 dBm la +8 dBm 1 MHz < f ≤ 80 MHz de la –127 dBm la +15 dBm 80 MHz < f ≤ 6 GHz de la –127 dBm la +21 dBm 6 GHz < f ≤ 20 GHz de la –127 dBm la +20 dBm. Precizie nivel (tipic); ±0.5 dB. Zgomot de fază; −115 dBc/Hz @ 10 kHz offset la 1 GHz. Zgomot de fază SSB (în condițiile de testare următoare: decalaj purtătoare = 20 kHz, lățime de bandă de măsurare = 1 Hz, CW, nivel = 10 dBm); f = 100 MHz < –142 dBc, –150 dBc (typ.) f = 1 GHz < –126 dBc, –132 dBc (typ.) f = 2 GHz < –120 dBc, –126 dBc (typ.) f = 3 GHz < –116 dBc, –123 dBc (typ.) f = 4 GHz < –114 dBc, –120 dBc (typ.) f = 6 GHz < –110 dBc, –117 dBc (typ.) f = 10 GHz < –106 dBc, < –112 dBc (meas.) f = 20 GHz < –100 dBc, < –106 dBc (meas.). Valoare VSWR în gama 200 kHz < f ≤ 20 GHz; < 1.9. Modulații ale semnalului; AM (indice de modulație de la 0% la 100%) FM (deviație maximă de 80MHz la frecvența de 10 GHz) ϕM (deviație maximă de 320 rad la frecvența de 10 GHz). Alte funcții; Modulator de impulsuri, generator de impulsuri, generator multifuncție cu specificațiile: - timp de creștere <15ns, timp de descreștere <5ns - raportul on/off - >80dB cu valoarea tipică de >92dB - valoarea minimă de 20ns a pulsului în configurație generator. Opțiune hardware inclusă; OCXO. Interfețe de control; LAN (10/100/1000Base-T), USB, porturi 10 MHz ref., trigger IN/OUT, SCPI via Ethernet. Consum de putere; maxim 140W. Afișare:; LCD cu diagonala de minim 5inch și funcționalitate touchscreen. Alte opțiuni; Adaptor de 19inch pentru instalare în RACK cu înălțime 2HU Adaptor tip Testport -N female de 50 Ω până la 20 GHz. Certificat de calibrare; ISO 17025 trasabil. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 60 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

IMPORTANT!

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect limitarea ofertelor, respectiv favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”.

Respectiv, cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

Cade în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

CERINȚE GENERALE:

1. Preţul unitar și valoarea totală a ofertei vor fi exprimate în lei sau euro şi vor include costul transportului, montării, instalării, punerii în funcțiune, testării și instruirii personalului.

2. Valabilitate ofertă: minim 4 luni de la data limită de depunere a ofertelor.

3. Livrare: franco-beneficiar, la locația indicată de către achizitor. Se va asigura livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune (unde este cazul), testarea și instruirea personalului pentru produsele contractate (unde este cazul).

4. Se va asigura service în perioada de garanție și asistență tehnică (acolo unde se solicită).

5. Pentru toate produsele se vor semna procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, la sediul beneficiarului, între Autoritatea contractantă și Contractat/Furnizor, direct sau prin reprezentant/împuternicit.

6. Cerințele sunt obligatorii pentru toate pozițiile din Caietul de sarcini. Ofertarea tuturor reperelor produselor și cantităților aferente este obligatorie sub sancțiunea neconformității.

7. Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.

8. Acolo unde nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, precizarea elementelor este însoțită de cuvintele “sau echivalent”, conform art.156, alin (2) și (3) din Legea 98/2016.

9. Furnizorul va certifica că produsele furnizate beneficiază de garanția completă din partea producătorului/ofertantului, precum și că orice software ofertat este licențiat către achizitor.

10. În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Oferta va fi însoțită de o  Declarație privind respectarea principiului DNSH- „Do No Significant Harm”- „a nu prejudicia în mod semnificativ”, modelul de declarație fiind atașat în SEAP.

11. Operatorii economici trebuie să prezinte oferta tehnică în conformitate cu formatul specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini prin completarea Formularului 4, astfel încât să permită compararea cu ușurință a caracteristicilor solicitate și a caracteristicilor ofertate. În coloana”Denumire și specificații ale produsului-oferta furnizor” se vor trece obligatoriu produsele ofertate, denumirea lor, respectiv caracteristicile acestora și NU SE VOR COPIA cerințele autorității contractante, întrucât specificațiile tehnice ofertate trebuie să definească și să caracterizeze cu fidelitate produsul ofertat. Caietul de sarcini cuprinde principalele condiţii tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, precum şi condiţiile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă aceste condiţii au fost îndeplinite.

## Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului - nu este cazul

## Extensibilitate - nu este cazul

## Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

## Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție/mentenanță pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare lot. Pentru toate produsele din prezentul Caiet de sarcini, termenul de garanție solicitat este de minim 24 luni on-site/valabilitate permanentă, în funcție de lot. Perioada de garanție/mentenanță începe de la data recepției finale fără obiecțiuni. Ofertele care au un termen de garanție/mentenanță mai mic decât termenul solicitat de Autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.

Garanția/mentenanța este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție.

În timpul perioadei de garanţie, furnizorul se obligă să ofere asistență tehnică beneficiarului. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie/mentenanță se asigură la sediul beneficiarului (on-site).

În cazul în care intervenția Contractantului nu remediază deficiențele sesizate, acesta are obligația de a înlocui produsul cu unul care corespunde caracteristicilor ofertate, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparații și întreținere eficient, rapid, care să poată repara sau înlocui componentele defecte sau cu performanțe slabe din produsele oferite sau să asigure intermedierea reparațiilor sau înlocuirii componentelor prin intermediul unui agent economic autorizat în acest sens. În timpul perioadei de garanție/mentenanță, ofertantul va repara, când este necesar, produsele, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la anunțarea defecțiunii, pe cheltuiala sa. Reparațiile se vor efectua în service autorizat iar în perioada reparației, nu este necesară înlocuirea produsului defect.  Perioada de garanție/mentenanță se prelungește cu perioada de reparație.

| LOT | TERMEN LIVRARE* | DESTINAȚIA FINALĂ |
| --- | --- | --- |
| LOT 1: Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| ### LOT 2: Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 3: Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii | în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 4: Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură | în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 5: Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii | în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 6: Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |

*Termenul de livrare solicitat înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport

IMPORTANT!

- Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului.

- Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală (unde este cazul).

- În cazul în care la data efectuării recepției se constată că produsele nu corespund cerințelor tehnice din Caietul de sarcini, se vor returna Furnizorului, care va avea obligaţia de a le înlocui pe răspunderea şi cheltuiala sa.

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare lot în parte, așa cum este ilustrat în tabelul de mai sus.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune(unde este cazul).

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, sediul Autorității contractante, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativă și calitativă a produselor(unde este cazul). Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea  produselor și instruirea personalului în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Destinația de livrare este sediul unității contractante: str. Universității nr.13, Suceava, așa cum este precizat în tabelul de mai sus. După livrare se va semna un proces verbal de recepție între Autoritatea contractantă și Furnizor.

## Operațiuni cu titlu accesoriu

## Montare, instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va instala produsele la locul indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestora, acolo unde este cazul.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produselor, acolo unde este cazul. Testarea produsului va avea în vedere funcționarea optimă a acestora.

Pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați, Contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea/entitatea contractantă.

## Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este minim 1 (una) persoană.

| LOT | NECESITATE INSTRUIRE |
| --- | --- |
| LOT 1: Receptor EMI cu banda de frecvență 1Hz - 26,5GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |
| ### LOT 2: Amplificator cu zgomot redus, 30dB cu bandă de frecvență de la 150kHz la 26GHz pentru receptor EMI cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 3: Generator de semnal vectorial cu frecvență de lucru de minim 6GHz și accesorii | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 4: Software complet pentru încercări EMC/EMS/EMI pentru standardele CISPR 16 și CISPR 25, inclusiv drivere pentru echipamentele din lanțul de măsură | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea software-ului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 5: Analizor de rețea vectorial (VNA) cu 4 porturi, bandă de frecvență de la 9kHz la 20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 6: Generator de frecvență cu precizie mare 8kHz-20GHz, cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului autorității contractante să înțeleagă diferitele componente ale produsului, a tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea problemelor și diagnosticare de bază etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  în limba română, care includ cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, etc.

## Servicii de mentenanță

## Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă pe perioada garanției legale oferite în mod normal de vânzător / producător este inclusă în costul bunului respectiv.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă semnalează un incident.

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza în locațiile unde sunt instalate echipamentele (on-site). În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametri optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate,  piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului. În cazul în care echipamentul / produsul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabilitți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de Autoritatea contractantă.

## Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul

## Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul

## Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție/mentenanță cât și după expirarea acestei perioade, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic/asistență tehnică.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau care necesită suport tehnic din partea contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului (on-site).

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției - nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul

Produsele vor fi utilizate în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, pentru proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, Contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9, pentru activități de cercetare și laborator, acestea fiind folosite de personal specializat, la o intensitate ridicată, pentru un numar de minim 8 ore pe zi.

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea - nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

  - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

  - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- factura aferentă produselor/echipamentelor livrate;

- aviz de însoțire a produselor livrate (dacă este cazul);

- certificate/declarație de conformitate pentru produsele/echipamentele achiziționate;

- manual de utilizare și instalare, minim în limba română sau engleză;

- certificat de garanție/mentenanță emis de producător sau furnizor, după caz, minim 24 luni ON-SITE/valabilitate permenentă pentru produsele/echipamentele/software-urile achiziționate;

- certificat de licențiere care să ateste perioade de valabilitate a licențelor;

- procese verbale de predare-primire și recepție, instalare, punere în funcțiune, testare a produselor livrate și instruire, cu serie de identificare a fiecărui produs precizată în conținutul acestuia (dacă este cazul);

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

- Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de Sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

# Modalități si condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune (dacă este cazul).

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute la cap.6 - Recepția produselor.

Conform legii 72/2013 art.7, alin.1), având în vedere procedurile de transfer aplicabile fondurilor PNRR, plata se va efectua prin ordin de plată, în termenul prevăzut de Formularul de contract atașat prezentei documentații. Acest termen curge de la finalizarea recepţiei cantitativă şi calitativă, după semnarea procesului verbal de recepție a produselor achiziționate,  în baza facturii emise (efactura).

# Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, managementul contractului va fi derulat prin compartimentul specializat din cadrul Universității “Ștefan ce Mare” din Suceava. Autoritatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

- Coordonarea implică:

- organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului,

- coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului;

- Monitorizarea implică:

- Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:

  - Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini,

  - Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;

- Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale;

- Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă.

# Evaluarea performanței Contractantului - nu este cazul

# Anexe

| Număr anexă | Denumire anexă |
| --- | --- |
| Anexa 1: | Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente cantitative |
| Anexa 2: | Exemplu de format pentru proces verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative |

Anexa 1 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție cantitativă

| Contract nr. | [introduceți] |
| --- | --- |
| Contractant | [introduceți] |
| Referința proiectului, dacă este cazul | [Numele proiectului] |
| Dată livrare produs | [zz/ll/aaaa] |

| Nr. | Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract) | Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) |
| --- | --- | --- |
| 1. | [introduceți] | [introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv] |
| 2. | [introduceți] | [introduceți] |
| 3. | [introduceți] | [introduceți] |
| 4. | [introduceți] | [introduceți] |

Autoritatea

Contractantă

Contractant

Dată:

Nume:

Funcția:

Anexa 2 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

| 1.1. Contract |  |
| --- | --- |
| 1.2. Contractant |  |
| 1.3. Referința proiectului (dacă este cazul) |  |

2. Lista produselor

| 2.1. Produs | 2.2 Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) | 2.3. Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |

3. Concluzii cu privire la acceptare

| □ | 3.1. Acceptare (fără observatii/rezerve) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 3.2. Acceptare cu observatii minore |  |  |
| □ | 3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). |  |  |
| □ | 3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? | Data finalizării: |  |
| □ | 3.5. Refuzat (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract. |  |  |

4. Semnături

| 4.1. CONTRACTANT |  | 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |
| Acceptare finală | [dacă este cazul]: |  |  |  |  |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |

5. Observații [introduceți]

Întocmit,

Adm. fin. Elena PEPTANARIU