Anexa 1 la caietul de sarcini

CARACTERISTICI TEHNICE

LOT 1. Endoproteze De Revizie De Sold

1.1 Tija femurala modulara de revizie proteza totala sold

|  | Sistem modular folosit la revizia protezelor de sold, compus din: |
| --- | --- |
|  | - Tija femurala proximala |
| 1 | sa fie confectionata din aliaj de titan , acoperita cu titan poros |
| 2 | sa fie disponibila in varianta cilindrica |
| 3 | sa fie fara coleret |
| 4 | sa se poata combina cu orice varianta de tija distala |
| 5 | sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni si anume cu inaltimile : 55mm , 65mm, 75mm, 85mm, 95mm si 105mm |
| 6 | modalitate de implantare: necimentata de tip press-fit |
| 7 | sa prezinte con 12/14 |
| 8 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | - Tija femurala distala |
| 1 | sa fie confectionata din aliaj de titan , acoperita cu titan poros |
| 2 | sa fie universala stanga/dreapta |
| 3 | sa fie disponibila in 2 variante curba si dreapta |
| 4 | sa prezinte amprente longitudinale |
| 5 | sa fie disponibila in 3 tipodimensiuni si minim 8 diametre cuprinse intre 14mm si 28mm |
| 6 | varianta dreapta sa fie disponibila in 3 lungimi si anume 140mm, 200mm si 260mm |
| 7 | varianta curba sa fie disponibila si in lungimea de 120mm si diametrul de 14mm |
| 8 | modalitatea de implantare sa fie necimentata de tip press-fit |
| 9 | tija curba sa prezinte gauri distale pentru fixare suplimentara cu surub |
| 10 | sa permita fixare distala atat statica cat si dinamica |
| 11 | sa fie compatibila cu oricare dintre componentele proximale si invers |
| 12 | sa permita o anteversie de ± 40˚ |
| 13 | jonctiunea dintre cele 2 componente sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr pentru o rezistenta crescuta |
| 14 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | - Cap Femural |
| 1 | sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr |
| 2 | sa fie disponibil in diametrul exterior de 22mm, 28mm, 32mm |
| 3 | sa se prezinte in minim 4 tipodimensiuni |
| 4 | conul interior sa fie 12/14 compatibil cu tija femurala |
| 5 | sa fie sterilizat cu radiatii gamma |

1.2. Sistem acetabular necimentat pentru revizie proteza totala sold

| 1 | sa fie confectionat din Tantal |
| --- | --- |
| 2 | porozitatea materialului de minim 80%, si cu o permeabilitate asemanatoare cu cea a tesutului osos spongios |
| 3 | sa prezinte trabecule asemanatoare cu cele ale osului spongios, cu o interconectare a acestora de 100% |
| 4 | materialul sa imite structura si proprietatile mecanice ale osului spongios |
| 5 | sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos subcondral |

Sistemul sa fie alcatuit din:

|  | - Cupa Acetabulara |
| --- | --- |
| 1 | Sa permita cimentarea unei cupe in interiorul acesteia, designul sa permita o manta de ciment de 2-3mm intre aceste |
| 2 | Modalitatea de implantare sa fie: necimentata |
| 3 | Suprafata interioara a cupei sa prezinte aceeasi porozitate ca si suprafata exterioara (acelasi material) |
| 4 | cupa sa prezinte diametrul ecuatorial cu 2mm mai mare decat diametrul polar |
| 5 | Sa aiba forma eliptica pentru realizarea unui press-fit superior |
| 6 | Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi |
| 7 | Sa aiba dimensiuni cuprinse intre 48mm si 80mm cu increment de 2mm |
|  | - Insert Crosslink |
| 1 | sa fie disponibil in varianta oblica 10˚ |
| 2 | sa fie confectionat din polietilena de tip Crosslink |
| 3 | sa prezinte santuri ecuatoriale si polare |
| 4 | diametrul interior de 28mm, 32mm si 40mm |
|  | - Suruburi – 3 buc |
| 1 | sa fie confetionate din aliaj de titan |
| 2 | sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm |
| 3 | lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm |
| 4 | sa se livreze ambalate individual si steril |
|  | - Ciment |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibioticul sa fie gentamicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 20gr. ±2gr |

1.3. Augment acetabular din tantal pentru revizie proteza totala sold

|  | - Augment Acetabular |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionat din tantal |
| 2 | sa prezinte forma de semiluna, hemisfera partiala |
| 3 | sa acopere un defect cu o suprafata de 25% dintr-o cupa |
| 4 | sa fie compatibil cu orice tip de cupa |
| 5 | sa prezinte structura asemanatoare cu cea a osului spongios , structura trabeculara |
| 6 | trabeculele sa fie interconectate in totalitate |
| 7 | sa prezinte elasticitate si proprietati mecanice apropiate de cele ale osului spongios |
| 8 | sa prezinte gauri pentru stabilizare cu suruburi |
| 9 | sa fie disponibil in 6 dimensiuni ale arcului de cerc |
| 10 | raza semicercului sa fie cuprinsa intre 50mm si 70mm |
| 11 | sa fie disponibil in 4 dimensiuni ale grosimii si anume : 10mm, 15mm, 20mm, 30mm |
| 12 | modalitate de implantare: necimentat |
|  | - Suruburi – 3buc |
| 1 | Sa fie confetionate din aliaj de titan |
| 2 | Sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm |
| 3 | Lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm |
| 4 | Sa se livreze ambalate individual si steril |
|  | - Ciment |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibioticul sa fie gentamicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 20gr. ±2gr |

1.4. Augment aripa iliaca pentru revizie proteza totala sold

|  | - Augment aripa iliaca |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionat din tantal |
| 2 | sa prezinte forma de trapezoidala ,zona care reface congruenta cotilului sa prezinta forma de arc de cerc |
| 3 | sa fie compatibil cu orice tip de cupa |
| 4 | sa prezinte structura asemanatoare cu cea a osului spongios , structura trabeculara |
| 5 | trabeculele sa fie interconectate in totalitate |
| 6 | sa prezinte elasticitate si proprietati mecanice apropiate de cele ale osului spongios |
| 7 | sa prezinte gauri pentru stabilizare cu suruburi |
| 8 | sa fie disponibil in 4 dimensiuni |
| 9 | sa prezinte augmente pentru crearea congruentei la aripa iliaca cu 3 variante de inclinare |
| 10 | modalitate de implantare: necimentat |
|  | - Suruburi – 4buc |
| 1 | Sa fie confetionate din aliaj de titan |
| 2 | Sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm |
| 3 | Lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm |
| 4 | Sa se livreze ambalate individual si steril |
|  | - Ciment |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibiotic sa fie gentamicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 20gr ±2gr |

1.5. Caja pentru revizia acetabulului

|  | - Caja |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionat din aliaj de titan |
| 2 | sa prezinte 2 aripioare una care sa se fixeze cu suruburi in ilion si una care se implanteaza in interiorul tesutului osos in ischion |
| 3 | flansa superioara sa fie disponibila in 2 lungimi (scurta-5suruburi si lunga-10suruburi) |
| 4 | sa nu fie hemisfera complete, sa fie decupata aproximativ jumatatea anterioara |
| 5 | sa fie anatomica cu variante stanga/dreapta |
| 6 | sa prezinte gauri pentru fixare cu suruburi pe toata concavitatea implantului |
| 7 | sa fie disponibila in minim 5 tipodimensiuni |
| 8 | modalitatea de implantare sa fie necimentata |
| 9 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | - Suruburi – 5buc |
| 1 | Sa fie confetionate din aliaj de titan |
| 2 | Sa aibe diametrul de 6,5mm si de 4,5mm |
| 3 | Lungimi cuprinse intre 15mm si 60mm |
| 4 | Sa se livreze ambalate individual si steril |

1.6. Insert Retentiv Pentru Cupa Acetabulara Din Tantal

|  | Insert Retentiv Pentru Cupa Acetabulara Din Tantal |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionat din polietilena de tip Crosslink |
| 2 | sa prezinte santuri ecuatoriale si polare |
| 3 | diametrul interior de 32mm |
| 4 | sa prezinte inel metallic ecuatorial pentru blocarea capului femoral in interiorul insertului |
| 5 | sa fie sterilizat cu radiatii gamma |
| 6 | sa se livreze impachetat steril si individual |
|  | Ciment ortopedic cu 2 antibiotice |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr |

1.7. Cupa Acetabulara Cimentata

|  | Cupa Acetabulara Cimentata |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionata din polietilena de tip UHMWPE |
| 2 | sa prezinte marcaje radioopace atat ecuatorial cat si polar |
| 3 | pe suprafata exterioara sa prezinte picioruse confectionate din PMMA pentru mentinerea unei mantale uniforme de ciment |
| 4 | sa prezinte margine ecuatoriala marita pentru presurizarea suplimentara a cimentului |
| 5 | sa prezinte profil striat inelar pentru o ancorare mai buna in ciment |
| 6 | sa fie disponibila in 2 variante si anume cu profil antiluxatie la 10˚ si fara profil antiluxatie |
| 7 | sa prezinte diametrul interior de 22mm, 28mm si 32 mm |
| 8 | sa fie disponibile in minim 10 tipodimensiuni cuprinse intre 43mm si 61mm |
| 9 | sa se implanteze prin cimentare |
| 10 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | Ciment |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 0,5gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibiotic sa fie gentamicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 20gr. ±2gr |

  - Insert acetabular retentiv pentru cupa necimentata

| 1 | sa fie compatibil cu cupa acetabulara necimentata |
| --- | --- |
| 2 | sa fie de tip Crosslink |
| 3 | sa se fixeze prin inel de blocare care permite schimbarea numai a acestuia cu un singur instrument specific |
| 4 | sa prezinte mini creste antirotatorii si ancoraj prin dispozitiv elastic inelar si multiple posibilitati de pozitionare rotatorie |
| 5 | sa prezinte protuberanta centrala pentru locas central cupa cu blocare insert si reducerea fortelor transverse, care sa se constituie in punct suplimentar de stabilizare a insertului |
| 6 | sa prezinte diametrul interior de 32mm |
| 7 | sa prezinte inel metalic ecuatorial pentru blocarea capului femoral in interiorul insertului |
| 8 | sa fie sterilizat cu radiatii gamma |
| 9 | sa se livreze impachetat steril si individual |

LOT 2. Endoproteze De Genunchi De Revizie

2.1. Proteza totala de genunchi de revizie

|  | - Componenta femurala cimentata (Proteza totala de genunchi de revizie) |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr |
| 2 | sa prezinte forma anatomica cu 3 raze de curbura |
| 3 | sa permita implanatrea tijlor de extensie |
| 4 | sa fie disponibila in varianta cu posterostabilizare |
| 5 | condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru evitarea subluxatiei |
| 6 | sa prezinte şanţ prepatelar accentuat |
| 7 | sa permita o flexie la minim 120º |
| 8 | sa fie posibile multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara (combinarea unei dimensiuni de piesa femurala cu 6 dimensiuni de piese tibiale; combinarea unei dimensiuni de componenta tibiala cu 6 dimensiuni de piese femurale) |
| 9 | sa fie personalizata stanga / dreapta |
| 10 | sa fie disponibil ain minim 5 dimensiuni pentru fiecare parte |
| 11 | modalitatea de implantare sa fie cimentata |
| 12 | sa permita pozitionarea corecta cu ghid centromedular |
| 13 | suprafata articulara sa fie lustruita |
| 14 | suprafata de implantare sa fie rugoasa |
| 15 | sa permita atasarea de blocuri de augmentare distal, posterior si anterior |
| 16 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | - Componenta Tibiala (Proteza totala de genunchi de revizie) |
| 1 | sa fie confectionata din aliaj de titan |
| 2 | sa fie universala (stanga-dreapta); |
| 3 | sa respecte forma anatomica a tibiei |
| 4 | sa prezinte baza de implantare prin pin/cilindru de stabilizare central cu 2 aripioare laterale |
| 5 | sa prezinte modularitate prin posibilitatea de transformare in proteza de revizie |
| 6 | sa prezinte posibilitatea de atasare a unei extensii pe componenta tibiala direct pe proteza primara |
| 7 | posibilitatea de hiperstabilizare, la cele primare |
| 8 | sa permita o flexie la minim 120º |
| 9 | multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara (combinarea unei dimensiuni de piesa femurala cu 6 dimensiuni de piese tibiale; combinarea unei dimensiuni de componenta tibiala cu 8 dimensiuni de piese femurale) |
| 10 | sa fie disponibila in minim 10 tipodimensiuni |
| 11 | modalitate de implantare sa fie cimentata |
| 12 | sa permita implantarea corecta cu ghid centromedular sau extramedular |
| 13 | insertul tibial sa se fixeze printr-un sistem tip pana |
| 14 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | - Insert tibial (Proteza totala de genunchi de revizie) |
| 1 | sa fie confectionat din polietilena de tip UHMWPE |
| 2 | marginea tibiala anterioara sa fie inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa |
| 3 | sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara (combinarea unei dimensiuni de piesa femurala cu 6 dimensiuni de piese tibiale; combinarea unei dimensiuni de componenta tibiala cu 8 dimensiuni de piese femurale |
| 4 | sa permita o flexie la minim 120º |
| 5 | sa prezinet elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale (tip pana) |
| 6 | sa fie detasabil, cu sistem de prindere periferica a insertului |
| 7 | sa fie posterior stabilizat |
| 8 | fara pastrarea ligamentului incrucisat posterior |
| 9 | sa se fixeze de componenta tibiala si extensia tibiala prin intermediul unui surub |
| 10 | sa fie sterilizat cu radiatii gamma |
|  | - Sistem lavaj pulsatil |
| 1 | sa fie sistem de unica utilizare |
| 2 | sa fie sub forma de pistol |
| 3 | sa se livreze impreuna cu attachmenturi sub forma de palnie |
| 4 | sa fie alimentat de la un transformator |
| 5 | sa prezinte si tubulatura pentru aspiratie din plaga |
| 6 | sa prezinte doua viteze de pulverizare |
| 7 | sa se livreze impachetat steril |
|  | - Ciment ortopedic – 2 doze |
| 1 | sa fie radioopac |
| 2 | sa includa antibiotic – gentamicina 1 gr |
| 3 | doza sa fie de 40 gr ±4gr |
| 4 | sa fie impachetat steril, solutia separat de praf |

2.2. Proteza totala de genunchi de revizie balama

|  | Componenta femurala cimentata (Proteza totala de genunchi de revizie balama) |
| --- | --- |
| 1 | sa fie confectionata din aliaj Co-Cr |
| 2 | sa prezinte forma anatomica cu 3 raze de curbura |
| 3 | posibilitatea de atasare a unei tije de extensie |
| 4 | sa fie varianta suprastabilizata de tip balama cu platou mobil |
| 5 | condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru evitarea subluxatiei |
| 6 | sa prezinte şanţ prepatelar accentuat |
| 7 | Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale pastrandu-se congruenta articulara |
| 8 | sa permita o flexie la minim 120º |
| 9 | sa permita tractiune in ax deminim 4cm fara a se luxa |
| 10 | sa prezinte incarcare pe condilii tibiali de pana la 95% |
| 11 | sa prezinte un pin care se fixeaza pe femur si patrunde in tibie pentru a creea balamaua |
| 12 | sa fie personalizata stanga / dreapta |
| 13 | sa fie disponibil ain minim 5 dimensiuni pentru fiecare parte |
| 14 | modalitatea de implantare sa fie cimentata |
| 15 | sa permita pozitionarea corecta cu ghid centromedular |
| 16 | suprafata articulara sa fie lustruita |
| 17 | suprafata de implantare sa fie rugoasa |
| 18 | sa permita atasarea de blocuri de augmentare distal, posterior si anterior |
| 19 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | Componenta tibiala (Proteza totala de genunchi de revizie balama) |
| 1 | confectionata din cobalt crom sau aliaj de titan |
| 2 | sa fie modulara (sa accepte tije de extensie) |
| 3 | sa accepte tije de extensie drepte si cu offset |
| 4 | sa fie de tip hiperstabilizata |
| 5 | sa prezinte platou mobil |
| 6 | tibia sa prezinte un orificiu pentru fixarea unui pin de hiperstabilizare care sa se fixeze pe componenta femurala |
| 7 | impreuna cu componenta femurala sa alcatuiasca o proteza totala de genunchi de tip “balama” |
| 8 | sa permita o flexie maxima de minim 120° |
| 9 | implanturile tibiala sa fie disponibile in 5 dimensiuni modulare iar primele dimensiuni (cele mai mici) sa fie disponibile si in varianta nemodulara (sa nu accepte tije de extensie) |
| 10 | pinul de hiperstabilizare sa se implanteze pe tibie in partea anterioara a acesteia |
| 11 | sa permita evitarea subluxatiei protezei chiar si la o tractiune a implantului femural fata de cel tibial la inaltime de minim 40mm |
| 12 | implantul tibial sa accepte blocuri de augmentare printre care cel total de tibie cu o inaltime de minim 10mm |
| 13 | fata platoului sa fie lustruita pentru facilitatea miscarilor rotatorii ale insertulu |
| 14 | sa permita implantarea corecta cu ghid centromedular sau extramedular |
| 15 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | Insert de polietilena (Proteza totala de genunchi de revizie balama) |
| 1 | sa fie mobil pe tibie |
| 2 | sa prezinte un orificiu pentru insertia pinului de hiperstabilizare fixat pe componenta femurala |
| 3 | inaltimile insertului de polietilena sa fie cuprinse intre 12mm si 33mm cu un minim de 6 dimensiuni |
| 4 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |
|  | Sistem lavaj pulsatil |
| 1 | sa fie sistem de unica utilizare |
| 2 | sa fie sub forma de pistol |
| 3 | sa se livreze impreuna cu attachmenturi sub forma de palnie |
| 4 | sa fie alimentat de la un transformator |
| 5 | sa prezinte si tubulatura pentru aspiratie din plaga |
| 6 | sa prezinte doua viteze de pulverizare |
| 7 | sa se livreze impachetat steril |
|  | Ciment ortopedic – 2 doze |
| 1 | sa fie radioopac |
| 2 | sa includa antibiotic – gentamicina 1 gr |
| 3 | doza sa fie de 40 gr ±4gr |
| 4 | sa fie impachetat steril , solutia separat de praf |

2.3. Elemente de augmentare femurale pentru revizie  Proteza de genunchi

| 1 | sa fie confectionate din aliaj de titan |
| --- | --- |
| 2 | adaptata la forma zonelor augmentabile (zona de deficit osos) |
| 3 | minim 3 variante de baza (anterior, distal si posterior) cu minim 2 grosimi diferite |
| 4 | sa fie implantabile atat cimentate cat si cu prindere cu surub |
| 5 | sterilizata cu radiatii gamma |

2.4. Elemente de augmentare tibiale pentru revizie Proteza de genunchi

| 1 | sa fie confectionate din aliaj de titan |
| --- | --- |
| 2 | adaptata la forma zonelor augmentabile (zona de deficit osos) |
| 3 | minim 2 variante si anume bloc de augmentare intreg si jumatate |
| 4 | ambele variante sa fie disponibile in 2 inaltimi si anume 5mm si 10mm |
| 5 | sa se implanteze atat prin cimentare cat si prin prindere cu surub |
| 6 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |

2.5. Con Tibial pentru revizia Protezei totale de genunchi

| 1 | sa fie confectionat din tantal |
| --- | --- |
| 2 | sa prezinte forma de palnie care sa augmenteze lipsa de tesut osos spongios din zona proximala a tibiei |
| 3 | sa prezinte porozitate de minim 80% |
| 4 | sa prezinte structura trabeculara ce imita trabeculele osului spongios |
| 5 | trabeculele sa fie interconectate in totalitate |
| 6 | sa permita implantarea implantelor tibiale de revizie |
| 7 | sa prezinte elasticitate , structura si caracteristici mecanice asemanatoare cu cele ale osului spongios |
| 8 | sa se prezinte in 2 variante si anume : intregi si in treapta |
| 9 | cele intregi sa fie disponibile in 2 inaltimi si anume : 15mm si 30mm |
| 10 | diametrul medio-lateral sa fie cuprins intre 48mm si 67mm |
| 11 | cele in treapta sa fie disponibil in 2 variante de diametru si anume 59mm si 67mm cu optiunea de pozitionare a treptei atat medial cat si lateral |
| 12 | ambele variante sa fie universale stanga / dreapta |
| 13 | modalitate de implantare sa fie necimentata |
| 14 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |

2.6. Con Femural pentru revizia Protezei totale de genunchi

| 1 | sa fie confectionat din Tantal |
| --- | --- |
| 2 | sa prezinte forma de palnie care sa augmenteze lipsa de tesut osos spongios din zona distala a femurului |
| 3 | sa prezinte porozitate de minim 80% |
| 4 | structura trabeculara ce imita trabeculele osului spongios |
| 5 | trabeculele sa fie interconectate in totalitate |
| 6 | sa permita implantarea implantelor femurale de revizie |
| 7 | sa prezinte elasticitate , structura si caracteristici mecanice asemanatoare cu cele ale osului spongios |
| 8 | sa fie disponibile in variante stanga/dreapta |
| 9 | sa fie disponibile cu inaltimile 30mm, 40mm, 50mm |
| 10 | sa fie disponibil in 3 dimensiuni ale diametrului medio-lateral |
| 11 | modalitate de implantare sa fie necimentata |
| 12 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |

2.7. Tije de extensie pentru proteza totala de genunchi de revizie

| 1 | sa fie confectionate din aliaj de titan |
| --- | --- |
| 2 | sa fie dreapta |
| 3 | sa prezinte adaptor de corectie axiala inglobat in tija |
| 4 | sa fie disponibile in 2 variante si anume tije drepte si cu corectie axiala |
| 5 | sa fie universale pentru tibie si femur |
| 6 | sa fie disponibile in 3 lungimi diferite si anume 75mm, 100mm si 155mm |
| 7 | sa fie disponibile in diametre cuprinse intre 10mm si 24mm cu increment de 1mm |
| 8 | posibilitate de implantare atat cimentata cat si necimentata |
| 9 | atasare la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui surub care fixeaza atat insertul cat si extensia |
| 10 | atasarea la piesa femurala sa se faca prin con si prin intermediul unui sistem de siguranta cu surub de fixare |
| 11 | sa fie sterilizata cu radiatii gamma |

LOT 3. Proteze temporare

  - Spacer cu Gentamicina si Vancomicina pentru genunchi

|  | - Spacer |
| --- | --- |
| 1 | sa fie un spacer mobil |
| 2 | sa fie confectionat din ciment acrilic ortopedic preformat armat cu suport de otel-inox |
| 3 | sa aiba 2 componente : o componenta tibiala si una femurala |
| 4 | sa aiba in compozitie 2 antibiotice: gentamicina si vancomicina |
| 5 | concentratia de gentamicina sa fie: de 0.9 gr, 1.3 gr, 1.8 gr sau 2.7 gr, in functie de dimensiunea implantului |
| 6 | concentratia de vancomicina sa fie: de 0.9 gr, 1.3 gr, 1.8 gr sau 2.7 gr, in functie de dimensiunea implantului |
| 7 | sa imita implantul endoprotetic definitiv |
| 8 | sa fie universal stanga / dreapta |
| 9 | sa prezinte minim 4 dimensiuni si anume: 60, 70, 80 si respectiv 90mm |
|  | - Ciment ortopedic cu 2 antibiotice |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 40gr ±4gr |

3.2. Spacer scurt cu Gentamicina si Vancomicina pentru sold

|  | - Spacer |
| --- | --- |
| 1 | confectionata din ciment acrylic ranforsat cu o tija metalica in interior |
| 2 | universal stanga – dreapta |
| 3 | sa fie disponibil in 3 dimensiuni ale capului femural si anume 46mm, 54mm si 60mm |
| 4 | lungimea tijei sa fie de aproximativ 96mm |
| 5 | sa contina 3gr. de gentamicina si 3gr. de vancomicina, in functie de dimensiunea implantului , care sa fie eliberat timp de cel putin 90 zile |
| 6 | continutul de antibiotic sa fie de minim 2gr si maxim de 6gr. |
| 7 | modalitate de implantare necimentata |
| 8 | sterilizare in vid cu radiatii GAMMA |
|  | - Ciment ortopedic cu 2 antibiotice |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr |

  - Spacer lung cu Gentamicina si Vancomicina pentru sold

|  | - Spacer |
| --- | --- |
| 1 | confectionata din ciment acrylic ranforsat cu o tija metalica in interior |
| 2 | universal stanga – dreapta |
| 3 | sa fie disponibil in 3 dimensiuni ale capului femural si anume 46mm , 54mm si 60mm |
| 4 | lungimea tijei sa fie de aproximativ 210mm |
| 5 | sa contina 3gr. de gentamicina si 3gr. de vancomicina, in functie de dimensiunea implantului , care sa fie eliberat timp de cel putin 90 zile |
| 6 | continutul de antibiotic sa fie de minim 2,5gr si maxim de 6,5gr. |
| 7 | modalitate de implantare necimentata |
| 8 | sterilizare in vid cu radiatii GAMMA |
| 9 | sa se livreze cu sistem de lavaj pulsatil cu perie pentru canalul femoral |
|  | - Ciment ortopedic cu 2 antibiotice |
| 1 | sa fie compus din pudra si solvent |
| 2 | sa contina cel putin 2gr. de antibiotic/doza |
| 3 | antibiotic sa fie Gentamicina si Vancomicina |
| 4 | sa se livreze impachetat steril |
| 5 | sa se livreze in doze de 40gr. ±4gr |