Secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

Această achiziție presupune Furnizare de echipamente pentru solicitări electrice, necesare dotării sau modernizării unor laboratoare de cercetare.

Cheltuielile cu achiziția echipamentelor și lucrărilor aferente pentru dotare laboratoare de cercetare sunt prevăzute în bugetul proiectului „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert” – nr.ordine 1. PI/14/C9, la capitolul bugetar 1.2.Costurile activelor fixe corporale și activelor fixe necorporale, inclusiv instrumente și echipamente, clădiri și terenuri.

  - Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze, la standarde naţionale şi internaţionale, crearea şi diseminarea de cunoştinţe prin activităţi de educaţie şi de formare continuă, de cercetare şi inovare, de dezvoltare umană şi antreprenoriat.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava susţine dezvoltarea regională şi integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina, cu specificul ei multi-şi intercultural, integrate spiritualităţii româneşti.

Ca instituţie de învăţământ superior românesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are misiunea de a conserva şi de a favoriza diversitatea culturală, de a promova interferenţele multiculturale, plurilingvistice şi interconfesionale şi de a consolida legăturile cu românii de dincolo de graniţă, în special din Ucraina şi Republica Moldova.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Având în vedere faptul că, în cadrul Autorității contractante, se desfășoară proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, nr.ordine 1. PI/14/C9, iar în cadrul acestuia se dorește dotarea sau modernizarea unor laboratoare de cercetare, s-a hotărât demararea prezentei proceduri de achiziție publică.

Achiziția de față își propune să să susțină planul de dezvoltare instituțională a USV și să accentueze valorizarea celor trei componente academice – cercetare, didactică şi de servicii către comunitate/mediul socio economic. Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un „vârf de lance” al dezvoltării instituţionale a USV în noua paradigmă educaţională - generare de cunoaştere printr-o participare activă a tuturor factorilor implicaţi, studenţi, cadre didactice, cercetători, mediul economic și comunitate şi abordare multi/inter/transdisciplinară.

Principala constrângere asociată cu obiectul contractului este îngreunarea desfășurării unor activități în lipsa produselor specifice. Pe lângă această constrângere, mai intervine și necesitatea de a asigura un cadru cât mai transparent de atribuire a contractului. Din punct de vedere al gamei de produse, complexitatea contractului poate fi considerată ca fiind una medie.

Prin raportarea aspectelor menționate anterior la resursele disponibile la nivel de Autoritate contractantă, se constată faptul că elementele ce necesită corelare sunt respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, pe de o parte și asigurarea unor produse calitativ superioare, pe de altă parte. În context, corelarea se realizează prin disponibilizarea de resurse financiare estimate corect, în baza cercetărilor de piață efectuate pentru depunerea cererii de finanțare, dar care să acopere necesitățile și prin implicarea în achiziție a resursei umane calificate, respectiv dispunerea de personal calificat atât la Direcția de Achiziții Publice cât și la nivelul celorlalte compartimente, fapt care va duce la finalizarea cu succes a procesului de achiziție și la gestionarea contractului în condiții optime.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Achiziționarea produselor se organizează în vederea implementării în bune condiții a proiectului „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, în cazul de față, pentru dotarea sau modernizarea unor laboratoare de cercetare. Beneficiile pe care Autoritatea contractantă dorește să le obțină sunt orientate către asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare activităților de cercetare complexă din cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor propuse.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are în derulare și în perspectivă mai multe achiziții pentru proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”.

  - Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior de stat, parte a sistemului național de învățământ din România.

  - Factori interesați și rolul acestora

La implementarea contractului, un rol important îl are personalul desemnat din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, acesta fiind responsabil cu exploatarea și întreținerea produselor/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate. De asemenea, personal desemnat din cadrul acestei facultăți va participa la instruirea obligatorie, efectuată de Contractant la punerea în funcțiune.

- Produsele solicitate

  - Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

În cadrul achiziției descrise se dorește dotarea cu diverse echipamente pentru solicitări electrice și aparate de măsură și control. Necesitatea achiziției rezultă din cerința de a asigura o infrastructură corespunzătoare activităților de cercetare complexă, în vederea realizării obiectivelor propuse prin proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, nr.ordine 1. PI/14/C9.

  - Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele achiziționate din PNRR vor fi utilizate pentru dotarea sau modernizarea laboratoarelor de cercetare și au ca scop îndeplinirea obiectivelor acestuia, așa cum au fost definite în cererea de finanțare din PNRR.

  - Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Produsele necesare sunt următoarele:

LOT 1: Dispozitive și circuite electronice

Produsele din acest lot sunt interdependente si trebuie asigurată interoperabilitatea lor, în vederea realizării de solicitări și măsurători conforme standardului ISO 16750-2:2023.

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator de pulsuri tranzitorii pentru ISO 7637 cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 2 | Simulator hardware pentru scăderea tensiunii electrice cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 3 | Amplificator radio de frecvență DC - 500kHz, 1000W cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 4 | Generator de semnal arbitrar cu 4 canale pentru încercari conform ISO 7637 cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 5 | Rack de 19 inch pentru echipamente de test | 1 |
| 6 | Set de rezistori de sarcină de înaltă precizie pentru verificarea micropulsurilor CA ISO cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 7 | Clemă de cuplare capacitivă pentru testarea automotive conform ISO 7637 | 1 |
| 8 | Set complet pentru emisii tranzitorii cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 9 | Modul pentru verificarea defectelor pe linia de alimentare cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 10 | Simulator de deconectare a sarcinii cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 11 | Osciloscop 1GHz cu 4 canale cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 12 | Osciloscop 500MHz cu 4 canale cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 2 |
| 13 | Sonde de curent 30A pentru osciloscop | 4 |
| 14 | Sonde de curent 150A pentru osciloscop cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 4 |

LOT 2: Generator ESD

Produsele din acest lot sunt interdependente și trebuie asigurată compatibilitatea funcționarii lor împreună.

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator ESD până la 30kV cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |
| 2 | Set pentru calibrarea țintei de curent cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 | 1 |

LOT 3: Cameră climatică

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cameră climatică pentru testarea modulelor electronice cu volum minim de 110L și o variație a temperaturii între -70C și +110C | 1 |

LOT 4: Sistem radio reconfigurabil tip SDR

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem radio reconfigurabil de tip SDR și accesorii | 2 |

LOT 5: Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz și accesorii | 12 |

LOT 6: Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz și accesorii | 2 |

LOT 7: Osciloscop

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osciloscop cu lățime de bandă de minim 1GHz cu 4 canale și accesorii | 6 |

LOT 8: Sarcină electronică de laborator de minim 300W

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sarcină electronică de laborator de minim 300W și accesorii | 6 |

LOT 9: Multimetru de laborator pentru banc de lucru

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Multimetru de laborator pentru banc de lucru și accesorii | 12 |

LOT 10: Multimetru de laborator portabil

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Multimetru de laborator portabil și accesorii | 12 |

LOT 11: Sursă de alimentare programabilă

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sursă de alimentare programabilă pentru banc de lucru în laborator cu 2 canale, 60V/20A și accesorii | 2 |

Produsele livrate trebuie sa asigure cel puțin nivelul de calitate și specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.

Furnizorul va asigura livrarea la sediul autorității contractante cu mijloacele de transport proprii corespunzătoare fiecărui produs, descărcarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și recepția produselor. De asemenea, acolo unde este cazul, Contractantul va asigura instruirea personalului de deservire a echipamentelor/produselor furnizate.

    - Produse solicitate

LOT 1: Dispozitive și circuite electronice

Produsele din acest lot sunt interdependente si trebuie asigurată interoperabilitatea lor, în vederea realizării de solicitări și măsurători conforme standardului ISO 16750-2:2023.

| Nr.crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de pulsuri tranzitorii (UCS 200N100.2 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Simulator compact de pulsuri tranzitorii folosit pentru simularea perturbațiilor foarte rapide de ordinul nanosecundelor și al perturbațiilor de ordinul microsecundelor (pornirea unei sarcini inductive) care apar în rețelele de comunicație de la bordul autovehiculelor. - Impulsurile generate trebuie să îndeplinească cerințele standardului ISO 7637-2 Ed.2 2004 sau echivalent: impulsuri 1; 2a; 3a: 3b și trebuie fie capabil să poată crea impulsuri definite de către utilizator la nivelul simulatorului. - Simulatorul trebuie să aibă un sistem de cuplare-decuplare încorporat cu parametri de minim 80 V / 100 A, cu ieșiri situate la 50 mm deasupra nivelului de referință (ground plane). - Simulatorul trebuie să permită operarea manuală, fără software extern, adică control pe panoul frontal al fiecărui dispozitiv (afișaj, buton, taste funcționale, taste de navigare) și proceduri de testare normative definite. - Simulatorul trebuie să aibă interfețe de comunicație minim IEEE (GPIB) și USB. - Simulatorul trebuie să aibă un modul care generează perturbații de ordinul microsecundelor cu următorii parametri: - Impulsuri standard: 1; 2a - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor n de minim 600 V - Setare liberă a impulsurilor în intervalul următorilor parametri: timp de creștere: reglabil minim de la 1µs la 10 µs, durata impulsului: reglabilă minim de la 50 µs la 10000 µs, impedanța sursei: reglabilă minim de la 2 Ohm la 100 Ohm (în trepte de 5 Ohm), 200 Ohm, 400 Ohm, 450 Ohm. - Simulatorul trebuie să aibă un modul care generează perturbații EFT ale stărilor tranzitorii rapide cu următorii parametri: - Impulsuri standard: 3a și 3b - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor minim 1000 V - Frecvență unică a impulsurilor de la 0,1 kHz la 200 kHz - Simulatorul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 2 | Simulator pentru scăderea tensiunii electrice (VDS 200Q100.2-400 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: Simulator pentru sursa de alimentare și pentru fluctuații ale acesteia folosit pentru alimentarea cu tensiune în autovehicule, care funcționează ca un tester independent și cooperează cu un simulator de perturbații de ordinul nanosecundelor prin utilizarea unui sistem comun de cuplare încorporat, caracterizat prin respectarea deplină a cerințelor următoarelor standarde: - ISO 7637-2 Ediția 2: 2004 și ISO 16750-2: pentru tipul de impulsuri 2b, 4; trebuie să permită, de asemenea, generarea de fenomene definite în standardele diverșilor producători de vehicule (cel puțin Audi, BMW GS 95024-2-1). - Simulatorul pentru sursa de alimentare trebuie să aibă o sursă de tensiune continuă cu amplificator bipolar, în patru cadrane, stabilizată, care să permită utilizarea acestui dispozitiv ca sursă de alimentare independentă și autonomă, cu următorii parametri minimi: - tensiune de ieșire stabilizată de cel puțin -20 V la +80 V, - interval de tensiune de ieșire și pentru curentul de ieșire în toate cele patru părți ale intervalului de funcționare în combinațiile +U/+I, +U/-I, -U/+I, -U/-I,- curent de ieșire continuu de la cel puțin 0A la 100A pe întregul interval de tensiune de ieșire (maxim 300 A timp de 200 ms) - bandă de frecvență de ieșire de până la 150 kHz, - impedanță de ieșire minimă sub 10 mOhm - Simulatorul trebuie să permită operarea manuală, fără software extern, adică control pe panoul frontal al fiecărui dispozitiv (afișaj, buton, taste funcționale, taste de navigare) și proceduri de testare normative definite. - Simulatorul trebuie să aibă interfețe de comunicație minim IEEE (GPIB) și USB. - Simulatorul trebuie să aibă ieșiri pentru: - semnal TTL de 5-15V cu conector BNC - semnal TTL de 5V pentru osciloscop - - Simulatorul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 3 | Amplificator radio de frecvență DC - 500kHz, 1000W (AMP 200N2 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Sursă de semnal de joasă frecvență și amplificator de putere în aceeași unitate fizică, folosit pentru generarea de semnale sinusoidale utilizate în simularea zgomotului de ondulație (ripple noise) și a zgomotului de deplasare la sol (ground shift noise) - Generator de semnal sinusoidal DDS încorporat de până la 500 kHz - Tensiune de ieșire max. 160 Vp-p, 50 Vrms - Curent de ieșire: cel puțin până la 18 Arms; curent continuu cel puțin până la 25 A (câmp H DC) - Acceptă teste de câmp magnetic de până la 1100 A/m - Protecție la scurtcircuit - Măsurare selectivă de frecvență integrată 10 Hz - 250 kHz - Ieșire amplificator: Interval de frecvență DC ... 500 kHz (sinusoidal) Putere semnal max. 1000 W (nominal) Impedanță de ieșire 30 mΩ la 1 kHz - Intrări de măsurare: Interval de frecvență 10 .... 250 kHz (+/- 5%) - Măsurare curent cu clește de curent extern: Interval 100 mV/A: 1 mA - 30 A rms Interval 10 mV/A: 10 mA - 300 A rms - - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 4 | Generator de semnal arbitrar cu 4 canale pentru încercări conform ISO7637 (Autowave-WR sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Tehnologie cu procesor dual, rată de eșantionare de 500kS/s sau superioară - Generator arbitrar cu 4 canale - Posibilitate de înregistrare a semnalelor tranzitorii cu 2 canale - Înregistrare/generare simultană - Bibliotecă de rutine de testare standard - Tensiune de ieșire 10V, unipolară sau bipolară - 2 canale de intrare - Tensiune de intrare 5V, 10V, 20V, 50V și 100V; unipolară sau bipolară - Rezoluție minim 16 biți - Frecvență DC - 50kHz - Spațiu de stocare tip Hard Disk de minim 60GB; Tipuri de forme de undă ce poate să le genereze: - Tensiune DC, formă de undă sinusoidală, formă de sinusoidală cu baleiaj, formă de undă dreptunghiulară, formă de undă triunghiulară, formă de undă dinte de fierăstrău, formă de tip rampă ascendentă / rampă descendentă, formă de undă exponențială - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat - - Conține software dedicat pentru automatizarea testării EMC, oferind operare la distanță a generatorului, cu capacități de simulare și raportare detaliată. Funcționalități de bază a software-ului dedicat: - Operare la distanță: Permite controlul generatorului utilizat în testarea EMC prin intermediul unei interfețe bazate pe Windows. - Mod simulare: Permite utilizatorilor să se familiarizeze cu software-ul fără a se conecta la hardware. - Moduri de testare: - Test standard: Configurare rapidă pentru proceduri EMC comune. - Test vectorial: Configurare avansată pentru rutine de testare complexe și variabile. - Gestionarea testelor: - Biblioteca de teste: Include șabloane de testare EMC predefinite. - Personalizare: utilizatorii pot crea, modifica și salva secvențe de testare. - Jurnalizare evenimente: Capturează apariții precum Oprire, Pauză și EVENIMENT în timpul testării, cu parametri și comentarii opționale. - Capacități de raportare: - Generare automată de rapoarte: Fiecare test produce un raport detaliat care listează toate evenimentele și parametrii. - Suport pentru comentarii: Utilizatorii pot adnota rezultatele testelor pentru documentare și analiză. Cerințe de sistem a software-ului dedicat: Sistem de operare: Microsoft Windows (minim Windows 10) | Nu este cazul |
| 5 | Rack 19 inch | 1 | buc | Cerințe specifice minime: Adâncime minim 1m Ventilator silențios de circulare a aerului – 1 buc. Ușă perforată – 1 buc. Profile laterale – 4 buc. Prize multiple – 2 buc. Șuruburi – 1 set complet Panouri frontale false de diferite dimensiuni – 4 buc. Tăvi – 2 buc. Comutator de siguranță (safety switch) – 1 buc. Complet cablat pentru interconectarea echipamentelor din acest lot | Nu este cazul |
| 6 | Set de rezistori de sarcină de înaltă precizie (CA ISO sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - O singură cutie pentru rezistențe de sarcină având valorile : 0,5 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 50 ohm, selectabile prin jumperi - Include toate valorile necesare ale rezistențelor de sarcină - Stabilitate la temperatură ridicată - Rezistoare cu inductanță foarte scăzută - Toleranță rezistență: +/- 1% - Folosite pentru teste conform cu standardele minime: ISO 16750-2, ISO 7637-1:1990, ISO 7637-2:2011 - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 7 | Clemă de cuplare capacitivă (ACC sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: Clemă de cuplare capacitivă pentru funcționarea cu un simulator de perturbații de ordinul nanosecundelor Clema de cuplare capacitivă trebuie să aibă: - un design care să respecte cerințele mecanice ale standardului ISO 7637-2 actual; - un cablu de înaltă frecvență pentru conectarea la simulator inclus în echipament. | Nu este cazul |
| 8 | Set complet pentru emisii tranzitorii | 1 | buc | Cerințe specifice minime: Setul este compus din următoarele elemente: 1. Rețea artificială pentru măsurarea emisiilor tranzitorii în autovehicule (AN 200N100 sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Conform ISO 7637-2, CISPR 25, ISO 11452-4 și CISPR 16-1-2, comutabilă - Interval de frecvență: 0,1 până la 125 MHz - Tensiune de funcționare: 1.000 V CC/250 V CA până la 1 kHz - Curent de funcționare: Max. 100 A CA/CC continuu - Curent de pornire: Max. 400 A timp de 200 ms - Impedanță: 5 uH // 50 ohm - Pierdere de inserție: mai puțin de 3 dB DUT la ieșirea receptorului - Inductanță: 5uH +/-10 % bobină cu miez de aer - Condensator de cuplare: 0,1 uF - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. 2. Comutator electronic (BS 200N100.1 sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Tensiune de funcționare Max. 60 V DC - Curent de funcționare Max. 100 A continuu - Tensiune de suprimare Tip.1 300 V - Curent de pornire Max. 400 A timp de 200 ms - Cădere de tensiune < 1,2V la 100 A < 0,2V la 25 A - Protecție la supratensiune: Prin varistoare - Protecție la suprasarcină: Protecție la scurtcircuit, Protecție la polaritate inversă - Timp de comutare: 300ns +/- 20% în sarcina de test 50 uH/0,6 ohm - Timp de pornire/oprire: 10ms până la 500ms, selectabil continuu prin potențiometru - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. 3. Comutator mecanic (BSM 200N40 sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Tensiune de funcționare alimentare DUT: 12 V/24 V - Curent de funcționare: Max. 40 A DC, sarcină rezistivă - Curent maxim Imax: 40 A la 13,5 V, 20 A la 27,0 V - Durata impulsului: > 50 ms până la 500 ms - Repetare impuls: 1 s până la > 10 s - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. 4. Sarcină inductivă (CA BS 200N sau echivalent) – 1 bucată Specificații minime: - Sarcină de verificare pentru comutator electronic 0,6 ohm / 50 uH conform ISO 7637-2:2004 - Tensiune maximă de alimentare 28 VCC - Curent maxim de sarcină 50 A - Protecție la supraîncălzire - Rezistoare de șunt suplimentare de 10 ohm, 20 ohm, 40 ohm, 120 ohm încorporate în aceeași carcasă pentru măsurarea emisiilor - - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 9 | Modul pentru verificarea defectelor pe linia de alimentare (PFM 200N100.1 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Simulator pentru întreruperi de tensiune auto pentru LV 124 / LV 148 și microîntreruperi - îndeplinește pe deplin cerințele pentru E10, E13 și E14 ale LV 124 și E48-09 ale LV 148 - permite efectuarea de microîntreruperi cu un timp de creștere/descreștere rapid de până la 200ns, conform cerințelor GMW 3172, secțiunea 9.2.18. - include un comutator pentru linia de alimentare (100 mA până la 100 A) și liniile de semnal/date (2A) - Direcția curentului bidirecțional - Comutator separat pe linia de împământare - Timp de creștere/descreștere mai mic de 200ns - Rată de repetiție: 10 µs - 1 h - Durata descreșterii: 1 µs - 1 h - Comutator pentru liniile de semnal și de date: Canale: 16 linii comutate independente Tensiune DUT: Max. ± 40 VDC Timp de comutare: < 1 µs (timp de creștere/descreștere) Lățime de bandă: 50 MHz / 3 dB Curent de vârf: 5 A pentru 200 ms - Comutator general: Impedanță comutator: Linii de alimentare: < 50 mOhm Linii de date: < 500 mOhm - Comutator intern: Comutator de scurtcircuit (DC+ la DC-) Comutator de impedanță Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 10 | Simulator de deconectare a sarcinii (LD 200N sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: Simulatorul de perturbații rezultate din deconectarea sarcinii (Load Dump), funcționând ca tester independent și ca simulator cooperant de perturbații de ordinul nanosecundelor prin utilizarea unui sistem comun de cuplare încorporat, caracterizat prin respectarea deplină a cerințelor standardelor: - ISO 7637-2 Ediția 2: 2004 sau echivalent: pentru impulsuri de tip 5a, 5b; și trebuie să permită, de asemenea, generarea fenomenelor definite în diverse standarde ale producătorilor de vehicule. - Simulatorul trebuie să aibă un sistem de cuplare-decuplare încorporat cu parametri de min. 80 V / 30 A. - Simulatorul trebuie să permită operarea manuală, fără software extern, adică control pe panoul frontal al fiecărui dispozitiv (afișaj, buton, taste funcționale, taste de navigare) și proceduri de testare standard definite. - Simulatorul trebuie să aibă interfețe de comunicație de minim IEEE (GPIB) și USB. - Simulatorul trebuie să aibă un modul care generează perturbații de ordinul microsecundelor cu următorii parametri: - Impulsuri standard: 5a, 5b; - Valori ale impedanței variabile de la 0,5 la 38 ohmi - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor minim 200 V. - Valoare maximă a tensiunii impulsurilor de întrerupere Load Dump (5b) cu valoare de întrerupere reglabilă, în conformitate cu diverse cerințe standard auto. - Simulatorul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 11 | Osciloscop 1 GHz, 4 canale (MSO54B 5-BW-1000 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Număr de canale de intrare: 4 - Banda de frecvență analogică: 1 GHz - Frecvența de eșantionare în timp real: 6.25 GS/s per canal, interpolat: 500 GS/s - Memorie de achiziție: 62.5 MS per canal - Posibilitate de convertire a celor 4 canale analogice în 32 de canale digitale - Rezoluție verticala: 12 biți ADC (hardware), până la 16 biți în mod High Resolution - Rata de captură în timp real: > 500.000 forme de undă pe secundă - Posibilitatea de a realiza până la 36 de măsurători automate - Analiza în domeniul frecvență, simultană pentru toate cele 4 canale analogice și cu controale independente pentru domeniile timp și frecvență - Posibilitatea de segmentare a memoriei cu frecvența maximă a trigger-ului de > 5.000.000 forme de undă pe secundă - Prelucrări de semnal în timp real: Time Trend, Histograma, Zgomot spectral și Zgomot de fază - Editor de funcții avansat, incluzând canale de referință, variabile și constante - Voltmetru digital inclus cu rezoluție de 4 digiți AC RMS, DC si DC+AC RMS - Numărător de frecventa cu rezoluție 8 digiți - Display touch-screen, cu diagonala 15.6” cu rezoluție Full-HD (1920 x 1080) - Conectivitate: USB Host (7 porturi), USB 3.0 Device (1 port), LAN (10/100/1000 Base-T Ethernet; LXI Compliant), DisplayPort, DVI-D, VGA - Include pentru fiecare canal câte 1 sondă pasivă 10X, banda 1 GHz, cu impedanța de 10 Mohmi și capacitate de 3.9 pF - Posibilitate de testare măști și limite: - Definirea unei durate de testare în numere de forme de undă; - Setarea unui prag care trebuie depășit pentru ca testul sa fie considerat FAIL - Numărarea testelor eșuate și raportarea informațiilor statistice - Setarea acțiunilor pentru încălcări, eșuare a testului și testare finalizate Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 12 | Osciloscop 500MHz, 4 canale (MSO54B 5-BW-500 sau echivalent) | 2 | buc | Cerințe specifice minime: - Număr de canale de intrare: 4 - Banda de frecvență analogică: 500 MHz - Frecvența de eșantionare în timp real: 6.25 GS/s per canal, interpolat: 500 GS/s - Memorie de achiziție: 62.5 MS per canal - Posibilitate de convertire a celor 4 canale analogice în 32 de canale digitale - Rezoluție verticală: 12 biți ADC (hardware), până la 16 biți în mod High Resolution - Rata de captură în timp real: > 500.000 forme de undă pe secundă - Posibilitatea de a realiza până la 36 de măsurători automate - Analiza în domeniul frecvență, simultană pentru toate cele 4 canale analogice și cu controale independente pentru domeniile timp și frecvență - Posibilitatea de segmentare a memoriei cu frecvența maximă a trigger-ului de > 5.000.000 forme de undă pe secundă - Prelucrări de semnal în timp real: Time Trend, Histograma, Zgomot spectral și Zgomot de fază - Editor de funcții avansat, incluzând canale de referință, variabile și constante - Voltmetru digital inclus cu rezoluție de 4 digiți AC RMS, DC și DC+AC RMS - Numărător de frecvență cu rezoluție 8 digiți - Display touch-screen, cu diagonala 15.6” cu rezoluție Full-HD (1920 x 1080) - Conectivitate: USB Host (7 porturi), USB 3.0 Device (1 port), LAN (10/100/1000 Base-T Ethernet; LXI Compliant), DisplayPort, DVI-D, VGA - Include pentru fiecare canal câte 1 sondă pasivă 10X, banda 500 MHz, cu impedanță de 10 Mohmi și capacitate de 3.9 pF - Posibilitate de testare măști și limite: - Definirea unei durate de testare în numere de forme de undă; - Setarea unui prag care trebuie depășit pentru ca testul să fie considerat FAIL - Numărarea testelor eșuate și raportarea informațiilor statistice - Setarea acțiunilor pentru încălcări, eșuare a testului și testare finalizate - Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 13 | Sonde de curent 30A (TCP0030A sau echivalent) | 4 | buc | Cerințe specifice minime: - Sonda de curent DC și AC - Banda de frecvență: 120 MHz - Rise-time: < 2.92 ns - Curent maxim: 30A RMS, 50 A peak - Eroare DC Gain: 1% - Sensibilitate: 1 mA - Game de curent: 5A și 30A - Alimentare direct din osciloscop, prin interfață dedicată, compatibilă cu osciloscopul - Sonda trebuie livrată cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 14 | Sonde de curent 150A (TCP0150 sau echivalent) | 4 | buc | Cerințe specifice minime: - Sonda de curent DC si AC - Banda de frecvență: 20 MHz - Rise-time: < 17.5 ns - Curent maxim: 150A RMS, 500 A peak - Eroare DC Gain: 1% - Sensibilitate: 5 mA - Game de curent: 25A si 150A - Alimentare direct din osciloscop, prin interfață dedicata, compatibila cu osciloscopul - Sonda trebuie livrată cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 2: Generator ESD

Produsele din acest lot sunt interdependente și trebuie asigurată compatibilitatea funcționarii lor împreună.

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator ESD (ESD NX 30-AUTO sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Generator de impulsuri ESD (descărcări electrostatice) pentru simularea impulsurilor ESD la tensiuni mai mari de până la 30 kV, atât în ​​modul de descărcare în aer, cât și în modul de descărcare în contact, conform standardelor EN/IEC 61000-4-2 Ed.2, ​​conform standardelor ISO 10605 Ed.2. - unitate de bază ce conține: - acumulator încorporat - pistol de descărcare - Rețea de descărcare 150 pF/330 Ohm - Rețea de descărcare 150 pF/2000 Ohm - Rețea de descărcare 330 pF/2000 Ohm - Rețea de descărcare 330 pF/330 Ohm - Posibilitate de autocalibrare -Geantă pentru transport - nivel de testare: Descărcare de contact 200 V - 30.000 V ± 5 %, Descărcare de aer 200 V - 30.000 V ± 5 % - Polaritate: Pozitivă, negativă, alternativă, selectabilă - Rezoluție în trepte de 100 V - Timp de creștere: 0,8 ns +/- 25%, 0,7 ns - 1 ns - Funcție de “evacuare” (bleed-off) pentru descărcarea activă și rapidă a tensiunii înalte acumulate în dispozitiv după finalizarea unui test. - Declanșator: Impuls unic: Eliberarea unui singur impuls Impulsuri multiple: Descărcare continuă de aer până la 25 Hz, descărcări de contact până la 20 Hz, descărcări aleatorii Contor: 0 - 9.999 pentru descărcare preselecție - Stație de bază: Baterie încorporată: Aprox. 30 k descărcări; Bateria se reîncarcă automat la conectarea la rețeaua electrică de curent alternativ monofazată 230V/50Hz Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| 2 | Set pentru calibrarea țintei (CTR2 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: - Curent țintă conform IEC/EN 61000-4-2 - Impedanță de 2 Ohm +/- 5% - Tensiune de testare de până la 30 kV - Pierdere de inserție +/- 0,5 dB până la 1 GHz - Pierdere de inserție +/- 1,2 dB până la 4 GHz - Include atenuator de 20 dB și cablu de 1 m RG400 - Trebuie livrat cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025, emis de un laborator acreditat. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 3: Cameră climatică

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cameră climatică (LAB EVENT T/110/70/3 sau echivalent) | 1 | buc | Cerințe specifice minime: Cameră Climatică având o capacitate de minim 110L, folosită pentru teste la: - Temperaturi scăzute conform a cel puțin standardelor: - • IEC 60068-2-1, Test A - • IEC 60721-4 - • ISO 16750-4, Low temperaturell - • MIL-STD-331 C, Test C6 - • MIL-STD-810 G, Meth. 502.5 - • JESD22-A119 - Temperaturi ridicate conform a cel puțin standardelor: - • IEC 60068-2-2, Test B - • IEC 60721-4 - • ISO 16750-4, High temperature - • ETSI EN 300019-2-4, Test Bb/Bd - • MIL-STD-331 C, Test C6 - • MIL-E-5272, Teil 4.1 - • JESD22-A103D Caracteristici generale minime: - Gamă de temperaturi între cel puțin -700C și respectiv +1100C - Abaterea temperaturii în timp în centrul spațiului de lucru ±0.5K până la ±1.5K - Conectivitate LAN 1Gbps - Limitator de siguranță al temperaturii în cazul supraîncălzirii - Monitor de control cu opțiune de butoane/touch de minim 7 inch - Senzor de măsurare a temperaturii de platină PT100 - Consum de energie de maxim 41kWh/24h | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 4: Sistem radio reconfigurabil tip SDR

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem radio reconfigurabil de tip SDR și accesorii (USRP X410 sau echivalent) | 2 | buc | Cerințe specifice minime: - Gamă de frecvențe: 10 MHz – 8 GHz - Tunere RF flexibile: Suportă multiple benzi de frecvență simultan. - Lățime de bandă instantanee: Minim 400 MHz (real-time processing) pentru fiecare canal simultan. - Capabilități MIMO: 4x4 MIMO full-duplex. - Porturi RF: 4x TX/RX (coaxial SMA sau QMA). - Conectivitate: 2x porturi 10G Ethernet (SFP+), suport pentru sincronizare precisă și 2x interfețe iPass+™ zHD® (PCIe Gen3 x 8) - Sincronizare: PPS, GPS, 10 MHz reference in/out. - FPGA: Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC. - DSP integrat: Suport pentru procesare în timp real (încorporată). - Rezoluție ADC/DAC: 12 biți/14 biți. - Dynamic range: Peste 70 dB. - Latență: Optimizată pentru aplicații în timp real. Accesorii incluse: Sursă de alimentare DC: 12V cu minim 190W– 2 bucăți Antene GPS active compatibile cu 3.3V și banda de frecvență L1, C/A 1.574 GHz – 2 bucăți Antene RF – pentru toate porturile RF ale echipamentului, să suporte gama de frecvență a echipamentului. Kit de conectori RF (Promona 5748 sau echivalent) – 2 seturi Kit de atenuatori de precizie ce conține minim 13 piese distincte de puteri cuprinse între 1W și 2W, conector tip SMA (K2-UNAT-A+ sau echivalent) – 2 seturi Kit de atenuatori de precizie, cu frecvență de lucru maximă de 6GHz, conector tip N (TBAS4 sau echivalent) – 2 seturi | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 5: Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 200MHz și accesorii (SDG6022X sau echivalent) | 12 | buc | Cerințe specifice minime: - Număr canale: 2 (independente sau sincronizate). - Tipuri de semnale generate: Unde standard (sinusoidal, dreptunghiular, dinte de fierăstrău, multi-puls, noise), Semnale arbitrare (ARB) cu rezoluție de până la 16 biți, Pulse, modulații (AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM). - Gamă de frecvență maximă: undă sinusoidală 200 MHz, undă dreptunghiulară 80 MHz - Rezoluție frecvență: 1 µHz - Rise/Fall Time (puls): ≤ 2 ns - Jitter (puls): < 100 ps (RMS) - Distorsiune armonică (0 – 1 MHz): < -65 dBc - Amplitudine la frecvență maximă de lucru: 2.5 Vpp (la 50 Ω) - Memorie 20 Mpts pentru semnale arbitrare - Rată de eșantionare maxima: 2.4 GSa/s - Posibilitate de upgrade ulterior pentru generare semnale digitale in cuadratura (I/Q) cu rata de simbol pana la 37.5 Msymb/s - Interfețe suportate: USB, LAN (LXI), Trigger In/Out (BNC) - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 6: Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de semnal arbitrar cu frecvență minimă de 350MHz și accesorii (SDG6032X sau echivalent) | 2 | buc | Cerințe specifice minime: - Număr canale: 2 (independente sau sincronizate) - Tipuri de semnale: Standard (sinus, pătrat, triunghi, multi-puls, zgomot), Arbitrare (ARB) cu rezoluție 16 biți, Pulsuri, modulații (AM, FM, PM, PWM, FSK, ASK, PSK) - Frecvență maximă: undă sinusoidală 350 MHz, undă dreptunghiulară 120MHz - Lățime de bandă ARB: 50 MHz - Rezoluție frecvență: 1 µHz - Timp de creștere/descreștere (puls): ≤ 2 ns - Jitter (puls): < 100 ps (RMS) - Distorsiune armonică (0 – 1 MHz): < -65 dBc - Amplitudine la frecvență maximă de lucru: 2.5 Vpp (la 50 Ω) - Memorie 20 Mpts pentru semnale arbitrare - Rată de eșantionare maxima: 2.4 GSa/s - Posibilitate de upgrade ulterior pentru generare semnale digitale in cuadratura (I/Q) cu rata de simbol pana la 37.5 Msymb/s - Interfețe și Conectivitate: Trigger In/Out (BNC), USB, LAN (LXI) - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 7: Osciloscop

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osciloscop cu lățime de bandă de minim 1GHz cu 4 canale și accesorii (SDS5104X sau echivalent) | 6 | buc | Cerințe specifice minime: - Lățime de bandă: 1 GHz - Canale: 4 - Frecvență de eșantionare maxima: 5 GSa/s (real-time) - Rezoluție verticală: minim 8 biți - Memorie: minim 125 Mpts (pe canal, toate canalele pornite simultan) / 250 Mpts (mod intretesut, cu 2 canale pornite simultan) - Timp de urcare: ≤ 400 ps - Sensibilitate pe verticala: 1 MΩ: 500 μV/div – 10 V/div (1 Mohm), 500 μV/div – 1 V/div (50 ohmi) - Rata de captura de semnal in timp real: pana la 110.000 forme de unda pe secunda - Rata de captura in mod secventa: pana la 500.000 forme de unda pe secunda - Functie Istorie semnal (History) cu 100.000 de segmente - Functie segmentare memorie cu 100.000 de segmente - Functie de decodare magistrale seriale I2C, SPI, CAN, LIN, UART - Functie de testare de masti de semnal integrata - Funcție de FFT (Analizor spectral) integrată: - Lățime de bandă: DC – 1 GHz. - Memorie FFT: pana la 2 Mpts - Fereastră: Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Flattop - Interfețe: USB Host/Device, LAN (100 Mbps), VGA - Display cu diagonala 10.1 inch TFT-LCD, touch-screen, rezolutie 1024 x 600 pixeli - Web server integrat pentru control la distanta direct din browser web - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz Accesorii incluse: - Sonde pasive - 4 bucăți - Cablu de conexiune USB - 1 bucată - Cablu de alimentare – 1 bucată | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 8: Sarcină electronică de laborator de minim 300W

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarcină electronică de laborator de minim 300W și accesorii (SDL1030X sau echivalent) | 6 | buc | Cerințe specifice minime: - Număr canale: 1 - Game de Operare - Tensiune (V) 0 – 150 V - Curent (A) 0 – 30 A - Putere (W) 0 – 300 W - Rezistență (Ω) 0.03 – 10 kΩ - Precizie și Rezoluție - Tensiune ±(0.05% + 0.025% din full scale) 1 mV - Curent ±(0.05% + 0.05% din full scale) 1 mA - Putere ±(0.1% + 0.1% din full scale) 10 mW - Moduri de Operare - Constant Voltage (CV) – Menține tensiunea constantă. - Constant Current (CC) – Menține curentul constant. - Constant Power (CP) – Menține puterea constantă. - Constant Resistance (CR) – Menține rezistența constantă. - Dynamic Mode – Comutare rapidă între două niveluri de curent/tensiune. - Specificații Avansate - Masurarea vitezei tensiunii si curentului: 500 kHz (pentru măsurători în timp real). - Functie de descarcare baterie inclusa. - Functie CR-LED inclusa - Protecții integrate: - Overtemperature (OTP) - Overcurrent (OCP) - Overvoltage (OVP) - Reverse polarity protection - Interfețe: USB Host/Device, LAN - Posibilitate de control extern 0-10V - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 9: Multimetru de laborator pentru banc de lucru

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimetru de laborator pentru banc de lucru și accesorii (SDM3055 sau echivalent) | 12 | buc | Cerințe specifice minime: - Multimetru digital (DMM) cu 5½ cifre și afișaj LCD cu backlight, 240.000 de puncte - Memorie interna: 1 Gb - Tensiune DC (VDC) - Interval: 200 mV – 1000 V - Precizie: ±(0.015% + 0.004%) - Rezoluție: 10 µV - Tensiune AC (VAC, True RMS) - Interval: 200 mV – 750 V - Precizie: ±(0.2% + 0.05%) (45 Hz – 20 kHz) - Rezoluție: 10 µV - Curent DC (ADC) - Interval: 200 µA – 10 A - Precizie: ±(0.055% + 0.005%) - Rezoluție: 0,1 µA - Curent AC (AAC, True RMS) - Interval: 20 mA – 10 A - Precizie: ±(0.5% + 0.1%) (45 Hz – 2 kHz) - Rezoluție: 0,1 µA - Rezistență (Ω) - Interval: 200 Ω – 100 MΩ - Precizie: ±(0.03% + 0.005%) - Rezoluție: 1 mΩ - Capacitate (F) - Interval: 2 nF – 10 mF - Precizie: ±(1% + 0.5%) - Rezoluție: 0,1 pF - Frecvență (Hz) - Interval: 20 Hz – 1 MHz - Precizie: ±(0.01% + 0.003%) - Rezoluție: 0,001 Hz - Diodă / Continuity - Test diodă: 0 – 4 V - Continuitate: Da, sub 2 kOhmi buzzer - Viteza de Măsurare - Maxim: 150 măsurători/sec - Funcții Avansate - Math & Statistics: Min/Max/Avg, Deviație standard - Trend Chart: Grafic în timp real - Histogramă: Analiză statistică - Trigger extern: Sincronizare cu alte instrumente - Conectivitate - USB Host/Device: Pentru stocare date și control PC - LAN (LXI): Control remote - Alimentare cu energie: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 10:  Multimetru de laborator portabil

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimetru de laborator portabil și accesorii (DMM210 sau echivalent) | 12 | buc | Cerințe specifice minime: - Tip: Multimetru digital portabil (DMM) cu afișaj LCD cu backlight, 6000 de puncte - Categorie de siguranță: CAT IV 600V / CAT III 1000V - Tensiune DC (VDC) - Interval: 600 mV – 1000 V - Precizie: ±(0.09% + 2 cifre) - Rezoluție: 0.1 mV - Tensiune AC (VAC, True RMS) - Interval: 6 V – 1000 V - Precizie: ±(1% + 3 cifre) - Frecvență: 40 Hz – 400 Hz - Curent DC (ADC) - Interval: 600 µA – 10 A - Precizie: ±(1.0% + 3 cifre) - Rezoluție: 0.1 µA - Curent AC (AAC, Average) - Interval: 600 µA – 10 A - Precizie: ±(1.5% + 3 cifre) - Frecvență: 40 Hz – 400 Hz - Rezistență (Ω) - Interval: 600 Ω – 60 MΩ - Precizie: ±(0.3% + 4 cifre) - Rezoluție: 0.1 Ω - Frecvență (Hz) - Interval: 10 Hz – 10 MHz - Testare diodă & Continuity - Test diodă: 0 – 2 V - Continuity: < 50 Ω (cu buzzer) - Funcții Suplimentare - Auto-Ranging: Selectare automată a intervalului - Data Hold: Reține ultima măsurătoare - Backlight: Iluminare LCD pentru condiții de lumină slabă - Low Battery Indicator: Afișează starea bateriilor - Alimentare - Baterii: 9V LR61 | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

LOT 11: Sursă de alimentare programabilă

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sursă de alimentare programabilă pentru banc de lucru în laborator cu 2 canale, 60V/20A și accesorii (CPX400D sau echivalent) | 2 | buc | Cerințe specifice minime: - Tip: Sursă de alimentare reglabilă DC, dual-channel cu afișaj Digital LED (4 cifre pe canal) - Interfață: Front-panel cu butoane și rotițe de reglaj - Tensiune (V) canal 1 canal 2 0-60 V 0-60 V - Curent (A) canal 1 canal 2 0-20 A 0-20 A - Reglaj tensiune canal 1 canal 2 ±10 mV ±10 mV - Reglaj curent canal 1 canal 2 ±10 mA ±10 mA - Ripple & zgomot canal 1 canal 2 <3 mV RMS <3 mV RMS - Protecții integrate: OVP (Over-Voltage), Reverse Protection, OTP (Over-Temperature) - Moduri de Operare - Independent: Fiecare canal funcționează separat. - Serie: Conectare pentru tensiuni mai mari (max 120 V). - Paralel: Conectare pentru curenți mai mari (max 40 A). - Conformitate cu standardul EMC EN61326 | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația cumpărătorului. |  |  |  |
| Durata minimă garanție |  | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor. |  |  |  |

IMPORTANT!

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect limitarea ofertelor, respectiv favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”.

Respectiv, cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

Cade în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

CERINȚE GENERALE:

1. Preţul unitar și valoarea totală a ofertei vor fi exprimate în lei sau euro şi vor include costul transportului, montării, instalării, punerii în funcțiune, testării și instruirii personalului.

2. Valabilitate ofertă: 4 luni de la data limită de depunere a ofertelor.

3. Livrare: franco-beneficiar, la locația indicată de către achizitor. Se va asigura instalarea, montarea, punerea în funcțiune, testarea produselor și instruirea personalului desemnat din cadrul Autorității contractante .

4. Se va asigura service în perioada de garanție și asitență tehnică (acolo unde se solicită).

5. Pentru toate produsele se vor semna procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, la sediul beneficiarului, între Autoritatea contractantă și Contractant/Furnizor, direct sau prin reprezentant/împuternicit.

6. Cerințele sunt obligatorii pentru toate pozițiile din Caietul de sarcini. Ofertarea tuturor reperelor produselor și cantităților aferente este obligatorie sub sancțiunea neconformității.

7. Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.

8. Acolo unde nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, precizarea elementelor este însoțită de cuvintele “sau echivalent”, conform art.156, alin (2) și (3) din Legea 98/2016.

9. Furnizorul va certifica că produsele furnizate beneficiază de garanția completă din partea producătorului/ofertantului, precum și că orice software ofertat este licențiat către achizitor.

10. În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Oferta va fi însoțită de o  Declarație privind respectarea principiului DNSH- „Do No Significant Harm”- „a nu prejudicia în mod semnificativ”, modelul de declarație fiind atașat în SEAP.

11. Operatorii economici trebuie să prezinte oferta tehnică în conformitate cu formatul specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini prin completarea Formularului 4, astfel încât să permită compararea cu ușurință a caracteristicilor solicitate și a caracteristicilor ofertate. În coloana ”Denumire comercială și specificații ale produsului-oferta furnizor” se vor trece obligatoriu produsele ofertate, denumirea lor, respectiv caracteristicile acestora și NU SE VOR COPIA cerințele autorității contractante, întrucât specificațiile tehnice ofertate trebuie să definească și să caracterizeze cu fidelitate produsul ofertat. Caietul de sarcini cuprinde principalele condiţii tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, precum şi condiţiile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă aceste condiţii au fost îndeplinite.

    - Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului - nu este cazul

  - Extensibilitate - nu este cazul

  - Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

  - Garanție / Termen de valabilitate

| LOT | GARANȚIE | OPERAȚIUNI ACCESORII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE |
| --- | --- | --- |
| Toate loturile | Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor | Asistență tehnică |

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare lot, așa cum se arată mai sus. Perioada de garanție începe de la data recepției finale fără obiecțiuni. Ofertele care au un termen de garanție mai mic decât termenul solicitat de Autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.

Garanția este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție.

În timpul perioadei de garanţie, furnizorul se obligă să ofere asistență tehnică beneficiarului. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului (on-site).

În cazul în care intervenția Contractantului nu remediază deficiențele sesizate, acesta are obligația de a înlocui produsul cu unul care corespunde caracteristicilor ofertate, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

În timpul perioadei de garanție, ofertantul va repara produsele, când este necesar, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunțarea defecțiunii, pe cheltuiala sa. Reparațiile se vor efectua în service autorizat, iar, pentru perioada reparației, nu este necesară înlocuirea produsul defect. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de reparație.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii menționați în manualul producătorului, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice sau cerințele funcționale din caietul de sarcini.

  - Livrare, ambalare, etichetare, transport

| LOT | TERMEN LIVRARE* | DESTINAȚIA FINALĂ |
| --- | --- | --- |
| Toate loturile | Maxim 90 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală. | Franco la sediul unității contractante str. Universității nr. 13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam. 102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00 cu excepția sărbătorilor legale. |

*Termenul de livrare solicitat înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă.

IMPORTANT!

- Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului.

- Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală.

- În cazul în care la data efectuării recepției se constată că produsele nu corespund cerințelor tehnice din Caietul de sarcini, se vor returna Furnizorului, care va avea obligaţia de a le înlocui pe răspunderea şi cheltuiala sa.

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare lot, așa cum este ilustrat în tabelul de mai sus.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, sediul Autorității contractante, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativă și calitativă a produselor. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea  produselor și instruirea personalului în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Destinația de livrare este sediul unității contractante: str. Universității nr.13, Suceava, așa cum este precizat în tabelul de mai sus. După livrare se va semna un proces verbal de recepție între Autoritatea contractantă și Furnizor.

  - Operațiuni cu titlu accesoriu

    - Montare, instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va instala produsele la locul indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestora, acolo unde este cazul.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produselor, acolo unde este cazul. Testarea produsului va avea în vedere funcționarea optimă a acestora.

Pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați, Contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea/entitatea contractantă.

    - Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul/echipamentul/sistemul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este minim 1 (una) persoană.

| LOT | NECESITATE INSTRUIRE |
| --- | --- |
| Toate loturile | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentelor, la locația beneficiarului. |

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante să înțeleagă diferitele componente ale produsului, a tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea problemelor și diagnosticare de baza etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  în limba română, care includ cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, etc.

  - Servicii de mentenanță

    - Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă pe perioada garanției legale oferite în mod normal de vânzător / producător este inclusă în costul bunului respectiv.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă semnalează un incident.

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza în locațiile unde sunt instalate echipamentele (on-site). În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametri optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate,  piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului. În cazul în care echipamentul / produsul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabilitți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de Autoritatea contractantă.

    - Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul

    - Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul

  - Suport tehnic/Asistență tehnică

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic/asistență tehnică.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau care necesită suport tehnic din partea contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului (on-site).

    - Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției - nu este cazul

  - Mediul in care este operat produsul

Produsele vor fi utilizate in cadrul Universitatii Ștefan cel Mare din Suceava, pentru proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, nr.ordine 1. PI/14/C9, pentru activități de cercetare și laborator, acestea fiind folosite de personal specializat, la o intensitate ridicată, pentru un numar de minim 8 ore pe zi.

  - Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea - nu este cazul

- Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

  - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

  - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

- Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- factura aferentă produselor/echipamentelor livrate;

- aviz de însoțire a produselor livrate (dacă este cazul);

- declarație de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă, emisă de producător/furnizor;

- certificat de garanție emis de producător sau furnizor, după caz;

- proces verbal de predare-primire și recepție a produselor/echipamentelor livrate, cu serie de identificare a fiecărui echipament precizată în conținutul acestuia (dacă este cazul);

- manuale de utilizare și instalare și specificații tehnice în limbile română și/sau engleză (dacă este cazul);

- dosarul de instruire al personalului (acolo unde este cazul).

- Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

- Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de Sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

- Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune (dacă este cazul). Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute la cap.6 - Recepția produselor.

Conform legii 72/2013 art.7, alin.1), având în vedere procedurile de transfer aplicabile fondurilor PNRR, plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de maxim 60 de zile de la finalizarea recepţiei cantitativă şi calitativă, după semnarea procesului verbal de recepție a produselor achiziționate,  în baza facturii emise (efactura).

- Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

- Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, managementul contractului va fi derulat prin compartimentul specializat din cadrul Universității “Ștefan ce Mare” din Suceava. Autoritatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

- Coordonarea implică:

- organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului,

- coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului;

- Monitorizarea implică:

- Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:

  - Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini,

  - Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;

- Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale;

- Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă.

- Evaluarea performanței Contractantului - nu este cazul

- Anexe

| Număr anexă | Denumire anexă |
| --- | --- |
| Anexa 1: | Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente cantitative |
| Anexa 2: | Exemplu de format pentru proces verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative |

Întocmit,

Adm.fin.Lorena BUBURUZAN

Anexa 1 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție cantitativă

| Contract nr. | [introduceți] |
| --- | --- |
| Contractant | [introduceți] |
| Referința proiectului, dacă este cazul | [Numele proiectului] |
| Dată livrare produs | [zz/ll/aaaa] |

| Nr. | Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract) | Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) |
| --- | --- | --- |
| 1. | [introduceți] | [introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv] |
| 2. | [introduceți] | [introduceți] |
| 3. | [introduceți] | [introduceți] |
| 4. | [introduceți] | [introduceți] |

Autoritatea

Contractantă

Contractant

Anexa 2 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

| 1.1. Contract |  |
| --- | --- |
| 1.2. Contractant |  |
| 1.3. Referința proiectului (dacă este cazul) |  |

2. Lista produselor

| 2.1. Produs | 2.2 Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) | 2.3. Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |

3. Concluzii cu privire la acceptare

| □ | 3.1. Acceptare (fără observatii/rezerve) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 3.2. Acceptare cu observatii minore |  |  |
| □ | 3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). |  |  |
| □ | 3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? | Data finalizării: |  |
| □ | 3.5. Refuzat (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract. |  |  |

4. Semnături

| 4.1. CONTRACTANT |  | 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |
| Acceptare finală | [dacă este cazul]: |  |  |  |  |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |

5. Observații [introduceți]

Dată:				Contractant				Autoritatea contractantă

Nume:

Funcția: