SECTIUNEA  
FORMULARE 











 Formularul 1
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Denumire procedura de atribuire:.............................. (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul (nume/prenume) ............................, domiciliat (a) in ................................ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria ...... , nr. ..........., eliberat de .................. , la data de .................. , CNP ................................ , in calitate de reprezentant legal al ................................ , (denumirea operatorului economic), cu sediul in ................................ (adresa operatorului economic), cod unic de inregistrare................................, numar de ordine in Registrul Comertului . ................................, telefon ................................, e-mail ................................, avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert Sustinator (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului sus-mentionat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 alin. (1), lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) ori persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului unic/Ofertantului asociat /Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53, alin (2) si (3). (daca este cazul).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a).

1. Iustinian Rosca – Director General;

2. Ilie Dobre – Director General Adjunct;

3. Elena Marin - Director Economic;

4. Maria Laura RADU – Director - Directia Investitii; 

5. Georgeta Gabriela IURCU - Director – Direcția Achiziții
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.          
    
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. »
Data completarii......................................
Operator economic,



......................................
                                                                                                                                                                                                              

(semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.

2. Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul   2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ........  din ........
CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT n

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i - lider de asociere) ...............................;

· (ii - Asociat n) .........................................;

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  pentru atribuirea contractului ................................................... (se va completa denumirea contractului)
b)derularea/implementarea in comun  a contractului de achizitie publica ..................................................................................... (se va completa denumirea contractului) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este .................................................................................... .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Sediul asocierii va fi in ……………………………………………............................... (adresa completa)
Art. 4.2. Se imputerniceste .............................. (liderul de asociere), avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului sus-mentionat acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... (se va completa denumirea asociatului) , sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului sus mentionat.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..........................................................................., va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

· (i - lider de asociere)............................... % (in litere);

· (ii - Asociat n) ......................................... % (in litere);

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executarea lucrarilor (se va alege in functie de procedura de atribuire), cu prevederile contractului ce se va incheia intre ….................................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

 Art. 6.6.   (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat in ziua ........luna ........ anul ........ in ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul specific
Anexa la Formularul 2
INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a).............................................................................................. (nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .................................................................................................      (denumirea / numele ofertantului)
in calitate de lider de asociere/asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) la procedura pentru atribuirea procedurii sus-mentionata, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.

	1. Denumirea .....................................................................,




	2. Agentie/filiala/sucursala in tara Autoritatii Contractante, daca este cazul

Adresa sediului...........................................................................

Telefon..........................................................................

Fax..........................................................................

E-mail..........................................................................

	3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) 

a) ..........................................................................

b) ..........................................................................

c) ..........................................................................

Etc. ..........................................................................

	4. Procentul aferent asociatului: .......................................................................... % (in litere)

	5 Partea/partile din contract ce vor fi realizate de catre asociat (se vor detalia activitatile specifice ce ii revin fiecarui membru al asocierii)..........................................................................


Data completarii ......................................          

Operator economic,

...................................... 

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia.

4. Anexa la Formularul specific – Informatii despre asociere, se va completa de fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 3

IMPUTERNICIRE

Denumire procedura de atribuire:
...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ......................................
 (nume/prenume), domiciliat(a) in ......................................
 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ........, nr. ........, eliberat de ......................................
, la data de ....................., CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................
 (denumirea operatorului economic) cu sediul in ......................................  (adresa operatorului economic),   CUI nr. ........ , CIF nr. ........, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna......................................, domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, pentru procedura de atribuire sus-mentionata, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

1. Oferta;

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

3. Raspunsurile la clarificari;

4. Documentele de calificare

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

          Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.


Data 







Denumirea mandantului

        ..................





S.C. ......................................









reprezentata legal prin









........................................................








(Nume, prenume, avand functia de)

......................................................



........................................................


(numele persoanei  imputernicite)













........................................................










(Semnatura autorizata si stampila)

........................................................
    
(semnatura persoanei imputernicite)

NOTE: 

1.In cazul unei oferte comune, se va prezenta imputernicire de catre fiecare membru al grupului in parte. Toti membrii grupului vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
2.Avand in vedere momentul prezentarii si verificarii acestui formular, in situatia in care imputernicitul legal prezinta si calitate de persoana imputernicita se va prezenta formularul completat in consecinta.  

Formularul 4
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......................................, nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sus-mentionat, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire. 

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Formularul 5
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere ca, pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta standardele de protectie a mediului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Data......................................

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 6
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE 

SI SANATATE IN MUNCA

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 7
FORMULAR DE OFERTA

Denumire procedura de atribuire:
...................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
OFERTA DEPUSA de:

	Rolul operatorului economic in procedura
	Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta

	Ofertant unic/Lider
	

	Operator economic*
	

	Cont trezorerie
	

	Trezoreria
	

	Etc. … *
	


* adaugati/stergeti liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dupa cum este cazul. Retineti ca un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Daca acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (si toate celelalte linii vor fi sterse).

persoana de contact (pentru aceasta procedura)
	Nume
	

	Telefon /Fax
	

	E-mail
	


    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre.)

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ____________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    5. Precizam ca:

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_| nu depunem oferta alternativa.

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data _______/_______/________

    __________________________, (semnatura), in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________ 

                                    (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: 

* in cazul in care obiectul procedurii este un acord-cadru, pretul ofertei va reprezenta valoarea aferenta cantitatilor maxime ale acordului-cadru 

Anexa Formular 7
CENTRALIZATOR DE PRET

	Nr. lot
	Denumire echipament
	UM
	Cant.
	Pret unitar ESTIMAT - lei fără TVA
	Valoare - lei fără TVA

	1
	Dispozitiv pentru dezinfectie de nivel inalt pentru bronhoscoape compatibil sistem Pentax
	buc
	1
	
	

	2
	Dulap pentru pastrarea endoscoapelor post dezinfectie compatibil cu sistemul Pentax
	buc
	1
	
	

	3
	Apirator chirurgical
	buc
	1
	
	

	4
	Elevator scaun rotile, cu senile pt scari
	buc
	1
	
	

	5
	Ecograf portabil
	buc
	1
	
	

	6
	Auto CPAP
	buc
	1
	
	

	7
	Aspirator pleural
	buc
	1
	
	

	8
	Electrocardiongraf cu carucior
	buc
	3
	
	

	9
	Defibrilator
	buc
	3
	
	

	10
	Spirometru
	buc
	1
	
	

	11
	Poligraf
	buc
	2
	
	

	12
	Analizor gaze sanguine
	buc
	1
	
	

	13
	Carucior cu sertare pentru medicamentesi accesorii (modular)uz general
	buc
	1
	
	

	14
	Aparat dezinfectie aer
	buc
	3
	
	

	15
	Centrifuga cu racire
	buc
	1
	
	

	16
	Etuva
	buc
	2
	
	

	17
	Analizor automat citire VSH
	buc
	1
	
	

	18
	Analizor automat hematologie
	buc
	1
	
	

	19
	Sistem chirurgie rinosinusal
	buc
	1
	
	

	
	
	
	TOTAL fTVA
	
	

	
	
	
	TOTAL cu TVA
	
	


Data ......................................






Operator economic,
Numele si prenumele: ......................................
     
     ......................................        (semnatura autorizata si stampila)
Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Formularul 8
DECLARATIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential

Denumire procedura de atribuire:...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ................................................... (nume si prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate ............ (CI/ Pasaport), seria ……..…, nr. ….……, eliberat de ......................, la data de …….………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumirea operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), precizez ca urmatoarele informatii din propunerea tehnica si urmatoarele elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala., avand in vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."
De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTA 1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost sunt:

1. date cu caracter personal ....................................

2. secrete tehnice sau comerciale ........................................

3. sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Prezentul formular va fi insotit, obligatoriu, de dovada care confera caracterul de confidentialitate al documentelor mentionate, dovada ce devine anexa la oferta, in conformitate cu art. 57, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data ..................................
Ofertant 

..................................

 (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

..................................
(reprezentant legal/imputernicit)

.................................. 

(semnatura si stampila)
Formularul 9
Formular de Oferta Tehnica

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatia de Atribuire, insotit de anexe. In acest sens, propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile prevazute in Caietul de Sarcini si VA RESPECTA STRUCTURA PREZENTATA IN CAIETUL DE SARCINI.
De asemenea, se va completa tabelul de mai jos in vederea compararii modului de indeplinire cu cerintele caietului de sarcini. 

1. LOT 1 - Dispozitiv pentru dezinfectie de nivel inalt pentru bronhoscoape compatibil sistem Pentax
CANTITATE:1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	-Prevazuta cu cuva din otel inoxidabil ce asigura o incarcare de rutina usoara si fara atingere a endoscoapelor flexibile prin minimizarea punctelor de contact

-Pozitie predeterminata a endoscopului


	

	-Cuva cu dimensiuni ajustate ce permite incarcarea cu usurinta a endoscoapelor mai mari

-Elemente de conectare individuala facila a canalelor endoscopului, codificata pe culori

-Alerte inteligente pentru prevenirea intreruperilor sau timpilor de nefunctionare privind:

 -termenul de valabilitate al filtrului bacterian si recipientilor cu detergent si/sau dezinfectant              aflate in uz

           -cantitatea de detergent si/sau dezinfectant care este pe sfarsite, din recipientii aflati in uz

             -efectuarea testului automat de etanseitate al endoscopului 

             -apropierea termenului de efectuare a intretinerii preventive

             -inceperea procesului de auto-restaurare


	

	-Asigura o curatare si dezinfectare completa a endoscoapelor flexibile prin:

             -fluxul liber de 360° al lichidului in jurul endoscopului

             -controlul inteligent al fluxului de lichid prin toate canalele endoscopului la 1000 mbar

             -pulverizarea din 4 directii a lichidelor in jurul endoscopului, prin duze complet conice, la  1000 mbar

-scufundarea completa a tubului de insertie
	

	-Ciclu de procesare rapid ce asigura posibilitatea reprocesarii a 3 endoscoape flexibile pe ora cu un consum redus de apa si energie pentru fiecare proces (6 litri apa pentru fiecare etapa a procesului), fara necesitatea unei clatiri intermediare

-Pre-filtre integrate cu sistem de aerisire automata


	

	-Touchscreen color intuitiv, de dimensiuni mari, pentru operare rapida, sigura si usoara care ghideaza utilizatorul prin toate etapele necesare, prezentand in timp real stadiul activ al procesului si timpul pana la finalizarea acestuia

-Ergonomicitate de inalt nivel, fara atingere a capacului, prin prezenta senzorului de deschidere la nivelul piciorului pentru respectarea conditiilor de igiena si a reducerii riscului de contaminare incrucisata


	

	- Siguranță microbiologică optimă cu filtru bacterian prin:

              -dezinfectarea completă a sistemului de circulație a apei

              -efectuarea tuturor etapelor procesului cu apa filtrata

              -accessul si manipularea usoare

              -prevenirea refluxului 

              -dispozabil dupa mai multe saptamani de utilizare

-Programe independente, automate, de pre-curatare la 40° si termo-dezinfectie


	

	-Posibilitatea prelevarii semi-automate si inregistrarii esantioanelor de apa fara deschiderea capacului masinii, in decursul procesului de clatire (oprire si alerta)

-Printarea automata a tichetului de confirmare privind parametrii verificati si finalizarea procesului de spalare si dezinfectie in mod compact sau detaliat

-Tester de etanseitate automat
	

	-Imprimanta termica integrata pentru printarea automata a tichetului de confirmare privind toti parametrii verificati si finalizarea procesului de spalare si dezinfectie 


	

	-Echipat cu identificare radio-frecventa (RFID) pentru garantarea unui aparat sigur inainte de inceperea procesului prin verifcarea pozitiei corecte a recipientelor cu substante chimice, a filtrelor bacteriene si a termenelor de valabilitate ale acestora reducand riscul de eroare umana


	

	-Meniu in limba romana


	

	-Compatibila cu endoscoapele flexibile din dotarea clinici (sistem PENTAX)


	


Notă:
Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
2. LOT 2 - Dulap pentru pastrarea endoscoapelor post dezinfectie compatibil cu sistemul Pentax
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Compatibil cu toate endoscoapele flexibile

Minim 4 endoscoape

Compresor pentru mentinerea conditiilor optime

Presiune aer comprimat: min. 2 bar, max. 8 bar

Calitatea aerului: filtrat, fara condens

Basket pentru accesoriile endoscoapelor

Temperatura ambientala in intervalul 18° C - 35° C
Interfata cu utilizatorul: ecran touch-screen


	


Notă:
Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
3. LOT 3 - Apirator chirurgical
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	- Aspirator chirurgical stationar pentru uz intraspitalicesc, cu flux maxim de aspiratie 40L/min, vacuum maxim 86 kPa, prevazut cu filtru hidrofob antibacterian; 

- Nivel de zgomot 45 dB;

 - Greutate 25 kg; 

- Prevazut cu 2 borcane pentru aspiratie cu capacitate de 4 litri, autoclavabile;

 - Prevazut cu furtun pentru aspiratie cu lungimea de 3 metri si canula Yankaue


	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
4. LOT 4 - Elevator scaun rotile, cu senile pt scari
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	- unitate mobila dezvoltata pentru a functiona pe trepte drepte - actionare prin conectarea scaunului cu rotile al beneficiarului si prin apasarea butoanelor de directive

   – urcare / coborare

-
Sarcina maximă: minimum 160 kg

-
Greutate unitate 28 kg

-
Greutate mâner 11 kg


	

	
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
5. LOT 5 - Ecograf portabil
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	- Sistem digital de banda larga care sa poata procesa semnale in gama: minim 1- 20 Mhz

-
Procesor digital de viteza mare. capabil sa scaneze si sa proceseze in paralel minimum  37,700,000 de canale digitale pe cadru de imagine

-
Pentru imbunatatire imagine 2D si sensitivitatea Doppler-ului, gama dinamica sa fie de minim 350 dB.

-
Profunzime de scanare pana la 40 cm

-
Sistemul sa accepte urmatoarele tipuri de sonde : convexe, microconvexe, liniare, volumetrice,sectoriale.


	

	Pentru obtinerea de imagini de foarte buna rezolutie, sistemul sa aiba capacitatea de a afişa în timp real imaginea in mod 2D compusă din imagini ale aceleeasi regiuni, achiziţionate din minim 9 unghiuri în acelasi plan de scanare.
	

	In modul 2D regleaza automat TGC si Gain pentru obtinerea uniformitatii si a contrastului tesuturilor si in acelasi timp alege curba optima de compresie a nivelului de gri pe baza nivelului semnalului de detectare a tesutului.
	

	monitor si panou de comanda cu posibilitati de reglare pe inaltime (sus/jos minim 20 cm), rotire cel putin 170 grade in vederea pozitionarii optime in functie de dimensiunile si preferintele uilizatorului
	

	panoul de comanda sa includa un ecran de comenzi in tehnologie Touch Screen de minim 11” si care, pentru usurinta in utilizare, sa afiseze numai comenzile specifice aplicatiei selectate de utilizator.
	

	Sistemul sa dispuna de minim 4 porturi active cu acces usor de conectare a traductoarelor de imagine + un port pentru conectarea traductoarelor de Doppler Continuu, non imagine, tip creion (pedoff) si spatiu de depozitare a cablurilor integrat
	

	Sistemul trebuie sa includa minim 3 porturi USB pentru pentru stocare imagini si posibilitatea de exporta imagini in format DICOM, AVI si JPEG pentru a putea fi revazute pe PC
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
6. LOT 6 - Auto CPAP
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Mod de terapie: autoset, CPAP
· Oprire automată după îndepărtara măștii
· Funcție mask fit
· Presiune ajustabile între 4-20 cm H20 (între 4 și 20hPa)
· Mod auto: detectează când pacientul doarme și va crește automat presiunea la cea prescrisă pentru tratament.
· Posibilitate de a adauga un umidificator

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
7. LOT 7 - Aspirator pleural
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	- Aspirator chirurgical stationar pentru uz intraspitalicesc, cu flux maxim de aspiratie 40L/min, vacuum maxim 86 kPa, prevazut cu filtru hidrofob antibacterian; 

- Nivel de zgomot 45 dB;

 - Greutate 25 kg; 

- Prevazut cu 2 borcane pentru aspiratie cu capacitate de 4 litri, autoclavabile;

 - Prevazut cu furtun pentru aspiratie cu lungimea de 3 metri si canula Yankaue

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
8. LOT 8 - Electrocardiongraf cu carucior
CANTITATE: 3

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Sa fie prevazut cu soft de masuratori si interpretari automate care sa tina cont de varsta si sex, si sa poata fi folosit pentru pacient neonatal, pediatric si adult;

	

	· Mod EKG de repaus – inregistreaza si imprima EKG-uri de repaus 12 derivatii cu o durata de 10 secunde;


	

	· Frecventa de analiza EKG cuprinsa intre 500 - 1000 esantioane pe secunda;

	

	· Rata esantionare digitala de minim 16000 esantioane/ secunda/ canal pentru achizitia normala de date;

	

	· Sa fie prevazut cu convertor analog digital de minim 24 de biti;
· Rată de supraeșantionare minim 512 ksps


	

	· Modul de achizitie asigura 10 secude de achizitie instantanee EKG
· 
	

	· Interval de masurare frecventa cardiaca 30 - 300 BPM
	

	· Asistent de conectare: 
· Avertizare vizuala in cazul deconectarii electrozilor;
· Asigura indicator vizual al cailitatii semnalului;
	

	· Interval dinamic AC diferential ± 10 mV, DC offset ± 600 mV
	

	· Intervalul de frecventa 0.04 pana la 300 Hz
	

	· Frecventa inalta de parg – configurabila la 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz sau 150 Hz

	

	· Refectie (de mod comun) > 125 dB (cu filtru de 50/ 60 Hz On)

	

	· Impedanta de intrare a semnalului > 50 MΩ la 10 Hz

	

	· Curent de scurgere prin pacient < 10 µA (in conditii normale), 50 µA (in conditii anormale)

	

	· Posibilitate editare inregistrari direct de pe ecranul aparatului
	

	· Sa fie prevazut cu functie de blocare a ecranului protejat cu parola;

	

	· Sa fie prevazut cu functie de standby;

	

	· permite conexiunea cu un PC si sa poata transmita electrocardiogramele in format PDF catre o baza de date (software PC nu este inclus, acesta poate fi achizitionat ulterior);

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
9. LOT 9 - Defibrilator
CANTITATE: 3

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Automat
· Include electrozi
· Baterie
· Ajustarea nivelului de energie în funcție de impedanta pacientului
· Monitorizarea resuscitării cardio-pulmonare
· Imagini reprezentative cu toți pașii
· Instrucțiuni vocale

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
10. LOT 10 - Spirometru
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Parametrii: FVC, FEV1, FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FEV6, FEV1 Ratio, PEF (L/s), PEF(L/min), FIVC, PIF (L/s) , PIF (L/min), EF25-75, TV, IRV, ERV, IC, EV, TExt, TPef, FET, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEF0.2-1.2, FEF75-85, FEF2575/FVC, FEF25, FEF50, FEF75, FEV1/PEF, FIF25, FIF50, FIF75, FIF50/FEF50, FIVC/FVC, FIV1, FEV1/FIVC, FIV1/FIVC, FIV1/FVC, FEF50/FIF50, MVVind, EV/FVC, FMFT, IVC, FEV1/IVC, FEFmax, EOTV , FEV1/HT2, FEV1/VC, FEV3/VC, RAWind, RV, FRC, TLC, Lung Age, EOTV, THes, Rise Time


	

	· Tehnologie cu site tip Fleisch

· Standarde ATS/ERS 2019, ISO 23747 și ISO 26782:2009

· Fără senzori, turbine, spirete sau tuburi de curgere

· Interpretare automata

· Seringă de calibrare în pachet

· Revizii tehnice gratuite în perioade de garanție, contract de service gratuity pe perioada garanției

· Actualizări software gratuite pe întreaga durată de viață a dispozitivului


	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
11. LOT 11 - Poligraf
CANTITATE: 2

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Dimensiuni 90mm x 66 mm x 29 mm (Lx l x A)
· Greutate 135 grame
· Capacitate de stocare: min 100 ore
· Interfață USB cu cablu pentru transmiterea datelor
· Baterie reîncărcabilă detașabilă
12 canale: 2xflux, 1xsforăit, poziție, lumină, spO2, puls, unda pulsului, presiunea, 1 efort thoracic, 1 efort abdominal, 1 activitate
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
12. LOT 12 - Analizor gaze sanguine
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Să determine dintr-un singur cartuș următorii parametri: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Hct, Glu, Lac, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, Ca++(7.4)
· Posibilitatea testării probei din seringă şi tub capilar.
· Analizorul trebuie să efectueze calibrarea automată, la fiecare inserare a probei în analizor.
· Teste ambalate individual
· Să aspire automat proba și să afișeze rezultatul în maxim un minut de la aspirare.
· Să utilizeze maxim 140 µl din probă.

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
13. LOT 13 - Carucior cu sertare pentru medicamentesi accesorii (modular)uz general
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Caracteristici • Top din PP, material usor de curatat si rezistent • 4 sertare din material laminat cu incuiere centralizata • Structura din aluminiu, rezistent la coroziune, lavabil, usor de curatat si dezinfectat • Echipat cu 4 roti, doua dintre ele avand sistem de franare. Accesorii 


	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
14. LOT 14 - Aparat dezinfectie aer
CANTITATE: 3

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Aerul incarcat cu microorganisme este antrenat in aparat de sistemului de circulatie a aerului. In interiorul carcasei sunt amplasate generatoarele de UV-C, a caror radiatie este concentrata printr-un sistem de oglinzi elipsoidale ce formeaza o cavitate rezonanta, ceea ce duce la un randament maxim al dispozitivului. Timpul de circulatie al aerului este ales optim, tinandu-se cont de energia necesara distrugerii fiecarui tip de microorganism si de energia debitata de generatoare. 

· conceput si construit un sistem complet inofensiv pentru om, un sistem cu un randament maximizat. 

· Avantaje Impiedica raspandirea epidemiilor; 

· Elimina mirosurile neplacute de natura organica, inclusiv mirosul de tutun; Nu utilizeaza produsi chimici in procesul de dezinfectie; Consum de energie redus si costuri minime de intretinere; Poate fi utilizat cu personalul in incapere; Aerul din incapere este dezinfectat pana la 99%.

Greutate: ~ 5.5 Kg Dimensiuni: 71.5 x 23.5 x 12 cm


	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
15. LOT 15- Centrifuga cu racire
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Alimentare: 220-240 V

· Frecvență 50-60 Hz

· Consum 1,300 VA

· Capacitate maximă 2x290 ml

· Rpm maxim: 15.000

· RCF maxim 24.400

· Timp de funcționare: 1-99h, operare continua sau de scurtă durată

· Dimensiuni: 457 x 750 x 418 mm
· Greutate: aproximativ 81 kg
· Rotor oscilant cu 4 locuri, capacitate maximă 4x290 ml max 5000 RCF-uri

· Adaptor metallic cu 9 locuri cu capac, capacitate maximă 36 tuburi 15ml/rotor

· Adaptoare pentru tuburi Falcon de 15 ml cu 9 locuri pentru tot rotorul

· Să se poată seta la 4 grade temperatura

Adaptoare pentru tuburi 50 ml
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
16. LOT 16 - Etuva
CANTITATE: 2

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Domeniu temperatură: 5-300°C

· Volum cameră : 27 litri

· Capacitate de lucru: 14 litri

· Tip convecție aer: naturală

· Ecran tactil color 4,3’’
· Oțel inoxidabil rezistent la acizi conform DIN 1.4301
· Tablă acoperită cu pulbere
· Dimensiuni externe: lățimea A 520mm, înălțimea B 560 mm, adâncimea C: 470mm
· Dimensiuni interne: adâncimea C: 470mm, lățimea D: 320mm, înălțimea E: 240mm, adâncime F: 200mm
· Greutate echipament 31kg
· Tensiune: 230V, 50/60Hz

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
17. LOT 17 - Analizor automat citire VSH
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· Tuburi nevacuumate ori vacuumate cu sau fără cod de bare

· Încărcare maximă simultană: 20 tuburi

· Random acces (încărcare continuu)

· timp de testare 24 minute pentru rezultate la 1 oră

· sistem optic: LED infraroșu

· cititor coduri de bare

· comunicare bidrecțională

· imprimantă integrate

· 2 porturi RS-232C pentru export date și cititor coduri de bare

· Latime/inaltime/lungime: 310/200/420 mm
· Masurare a vitezei de sedimentare la 30  minute, 1 ora si la 2 ore prin sistem optic, cu incarcare continua si exprimare in mm Westergren
· Nr de teste/h: 50 teste/ora
· Sistem de erori: pe nivel sange, pe proba, mecanice, pe rezultat
· Sistem de control cinetic cu verificare a linearitatii testului
· Sistem de introducere ID pacient tastatura sau cod de bare, max 15 caractere
· Alimentare: 115/230VAC
· Display LCD cu 320 x 240 caractere

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
18. LOT 18 - Analizor automat hematologie
CANTITATE: 1

	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:


	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	· 70 probe/oră

· 29 parametri: WBC, RBC, PLT, HGB, HTC, MCV, RDW-CV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, MPV, LYM#, MON%, MON#, NEU%, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, ALY%, ALY#, IMM%, IMM#, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC.

· Impedanta (WBC, RBC, PLT)

· Spectofotometrie (HGB)

· Optica (5diff)

· OCHF – optical cytometry hydrofocusing

· Calibrare automata

· Cititor de cod de bare intern, alimentare continua, 10 racuri x 5 tuburi

· Poziție STAT


	

	· Aparatul sa utilizeze doar 3 reactivi (diluent -bidon de maxim 10L, agent lizare - flacon de maxim 0.5 L si solutie spalare - flacon de maxim 1 L) si o solutie de spalare concentrata care sa poata fi conectata prin tub direct la aparat.
· Imprimantă externă și tastatură

· Volum proba 17,5 µl

· Memorie internă 35.000 pacienți

· Imprimantă și tastatură

· Instalarea, punerea in functiune a dispozitivului medical sunt operatii incluse in pret.
· Analizor automat compact: maxim 507 x 540 x 430 mm (l x a x h), maxim 31 kg (autoloader inclus)
· Aparat prevazut cu monitor de minim LCD 8.4” touch screen color (800x600 TFT), de inalta rezolutie
· Program auto-clean automat pe durata realizarii analizelor, ajustabil de catre operator intre 10 si 50 analize
· Trasabilitate:


	

	· Identificare pacient: Nume, ID, ID proba, Sex etc.

· Registru zilnic probe

· Aparatul sa prezinte cel putin 3 niveluri de acces (biology, operator si service) care permite rularea software-ului cu drepturi diferite
· Sa utilizeze: Calibrator  și Controale pentru 3 nivele

	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
19. LOT 19 - Sistem chirurgie rinosinusal
CANTITATE: 1

Sistem videoendoscopie pentru chirurgia rinosinusala

Consola Multifunctionala si piesa de lucru pentru chirurgia rinosinusala

	Componenta sistemului:
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Consola multifunctionala 1 bucata
	

	Pedala de control 1 bucata
	

	Piesa de lucru pentru chirurgia rinosinusala 1 bucata
	

	Piesa de lucru pentru chirurgia otológica 1 buc
	

	Atasament drept 1 Buc
	

	Atasament unghiular 1 buc
	

	Trusa sterilizate 1 bucata
	

	Accesorii si consumabile
	


	Consola multifunctionala
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Sistem electric de microdebridare, sa fie folosita pentru incizia, taierea, gaurirea, indepartarea tesutului moale, tesutului dur si osul in timpul procedurilor chirurgicale ORL (otologice, neurologice, neurotologice, sinusale, rinologice, nazofaringiene/laringiene), orale/maxilo-faciale și plastice/reconstructive/estetice )
	

	Trebuie sa aiba:

· trei porturi pentru piese de mana – sa permita cuplarea simultana a acestora;

· minim un port pentru cuplare pedala;

· doua pompe de irigatie integrata;

· Port pentru sistem de stimulare si monitorizare nerv

· port pentru caseta de irigare/tubulatura pentru irigatie in vederea irigarii accesoriilor compatibile cu echipamentul.
	

	Consola trebuie sa aiba buton de alimentare: pornit/oprit.
	

	Consola trebuie sa aiba display color, LCD, cu urmatoarele caracteristici:

· diagonala: minim 7 inch;

· rezolutie: 480x640 sau 800x480 pixeli;

· unghi de vizualizare mare.
	

	Afisajul meniului pe ecran trebuie sa fie intuitiv si impartit in mai multe zone de acces care sa ofere informatii cu privire la accesoriile conectate:

· zona pentru pedala de picior – reprezentarea grafica a alocarii in timp real a pedalei;

· zona de setare a valorilor motorului – trebuie sa afiseze denumirea si valorile pieselor de mana/motoarelor conectate;

· zona de diminuare/marire – utilizatorul trebuie sa poata folosi butoanele de crestere/descrestere pentru a regla setarea valorii motorului;

· zona de acces rapid – trebuie sa permita utilizatorului sa stabileasca caracteristici cum ar fi: directia, irigarea si modul de functionare al pedalei.
	

	Trebuie sa aiba difuzor intern care sa asigure iesirea audio in timpul functionarii, cu volum reglabil in intervalul 0-60 dB (A).
	

	Caracteristici software
	

	Consola trebuie sa stocheze intern/sa aiba prestabilite setarile utilizatorilor si informatiile importante. 
	

	Consola trebuie sa detecteze automat dispozitivul conectat la aceasta si sa afiseze numai optiunile si setarile disponibile pentru respectivul dispozitiv conectat.
	

	Trebuie sa recunoasca tipul lamelor cuplate la piesa de mana, precum si modul acestora de lucru (revers/oscilatie), viteza de rotatie.
	

	Trebuie sa permita ajustarea vitezei pentru fiecare tip de dispozitiv conectat.
	

	Trebuie sa permita setarea functiilor si optiunilor pedalei.
	

	Trebuie sa permita actionarea motorului/piesei de mana cu ajutorul pedalei: oprit/pornit, mod de functionare (inainte, inapoi, oscilant, implicit) etc.
	

	Trebuie sa permita functionarea pedalei in functie de presiunea aplicata pe aceasta.
	

	Pedala de control
	

	Pedala de picior este destinata utilizarii impreuna cu consola de operare si trebuie sa permita selectarea functiilor sistemului si a pieselor de mana, intraoperator.
	

	Trebuie sa aiba minim urmatoarele functii: selectarea piesei de mana, irigatie pornit/oprit/flush sau pornit/oprit piesa de mana, reglarea vitezei piesei de mana.
	

	Trebuie sa poata fi curatata si dezinfectata.
	

	Pedala trebuie sa permita reglarea vitezei piesei de mana, sensului de rotatie si functionarea instrumentului activ.
	

	Piesa de lucru pentru chirurgia rinosinusala
	

	Viteza pana la 30.000 rpm pentru chirurgia sinusurilor frontale
	

	Prevazut cu sistem de aspiratie directa
	

	Prevazut cu rotita pentru inversarea simpla a sensului de rotatie
	

	Trebuie sa fie compatibila cu lamele si frezele utilizate, drepte sau curbe, cu diametrul cuprins minim in intervalul 2.0 – 5 mm.
	

	Trebuie sa aiba um mecanism simplu de insertie a lamelor si frezelor.
	

	Trebuie sa aiba un sistem/linie de aspiratie integrat/integrata.
	

	Trebuie sa functioneze astfel incat sa asigure: minim 1400-5000 rot/min; in modul inainte/inainte-inapoi minim 1400-12000 rot/min.
	

	Trebuie sa permita rotirea accesoriilor atasate.
	

	Piesa de lucru pentru chirurgia otologica
	

	Trebuie sa fie compatibila cu frezele utilizate, cu diametrul cuprins minim in intervalul 2.0 – 6 mm.
	

	Trebuie sa aiba um mecanism simplu de insertie a frezelor.
	

	Trebuie sa aiba un sistem/linie de aspiratie integrat/integrata.
	

	Trebuie sa functioneze astfel incat sa asigure: minim 75000 rot/min; viteza reglabila 
	

	Trebuie sa permita rotirea accesoriilor atasate.
	

	Cuplare si blocare cu un singur clic
	

	Prevazut cu atasamente drepte si unghiulare
	

	Accesorii si consumabile
	

	Cablu de alimentare.
	

	Caseta/tubulatura irigare pentru piesa de mana, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici 

· unica folosinta;

· sa aiba clipsuri de atasare pe cablul piesei de mana;

· sa fie compatibila cu consola de comanda.
	

	Freze de disecție standard cu diametru 2mm; 3mm si 4 mm, cu piese atașabile cu expunere variabilă și frezele curbate, care sa dispuna de fante de auto-irigare receptive, integrate aproape de varful taietor pentru a iriga locul chirurgical si a mentine varful rece, totul fara a reduce vizibilitatea. 
	

	Lama, shaver, 11,0 cm lungime cu tijă curbată, Vârf conic pentru a permite un unghi maxim de îndoire, ideal pentru polipectomie maxilara, curbata 120 grade, de unica folosinta
	

	Lama rotative dreapta, 4.3 mm, cu urmarire automata, pentru navigare chirurgicala

· sa se roteasca la 360 gr

· curbata 40 gr

· viteza de lucru 7.500  rpm in oscilatie
	

	Lama rotative dreapta, 4.0 mm, cu urmarire automata, pentru navigare chirurgicala

-
sa se roteasca la 360 gr

-
reducere de pana la 70% a coagularii

-
pintenul exterior sa fixeze tesutul iar lama interioara as taie

-
viteza de lucru 5000 rpm in oscilatie
	

	Lama shaver, zimtata, de minim 3.5 mm curbata 90 grade, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie:

         - rotește vârful lamei la 360° fără rotirea axului

· unica folosinta;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.
	

	Lama shaver, de minim 3.5 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici – 1 cutie:

· unica folosinta;

· sa fie dreapta;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.
	

	Lama shaver, de minim 2.5 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici – 1 cutie:

· unica folosinta;

· sa fie dreapta;

· sa aiba lungimea de 11 cm;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.
	

	Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie:

· unica folosinta;

· sa fie dreapta;

· sa aiba lungimea de 11 cm;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.
	

	Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie:

· unica folosinta;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.
	

	Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie:

· unica folosinta;

· sa fie angulata la 40°;

· sa aiba lungimea de 11 cm;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.
	

	Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie:

· unica folosinta;

· sa fie angulata la 12°;

· sa aiba lungimea de 11 cm;

· sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul;

· sa fie ambalata steril, individual.


	

	Freza pentru shaver, 3.0 mm, unica folosinta – 1 cutie.
	


Sistem Neuronavigatie ORL

	Configuratie
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Sistem
	

	Carucior
	

	Cablu de alimentare
	

	Emitator plat
	

	Software ORL
	

	Software care permite combinarea imaginilor
	

	Software ORL 3D
	

	Set de instrumente reutilizabile
	

	Caracteristici tehnice
	

	Sistemul de navigatie sa ajute la localizarea structurilor anatomice atat in chirurgia ORL deschisa cat si in chirurgia ORL percutanata. 
	

	Utilizarea echipamentului sa fie potrivita pentru orice afectiune medicala in care chirurgia stereotactica este indicata si de fiecare data cand o structura anatomica rigida precum craniul poate fi identificata in raport cu imaginile anatomiei.
	

	Sa poata fi folosita in proceduri precum:

· FESS (chirurgie functionala endoscopica a sinusurilor)

· Proceduri endoscopice la baza craniului

· Proceduri prin abord lateral la baza craniului
	

	Sistemul sa ofere o imagine ghidata si sa fie compus din:

· Platforma

· Software clinic

· Instrumente chirurgicale

· Sistem de referinta (dispozitiv de urmarire a pacientului si a instrumentelor)
	

	Sistemul de imagine ghidata sa detecteze pozitia instrumentelor in raport cu anatomia si apoi sa asocieze aceasta pozitie cu imaginile preoperatorii si intraoperatorii ale pacientului. 
	

	Software-ul sa ajute la ghidarea chirurgului in timpul interventiilor ORL precum FESS (chirurgie functionala endoscopica a sinusurilor), proceduri endoscopice la baza craniului, proceduri prin abord lateral la baza craniului.
	

	Software-ul sa poata afisa imaginile din multiple perspective: axiala, sagitala, coronala, oblica.

Sa permita randarea structurilor anatomice intr-o perspectiva 3D. 
	

	In timpul navigatiei sistemul sa poata identifica varful, locatia si traiectoria instrumentului pe imaginile si modele pe care utilizatorul le-a selectat sa fie afisate.
	

	Chirurgul sa poata crea si salva unul sau mai multe planuri chirurgicale inaintea interventiei si sa poata face simulari folosind aceste planuri.
	

	In timpul interventiei, software-ul sa poata afisa cum pozitia actuala a varfului instrumentului si traiectoria se raporteaza la planul chirurgical, ajutand chirurgul sa se raporteze la traiectoria planificata.
	

	Sistemul sa contina un ecran cu touch screen pentru o utilizare facila dar sa permita si conectarea unui mouse pentru a interactiona cu sistemul.
	

	Imaginile sa poata fi importate din multiple surse: CD, DVD, USB stick sau folosind reteaua de internet a spitalului.
	

	Sistemul de navigatie sa poata oferi o optiune de planificare. In meniul de planificare si in meniul de navigare sa poate fi folosite diferite instrumente pentru a defini planurile chirurgicale in vederea tragetarii structurilor releventa pentru fiecare procedura.
	

	Dupa definirea planului chirurgical, sistemul sa permita modificarea acestuia:

· Editarea punctului vizat

· Editarea punctului de acces

· Editarea traiectoriei planului

· Modificarea numelui planului

· Modificarea culorii planului

· Blocarea planului pentru a preveni schimbari inadvertente

· Afisarea sau ascunderea planului

· Afisarea unei margini cilindrice in jurul planului
	

	Pentru a naviga sistemul sa permita atasarea unui cadru de referinta pe capul pacientului. 

Cadrul de referinta sa ofere mai multe optiuni:

· tracker non-invaziv

· tracker pe montura craniului

· cadru atasat craniului
	

	Sistemul sa puna la dispozitie in functie de tipul procedurii 2 tipuri de emitatoare:

· emitator cu montaj lateral

· emitator plat
	

	Sistemul sa aiba o optiune de urmarire a imaginii care sa permita identificarea pozitiei instrumentelor si a cadrului de referinta atasat pacientului in campul chirurgical. Indicatorul de distanta sa poata arata instrumentul si distanta de referinta a pacientului fata de localizator. 
	

	Sistemul sa ofere un meniu din care sa poata fi selectate instrumentele de interes pentru interventia chirurgicala si totodata sa permita verificarea acestora.

Acest meniu sa contina o lista de instrumente care sa poata fi adaugate la interventie. 

De asemenea, sistemul sa poata permite indepartarea unui instrument.
	

	Sistemul sa fie compatibil cu 2 tipuri de instrumente:

· instrumente care sa necesite verificarea acestora

· instrumente care sa contina senzori de verificare automata
	

	Sistemul sa permita 2 optiuni de inregistrare a pacientului:

· metoda de inregistrare prin atingere

· metoda de inregistrare prin urme

Sistemul sa poata utiliza toata informatia introdusa prin cele 2 metode de inregistrare si sa le compileze intr-o singura inregistrare. 
	

	Sistemul sa poata detecta automat reperele de piele IZI in imagini si sa le salveze ca pe puncte de inregistrare prin atingere. Sistemul sa permita salvarea reperelor anatomice pentru utilizarea lor in inregistrarea prin atingere.
	

	Sistemul sa ofere o optiune de evaluare a acuratetii inregistrarii. Valoarea acuratetii inregistrarii sa indice acuratetea estimata datorata doar procesului de inregistrare. Aceasta optiune sa fie dublata de valorile mai mici care indica o inregistrare si mai exacta.
	

	Sistemul sa aiba integrata o optiune de endoscopie virtuala in planificare si navigatie.
	

	Sistemul sa permita exportarea imaginilor, instantaneelor si a videourilor pe dispozitive media sau in retea.
	

	Sistemul sa aiba o optiune de combinare a imaginilor care sa permita combinarea mai multor imagini apartinand aceluiasi pacient.
	

	Sistemul sa permita utilizarea controalelor de tip nivel si latime pentru a modifica modul in care imaginile pacientului si modelele sunt afisate in vizualizarea de tip 2D si 3D.
	

	Sistemul sa permita controlarea diferitelor functii de navigare la pedala.

Meniurile care sa poata fi actionate la pedala:

· Meniu

· Admin

· Chirurg

· Selectarea procedurii ce se doreste a fi editata

· Navigatie

· Selectarea modului ce se doreste a fi utilizat: continuu (navigatia este activa pana la apasarea pedalei), pedala de picior apasata (navigatia este activa atata vreme cat pedala este activata) 
	

	· Sistemul sa permita adaugarea unor proceduri personalizate la profilul unui chirurg sau editarea unei proceduri deja existente. Personalizarea procedurilor sa permita salvarea preferintelor, cum ar fi selectarea instrumentelor si echipamentelor, modul pedalei si preferintele de vizualizare.
	· 


Platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara

	Generator electrochirurgical destinat utilizării în chirurgia generală și în specialități chirurgicale precum chirurgia urologică, vasculară, toracică, plastică, ginecologică, reconstructivă, cardiacă și colorectală. Generatorul electrochirurgical sa transmita energie RF pentru aplicațiile chirurgicale monopolare și bipolare și pentru aplicațiile de fuziune tisulară si etansare vasculara.
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Configuratie:
	

	1. Generator electrochirurgical – 1 buc
	

	2. Cablu alimentare/impamantare – 1 buc
	

	3. Pedala activare mod monopolar – 1 buc
	

	4. Pedala activare mod bipolar – 1 buc
	

	5. Carucior cu mecanism blocare roti – 1 buc
	

	6. Accesorii - conform capitol accesorii
	

	Caracteristici:
	

	Sa aiba incorporata o tehnologie de detectare a țesuturilor cu control în buclă închisă pentru a furniza cantități precise de energie către țesutul tinta.
	

	Sa prezinte o tehnologie cu reglaj automat, care sa controleze toate modurile și efectele. Pe măsură ce rezistența crește de la zero, platforma de energie sa furnizeze curent constant, urmat de putere constantă, urmat de tensiune constantă. Tensiunea maximă de ieșire sa fie controlată în vederea reducerii cuplării capacitive, a interferenței video și a reducerii la minimum a producerii de scântei.
	

	Frecventa de lucru pentru toate modurile de lucru sa fie de minim 430 kHz.
	

	Generatorul electrochirurgical sa sesizeaze în mod automat rezistența țesuturilor și sa regleaze tensiunea de ieșire pentru a menține un efect coerent în diferite densități ale țesutului. Reglarea sa se bazeze pe modul sau efectul selectat, setarea de putere și nivelul rezistenței țesutului. Tensiunea maximă de ieșire sa fie controlată în vederea reducerii cuplării capacitive, a interferenței video și reducerii la minimum a producerii de scântei nedorite.
	

	Generator electrochirurgical sa ofere urmatoarele prize de lucru:

· Doua prize monopolare pentru proceduri deschise sau laparoscopice, una dintre ele sa includa priza de lucru pentru conectarea instrumentelor pentru interventiile laparoscopice cu activare la pedala

· O priza de lucru combinata pentru modul “LIGASURE - REZECTIE BIPOLARA in mediu salin”

· O priza dedicata procedurilor bipolare
	

	Generatoarul sa fie echipata cu tehnologie RFID pentru configurarea si identificarea instrumentelor dedicate.
	

	Cand este utilizat cu instrumentele dedicate, generatorul sa etanșeze vase de sânge de până la 7 mm inclusiv, tesut gros (fascicule de țesut) și structurilor limfatice. Atunci când este utilizat cu dispozitive de ablație compatibile, sa realizeze ablația țesuturilor cardiace.
	

	Mod dedicat de lucru pentru ablatia tesuturilor cardiace
	

	Mod monopolar dedicat - combinaţie hemostază cu disecţie, posibil de activat atunci când se utilizează dispositive dedicate.
	

	Soft incorporat de rezectie bipolara in mediul salin
	

	Ecran tactil LCD – minim 17cm

Posibilitate de montare pe suport dedicat (carucior) sau sisteme consola in blocul operator

Sistem de operare – Linux

Greutate – maxim 11kg
	

	Setări de putere independente pentru fiecare ecran al aparatului
	

	Opţiune display pentru lucru monopolar cu instrument monopolar dedicat: afişaj cu zone de  putere reglabile.
	

	Posibilitatea de a închide complet modul de tăiere cand se utilizeaza un dispozitiv monopolar dedicat.
	

	Capacitate de a schimba setările ‘’de putere’’ din câmpul steril cand se foloseste un dispozitiv monopolar dedicat.
	

	  Moduri de lucru MONOPOLAR-TAIERE :

· PURE CUT – putere minim 250 W cu ciclul 100% ON

· BLEND CUT - putere minim 150W cu ciclul 50%ON - 50%OFF

· MOD PRESETAT – putere minim 150W cu ciclul 25%ON – 25% OFF
	

	 Moduri de lucru MONOPOLAR-COAGULARE:

· FULGURATIE cu putere minim 100W

· SPRAY cu putere minim 100W

· SOFT cu putere minim 100W

· SHARED FULGURATE cu putere minim 100 W

· SHARED SPRAY cu putere minim 100W
	

	 Moduri de lucru BIPOLAR:

· PRECISE cu putere minim 50W

· STANDARD cu putere minim 50W

· MACRO cu putere minim 50W
	

	Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA:

· CUT cu putere minim 250W si 6 setari pentru efect

· COAG cu putere minim 150W si 6 setari pentru efect
	

	Mod de lucru FUZIUNE TESUT:

· fuziune cu putere minim 300W
	

	Ablatie cardiaca monopolara – putere minim 80W
	

	Ablatie cardiaca bipolara – 100W
	

	Sa fie prevazut cu:

· functie Pornire/Oprire – pentru pornirea/oprirea aparatului

· functie Restabilire setari – pentru a revenii la ultimele setari folosite

· functie Volum – pentru a regla nivelul de volum

· functie Service/Setari – pentru interventii de specialitate
	

	Sa fie prevazut cu buton DEMO pentru demostratii aparat si accesorii, sa permita utilizarea facilitatilor monopolare fara electrod de retur 
	

	Sa emita comunicate interactive de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul aparatului in caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut
	

	Sa ofere posibilitatea de activare a instrumentelor de fuziune tisulara atat la mana cat si la pedala, cu afisarea modului pe ecran
	

	Sa fie prevazut cu sistem de monitorizare contact pacient, cu frecventa curent de interogare  intre 60-80 kHz, cu punct de declanşare alarmă variabil  plus/minus 40% faţă de  valoarea initiala  în cadrul unui interval de toleranţe de impedanţă  5-135Ω  
	

	Sa fie prevazut cu alarma audio/video cu intreruperea furnizarii de curent la instrumentele monopolare in caz de disfunctie sau depasirea limitelor de toleranta masurate ale electrodului de retur
	

	Sa permita activare automata a procedurilor bipolare fara pedala, cu posibilitate setare a timpului de activare de la 0.5 secunde pana la maxim 2.5 secunde, cu intervale de 0.5 secunde si intreruperea automata a activarii daca impedanta tesutului depaseste 4000 Ohmi
	

	Sa prezinte ampermetru grafic si audio pentru monitorizarea procedurilor bipolare
	

	Sa fie prevazut cu Port Ethernet pentru calibrare şi diagnoză si port USB pentru descarcarea informatiilor in format grafic.
	

	Generatorul sa utilizeze doar electrozi de retur cu sistem de monitorizare a calitatii contactului – standard CQM (Contact Quality Monitoring)
	

	Pentru a evita arsuri nedorite, generatorul sa functioneze intr-un ciclu de functionare de 25%, definit ca 10 secunde activ și 30 secunde inactiv, în orice mod, pentru o perioadă de minim trei ore.
	

	Baterie cu capacitate minim 75 mAh pentru ceas si memoria interna
	

	Memorie interna – minim 8 GB 
	

	Sa păstreze toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare și datele statistice când este oprit și deconectat.
	

	Generatorul sa trimita energie continua si sa funcționeze în parametrii setati atunci când este trecut de lao putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului
	

	Standarde si clasificari : sa indeplineasca toate conditiile cerute de standardele IEC 60601-1 editia 2.0 si 3.1, IEC 60601-2-2 editia 4.0, 5.0 si 6.0, IEC 60601-1-2 editia 2.1 si 3.0 si 4.0,   IEC 60601-1-8 editia 2.1.
	

	Platforma sa ofere un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice si sa poata fi utilizata in proceduri cardiace CF Equipment/Defibrillator Proof (IEC 60601-1, IEC

60601-2-2, and ANSI/AAMI HF18)
	

	Accesorii:
	

	Electrod de retur split de unică folosinţă pentru adulţi, acoperit cu hidrogel polimer hidrofil, de formă rectangulara, fara cablu – 600 buc
	

	Cablu pentru electrozi de retur split, lungime cablu minim 4,5 m – 2 buc
	

	Creion monopolar unica utilizare – 50 buc
	

	Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica cu urmatoarele caracteristici:

· diametru ax: 5 mm

· lungime ax: 20-25cm

· rotatie ax: minim 300°

· falci tip pensa Maryland

· lungime sigiliu vascular: minim 19mm

· lungime taiere: minim 18mm

· unghiul pensei – minim 20°

· activare prin pedala sau manuala

· steril, de unica folosinta

· cantitate – 6 buc
	

	Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica cu urmatoarele caracteristici:

· lungime: minim 20cm

· forma foarfeca

· varfuri angulate la minim 30°

· lungime sigiliu vascular: minim 19mm

· lungimea liniei de taiere: minim 18mm

· activare manuala sau prin pedala

· steril, de unica folosinta

· cantitate – 6 buc
	

	Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica cu urmatoarele caracteristici:

· dispozitiv pt taiere si sigilare vasculara, sigileaza vase de pana la 3mm

· lungime ax: minim 10 cm

· falci curbate

· varf conturat pentru disectie boanta

· activare manuala

· steril, de unica folosinta

· cantitate – 6 buc
	


1.1 Disector cu ultrasunete wireless

	SPECIFICAŢIE
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Sistem de disectie ultrasonic cu falca curbata fara fir, permite secționarea transversală, disecția și coagularea țesutului în timpul intervențiilor chirurgicale. Dispozitivul poate fi utilizat în proceduri deschise sau laparoscopice, atunci când este utilizat cu un trocar de 5mm compatibil.

Intensitatea energiei ultrasonice este controlată de clinician utilizând butonul pentru energie în regim dual. Regimul de energie minimă (butonul pentru energie declanșat la prima poziție) produce o disecție mai lentă atunci când se dorește o hemostază crescută si poate coagula vase izolate de pana la 7mm diametru inclusiv. Regimul de energie maximă (butonul pentru energie declanșat complet) produce o disecție mai rapidă si poate coagula vase de pana la 5mm diametru inclusiv.


	

	Componente:
	

	1. Generator reutilizabil – 2 buc
	

	2. Disector ultrasonic cu falca curbata fara fir, 13 cm lungime – 6 buc
	

	3. Disector ultrasonic cu falca curbata fara fir, 26 cm lungime – 6 buc
	

	4. Acumulatori din Litiu-Polimer reutilizabili – 2 buc
	

	5. Incarcator pentru acumulatori – 1 buc
	

	6. Ghidaje reutilizabile pentru introducerea acumulatorilor – 2 buc
	

	7. Cutie speciala de sterilizare – 1 buc 
	

	Cerinte tehnice si functionale
	

	1. Generator ultrasonic reutilizabil
	

	· Se conecteaza la instrumentul disector fara fir, prin cuplare directa
	

	· Frecventa de lucru - minim 55 KHz
	

	· Efect termic colateral minim
	

	· Sigileaza/diseca vase sanguine izolate de pana la/inclusiv 7mm diametru declansand butonul la prima pozitie.
	

	· Reutilizabil de cel putin 150 ori
	

	· Sterilizare prin autoclavare
	

	· Led indicator pentru capacitatea bateriei (plina/reincarcare/goala)
	

	· Led indicator pentru durata de viata a generatorului.
	

	· Dimensiuni: 5,7 cm x 3,9 cm x 11,7 cm
	

	· Greutate: 160 grame
	

	2. Disector ultrasonic fara fir de conexiune cu generatorul
	

	· Lungimea tijei 13/26/39/48 cm
	

	· Diametrul tijei 5 mm
	

	· Lungime lama activa 14,5 mm. 
	

	· Latime lama activa la baza-1,6 mm, la varf 0,8 mm.
	

	· Buton de activare “dual mode” pentru cogulare/taiere
	

	· Ambalat individual, steril
	

	3. Acumulatori Litiu-Polimer reutilizabili
	

	· Se conecteaza la instrumentul disector prin cuplare directa
	

	· Reutilizabili de cel putin 200 ori
	

	· Nu necesita sterilizare
	

	· Dimensiune: 9,5 cm x 2,5 cm x 4,1 cm
	

	· Greutate: 140 grame


	

	4. Incarcator baterii
	

	· Se conecteaza la retea 220V/50Hz
	

	· Suporta minim 4 baterii simultan la incarcare
	

	· Led indicator pentru statusul de incarcare al bateriei
	

	· Led indicator pentru baterie cu ciclul de viata terminat
	

	5. Cutie speciala de sterilizare
	

	· Baza cu suport dedicat pentru doua inserturi si un generator ultrasonic 
	

	· Capac cu siguranta impotriva deschiderii accidentale
	

	· Atat baza cat si capacul prezinta orificii pe toata suprafata pentru favorizarea sterilizarii
	

	CERTIFICARE:
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	

	GARANTIE:
	

	Termen de garantie: minim 12 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului, efectuata de catre departamentul service al agentului economic autorizat de producatorul echipamentului
	

	Scolarizarea (training-ul) personalului medical si tehnic al beneficiarului, efectuat de personal scolarizat de producatorul echipamentului
	

	Scolarizarea personalului medical si tehnic
	


	SISTEM VIDEOENDOSCOPIC PENTRU CHIRURGIE RINOSINUSALA
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Unitate procesare imagine video 4K - ICG – 1 buc.         
	

	- procesare video în format 4K (3840x2160) 
	

	- procesare imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green);
	

	- semnale video/conectori de ieșire: minim DP, 12G/3G-SDI, DVI-D;
	

	- modul de captură video integrat: minim JPEG și MPEG 4 1920X1080;
	

	- port USB pentru înregistrare pe memorie sau hard disc extern cu port USB;
	

	- cu buton reglare balans de alb, pe panoul frontal
	

	Moduri de vizualizare avansate (postprocesare) care sa permita:
	

	- vizualizarea structurilor cu un contrast marit pentru o diferentiere mai accentuata a anumitor detalii anatomice si zonelor de delimitare dintre tipurile de tesut.
	

	- cresterea iluminarii unor zone mai profunde /intunecate fara a suprailumina zonele mai putin profunde si astfel obtinerea unei imagini cu iluminare uniforma.
	

	- vizualizarea zonelor tumorale in cromatica modificata prin suprimarea unei componente cromatice si/sau modificarea proportiilor componentelor cromatice, pentru evidentierea perfuziei tesutului tumoral.
	

	- construcție compactă cu aprobare folosire pentru sala de operații (certif. Risc minim clasa 1 și CF-Defib);
	

	Accesorii minime incluse:
	

	- stick memorie USB de minimum 30 GB;
	

	- tastatură pentru introducerea datelor de pacient, accesarea și ajustarea parametrilor sistemului video;
	

	- set cabluri video (DP, 3G-SDI) și cablu de alimentare;
	

	- cu posibilitatea de up-grade ulterior la tehnologie 3D fara a fi necesara inlocuirea unitatii de videoprocesare
	

	- cu posibilitatea de conectare directa cu videoendoscope flexibile reutilizabile si de unica folosinta (videorinolaringoscop, etc.), fara a fi necesara inlocuirea unitatii de videoprocesare
	

	-Cu mod de afisare simultana a imaginii in minim 2 moduri: modificata si standard 
	

	-Cu mod de afisare a 2 imagini, simultan, din doua surse diferite (ex.telescop optic si videoendoscop flexibil)
	

	Videocamera 4K-ICG – 1 buc.
	

	- achiziție imagine: 1 senzor optic CMOS sau CCD
	

	- rezoluție format 4K-UHD: 3840x2160 pixeli;
	

	- filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG);
	

	- mod de scanare: progresiv;
	

	- frecvența cadre: 50/60 Hz;
	

	- distanța focală a sistemului optic, f=16-20 mm;
	

	- greutate max. 270 grame;
	

	- cablu conectare procesor: minim 3m;
	

	- butoane de comandă, cu alocarea funcțiilor pe fiecare buton, la alegerea utilizatorului;
	

	- cu inel de reglare a clarității (focalizării); 
	

	Funcții minime ce se pot regla prin comandă directă pe butoanele capului de cameră:
	

	- captură de imagine (comandă captură de imagine / pornire înregistrare video)
	

	- intrarea și navigarea în meniul procesorului;
	

	- comanda si setare parametri sursa de lumina si insuflator CO2
	

	- reprocesare prin: E.O., H2O2, imersare în substanțe chimice de sterilizare.
	

	Camera video endoscopica Full HD – 1 buc.
	

	- rezolutie Full HD (1920 x 1080)
	

	- sistem digital: 1/2-1/4” 
	

	- tehnologie de scanare progresivă
	

	- cap camera compact, fara componente demontabile
	

	- cap camera cu min. 2 butoane pentru programare functii
	

	- cap camera cu inel reglare focus
	

	- distanta focala f = 16 mm
	

	- cuplare la telescop, directa, fara adaptori, piese intermediare sau suruburi
	

	- total imersibil in solutii de dezinfectare
	

	- sterilizare:
	

	- la rece in substante chimice
	

	- greutate maxim 140g
	

	Monitor color 4K-UHD - 1 buc.
	

	 - diagonala minim 43"
	

	- rezoluție nativă minim 4K (3840x2160)
	

	- rata contrast minim 1300:1;
	

	- strălucirea minim 500 cd./m2;
	

	- butoane de control pe panoul frontal sau în lateral pentru acces facil
	

	- intrare video: minim 1xDP, 1x12G-SDI;
	

	- include cabluri conectare video și alimentare rețea;
	

	- alimentare 200-240 VAC, 50 Hz;
	

	- standard fixare VESA 100 sau echivalent;
	

	Sursă lumină rece LED – 1 buc.
	

	- tehnologie LED
	

	- mod de lucru dedicat pentru vizualizare florescenta (ICG)
	

	- temperatură de culoare: minim 5.000 K
	

	- reglarea intensitatii de lumină continuu variabil (0-100%)
	

	- vizualizare usoara a intensitatii de lumină setata (ex. display digital sau grafic cu leduri) 
	

	- timp prognozat de funcţionare a modulului LED: minim 30.000 ore
	

	- alimentare: 200 - 240 VAC, 60 Hz
	

	Cablu de lumina cu fibră optică – 1 buc.                                                    
	

	- diametru activ: 3,5 – 4 mm
	

	- lungime: 230 - 250 cm
	

	- autoclavabil
	

	Rino-laringo-fibroscop flexibil   - 1 buc.                                            
	

	Lungime de lucru : 32-35 cm
	

	Canal de lucru : Ø 1.5-2,0 mm
	

	Directie vedere: 0°
	

	Unghi vedere: 90-100º
	

	Deflectie varf: sus/jos: min.180°/100°
	

	Diametru exterior, distal: 3,5 - 4,0 mm
	

	Cu levier manipulare varf, situat pe maner, deasupra si opus 180° canalului de lucru,
	

	Telescop optic (0°) – 1 buc.                        
	

	- cu lentile interne tip bagheta
	

	- unghi de vedere laterala la 0°
	

	- diametru 4 mm
	

	- lungime 18-20 cm
	

	- autoclavabil 
	

	Telescop optic (30°) – 1 buc.                        
	

	- cu lentile interne tip bagheta
	

	- unghi de vedere laterala la 30°
	

	- diametru 4 mm
	

	- lungime 18-20 cm
	

	- autoclavabil 
	

	Unitate aspiratie chirurgicala – 1 buc.
	

	- debit aspirativ minim: 30 l/min. 
	

	- vacuum maxim: minim 85 KPa
	

	Troliu mobil  - 1 buc.                                       
	

	- cărucior mobil cu roti pivotante, dintre care 2 cu sistem de frânare
	

	- minim 3 blaturi
	

	- prize alimentare aparatura descrisa, deparazitate, min. 12 buc.
	

	- sertar glisant cu butuc cu cheie
	

	- mâner manipulare
	

	- cu suport cap camera video
	

	- cu trasee cabluri alimentare acoperite, la interior
	

	- cu brat multiarticulat pentru fixarea monitorului descris (cu prindere VESA100 / 200).
	

	- cu blat pentru tastatura, retractabil
	

	- cu set cabluri pentru interconectare împământare troliu și unități funcționale.
	

	INSTRUMENTAR CHIRURGIE NAZOSINUSALA
	

	Foarfeca nazala, model HEYMANN – 1 buc.

- lungime de lucru 9.5-10 cm

- dimensiune medie (model standard)
	

	Foarfeca nazala, model HEYMANN – 1 buc.

- lungime de lucru 9.5-10 cm

- dimensiune medie cu lame serate
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- curba la dreapta, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- curba la stanga, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- lame curbe in sus, pentru preventia sinechiilor, cu conector de irigare, lungime lucru 12-14 cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- lame curbe in jos, pentru preventia sinechiilor, cu conector de irigare, lungime lucru 12-14 cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- model Zurich, demontabila, dreapta, marime mare, lungime taiere 18-20mm, lungime lucru 13-15 cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- demontabila, dreapta, model subtire, lungime taiere 10-12mm, lungime lucru 11-13 cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- demontabila, curbata la dreapta, model subtire, lungime taiere 10-12mm, lungime lucru 11-13 cm
	

	Foarfeca nazala – 1 buc.
	

	- demontabila, curbata la stanga, model subtire, lungime taiere 10-12mm, lungime lucru 11-13 cm
	

	Pensă aplicator de clipuri chirurgie endoscopică – 1 buc.
	

	- pentru cliparea arterei sfeno-palatine, brațe drepte, prevăzută cu canal de aspirație, lungime instrument între 12-15 cm, compatibilă cu clipuri de titan de dimensiune 5mm
	

	Pensă prehensiune ovală – 1 buc.
	

	- model Blakesley – dreaptă – dimensiune 1, lungime totală între: 11 – 13 cm
	

	Pensă prehensiune ovală – 1 buc.
	

	- model Blakesley – dreaptă – dimensiune 1, lungime totală între: 15 – 17 cm
	

	Canula sinusala – 1 buc.
	

	- model EICKEN, curba scurta, diametru exterior 2-3mm, lungime 11-13cm
	

	Canula sinusala – 1 buc.
	

	- model EICKEN, curba lunga, diametru exterior 2-3mm, lungime 11-13cm
	

	Canula sinusala – 1 buc.
	

	- model EICKEN, curba lunga, diametru exterior 3-4mm, lungime 11-13cm
	

	Canula sinusala – 1 buc.
	

	- model EICKEN, curba lunga, diametru exterior 4-5mm, lungime 11-13cm
	

	Canula aspiratie – 1 buc.
	

	- pentru sinusul frontal, curbată cu angulație către anterior, vârf cu olivă, gaură de reglat presiunea pe

mâner, lungime între 14 și 16 cm, diametru extern între 2 și 3 mm
	

	Canula aspiratie – 1 buc.
	

	- pentru sinusul frontal, curbată cu angulație către anterior, vârf cu olivă, gaură de reglat presiunea pe

mâner, lungime între 14 și 16 cm, diametru extern între 2 și 3 mm
	

	Palpator sinus frontal – 1 buc.
	

	- model RITTER, marime 1, diametru exterior 2-3mm, lungime 14-16cm
	

	Palpator sinus frontal – 1 buc.
	

	- model RITTER, marime 3, diametru exterior 3-4mm, lungime 14-16cm
	

	Elevator cu suctiune - 1  buc.
	

	- varf plat, diametru aprox. 5 x 1.8mm, cu fereasta de suctiune laterala, tip baioneta, lungime 20-22cm 
	

	Elevator cu suctiune - 1  buc.
	

	- varf plat, diametru aprox. 3 x 1.8mm, cu fereasta de suctiune laterala, tip baioneta, lungime 20-22cm 
	

	Secera ostie frontala – 1 buc.
	

	 - dubla, curbate la 75-78 grade, un varf drept si celalalt angulat inapoi, lungime 22 cm
	

	Cutit ascutit, lungime 19-21cm – 1 buc.
	

	Chiureta nazala, ovala, marime 2, lungime 18-20cm – 1 buc.
	

	Chiureta nazala, alungite, marime mica, lungime 18-20cm – 1 buc.
	

	Chiureta sinus frontal – 1 buc.
	

	- curbata la 90 grade , ovala, taiere inainte, lungime 18-20cm
	

	Chiureta sinus frontal – 1 buc.
	

	- curbata la 90 grade , alungita, mica, lungime 18-20cm
	

	Pensa ciupitoare sfenoid – 2 buc.
	

	- rigida, curba in sus la 30 grade, taiere dreapta cu muscatura in sus, cu falca fixa plata, marime 2x2mm, lungime lucru 11-13cm
	

	Pensa ciupitoare sfenoid – 1 buc.
	

	- marime 1.6x2mm, lungime lucru 11-13cm
	

	Pensa ciupitoare sinus frontal – 2 buc.
	

	- cu teaca intoarsa in sus la 70 grade, taiere anterioara, mica, falci 2.5x2mm, lungime lucru 12-14 cm
	

	Pensa ciupitoare sinus frontal – 2 buc.
	

	- cu teaca intoarsa in sus la 70 grade, taiere anterioara, mica, falci 3.5x3mm, lungime lucru 12-14 cm
	

	Pensa ciupitoare os – 1 buc.
	

	- model KERRISON, demontabila, rigida, taiere in jos la 90 grade, lungime lucru 17-19 cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, marime 0, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, marime 1, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, curba la 45 grade in sus, marime 0,  cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, marime 1, curba la 90 grade in sus,  cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, falci drepte cu latime 3mm  cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, falci curbe in sus la 45 grade cu latime 2.5mm  cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, marime 1, latime falci 3.5mm, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus,  cu latime 3mm  cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa nazala – 1 buc.
	

	- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, falci curbe in sus la 45 grade cu latime 3 mm  cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm
	

	Pensa ciupitoare sinusala STAMMBERGER – 1 buc.
	

	-taiere in , cu teaca rotativa 360° demontabila , lungime de lucru 9 – 11cm
	

	Adaptor de curatare – 1 buc.
	

	-pentru pense ciupitoare cu teaca rotativa
	

	Pensa apucatoare sinusala model HEUWIESER – 1 buc.
	

	-falci curbate in jos , falca fixa curbata la 90° , falca mobile curbata la 120° , cu port de curatare, lungime de lucru 9 – 11 cm
	

	Pensa apucatoare sinusala model HEUWIESER – 1 buc.
	

	-cu falci curbate in jos, falca fixa curbata la 140° , falca mobile curbata la 155°, cu port de curatare, lungime de lucru 9 – 11cm
	

	Pensa dubla tip lingura – 1 buc.
	

	-deschidere verticala , curbata in sus la 70° , diametru lingura 3 - 4mm , cu port de curatare, lungime de lucru 12 – 14cm
	

	Pensa dubla tip lingura  - 1 buc.
	

	-deschidere verticala, curbata posterior la 110° , diametru cupa 3 - 4mm , cu port de curatare, lungime de lucru 12 – 14cm
	

	Pensa dubla tip lingura – 1 buc.
	

	-deschidere orizontala, curbata in sus la 70° , diametru cupe 3 - 4mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm
	

	Pensa dubla tip lingura – 1 buc.
	

	-deschidere orizontala, curbata posterior la 110° , diametru cupe 3 - 4mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm
	

	Forceps model STAMMBERGER lingura dubla – 1 buc.
	

	-deschidere verticala, falci curbate in sus la 65°, diametru cupe 2 – 3mm, cu port de curatare , lungime de lucru 11 - 13cm
	

	Forceps model STAMMBERGER lingura dubla – 1 buc.
	

	-deschidere orizontala , falci curbate in sus la 65°, diametru cupe 2 – 3mm, cu port de curatare , lungime de lucru 11 - 13cm
	

	Forceps dubla lingura girafa model KUHN – BOLGER – 1 buc.
	

	-deschidere verticala, falci curbate in sus la 55° , diametru cupe 3 – 4mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm
	

	Forceps dubla lingura girafa model KUHN – BOLGER – 1 buc.
	

	-deschidere orizontala, falci curbate in sus la 90° , diametru cupe 2 – 3mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm
	

	Forceps de sinus frontal model NICOLAI – 1 buc.
	

	-cu falci curbate in sus la 65°, lungimea tecii distale 29 – 31mm , latime taiere 1 – 2 mm, falci patrate, deschidere inapoi, falca mobile serata, diametru teaca 3 – 4mm, cu port de curatare, lungime de lucru 13-15 cm
	

	Pensa apucatoare si de biopsie – 1 buc.
	

	-cupe ovale, diametru teaca 3 – 4 mm, cu port de curatare, lungime de lucru 14 – 16 cm
	

	Forceps bipolar model CASTELNUOVO – 1 buc.
	

	-cu falci fine, latime falci 2 – 3mm, angulate distal al 45°, diametru exterior 3 – 4 mm,lungime de lucru 13 - 15 cm , alcatuit din maxim 4 componente detasabile 
	

	Forceps bipolar cu suctiune model STAMMBERGER – 1 buc.
	

	-curbat in sus la 15°, cu canal de suctiune, pentru coagulare bipolara in zonele paranazale, lungime de lucru 12 – 13 cm
	

	Elevator model COTTLE – buc.
	

	-cu doua capete, semi-ascutit si bont, gradat, lungime de lucru 19 – 21cm 
	

	Cutit tip secera – 1 buc.
	

	-usor curbat, lungime de lucru 17 – 19cm
	

	Telescop optic miniatural – 1 buc
	

	-diametru 0.7 – 0.9mm, semi-flexibil, autoclavabil, prevazut cu canal de lucru 0.2 – 0.3 mm, lungime de lucru 130 – 140cm
	

	Cutit model BALLENGER – 1 buc.
	

	-forma de bayoneta, latime 3 – 4 mm, lungime de lucru 19 – 20cm
	

	Cutit model BALLENGER – 1 buc.
	

	-forma de bayoneta, latime 4 – 5 mm, lungime de lucru 19 – 20cm
	

	Pensa pentru fragmentarea cartilajului COTTLE – 1 buc.
	

	-dimensiuni 5 x 1.5 cm
	

	Pila nazala – 1 buc.
	

	-cu doua capete fine, lungime de lucru 21 – 22cm
	

	Forceps bipolar  - 1 buc.
	

	-falci curbate in sus la 45°, pentru coagulare laringiana, lungime de lucru 22 – 23cm
	

	Canula de suctiune si coagulare monopolara model KLEINSASSER – 1 buc.
	

	-diametru extern 3 – 4 mm,lungime de lucru 25 – 27 cm
	

	Canula izolata de suctiune model SIMMEN – 1 buc.
	

	-angulata, maleabila, fara izolatie distala, diametru exterior 3 – 4mm, lungime de lucru 11 – 13 cm
	

	Hipofaringoscop model ROBERTS – JESBERG – 1 buc.
	

	-lungime de lucru 19 – 21cm, marime 10 x 14
	

	Transportor lumina prin fibra optica – 1 buc.
	

	-pentru utilizarea cu hipofaringoscoape, lungime de lucru 19 – 21cm
	

	Deflector prismatic de lumina – 1 buc.
	

	-autoclavabil, pentru conectare cu cablu de lumina prin fibra optica
	

	Telescop optic – 1 buc.
	

	-unghi de vizualizare 0°, diametru 4 – 5mm, lungime 23-25cm, cu fibra optica de transmitere a luminii incorporata
	

	Telescop optic – 1 buc.
	

	-unghi de vizualizare 0°, diametru 2 – 3 mm, lungime de lucru 35 - 37cm, cu fibra optica de transmitere a luminii incorporata
	

	Pensa optica – 1 buc.
	

	-cu falci serate, cu maner actionat prin arc, lungime de lucru 33 – 35cm , pentru utilizare cu telescoape optice
	

	Pensa optica – 1 buc.
	

	-cu cupe rotunde in forma de lingura, cu falci cu actiune dubla, cu maner actionat prin arc, lungime de lucru 33 – 35cm, pentru utilizare cu telescoape optice
	

	Canula de suctiune – 1 buc.
	

	-diametru exterior 1.5 – 2 mm, lungime de lucru 24 – 26cm
	

	Seringa de inalta presiune – 1 buc.
	

	-pentru injectarea de fluide vascoase, diametru exterior 1.2 – 1.4mm, diametru interior 0.7 – 0.9mm, lungime de lucru 22 – 24cm,
	

	Laringoscop operator model STEINER – 1 buc.
	

	-destinat pentru adulti, dimensiune medie, prevazut cu canal pentru evacuarea vaporilor, lungime de lucru 17 – 19 cm, diametru proximal 26 – 19mm
	

	Clip pentru luminare Proximala - 1 buc.
	

	Tub de suctiune – 1 buc.
	

	-pentru utilizarea cu laringoscoape operatorii, destinate pentru evacuarea vaporilor, diametru exterior 2 – 3mm, lungime de lucru 15 – 17cm
	

	Adaptor – 1 buc.
	

	-pentru utilizarea cu laringoscoape proximale , tub de suctiune mobil, pentru tuburi de evacuare a vaporilor
	

	Adaptor – 2 buc.
	

	-pentru schimbarea intraoperatorie a telescoapelor optice in conditii de sterilitate
	

	SET FIBROSCOAPE
	

	Video-rino-laringoscop flexibil HD – 2 buc.
	

	- cu senzor video, minim tehnologie HD, dispus in varful endoscopului
	

	- diametru exterior:  maxim 4 mm
	

	- lungime de lucru: minim 30 cm
	

	- directie vedere: 0°
	

	- unghi vedere: minim 100º
	

	- deflectie varf: minim 140°/140°
	

	- iluminare de tip LED inglobata
	

	Accesorii Obligatorii incluse in set:
	

	- tester etanseitate, cu para din cauciuc si manometru
	

	- valiza speciala pentru transport si depozitare
	

	Video-rino-laringoscop flexibil – 2 buc.
	

	- cu senzor video tip CMOS sau CCD dispus in varful endoscopului
	

	- diametru exterior:  maxim 3 mm
	

	- lungime de lucru: minim 30 cm
	

	- directie vedere: 0°
	

	- unghi vedere: minim 100º
	

	- deflectie varf: minim 140°/140°
	

	- iluminare de tip LED inglobata
	

	Accesorii Obligatorii incluse in set:
	

	- tester etanseitate, cu para din cauciuc si manometru
	

	- valiza speciala pentru transport si depozitare
	

	E. SET ENDOSCOPIE
	

	Telescop optic (0°) – 2 buc.                        
	

	- cu lentile interne tip bagheta
	

	- unghi de vedere la 0°
	

	- diametru 4 mm
	

	- lungime 18-20 cm
	

	- autoclavabil 
	

	Telescop optic (0°) – 3 buc.                        
	

	- cu lentile interne tip bagheta
	

	- unghi de vedere la 0°
	

	- diametru 3 mm
	

	- lungime 14-16 cm
	

	- autoclavabil 
	


Piezotom

	Specificatie Tehnica Piezotom 
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant

	Include o tehnologie avansata ce permite efectuarea unor proceduri chirurgicale superioare si atraumatice:

osteotomii, osteoplastii, extractii, sinus lift.
	

	Functii de protejare a tesutului 

Control al modularii frecventei pentru protejarea tesutului moale si refacere mai buna a acestuia
	

	Varf subtire cu vibratii liniare si  taietura fina, si pierdere minima de tesut osos
	

	Fluxul controlat de irigare ce atinge capatul varfului indiferent de orientare cu reducere a efectul termic
	

	Putere

Sistem intern de putere dinamica cu monitorizare continua si detectarea variatiile dintre criteriile principale (gesturi clinice, presiune, tesuturi, varfuri))
	

	Posibilitate de crestere a puterii cu minim  + 25% (functie tip boost)

Posibilitate de descrestre a puterii cu minim 8% pentru protejare tesuturi moi
	

	Piesa de mana tip LED cubica ceramica
	

	Prevazut cu ecran cu control táctil (touch screen)
	

	Pedala de control multifunctionala 
	

	varfuri chirurgicale nimim 5 tipuri, inclusiv varf cu extra intarire
	

	Piesa de mana 
	

	Linii de irigare 
	

	SIsitemul Include: piesa de chirurgie cu LED, suport pentru piesa de chirurgie, un kit de instrumente (minim 5 tipuri), cheie dinamometrica si pedala multifunctionala de picior.
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
Nota: Demonstrarea conformitatii cu specificatiile tehnice se va face prin trimitere, rand cu rand, catre documentele emise de producator: instructiuni/manual de utilizare asa cum sunt ele atasate produselor ce sunt ofertate, brosuri/cataloage originale, etc, insusite de catre producator si/sau purtand viza acestuia (semnatura si stampila), cu indicarea paginii (marcate) unde sunt confirmate cele declarate de catre ofertant.
Data .....................................






Operator economic,
......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Note:
1. Cerintele din Caietul de sarcini sunt considerate ca minimale si obligatorii.

2. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

3. Se va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. 
4. De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica declaratii pe propria raspundere (formulare specific.
FORMULARUL 10
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/a in ......................................., nascut/a la data de ...................... in localitatea ........................., carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de catre ............................ in calitate de Administrator/Director General al societatii ........................................, participant la achizitia (denumirea achizitiei) ........................................ imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, respectand prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus in aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate in vederea derularii licitatiei deschise si pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atesta pregatirea profesionala necesara si gradul de eligibilitate in vederea aducerii la indeplinire a obiectului contractului de achizitie, alte documente prevazute in caietul de sarcini (certificate de inregistrare/certificate de atestare a situatiei fiscale/juridice, autorizatii de functionare).

Datele nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari ma oblig sa informez in scris Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti
Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul descris in prezenta.

Data completarii .........../........./..........                          

Ofertant                                                                                                                                                     
(semnatura autorizata)

Formularul 11
Declaratie privind respectarea principiului DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului ...................................................... ,organizată de A.S.S.M.B., declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia.
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH 
	
	Obiectiv de mediu evaluat

conform principiului DNSH
	Evaluare simplificată


	Evaluare de fond
	Justificarea respectării principiului DNSH

pentru obiectivul de mediu relevant

	1
	Atenuarea schimbărilor climatice
	
	
	Echipamentele utilizate sunt conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Se vor respecta cele mai bune practici pentru echipamentele furnizate. Astfel, prin activitățile specifice nu sunt previzionate efecte negative semnificative asupra emisiilor de GHG. 

	2
	Adaptarea la schimbările climatice
	
	
	Prin implementarea efectivă nu există impact negativ semnificativ asupra obiectivului privind schimbările climatice. Acolo unde este cazul se vor realiza analize de vulnerabilitate si se vor implementa masurile de adaptare dispuse de acestea.

	3
	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
	
	
	Investițiile nu au impact asupra acestui obiectiv de mediu. 

	4
	Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
	
	
	Prin activitățile derulate se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea, acolo unde este cazul, mai ales unde echipamentele sunt înlocuite. 

Pe parcursul realizării investițiilor se va asigura menținerea unui nivel scăzut al deșeurilor generate, se va asigura reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil, iar echipamentele noi cumpărate vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE. 

De asemenea, echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 2011/65 / UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. 

Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamengtelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 2012/19 / UE

	5
	Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
	
	
	Prin activitățile specifice nu se previzionează impact negativ asupra creșterii gradului de poluare. De asemenea, se va avea în vedere achiziționarea de tehnologii noi, de ultimă generație, cu grad de poluare cât mai scăzut. 

	6
	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
	
	
	Investiția nu va avea un impact asupra ariilor protejate ori asupra biodiversității. 

Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv a Directivei Habitate, Directivei Păsări și Directivei privind EIA). 


Ofertant,

________________     

(semnatura autorizata)
20
60

