[image: image1.png]CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

, SPITALUL JUDETEAN DE URGEN'.!'A ZALAU
f Zalau, str. Simion Barnutiu nr. 67, 450129; tel: 0260615724/0260616920; fax: 0260661066

www.spitalzalauro; e-mail: secretariat@spitalzalauro





Nr. Inregistrare: ______________/______________/___________________                                                                 Aprobat,
                                                                                                                                                                                              Manager

                                                                                                                                                                                            Albert Rodica
CAIET DE SARCINI
OBIECTUL ACORDULUI CADRU: 

PACHET FLACOANE HEMOCULTURA COMPATIBILE SAU ECHIVALENTE CU ANALIZORUL BACT ALERT
CPV: 33696500–0Reactivi de laborator
            Oferta financiara va fi intocmita conform  caietului de sarcini.
Pretul produselor  va fi ferm exprimat in lei,  fara  TVA si va ramane neschimbat pe toata durata de valabilitate a  acordului cadru.

            Produsele se vor livra la sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, loc. Zalău, jud. Sălaj -Magazie, in  baza comenzilor ferme transmise de autoritatea contractanta, in maximum 5Zile de la primirea comenzii de catre furnizor.

Modalitate de plata : plata se va efectua in lei in contul furnizorului  deschis la Trezoreria teritoriala.

Termen de plata : 60 zile lucratoare de la inregistrarea facturii la sediul autoritatii contractante.


Ofertele tehnice care nu vor respecta cerintele caietului de sarcini  vor fi declaratate neconforme.

            Ofertele financiare care vor depasi valoarea estimata, vor fi declarate inacceptabile.
Perioada acordului cadru va fi de 24 luni  de la data semnarii lui. 
  VALOAREA ESTIMATIVA : 661.102,00 Lei fara TVA
	
	PACHET FLACOANE HEMOCUTURA COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU ANALIZORUL BACT ALERT

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumire Produs
	CPV
	U.M.
	Cant. Minima 24Luni
	Cant. Maxima 24Luni
	P.U.
	Valoare Minima Lei fara TVA
	Valoare Maxima Lei fara TVA

	1.
	Flacoane pentru incubare aerobă, simple
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	6
	3.287,00
	6.574,00
	19.722,00

	2.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, simple
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	6
	3.287,00
	6.574,00
	19.722,00

	3.
	Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice)
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	72
	3.288,00
	6.576,00
	236.736,00

	4.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice)
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	72
	3.288,00
	6.576,00
	236.736,00

	5.
	Flacoane pentru probe pediatrice
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	12
	3.164,00
	6.328,00
	37.968,00

	6.
	Flacoane pentru incubare aerobă, pentru testarea controlului calității trombocitelor
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	6
	4.714,00
	9.428,00
	28.284,00

	7.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, pentru testarea controlului calității trombocitelor
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	6
	4.714,00
	9.428,00
	28.284,00

	8.
	Flacoane pentru detecția speciilor de micobacterii din lichide biologice considerate în mod normal sterile, altele decât sânge
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	6
	4.714,00
	9.428,00
	28.284,00

	9.
	Kit Supliment de antibiotice (supliment liofilizat si supliment nutritiv lichid)
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	6
	1.614,00
	3.228,00
	9.684,00

	10.
	Unități pentru subcultură
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	2
	12
	944,00
	1.888,00
	11.328,00

	11.
	Kit calibratori pentru celule
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Kit
	2
	2
	2.177,00
	4.354,00
	4.354,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	70.382,00
	661.102,00


ANEXA NR. 1  
Cantitati minime si maxime care pot face obiectul unui contract subsecvent, contractele se vor incheia lunar.
PACHET FLACOANE HEMOCUTURA COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU ANALIZORUL BACT ALERT
	Nr. Crt.
	Denumire Produs
	CPV
	U.M.
	Cant. Minima 24Luni
	Cant. Maxima 24Luni
	P.U.
	Valoare Minima Lei fara TVA
	Valoare Maxima Lei fara TVA

	1.
	Flacoane pentru incubare aerobă, simple
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	3.287,00
	3.287,00
	6.574,00

	2.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, simple
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	3.287,00
	3.287,00
	6.574,00

	3.
	Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice)
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	3.288,00
	3.288,00
	6.576,00

	4.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice)
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	3.288,00
	3.288,00
	6.576,00

	5.
	Flacoane pentru probe pediatrice
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	3.164,00
	3.164,00
	6.328,00

	6.
	Flacoane pentru incubare aerobă, pentru testarea controlului calității trombocitelor
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	4.714,00
	4.714,00
	9.428,00

	7.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, pentru testarea controlului calității trombocitelor
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	4.714,00
	4.714,00
	9.428,00

	8.
	Flacoane pentru detecția speciilor de micobacterii din lichide biologice considerate în mod normal sterile, altele decât sânge
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	4.714,00
	4.714,00
	9.428,00

	9.
	Kit Supliment de antibiotice (supliment liofilizat si supliment nutritiv lichid)
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	1.614,00
	1.614,00
	3.228,00

	10.
	Unități pentru subcultură
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Cutie x 100 Flacoane
	1
	2
	944,00
	944,00
	1.888,00

	11.
	Kit calibratori pentru celule
	33696500-0 Reactivi de laborator
	Kit
	1
	2
	2.177,00
	2.177,00
	4.354,00

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	35.191,00
	70.382,00


Propunerea financiara:

Oferta financiara se va depune pentru pachet/produse se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea Formulare.

Preturile vor fi in lei si se vor  raporta strict la unitatea de masura specificata in caietul de sarcini .

Preturile nu se pot ajusta.

Oferta financiara se va depune  pentru cantitatea maxima solicitata din capitolul „II. Cantitati si specificati tehnice minimale solicitate”.

Criteriul de atribuire:  CEL MAI BUN RAPORT CALITATE - PRET

Propunerea tehnica: 

Ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor minime din caietul de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile tehnice precizate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine;

a)- Formularul de oferta - Formular nr. 2 din sectiunea Formulare – semnat si stampilat

Flacoane pentru detectia bacteriilor si a levurilor din sange si din lichide biologice considerate sterile in mod normal prin metoda colorimetrica.

SPECIFICATII TEHNICE

	Nr.
crt.
	COMPONENTE / DESCRIERE


	Conformitate

(pagina din fișa tehnică, manual, broșură unde se regăsesc specificațiile tehnice)

	
	
	DA
	NU
	Specificații tehnice / alte cerințe specifice ofertate
	Document/

Pagină

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tipuri de flacoane: din policarbonat (plastic), 
- Să prezinte certificat de testare a flacoanelor pentru rezistență la impact și presiune internă, 
- Insertul tehnic al flacoanelor sa conțină date despre sensibilitatea analitică (limita de detecție) , neutralizarea substanțelor antimicrobiene în funcție de tipul flaconului, performanța de creștere, datele privind recuperarea microorganismelor în cazul introducerii întârziate a flacoanelor în analizor după 36 de ore de la inocularea acestora
	
	
	
	

	
	Tipul de prelevate: 

- sânge și lichide biologice considerate în mod normal sterile, 

- unități de trombocite de afereză cu număr redus de leucocite (LRAP), atât unități simple, cât și agregate de maximum șase (6) unități de concentrate de trombocite derivate din sânge integral, cu număr redus de leucocite (LRWBPC) și agregate de maximum patru (4) unități de trombocite din stratul leuco-trombocitar, cu număr redus de leucocite, derivate din sânge integral (LRWBDBCP).
	
	
	
	

	
	Metoda de detecție: sistem de detecție microbiană prin metoda colorimetrică. 
Principiul detecției: Când cultura de microorganisme degajă dioxid de carbon, culoarea senzorului permeabil la gaze, montat în partea de jos a fiecărui flacon de cultură, se modifică din albastru-verziu în galben. Culoarea mai deschisă generează o creștere a unităților gradului de reflexie monitorizate de sistem. Gradul de reflexie al flaconului este monitorizat și înregistrat de instrument la fiecare 10 minute
	
	
	
	

	
	Flacoanele să poată fi inspectate și vizual pentru a observa culoarea senzorului plasat în partea de jos a fiecărui flacon
	
	
	
	

	
	Intervalul de timp după care un flacon poate fi semnalat pozitiv de la introducerea acestuia în sistem să fie de minim: 2 (două) ore
	
	
	
	

	1.
	Flacoane pentru incubare aerobă, simple care asigură recuperarea și detecția microorganismelor aerobe (bacterii și fungi) din sânge și din lichide biologice considerate în mod normal sterile; 
- să conțină policarbonat; 40 ml mediu, compus din: digerat pancreatic de cazeină (1,7% w/v), digerat papaic de făină de soia (0,3% w/v), polianetol sulfonat de sodiu (SPS) (0,035% w/v), piridoxină HCl (0,001% w/v) și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată . 

- Atmosfera să fie de dioxid de carbon în oxigen în condiții de vid.

- Volum de sânge inoculat: până la 10 ml, putându-se utiliza și volume foarte mici de probă, fără a fi menționat un volum minim al probei în insertul tehnic,

- Principiul detecției: Când cultura de microorganisme degajă dioxid de carbon, culoarea senzorului permeabil la gaze, montat în partea de jos a fiecărui flacon de cultură, se modifică din albastru-verziu în galben. Culoarea mai deschisă generează o creștere a unităților gradului de reflexie monitorizate de sistem. Gradul de reflexie al flaconului este monitorizat și înregistrat de instrument la fiecare 10 minute

- Eticheta flaconului să fie prevazută cu marcaj de avertizare a volumului corect de sânge ce trebuie introdus pe tipul de flacon și să prezinte cod de bare 2D

- Insertul tehnic să includă în detaliu toate caracteristicile de performanță precum sensibilitatea analitică (limita de detecție LoD), performanța de creștere, rezultatele studiilor clinice, datele privind recuperarea microorganismelor în cazul introducerii întârziate a flacoanelor în analizor după 36 de ore de la inocularea acestora.

- Împachetare: cutie cu 100 flacoane

- Termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	
	

	2.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, simple care asigură recuperarea și detecția microorganismelor anaerobe și facultativ anaerobe din sânge și din lichide biologice considerate în mod normal sterile; să conțină policarbonat, 40 ml de mediu de cultură ce conține digerat pancreatic de cazeină (1,36% w/v), digerat papaic de făină de soia (0,24% w/v), polianetol sulfonat de sodiu (SPS) (0,035% w/v), menadionă (0,00005% w/v), hemină (0,0005% w/v), extract de levură (0,376% w/v), clorură de piridoxină (0,0008% w/v), acid piruvic (sare de sodiu, 0,08% w/v), agenți de reducere și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată . 
- Atmosfera să fie de dioxid de carbon în azot, în condiții de vid.

- Volum de sânge inoculat: până la 10 ml, putându-se utiliza și volume foarte mici de probă, fără a fi menționat un volum minim al probei în insertul tehnic 

- Principiul detecției: Când cultura de microorganisme degajă dioxid de carbon, culoarea senzorului permeabil la gaze, montat în partea de jos a fiecărui flacon de cultură, se modifică din albastru-verziu în galben. Culoarea mai deschisă generează o creștere a unităților gradului de reflexie monitorizate de sistem. Gradul de reflexie al flaconului este monitorizat și înregistrat de instrument la fiecare 10 minute

- Eticheta flaconului sa fie prevazută cu marcaj de avertizare a volumului corect de sânge ce trebuie introdus pe tipul de flacon și să prezinte cod de bare 2D

- Împachetare: cutie cu 100 flacoane

- Termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	
	

	3.
	Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) care să asigure recuperarea și detecția microorganismelor aerobe și a fungilor din sânge și din lichide biologice considerate în mod normal sterile; să conțină policarbonat, granule polimerice absorbante ≥1,6 g care neutralizează substanțele antimicrobiene, 30 ml de mediu complex, având următoarea compoziție:  o combinație de extracte de peptone/biologice (≥ 1,85% w/v), anticoagulant (≥ 0,083% w/v), vitamine și aminoacizi (≥ 0,00145% w/v), surse de carbon (≥ 0,45% w/v), oligoelemente (≥ 0,0005% w/v), precum și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată . Flaconul să conțină atmosferă de azot, oxigen și dioxid de carbon, în condiții de vid.
Volum de sânge inoculat:  până la 10 ml,putându-se utiliza și volume foarte mici de probă, fără a fi menționat un volum minim al probei în insertul tehnic.
Eticheta flaconului să fie prevazută cu marcaj de avertizare a volumului corect de sânge ce trebuie introdus pe tipul de flacon și să prezinte cod de bare 2D
Insertul tehnic să conțină informații despre neutralizarea substanțelor antimicrobiene (peniciline, glicilcicline, poliene, macrolide, triazole, echinocandine, cefazolină, cefoxitin, ceftarolin, aminoglicozide, fluoroquinolone, lincozamide, glicopeptide și oxazolidinone) pe baza unei recuperări de 100% a microorganismelor testate.  

Insertul tehnic să includă în detaliu toate caracteristicile de performanță precum sensibilitatea analitică (limita de detecție LoD), performanța de creștere, rezultatele studiilor clinice, datele privind recuperarea microorganismelor în cazul introducerii întârziate a flacoanelor în analizor după 36 de ore de la inocularea acestora.
- împachetare: cutie cu 100 flacoane

- termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	
	

	4.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) care să asigure recuperarea și detecția microorganismelor anaerobe și facultativ anaerobe din sânge și din lichide biologice considerate în mod normal sterile; să conțină policarbonat, granule polimerice absorbante ≥1,6 g care neutralizează substanțele antimicrobiene, 40 ml de mediu complex, care să conțină:  o combinație de extracte de peptone/biologice (≥1,85% greutate/volum), anticoagulant (≥0,083% greutate/volum), vitamine și aminoacizi (≥0,00145% greutate/volum), surse de carbon (≥0,45% greutate/volum), oligoelemente (≥0,0005% greutate/volum), precum și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată..
Atmosfera să fie de N2 și CO2 sub vacuum.
Volum de sânge inoculat:  până la 10 ml, putându-se utiliza și volume foarte mici de probă, fără a fi menționat un volum minim al probei în insertul tehnic.
Eticheta flaconului sa fie prevazuta cu marcaj de avertizare a volumului corect de sânge ce trebuie introdus pe tipul de flacon și să prezinte cod de bare 2D

Insertul tehnic să conțină informații despre despre neutralizarea substanțelor antimicrobiene (imipenem, meropenem, oxacilină, glicilcicline, macrolide, cefoxitin, ceftarolin, aminoglicozide, fluoroquinolone, lincozamide, ketolide și glicopeptide) pe baza unei recuperări de 100% a microorganismelor testate.

Insertul tehnic să includă în detaliu toate caracteristicile de performanță precum sensibilitatea analitică (limita de detecție LoD), performanța de creștere, rezultatele studiilor clinice, datele privind recuperarea microorganismelor în cazul introducerii întârziate a flacoanelor în analizor după 36 de ore de la inocularea acestora.

- împachetare: cutie cu 100 flacoane

- termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	
	

	5.
	Flacoane pentru probe pediatrice -  se utilizează cu sistemul de detecție microbiană care asigură recuperarea și detecția microorganismelor aerobe și facultativ anaerobe (bacterii și levuri) din sânge; 
Să conțină policarbonat;  granule polimerice absorbante pentru neutralizarea substanțelor antimicrobiene, 30 ml de mediu de cultura ce conține: o combinație de extracte de peptone/biologice (≥ 1,85% w/v), anticoagulant (≥ 0,083% w/v), vitamine și aminoacizi (≥ 0,00145% w/v), surse de carbon (≥ 0,45% w/v), oligoelemente (≥ 0,0005% w/v) .
Flaconul să conțină atmosfera de N2, O2 și CO2 sub vacuum.
Să conțină 30 ml de mediu și un senzor care detectează dioxidul de carbon ca indicator de creștere microbiană

Volum de sânge inoculat: până la 4 ml,  putându-se utiliza și volume foarte mici de probă, fără a fi menționat un volum minim al probei în insertul tehnic.
Insertul tehnic să includă în detaliu toate caracteristicile de performanță precum sensibilitatea analitică (limita de detecție LoD), performanța de creștere, rezultatele studiilor clinice, datele privind recuperarea microorganismelor în cazul introducerii întârziate a flacoanelor în analizor după 36 de ore de la inocularea acestora.

Insertul tehnic să conțină informații despre neutralizarea substanțelor antimicrobiene (peniciline, glicilcicline, poliene, macrolide, triazole, echinocandine, cefazolină, cefoxitin, ceftarolin, aminoglicozide, fluoroquinolone, lincozamide, glicopeptide și oxazolidinone ) pe baza unei recuperări de 100% a microorganismelor testate.

- împachetare: cutie cu 100 flacoane

- termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	
	

	6.
	Flacoane pentru incubare aerobă, pentru testarea controlului calității trombocitelor
- flacoane de cultură pentru controlul calității unităților de trombocite de afereză cu număr redus de leucocite (LRAP), atât unități simple, cât și agregate de maximum șase (6) unități de concentrate de trombocite derivate din sânge integral, cu număr redus de leucocite (LRWBPC), și agregate de maximum patru (4) unități de trombocite din stratul leuco-trombocitar, cu număr redus de leucocite, derivate din sânge integral (LRWBDBCP)

- Flacoanele de cultură să permită dezvoltarea microorganismelor aerobe (bacterii și fungi)

- Principiul detecției: Când cultura de microorganisme degajă dioxid de carbon, culoarea senzorului permeabil la gaze, montat în partea de jos a fiecărui flacon de cultură, se modifică în galben

- volumul probei: 4-10 ml

- Compozitie: digerat pancreatic de cazeină (1,7% w/v), digerat papaic de făină de soia (0,3% w/v), polianetol sulfonat de sodiu (SPS) (0,035% w/v), piridoxină HCl (0,001% w/v) și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată

- împachetare: cutie cu 100 flacoane

- termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	. 

	

	7.
	Flacoane pentru incubare anaerobă, pentru testarea controlului calității trombocitelor

- flacoane de cultură pentru controlul calității unităților de trombocite de afereză cu număr redus de leucocite (LRAP), atât unități simple, cât și agregate de maximum șase (6) unități de concentrate de trombocite derivate din sânge integral, cu număr redus de leucocite (LRWBPC), și agregate de maximum patru (4) unități de trombocite din stratul leuco-trombocitar, cu număr redus de leucocite, derivate din sânge integral (LRWBDBCP)

- Flacoanele de cultură să permită dezvoltarea microorganismelor anaerobe și facultativ-anaerobe

- Principiul detecției: Când cultura de microorganisme degajă dioxid de carbon, culoarea senzorului permeabil la gaze, montat în partea de jos a fiecărui flacon de cultură, se modifică în galben

- volumul probei : 4-10 ml

- Compoziție: digerat pancreatic de cazeină (1,36% w/v), digerat papaic de făină de soia (0,24% w/v), polianetol sulfonat de sodiu (SPS) (0,035% w/v), menadionă (0,00005% w/v), hemină (0,0005% w/v), extract de levură (0,376% w/v), clorură de piridoxină (0,0008% w/v), acid piruvic (sare de sodiu, 0,08% w/v), agenți de reducere și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată

- împachetare: cutie cu 100 flacoane

- termen de valabilitate minim: 6 luni
	
	
	
	

	8.
	Flacoane pentru detecția speciilor de micobacterii din lichide biologice considerate în mod normal sterile, altele decât sânge

Să conțină 10 ml de mediu și un senzor care detectează dioxidul de carbon.
Formula constă în bulion Middlebrook 7H9 (0.52% w/v), este preparat cu atmosfera de CO2, nitrogen și oxigen sub vacuum.

- se folosesc în combinație cu Supliment antibiotic (și/sau lichidul de reconstituire)
	
	
	
	

	9.
	Kit Supliment de antibiotice (supliment liofilizat si supliment nutritiv lichid)

Supliment liofilizat: să conțină:  Amphotericina B (0.0180% w/v),  Acid nalidixic (0.0400% w/v), Polymyxin B (12,500 unități), Trimethoprim (0.0050% w/v), Fosfomycin (0.0800% w/v). Se reconstituie cu 10 ml lichid de reconstituire.
Supliment nutritiv lichid  Compoziție: - Acizi grași (0.060% w/v), Peptone (2% w/v), surse de carbon ( 2% w/v) , indicator de culoare (0.040% w/v) , Proteine (16% w/v) - în apă purificată. 
	
	
	
	

	10.
	Unități pentru subcultură 
- să fie sterile, de unică folosință, de calibru 0,9 mm (20 G)

- pentru utilizare cu flacoanele de hemocultură, 
- să fie prevăzute cu un vârf scurt teșit pentru introducerea în bușonul flaconului de hemocultură și cu un ac lung rotunjit pentru picurarea pe lama de sticlă în vederea efectuării colorației și pentru subcultura pe plăcile cu mediu de cultură.

- împachetare 100 unități / cutie
	
	
	
	

	11.
	KIT calibratori pentru celule - compatibil cu analizorul automat de hemocultură
	
	
	
	


Se solicita DECLARATIE DE CONFORMITATE CE pentru reactivii din cadrul pachetului.

Service-ul  si piesele de schimb care se vor dovedi necesare, vor fi asigurate gratuit pe perioada derularii contractului.
 Declaratie din partea ofertantului ca service-ul, precum si piesele de schimb, sunt gratuite pe  perioada derularii contractului. 

 Service-ul va fi asigurat  24 ore din 24, 7 zile din 7, cu un timp de interventie de maxim 12 ore din momentul solicitarii pana la interventia propriu-zisa. 

 Alte informatii: 

1. Expedierea si transportul: Ofertantul isi asigura riscurile si costurile pe care le implica transportul produselor. Transportul se va face cu mijloace de transport cu temperatura controlata pentru asigurarea unui mediu corespunzator in functie de recomandarile producatorului de reactivi. 

2. Livrarea se va face la cererea autoritatii contractante, in baza unei comenzi ferme. Produsele vor fi livrate in baza acordului cadru incheiat in urma procedurii „Licitatie deschisa” si a contractelor subsecvente incheiate in functie de necesitati.

3. Se va incheia un acord cadru cu un operator economic, pentru o perioada de 24 de luni. 

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe primul loc si va emite comenzi in functie de necesitati pana la epuizarea cantitatilor contractate. 
Contractele care se atribuie în executarea unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractantă menționata în anunțul de participare prin care a fost inițiată procedura de atribuire a acordului-cadru și operatorul economic care sunt parte a acordului respectiv.

Acordul-cadru se execută fără reluarea competiției, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cuprinsul său.

4. Termenul de livrare a produselor este de maxim 5Zile de la lansarea comenzii ferme.

5. Receptia produselor  se va face la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, la magazia spitalului, de luni pana vineri, in intervalul orar 7 – 15:00 in termen de 48 ore de la livrare.
Receptia produselor se va efectua pe baza de factura fiscala semnata de contractant si autoritatea/entitatea contractanta. Receptia produselor se realizeaza cantitativ si calitativ dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia indicata de autoritatea/entitatea contractanta.

Furnizorul raspunde pentru calitatea produselor, autoritatea contractanta fiind in drept sa solicite inlocuirea gratuita, in maxim 48 de ore, a produselor necorespunzatoare.




6. Conditii minime de calitate:

La momentul livrarii marfii, termenul de valabilitate al produselor trebuie sa fie de minim 6 luni. Ofertantul va prezenta documente care sa ateste dreptul de distributie pe piata a produselor.

7. Termenul de plata este de 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii de catre achizitor prin virament bancar(O.P.) in perioada 24-30 a lunii.
8 . Atributiile si responsabilitatile Autoritatii Contractante in implementarea contractului:
Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit, respectiv 60 zile.
Promitentul-achizitor se obligă să nu  incheie contracte de achizitie publica, pe durata prezentului acord-cadru, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentii furnizori nu isi mentin pretul si /sau declara ca nu mai au capacitatea de a furniza produsele care fac obiectul prezentului acord cadru. 
a) in cazul in care promitentul furnizor căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări;

b) in cazul in care promitentul furnizor nu respecta caracteristicile produselor livrate conform ofertei tehnice, a cerintelor caietului de sarcini care fac parte din prezentul acord cadru;

c) in cazul in care promitentul furnizor nu respecta pretul mentionat 

d) in cazul in care promitentul furnizor nu respecta termenul de livrare mentionat la art.12.2 lit.c.

-Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.    
  Intocmit,        
  Coordonator Laborator Microbiologie
  dr. Sauca Iuliu Adrian    
PAGE  
3

