SECTIUNEA  
FORMULARE 











 Formularul 1
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Denumire procedura de atribuire:.............................. (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul (nume/prenume) ............................, domiciliat (a) in ................................ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria ...... , nr. ..........., eliberat de .................. , la data de .................. , CNP ................................ , in calitate de reprezentant legal al ................................ , (denumirea operatorului economic), cu sediul in ................................ (adresa operatorului economic), cod unic de inregistrare................................, numar de ordine in Registrul Comertului . ................................, telefon ................................, e-mail ................................, avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert Sustinator (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului sus-mentionat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 alin. (1), lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) ori persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului unic/Ofertantului asociat /Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53, alin (2) si (3). (daca este cazul).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a).

1. Iustinian Rosca – Director General;

2. Ilie Dobre – Director General Adjunct;

3. Elena Marin - Director Economic;

4. Maria Marinela ILIE – Director - Directia Investitii; 

5. Georgeta Gabriela IURCU - Director – Direcția Achiziții
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.          
    
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. »
Data completarii......................................
Operator economic,



......................................
                                                                                                                                                                                                              

(semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.

2. Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul   2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ........  din ........
CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT n

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i - lider de asociere) ...............................;

· (ii - Asociat n) .........................................;

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  pentru atribuirea contractului ................................................... (se va completa denumirea contractului)
b)derularea/implementarea in comun  a contractului de achizitie publica ..................................................................................... (se va completa denumirea contractului) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este .................................................................................... .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Sediul asocierii va fi in ……………………………………………............................... (adresa completa)
Art. 4.2. Se imputerniceste .............................. (liderul de asociere), avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului sus-mentionat acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... (se va completa denumirea asociatului) , sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului sus mentionat.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..........................................................................., va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

· (i - lider de asociere)............................... % (in litere);

· (ii - Asociat n) ......................................... % (in litere);

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executarea lucrarilor (se va alege in functie de procedura de atribuire), cu prevederile contractului ce se va incheia intre ….................................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

 Art. 6.6.   (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat in ziua ........luna ........ anul ........ in ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul specific
Anexa la Formularul 2
INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a).............................................................................................. (nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .................................................................................................      (denumirea / numele ofertantului)
in calitate de lider de asociere/asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) la procedura pentru atribuirea procedurii sus-mentionata, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.

	1. Denumirea .....................................................................,




	2. Agentie/filiala/sucursala in tara Autoritatii Contractante, daca este cazul

Adresa sediului...........................................................................

Telefon..........................................................................

Fax..........................................................................

E-mail..........................................................................

	3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) 

a) ..........................................................................

b) ..........................................................................

c) ..........................................................................

Etc. ..........................................................................

	4. Procentul aferent asociatului: .......................................................................... % (in litere)

	5 Partea/partile din contract ce vor fi realizate de catre asociat (se vor detalia activitatile specifice ce ii revin fiecarui membru al asocierii)..........................................................................


Data completarii ......................................          

Operator economic,

...................................... 

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia.

4. Anexa la Formularul specific – Informatii despre asociere, se va completa de fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 3

IMPUTERNICIRE

Denumire procedura de atribuire:
...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ......................................
 (nume/prenume), domiciliat(a) in ......................................
 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ........, nr. ........, eliberat de ......................................
, la data de ....................., CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................
 (denumirea operatorului economic) cu sediul in ......................................  (adresa operatorului economic),   CUI nr. ........ , CIF nr. ........, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna......................................, domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, pentru procedura de atribuire sus-mentionata, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

1. Oferta;

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

3. Raspunsurile la clarificari;

4. Documentele de calificare

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

          Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.


Data 







Denumirea mandantului

        ..................





S.C. ......................................









reprezentata legal prin









........................................................








(Nume, prenume, avand functia de)

......................................................



........................................................


(numele persoanei  imputernicite)













........................................................










(Semnatura autorizata si stampila)

........................................................
    
(semnatura persoanei imputernicite)

NOTE: 

1.In cazul unei oferte comune, se va prezenta imputernicire de catre fiecare membru al grupului in parte. Toti membrii grupului vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
2.Avand in vedere momentul prezentarii si verificarii acestui formular, in situatia in care imputernicitul legal prezinta si calitate de persoana imputernicita se va prezenta formularul completat in consecinta.  

Formularul 4
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......................................, nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sus-mentionat, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire. 

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Formularul 5
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere ca, pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta standardele de protectie a mediului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Data......................................

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 6
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE 

SI SANATATE IN MUNCA

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 7
FORMULAR DE OFERTA

Denumire procedura de atribuire:
...................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
OFERTA DEPUSA de:

	Rolul operatorului economic in procedura
	Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta

	Ofertant unic/Lider
	

	Operator economic*
	

	Cont trezorerie
	

	Trezoreria
	

	Etc. … *
	


* adaugati/stergeti liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dupa cum este cazul. Retineti ca un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Daca acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (si toate celelalte linii vor fi sterse).

persoana de contact (pentru aceasta procedura)
	Nume
	

	Telefon /Fax
	

	E-mail
	


    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre.)

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ____________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    5. Precizam ca:

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_| nu depunem oferta alternativa.

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data _______/_______/________

    __________________________, (semnatura), in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________ 

                                    (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: 

* in cazul in care obiectul procedurii este un acord-cadru, pretul ofertei va reprezenta valoarea aferenta cantitatilor maxime ale acordului-cadru 

Anexa Formular 7
CENTRALIZATOR DE PRET

	Nr. lot
	Denumire echipament
	UM
	Cant.
	Pret unitar ESTIMAT - lei fără TVA
	Valoare - lei fără TVA

	1
	DEFIBRILATOR
	buc
	1
	
	

	2
	MONITOARE FUNCTII VITALE
	buc
	6
	
	

	3
	CSM-STATIE DE MONITORIZARE
	buc
	1
	
	

	4
	CENTRALIZATOR SI TRANSMITATOR DATE
	buc
	1
	
	

	5
	DOCKUL DE POMPE SI SERINGOMATE
	buc
	6
	
	

	6
	SERINGOMAT
	buc
	12
	
	

	7
	POMPA DE PERFUZIE
	buc
	12
	
	

	8
	MONITOARE MOBILE MASIMO RADICAL 7 PULSE CO-OXIMETER CU STATIE ANDOCARE/INCARCARE
	buc
	2
	
	

	9
	ELECTROCARDIOGRAF CU STATIVSI ACCESORII
	buc
	2
	
	

	10
	SPIROMETRU PORTABIL
	buc
	1
	
	

	11
	CART SPIROMETRIE
	buc
	2
	
	

	12
	MULTIFUNCTIONAL KINETOTERAPIE
	buc
	1
	
	

	13
	DEDURIZATOR APA/STATIE DE DEDURIZARE SI DEFERIZARE A APEI
	buc
	1
	
	

	14
	SCAUNE RECOLTARE
	buc
	5
	
	

	15
	MODUL DIFUZIE ALVEOLO-CAPILARA PENTRU SISTEMUL ACTUAL DE PROBE FUNCTIONALE RESPIRATORII COMPLEXE
	buc
	1
	
	

	16
	PACHET PROCESOR ECOBRONHOSCOPIE SI ACCESORII, COMPATIBIL CU ECOBRONHOSCOPUL EXISTENT IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE
	buc
	1
	
	

	17
	CUTOMETRU CU IMPEDANTMETRU
	buc
	1
	
	

	18
	ELECTROCAUTER
	buc
	2
	
	

	19
	APARAT FOTOTERAPIE TINTITA TIP EXCIMER
	buc
	1
	
	

	20
	UNITATE CRIOCHIRURGIE
	buc
	1
	
	


Data ......................................






Operator economic,
Numele si prenumele: ......................................
     
     ......................................        (semnatura autorizata si stampila)
Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Formularul 8
DECLARATIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential

Denumire procedura de atribuire:...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ................................................... (nume si prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate ............ (CI/ Pasaport), seria ……..…, nr. ….……, eliberat de ......................, la data de …….………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumirea operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), precizez ca urmatoarele informatii din propunerea tehnica si urmatoarele elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala., avand in vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."
De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTA 1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost sunt:

1. date cu caracter personal ....................................

2. secrete tehnice sau comerciale ........................................

3. sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Prezentul formular va fi insotit, obligatoriu, de dovada care confera caracterul de confidentialitate al documentelor mentionate, dovada ce devine anexa la oferta, in conformitate cu art. 57, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data ..................................
Ofertant 

..................................

 (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

..................................
(reprezentant legal/imputernicit)

.................................. 

(semnatura si stampila)
Formularul 9
Formular de Oferta Tehnica

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatia de Atribuire, insotit de anexe. In acest sens, propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile prevazute in Caietul de Sarcini si VA RESPECTA STRUCTURA PREZENTATA IN CAIETUL DE SARCINI.
De asemenea, se va completa tabelul de mai jos in vederea compararii modului de indeplinire cu cerintele caietului de sarcini. 

1. LOT 1 - DEFIBRILATOR
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Defibrilator cu monitor de functii vitale integrat 
2. Functie monitorizare pacient
3. Functie defibrilator Manual
4. Functie defibrilator Automat de tip AED
5. Functii avansate de Pacer
6. Display capacitiv touchscreen de minim 8 inch cu o rezolutie de minim 1024 x 768 pixeli
7. Butoane fizice pentru operatiunile importante (pornire, selectare energie, incarcare, soc, AED), buton rotativ pentru navigare
8. Posibilitate de a utiliza cu usurinta ecranul touchscreen si atunci cand ecranul este umed sau atunci cand se utilizeaza cu mai multe perechi de  manusi
9. Certificare IPX5 (rezistent la apa) 
10. Certificare IP5X (rezistenta impotriva corpurilor straine)
11. Protectie la cadere de la minim 0,75 m 
12. Rezistent la pana la dezinfectanti
13. Pornire a sistemului foarte rapid (in mai putin de 2 min)
14. Incarcare foarte rapida a socurilor (mai putin de 3 secunde pana la 200j)
15. Mod instructaj pentru resuscitare cardiopulmonara sau defibrilare
16. Auto-test complet automat
17. Mod de auto blocare pentru o siguranta sporita
18. Acumulatori ce asigura minim 200 de defibrilari, 6 ore de monitorizare sau 4 ore de pacing
19. Software integrat pentru management-ul pacientilor
20. Sistem de alarmare cu imagini grafice ce indica cum se pot rezolva eventualele erori alarmate
21. Functii: defibrilare cu forma de unda bifazica truncata, cardioversie sincronizata si AED bifazic
22. Functii de monitorizare:
1) EKG: ECG cu 3/5 derivatii
2) Ritm cardiac: 15-300 bpm (adult)
23. Compatibil cu: SpO2 (Pulsoximetrie multicompatibila cu alte tehnologii actuale: Masimo, Nellcor sau tehnologie proprie); Impedanta respiratorie (Prin tehnica impedanta trans-toracica, Interval masurare: 0-200 rpm; NIBP (Interval: 0-300 mmHg, Presiuni afisate: sistolica, diastolica, medie, CO2 (Interval: 0-150 mmHg); Functie pentru resuscitare cardiopulmonara (CPR) (Senzor CPR, Parametri monitorizati prin senzorul CPR: rata, adancime, recul, fractie compresie, timp intrerupere);
24. Memorie interna de min. 4 GB 
1) 1000 de evenimente pentru fiecare pacient
2) 120h de ECG consecutiv
3) 200 ore trenduri tabelare
4) 8 ore de inregistrare vocala
25. Informatiile sa poata fi transferate catre un PC prin USB
26. Sistem de alimentare inteligent ce asigura monitorizare minim 2.5 ore sau 100 socuri sau 2h pacing
27. Imprimanta termica: 

1) Hartie de 50mm, Max 3 forme de unda

2) Raporteaza forme de unda in timp real, rezumat evenimente, trenduri tabelare, forme de unda inghetate, revizie, test utilizator sau configuratii.
28. Padele externe ce se convertesc rapid in padele pentru pediatrici, inlaturand suprafata metalica
29. Padele AED pentru adulti si pediatrici
30. Carlig pentru sina de pat integrat in carcasa defibrilatorului
31. Sursa alimentare de la 100 la 240 VAC (+/- 10%) cu o intensitate de la 0.8 pana la 1.8 A si un consum maxim de 195 W
32. Acumulatori integrati in aparat: 1 bucata
33. Timp incarcare: mai putin de 3 ore pana la 90% din capacitate si mai putin de 4 ore pana la 100% din capacitate, cu aparatul inchis
34. Geanta de umar cu compartimente pentru accesoriile defibrilatorului
35. Greutate maxima de 4,5 kg cu baterie inclusa
36. Conectivitate:
1) Posibilitate de conectare la alte echipamente prin Wi-Fi sau 4G
2) Posibilitate de a fi conectat la o statie centrala de monitorizare
37. CERTIFICARE:
1) Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
2) Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
2. LOT 2 - MONITOARE FUNCTII VITALE
CANTITATE: 6
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1.
Monitorul trebuie sa aiba modul integrat tip PC cu posibilitate de screen sharing (split screen) pe monitorul de functii vitale (functionalitate tip iView) pentru acces la aplicatiile clinice ale spitalului.

2.
Monitorul sa detina posibilitate integrare cu ventilatoarele disponibile pe sectie (Philips Respironics Trilogy EVO si Trilogy 202)

3.
Varianta de monitorizare prin modul cu conectare wireless pentru parametrii principali (EKG, respiratie, SpO2, NiBP, Temperatura, IBP, CO2, EEG)

4.
Monitorul este destinat pentru monitorizarea continua, afisarea, revizuirea, stocarea, alarmarea si transferului parametrilor hemodinamici, cu ecran cu diagonala de minim 25inch pentru monitorizarea EKG, SpO2, NIBP, Temp.

1)
Posibilitatea de a adauga doua rack-uri cu minim 6 sloturi de module disponibile, care se poate conecta cu monitorul printr-un simplu conector

2)
Monitorizarea parametrilor sa fie facuta prin modulele multiparametru si/sau module independente

3)
Modulele multiparametru sau cele independente sa se conecteze usor la monitor si sa poata fi recunoscute imediat de catre monitor

4)
Modulele multiparametru sau cele independente sa poata fi utilizate de la un monitor la altul

5)
Display cu unghi de vizibilitate mare pana la 178grade, luminozitate automata, interfata inteligenta, operatiunile se fac in doi pasi, cu posibilitate de afisare de cate minim 12 forme de unda pentru formatul landscape si portret

6)
Parametri monitorizati: EKG (inclusiv segmentul ST, aritmia si QT/QTc), impedanta respiratorie, NIBP cu masurare oscilometrica (presiune sistolica, diastolica si medie), temperatura, SpO2 incluzand  monitorizarea in timpul conditiilor de miscare a pacientului, presiune arteriala invaziva, Co2 sidestream 

7)
Sa permita conectarea pompelor de infuzie, injectomatelor si ventilatoarelor printr-un modul de conexiune.

8)
Sistem ce furnizează un mijloc de a rula aplicațiile clinice pe un monitor pentru a obține alte date ale pacientului. 

9)
Datele aplicației sa poata fi vizualizate pe afișajul monitorului sau pe afișajul sistemului respectiv. 

10)
Alimentare cu energie electrica :240 V- 50/ 60 Hz Perioada de operare a bateriei: minim 1 ora 

11)
Protocol de comunicare Wi-fi 6 cu doua benzi 2.4 si 5 GHz 

12)
Interfete de comunicare: DVI, RJ45(retea), USB 2.0, USB 3.0, HDMI, SMR, Nurse call, Intrare scanner cod de bare de tip 1D sau 2D Suport pentru tastatura si mouse 

13)
Printare: Echipamentul se poate conecta la o imprimanta de retea si este compatibila cu imprimanta termica ce poate inregistra informatiile pacientului, masuratori si cu pana la 3 forme de unda

5.
Parametri monitorizati cu modul wireless: EKG, IMPEDANTA RESPIRATORIE, NIBP, TEMPERATURA, SpO2, Presiune invaziva IBP.

6.
EKG:

1)
Cu 3-,5-, sau 12- derivatii

2)
Interval de masurare pentru frecventa cardiaca: 10- 300 bpm adult, si 10 – 350 bpm pediatric/ neonatal

3)
Monitorizarea si analiza segmentului ST si QT cu pana la 25 de clasificari

4)
Analiza segmentului ST: -2.5 – 2.5 mV

5)
Analiza QT QT/QTc: 200 – 800 ms

6)
Analiza QT-HR: adult 15 – 150 bpm., pediatric/neonatal 15 – 180 bpm.

7)
Detectare pacer

8)
Functie inteligenta de detectare a firelor EKG 

9)
Functie ce analizeaza semnalul EKG si semnalul undei pletismograma pentru a masura HR/PR si analiza aritmia cat mai exact

10)
Protectie la defibrilare pana la 360J

11)
Cu posibilitate de afisare a algoritmului EKG pentru forma Glasgow

7.
IMPEDANTA RESPIRATORIE:

1)
Interval respiratie : 0 – 200 resp/min.

2)
Timp apnee: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s

8.
NIBP:

1)
Prin tehnica de masurare oscilometrica

2)
Mod de operare: manual, automat, STAT

3)
Interval de masurare tensiune arteriala: 

4)
 - adult: 15-260 mmHg

5)
 - pediatric: 15-215 mmHg

6)
 - neonatal: 15 – 125 mmHg

7)
Timp maxim de masurare: 

8)
 - adult/pediatric: 180s

9)
 - neonatal: 90s 

10)
Cu posibilitate de asistenta la punctia venoasa

9.
TEMPERATURA:

1)
Masurare pana la 8 canale

2)
Interval de masurare: 0-50 C

3)
Tehnica de interpretare: rezistenta termica

4)
Timp actualizare date: 1 sec

10.
SpO2:

1)
Scalare automata a traseului pletismografic 

2)
Tehnologie interpretare: Nellcor sau proprie

3)
Interval de masurare  si afisare: 0 – 100 %

4)
Cu posibilitate de afisare a indicatorului de perfuzie si afisare SpO2 dual

11.
Presiunea invaziva IBP:

1)
Monitorizare pana la 8 canale

2)
Sensibilitate: 5μV/V/mmHg

3)
Interval masurare: -50 la 370 mm Hg

4)
Acuratete: +/- 1 mmHg sau +/-2%, se ia in considerare valoarea mai mare

5)
Rezolutie: 1 mmHg

6)
Cu posibilitate de supraafisare a formelor de unda

7)
Posibilitate de masurare a presiunii arteriale pulmonare

12.
Cu posibilitate de adaugare ulterioara a urmatoarelor (compatibilitate cu): CO2 SIDESTREAM (posibilitate de senzor O2 paramagnetic; CO2 rata flux: 120 ml/min (adult/pediatric)/90 ml/min (neonatal)/50 ml/min (capcana de apa de dimensiuni reduse), Timp raspuns CO2: <5 s (adult/pediatric)/ < 4.5 s (neonate), Timp apnee 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s;  Modul EEG (monitorizare de pana la 4 canale, posibilitate de montare a electrozilor in mod bipolar sau mod referential; posibilitate de analiza a spectrului pentru SEF, MF, PPF, TF, DELTA, THETA, ALFA si BETA, cu posibilitate de afisare a trendurilor pentru DSA si CSA); Modul masurare debit cardiac continuu (PICCO): (Furnizează parametri de monitorizare C.O., C.I, TI, CCO, CCI, SV, SVI, HR, GEF, CFI, dPmx, GEDV, GEDI, ITBV, ITBI, SVV, PPV, SVR, SVRI, pCVP, pArt-M, pArt-D, pArt-S, EVLW, ELWI, CPO, CPI, PVPI, TB); Modul monitorizare indice bispectral (BIS) (Impedanță de intrare > 5 MΏ, gama de frecvențe și lățime de bandă : 0,25- 100 Hz, Gama BIS 0- 100 (BIS, BIS L, BIS R), Gama SQI 0- 100 % (SQI, SQI L, SQI R), ASYM 0-100%); Modul masurare saturatie a oximetriei cerebrale (RSO2) (pacient Adult/Pediatric/Nou-născut, metodă NIRS (Spectroscopie în infraroșu apropiat), până la 4 canale (modul rSO2-a), Interval de măsurare 15- 95 % (modul rSO2-a)); Modul monitorizare transmisie neuromusculara (NMT) (senzor acceleromiografic, Moduri de stimulare ST, TOF, PTC, DBS, Interval curent de stimulare : 0 până la 60 mA, Precizie curent de stimulare : ± 5% sau ±2 mA, oricare dintre acestea este mai mare); Modul pentru monitorizarea minim-invaziva a debitului cardiac si a parametrilor hemodinamici (Oferă parametri de monitorizare CCO, CCI, SV, SVI, PR, EF, PPV, SVV, EDVI, SVR, SVRI, ftArt-S, ftArt-M, ftArt-D);

13.
SALVAREA DATELOR : 

1)
Monitorul sa salveze continuu date despre pacient sub forma trendurilor

2)
Monitorul sa salveze automat min. 165 de ore cu rezolutie nu mai putin de 1 minut

3)
Monitorul sa salveze automat min. 5000 de evenimente (alarme, evenimente tehnice, etc) si 3000 de evenimente pentru aritmii

4)
Afisarea informatiilor OxyCRG pe parcursul a 24 de ore

5)
Afisarea informatiilor analizei ST pe parcursul ultimelor 120 ore

6)
Afisare Mini Trenduri ale parametrilor

14.
ALARME:

1)
Categorii de alarme :  prioritatea acestora depinde de cauza si durata alarmei

2)
Prioritatea creste odata cu durata si in functie de semnificatia fiziologica

3)
Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culori in functie 

4)
de prioritatea acestora

15.
Posibilitatea de a adauga ulterior unul sau mai multe module:

1)
Modul masurare debit cardiac (C.O.) 

2)
Modul monitorizare CO2 Mainstream 

3)
Modul monitorizare CO2 Microstream 

4)
Modul monitorizare saturatie venoasa centrala de oxigen (ScvO2

5)
Modul CCO/SvO2

6)
Modul masurare impedanta cardiografica (ICG) 

7)
Modul masurare respiratie mecanica (RM) 

8)
Modul masurare gaz prin metoda transcutanata (tcGas)

16.
Cu posibilitatea de adaugare ulterioara a urmatoarelor functii software (compatibil cu):

1)
Analiza neurologica a pacientului prin intermediul utilizarii parametrilor: CO2 (mainstream, sidestream sau microstream), ICP, EEG, rsO2

2)
Vizualizarea si analiza parametrilor: PiCCO, ScvO2, CCO/SvO2

3)
Vizualizarea, analiza si intelegerea graficelor ST

4)
Recunoasterea semnelor si simptomelor timpurii a sepsisului

5)
Monitorizarea pacientului in timpul inductiei anestezice

6)
Avertizari cu privire la deteriorarea pacientului bazate pe semnele vitale monitorizate

7)
Calcularea scorului Glasgow

8)
Calcularea dozajului pentru medicamente, calcul hemodinamic, calcul oxigenare, calcul ventilatie si a functiei renale si emite table de tritratie.

9)
Afisarea informatiilor de pe monitor si rularea aplicatiilor clinice pe un alt display

10)
Functie de a afisa parametri de infuzie direct pe ecranul monitorului

17.
COMUNICARE NFC:

1)
Protocol: ISO/IEC 14443 A; ISO/IEC 14443 B

2)
Mod de lucru: citire, card

3)
Mod de modulatie: ASK

4)
Securitate de date: Criptare:Privat

5)
Timp de transmitere a informatiilor de asociere: ≤2s

18.
Aparate compatibile cu monitorul:

1)
Ventilator

2)
Pompe infuzie

3)
Ecograf

4)
Statie centrala de monitorizare 

5)
Alte dispozitive externe folosind modul BeneLink

19.
Suport fixare monitor pe bara tip eurorail sau pe perete inclus

20.
Comunicare tip Bluetooth 5.0

21.
Encriptie a datelor de tip AES

22.
Standard de transfer date HL7

23.
Sustenabilitate: produsul trebuie sa detina certificat de pasaport ecologic (Eco Passport)

24.
Timp maxim de interventie service: 48 de ore de la primirea notificarii


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
3. LOT 3 - CSM-STATIE DE MONITORIZARE
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Sistem ce include o stație centrală cu capabilități de vizualizare, stocare, imprimare și revizuire a datelor clinice ale pacienților.

2. Sistemul de monitorizare centralizată trebuie să suporte monitorizarea simultană a minimum 64 de pacienți prin afisarea individuală a minimum 64 de sectoare pe ecran.

3. Stația de lucru trebuie să suporte funcționarea exclusivă și neexclusivă ca aplicație normală. De exemplu, dacă server-ul central intră în avarie, stația de lucru să fie capabilă să intre în modul Stație Centrală și să poată stoca, vizualiza și controla monitoarele de funcții vitale până la repunerea în funcțiune a server-ului central.

4. Posibilitate de conectare a până la 4 ecrane. Poate afișa simultan 64 de pacienți pe un singur ecran și vizualiza până la 12 forme de undă în fereastra individuală a pacientului selectat.

5. Sistemul trebuie să suporte ecrane tactile și rezoluții multiple, inclusiv 4K.

6. Trebuie să includă capabilități de vizualizare, stocare, imprimare și revizuire a datelor clinice ale pacienților.

7. Trebuie să permită instalarea, configurarea, gestionarea și lansarea de aplicații terțe direct din interfața de utilizator a Stației Centrale și a stațiilor de lucru.

8. Sistemul trebuie să asigure integrarea cu diverse dispozitive medicale, inclusiv defibrilatoare/monitoare, transmițătoare de telemetrie, echipamente de monitorizare la distanță a pacienților (atât în afara spitalului, în timpul transportului între unități de tratament, cât și la domiciliu), pompe de infuzie, ecografe, ventilatoare și aparate de anestezie ale producatorului. Vă rugăm să atașați lista dispozitivelor compatibile.

9. Trebuie să permită monitorizarea video (camere de supraveghere) a pacienților prin integrarea cu un modul dezvoltat de același producător sau cu software terț, dar pe același ecran și din aceeași interfață de utilizator.

10. Sistemul trebuie să permită exportarea datelor către sisteme terțe fara costuri aditionale pentru unitatea spitaliceasca. De specificat tehnologia, protocolul de comunicare și modalitatea tehnică de implementare a acestei capabilități.

11. Trebuie să fie compatibil cu sistemele de management al alarmelor, fie ca parte integrată a aceleiași soluții a producătorului, fie ca parte a unei soluții de la alt producător însa de specificat numele producatorului, numele solutiei.

12. Sistemul poate prelua date de la alte dispozitive, precum forme de undă, parametrii numerici, bucle și alarme.

13. Posibilitate de revizuire a parametrilor monitorizati de pe dispozitive mobile, precum telefon, tableta si laptop.

14. Sistemul trebuie să fie capabil să comunice cu serverele ADT pentru a obține informații despre pacienți din HIS.

15. Sistemul trebuie să poată gestiona autentificarea utilizatorilor prin parole și permisiuni de acces, permițând configurarea autorizării pentru vizualizarea paturilor de pacienți.

16. Trebuie să ofere funcționalități de configurare a modului de afișare și a parametrilor de alarmă pentru fiecare pacient.

17. Parametri si forme de unda
18. Minim parametrii monitorizati: HR, ST, PVCS, QT/QTc, RR, SpO2, PR, NIBP, TEMP, IBP, CO, EtCO2, Multi-gas, O2, N2O, CCO, ScVO2, ICG, RM, BIS, EEG, NMT, rSO2, Starea pompei, parametri din integrare

19. Forme de unda monitorizate: ECG, Pleth, Resp, CO2, IBP, O2, N2O, Agent, ICG,RM, BIS, pArt/pCVP, EEG

20. Sistemul trebuie să integreze funcționalitatea de analiză a variației frecvenței cardiace.

21. Telemetrie ECG

22. Sistemul trebuie să fie capabil să declanșeze alarme atunci când dispozitivele de telemetrie se deplasează în afara ariei autorizate.

23. Trebuie să permită importul informațiilor despre punctele de acces WiFi (AP - Access Points) pentru monitorizarea zonei de mișcare a pacienților cu dispozitive portabile sau în timpul transportului pacienților critici în interiorul spitalului.

24. Revizuire
25. Evenimente: Cele mai recente 1000 de evenimente, inclusiv numele parametrului și forma de undă de 16 secunde înainte și după declanșarea unei alarme.

26. Sistemul trebuie să permită vizualizarea trendurilor pe termen lung, cu o capacitate de stocare a datelor de minim 240 de ore pentru:

27. trenduri tabelare si grafice pentru toti parametrii

28. forme de unda si forme de unda comprimate

29. revizualizare a ST

30. NIBP: Cele mai recente 1000 de măsurători NIBP

31. C.O.: Cele mai recente 720 de măsurători C.O

32. OxyCRG: Cele mai recente 48 de ore de OxyCRG

33. Revizuirea EKG cu 12 derivații: Cele mai recente 720 de rezultate de analiză cu 12 derivații, cu 12 forme de undă de analiză pentru fiecare rezultat.

34. Revizuirea istorică: Datele a cel puțin 200 de pacienți externați

35. Minitendințe: Cele mai recente 8 ore pentru toți parametrii.

36. Raportari
37. Trebuie să ofere posibilități de export electronic și tipărire a datelor istorice ale pacienților și a evenimentelor critice.

38. Raport de calcul renal, raport de interpretare EKG cu 12 derivații, raport de statistici de aritmii, raport de tendințe tabelare, raport de evenimente, raport de tendințe grafice, raport de dezvăluire completă general, raport de calcul hemodinamic, raport de calcul al ventilației, raport de tipărire la alarmă, raport de dezvăluire completă detaliat, raport EKG cu mai multe derivații, raport QT, raport sumar EKG, raport de segmente de forme de undă, raport de calcul al oxigenării, raport OxyCRG, raport EEG, raport CSA, raport tabel de titrare, raport în timp real, raport de auto-testare a defibrilatorului, raport de vizualizare a pacemaker-ului, raport sumar, raport Freeze, raport de limite de alarmă.

39. Trebuie să permită accesul la un sistem integrat sau oferit de terți (de menționat producătorul, numele sistemului) care înregistrează date despre volumul de utilizare al fiecărui echipament conectat la sistem. Trebuie să faciliteze generarea de rapoarte referitoare la modul de utilizare, volumul de încărcare și utilizare pentru fiecare echipament și categorie de echipamente, alarme tehnice și rezultatele auto-verificării (technical self-check) echipamentelor.

40. SECURITATE
41. Sistemul trebuie să suporte criptarea SSL și autentificarea pe bază de certificat digital pentru toate comunicațiile de rețea.

42. Sistemul trebuie să suporte LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

43. Sistemul trebuie să fie compatibil cu diverse sisteme de operare, inclusiv Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, și Windows Server 2019.

44. Sistemul trebuie să fie compatibil cu cerințele de siguranță IEC 60950 pentru echipamente IT și IEC 60601-1 pentru echipamente electrice medicale.

45. CERTIFICARE:
46. Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.

47. Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
4. LOT 4 - CENTRALIZATOR SI TRANSMITATOR DATE
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Compatibilitate CMS – statie de monitorizare

2. Sistemul trebuie să suporte ecrane tactile și rezoluții multiple, inclusiv 4K.

3. Trebuie să includă capabilități de vizualizare, stocare, imprimare și revizuire a datelor clinice ale pacienților.

4. Trebuie să permită instalarea, configurarea, gestionarea și lansarea de aplicații terțe direct din interfața de utilizator a Stației Centrale și a stațiilor de lucru.

5. Sistemul trebuie să asigure integrarea cu diverse dispozitive medicale, inclusiv defibrilatoare/monitoare, transmițătoare de telemetrie, echipamente de monitorizare la distanță a pacienților (atât în afara spitalului, în timpul transportului între unități de tratament, cât și la domiciliu), pompe de infuzie, ecografe, ventilatoare și aparate de anestezie ale producatorului. Vă rugăm să atașați lista dispozitivelor compatibile.

6. Trebuie să permită monitorizarea video (camere de supraveghere) a pacienților prin integrarea cu un modul dezvoltat de același producător sau cu software terț, dar pe același ecran și din aceeași interfață de utilizator.

7. Sistemul trebuie să permită exportarea datelor către sisteme terțe fara costuri aditionale pentru unitatea spitaliceasca. De specificat tehnologia, protocolul de comunicare și modalitatea tehnică de implementare a acestei capabilități.

8. Trebuie să fie compatibil cu sistemele de management al alarmelor, fie ca parte integrată a aceleiași soluții a producătorului, fie ca parte a unei soluții de la alt producător însa de specificat numele producatorului, numele solutiei.

9. Sistemul poate prelua date de la alte dispozitive, precum forme de undă, parametrii numerici, bucle și alarme.

10. Posibilitate de revizuire a parametrilor monitorizati de pe dispozitive mobile, precum telefon, tableta si laptop.

11. Sistemul trebuie să fie capabil să comunice cu serverele ADT pentru a obține informații despre pacienți din HIS.

12. Sistemul trebuie să poată gestiona autentificarea utilizatorilor prin parole și permisiuni de acces, permițând configurarea autorizării pentru vizualizarea paturilor de pacienți.


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
5. LOT 5 - DOCKUL DE POMPE SI SERINGOMATE
CANTITATE: 6
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. CARACTERISTICI GENERALE:
1) Statia de andocare compacta, ce nu ocupa mult spatiu, sa poata sustine intre 2 si 24 sloturi (multiplu de 2 sloturi)
2) Display LED de min 3”care sa afiseze informatii cu referire la nume pacient, status baterie, volum total
3) Greutatea unei statii cu 2 sloturi sa nu fie mai mare de 3 kg
4) Alarma vizuala ce poate fi vazuta de la distanta mare, din diferite unghiuri
5) Alarma vizuala sa aiba diferite culori pentru diferite nivele de alarmare
6) Sa poata fi fixat pe IV pole sau pe pat
7) Baterie de backup ce poate functiona cel putin 2 ore
8) Standard IP33
9) Statia de andocare sa alimenteze cu energie toate pompele
10) Istoric de minim 2500 intrari
11) Istoricul de intrari sa poata fi transmis pe un PC
12) Cuplare simpla si usoara a pompelor in statia de andocare, de tip plug and play
2. CONECTIVITATE 
1) Protocol HL7
2) Posibilitate de conectare prin fir sau wireless
3) Posibilitate de import/export date prin USB
4) RS232, Nurse call, conectare cu alte tipuri de echipamente
5) Sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
6) Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare
7) Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare
8) Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
3. CERTIFICARE:
1) Certificat ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent
2) Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
6. LOT 6 - SERINGOMAT
CANTITATE: 12
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. CARACTERISTICI GENERALE
1) Greutate maxim 1.7 kg 
2) Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare 
3) Functie de incarcare automata 
4) Sa se poata fixa pe IV Pole si pe sina de pat
5) Standard IP33  
2. DISPLAY
1) Display cu diagonala de minim 7 inch cu ecran touchscreen TFT LCD color
2) Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 1-8 nivele
3) Informatii pe ecran cu privire la: 
4) Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient
5) Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres unfuzie, status presiune in timp real si parametri infuzie
6) Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma
7) Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc
8) Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti
9) Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal
10) Timp scurt de a incepe infuzia: de la pornirea pompei pana la livrarea primelor picaturi de tratament maxim 10 secunde
11) Detectare a bulelor de aer cu dublu senzor
12) Mecanism de detectare a golirii recipientului cu medicatie in vederea completarii perfuziei, fara a necesita alte accesorii
13) Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al infuziei
14) Posibilitatea de a afisa medicamentele pe coduri de culoare
3. SELECTIE SERINGI
1) Selectie de seringi de minim: 1, 2, 3, 5,10, 20, 30, 50, 60 ml
2) Detectie automata a dimensiunii seringii si fixarea acesteia
4. PARAMETRI DE BAZA
1) Moduri: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie
2) Rata flux: 0.1-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h
3) Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.01-9999.99 ml (increment de 0.01ml)
4) Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59
5) Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml
6) Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.01ml/h 
7) Purjare de minim 0.01-2300ml/h (in functie de marimea seringii)
5. ACURATETE
1) La flux cu rata mai mare sau egal de 1 ml,acuratetea sa fie de minim +/- 2%
2) La flux cu rata mai mic de 1 ml,acuratetea sa fie de minim +/- 5%
3) BOLUS
4) Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.01-2300ml/h (automatic sau manual)
6. PARAMETRI FUNCTIONARE
1) Rata de livrare cu calcul automat in functie de moduri diferite
2) Posibilitate de pauza sau stand-by pentru infuzie
3) Librarie de medicamente de minim 5000 de articole
4) Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator
5) Compatibil cu sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj (posibilitate adaugare ulterioara)
6) Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat
7. SISTEM DE SIGURANTA
1) Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi
2) Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile
3) Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune
4) Mod de incercare automata a repornirii infuziei atunci cand presiunea din linie este redusa
8. ALARME
1) Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real
2) Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste
3) Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status curent
4) Doua nivele de alarmare si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie
5) Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil
9. BATERIE
1) Acumulator cu o durata de viata mai mare de minim 11 ore la 5ml/h
2) Cu timp de incarcare mai mic sau egal de 5 ore pana la incarcare completa
10. CONECTIVITATE
1) Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC
2) Posibilitate de import/export date prin USB
3) Sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
4) Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare
5) Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare
6) Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
7) Cu o durata de viata mai mare de 5 ani la folosirea continua
11. CERTIFICARE:
1) Certificat ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent
2) Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
7. LOT 7 - POMPA DE PERFUZIE
CANTITATE: 12
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. CARACTERISTICI GENERALE
1) Greutate maxim 1.8 kg 
2) Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare 
3) Functie de incarcare automata 
4) Sa se poata fixa pe IV Pole si pe sina de pat
5) Standard IP33  
2. DISPLAY
1) Display cu diagonala de minim 7 inch cu ecran touchscreen TFT LCD color
2) Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 1-8 nivele
3) Informatii pe ecran cu privire la: 
4) Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient
5) Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres unfuzie, status presiune in timp real si parametri infuzie
6) Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma
7) Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc
8) Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti
9) Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal
10) Timp scurt de a incepe perfuzia: de la pornirea pompei pana la livrarea primelor picaturi de tratament maxim 10 secunde
11) Detectare a bulelor de aer cu dublu senzor
12) Mecanism de detectare a golirii recipientului cu medicatie in vederea completarii perfuziei, fara a necesita alte accesorii
13) Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al infuziei
14) Posibilitatea de a afisa medicamentele pe coduri de culoare
3. SETURI ADMINISTRARE PERFUZIE
1) Compatibil cu majoritatea seturilor de administrare perfuzie
4. PARAMETRI DE BAZA
1) Moduri: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie
2) Rata flux: 0.1-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h
3) Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.01-9999.99 ml (increment de 0.01ml)
4) Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59
5) Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml
6) Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.01ml/h 
7) Purjare de minim 0.01-2300ml/h (in functie de marimea seringii)
5. ACURATETE
1) +/- 4.5%
6. BOLUS
1) Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.01-2300ml/h (automatic sau manual)
7. PARAMETRI FUNCTIONARE
1) Rata de livrare cu calcul automat in functie de moduri diferite
2) Posibilitate de pauza sau stand-by pentru infuzie
3) Librarie de medicamente de minim 5000 de articole
4) Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator
5) Compatibil cu sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj (posibilitate adaugare ulterioara)
6) Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat
8. SISTEM DE SIGURANTA
1) Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi
2) Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile
3) Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune
4) Mod de incercare automata a repornirii infuziei atunci cand presiunea din linie este redusa
9. ALARME
1) Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real
2) Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste
3) Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status curent
4) Doua nivele de alarmare si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie
5) Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil
10. BATERIE
1) Acumulator cu o durata de viata mai mare de minim 11 ore la 5ml/h
2) Cu timp de incarcare mai mic sau egal de 5 ore pana la incarcare completa
11. CONECTIVITATE
1) Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC
2) Posibilitate de import/export date prin USB
3) Sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
4) Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare
5) Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare
12. Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
13. Cu o durata de viata mai mare de 5 ani la folosirea continua
14. Configuratie livrare:
1) - injectomat
2) - troliu pe roti
15. CERTIFICARE:
1) Certificat ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent
2) Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
8. LOT 8 - MONITOARE MOBILE MASIMO RADICAL 7 PULSE CO-OXIMETER CU STATIE ANDOCARE/INCARCARE
CANTITATE: 2
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Unitatea principala Masimo Radical 7 (pulsoximetrul) 
2. Statie andocare 
3. Cablu pacient
4. Senzor SpO2 adult reutilizabil (ideal 2 bucati pt. redundanta si senzor mic pt. adulti mici sau pacienti pediatrici) 
5. Parametrii monitorizabili:

1) Saturatia de Oxigen – SpO2

2) Pulsul – PR

3) Indicele de perfuzie – Pi

4) Indicele de variabilitate pletismografica - Pvi

5) Hemoglobina totala – Sp - Hb

6) Carboxihemoglobina – SpCO

7) Methemoglobina - SpMet


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
9.  LOT 9 - ELECTROCARDIOGRAF CU STATIVSI ACCESORII
CANTITATE: 2
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Electrocardiograf portabil 12 canale

2. - ecran laminat complet pentru reducerea reflexiilor si vizibilitate clara din diferite unghiuri;
3. - zoom rapid cu doua degete pentru o navigare intuitiva;
4. - sistem brevetat de iesire a hartiei, care previne blocajele si asigura in continuu imprimarea ECG-urilor;
5. - suport pana la 100.000 m de inregistrari clare;
6. - ofera ghid vizual pentru plasarea electrozilor;
7. - detecteaza calitatea semnalului electrozilor, indicand orice probleme cu marcaje rosii sau galbene;
8. - start automat al achizitiei ECG imediat ce semnalul este stabil, fara apasarea unui buton;
9. - detecteaza automat stimularea pacemaker si marchează semnalul intr-un canal separat pentru observare clara;
10. - capturarea batailor cardiace anormale: formele de unda vor fi marcate cu rosu daca pacientul are PVC; forma de unda poate fi inghetata pana la 30 de minute pentru o vizualizare usoara;
11. - localizeaza ischemia si infarctul miocardic prin reprezentari grafice si diagrame pentru modificarile segmentului ST;
12. - modul Wi-Fi 6 cu criptare WPA3 pentru transfer securizat si rapid al datelor medicale;
13. - format HL7, DICOM, XML, PDF si optiuni de export USB, wireless.
14. Ecran: 12.1", tactil
15. Rezolutie: 1280x800 px
16. Numar canale: 12
17. Frecventa de esantionare: 64000 Hz
18. Impedanta de intrare: ≥100 MΩ
19. Frecventa de raspuns: 0.01-500 Hz
20. Sensibilitate: automat, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV, eroare ±5%
21. Viteza imprimare: 5, 12.5, 25, 50 mm/s, eroare ±5%
22. Semnal minim: 20 μVp-p
23. Nivel zgomot: 12.5 μVp-p
24. Filtre de baza: 0.01, 0.05, 0.56 Hz
25. EMG: 20, 35 Hz, OFF trece-jos: 150, 270, 350 Hz
26. Timp recuperare dupa defibrilare: <5 s
27. Baterie: Li-ion, 5600 mAh
28. Alimentare: 100-240 V, 50-60 Hz
29. Dimensiuni (lxAxh): arpox 40x31x15 cm
30. Greutate: max 6 kg
31. Prevazut cu troliu


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
10. LOT 10 - SPIROMETRU PORTABIL
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Specificații Fizice și Design
1) Dimensiuni: 160 x 55 x 25 mm.
2) Greutate: 140 g (cu baterie inclusă).
3) Ecran: LCD monocrom, rezoluție minim 160 x 80 pixeli.
4) Tastatură: Cu membrană, 6 taste.
5) Piesă bucală: Diametru de 30 mm (1.18 inch).
2. Performanță și Măsurători
1) Senzor de debit: Turbină digitală bidirecțională (disponibilă în variantă reutilizabilă sau de unică folosință).
2) Interval debit: ±16 L/s.
3) Precizie volum: ±2.5% sau 50 mL.
4) Precizie debit: ±5% sau 200 mL/s.
5) Teste disponibile: FVC, VC, IVC, POST (după administrare bronhodilatator).
6) Parametri măsurați: FVC, VC, IVC, IC, ERV, FEV1, FEV1%, PEF, FEF 25-75, FET, EVOL, ELA (vârsta plămânilor).
3. Alimentare și Conectivitate
1) Baterie: Litiu-Ion reîncărcabilă (3.7V, 1100 mAh).
2) Autonomie: Aproximativ 50 de ore de utilizare.
3) Încărcare: Prin cablu micro USB tip B (5V DC).
4) Conectivitate: USB 2.0.
5) Capacitate memorie: Până la 10.000 de teste.
4. Condiții de Operare și Certificări
1) Temperatură de lucru: Între +10 °C și +40 °C.
2) Standarde de siguranță: EN 60601-1 (Securitate Electrică), EN 60601-1-2 (Compatibilitate Electromagnetică).
3) Certificări: CE 0476, FDA, Health Canada.

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
11. LOT 11 - CART SPIROMETRIE
CANTITATE: 2
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Compatibil echipament spirometrie actual (Cosmed)
2. Suport platforma mobila tip troley pentru utilizare cu spirometre, ECG, calculatoare  

3. Platforma de sustinere dotata cu suporti traductori si cabluri  

4. Cos accesorii in dotare 

5. Prevazut cu maner manevrare si 4 roti mobile cu frana individual


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
12. LOT 12 - MULTIFUNCTIONAL KINETOTERAPIE
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Tip aparat: Aparat multifuncțional de forță 

2. Sistem de rezistență:  Tehnologie TNT / cilindri cu azot 

3. Rezistență:  Reglare progresivă a rezistenței – max 110 kg 

4. Dimensiuni: 125 x 165 x 208 cm 

5. Spatiu necesar instalarii: 170 x 225 x 208 cm  

6. Dimensiune necesara minima a inaltimii: 210 cm 

7. Greutate maxima utilizator: 135 kg 

8. Greutate produs: 67 kg 

9. Material:  Otel 

10. Exerciții posibile: 
1) Împins la piept (chest press) 

2) Fluturări (butterfly) 

3) Tracțiuni la helcometru 

4) Ramat 

5) Extensii triceps 

6) Flexii biceps 

7) Flexii/extensii picioare 

8) Exerciții pentru core/abdomen 

9) Grupe musculare  

10) Piept, Spate, Umeri, Brate, Abdomen, Picioare 

11. Nivel zgomot:   Foarte redus 

Destinat pentru:  Centre de recuperare   


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
13. LOT 13 - DEDURIZATOR APA/STATIE DE DEDURIZARE SI DEFERIZARE A APEI
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Presiune de lucru 2,5-6bar

2. Dedurizare / deferizare apa potabila

3. +/- pompa presiune continua cu interval de lucru 5-10 bar


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
14. LOT 14 - SCAUNE RECOLTARE
CANTITATE: 5
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. Caracteristici:
1) Design modern, proiectat pentru a asigura confortul, siguranța și eficiența clinică a procedurilor

2) Funcțiile de control și accesibilitate care îmbunătățesc fluxul de lucru și îngrijirea pacienților.

3) Construit cu materiale durabile, ușor de curățat

2. Specificatii tehnice:
1) Scaun electric de recoltare sange si dializa cu doua parti
2) reglabile (spatar,sectiunea de la picioare).
3) Dimensiune: 195x64x58 cm;
4) Grosimea saltelei 60 mm;
5) Ridicare spate 0° – 70°;
6) Ridicare suport pentru picioare -50° – 0°;
7) Cotiera rabatabila 0°-270°;
8) Telecomanda
9) Suport perfuzii
4 roti pivotante cu frâne

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
15. LOT 15 - MODUL DIFUZIE ALVEOLO-CAPILARA PENTRU SISTEMUL ACTUAL DE PROBE FUNCTIONALE RESPIRATORII COMPLEXE
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Compatibilitate cu echipamentul existent: in urma analizei este necesar modulul: QPFT Module, DLCO (Factory Retrofit for SN yyyy-mm-1000)

1)
Este un modul ce se poate adapta echipamentelor produse de Cosmed srl in vederea 

2)
atingerii capabilitatilor de efectuare DLCO (Lung diffusing capacity (DLCO single-breath, 

3)
DLCO intra-breath and DLCO membrane diffusion) 

4)
Modulul contine minim: placa electronica cu senzor de CH4, CO, kit calibrare (regulator, butelie gaz calibrare) 

2.
Licenta modul DLCO, update software Omnia la versiune compatibila

	


1.

Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
16. LOT 16 - PACHET PROCESOR ECOBRONHOSCOPIE SI ACCESORII, COMPATIBIL CU ECOBRONHOSCOPUL EXISTENT IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1. PROCESOR DE ECOENDOSCOPIE – 1 BUC. 
a)  Metode de scanare: mecanica si electronica 

b)  Scanare mecanica: 

-  mod de afisare: B-mode 

-  scanare radiala si elicoidala 

-  compatibila cu ecoendoscoapele mecanice radiale 

-  compatibila miniprobele ecoendoscopice 

-  frecvente utilizate: 12, 20 MHz 

-  gama de afisare: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm 

-  procesarea afisarii: 

         - rotatia: rotabila 

         - aria afisata: cerc intreg, sector inferior, sector superior, scroll 

         - directie: normala si inversa 

-  memorie cine: peste 1500 cadre si cu functie cine-review 

-  3D: afisare 3D, afisare MPR 

-  masurarare: distanta, arie, circumferinta 

c)  Scanare electronica: 

-  mod de afisare:   B-mode, FLOW mode, PW mode, CHE mode, ELST mode 

-  scanare : radiala, liniara 

-  compatibila cu ecoendoscoapele electronice radiale 

-  compatibila cu ecoendoscoapele electronice liniare 

-  frecvente utilizate: 5, 6, 7,5 , 10, 12 MHz 

-  gama de afisare: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 cm 

-  procesarea afisarii: 

   - rotatia: roatbila in timpul scanarii radiale 

         - aria afisata (radial): cerc intreg, sector inferior, sector superior, scroll 

         - aria afisata (linear): fixa 

         - directie: normala si inversa 

-  memorie cine: peste 2000 cadre si cu functie cine-review 

-  focus:  

   - presetare automata: s-FOCUS, AUTO, MANUAL 

   - setari: locatie focus ajustabila, numar focus ajustabil 

-  FLOW mode: COLOR FLOW mode, POWER FLOW mode , H-FLOW mode 

-  PW mode: B+PW, Color+PW, Power+PW, H-Flow+PW 

-  masurarare: distanta, arie, circumferinta, PW 

d)  Inregistrare filme 

e)  Tastatura: cu tuch-panel si track-pad 

f)  Cu interfata USB 

g)  Cu functie picture-in-picture pt. aputea afisa simultan imaginea videoendoscopica si cea 

ecográfica 

h)  Sa fie compatibil cu videoprocesorul de bronhoscopie existent pe sectie CV-1500 

2. VIDEOPROCESOR BRONHOSCOPIE – 1 BUC. 

a)  Procesor imagine de inalta definitie (HDTV) 

b)  Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are 

rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o 

mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei 

c)  Cu iesire pentru semnal: VBS composite, Y/C si RGB, HD-SDI, DVI-D 

d)  Memorie externa, conectare USB 

e)  Iesire digitala pt. imagine 

f)  Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe 3 niveluri 

g)  Iris automat 

h)  Reglarea tonurilor de culoare: + 8 pasi 

i)  Posibilitatea de etalonare automata de alb 

j)  Automatic gain control (AGC) 

k)  Contrastul sa poata fi setat in 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut) 

l)  Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice 

m)  Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran 

n)  Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini 

statice  

o)  Posibilitate de afisare picture-in-picture 

p)  Posibilitatea de zoom electronic 

q)  Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor 

r)  Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificrea ale endoscopului 

s)  Afişarea datelor de pacient 

t)  Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru 50 de pacienti 

u)  Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva pe care se pot tasta si 

semnele diacritice.


	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
17. LOT 17 - CUTOMETRU CU IMPEDANTMETRU
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Echipament multitestare cutanata alcatuit din cutometru si impedantmetru

●
Principiu: impendanta biolectrica si sonde pentru TEWL, mexametrie, sebumetrue, masurare pH, colorimetrie, glosimetrie, termometrizare, frictimetrie, corneometrie) 

●
Ecran: LCD graphic minim 128 x 64 pixeli;

●
Alimentare: 220 V/ baterii;

●
Include consumabile pentru 100 determinari (calibrare)

●
Include senzori pentru punere in functiune si efectuare demonstratii:

Măsurarea vâscoelasticității pielii, masuratori de sebumetrie, masuratori cutometrice cu deschidere Ø 2/4/6/8 mm. Sonda pt determinarea hidratării suprafeței pielii,  măsurarea valorii pH-ului la nivelul pielii și scalpului, măsurare TEWL în cameră deschisă, cu min 20 de mini senzori, măsurarea culorii pielii și a părului prin reflectanță/absorbție, măsurarea melaninei și a eritemului prin reflectanță/absorbție. Impedanmetru pentru detectarea cancerului de piele si a cercetarii functiei de bariera a pielii. Sistemul de impedantmetrie cuprinde o unitate de control, o sondă și electrozi de unică folosință. Adună minim 500 de puncte de date per măsurare la frecvențe cuprinse între 1 kHz și 2,5 MHz

Accesorii și software.  

	


18. LOT 18 - ELECTROCAUTER
CANTITATE: 2
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Putere maxima de iesire: min. 150W

- Treapta de reglaj a puterii de iesire: max. 1W.

- Frecventa de lucru: intre 400-500khz

Mod de operare in regim Monopolar

- tăiere simplă cu o putere de iesire de min. 150 W, la 200 Ω  

- tăiere cu efect de hemostază cu o putere de iesire de min. 120 W la 200 Ω

- tăiere cu efect de hemostază cu o putere de iesire de min. 100 W la 200 Ω

 -coagulare cu CONTACT  SI  SPRAY cu o putere de iesire de min. 60 W la 500 Ω

 Moduri de operare in regim Bipolar:

- (coagulare) cu o putere de iesire de min. 80 W la 100 Ω

- Configuratia sa includa urmatoarele accesorii:

- Pedala cu cablu de min. 4m

- Maner cu minim doua taste (+/_), cu cablu aferent reutilizabil

- Maner monopolar reutilizabil, cu cablu aferent, lungime min. 3m

- Cablu de conectare electrod neutru, reutilizabil, lungime min. 4m

- Cablu bipolar, lungime min. 3m

- Electrod neutru de unica folosinta (180x120 mm)

- Cablu de alimentare de min. 1.8m

- Pensa bipolara 15-20 cm,. varf min. 0,5-2mm

- Set electrozi asortati:

1. tip cutit cca. (2.5x50 mm)

2. tip ac cca. (2.5x50 mm)

3. tip ac angulat cca. (2.5x50 mm)

4. tip bila cca. (5 mm)

5. tip ansa cca. (5 mm)

	


19. LOT 19 - APARAT FOTOTERAPIE TINTITA TIP EXCIMER
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Caracteristici:

-
model tip desktop

-
softul are capacitatea de a determina doza minima eritematoasa

-
datele se salveaza pe card SD

-
pentru a proteja tesutul sanatos, aparatul este livrat cu adaptoare min. 5 buc.  care se monteaza pe capatul manerului emitent de lumina

-
acestea au diferite dimensiuni prin care trece lumina: cca  ɸ 15, ɸ 25, ɸ 35, 25x15, 35x25, 40x40 mm

-
intensitatea iradierii UV : intre 20~200mW/cm2

-
diferenta intre intensitatea iradierii UV si valoarea nominala:  ≤  ±20%

-
stabilitatea puterii iradierii UV:  ≤ 5%

-
spectrul iradiatiei UV: intre 320nm~290nm

-
suprafata iradierii:  min. 20cm2±10%

-
modul iradierii: iradiere tip portabil

Mediu de lucru:           

       Se livreaza cu: 
-2 buc. ochelari de protective UV
-1 buc. lupa cu lumina UV pentru vizualizarea vindecarii tesutului cutanat

       -alimentare: AC 220-240V, 50/60Hz±2%


	


20. LOT 20 - UNITATE CRIOCHIRURGIE
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Capacitate min. 500ml (cca. 24 ore durată de stocare azot lichid)

●
Set pulverizator pentru cele mai frecvente leziuni: min. 5 duze dimensiuni diferite

●
Aplicator contact de  2 bucati (2mm si 5 mm)

●
Set conuri de cauciuc - min. 5 dimensiuni diferite

●
Recipient stocare azot lichid, capacitate 20 l, durată de stocare azot lichid până la 130 zile

●
Dispozitiv de transfer azot lichid din recipient în aparat

	


21. LOT 21 - SISTEM SEMIAUTOMAT PENTRU MICROMETODA
CANTITATE: 1
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paragraf /sectiune /pagina ofertant)

	Sistem semiautomat pentru micrometodă (Centrifugă cu cititor):

-
centrifugă pentru până la 24 carduri într-o rundă de lucru;

-
cititor pentru până la 24 carduri într-o rundă de lucru;

-
interpretarea rezultatelor pentru până la 24 carduri într-o rundă de lucru, prin intermediul unui software compatibil;

-
cu cititor de coduri de bare integrat pentru codurile de bare de pe carduri și probe;

-
în configurația de bază să existe împreună cu un calculator cu software compatibil și cititor de coduri de bare;

-
Alimentare aparat compatibil cu prize 230 VAC / 50 – 60 Hz.

	


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.
Nota: Demonstrarea conformitatii cu specificatiile tehnice se va face prin trimitere, rand cu rand, catre documentele emise de producator: instructiuni/manual de utilizare asa cum sunt ele atasate produselor ce sunt ofertate, brosuri/cataloage originale, etc, insusite de catre producator si/sau purtand viza acestuia (semnatura si stampila), cu indicarea paginii (marcate) unde sunt confirmate cele declarate de catre ofertant.
Data .....................................






Operator economic,
......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Note:
1. Cerintele din Caietul de sarcini sunt considerate ca minimale si obligatorii.

2. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

3. Se va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. 
4. De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica declaratii pe propria raspundere (formulare specific.
FORMULARUL 10
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/a in ......................................., nascut/a la data de ...................... in localitatea ........................., carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de catre ............................ in calitate de Administrator/Director General al societatii ........................................, participant la achizitia (denumirea achizitiei) ........................................ imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, respectand prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus in aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate in vederea derularii licitatiei deschise si pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atesta pregatirea profesionala necesara si gradul de eligibilitate in vederea aducerii la indeplinire a obiectului contractului de achizitie, alte documente prevazute in caietul de sarcini (certificate de inregistrare/certificate de atestare a situatiei fiscale/juridice, autorizatii de functionare).

Datele nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari ma oblig sa informez in scris Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti
Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul descris in prezenta.

Data completarii .........../........./..........                          

Ofertant                                                                                                                                                     
(semnatura autorizata)

Formularul 11
Declaratie privind respectarea principiului DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului ...................................................... ,organizată de A.S.S.M.B., declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia.
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH 
	
	Obiectiv de mediu evaluat

conform principiului DNSH
	Evaluare simplificată


	Evaluare de fond
	Justificarea respectării principiului DNSH

pentru obiectivul de mediu relevant

	1
	Atenuarea schimbărilor climatice
	
	
	Echipamentele utilizate sunt conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Se vor respecta cele mai bune practici pentru echipamentele furnizate. Astfel, prin activitățile specifice nu sunt previzionate efecte negative semnificative asupra emisiilor de GHG. 

	2
	Adaptarea la schimbările climatice
	
	
	Prin implementarea efectivă nu există impact negativ semnificativ asupra obiectivului privind schimbările climatice. Acolo unde este cazul se vor realiza analize de vulnerabilitate si se vor implementa masurile de adaptare dispuse de acestea.

	3
	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
	
	
	Investițiile nu au impact asupra acestui obiectiv de mediu. 

	4
	Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
	
	
	Prin activitățile derulate se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea, acolo unde este cazul, mai ales unde echipamentele sunt înlocuite. 

Pe parcursul realizării investițiilor se va asigura menținerea unui nivel scăzut al deșeurilor generate, se va asigura reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil, iar echipamentele noi cumpărate vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE. 

De asemenea, echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 2011/65 / UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. 

Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamengtelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 2012/19 / UE

	5
	Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
	
	
	Prin activitățile specifice nu se previzionează impact negativ asupra creșterii gradului de poluare. De asemenea, se va avea în vedere achiziționarea de tehnologii noi, de ultimă generație, cu grad de poluare cât mai scăzut. 

	6
	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
	
	
	Investiția nu va avea un impact asupra ariilor protejate ori asupra biodiversității. 

Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv a Directivei Habitate, Directivei Păsări și Directivei privind EIA). 


Ofertant,

________________     

(semnatura autorizata)
20
44

