SPECIFICATIE TEHNICA NR 1. MONITOR FUNCTII VITALE

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | INDICARE PARAGRAF SI PAGINA OFERTA TEHNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor pentru monitorizarea functii vitale pentru pacientii adulti, pediatrici si neonatali |  |  |  |
| Monitorul sa permita afisarea continua a datelor privind functiile vitale pentru minim urmatorii parametri: ECG, rata puls, rata respiratorie, segmenul ST, minim 13 tipuri de aritmii, SpO2, NIBP, 2xTEMP, 2xIBP si suplimentar minim CO2, N2O, O2, CO, adancimea anesteziei, modul multigaz, |  |  |  |
| Monitorul de functii vitale sa permita conectarea cu/fara fir la o statie centrala de monitorizare compatibila |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu ecran TFT/LCD tactil color de minim 12 inch, cu o rezolutie de minim 1366x768 pixeli prin intermediul caruia sa fie afisate minim urmatoarele informatii: parametri pacient, forme de unda, mesaje de alarma, numarul patului, data, starea sistemului si mesajele de eroare. |  |  |  |
| In afara de parametrul pentru ECG, celorlati parametri sa li se poata atribui o culoare distincta in verea identificarii cu usurinta. |  |  |  |
| Monitorul sa fie prevazut cu butoane functionale si un buton frontal rotativ care sa permita selectarea si modificarea setarilor. |  |  |  |
| Butoanele functionale sa permita realizare a minimum urmatoarele operatiuni: Buton pentru pornire/oprire Buton pentru inghetarea ecranului Buton pentru activarea/dezactivarea inregistrarii semanului ECG Buton pentru meniu Buton pentru activarea/dezactivarea masurarii presiunii sangelui Buton pentru comutarea pe modul silentios al alarmei pentru minim 120 secunde Buton pentru selectarea diferitelor pagini din sistem Buton pentru fereastra IBP Buton pentru fereastra lista NIBP Buton pentru fereastra TREND |  |  |  |
| Ecranul sa fie impartit in minim zone dupa cum urmeaza: - In partea superioara sa fie antetul si sa fie afisate informatiile cu privire la starea de functionare a monitorului, data/timp, nume pacient, tip pacient (adult/copil/neonatal), numar pat - In partea centrala sa fie zona de meniu si sa permita afisarea formelor de unda ale parametrilor masurati - In partea laterala dreapta sa fie zona de afisare a valorilor numerice corespunzatoare parametrilor masurati - Zona de mesaje sa fie situata in partea superioara si sa permita afisarea diferitelor mesaje in functie de prioritate. |  |  |  |
| Sa permita setarea a minim 3 nivele de alarma vizuale, cu fundal de culoare diferit pentru fiecare: Nivelul 1 de alarma sa aiba fundalul de culoare rosie si sa fie emis un sunet la fiecare maxim 10 secunde Nivelul 2 de alarma sa aiba fundalul de culoare galbena si sa fie emis un sunet la fiecare maxim 20 secunde Nivelul 3 de alarma sa aiba fundalul de culoare cyan si sa fie emis un sunet la fiecare maxim 30 secunde |  |  |  |
| Alarmele auditive sa poata fi setate pe minim 7 nivele de intensitate care sa fluctueze in intervalul de maxim 47 dB(A) si 69 dB(A) masurati la 1 metru, in functie de nivelul de intensitate selectat. |  |  |  |
| Monitorul de functii vitale sa permita functionarea pe baterie pentru minim 2 ore de utilizare, iar timpul de incarcare al bateriei sa fie de maxim 7 ore. |  |  |  |
| Monitorul de functii vitale sa permita afisarea si salvarea a minim 10 derivatii ale semnalului ECG cu un timp de afisare a semnalului de minim 200 de secunde. |  |  |  |
| In modul TREND, sa permita inregistrarea valorilor parametrilor masurati pentru ultimele minim 96 de ore |  |  |  |
| Monitorul de functii vitale sa aiba functie care sa permita calcularea ratei, dozei, cantitatii/volumului, capacitatii si timpului de infuzare al unui medicament. |  |  |  |
| Monitorizare ECG: |  |  |  |
| Sa permita masurarea ECG cu minim 3/5/10 fire si afisarea a minim 3/7/12 derivatii. |  |  |  |
| Sa poata fi afisati minim urmatorii parametri: valoarea si unitate de masurare a ratei pulsului, valoarea segmentului ST, valoarea PVC, prezenta/lipsa pacemaker |  |  |  |
| Amplitudinea formei de unda a semnalului ECG sa poata fi ajustata pentru fiecare derivatie minim automat, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4. |  |  |  |
| Viteza de derulare a formei de unda a semnalului ECG sa poata fi ajustata minim 12.5, 25, 50 mm/secunda |  |  |  |
| Interval dinamic de masurare minim +/-5mV |  |  |  |
| Valoare raportului de respingere a modului comun sa fie cel putin > 98dB |  |  |  |
| Impedanta de intrare minim 5 Mohmi |  |  |  |
| Calibrare minim 1mV, 0.5 secunde |  |  |  |
| Sa permita detectarea complexului QRS in intervalul de minim 40 – 120 msecunde, cu o amplitudine de minim 0.25 – 5mV pentru pacientii adulti si pediatrici si de minim 0.2 – 5mV pentru pacientii neonatali |  |  |  |
| Intervalul de masurare al ratei pulsului sa fie intre minim 25 – 300 bpm pentru pacientii adulti si pediatrici si intre minim 15 – 350 bpm pentru pacientii neonatali. |  |  |  |
| Acuratetea masuratorii minim +-/1% sau 2 bpm |  |  |  |
| Rejectarea/detectarea pacemaker sa se realizeze dupa cum urmeaza: Rejectarea pana la maxim 1.2mV amplitudine Durata minim 0.1 – 2 msecunde |  |  |  |
| Tipuri de filtre disponibile pentru ECG minim: Intervalul 0.5 – 40 Hz pentru utilizare normala Intervalul 0.05 – 100 Hz pentru utilizare extensa Intervalul 0.5 – 24Hz pentru utilizare in mod monitor in vederea reducerii interferentelor cauzate de electrocauter |  |  |  |
| Valoarea ratei pulsului sa poata fi derivata din masurarea a minim urmatoarelor semnale: ECG, SpO2, optional IBP |  |  |  |
| In cazul in care pacientul poarta pacemaker, semnalul de la acesta sa fie marcat pe forma de unda ECG ca varf de 1 cm. |  |  |  |
| In cazul in care cablul sau derivatiile ECG nu sunt conectate corect, monitorul de functii vitale sa emita o alarma. |  |  |  |
| Monitorizare rata respiratorie: |  |  |  |
| Rata respiratorie sa poata fi masurata din cantitatea impedantei toracice dintre doi electrozi ECG minim RA-LL sau RA-LA. |  |  |  |
| Intervalul de masurare al respiratiei sa fie intre minim 0 – 240 respiratii/minut cu o acurate de minim +/-2% sau 2 respiratii/minut. |  |  |  |
| Rezistenta de baza minim 250 – 1250 Ohmi, cu un interval dinamic intre minim 0.2 – 2Ohmi. |  |  |  |
| Amplitudinea formei de unda a ratei respiratorii pentru fiecare canal sa poata fi ajustata minim ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4. |  |  |  |
| Viteza de derulare a formei de unda a ratei respiratoria sa poata fi ajustata minim 3, 6, 12.5, 25 mm/secunda. |  |  |  |
| In cazul in care electrozii care inregistreaza rata respiratorie nu sunt corect conectati, monitorul de functii vitale sa emita o alarma. |  |  |  |
| Monitorizare SpO2: |  |  |  |
| Monitorizarea parametrilor pulsoximetrici sa fie realizata in mod noninvaziv |  |  |  |
| Intervalul de masurare al SpO2 minim 0 – 100% |  |  |  |
| Intervalul de masurare al ratei pulsului minim 25 – 240 bpm |  |  |  |
| Monitorizare NIBP: |  |  |  |
| Masurarea noninvaziva a presiunii sangelui sa fie realizata prin metoda oscilometrica, |  |  |  |
| In vederea masurarii NIBP monitorul de functii vitale trebuie sa fie setat pentru tipul de pacient conectat minim: Adult – peste varsta de 20 de ani Pediatric – intre 3 si 20 de ani Neonatal – intre 0 – 3 ani |  |  |  |
| Modurile disponibile de masurare a NIBP minim: Modul manual, in care sa poata fi realizata o masuratoare Modul automat, in care sa se poata seta intervalul de timp de realizare a masuratorii minim: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minute si 2, 4, 8, 12, 16, 20 si 24 ore Modul STAT, in care masurarea sa fie realizata de pana la minim 10 ori intr-o perioada de minim 5 minute, la intervale de minim 30 de secunde intre fiecare masuratoare. |  |  |  |
| Presiunea maxima de umflare a mansetei sa fie de maxim 145 mmHg pentru pacientul neonatal, 240 mmHg pentru pacientul pediatric si 290mmHg pentru pacientul adult. |  |  |  |
| Limita de timp maxima pentru fiecare masuratoare in care manseta se afla sub presiune sa fie de maxim 120 secunde pentru pacientii adulti si pediatrici si de maxim 90 de secunde pentru pacientii neonatali. |  |  |  |
| Intervalul de timp necesar pentru a masura valoarea NIBP sa fie de maxim 28 secunde (excluzand timpul de umflare al mansetei) |  |  |  |
| Intervalul de masurare al valorilor NIBP sa fie dupa cum urmeaza: Sistolic intre minim 30 – 255 mmHg pentru pacientul adult intre minim 30 – 240 mmHg pentru pacientul pediatric intre minim 30 – 135 mmHg pentru pacientul neonatal Diastolic intre minim 15 – 220 mmHg pentru pacientul adult intre minim 15 – 220 mmHg pentru pacientul pediatric intre minim 15 – 110 mmHg pentru pacientul neonatal Media intre minim 20 – 235 mmHg pentru pacientul adult intre minim 20 – 230 mmHg pentru pacientul pediatric intre minim 20 – 125 mmHg pentru pacientul neonatal |  |  |  |
| Acuratetea traductorului de presiune maxim +/-3 mmHg pe intregul interval |  |  |  |
| Sa poata fi memorate minim ultimele 450 de date NIBP masurate. |  |  |  |
| Monitorizare Temperatura: |  |  |  |
| Monitorizarea temperaturii sa se realizeze printr-o sonda care sa contina un termistor. |  |  |  |
| Masurarea temperaturii sa poata face printr-o sonda de temperatura rectala/esofagiana si printr-o sonda pentru piele. |  |  |  |
| Intervalul de masurare al temperaturii corporale sa fie intre minim 0 – 50 grade C cu o acuratete de minim +/-0.2 grade C |  |  |  |
| Timpul de intarziere al valorilor sa fie de maxim 50 secunde pentru sonda rectala/esofagiana si de maxim 20 secunde pentru sonda pentru piele. |  |  |  |
| Monitorul sa permita afisarea temperaturii pe minim 2 canale. |  |  |  |
| Monitorizare segment ST: |  |  |  |
| Valoarea masurata a segmenului ST sa fie afisata in mV in intervalul de minim -2.0mV - +2.0mV. |  |  |  |
| Intervalul de alarma pentru segmentul ST sa fie in intervalul de minim -2.0mV - +2.0mV. |  |  |  |
| Durata evenimentului ST sa poata fi setata minim oprit, 15, 30, 45 si 60 secunde. |  |  |  |
| Perioada de actualziare a valorii segmenului ST sa fie de maxim 5 secunde |  |  |  |
| Monitorizare aritmii: |  |  |  |
| Monitorul de functii vitale sa poata detecta minim 13 tipuri de aritmii, pentru pacientii adulti si pediatrici. |  |  |  |
| Aritmiile care pot fi detectate sa fie minim urmatoarele: asistola, fibrilatia ventriculara, tahicardia ventriculara, tahicardia ventriculara prematura, ritmului idioventricular accelerat, bigeminismul ventricular, trigeminismul ventricular, cupletul ventricular, tahicardia sinusala, bradycardia sinusala, fibrilatia atriala, pauza de ritm cardiac, extrasistole ventriculare frecvente. |  |  |  |
| Contractia ventriculara prematura sa fie afisata impreuna cu valorile pentru ECG si sa fie actualizata la fiecare maxim 5 secunde. |  |  |  |
| In cazul in care analiza aritmiilor este activata, valorile contractiei ventriculare premature sa fie poata fi inregistrate la fiecare minim 20 de secunde si sa poata fi revizuite in modul TREND. |  |  |  |
| Evenimentele aritmiei sa poata fi arhivate in vederea revizuirii ulterioare, minim 150 de evenimente (parametrii si forme de unda). |  |  |  |
| Monitorul sa aiba functie de invatare rapida prin intermediul caruia in maxim 30 de secunde sa realizeze identificarea ritmului dominant. |  |  |  |
| Monitorizare IBP: |  |  |  |
| Sa permita masurarea directa a presiunii arteriale in mod invaziv pe minim 2 canale. |  |  |  |
| Intervalul de masurare al IBP sa fie intre minim 50 – 300 mmHg. |  |  |  |
| Rezolutie minim 1 mmHg. |  |  |  |
| Senzitivitatea senzorului de presiune sa fie de minim 5µV/V/mmHg. |  |  |  |
| Impedanta senzorului de presiune sa fie intre minim 300 – 2500 Ohmi. |  |  |  |
| Monitorul de functii vitale sa fie prevazut cu imprimanta termica integrata. |  |  |  |
| Imprimanta sa permita inregistrarea a minim 3 forme de unda selectabile cu o viteza de inregistrare ajustabila de minim 6, 12.5, 25 mm/secunda. |  |  |  |
| Inregistrarea sa se poata face automat la intervale de timp selectabile. |  |  |  |
| Tipuri de inregistrare minime: Inregistrare continua in timp real Inregistrare in timp real pentru minim 10, 20, 30 de secunde Inregistrarea automata pentru minim 10 secunde Inregistrarea alarmelor, a formelor de unda inghetate, a parametrilor, a listei NIBP si a evenimentelor aritmice. |  |  |  |
| Inregistrarea manuala sa permita inregistrarea in timp real incepand cu minim 5 secunde inainte de activare si pana la dezactivare sau inregistrarea in timp real incepand cu minim 5 secunde inainte de activare si continuarea pentru un timp de pana la minim 10/20/30 de secunde, in functie de setare. |  |  |  |
| Imprimanta sa utilizeze hartie termosensibila de minim 57 mm |  |  |  |
| Monitorul sa aiba protectie la electrosocuri (sa fie incadrat in clasa I tip CF, conform standardului IEC 60601-1), la defibrilare si la dispozitivele de electrochirurgie. |  |  |  |
| Gradul de protectie la lichide sa fie de minim IPX1 |  |  |  |
| CONFIGURATIE MINIMA DE LIVRARE: |  |  |  |
| Cablu ECG cu 5 derivatii – 1 bucata |  |  |  |
| Senzor reutilizabil SpO2 pentru adult – 5 bucati |  |  |  |
| Senzor reutilizabil SpO2 pentru pediatrie – 3 bucati |  |  |  |
| Sonda de temperatura pentru piele – 1 bucata |  |  |  |
| Manseta masurare NIBP pentru adult – 5 bucati |  |  |  |
| Manseta masurare NIBP pentru adult marime mare – 5 bucati |  |  |  |
| Manseta masurare NIBP pentru pediatrie – 5 bucati |  |  |  |
| Manseta masurare NIBP pentru neonatal – 5 bucati |  |  |  |
| Manseta masurare NIBP pentru infant – 5 bucati |  |  |  |
| Traductor IBP de unica folosinta – 5 bucati |  |  |  |
| Cablu extensie IBP – 1 bucata |  |  |  |
| Cablu de alimentare – 1 bucata |  |  |  |
| Rola de hartie pentru imprimanta – 1 bucata |  |  |  |
| Suport pentru prindere in perete – 1 bucata |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, iar timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Asigurare de piese de schimb minim 10 ani de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |

SPECIFICATIE TEHNICA NR. 2 ELECTROCARDIOGRAF 12 DERIVATII (6 CANALE) ADULTI

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | INDICARE PARAGRAF SI PAGINA OFERTA TEHNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Display |  |  |  |
| De tip TFT LCD cu diagonala de minim 7 inch cu gama de culori de 24 bit si rezolutie de 1280x800 pixeli |  |  |  |
| Afisare date precum: ID pacient, nume, varsta, sex, bataile inimii, ceas, indicator putere baterie, forme de unda, indicator canal ECG, viteza, setari filter, mesaje de alarma, mesaje de informare, informatii privind retea sau USB |  |  |  |
| Specificatii fizice |  |  |  |
| Greutate maxima 5,8 kg |  |  |  |
| Dimensiuni maxime 15 cm x 39cm x 32cm |  |  |  |
| Specificatii ECG |  |  |  |
| Rata sampling ECG 64000 unitati pe secunda per canal |  |  |  |
| Rata sampling detectie pacer de minim 96000 unitati pe secunda per canal |  |  |  |
| Amplificare ECG de tip DC |  |  |  |
| ADC de 24 bits |  |  |  |
| Impedanta la intrare mai mare de 100 MΩ la 10 Hz cu protectie la defibrilare |  |  |  |
| Nivel de zgomot max 12,5 µA |  |  |  |
| Masurare cardio 30 pana la 300 batai pe minut cu +/- 10 % abatere sau +/- 5% (in functie de care valoare este mai mare) |  |  |  |
| Sensibilitate de Auto, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV , 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV , 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, (± 5%) |  |  |  |
| Alimentare |  |  |  |
| 100 pana la 240 V current alternativ si 50/60 Hz frecventa |  |  |  |
| Baterie de tip Li-ion cu timp de incarcare max 3.5 ore pana la 90% sau 4 ore la incarcare completa cu durata de functionare mare de 8 ore sau min 500 de inregistrari continue de ECG |  |  |  |
| Imprimanta |  |  |  |
| Imprimanta termica |  |  |  |
| Viteza de imprimare de 5,12.5,25,50 mm/S |  |  |  |
| Posibilitate de imprimare 12 canale |  |  |  |
| Tip hartie : hartie A4 termina impaturita in forma de Z sau letter 215 mm x 280 mm |  |  |  |
| Functii software |  |  |  |
| Interpretare si masurare: sistem de analiza de tip Glasgow pentru adulti si pediatric |  |  |  |
| Capacitate de stocare de pana la 750 ECG in memoria interna |  |  |  |
| Format ECG de tip XML, PDF sau propriu |  |  |  |
| Functii suplimentare |  |  |  |
| Previzualizare si revizualizare ECG intreg pe ecran |  |  |  |
| Inregistreaza si printeaza ECG 12 lead cu o durata de 10 secunde |  |  |  |
| Stocare de minim 1200 analize ECG |  |  |  |
| Conectare la imprimanta externa |  |  |  |
| Ghidaj vizual pentru plasarea corecta la electrozilor si detectarea calitatii semnului electrozilor |  |  |  |
| Indicatii suplimentare pentru pozitionarea electrozilor in cazul unor examinari posterioare a cordului |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare |  |  |  |
| Semnalul emis de pacemaker sa fie afisat intr-un canal distinct |  |  |  |
| Touch-screen |  |  |  |
| WIFI si conector RJ45 |  |  |  |
| Scanner de coduri de bare (optional) |  |  |  |
| Carucior mobil (optional) |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, iar timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Asigurare de piese de schimb minim 10 ani de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |

SPECIFICATIE TEHNICA NR. 3 CONCENTRATOR DE OXIGEN 10 LITRI

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | INDICARE PARAGRAF SI PAGINA OFERTA TEHNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentratorul de oxigen mobil pe roti. |  |  |  |
| Concentratorul de oxigen genereze un oxigen cu o puritate de minim 92%, prin utilizarea aerului din mediu inconjurator. |  |  |  |
| Concentratorul de oxigen sa fie prevazut cu afisaj LCD. |  |  |  |
| Concentratorul de oxigen sa fie prevazut cu debitmetru si umidificator. |  |  |  |
| Concentratorul de oxigen sa fie prevazut cu alarme pentru minim urmatorii parametri: Temperatura ridicata Presiune ridicata Presiune joasa |  |  |  |
| Debitul concentratorului de oxigen sa fie in intervalul de minim 1 - 10 l/min |  |  |  |
| Concentratie de oxigen: minim 92% +/-3 |  |  |  |
| Nivel de zgomot: maxim 50 dB |  |  |  |
| Presiune maxima de iesire maxim 9 PSI +/- 1 |  |  |  |
| Consum de energie maxim 500W |  |  |  |
| Concentratorul de oxigen sa fie prevazut la livrare cu filtru, filtru de aer, canula nazala. |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, iar timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Asigurare de piese de schimb minim 10 ani de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |

SPECIFICATIE TEHNICA NR. 4 AUDIOMETRU ADULTI

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | INDICARE PARAGRAF SI PAGINA OFERTA TEHNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Audiometru clinic cu minim 2 canale |  |  |  |
| Sa fie controlat de un procesor de semnal digital pentru efectuarea testelor de audiometrie, determinarea pragului de audibilitate, calcularea pierderii auditive si a altor teste de diagnostic |  |  |  |
| Sa efectueze teste de audiometrie prin conductie aeriana si prin conductie osoasa |  |  |  |
| Sa permita comunicarea cu alte aparate, permitand astfel tiparirea pe o imprimanta USB, transferul de date catre un computer, comunicarea in timp real cu un computer si transferul de teste la alte sisteme de management, prin portul USB standard |  |  |  |
| Sa permita operarea cu minim: tonuri clare (continuu si pulsatil), zgomot de mascare de banda ingusta, zgomot de mascare zgomot alb, mascare sincronizata |  |  |  |
| Utilizatorul sa poata selecta frecventele de testare |  |  |  |
| Sa dispuna de un ecran LCD alfanumeric iluminat minim 2x16 si tastatura cu butoane |  |  |  |
| Sa prezinte minim 2 butoane rotative de atenuare a semnalului la urechea dreapta/stanga, care activeaza sau dezactiveaza semnalul, depinzand de modul de lucru “direct/inversat” |  |  |  |
| Sa prezinte taste care sa reduca semnalul la canalul drept/stang sau care transmit sau blocheaza semnalul catre pacient atunci cand acesta este activat |  |  |  |
| Datele despre pacient sa poata fi introduse la testele care urmeaza a fi tiparite, stocate in baza de date a aparatului sau transferate in baza de date de pe computer prin utilizarea unei taste speciale |  |  |  |
| Sa dispuna de software de vizualizare, stocare, transmitere, analiza si introducere de teste, care sa permita minim: •Managementul diferitelor baze de date a pacientilor •Prelucrarea parametrilor testelor audiometrice •Introducetea manuala a parametrilor unor teste efectuate de alte aparate de audiometrie •Afisarea diferitelor teste audiometrice efectuate •Afisarea unei game largi de parametri de diagnosticare •Comparatia testelor la acelasi pacient •Efectuarea unor rapoarte personalizate •Optiune de stergere a testelor din memoria aparatului •Imprimarea rezultatelor |  |  |  |
| Frecventa standard minim: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz |  |  |  |
| Conductie aeriana: minim 80 - 120 dB HL |  |  |  |
| Conductie osoasa: minim 50 – 70 dB HL |  |  |  |
| Zgomot de mascare banda ingusta AC: minim 60 – 100 dB HL |  |  |  |
| Zgomot de mascare banda ingusta BC: minim 50 – 70 dB HL |  |  |  |
| Zgomot de mascare zgomot alb AC: minim 100 dB HL |  |  |  |
| Zgomot de mascare vorbire: minim 100 dB HL |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu autotestare in vederea verificarii starii audiometrului |  |  |  |
| Memorie interna pentru mai mult de 950 de teste |  |  |  |
| Sa permita realizarea audiometriei cu prag de ton pur prin camp liber |  |  |  |
| Testare SISI |  |  |  |
| Teste clinice minim: Fowler-ABLB, Tone Decay, Weber, Luscher |  |  |  |
| Sa permita realizarea audiometriei de frecventa inalta de pana la minim 20.000 Hz |  |  |  |
| Sa permita minim: testarea frecventelor muzicale ton pulsatoriu/alternativ si ton modulator/alternativ modulatie de frecventa si de amplitudine |  |  |  |
| Tonul de referinta minim 1dB |  |  |  |
| Sa fie conform cu minim urmatoarele standarde: EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, EN 60601-1-2:2015, EN 60645-1:2015, EN60645-2:1997 |  |  |  |
| CONFIGURATIE MINIMA DE LIVRARE: |  |  |  |
| Set casti – 1 bucata |  |  |  |
| Buton pentru pacient – 1 bucata |  |  |  |
| Set pentru vibratia osului – 1 bucata |  |  |  |
| Cablu USB – 1 bucata |  |  |  |
| Accesorii pentru optiune camp liber – 1 set |  |  |  |
| Accesorii pentru optiune inalta frecventa – 1 set |  |  |  |
| Software – 1 bucata |  |  |  |
| Laptop – 1 bucata |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, iar timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Asigurare de piese de schimb minim 10 ani de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |

SPECIFICATIE TEHNICA NR. 5 MONITOR FUNCTII VITALE

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | INDICARE PARAGRAF SI PAGINA OFERTA TEHNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor pacient destinat pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici, ecran LED de minim 9 inch cu rezolutie de minim 1280 x 800 pixeli, interfata usor de utilizat |  |  |  |
| Display cu afisaj de pana la minim 7 forme de unda si cu posibilitate de conectare a unui display extern |  |  |  |
| Parametrii monitorizati : EKG (inclusiv segmentul ST si aritmia), impedanta respiratorie, NIBP cu masurare oscilometrica (presiune sistolica, diastolica si medie), temperatura, SpO2 |  |  |  |
| Alimentare cu energie electrica :100-240 V- 50/ 60 Hz |  |  |  |
| Perioada de operare a bateriei: pana la 4.5 ore cu un acumulator sau 10 ore cu doi acumulatori; Timp de incarcare de pana la 3.5 ore (cand monitorul este inchis) cu un acumulator sau pana la 7 ore (cand monitorul este inchis) cu doi acumulatori |  |  |  |
| Protocol de comunicare wi-fi cu doua benzi 2.4 si 5 GHz |  |  |  |
| Interfete de comunicare: VGA RJ45 (retea) 2xUSB 2.0 Conector iesire multifunctional (iesire ECG, nurse call si semnale sincronizare defibrilator) |  |  |  |
| Printare - optional Imprimanta termica cu pana la 3 linii Suport pentru imprimanta de retea |  |  |  |
| Parametri monitorizati: |  |  |  |
| EKG 3 derivatii I, II, III 5 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 6 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb 12 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 pana la V6 Monitorizarea si analiza segmentului ST si QT Interval ritm cardiac: 0–300 bpm pentru adulti si 10-350 bmp pentru neonat si pediatric |  |  |  |
| Protectie la defibrilare pana la 5000V |  |  |  |
| Impedanta respiratorie: Interval respiratie: 0–200 bpm |  |  |  |
| NIBP: Tehnica de masurare oscilometrica Mod de operare: Manual, Auto, STAT, Secvență, Ceas Parametri: sistolic, diastolic, mediu |  |  |  |
| Temperatura: 1 sau 2 canale |  |  |  |
| SpO2: Domeniu: 0-100% Rezolutie: 1% Rata puls : 20-300 bpm Algoritm de masurare ce nu este influentat cu miscarile pacientului |  |  |  |
| IBP – optional Canale: pana la 2 canale Interval masurare: -50 pana la 360 mmHg Acuratete: ±1 mmHg sau ±2 % |  |  |  |
| CO – optional Metoda: termodilutie Interval: 0.1 l/min pana la 20 l/min Acuratete: ±0.1 L/min sau ±5% |  |  |  |
| CO2 – optional Posibilitate de masurare prin 3 metode distincte ( sidestream, mainstream, microstream) |  |  |  |
| Salvarea datelor: Date trend: pana la 2400 ore Evenimente alarma: pana la 5000 evenimente și formele de unda asociate Evenimente Arr: pana la 128 evenimente Arr. și formele de unda asociate NIBP: pana la 5000 masuratori Forme de undă: pana la 120 ore forme de undă full disclosure |  |  |  |
| Functii speciale: Loc de depozitare pentru accesorii inclus in carcasa monitorului de functii vitale Mod de training GCS EWS Rezumat de pana la 24 ore Protectie la cadere Rezistenta la apa cu standard minim IPX1 Carcasa rezistenta la imbatranire si ingalbenire cu design conceput fara ventilator incorporat fara contaminare incrucisata |  |  |  |
| Alarme: Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culoare in functie de prioritate Prioritatea alarmelor sa depinda de cauza si durata alarmei. Prioritatea sa creasca odata cu durata si in functie de semnificatia fiziologica. |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, iar timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Asigurare de piese de schimb minim 10 ani de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |

SPECIFICATIE TEHNICA NR. 6 ASPIRATOR CHIRURGICAL PORTABIL

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: | DA | NU | INDICARE PARAGRAF SI PAGINA OFERTA TEHNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspirator chirurgical prevazut cu o pompa de vacuum fara ulei. |  |  |  |
| Carcasa aspiratorului sa fie realizata din aluminiu non-magnetic, acoperita cu vopsea epoxidica cu o rezistenta ridicata la coroziune. |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie asezat pe un troliu din aluminiu mobil pe 4 roti, cu frana si sa prezinte maner de transport. |  |  |  |
| Debitul de aer aspirat sa fie de minim 45L/min. |  |  |  |
| Aspiratorul sa permita o operare continua. |  |  |  |
| Nivelul de zgomot admis la 1 m sa fie de maxim 80 dB. |  |  |  |
| Nivelul de vacuum sa fie reglabil pana la minim 0.8 bari |  |  |  |
| CONFIGURATIE DE LIVRARE MINIMA: |  |  |  |
| Borcan din policarbonat de minim 2L – 2 bucati |  |  |  |
| Capac din policarbonat prevazut cu valva de supraplin – 2 bucati |  |  |  |
| Borcan de supraplin de minim 100 ml prevazut cu valva de supraplin – 2 bucati |  |  |  |
| Suport pentru clema de prindere a borcanului – 2 bucati |  |  |  |
| Filtru antibacterian – 2 bucati |  |  |  |
| Filtru hidrofobic – 2 bucati |  |  |  |
| Tub siliconic – 1 bucata |  |  |  |
| Pedala de picior pneumatica – 1 bucata |  |  |  |
| Comutator de schimbare intre borcane – 1 bucata |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, iar timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Asigurare de piese de schimb minim 10 ani de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |

CRITERUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI :

„CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET”

| Nr. Crt. | CRITERII DE ATRIBUIRE | Puncte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pretul ofertei | 40,00 |
| 2 | Criterii tehnice – Factori de evaluare | 50,00 |
| 3 | Performanța energetică a echipamentului (Pth PEE) | 5,00 |
| 4 | Instructaj pentru optimizarea eficienței energetice (Pth INS) | 5,00 |
| 5 | Total | 100,00 |

Algoritmul de calcul al ofertei:

1.	Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:

-	pentru pretul cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat

-	pentru alt pret decat cel minim, punctajul se acorda astfel:

Punctaj financiar = (Pretul minim / Pretul “n”) x Punctajul maxim alocat

Unde:

Pretul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mica

Pretul “n” = pretul ofertat

2.	Punctajul pentru factorii de evaluare indicati la “Caracteristici tehnice si de calitate” se acorda astfel:

-	pentru fiecare diferenta cea mai mare (in valoare absoluta) dintre valoarea parametrului tehnic oferit si valoarea minimala solicitata a parametrului respectiv specificatiei din caietul de sarcini (notat cu Tmax) se acorda punctajul maxim alocat pentru factorul de evaluare, respectiv Pmax, mentionat in Anexa 1

-	pentru alta valoare (absoluta) a diferentei dintre valoarea parametrului tehnic oferit si valoarea minimala solicitata a parametrului respectiv specificatiei din caietul de sarcini (notat cu Tn) se acorda un punctaj Pn calculat astfel:

Pn = (Tn / Tmax) x Pmax

Unde:

Tn = | Valoarea ofertata – Valoarea solicitata |

Tmax = | Valoarea cea mai bine ofertata – Valoarea solicitata |

Pmax = nr de puncte alocat cerintei tehnice respective

Punctajul tehnic se calculeaza cu doua zecimale.

3. Punctajul pentru factorul de evaluare al performantei energetice se acorda astfel:

-	pentru cel mai mic consum se acordă punctajul maxim alocat (5 puncte), iar pentru alte consumuri punctajul se calculează astfel:

Pth PEE = (PEE min /PEE n) x Punctaj maxim alocat

unde:

PEE min – consumul de energie zilnic cel mai mic – exprimat în kWh/zi;

PEE n – consumul de energie zilnic prezentată de ofertantul ”n” – exprimat în kWh/zi

4. Punctajul pentru factorul de evaluare instructaj pentru optimizarea eficienței energetice se acorda astfel:

a)Pentru instruire introductiv-generală – NU se acordă punctaj

Durată: > 2 ore

Grup țintă: > 2 persoane / sesiune

b) Pentru instruire ce include cele de la punctul a) + instruire la locul de muncă - metode și tehnici de optimizare consumuri de energie electrică: 2 puncte

Durată: > 3 ore

Grup țintă: > 2 persoane / sesiune

c) Pentru instruire ce include cele de la punctul b) + instruire periodică pentru actualizarea cunoștințelor: 5 puncte

Durată: > 3 ore + 1h instruire periodică

Grup țintă: > 2 persoane / sesiune

Frecvența instruirii periodice: la fiecare 6 luni (pe perioada garanției)

Suport online/platformă e-learning

Modalitatea de verificare: Pentru acordarea punctajului suplimentar, ofertanții trebuie să furnizeze un set de

informații privind următoarele aspecte ale instructajului (Declarație pe proprie răspundere):

- Descrierea detaliată a echipamentului și a modului său de funcționare;

- Identificarea modurilor de consum de energie electrică, inclusiv modul „activ” sau alte moduri de economisire a energiei;

- Instrucțiuni clare privind modul de ajustare a setărilor pentru a optimiza consumul de energie în timpul utilizării și în modul „standby”.

- Instrucțiuni/exemple practice pentru reglarea fină a parametrilor pentru a obține un echilibru optim între eficiența operațională și consumul de energie.

Numarul total de puncte se va calcula insumand punctele obtinute pentru fiecare cerinta tehnica punctata:

15

Punctaj tehnic = Σ (Pn)   - adica  suma tuturor punctajelor caracteristicilor punctate

1

Punctajul total va fi calculat prin insumarea celor 4 punctaje obtinute:

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic + Penergetic + Pinstructaj

ANEXA 1: CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE

PUNCTATE IN CADRUL CRITERIILOR TEHNICE

Din caietul de sarcini au fost selectate un numar de 15 criterii de minima performanta (factori de evaluare) avandu-se in vedere acei parametrii sau dotari tehnice necesare indeplinirii nevoilor minime ale autoritatii contractante. In vederea completarii valorilor indicate ca factori de evaluare, acestea trebuie sa se gaseasca in fisa de date a produsului, in caz contrar ele se vor accepta numai daca sunt confirmate de catre fabrica producatorului, printr-o declaratie emisa la sediul acesteia, asa cum este ea mentionata in certificatul de conformitate europeana, semnata de catre persoana care este responsabila cu respectiva linie de produs:

1. MONITOR FUNCTII VITALE

| Nr. Crt. | Caracteristici tehnice si de calitate (Factori de evaluare) | Punctaj maximal acordat | Tipul caracteristicii (a factorului de evaluare) | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sa fie prevazut cu ecran TFT/LCD tactil color de minim 12 inch, cu o rezolutie de minim 800x600 pixeli prin intermediul caruia sa fie afisate minim urmatoarele informatii: parametri pacient, forme de unda, mesaje de alarma, numarul patului, data, starea sistemului si mesajele de eroare. | Pentru o diagonala ≥ 18 inch – 5 puncte Pentru o diagonala = 15 inch – 0.75 puncte Pentru o diagonala = 12 inch – 0 puncte | Minimal | Este necesara o diagonala cat mai mare in vederea vizualizarii informatiilor afisate, a formelor de unda ECG, a ritmului cardiac, etc. |
| 2. | Monitorul de functii vitale sa permita functionarea pe baterie pentru minim 2 ore de utilizare, iar timpul de incarcare al bateriei sa fie de maxim 7 ore. | Pentru o autonomie > 5 ore – 2.5 puncte Pentru o autonomie intre 3-5 ore – 0.5 puncte Pentru o autonomie = 2 ore – 0 puncte | Minimal | Posibilitatea utilizarii monitorului de functii vitale pentru o perioada cat mai mare de timp pe baterie asigura o utilizare mai indelungata fara a fi necesara conectarea la energie electrica si de asemenea permite utilizarea in cazurile penelor de curent. |
| 3. | Monitorul sa aiba functie de invatare rapida prin intermediul caruia in maxim 30 de secunde sa realizeze identificarea ritmului dominant. | Pentru o recunoastere a ritmului dominant ≤ 20 de secunde – 4 puncte Pentru o recunoastere a ritmului dominant intre 21 - 29 de secunde – 0.5 puncte Pentru o recunoastere a ritmului dominant = 30 de secunde – 0 puncte | Maximal | O recunoastere cat mai rapida a ritmului dominant permite o interventie mai rapida a personalului medical in vederea stabilizarii pacientului. |
| 4. | Intervalul de masurare al ratei pulsului sa fie intre minim 25 – 300 bpm pentru pacientii adulti si pediatrici si intre minim 15 – 350 bpm pentru pacientii neonatali. | Pentru masurarea ratei a pulsului minim ≤ 15 bpm – 3 puncte Pentru masurarea ratei a pulsului minim intre 16 – 24 bpm – 0.5 puncte Pentru masurarea ratei a pulsului minim = 25 bpm – 0 puncte | Minimal | O rata a pulsului cat mai mica identificata de monitorul de functii vitale permite identificarea bradicardiei, in functie de cat de grava este aceasta. |
| 5. | Intervalul de timp necesar pentru a masura valoarea NIBP sa fie de maxim 28 secunde (excluzand timpul de umflare al mansetei) | Pentru un timp de masurare al NIBP ≤ 25 secunde – 4 puncte Pentru un timp de masurare al NIBP intre 26 - 27 secunde – 0.5 puncte Pentru un timp de masurare al NIBP = 28 secunde – 0 puncte | Maximal | Un timp cat mai redus de masurare al NIBP este necesar astfel incat compresia asupra antebratului pacientului sa fie de cat mai scurta durata. |
| 6. | Sa poata fi memorate minim ultimele 450 de date NIBP masurate. | Pentru memorarea ultimelor ≥ 500 masuratori NIBP – 3 puncte Pentru memorarea ultimelor intre 451 - 499 masuratori NIBP – 0.5 puncte Pentru memorarea ultimelor = 450 masuratori NIBP – 0 puncte | Minimal | O capacitate de memorare cat mai mare permite realizarea unui numar cat mai mare de masuratori, pentru un numar cat mai mare de pacienti. |
| 7. | Intervalul de masurare al respiratiei sa fie intre minim 0 – 240 respiratii/minut cu o acurate de minim +/-2% sau 2 respiratii/minut. | Pentru o valoare masurare a respiratiei ≥250 rpm – 3.5 puncte Pentru o valoare masurare a respiratiei intre 241 - 249 rpm – 0.25 puncte Pentru o valoare masurare a respiratiei = 240 rpm – 0 puncte | Minimal | O valoare cat mai mare a numarul de respiratii pe minut este necesara in vederea identificarii diferitelor patologii ale pacientilor. |
|  | Total | 25.00 |  |  |

2. ELECTROCARDIOGRAF 12 DERIVATII (6 CANALE) ADULTI

| Nr. Crt. | Caracteristici tehnice si de calitate (Factori de evaluare) | Punctaj maximal acordat | Tipul caracteristicii (a factorului de evaluare) | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | De tip TFT LCD cu diagonala de minim 7 inch cu gama de culori de 24 bit si rezolutie de 1280x800 pixeli | Pentru un ecran cu diagonala ≥ 12” – 2.5 puncte Pentru un ecran cu diagonala = 9” – 0.25 puncte Pentru un ecran cu diagonala = 7” – 0 puncte | Minimal | Este necesara o diagonala cat mai mare in vederea vizualizarii informatiilor afisate, a formelor de unda ECG, a ritmului cardiac, etc. |
| 2. | Capacitate de stocare de pana la 750 ECG in memoria interna | Pentru o memorie ≥ 800 ECG – 2.5 puncte Pentru o memorie intre 751 – 799 ECG – 0.25 puncte Pentru o memorie = 750 ECG – 0 puncte | Minimal | Este necesara o capacitate de memorare cat mai mare in vederea posibilitatii de a salva o cantitate ridicata de date fara a fi necesara descarcarea acestora constant pentru a elibera spatiul utilizat. |
|  | Total | 5.00 |  |  |

3. CONCENTRATOR DE OXIGEN 10 LITRI

| Nr. Crt. | Caracteristici tehnice si de calitate (Factori de evaluare) | Punctaj maximal acordat | Tipul caracteristicii (a factorului de evaluare) | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nivel de zgomot: maxim 50 dB | Pentru un nivel de zgomot ≤45 dB – 3 Pentru un nivel de zgomot intre 44 - 49 dB – 0.3 puncte Pentru un nivel de zgomot = 50 dB – 0 puncte | Maximal | Este necesar un nivel de zgomot cat mai scazut in vederea asigurarii protectie auditive a personalului utilizator si in vederea asigurarii conformitatii cu standardele in vigoare. |
|  | Total | 3.00 |  |  |

4. AUDIOMETRU

| Nr. Crt. | Caracteristici tehnice si de calitate (Factori de evaluare) | Punctaj maximal acordat | Tipul caracteristicii (a factorului de evaluare) | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Memorie interna pentru mai mult de 950 de teste | Pentru o memorie ≥ 1000 teste – 4 puncte Pentru o memorie intre 951 – 1000 teste – 0.25 puncte Pentru o memorie = 950 teste – 0 puncte | Minimal | Este necesara o capacitate de memorare cat mai mare in vederea posibilitatii de a salva o cantitate ridicata de date fara a fi necesara descarcarea acestora constant pentru a elibera spatiul utilizat. |
|  | Total | 4.00 |  |  |

5. MONITOR FUNCTII VITALE

| Nr. Crt. | Caracteristici tehnice si de calitate (Factori de evaluare) | Punctaj maximal acordat | Tipul caracteristicii (a factorului de evaluare) | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor pacient destinat pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici, ecran LED de minim 9 inch cu rezolutie de minim 1280 x 800 pixeli, interfata usor de utilizat | Pentru o diagonala ≥ 12 inch – 4 puncte Pentru o diagonala = 10 inch – 0.75 puncte Pentru o diagonala = 9 inch – 0 puncte | Minimal | Este necesara o diagonala cat mai mare in vederea vizualizarii informatiilor afisate, a formelor de unda ECG, a ritmului cardiac, etc. |
| 2. | Display cu afisaj de pana la minim 7 forme de unda si cu posibilitate de conectare a unui display extern | Pentru ≥10 forme de unda afisate – 3 puncte Pentru intre 8 – 9 forme de unda afisate – 0.5 puncte Pentru = 7 forme de unda afisate – 0 puncte | Minimal | Este necesara posiblitatea afisarii a cat mai multor forme de unda pe ecran in vederea asigurarii unei vizibilitati ridicate asupra informatiilor monitorizate. |
|  | Total | 7.00 |  |  |

6. ASPIRATOR CHIRURGICAL PORTABIL

| Nr. Crt. | Caracteristici tehnice si de calitate (Factori de evaluare) | Punctaj maximal acordat | Tipul caracteristicii (a factorului de evaluare) | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Debitul de aer aspirat sa fie de minim 60L/min. | Pentru un debit ≥60 litri / minut – 3 puncte Pentru un debit = 50 litri / minut – 0.25 puncte Pentru un debit = 45 litri / minut – 0 puncte | Minimal | Este necesar un aspirator cu un debit cat mai mare pentru a putea fi utilizat intr-o gama mai varianta de proceduri chirurgicale. |
| 2. | Nivelul de zgomot admis la 1 m sa fie de maxim 80 dB | Pentru un nivel de zgomot ≤60 dB – 3 puncte Pentru un nivel de zgomot intre dB – 0.2 puncte Pentru un nivel de zgomot = 80 dB – 0 puncte | Maximal | Este necesar un aspirator cu un nivel de zgomot cat mai scazut pentru a nu deranja personalul utilizator si pacientul in timpul actului medical. |
|  | Total | 6.00 |  |  |