                      ROMÂNIA                                                                                                    Neclasificat                                                                                                                                                          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                                         Exemplar unic       

 UNITATEA MILITARĂ 02460 SIBIU
CAIET DE SARCINI
· Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Caietul de sarcini pentru fiecare lot cuprind specificatiile tehnice ale echipamentelor si fac parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate minimale. Oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini va fi declarată neconformă şi va fi respinsă.

Nu se admite prezentarea pe post de propunere tehnica a caietulului de sarcini semnat / stampilat de ofertant, iar comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta indeplinirea cerintelor solicitate, sub sanctiunea declararii propunerii tehnice ca fiind neconforma. 

· Pentru toate produsele si echipamentele care fac obiectul prezentei achizitii, pentru orice referire la denumiri de produse si/sau servicii, marci de fabricatie, denumiri comerciale, denumiri de fabricatie, standarde, tehnologii de executie etc. si la orice alte referinte de natura tehnica a se intelege “sau echivalent”. Acest lucru este valabil pentru toate echipamentele din toate loturile prezentate în caietului de sarcini. 
1. Contextul realizării achiziției
Aprobarea listei de investiții pe anul 2026. 
Obiectivul general: dotarea cu echipamente medicale a spitalului, respectiv a pavilionului nou chirurgical din cadrul spitalului.
Informatii despre autoritatea contractanta
a) Informatii despre autoritatea contractanta 

Denumire oficială: Unitatea Militară 02460 - Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu  

Adresă: Blvd. Victoriei Nr. 46

Cod Postal: 550024

Cod fiscal: 4406096

Nr de telefon:  0269211209

Fax:  0269210577

E-mail: secretariat@spitalmilitarsb.ro; achizitii@spitalmilitarsb.ro  

Locul principal de prestare: Unitatea Militară 02460 - Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu  

Cod NUTS: RO126 SIBIU
2. Obiectul procedurii:

Achiziţie publică, în sistem concurenţial, de aparatură medicală.

Autoritatea contractata doreste achizitionarea de aparatură medicală și mobilier medical necesare desfasurarii activitatii specifice, defalcate pe 14 loturi, astfel: 
	Nr. lot.
	COD CPV
	DENUMIRE 
	U/M
	CANT.
	P.U. Lei, fara T.V.A.
	VALOARE Lei, fara T.V.A.

	1
	33111000-1
	Sistem de radiologie direct digital premium cu poziționare automata și detector de înaltă rezoluție
	cpl
	1
	1.457.000
	1.457.000

	2
	31682530-4
	UPS Aparat CT
	cpl
	1
	180.000
	180.000

	3
	33192150-8
	Pat terapie intensivă
	cpl
	5
	70.000
	350.000

	4
	33194000-6
	Dispozitiv pentru dezghețare pungi plasmă și încălzire pungi sânge
	cpl
	1
	35.700
	35.700

	5
	33100000-1
	Aparat de curățat cu ultrasunete
	cpl
	1
	19.000
	19.000

	6
	39151000-5
	Cărucior distribuție material steril/nesteril
	cpl
	2
	27.500
	55.000

	7
	33169500-6
	Platformă electrochirurgicală cu sistem de sigilare vasculară
	cpl
	2
	140.000
	280.000

	8
	33169000-2
	Trusă instrumentar (laparoscopie)
	cpl
	2
	58.828
	117.656

	9
	33192200-4
	Masă inox cu două polițe
	cpl
	4
	1.700
	6.800

	10
	33167000-8
	Lampă scialitică 
	cpl
	3
	37.030
	111.090

	11
	33192300-5
	Scaun recoltare sânge cu trei motoare
	cpl
	3
	16.450
	49.350

	12
	33192200-4
	Masă instrumentar Mayo cu control hidraulic
	cpl
	7
	4.200
	29.400

	13
	33169000-2
	Trusă microbiologie reconstructivă OMF
	cpl
	1
	44.530
	44.530

	14
	33169000-2
	Trusă supliment microbiologie reconstructivă OMF
	cpl
	1
	7.055
	7.055

	TOTAL GENERAL VALOARE LEI, fara T.V.A.  
	2.742.581


3. Specificatii tehnice
Lot nr. 1 Sistem de radiologie direct digital premium cu poziționare automata și detector de înaltă rezoluție 

DESCRIERE ȘI CONFIGURAȚIE/INVENTAR DE COMPLET

CONFIGURATIE:

- masa pacient

- generator inalta tensiune

- tub raze X

- colimator

- coloana port cupola cu fixare pe tavan
- stativ vertical

- detector digital (FD) mobil wireless.
- detector digital (FD) mobil wireless.
- consola imagística pentru vizualizare si prelucrare imagini

- accesorii

- conectivitate

1. MASA PACIENT

Capacitatea de a  examina pacienti cu greutate de minim 320kg

Dimensiuni blat masa: minim 250x80 cm

Deplasare motorizata pe verticala pe un domeniul de minim 35 cm

Excursia blatului mesei:

- longitudinal: minim 100 cm.

- transversal: minim 30 cm.

Acoperire pacient in axa longitudinala fara repozitionarea acestuia : minim 200 cm.

Grila antidifuzoare:

- numar de linii, minim 70/cm.

- raport grila: min. 12:1.

- grila focalizata pentru minim 100cm.

Absorbtie Rx (in mm Al echivalent la 100kV): maxim 0,5mm

Domeniul de acoperire al detectorului pe axa longitudinala : minim 95cm

Miscare sincronizata automata de urmarire a tubului Rx odata cu deplasarea pe verticala a mesei, cu mentinerea distantei sursa-imagine.

Miscare sincronizata automata a detectorului  la deplasarea pe longitudinala a tubului Rx, cu mentinerea centrarii.
Miscare sincronizata automata a detectorului la rotirea tubului Rx, cu mentinerea centrarii.

2. COLOANA PORT CUPOLA CU FIXARE PE TAVAN
Miscare pe verticala: motorizata si manuala.

Senzori de proximitate pentru prevenirea coliziunilor.

Viteza pentru miscarea motorizata: minim 10 cm/s.

Display multifunctional de tip touchscreen de minim 15", care sa permita:

· Reglarea parametrilor de examinare: kV, mAs, angulatie tub etc.;

· Afisarea distantei sursa-imagine;

· Afisare date pacient.

Deplasarea motorizata a tubului intre pozitiile presetate.

Miscare motorizata și manuala a standului coloana port cupola, cu pozitionare automata și sincronizare cu Bucky.

Centrarea automata a tubului Rx la detectorul din masa si la detectorul din stativul vertical.

Pozitionarea automata a tubului Rx prin programe de organ predefinite.

3.   STATIV VERTICAL BUCKY CU MISCARE MOTORIZATA CU DETECTOR DIGITAL WIRELESS

Miscarea sincronizata a ansamblului cupola - detector la deplasarea pe verticala a detectorului in pozitia de 0° sau de 90°.

Domeniu de deplasare pe verticala motorizata (centru detector-podea): minim 145cm

Cota maxima a centrului detectorului: minim 175 cm

Cota minima a centrului detectorului: maxim 35 cm

Miscare de inclinare automata cu domeniu minim de +90° la – 20°

Suport Bucky rotativ pentru expuneri pe diagonala detectorului (ex. antebrat)

Marimea suprafetei active: min. 42 x42 cm

Material de scintilatie: iodura de Cesiu

Matrice activa detector: minim 4200x4200 pixeli

Marime pixel: max.100 µm

Adancimea de achizitie: min.16 biti 

DQE maxim: min. 70%

MTF max la lip/mm: minim 70%

Greutate detector: maxim 4,0kg

Greutate suportata de detector in pozitia 
stand in picioare pe detector: min.100 kg

Greutate suportata de detector in pozitia 
asezat pe detector: min.145 kg

Timp de operare cu baterie pentru utilizare 
normala: minim 900 de imagini sau minim 6 ore

lncarcare automata baterie: minim la 
statia de incarcare de la masa de pacient si la stativul vertical

Pentru o manipulare usoara si sigura 
detectorul trebuie sa fie prevazut cu maner sau rama  cu maner
Transmitere date pentru imagine completa (full      image): maxim 10 sec
Grila antidifuzoare focalizata la 180cm

-minim 85 L/cm

-raport grila: min. 12:1

Miscare sincronizata a ansamblului tub Rx-detector la deplasarea pe verticala
Control automat al expunerii

Absorbtie Rx (in mm Al echivalent la 100kV): max. 0,6 mm

Distanta capac stativ-detector: maxim 4,5 cm

4.   GENERATOR RX

Generator de inalta frecventa

Putere de iesire generator: minim 80kW 

Curent anodic maxim la 100kV: minim 800 mA

Domeniul tensiune anodica: min. 40-150kV

Domeniul mAs: minim (1-630 mAs)

Precizie: la kV cel mult ± 2,5%, la mAs cel mult ± 3% + 0.1mAs

5.   ANSAMBLU TUB RAZE X

Tensiune maxima  de expunere: minim 150kV conform IEC60613

Dimensiune focar mic (conform IEC 60336): max. 0,6 mm

Dimensiune focar mare (conform IEC 60336): max.1,2 mm

Capacitate de stocare a caldurii anodei: minim 400 kHU

Rata de disipare a caldurii pe anoda:minim 100 kHU/min 

Capacitate de stocare a caldurii cupolei Rx: min. 1,3 MHU

6. COLIMATOR

Localizator de lumina camp intreg cu tehnologie LED

Prefiltrare cu filtre de Cu si Al : min. 3 filtre 

Pozitionare motorizata si manuala filtrelor

Rotire: min ± 45º

Comanda motorizata si manuala a colimatorului

Banda de masurare integrata pentru verificarea distantei focar-obiect

Recunoasterea automata a formatului de detector si a marimii colimate

Camera de supraveghere pacient cu functia avertizare miscare pacient

7.  DETECTORUL DIGITAL PLAT MOBIL DE TIP WIRELESS PENTRU MASA DE PACIENT SI PENTRU EXPUNERI LIBERE

Marimea suprafetei active: min. 42 x42 cm

Material de scintilatie: iodura de Cesiu

Matrice activa detector: minim 4200x4200 pixeli 

Marime pixel: max.100 µm

Adancimea de achizitie: min.16 biti

DQE maxim: min. 70%

MTF max la 1 lp/mm: minim 70%

Greutate detector: maxim 4 kg

Greutate suportata de detector in pozitia stand in picioare pe detector: min.100 kg

Greutate suportata de detector in pozitia asezat pe detector: min.145 kg

Timp de operare cu baterie pentru utilizare normala: minim 900 de imagini sau minim 6 ore

Incarcare automata baterie: minim la statia de incarcare de la masa de pacient  si la stativul vertical

Pentru o manipulare usoara si sigura detectorul trebuie sa fie prevazut cu maner sau rama rama cu maner 

Transmitere date pentru imagine completa (full image): maxim 12 sec
Grila pentru radiografii libere (in afara mesei) efectuate cu detectorul wireless cu sistem de prindere pe detector:

-focalizata la minim 100cm

- grila multiliniara, min.80 L/cm

- raportul grilei: min. 5:1
 

8. CONSOLA IMAGISTICA

Capacitatea de stocare imagini: minim 10.000 imagini

Statia de imagistica trebuie sa includa urmatoarele :

Procesor : minim dual core si minim 3,0 GHz sau echivalent

RAM : minim 16GB

Tastatura si mouse

Sistem de operare : Windows 10 sau mai mare

Minim 2 porturi USB 

Posibilitatea extragerii datelor de pacient din reteaua RIS/HIS 

Posibilitatea de inregistrare de urgenta

Administrarea datelor de imagine, studiu, pacient

Acces protejat prin parola

Selectare si configurarea programe de organe

Minim 2500 programe de organe

Posibilitatea selectarii parametrilor de generator 

Functii de postprocesare imagine:minim rotire, zoom, ferestre pentru contrast/stralucire, inversare alb/negru   

Procesare prin filtrare multispatiala pentru imagistica precisa de detalii chiar si in cazul organelor cu diferente mari in absorbtia Rx (ex. os si tesuturi moi).

Masurare de unghiuri si distante

Functii de text, minim: marcare stanga/dreapta, comentarii pe imagine, markeri

Pachet software pentru aplicatii ortopedice permite achizitionarea automata a pana la 4 imaginii consecutive, ale coloanei, membrelor inforioare, la stativul vertical si le compune automat intr-o imagine de ansamblu

Grila virtuala.

Supresie artefacte grila.

Supresie osoasa.

Inscriptor CD/DVD .

Exportul datelor de imagine la inscriptorul CD/DVD minim in format DICOM :min.12 biti

Functii DICOM-minimal: DICOM Send, DICOM Print, DICOM- Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/MPPS

Raport de doza structurat DICOM

Posibilitate trimitere imagini in retea

Export imagini prin USB in formate: min. DICOM, 

Filmare automata si selectiva cu format virtual de film

Cos (Recycle bin) pentru imaginile rejectate

Program de statistica imagini rejectate

9. MONITOR VIZUALIZARE IMAGINI 

Monitor color sau alb negru, cu ecran plat

Marime ecran: minim 23”

Matrice imagine: minim 2MP

Stralucire: min 260 cd/m²

Contrast minim 900:1

10 STATIE POSTPROCESARE.

Licenta postprocesare DICOM, cu instrumente de masurare avansata (unghi Cobb) si prelucrare 3D (min. MPR) – cel putin 1 buc.

Editare LUT (Look Up Table) 

Preseturi de ferestre (Windowing) pe diverse zone

Licenta vizualizare si prelucrare imagini cel putin de la alte modalitati: min. CT, RMN, US

Generare rapoarte cu  texte prestabilite de catre diagnostician

Inscriptionare pe CD/DVD in format DICOM si cu program de vizualizare inclus

Imprimare in standard DICOM sau imprimante multifunctionale cu sistem operare Windows – sau echivalent

Hardware minimal pentru Statie: - 1 procesor multicore, min. 2900 MHz;

min. 16 GB RAM

min. 6 porturi USB

Sistem de operare Windows 10 sau echivalent

1  HDD min. 1TB

1 unitate DVD-RW

1 placa video min. 1 GB memorie

1 monitor medical, min.  24“, preset DICOM, complianta cu sectiunea 14 si marca CE dispozitiv medical

Tastatura, mouse

UPS – minim 1 buc

11. ACCESORII

DAP-metru integrat pentru masurarea produsului arie-doza

-produsul arie-doza sa fie afisat la interfata de utilizator touch-screen si sa fie inregistrat in raportul examinarii

Unitate automata de inscriptionare imagini CD/DVD tip robot, aplicatie de vizualizare DICOM si imprimare color pe fiecare CD/DVD - 1 buc.

Imprimanta filme de imagistica medicala, DICOM,  pentru formate min. 35x43, 25x30, 20x25. Cel putin un pachet de filme din fiecare format. - 1 buc.

Maner lateral la stativul vertical pentru pozitionare optima in examinarile de torace 

Maner oblic pentru masa de pacient

Curea de compresie pentru masa de pacient

Birou pentru consola imagistica

Sistem de comunicare bidirectionala intre camera de comanda si camera sistemului Rx 

Comutator manual pentru eliberarea radiațiilor

Tablou electric, trasare si mascare cabluri

Suport pentru pozitionarea pacientului

Doua seturi radioprotectie (sort, gulet tiroida, protectie gonade).
Becuri avertizare
Senzori usi

Montarea coloanei port tub pe tavan va fi executata exclusiv din materialele furnizorului de aparatura in asa fel ca sa nu aduca nici o modificare instalatiilor/cablurilor/tevilor etc. existente pe tavan.

Tavan fals cu  suporti adaptati la corpurile de iluminat si alte elemente (aer cond., ventilatie etc.) existente in  camera de expunere .
Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România şi să prezinte minim următoarele documente:

Declaraţie de conformitate CE


Autorizaţie de securitate radiologică, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea 111/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

-Autorizaţie de furnizare, pentru produsul respectiv, emisă de CNCAN
Termen de livrare: in maxim 90 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condiţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit (minim 5 zile instruire)

Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni, asiguare de piese si service pana la 10 ani

Service asigurat gratuit in perioada de garantie.

Timp maxim de intervenţie în perioada de garanţie 48 de ore de la solicitarea telefonica sau scrisa a beneficiarului în timpul programului normal de lucru  

Lot nr. 2 UPS Aparat CT 

DESCRIERE ȘI CONFIGURAȚIE/INVENTAR DE COMPLET

Parametrii  tehnici si functionali:
Descrierea produsului:

UPS TRIFAZAT  CU TRANSFORMATOR DE IZOLARE GALVANICA PE IESIRE – transformator montat in carcasa UPS-ului
- Putere 200kVA / 180kW 

 Specificatii Intrare

- Intrare Trifazata  / Iesire Trifazata 400Vac ( 3F + N)
- plaja tensiunii de intrare fara utilizarea acumulatorilor:

  +20%, -25% - la full load
- frecventa 50/60 Hz 

- toleranta frecventa intrare 45 – 65Hz

- Pornire progresiva a invertorului de la 0 la 120 secunde (CONFIGURABIL)

Specificatii iesire 

            - Putere Nominala – 2000kVA

            - Putere Activa – 180 kW

            - Factor de putere 0.9

            - Tenisune iesire 400V 3F+N ( configurabil intre 380V – 415V)

            - Frecventa 50 / 60 Hz selectabil 
            - Suprasarcina intre faze 

              110% 60 min, 125% 10 min, 150% 1 min, 200% pentru 6 sec

            - Stabilitate statica  ±1 % 

            - Stabilitate dinamica ±5 % 

            - Factor de varf (EN 62040-3) – 3:1

            - Distorsiune tensiune : 

                                            sarcina liniara     ≤1%

                                sarcina neliniara ≤3% EN 62040-3

             -Eficienta din baterii – 95%
Specificatii BY-PASS

Tensiune nominala 400 Vca  3fase + N (configurable from 360 V 420 V)
Frecventa nominala 50 sau 60 Hz (selectabil)
Suprasarcina 110% for 60 minutes, 125% for 10 minutes, 150% for 1  

               Minute

Eficienta in modul de lucru ONLINE

               75% - 93,5

               50% - 93,5

Eficienta in modul de lucru in Stand-By

                100% - 98

Nivel de zgomot la 1 m in modul Online cu sarcina 100% - 68dbA

- marcaj CE conform Regulamentului European

Dimensiune MAXIMALA UPS cu transformator de izolare galvanica instalat in carcasa UPS-ului :

· Lungime – 800 mm

· Adancime - 800 mm

· Inaltime -    1900 mm

· Greutate –830 kg

Dimensiunea maximala a Ups-ului este conitionata de accesul in camera tehnica.

Grad de protective IP 20

Autonomie 14 minute la sarcina de 140kW sau 9 minute la 180kW

Tipologie acumulatori VRLA – LONG LIFE 10 ani

Comunicare – SNMP, USB, RS232

Caldura disipata (KW) la sarcina de 100% - 13,5 kW

                                                                 75% -   9,4 Kw

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-
Fiabilitate ridicata

-
Siguranta in functionare

-
Certificat de conformitate

-
Marcajul CE

-
IEC EN 62040-1; IEC EN 62040-2; IEC EN 62040-3

-
Declaratia de performanta din partea producatorului

Conditii privind conformitatea  cu standarde relevante:

-
Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO 9001, 14001, 45001, norme europene

Conditii de garantie si postgarantie:

-
Certificat de garantie minimã : 3 ani

-
Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor)

-
Oferta include o revizie anuala pe perioada garantiei

Alte conditii cu caracter tehnic: 

INSTALATIA ELECTRICA PENTRU INTEGRAREA UPS-ULUI in RETEAUA BEEFICIARULUI

a.
Tablou electric pentru integrarea UPS-ului in reteaua beneficiarului si care sa contina minim :

-
Intrerupator automat reglabil  de 630A 4 poli pentru alimentarea UPS-ului

-
Intrerupator automat reglabil  de 630A 4 poli pentru conectarea iesirii ups-ului

b.
Instalatia electrica, distanata intre UPS si tabloul de conectare 

10 m, se va utiliza cablu de cupru flexibil dupa cum urmeaza:

-
2 x 150 mm / faza x 3 faze

-
1 x 150 mm / Nul 

-
1 x150 mm / Pamantare

-
Pat de cablu metalic
Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România şi să prezinte minim următoarele documente:

Declaraţie de conformitate CE

Directive europene: LV2014/35/EU (joasă tensiune); EMC 2014/30/EU (compatibilitate electromagnetică)
Directive șistandarde: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Conform cu RoHS
Clasificare conform IEC 62040-3: VFI – SS – 111
Termen de livrare: in maxim 60 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condiţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit

Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 36 de luni, asiguare de piese si service pana la 10 ani

Service asigurat gratuit in perioada de garantie.

Timp maxim de intervenţie în perioada de garanţie 48 de ore de la solicitarea telefonica sau scrisa a beneficiarului în timpul programului normal de lucru  

Lot. Nr. 3 Pat terapie intensivă
DESCRIERE ȘI CONFIGURAȚIE/INVENTAR DE COMPLET

Platforma pentru susținerea saltelei trebuie să fie alcătuită din patru secțiuni: trei mobile și una fixă, asigurând o flexibilitate optimă pentru poziționarea pacientului.

Structura metalică a patului trebuie să fie realizată din oțel de înaltă rezistență, tratat împotriva coroziunii și acoperit cu un strat de poliester aplicat electrostatic, asigurând durabilitate sporită, rezistență la uzură și compatibilitate cu agenții dezinfectanți utilizați în mediile medicale.
Materialul platformei trebuie să fie din polipropilenă cu rezistență ridicată la uzură, șocuri mecanice și substanțe chimice utilizate pentru dezinfecție, garantând o durată lungă de utilizare fără deformări
Secțiunea spătarului trebuie să fie radiotransparentă și prevăzută cu un spațiu dedicat pentru caseta radiologică, permițând efectuarea radiografiilor fără a muta pacientul.

Structura suportului pentru saltea trebuie să fie netedă, ușor de curățat și dezinfectat, eliminând riscul de contaminare.

Lateralele de protecție trebuie să asigure protecție continuă pe toată lungimea patului, fiind fabricate din polipropilenă de înaltă rezistență, un material durabil, ușor de curățat și compatibil cu dezinfectanții utilizați în mediile medicale, oferind astfel siguranță optimă pentru pacient.

Patul trebuie să aibă un grad de protecție IPX6W, permițând igienizarea eficientă cu ajutorul mașinilor de spălat mobilier medical. Această caracteristică asigură un nivel ridicat de decontaminare, contribuind la reducerea infecțiilor nosocomiale și menținerea unui mediu sigur în unitățile medicale.

Patul trebuie să fie echipat cu cinci motoare electrice având următoarele caracteristici pentru o performanță optimă:

•
Motoarele de ridicare-coborâre: forță de lucru minim 8000N, asigurând o ridicare lină și sigură;

•
Motorul secțiunii spătarului: forță de lucru minim 4000N pentru ajustare fără disconfort pentru pacient;

•
Motorul secțiunii pentru coapse: forță de lucru minim 4000N pentru poziționare ergonomică;

•
Motorul pentru înclinarea laterală: forță de lucru minim 4000N pentru adaptabilitate sporită la necesitățile pacientului.
Unitatea de comandă trebuie să fie echipată cu un sistem electronic de protecție termică, care întrerupe alimentarea pentru prevenirea supraîncălzirii și protejează componentele electronice.

Nivelul de zgomot generat în timpul mișcărilor patului trebuie să fie sub 48 dB, garantând un mediu liniștit pentru pacient și personalul medical.

Dimensiuni externe ale patului (inclusiv sistemele de protecție laterală, lxL): maxim 104x220cm.

Suportul pentru saltea trebuie să fie extensibil cu minim 27 cm pentru acomodarea pacienților înalți, eliminând disconfortul cauzat de dimensiuni insuficiente.

Interval de reglare al înălțimii: 46 – 83cm

O coborâre cât mai joasă a patului asigură un grad de siguranță ridicat pacientului iar o înălțime maximă de peste 90cm asigură o poziție de lucru confortabilă pentru personalul medical.

Sarcina sigură de lucru trebuie să fie de minim 250 kg pentru a permite utilizarea de către pacienți cu greutăți variate, fără a compromite siguranța.

Greutatea maximă a pacientului trebuie să fie de minim 240 kg, asigurând compatibilitatea cu o gamă extinsă de utilizatori.

Garda la sol trebuie să fie de minim 5 cm pentru a permite accesul în cadrul procesului de curățenie

Înălțimea panourilor laterale trebuie să fie de minim 41 cm pentru protecția pacientului împotriva căderilor accidentale

Unghi de înclinație pentru poziția Trendelenburg: minim 14°

Unghi de înclinație pentru poziția Anti Trendelenburg: minim 15°

Unghi de înclinație pentru secțiunea spătarului:minim 68°

Unghi de înclinație pentru secțiunea coapselor: minim 38°

Unghi de înclinație pentru poziția Fowler: minim 16°

Intervalil de reglare al înclinației laterale: - 25° /  25°

Secțiunea spătarului trebuie să fie glisantă pentru protejarea pacientului împotriva forțelor de forfecare și reducerea riscului de apariție a escarelor

Distanța de compensare pe care spătarul o realizează în timpul mișcării de glisare să fie de minim 10cm

Dotat cu 4 roți duble cu diametrul de 150mm și sistem de frânare centralizat

A cincea roată centrală cu diametrul de 125 mm, proiectată pentru a îmbunătăți manevrabilitatea patului în spații înguste și pentru a facilita transportul acestuia pe distanțe lungi

Patul trebuie să fie echipat cu patru pedale de frână fabricate din material metalic cromat, fiecare având marcaje de culoare distincte pentru cele trei poziții de blocare (frânare completă, eliberare și direcție controlată), asigurând astfel o operare intuitivă și sigură

Cel puțin o roată cu acoperire conductivă pentru descărcarea electrostatică

Patul să aibă echipate următoarele elemente de control: 

•
Telecomandă cu ecran LCD ce permite vizualizarea tuturor funcțiilor, pozițiilor și erorilor

•
Panouri de comandă cu ecran LCD integrate în lateralele de protecție (2 pe interior pentru pacient și 2 pe exterior pentru personalul medical)

•
Panoul de control pentru personalul medical – pentru a evita deteriorarea prematură a panoului, acesta să fie amplasat la nivelul tăbliei pentru pentru 

•
Pedală pentru ajustarea înălțimii și a înclinației laterale, asigurând o operare rapidă și ergonomică pentru personalul medical

Pentru e evita modificarea accidentală a setărilor și a parametrilor, telecomanda să prezinte 3 nivele de control ale funcțiilor: pentru pacient, pentru personalul medical și pentru personalul tehnic

Pentru a eficientiza timpul de lucru al personalul medical, deblocarea tuturor funcțiilor ale telecomenzii să se realizeze rapid prin apropierea acesteia de panoul lateral și crearea unui contact magnetic 

Atunci când telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă mai mare de 10 secunde, nivelul de control implicit la care să revină este cel al pacientului. 

În acest fel se evită erorile cauzate de situațiile în care se poate omite setarea nivelului pacientului și operarea incorectă a telecomenzii de către acesta

Nivelul de control pentru personalul tehnic să permită vizualizarea rapidă a tuturor erorilor și alarmelor declanșate. 

În acest mod, în cazul unor defecțiuni tehnice, procesul de diagnosticare și depanare este unul rapid și eficient. Prin urmare, timpul de inutilizare a patului este unui cât mai scurt

Patul să dispună de o funcție care să permită personalului medical să opereze liber toate funcțiile telecomenzii, fără a influența setările făcute asupra nivelului de control al pacientului, respectiv statusul funcțiilor blocate sau alte limite setate.

În acest mod, personalul medical economisește timp și se asigură un grad de siguranță ridicat.

Pentru a obține o poziționare precisă și un timp de lucru redus, panoul de control integrat să prezinte  poziții presetate pentru spătar la cele 3 înclinații: 15°, 30° și 45°

Pentru o bună vizibilitate pe parcursul nopții și o identificare rapidă, butoanele panourilor integrate să prezinte un contur luminos

Cablajele electrice să fie integrate în structura metalică a patului pentru a evita deteriorarea acestora în timpul transportului și a proceselor de dezinfectare cu substanțe chimice

Panoul lateral să prezinte bilateral un suport special pentru depozitarea telecomenzii ce fixează îmbinarea cu cablajul electric 

! În acest fel se asigură o depozitare corectă a telecomenzii, fără a exista riscul deteriorării acesteia în timp.

Bilateral, la nivelul suportului pentru saltea, să existe două compatimente speciale pentru depozitarea telecomenzii utilizate în cazul în care nu este recomandat ca pacientul să aibă acces la aceasta

Patul să fie echipat cu 4 conuri de amortizare pentru protecție împotriva ciocnirii cu obiectele din jur. Conurile să aibă o construcție specifică astfel încât să asigure o protecție pe direcție orizontală, cât și pe verticală

Patul să fie dotat cu un sertar special pentru depozitarea lenjeriei curate

Suportul să poată susține o greutate de până la 15Kg

La nivelul suportului pentru lenjerie, să poată fi depozitat și panoul de comandă pentru personalul medical, pentru a evita uzura prematură a acestuia

La nivelul tăbliei pentru picioare, patul să fie echipat cu un suport special pentru numele pacientului

Patul să fie echipat cu acumulator Li-Ion care să asigure buna funcționalitate a patului atunci când acesta nu este conectat la o sursă de curent

Acumulatorul să fie poziționat astfel încât să ofere un acces facil personalului tehnic în cazul lucrărilor de reparație și mentenanță, scurtând astfel timpul de intervenție asupra patului

Acționarea poziției CPR să fie realizată prin 2 metode: 

•
electric – prin apăsarea simultată a două butoane pe panoul de comandă integrat în lateralele de protecție sau cu ajutorul telecomenzii LCD     

•
mecanic – acționarea unei manete localizată bilateral la nivelul spătarului și marcată cu portocaliu

Considerând eforturile actuale de protecție a mediului, toate componentele electrice utilizate în

cadrul construcției patului să nu conțină substanțe periculoase interzise în conformitate cu Directiva RoHS-II 2011/65/UE

Patul să fie echipat cu un sistem de alarmă ce atenționează personalul medical atunci când pedala de frână este deblocată fără a întrerupe mai întâi alimentarea electrică.

Patul să fie echipat cu 6 șine metalice DIN poziționate bilateral pentru suportul accesoriilor și al aparaturii medicale (pungă pentru urină, monitor de pacient, injectomat etc) și 2 șine metalice DIN poziționate la nivelul tăbliilor cap - picioare

Patul trebuie să fie echipat cu un sistem de cântărire precis, integrat și certificabil conform standardelor OIML R76:2006 și EN 45501:2015, pentru monitorizarea exactă a greutății pacientului

Controlul cântarului și afișarea valorilor să se realizeze cu ajutorul unei telecomenzi separate de cea pentru controlul pozițiilor, cu ecran cu diagonala de minim 5cm

Sistemul de cântărire să dispună de funcția de auto compensare care să permită adăugarea sau îndepărtarea obiectelor de pe pat, fără a modifica greutatea măsurată a pacientului

Acuratețe pentru măsurarea greutății: maxim 200g

În situațiile în care este necesar, cântarul trebuie să poată afișa valoarea măsurată cu o rezoluție de 100 g pentru o perioadă determinată de timp, după care afișarea revine automat la rezoluția standard de 200 g

Interval minim și maxim de măsurare al greutății:                 4 – 260Kg

Patul să fie dotat cu un sistem de iluminare care să fie acționat atunci când pacientul părăsește patul. La părăsirea patului pe parcursul nopții, acest sistem ghidează pacientul către pat, reducând riscul de rănire al acestuia

Patul trebuie să permită montarea și susținerea buteliilor de oxigen cu capacitatea de 2 l la nivelul lateralelor de protecție

La nivelul lateralelor de protecție și al tăbliilor trebuie prevăzut un suport cu minimum 5 compartimente, care să permită fixarea și organizarea tuburilor de dren sau a accesoriilor echipamtelor. Suportul trebuie să poată fi montat pe orice porțiune de-a lungul lateralelor și tăbliilor

La nivelul tăbliei pentru picioare, patul să fie echipat cu o măsuță cu clipboard integrat pentru fișa pacientului. 

Măsuța să aibă o capacitate de susținere de minim 15Kg

Patul să fie echipat cu un stativ pentru perfuzie reglabil pe înălțime, cu 4 cârlige ce susțin minim 3Kg per cârlig. Coloana stativul de ridicare să prezinte o înclinație de 45° pentru a evita ciocnirea cu echipamentele poziționate pe perete la reglarea înălțimii patului

Patul să fie echipat cu saltea activă cu presiune alternantă

Caracteristici saltea activă cu presiune alternantă

Dimensiunile saltelei trebuie să fie de 200 x 88 x 18 cm, cu o toleranță de ±1%

Greutatea saltelei nu trebuie să depășească 10 kg

Salteaua trebuie să fie prevăzută cu minim 20 de celule independente

În zona capului, salteaua trebuie să aibă minim 3 celule statice pentru confort suplimentar

Prin deconectarea individuală a celulelor statice din zona capului, pacientului să poată fi poziționat în decubit ventral fără a infleunța mișcarea alternantă a restul celulelor 

Sistemul de conexiune trebuie să includă supape auto-închidere pentru menținerea presiunii și prevenirea pierderilor de aer

Tuburile de conectare trebuie să fie flexibile, rezistente la îndoire și prevăzute cu un sistem de siguranță pentru transport

Salteaua trebuie să fie echipată cu un sistem de ventilație de urgență CPR pentru evacuarea rapidă a aerului în caz de resuscitare cardiopulmonară

Celulele saltelei trebuie să fie fabricate din nylon cu acoperire din poliuretan termoplastic (TPU) pentru a asigura rezistență ridicată la uzură și flexibilitate

Husa trebuie să fie realizată din material bi-elastic PU, biocompatibil și rezistent la dezinfectanții medicali

Baza saltelei trebuie să fie permanent umflată pentru prevenirea „bottoming out” și asigurarea suportului constant

Salteaua trebuie să aibă o capacitate maximă de susținere de cel puțin 250 kg

Greutatea unității de control nu trebuie să depășească 3 kg

Unitatea de control trebuie să permită trei moduri de funcționare: presiune alternativă, mod static și mod de îngrijire

Sistemul trebuie să permită selectarea a patru cicluri de alternare a presiunii: 5, 10, 15 și 20 minute

Unitatea trebuie să fie echipată cu senzori digitali care detectează masa corporală și mișcările pacientului pentru ajustarea automată a presiunii

Funcția de blocare automată a tastelor trebuie să se activeze după cel mult 30 secunde pentru prevenirea ajustărilor accidentale

Salteaua trebuie să fie adecvată pentru prevenția și tratamentul escarelor de grad IV

Conectorii trebuie să fie echipați cu un mecanism de eliberare rapidă și supape auto-închidere pentru întreținere și transport facil

Salteaua trebuie să fie echipată cu un sistem de alarmă integrat pentru presiune scăzută. Sistemul de alarmă trebuie să includă semnalizare vizuală și sonoră. 

Trebuie să existe o alarmă sonoră pentru avertizarea în cazul unei defecțiuni de alimentare

Materiale testate pentru biocompatibilitate conform standardului DIN EN ISO 10993.

Caracteristici saltea pasivă

Dimensiuni saltea: 90x200mm (±5%)

Grosime saltea: minim 16cm

Patul să fie echipat cu saltea antiescară din două straturi de spumă vâscoelastică care în poziția Fowler distribuie presiunea uniform asupra spatelui, fesierilor și a călcâielor.

Baza saltelei încorporează un strat fin de perforații sub forma unor incizii circulare fine parțial goale și parțial pline cu spumă rece

Salteaua trebuie să fie prevăzută cu ranforsări perimetrale, asigurând un suport optim și siguranță sporită pentru pacient atunci când acesta se așază pe marginea patului sau se mișcă pe timpul nopții. Consolidarea structurii pe contur previne alunecarea accidentală a pacientului de pe pat sau împotriva lateralelor de protecție

Densitatea spumei pentru cele 2 straturi să fie de: 55/40  kg/m³ (±5%)

Husa saltelei să fie:

•
ignifugă 

•
impermeabilă

•
antibacteriană
Echipamentul să prezinte certificat de conformitate CE emis de un organism notificat și/sau Declarație de conformitate CE emisă de către producător, conform regulamentului MDR 2017/745.

Furnizorul să prezinte autorizație de funcționare emisă de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru activitatea de import și distribuție. Aceasta trebuie să includă numele producătorului pentru care se ofertează produsul.

Furnizorul să prezinte autorizație de funcționare emisă de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru activitatea de instalare și mentenanță pentru categoria de produse oferatate.

Furnizorul să prezinte un certificat de instruire emis de către producătorul echipamentului privind activitatea de mentenanță și service pentru modelul de pat ofertat.
Toate datele solicitate prin specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii.
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Livrare și transport

Furnizorul are obligația de a asigura transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operațiuni incluse în preț




Documente însoțitoare: manual de utilizare în limba română


Garanție

Perioada de garanție oferită este de minim 48 luni




Timp de intervenție de maxim 48 ore de la primirea informării din partea autorității contractante

Post-garanție

Producătorul va asigura piese de schimb pentru o perioadă de minim 15 ani




Timp de intervenție de maxim 48 ore de la primirea informării din partea autorității contractante

Instruire personal

Furnizorul va asigura instruirea personalului medical în vederea utilizării echipamentului la livrare în minim 3 serii și ori de câte ori este necesar

Lot. Nr. 4 Dispozitiv pentru dezghețare pungi plasmă și încălzire pungi sânge
DESCRIERE ȘI CONFIGURAȚIE/INVENTAR DE COMPLET
DISPOZITIV PENTRU DEZGHETAREA PUNGI PLASMA SI INCALZIRE PUNGI DE SANGE 
Date tehnice:

  - Capacitate: 1-4 pungi (in urgenta, 8)

  -Capacitate de incarcare: 9L

  -Interval de temperature; +37C pana la  +45C;
  - Alarma acustica;

  - Alarma la depasirea temperaturii;

  -Display usor de vizualizat;

  -Capac transparent;

  -Functie de agitare cu padela;

  -Multiple sonde de monitorizare a evolutiei temperaturii;

  -Pungile de produs sunt asezate orizontal , intre pernele de apa cu rol de incalzire;

  -Pernele de apa sunt orizontale pentru a permite vizibilitate totala a pungilor de produs (pentru a face vizibile orice urma de scurgere inainte ca utilizatorul sa manipuleze punga de produs);

  -Aplicatii pentru:

Plasma, sange, incalzirea celulelor stem; 

Program „Plasma” 45C in 20 de minute si program  „Sange” 37C in 15  minute .

  -100% constructie din plastic =fara coroziune!

  -Protectie impotriva contaminarii produsului;

  -Functie de autotestare integrata;

  -Dimensiuni: (WxExH): 340x600x320mm; greutate: 18kg

  -Frecventa/alimentare:50/60Hz; 230 V;

  -Timpi de dezghetare:

+45C 

1 Punga: 12minute 

2 Pungi: 12 minute 

3 Pungi: 15 minute

4 Pungi: 15 minute

+37C

1 Punga: 14 minute

2 Pungi: 14,5 minute

3 Pungi: 19,5 minute 

4 Pungi: 19,5 minute\

Se solicită ca produsul ofertat să dețină atât autorizație de punere pe piață, respectiv Certificat ANMDM căt și Certificat/Declarație de conformitate CE (conform Directivei 93/42/EEC).
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 

Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.

Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot. Nr. 5 Aparat de curățat cu ultrasunete
UNITATE DE CURĂȚARE CU ULTRASUNETE -  -1 BUCATĂ

Capacitate cuvă de curătare: aprox. 28 litri

Bazin spălare realizat integral din oțel inoxidabil (AISI 304), având dimensiunile interne de: 500 (L) x 300 (l) x 200 (h) mm ± 5 %

Dimensiuni exterioare: 535- 600 (L) x 325-330 (l) x 400 -425(h) mm ± 5 %

Greutate netă: maxim 15 kg

Carcasă să fie realizat din oțel inoxidabil AISI 304, să aibă scurgere, posibilitatea selectării intervalului de timp de la 1 la 30 minute plus funcție de operare continuă, să aibă sistem de încălzire încorporat cu reglaj al temperaturii minim 20 -80 °C

Să aibă cel puțin 8 traductori, frecvența ultrasunetelor minim 35kHz, controlată automat

Alimentare 220-230V/50Hz, putere: max. 1200W

Coșul de intrumentar să fie din oțel inoxidabil și să aibă dimensiunile apx. 455x245x50mm.
COȘ DIN OȚEL INOXIDABIL – 1 BUCATĂ

CAPAC DIN OȚEL INOXIDABIL – 1 BUCATĂ
Se solicită ca tehnologiile de dezinfecție și curățenie  pentru limitarea IAAM ofertate să dețină atât autorizatie de punere pe piată, respectiv CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ANMDM ( dacă  există dispozitive medicale) cât şi CERTIFICAT/DECLARATIE DE CONFORMITATE CE (CERTIFICAT ISO9001/ISO 13485 sau clasa II în conformitatea cu Standardul EN 61010 sau echivalent, certificat de marcaj european-CE sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC) .

Cerinţele care indică o anumită origine, sursa, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, o licența de fabricație sunt însoţite de mențiunea „sau echivalent”.
Toate datele solicitate prin specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii.
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 

Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni de la punerea in functiune
Service asigurat gratuit în perioada de garanție.

Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot. Nr. 6 Cărucior distribuție material steril/nesteril

CARUCIOR DISTRIBUȚIE MATERIAL STERIL/NESTERIL 

Dimensiuni aproximative carucior capacitate 6 STU  (1 STU = 600x 300 x 300 mm  (± 2 %):

Lungime: 970 -985  mm

Latime:   750 -751  mm

Inaltime: 1470- 1471 mm

Sa fie destinat pentru transportul materialelor sterile/nesterile.

Sa fie realizat dintr-un corp robust, oțel inox de calitate înaltă, cu perete unic, ușor de curățat și dezinfectat.

Sa dispună de 4 roți, 2 dintre ele cu frână, diametru de 160 mm

Sa fie prevăzut cu 2 rafturi detașabile și cu uși închise, laturile din interiorul căruciourului sunt prevăzute cu 4 elemente de fixare, pentru cele 2 rafturi detașabile.

Partea inferioară a căruciorului  prevăzută cu un strat ce izolează fonic și conferă rezistența  căruciorului.

Ușile din perete dublu și balamale care pot pivota la 270 grade, dotate cu manere verticale (câte 2 de fiecare parte) pentru manevrarea acestuia chiar și cu ușile deschise.

Căruciorul este prevăzut în partea inferioară cu margine de protecție la care se poate atașa un dispozitiv de remorcare la șașiu.

Sa dispună de protecție împotriva loviturilor.

Căruciorul se deplasează pe 4 roți: 2 roți cu frâne și 2 roți  fixe, încastrate în carcase cromate.

Garniturile de la ușă să asigure o protecție împotriva prafului.
Se solicită ca  tehnologiile  de dezinfecție și curățenie  pentru limitarea IAAM ofertate să dețină atât autorizatie de punere pe piată, respectiv CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ANMDM ( dacă  existâ dispozitive medicale) cât şi CERTIFICAT/DECLARATIE DE CONFORMITATE CE (CERTIFICAT ISO 11607- 2-2006/ISO 13485 sau echivalent, certificat de marcaj european-CE sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC) 

Cerinţele care indică o anumită origine, sursa, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, o licența de fabricație sunt însoţite de mențiunea „sau echivalent”.
Toate datele solicitate prin specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii.
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 

Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni de la punerea in functiune
Service asigurat gratuit în perioada de garanție.

Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot. Nr. 7 Platformă electrochirurgicală cu sistem de sigilare vasculară

Platforma electrochirurgicala cu sistem de sigilare vasculara si accesorii - 1 complet

Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete destinată  pentru proceduri chirurgicale laparoscopice şi deschise, oferind chirurgului o gamă largă de opţiuni, incluzând tăiere electrochirurgicală şi coagulare, funcţionalitate bipolară şi fuziune ţesut îmbunătăţită 

Incorporează sistem de control computerizat îmbunătăţit  cu semnal ieşire cu  buclă de reacţie în circuit închis pentru a administra în mod precis furnizarea de energie cu minim 460.000 decizii pe secundă pentru toate modurile  de lucru

Incorporeaza tehnologie de  ajustare automată a puterii, ce controlează toate modurilede lucru, care atunci cand impedanta tesuturilor crește de la zero,   platforma asigura iesiri  constante de putere, insotite de tensiune constantă iar tensiunea maximă de ieșire este controlata pentru a reduce cuplarea capacitivă, interferențele video și pentru a minimiza productia de scântei

Platforma ofera 2 prize de lucru Monopolare pentru proceduri deschise una dintre ele incluzand  priza de lucru Mopolara pentru Laparoscopie, 1 priza de lucru combinata pentru Fuziune Tesut respectiv proceduri Bipolare, 1 priza dedicata proceduri Bipolare

Toate prizele de lucru sunt de tip “SMART” recunosc automat instrumentul de lucru si configureaza automat energia furnizata

Tehnologia actualizată de Fuziune Ţesut  cu sesizare îmbunătăţită a impedantei ţesutului şi control în circuit închis / cu buclă de reacţie pentru o fuziune a vaselor si  ţesutului mai rapidă şi mai consistentă, ciclul de fuziune fiind realizat in 1 – 4 secunde, timpul fiecarui ciclu este prezentat pe ecran la finalizarea acestuia.

Fuziunea de ţesut sigileaza vase de sânge şi limfatice până la si inclusiv 7 mm în diametru şi mănunchiuri de ţesut , fără a necesita disecţia ţesutului, cu minimalizarea arsurilor in tesuturile colaterale

 Mod monopolar de combinaţie hemostază cu  disecţie controlată cu buclă de reacţie posibil de activat atunci când se utilizează dispozitive  dedicate

Ecran LCD de mare dimensiune 7 inch, sensibil la atingere (Touch Screen) cu capabilitate de control a patru moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Laparoscopic, Fuziune tesut) ele fiind afisate in 4 cadrane separat definite

Setări de putere independente pentru fiecare din cele 4 cadrane ale ecranului pentru modurile de lucru conectate

Capacitate de a închide complet modul de tăiere pe ecranul acţionat prin atingere, în timp ce păstrează setarea de putere în memorie

  Moduri de lucru MONOPOLAR taiere :

•
PURE CUT – putere maxima 300 W 

•
BLEND CUT  - putere maxima 300W 

  Moduri de lucru MONOPOLAR coagulare :

•
FULGURATIE cu putere maxima 120W

•
SPRAY cu putere maxima 120W

•
SOFT cu putere maxima 120W

 Moduri de lucru BIPOLAR :

•
LOW cu putere maxima 0-95W

•
MEDIUM cu putere maxima 0-95W

•
HIGH cu putere maxima 0-95W

Moduri de lucru FUZIUNE TISULARA :

•
fuziune cu putere maxima 350W

Buton ajustare volum cu 10 setari de nivel 

Mod DEMO

Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de fuziune tisulara cu intreruperea furnizarii de energie in instrument  

Comunicate interactive de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul aparatului in caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut

Posibilitate de activare a instrumentelor de fuziune tisulara atat la mana cat si la pedala, cu afisarea modului pe ecranul dedicat

Sistem de monitorizare contact pacient 

Alarma audio/video cu intreruperea furnizarii de curent la instrumentele monopolare in caz de disfunctie sau depasirea limitelor de toleranta masurate ale electrodului de retur

Capacitate de activare automata a procedurilor bipolare AUTOBIPOLAR fara pedala, cu posibilitate setare a timpului de activare de  1.5s

Ampermetru grafic si audio pentru monitorizarea procedurilor bipolare

Posibilitate upgrade software prin Internet, utilizand un server dedicat

Port  Ethernet  pentru calibrare şi diagnoză

Unitatea acceptă numai electrozi CQMS split de întoarcere

Platforma de energie păstrează toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare, și datele statistice

când este oprită și deconectată. Platforma de energie continua sa funcționeze  în parametrii setati atunci când este trecuta de  la o putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului

Greutate maxima 15 kg

 ACCESORII 

1 bucata x Cablu reutilizabil de 3m pentru conectare instrument laparoscopic: 4mm; 

1 bucata x Pedală dublă de comutare cu piciorul monopolară, cu funcţie CUT/COAG, min. 4.5 m cablu. 

1 bucata x Cablu pentru electrozi retur dublu split, min . 4.5 m lungime

1 bucata x Cart transport metalic

20 bucati x Electrod neutru adult de unică folosinţă, cu suprafaţă imparţită (tip split), acoperită cu gel PolyHesive hipoalergen (hidrogel polimer hidrofil), cu adezivitate crescuta si rezistenta electrică scăzută. Formă rectangulară, suprafaţa cca. 140 cm2, fără cablu

10 bucati x Pensa pentru proceduri deschise (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 24 cm, diametrul tijei 5 mm, rotatia tijei 360 grade, lungime electrod activ 18,3 mm (tip drept), lungime de taiere 16,5 mm, suprafata electrodului sa fie fina, cu polimer nano coating. Arsura termica medie sa nu fie mai mare de 1.15 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele Innolcon.

15 bucati x Pensa pentru proceduri laparoscopice (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la 7 mm). Lungime totala 38 cm, diametrul tijei 5 mm, rotatia tijei 360 grade, lungime electrod activ 18,3 mm (tip drept), lungime taiere 16,5 mm, ambele falci mobile, suprafata electrodului sa fie fina, cu polimer nano coating. Arsura termica medie sa nu fie mai mare de 1,15 mm. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante :

Marcaj CE sau Certificat de conformitate, conform Directivei 93/42/EEC, emis de un organism notificat

Certificat EN ISO 9001 / EN ISO 13485 sau echivalent

Condiţii de garanţie şi  postgaranţie:

Condiţii de garanţie şi service: 

Minim 24 luni de la data punerii in functiune

Timp de intervenţie: maxim 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului

Condiţii de postgaranţie şi service:

Minim 5 ani pe baza unui contract

Alte condiţii cu caracter tehnic:

Transport asigurat de ofertant pana la sediul beneficiarului

Ofertantul sa aiba personal autorizat de catre producator pentru efectuarea instalarii si punerii in functiune la sediul beneficiarului, precum si a service-ului dispozitivelor.

Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot. Nr. 8 Trusă instrumentar (laparoscopie)

Denumirea produsului

Ac VERESS 15 cm

Ac pentru pneumoperitoneu, varf bont, autoclavabil, Luer-lock diametru 2,1 mm, lungime 15 cm

Trocar 11 mm cu varf piramidal, valva multifunctionala 3 buc

Trocar cu mandren, 11 mm diametru, lungime 10,5 cm.

Trocar 6 mm cu varf piramidal, valva multifunctionala 3 buc

Trocar cu mandren, 6 mm diametru, lungime 10,5 cm.

Reductor trocar 11/5

Pensa disectie KELLY, falci curbate, diametru 5 mm, lung. 36 cm

Pensa de prehensiune fenestrata 5 mm, 36 cm

Pensa de prehensiune BABCOCK 10 mm, 36 cm

Pensa extractoare cu 2 x 3 dinti 5 mm, 36 cm

Foarfeca cu lame curbate, 5 mm, 36 cm

Electrod de disectie si coagulare tip L, 5 mm, 36 cm

Cablu monopolar 5 mm

Portac KOH curbat la dreapta, 5 mm, 33 cm

Canula de irigare si suctiune

Aplicator clipuri M/L

Cutie clipuri titan M/L (20X6 buc)

HZ3200 Cutie clipuri titan M/L (20x6/cutie)

Container sterilizare cu filntru permanent

Dim.  Ext.: 600 x 272 x 235mm - K6-109 (Corp) + K8-124BA 

(Capac)

Termen de livrare: in maxim 90 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 6 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot nr. 9 Masă inox cu două polițe
DESCRIERE ȘI CONFIGURAȚIE/INVENTAR DE COMPLET

Caracteristici generale:

· prezinta 2 rafturi (ambele cu pereti laterali pe cele patru laturi)

· maner pentru manevrare usoara

· dimensiune: 90 x 60 x 80 cm

· cu 4 roti cu dimensiunea de 80 mm

· producator european

· realizat din otel inoxidabil

· pentru transportul si depozitarea instrumentarului medical
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.

Lot nr. 10 Lampă scialitică
Sistem prindere tavan cu 1 brat

Sistem iluminare led. Cupole cu diode albe ce sa emită lumina alba. Cupola din carcasa de aluminiu. Cupolele pot fi cu diode de 130.000 lx sau 160.000 lx. Campul luminos d10 ajustabil 240 - 340 mm. Index randare a culorii (Ra): 96±1%. Temperatura de culoare reglabila 3700 – 4800 K. Sa încălzească cu mai puțin de 1oC zona operatorie sau zona operatorului. Intensitatea luminii reglabila: minim 5–100 %, acționată separat cu ajutorul unui panou LCD de comanda electronic situat pe cupola. Panoul de comanda sa permită reglarea in trepte a următoarelor funcții: intensitate luminoasa; intensitate luminoasa endoscopie; dimensiunea câmpului luminos; reglarea indicelui de culoare a temperaturii; reglarea funcțiilor camerei, daca e cazul. Funcție de iluminare pentru operațiile de endoscopie, posibilitatea de lumina verde cu posibilitate reglare intensitate. Durata medie de viată a led-urilor: minim 60.000 ore. Dotata cu minim 2 mânere sterilizabile pentru fiecare cupola. Consum minim pentru fiecare cupola este de 110 W

Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot nr. 11 Scaun recoltare sânge cu trei motoare

DESCRIERE ȘI CONFIGURAȚIE/INVENTAR DE COMPLET

Caracteristici generale:

SCAUN RECOLTARE SANGE CU 3 MOTOARE 1023 

SCAUN MEDICAL MULTIFUNCTIONAL AP42 

Fotoliul medical AP4298 este un scaun electric profesional pentru donare de sânge și tratamente terapeutice, proiectat pentru a oferi confort maxim pacientului și eficiență în utilizarea clinică. 

Construit pe un cadru din oțel de înaltă rezistență, vopsit în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice și aditiv Biomaster 999 cu acțiune antibacteriană și dezinfectantă, asigură durabilitate și igienă sporită. Este echipat cu 4 motoare electrice independente, care permit reglarea separată a spătarului, șezutului, suportului pentru picioare și a înălțimii. Funcțiile pot fi controlate atât prin telecomandă manuală multifuncțională cu 12 butoane, cât și prin pedală bilaterală electrică, permițând ajustarea rapidă a pozițiilor și memorarea a 3 poziții preferate (M1–M2–M3). 

Scaunul include funcțiile Trendelenburg și Anti-Trendelenburg (12°), funcția CPR (eliberare rapidă a spătarului pentru resuscitare), precum și o funcție de ridicare/înclinare frontală pentru coborârea confortabilă a pacientului. Tapițeria este ignifugă, antistatică, fără cusături, biocompatibilă și rezistentă la abraziune, murdărie, dezinfectanți și uleiuri de masaj. 

Cotierele și tetierele sunt ergonomice și reglabile în mai multe direcții, iar baza fotoliului este stabilă, echipată cu 3 roți retractabile și picioare din cauciuc. 

Consumul energetic este de aproximativ 200 VA, iar fotoliul este alimentat la 100–240 V / 50–60 Hz, cu tensiune de utilizare 24 V. Dispune de baterie de urgență reîncărcabilă (24 V, 1,2 Ah), cu timp de încărcare de 6–8 ore, care permite funcționarea în caz de întrerupere a alimentării. 

Dotările standard includ suport pentru rolă de hârtie (60 cm) cu prinderi pentru pungi urinare/drenaj, mânere posterioare de transport, baterie de urgență integrată, telecomandă cu funcție de memorare și roți retractabile pentru curățare. Opțional, pot fi adăugate un stativ pentru perfuzie (AP4299), bazin din oțel inoxidabil (AP4290) sau protecție din plastic pentru secțiunea gambei (AP4291). 

Dimensiuni și parametri fizici 

· Dimensiuni în poziție de șezut: L 1100 x l 830 mm 

· Dimensiuni în poziție de pat: L 1850 x l 830 mm 

· Înălțime reglabilă: 570–860 mm 

· Spătar reglabil: 94°–175° 

· Suport picioare reglabil: 180°–270° 

· Înclinare Trendelenburg / Anti-Trendelenburg: 12° 

· Reglaj înălțime cotiere: 165 mm 

· Sarcină maximă admisă: 190 kg (1900 N) 

· Greutate maximă pacient: 175 kg 

· Greutate totală fotoliu: 85 kg
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 12 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot nr. 12 Masă instrumentar Mayo cu control hidraulic

Dimensiuni exterioare: 740 x 540 x 950 - 1350mm

1 blat superior cu dimensiunea 740 x 540mm Blatul prezintă margini înălțate pentru a preveni alunecarea obiectelor de pe suprafața acestuia. 
Pentru a obține o suprafață netedă și fără riscuri de corodare, înălțarea marginilor se obține printr-un proces special de presare și modelare a foii de oțel

Pentru a sigura un acces facil și o bună manevrare, blatul superior al mesei poate fi rotit la 360°

Material: Oțel inoxidabil CNS 18/10 de origine germană

Spre deosebire de oțelul inoxidabil AISI 304 utilizat în mod uzual, CNS 18/10 are un conținut ridicat de nichel și crom, care îi oferă o durabilitate superioară și o rezistență remarcabilă la coroziune

Structură din oțel inoxidabil tubular 20 x 20mm, obținut prin sudare, fără articulații

Reglarea înălțimii se realizează cu ajutorul unui sistem hidraulic de precizie ce nu necesită mentenanță periodică

Capacitate de încărcare: 30Kg

4 rotile dintre care 2 cu frână cu diametrul de 75mm cu protecție împotriva ciocnirii cu peretele

Roțile echipate prezintă proprietă superioare rezistente la abraziune și coroziune
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 
Carte tehnica / manual de utilizare in limba romana. 

Termen de garanţie – minim 24 de luni. 

Service asigurat gratuit în perioada de garanție.
Timp maxim de intervenție: 24 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot nr. 13 Trusă microbiologie reconstructivă OMF
DESCRIERE și CONFIGURATIE/INVENTAR DE COMPLET

Caracteristici generale:

1. caseta trusă instrumentar pentru instrumentele de mai jos completa – caseta, capac cu manere – metalica- 1buc.
2. rastel pentru trusă de instrumentar cu locuri pentru instrumentele de mai jos – metalica și suporti silicon- 1buc.
3. microportac curb tip Castroviejo, lungime 145mm, latime 8mm, varf 0.4mm. Sistem inchidere tip arc cu desfacere și seratii antialunecare- 1buc.
4. microfoarfeca pentru disectie vasculara cu varf rotunjit(raza 0,3mm),lame taietoare usor curbate, lungime 150mm, latime 8mm, lama 19mm, dreapta. Sistem inchidere tip arc cu desfacere și seratii antialunecare- 1buc.
5. micropensa tip Pierse „cu gaura in varf”, lungime 120mm, latime 9mm, varf 0.3mm, dreapta. Seratii antialunecare - 1buc.
6. micropensa dreapta pentru sutura cu platforma, lungime 135mm, latime 9mm, varf 0.3mm,Seratii antialunecare - 1buc.
7. dilatator vascular cu varf tip bila, lungime 110mm, latime 9mm, varf 0.3/4mm, angulat la 10 grade. Seratii antialunecare- 1buc.
8. pensă aplicatoare clampe, lungime 140mm, latime 8mm, dreapta, fara blocare. Seratii antialunecare  - 1buc.
9. microclampa Acland de aproximare venoasă dubla mica, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra

10. microclampa Acland de aproximare dubla venoasă medie, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
11. microclampa Acland de aproximare dubla mare, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
12. set microclampe Acland de aproximare venoase mici tip , seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
13. set microclampe Acland de aproximare venoase medii, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
14. set microclampe Acland de aproximare mari, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
15. micropensa cu varf angulat la 45 grade, pentru sutura, cu platforma, lungime 180mm, latime 9mm, varf 0.3mm,. Seratii antialunecare- 1buc.
16. microclampa Acland de aproximare arteriala dubla mica, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
17. microclampa Acland de aproximare dubla arteriala medie, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
18. set microclampe Acland de aproximare arteriale mici, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
19. set microclampe Acland de aproximare arteriale medii, seratii antialunecare și culoare antireflexa – neagra- 1buc.
20. foarfeca pentru adventitie cu varf ascutit si lame taietoare drepte, lungime 150mm, latime 8mm, lama 19mm, dreapta. Sistem inchidere tip arc cu desfacere și seratii antialunecare- 1buc.
SPECIFICATII TEHNICE- Standardele DIN, EN, ISO reprezinta numai cerinte minimale. Pentru valorile indicatorilor de performanta, care nu se regasesc in standarde nationale sau internationale (DIN, EN, ISO), vor fi prezentate documente separate care să ateste indeplinirea respectivelor cerinte tehnice. La valorile solicitate se accepta tolerante de  +/-  1  %
Instrumentarul trebuie să indeplineasca normele de calitate ale Uniunii Europene.

Instrumentarul trebuie să aiba marcat specific și distinct marca CE
Materialul constructiv să fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 și DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)

Intrumentarul chirurgical trebuie să respecte cerintele standardului DIN 96298 partile 1-3 referitoare la metodele de masurare și testare a instrumentarului chirurgical.

Intrumentarul chirurgical să fie rezistent la coroziune, in acord cu DIN EN ISO 13402 (referitor la determinarea rezistentei la autoclavare, coroziune și expunere termica a intrumentarului chirurgical)

Intrumentarul chirurgical articulat, netaietor (pense, portace etc) să fie executat in conformitate cu ISO 7151 – referitor la cerintele generale și metodele de testare pentru acest tip de instrumentar.

Intrumentarul chirurgical articulat, taietor (foarfeci) să fie executat in conformitate cu ISO 7741 – referitor la cerintele generale și metodele de testare pentru acest tip de instrumentar.

Suprafata intrumentarului trebuie să fie matizata: RA: 0.20 – 0.30 micro metri, pentru reducerea ergonomica, adecvata a reflexiei nedorite a luminii. Matizarea suprafatei intrumentarului nu trebuie să compromita procesele de spalare, curatare, sterilizare sau rezistenta la coroziune;

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producatoare (emblema sau sigla);

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul numelui producatorului.

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul codului de produs.

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, personalizat, cu un scurt text (de pana la 10 caractere) decis de beneficiar

Instrumentul trebuie să fie marcat, in mod permanent, cu un cod unic de identificare de tip DATA MATRIX CODE cu dimensiuni maxime 2,5 x 2,5 mm, amprentata in material, compatibila cu un sistem automat de citire/identificare/numarare.

Instrumentarul trebuie să respecte intocmai dimensiunile și caracteristicile specificate in catalogul de prezentare.

Insertiile ultradure de pe interfetele active ale foarfecilor, penselor și portacelor să fie materiale cu rata mica de uzura mecanica.

Insertiile ultradure de pe interfetele active ale portacelor să aiba o duritate de minim 1200 HV10.

Insertiile ultradure de pe interfetele active ale foarfecilor să aiba o duritate de minim 710 HV10.

Diferenta duritatii dintre cele doua insertii ultradure ale foarfecilor să nu fie mai mare de 50 HV10, pentru a se evita uzura excesiva.

Instrumentarul cu insertii ultradure să aiba manere marcate specific cu auriu.

Pentru cresterea rezistentei la coroziune, suprafata intrumentarului chirurgical să fie supuSă unui process de pasivizare chimica și fizica (extragerea din stratul superficial a atomilor de Fe și aplicarea unui strat protector de Cr oxidat) sau un alt process echivalent.

Forta de inchidere/deschidere a intrumentarului articulat să fie de maxim 0,5 N +/- 0,3 N.

Firma producatoare să ofere in variante electronice, online, informatii actualizate despre intretinerea și reprocesarea intrumentarului, in acord cu DIN EN ISO 17664.

Firma producatoare să ofere servicii de reparatie și aducere la parametrii nominali (ascutire, polizare, recalibrare) pentru instrumentarul folosit, cu garantie de cel putin 1 an. Pentru partile active ultradure garantia să fie de cel putin 3 ani.

Firma producatoare trebuie să fie certificata in conformitate cu DIN ISO 9001:2000; ISO 13485:2003 Anexa 2.

CONTAINERE PENTRU STERILIZARE să indeplineasca normele de calitate ale Uniunii Europene-U.E.(DIN ISO 9001/9002).

Să aiba marcat specific și distinct marca CE. Containerele trebuie să respecte intocmai dimensiunile și caracteristicile specificate . Containerele trebuie să fie marcat de producator in mod lizibil cu urmatoarele elemente: marcajul fabricii producatoare (emblema sau sigla) și marcajul numelui producatorului

Să fie prevazut cu capac foarte rezistent la uzura, socuri sau deformari, termostabil. Pentru o usoara identificare să existe și posibilitatea folosirii de capace de cel putin 5 culori diferite

Să aiba un sistem dublu de blocare al capacului, pentru a asigura sigilarea perfecta a interiorului containerului și in acelasi timp manipularea igienica a containerului dupa sterilizare-in timpul transportului. 

Capacul casoletei să fie din aluminiu și să fie prevazut cu filtre din material cu micropori de multipla folosinta din PTFE (filtru teflonic) pentru o perioada lunga de utilizare astfel incat dupa 5000 de sterilizari, testele efectuate de catre producator asupra filtrelor teflonice să nu arate modificari semnificative ale rezistentei la flux prin membrana (penetrarea aburului). Filtrele să fie protejate și acoperite de o placa de otel prinSă ferm pe suprafata externa a capacului.

Să fie prevazute cu un sistem rapid și simplu pentru schimbarea / fixarea filtrelor.

Să aiba izolatie granulara continua siliconata pentru marginea containerului care să asigure inchiderea sigura și sigilarea perfecta a containerului

Manerele containerului să se blocheze la aproximativ 90 de grade pentru o buna manipulare

Sistemul de barieră antigermeni al casoletei cu filtru din PTFE, conform EN868-8, Anexa G, să fie validat  la 5000 de cicluri de sterilizare. Casoleta să fie testat microbiologic pentru etanseitate, de catre firma producatoare, (conform standardelor internationale) la 5000 de cicluri de sterilizare in spray aerosol cu 108 KBE/ml germeni. 

Sterilitatea produselor din containere să fie garantata pentru cel putin 6 luni, documentatie puSă la dispozitie de catre producator prin testele și studiile facute.

Producatorul să realizeze teste de rezistenta la presiuni superioare gradientelor standard (conform DIN EN 285 – 10 bar/min). Casoletele trebuie să reziste la gradiente de trei ori mai mari, 30 bar/min, fara să prezinte deformari. 

Casoletele să fie testat de producator, in acord cu DIN EN 868-8 B, ca la o incarcare de 40 kg timp de 2 minute, să nu prezinte deformari mecanice. Organizarea interioara a casoletei să poata fi facuta folosind cosuri, campuri de impachetare și sisteme de fixare specifice fiecarui tip de instrument
Să aiba posibilitatea de a fi prevazute cu etichete de identificare din aluminiu inscriptionabile cu minim 13 caractere , de diferite culori.

Să aiba posibilitatea de a fi prevazute cu etichete speciale pentru casoleta cu triplu rol: sigilarea casoletei, identificarea casoletei și indicator pentru sterilizare

Firma producatoare să ofere in variante electronice, online, informatii actualizate despre intretinerea și reprocesarea containerelor, in acord cu DIN EN ISO 17664.

Firma producatoare să ofere servicii de reparatie și aducere la parametrii nominali pentru containerele utilizate, cu garantie de cel putin 1 an.

GARANTIE și CONDITII DE SERVICE

- perioada: 2 ani

- timp maxim de interventie: 24 ore la sediul beneficiarului

- firma care asigura service-ul in perioada de garantie și post garantie să aiba un sistem de management al calitatii  conform EN ISO 9001: 2000, certificat

SERVICE POSTGARANTIE

- perioada minima: 10 ani

- timp maxim de interventie: 48 ore, la sediul beneficiarului

- reprezentantul local al producatorului care asigura service-ul perioada de garantie și post garantie prin specialisti instruiti și autorizati de producator, să aiba implementat un sistem de management al calitatii conform EN ISO 9001: 2000, certificat.

SCOLARIZARE- personal medical

Cerinţele care indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, o licenta de fabricatie sunt însoţite de mentiunea „sau echivalent”.

Toate datele solicitate prin specificatiile tehnice sunt minimale și obligatorii.
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condiţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea și instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 

Termen de garanţie– minim 12 de luni. 

Service asigurat gratuit in perioada de garantie.

Timp maxim de interventie: 48 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului.
Lot nr. 14 Trusă supliment microbiologie reconstructivă OMF
DESCRIERE ȘI CONFIGURATIE/INVENTAR DE COMPLET

1.foarfeca disectie Reynolds-Jameson, curba, delicata, varf bont/bont, maner tip inele largi, lungime 140mm-1buc.

2.retractor autostatic alm, 4x4 dinti, ascutit, lungime 70mm-1buc.

3.clema vasculara Mueller, temporara, curba, atraumatica, serata fin, forta inchidere 50g-1buc.

4.clema vasculara Mueller, temporara, articulata, atraumatica, serata fin, forta inchidere 50g-1buc.

5.clema vasculara Mueller, temporara, curba, atraumatica, serata fin, forta inchidere 80g-1buc.

6.retractor pentru piele Gillies, tip carlig cu 1 dinte ascutit, dimensiune mare, lungime 180mm-1buc.

7.retractor cu 2 dinti ascutiti, curbura mica, dimensiune lama 5x4.2mm lungime 165mm-1buc.

8.retractor cu 3 dinti ascutiti, curbura mica, dimensiune lama 5x7mm, lungime 165mm-1buc.

9.retractor Mannerfelt, maner triunghiular, dimensiune lama 12x12mm, lungime 155mm-1buc.

10.retractor Mannerfelt, maner triunghiular, dimensiune lama 12x14mm, lungime 155mm-1buc.

11.retractor Mannerfelt, maner triunghiular, dimensiune 14x16mm, lungime 155mm-1buc.

SPECIFICATII TEHNICE- Standardele DIN, EN, ISO reprezinta numai cerinte minimale. Pentru valorile indicatorilor de performanta, care nu se regasesc in standarde nationale sau internationale (DIN, EN, ISO), vor fi prezentate documente separate care să ateste indeplinirea respectivelor cerinte tehnice. La valorile solicitate se accepta tolerante de  +/-  1  %
Instrumentarul trebuie să indeplineasca normele de calitate ale Uniunii Europene.

Instrumentarul trebuie să aiba marcat specific și distinct marca CE
Materialul constructiv să fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 și DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil)

Intrumentarul chirurgical trebuie să respecte cerintele standardului DIN 96298 partile 1-3 referitoare la metodele de masurare și testare a instrumentarului chirurgical.

Intrumentarul chirurgical să fie rezistent la coroziune, in acord cu DIN EN ISO 13402 (referitor la determinarea rezistentei la autoclavare, coroziune și expunere termica a intrumentarului chirurgical)

Intrumentarul chirurgical articulat, netaietor (pense, portace etc) să fie executat in conformitate cu ISO 7151 – referitor la cerintele generale și metodele de testare pentru acest tip de instrumentar.

Intrumentarul chirurgical articulat, taietor (foarfeci) să fie executat in conformitate cu ISO 7741 – referitor la cerintele generale și metodele de testare pentru acest tip de instrumentar.

Suprafata intrumentarului trebuie să fie matizata: RA: 0.20 – 0.30 micro metri, pentru reducerea ergonomica, adecvata a reflexiei nedorite a luminii. Matizarea suprafatei intrumentarului nu trebuie să compromita procesele de spalare, curatare, sterilizare sau rezistenta la coroziune;

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producatoare (emblema sau sigla);

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul numelui producatorului.

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, cu marcajul codului de produs.

Instrumentarul trebuie să fie marcat de catre producator, in mod lizibil, permanent, personalizat, cu un scurt text (de pana la 10 caractere) decis de beneficiar

Instrumentul trebuie să fie marcat, in mod permanent, cu un cod unic de identificare de tip DATA MATRIX CODE cu dimensiuni maxime 2,5 x 2,5 mm, amprentata in material, compatibila cu un sistem automat de citire/identificare/numarare.

Instrumentarul trebuie să respecte intocmai dimensiunile și caracteristicile specificate in catalogul de prezentare.

Insertiile ultradure de pe interfetele active ale foarfecilor, penselor și portacelor să fie materiale cu rata mica de uzura mecanica.

Insertiile ultradure de pe interfetele active ale portacelor să aiba o duritate de minim 1200 HV10.

Insertiile ultradure de pe interfetele active ale foarfecilor să aiba o duritate de minim 710 HV10.

Diferenta duritatii dintre cele doua insertii ultradure ale foarfecilor să nu fie mai mare de 50 HV10, pentru a se evita uzura excesiva.

Instrumentarul cu insertii ultradure să aiba manere marcate specific cu auriu.

Pentru cresterea rezistentei la coroziune, suprafata intrumentarului chirurgical să fie supuSă unui proces de pasivizare chimica și fizica (extragerea din stratul superficial a atomilor de Fe și aplicarea unui strat protector de Cr oxidat) sau un alt process echivalent.

Forta de inchidere/deschidere a intrumentarului articulat să fie de maxim 0,5 N +/- 0,3 N.

Firma producatoare să ofere in variante electronice, online, informatii actualizate despre intretinerea și reprocesarea intrumentarului, in acord cu DIN EN ISO 17664.

Firma producatoare să ofere servicii de reparatie și aducere la parametrii nominali (ascutire, polizare, recalibrare) pentru instrumentarul folosit, cu garantie de cel putin 1 an. Pentru partile active ultradure garantia să fie de cel putin 3 ani.

Firma producatoare trebuie să fie certificata in conformitate cu DIN ISO 9001:2000; ISO 13485:2003 Anexa 2.

Firma producatoare să ofere in variante electronice, online, informatii actualizate despre intretinerea și reprocesarea containerelor, in acord cu DIN EN ISO 17664.

Firma producatoare să ofere servicii de reparatie și aducere la parametrii nominali pentru containerele utilizate, cu garantie de cel putin 1 an.

GARANTIE și CONDITII DE SERVICE

- perioada: 2 ani

- timp maxim de interventie: 24 ore la sediul beneficiarului

- firma care asigura service-ul in perioada de garantie și post garantie să aiba un sistem de management al calitatii  conform EN ISO 9001: 2000, certificat

SERVICE POSTGARANTIE

- perioada minima: 10 ani

- timp maxim de interventie: 48 ore, la sediul beneficiarului

- reprezentantul local al producatorului care asigura service-ul perioada de garantie și post garantie prin specialisti instruiti și autorizati de producator, să aiba implementat un sistem de management al calitatii conform EN ISO 9001: 2000, certificat.

SCOLARIZARE- personal medical

Cerinţele care indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, o licenta de fabricatie sunt însoţite de mentiunea „sau echivalent”.

Toate datele solicitate prin specificatiile tehnice sunt minimale și obligatorii.
Termen de livrare: în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii / executării contractului. 

Condiţii de livrare / instalare / punere în funcţiune incluse în preţ: Transportul produselor la beneficiar, instalarea și instruirea utilizatorilor să fie asigurate gratuit. 

Termen de garanţie– minim 12 de luni. 

Service asigurat gratuit in perioada de garantie.

Timp maxim de interventie: 48 de ore de la solicitare, la sediul beneficiarului
PENTRU TOATE LOTURILE:

4. Argumentare 
Toate datele solicitate prin specificatiile tehnice sunt minimale si obligatorii. Ofertele care nu ating cel putin acest nivel de performanta vor fi respinse ca neconforme. Ofertantul va prezenta anexat propunerii tehnice materiale in care se regasesc specificatiile tehnice solicitate, respectiv manualul de utilizare/fisa aparat/prospecte/pliante/certificate/declaratii etc. Materialele se prezinta obligatoriu in limba romana. Pentru demonstrarea conformitatii cerintelor solicitate, ofertantul va preciza obligatoriu pagina din materialele prezentate unde se regaseste cerinta din specificatia tehnica (in pagina respectiva va fi subliniata conformitatea cerintei solicitate – NOTA: obligatoriu paginile solicitate vor fi prezentate in ordinea cerintelor solicitate si numerotate ca atare). 
Ofertantii au obligatia de a elabora  propunerea tehnică astfel încât să corespundă în totalitate cerinţelor minime prevăzute în Caietele de sarcini, acestea fiind considerate minime şi obligatorii.

Propunerea tehnică se va întocmi în limba română şi va fi însoţită de documentele solicitate la fiecare produs.
Cerinţele care indică o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Prezentarea propunerii tehnice:

Oferta va fi clar redactată astfel încât toate cerinţele tehnice să aibă răspuns şi îndeplinirea tuturor parametrilor să fie indicată fără niciun dubiu. Condiţiile tehnice generale şi cele specifice sunt cele specificate în caietele de sarcini. Îndeplinirea incompletă a acestor cerinţe tehnice (domenii, valori, etc) sau neîndeplinirea lor duce la eliminarea ofertei din competiţie.

Ofertanţii vor declara în ofertele lor că, toate echipamentele sunt noi, nefolosite. Neîndeplinirea acestei cerinţe duce la eliminarea ofertei din competiţie.

Timpul de viaţa operaţional (în funcţionare la capacitate totală) pentru toate echipamentele va fi declarată în ofertă.

Participanţii vor specifica în ofertele lor modelul, producătorul precum şi performanţele tehnice ale echipamentului oferit. Nu vor putea fi evaluate ofertele care vor avea doar menţiunea „corespunde” la cerinţele tehnice sau pentru care se indică doar asumarea de către ofertant cu privire la îndeplinirea cerinţelor tehnice.

Pentru fiecare echipament ofertat, se vor prezenta obligatoriu, datele tehnice specifice şi documentaţia aferente (cataloage, prospecte, fise tehnice, etc). 
Documentele prezentate pentru conformitatea cu specificaţia tehnică trebuie să conţină informaţii pentru identificarea corectă a autorităţii emitente (producător, instituţia terţă parte).

Propunerea tehnică va contine cel putin următoarele: 

a) prezentarea tuturor produselor și a cantităților specificate în caietul de sarcini;

b) pentru fiecare produs în parte, specificarea corectă a cel puțin, următoarelor elemente: 

i) denumirea comercială/producator; 

ii) caracteristicile tehnice complete;

iii) mod de prezentare/ ambalare / etichetare / marcare, sigilare etc.; 

c) asumarea obligativitatii transportului, montării și punerii în functiune a produselor furnizate, cu mijloace proprii, adecvate și pe propria cheltuială, până la destinația finală indicată de beneficiar, precum și a operațiunilor de descărcare-manipulare, în vederea predării acestora persoanei desemnate din partea achizitorului pentru primirea și receptionarea lor cantitativă și din punct de vedere al conformității produselor livrate cu produsele comandate; 

d) asumarea condițiilor de livrare și plată și a termenului de livrare; 

e) asumarea condițiilor privind garanția și recepția produselor cu respectarea termenelor și condițiilor de remediere neconformităților. 
Pentru aparatura medicală ptr care este obligatorie  performanta energetica se prezintă consumul energetic
pentru Scenariul de utilizare zilnica - consumul de energie care implica 8 ore in mod activ (stand-by) și 16 ore în modul „oprit” pe timpul nopții.

5. Configuraţie 

Ofertantul va detalia componenţa produsului/completului ofertat (inventarul completului) pe părţi componente uşor de identificat (denumire, cantitate, pret).
6. Termene / condiţii de livrare: 
Termen de livrare pentru toate loturile: conform cerinţe solicitate / lot. Condiţia de livrare: franco-depozit beneficiar, respectiv: Sediul UNITĂŢII MILITARE 02460, Blvd. Victoriei,  Nr. 46, SIBIU.
Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită. Produsele trebuie să aibă inscripţionate la vedere producătorul, seria şi anul fabricaţiei. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, stării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului, pe cheltuiala proprie, costurile fiind incluse în prețul ofertat. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele livrate (implicit echipamentele din dotare) vor fi noi, fără a fi utilizate anterior, fără să fi avut alţi proprietari anteriori. Nu se admit produse sau subansambluri din componenţa acestora recondiţionate şi oferite ca produse noi. Produsele se vor livra complet echipate şi pregătite pentru utilizare imediată conform destinaţiei.


7. Garantie produse: Garantie solicitata pentru toate loturile: conform cerinţe solicitate / lot 
Important: Longevitatea produsului și garanția – garanția oferită de producător trebuie să prevadă repararea sau înlocuirea produsului. Ofertantul trebuie să asigure, de asemenea, disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați) pe toată durata de viață estimată a echipamentului și cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de garanție – În acest sens, ofertantul va prezenta obigatoriu o declarație pe proprie răspundere prin care va declara că această clauză este îndeplinită

8. Instalare si punere in functiune: gratuita, prin grija furnizorului
9. Instruire personal utilizator: obligatorie, gratuita, prin grija furnizorului
10. Suport tehnic Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție, cât şi după expirarea perioadei de garanţie, Contractantul va asigura suportul tehnic necesar. Contractantul va asigura un punct de contact (unitate service) disponibil, la care personalul Autorității contractante să poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicita suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.
11. Manual utilizare/Carte tehnică: Manual de utilizare in limba romana – 1 buc. Carte tehnică in limba romana – 1 buc.

12. CERTIFICAT/DECLARATIE DE CONFORMITATE CE - produs ofertat, conform Directivei 93/42/EEC. Toate produsele trebuie sa detina autorizatie de punere pe piata – aviz ANMDM.                                                                                                                                                                
13. Criteriul de atribuire

In conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. c) si alin. (4) si (5), din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a ales ca si criteriu de atribuire: „Cel mai bun raport calitate-pret”. Factorii de evaluare – anexa la caietul de sarcini
Alte precizari/cerinţe: Conform model contract de furnizare
Anexe: Factorii de evaluare – 2 exemplare cu  2 file

       APROB                                                           
                                     ÎNTOCMIT
Director medical                                                                        Şef secție achizitii publice și contractări
Colonel medic                                                                             P.c.c. 
                       dr. Neacsu Radu Ioan                                                    ec. Mitea Claudiu
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