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Caracteristici tehnice
Sistem de imagistica de rezonanta magnetica cu intensitatea campului magnetic de minim 1.5 Tesla
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	CARACTERISTICI GENERALE
	
	
	

	Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa prezinte urmatoarele documente conform Directivei 93.42/EEC privind Dispozitivele medicale. (copie conform cu originalul si traducere autorizata):
-Declaratie de conformitate CE sau echivalent, emisa de producator pentru dispozitivul/echipamentul medical si/sau (dupa caz)
-Certificat de conformitate CE sau echivalent emis de un organism notificat;
	
	
	

	Timpul de rezolvare a defectiunilor de catre furnizor, in perioada de garantie, este de maxim 24 ore de la constatarea acestora. In cazul in care este nevoie de inlocuirea de piese, timpul de reparatie nu va trece de 72 ore de la momentul cand se constata, in scris, ca este nevoie ca piesa defecta sa fie inlocuita.
	
	
	

	Furnizorul va asigura la locul instalarii sistemului scolarizarea personalului pentru o perioada de minim 16 zile, in minim 4 etape.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
	
	
	

	Furnizorul va asigura la livrarea echipamentului manualul de utilizare in limba romana. Se va anexa o declaratie in acest sens.
	
	
	

	CONFIGURATIE
	
	
	

	· Magnet
· Sistem de gradienti
· Amplificator RF 
· Masa pacient
· Consola de achizitie, reconstructie si vizualizare
· Antene
· Statie de postprocesare imagini
· Parametrii de scanare
· Aplicatii clinice si tehnici de imagistica
· Functionalitati pentru imbunatatirea fluxului de lucru
· Afisarea imaginilor
· Procesarea imaginilor la consola de achizitie
· Procesarea imaginilor la statia de post procesare
· Conectivitate DICOM
· Accesorii & alte cerinte
	
	
	

	CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	Magnet
	
	
	

	Magnet supraconductor, racit cu heliu lichid
	
	
	

	Intensitate camp magnetic: minim 1.5 T
	
	
	

	Greutate magnet in operare, inclusive bobina de gradient, antena body inclusa in magnet, masa pacient si capace: maxim 4,5 tone
	
	
	

	Diametru tunel: minim 70 cm 
	
	
	

	Shimming : activ sau pasiv
	
	
	

	Lungime magnet inclusiv capace: maxim 180 cm
	
	
	

	FOV (camp de vizualizare) maxim: minim 50 cm in toate directiile (x,y,z)
	
	
	

	Omogenitate magnet masurata intr-un volum sferic:
- pentru diamterul de 40 cm: maxim 0,75 ppm (valoare garantata)
	
	
	

	Rata zero de vaporizare He
	
	
	

	Sistem de gradienti
	
	
	

	Amplitudine maxima, pe fiecare axa: minim 44 mT/m
Nu se accepta echivalente
	
	
	

	Slew Rate maxim, pe fiecare axa: minim 200 mT/m/msec
Nu se accepta echivalente
	
	
	

	Putere amplificator gradient exprimata in MW: minim 1,250
	
	
	

	Valoarea amplitudinii maxime si valoarea slew rate-ului maxim trebuie indeplinite simultan. 
	
	
	

	Sistemul RMN trebuie sa dispuna de un timp de crestere al gradientului (Gradient rise time) de maximum 0.225 ms, garantand obtinerea rapida a amplitudinii de lucru pe toate axele de gradient
	
	
	

	Amplificator RF
	
	
	

	Putere de iesire a amplificatorului RF: minim 18 kW
	
	
	

	Numar canale independente de receptie care pot fi folosite simultan intr-o singura scanare si intr-un singur FOV, fiecare generand o imagine partiala care contribuie la imaginea finala: minim 48
	
	
	

	Masa pacient 
	
	
	

	Masa de examinare a pacientului trebuie sa asigure un domeniu de scanare pe axa z de minim 200 cm si sa fie andocabila ,motorizata, sa permita scoaterea ei din sala de examinare  
	
	
	

	Masa de examinare a pacientului trebuie sa suporte o greutate maxima a acestuia (pentru orice miscare a mesei fie verticala fie orizontala) de minim 225 kg 
	
	
	

	Masa de examinare a pacientului trebuie sa permita coborarea pana la o distanta fata de podea de cel mult 58 cm
	
	
	

	Consola de achizitie, reconstructie si vizualizare
	
	
	

	Computer gazda
	
	
	

	Procesor cu minim doua nuclee, cu o viteza de minim 1,5 GHz 
	
	
	

	Memorie RAM de minim 8 GB
	
	
	

	HDD: minim 200 GB
	
	
	

	Consola de achizitie trebuie sa includa minim un monitor color cu ecran plat cu o diagonala de minim 24” si o rezolutie de minim 1920  x 1200
	
	
	

	Parametri performanta reconstructie imagini:
	
	
	

	Scanare si reconstructie simultana a minim 4 seturi de date
	
	
	

	Sistemul computer pentru reconstructia de imagini trebuie sa asigure o viteza de reconstructie de minim 40.000 imagini/sec in format 256x256 la camp vizual (FOV) complet (full FOV)
	
	
	

	Antene
	
	
	

	Numarul maxim de canale (elemente de antena) care pot fi conectate simultan: minim 128 elemente
	
	
	

	Antena pentru examinari de cap, gat si examinari neurovasculare cu minim 19 canale/elemente
Nu se accepta declararea numarului de canale pentru antena solicitata prin combinatii cu alte antene.
	
	
	

	Optional
Antena de cap si gat trebuie sa aiba incorporat un dispozitiv care sa ajute la omogenizarea campului magnetic (shimming)
	
	
	

	Antena pentru examinari de coloana vertebrala cu minim 32 canale/elemente
Nu se accepta declararea numarului de canale pentru antena solicitata prin combinatii cu alte antene.
	
	
	

	Optional
Senzori de detectare automata a curbei respiratorii integrati in antena de coloana
	
	
	

	Antena pentru examinari abdominale, toracice, pelvice, inclusiv examinari cardiace cu minim 18 elemente (canale) – minim 2 bucati care pot fi utilizate simultan
Nu se accepta declararea numarului de elemente canale pentru aceasta antena in combinatie cu alte antene
	
	
	

	Optional
Senzor integrat in antena de corp care sa permita detectarea automata a semnalului EKG fara a fi nevoie de plasarea de electrozi
	
	
	

	Antena pentru examinari de genunchi, dedicata, rigida cu minim 16 canale (elemente)
	
	
	

	Antena flexibila cu minim 18 canale (elemente) – minim 2 bucati de dimensiuni diferite
	
	
	

	Antena pentru examinari ale structurilor mici aflate langa suprafata la nivel de mana, degete, piele – minim 3 antene de dimensiuni diferite
	
	
	

	Statie Postprocesare imagini :Sistem de tip client server multimodalitate cu 2 utilizatori
	
	
	

	Procesor min: 2.5GHz 8 core
	
	
	

	Memorie RAM : minim 96 GB
	
	
	

	Hard disk SSD dedicat sistem si baza de date: min 400GB
	
	
	

	Capacitate stocare imagini: min 1.5TB
	
	
	

	Monitor configuratie duala rezolutie min: 1920x1200
	
	
	

	Vizualizare imagini: minim CT,RMN
	
	
	

	Fuziune de imagini
	
	
	

	Recunoaștere automata a reperelor anatomice în imaginile achiziționate disponibile pe server.
	
	
	

	Parametrii de scanare
	
	
	

	FOV maxim scanat: minim 500 mm
	
	
	

	Sectiune minima slice in 2D: maxim 0,2 mm
	
	
	

	Sectiune minima slice in 3D:  maxim 0,1 mm
	
	
	

	Matrice de achizitie maxima: minim 1024
	
	
	

	Rozlutie  in-plane de minim : 12 μm
	
	
	

	Aplicatii clinice si tehnici de imagistica 
	
	
	

	Secvente ecou de spin (SE) 
	
	
	

	Secvente ecou de spin rapid 2D si 3D (2D/3D TSE sau FSE)
	
	
	

	Secvente ecou de spin rapid cu impuls de 900 de intoarcere (FRFSE sau RESTORE sau DRIVE)
	
	
	

	Secvente ecou de gradient (2D sau 3D GRE sau FFE)
	
	
	

	Secvente ecou de gradient ultrarapid 3D (3D TFEsau 3D FGRE/3D FSPGR sau MPRAGE)
	
	
	

	Secvente FLAIR/DarkFluid
	
	
	

	Optional
Tehnica prin care, in cazul secventei de difuzie, sa permita « tuning » al frecventei de rezonanta la nivel de slice
	
	
	

	Tehnologie avansata pentru reducerea zgomotului si cresterea raportului semnal-zgomot (SNR) pe intreaga imagine.
	
	
	

	Solutie avansata de reconstrucție bazata pe AI, capabila sa imbunatateasca claritatea marginilor si vizualizarea detaliilor fine. Tehnologia trebuie sa foloseasca retele neuronale pentru a procesa si analiza datele brute, oferind imagini de o calitate superioara fara a compromite viteza achizitiei sau acuratetea diagnostica.
	
	
	

	Tehnologie bazata pe AI care sa optimizeze achizitia imaginilor prin reducerea semnificativa a timpului de scanare. Aceasta tehnologie trebuie sa utilizeze retele neuronale profunde pentru a reconstrui imagini de inalta calitate din date brute sub-eșantionate, asigurand un raport semnal-zgomot excelent si imbunatatind eficienta procesului de imagistica. Compatibilitate minima cu secventele de tipul TSE/FSE, Vibe/Lava/Thrive, difuzie si secvente de tipul 3D/Cube/Space.
	
	
	

	Sistemul trebuie sa permita functii de post-procesare inline, inclusiv calcul automat ADC, generare MIP, compunere imagini si recontructii multiplanare, cu afisarea rezultatelor direct la consola operatorului fara interventii suplimentare.
	
	
	

	Aplicatii imagistica neuro
	
	
	

	Secventa de tip 3D FLAIR / DarkFluid, cu dubla inversie 
	
	
	

	Secvente de tip 3D in ponderatie T1, T2, FLAIR/DarkFluid cu achizitie izotropica
	
	
	

	Secventa de susceptibilitate magnetica cu reconstructie in faza
	
	
	

	Perfuzie cerebrala care sa permita reprezentarea hartilor de perfuzie pe baza de “Local Arterial Input Function”. Hartile trebuie sa fie generate automat si acestea trebuie sa fie minim “Corrected relCBV”
	
	
	

	Calculul MTT,CBV,TTP,CBF disponibil pe statia de achizitie sau cea de post-procesare
	
	
	

	Evaluarea seturilor de date de perfuzie cerebrală cu calculul ariei mismatch și al raportului de mismatch între perfuzie cerebrala si difuzie cerebrala
	
	
	

	Tehnica de accelerare de tip Compressed SENSE/Compressed Sensing/Hypersense sau HyperCube sau echivalent disponibila pentru secventele CUBE/VISTA/SP ACE sau echivalent
	
	
	

	Tehnica de accelerare de tip Compressed SENSE/Compressed Sensing/Hypersense sau HyperCube sau echivalent disponibila pentru secventele de TOF (Time of Flight)
	
	
	

	Secventa de spectroscopie de tip Single Voxel cu evaluare pe statia de post-procesare sau pe statia de achizitie. 
	
	
	

	Secventa care sa permita achizitia simultana de slice-uri de la locatii diferite de tip “SMS/Hyperband/MultiBand” sau echivalent care sa fie disponibila minim pentru secventele de difuzie
	
	
	

	Secventa care sa permita achizitia simultana de slice-uri de la locatii diferite de tip “SMS/Hyperband/MultiBand” sau echivalent care sa fie disponibila minim pentru secventele de tip TSE/FSE si cele de tip FSE-Dixon (IDEAL) / TSE-Dixon.
	
	
	

	Sistemul trebuie sa fie capabil sa foloseasca simultan in aceeasi secventa metoda de accelerare denumita SMS/Hyperband/MultiBand inmpreuna cu o solutie bazata pe  tehnologie AI , pentru o reducere semnificativa a timpului de scanare
	
	
	

	Protocol examinare cerebrala in urgenta care sa cuprinda minim secvente ponderate T1, T2, T2*, FLAIR si difuzie care sa fie integral pe baza de AI (minim reconstructie imagine de tip Deep Learning) si care sa aiba la baza tehnica de achizitie de tip EPI multi-shot pentru a avea o examinare rapida
	
	
	

	Imagistica de angiografie
	
	
	

	Angiografie cu contrast de faza (PC) 2D si 3D
	
	
	

	Angiografie TOF 2D si 3D
	
	
	

	Angiografie dinamică cu substanță de contrast de tip 4D, utilizând tehnici ‘time-resolved MR angiography’ (TR-MRA) precum TWIST, TRICKS sau 4D TRAK ori echivalent, care realizează achiziția secvențială de volume temporale prin împărțirea și eșantionarea diferențiată a spațiului k (low/high frequency), cu reconstrucție prin view-sharing, asigurând rezoluție temporală ridicată și detalii anatomice clare pentru vizualizarea în dinamică a fluxului vascular și evaluarea distribuției contrastului.
	
	
	

	Cuantificare non-invaziva flux sanguin/LCR
	
	
	

	Evaluare flux pe statia de achizitie sau cea de post-procesare
	
	
	

	Angiografie fara substanta de contrast disponibila minim pentru examinari la nivelul arterelor renale
	
	
	

	Soft de analiza vasculara care este disponibil pe statia de achizitie sau pe cea de post-procesare care sa cuantifice stenozele minim in mod semi-automat
	
	
	

	Posibilitatea utilizarii tehnicilor Tone(Tilted Optimized Non-saturating Excitation) / Variable flip angle  pentru minim imagistica TOF(Time of Flight)
	
	
	

	Aplicatii imagistica abdominala si oncologica
	
	
	

	Tehnici 3D de inalta rezolutie pentru studii MRCP (colangiopancreatografie RM)
	
	
	

	Secventa de tip 3D in apnee care sa permita reconstructia a 4 contraste diferite: apa, grasime, in faza, in opozitie de faza
	
	
	

	Difuzie de inalta rezolutie de tip eDWI/RESOLVE sau echivalent
	
	
	

	Difuzie cu FOV mai mic decat anatomia fara artefacte de repliere. Va rugam numiti tehnica sau optiunea care indeplineste cerinta.
	
	
	

	Secventa de tip 3D, dinamica, in ponderatie T1 cu inalta rezolutie temporala de tip DISCO/TWIST-VIBE sau echivalent
	
	
	

	Secventa de tip 3D in ponderatie T1 in achizitie dinamica multi-fazica cu rezolutie temporala care permite achizitia in faza arteriala, in respiratie libera, compatibila cu tehnica de accelerare de tip “Hypersense/Compressed SENSE/Compressed Sensing” sau echivalent
	
	
	

	Aplicatii imagistica de ortopedie
	
	
	

	Imagistica de tip 3D izotropica in ponderatie minim T1 si PD  
	
	
	

	Secventa dedicata pentru reducerea artefactelor metalice in cazul scanarilor in zonele in care sunt prezente proteze metalice compatibile RM 
	
	
	

	Secventa cu TE multiplu pentru evidentierea leziunilor cartilaginoase precoce
	
	
	

	Sistemul RMN trebuie sa permita scanarea pacientilor cu implanturi MR Conditionale prin setarea si monitorizarea limitelor RF (B1rms si SAR) conform specificatiilor implantului, oferind protocoale adaptive si notificari pentru ajustarea parametrilor in cazul utilizarii bobinelor incompatibile.
	
	
	

	Aplicatii imagistica cardiaca
	
	
	

	Secvente de tip “sange negru” (Black-blood/Dark Blood) pentru evaluare structurala anatomica
	
	
	

	Imagistica morfologica 
	
	
	

	Tehnici de achizitie Cine
	
	
	

	Solutie AI ce permite pozitionarea automata a localizatoarelor pentru imagistica cardiaca
	
	
	

	Sistemul RMN trebuie sa includa AI pentru imagistica cardiaca, oferind detectarea fazei de repaus si propunerea TI pentru imagistica late enhancement.
	
	
	

	Imagistica 3D de evaluare a leziunilor miocardice prin tehnica “delay enhancement” sau “Phase Sensitive Inversion recovery”
	
	
	

	Tehnica tagging
	
	
	

	Achizitie cardiaca de tip CINE compatibila cu tehnica de accelerare Compressed Sensing / Compressed SENSE sau Hypersense
	
	
	

	Sistemul RMN trebuie sa dispuna de funcii avansate de asistare a examinarilor cardiace, inclusiv prin utilizarea unor algoritmi inteligenti (ex. AI sau tehnologii echivalente) pentru ghidarea utilizatorului, generarea automata a planurilor cardiace standard si adaptarea parametrilor de scanare la ritmul cardiac sau variatiile acestuia. Solutia trebuie sa permita localizarea automata a structurilor cardiace, pozitionarea asistata in isocentru, ajustarea fluxului de examinare in functie de caracteristicile pacientului (de exemplu aritmii sau capacitate redusa de apnee) si personalizarea pasilor din protocol, imaginilor de ghidaj si parametrilor tehnici, in functie de standardul de lucru al institutiei.
	
	
	

	Secvente care sa fie capabile sa genereze automat harti parametrice T1, T2 si T2* pentru studiile cardiace.
· Hartile T1 si T2 trebuie sa fie generate cu corectie de miscare
· Hartile T2 trebuie sa poata fi folosite pentru a imbunatati diagnosticul aferent miocarditelor
· Hartile T2* trebuie sa poata fi folosite in hemocromatoza
	
	
	

	Angiografie  coronariana 3D a  intregii inimii, cu respiratie libera, cu corectie de miscare sau prin gating cardiac la producatorii la care corectia miscarii nu este compatibila cu sistemul
	
	
	

	Analiza volumetrica si grosime perete care sa cuprinda minim fractie de ejectie, volum end-sistolic (ESV) si end-diastolic (EDV) disponibile a fi efectuate pe statia de post-procesare.
	
	
	

	Analiza imagisticii de perfuzie cardiaca disponibila pe statia de post-procesare cu corectie de miscare a seriilor de perfuzie, cu sincronizare a seriilor de rest si stress cu generare de harti parametrice minim TTP
	
	
	

	Segmentare automata, semi-automatica sau manuala a ventricului stang disponibila pe statia de post-procesare
	
	
	

	Aplicatii imagistica sanului
	
	
	

	Tehnici de imagistica 3D 
	
	
	

	Tehnici cu saturatie de grasime 
	
	
	

	Spectroscopie disponibila la nivelul sanului
	
	
	

	Functionalitati pentru imbunatatirea fluxului de lucru 
	
	
	

	Selectare automata a antenelor si a elementelor de antena
	
	
	

	Automatizari pentru planificare si scanare bazata pe landmark-uri anatomice pentru minim examinarile neuro si genunchi
	
	
	

	Automatizari pentru planificare si scanare bazata pe landmark-uri anatomice pentru minim examinarile examinarile coloanei vertebrale si a marilor articulatii
	
	
	

	Capacitatea sistemului de a permite planning-ul de sectiuni pentru examinarile multi-regiune pe un singur FoV de orice dimensiune dorita
	
	
	

	Compunere automata statii multiple pe statia de achizitie
	
	
	

	Compunere statii multiple disponibila pe statia de post-procesare
	
	
	

	Achizitie de localizator pentru examinari extinse cu miscarea continua a mesei intr-un singur volum cu rezolutie izotropica cu reformatari automate de imagini axiale, coronale sau sagitale. 
	
	
	

	Minim 2 tehnici de achizitie in paralel cu denumiri diferite. Va rugam sa le specificati.
	
	
	

	Tehnica, pentru minim examinarile de cap, care sa permita reducerea zgomotului prin modificarea formei undelor de gradient si nu a amplitudinii acestuia (nu se accepta solutii hardware) de tip Quiet/Silent sau echivalent
	
	
	

	Optional
Tehnica, pentru minim examinarile de cap, care sa permita reducerea zgomotului prin modificarea formei undelor de gradient si nu a amplitudinii acestuia (nu se accepta solutii hardware) de tip Quiet/Silent sau echivalent compatibila cu secventa de difuzie
	
	
	

	Procesarea imaginilor la statia de post procesare
	
	
	

	Flux de lucru cu modul de citire intuitivă a examinărilor din diferite regiuni ale corpului
	
	
	

	Interacțiuni rapide pentru a selecta, combina și compara serii
	
	
	

	Conectivitate DICOM 
	
	
	

	DICOM Work-List
	
	
	

	DICOM Query/ Retrieve
	
	
	

	DICOM Print
	
	
	

	DICOM MPPS
	
	
	

	DICOM Storage Commitment
	
	
	

	DICOM Send/ Receive
	
	
	

	Accesorii &alte cerinte
	
	
	

	Cabina RF conform cu specificatiile producatorului si adaptata la spatiul de instalare furnizat, incluzand ecranari suplimentare necesare pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice si a performantelor sistemului
	
	
	

	Sistem de ventilatie si climatizare in camera de examinare si camera tehnica in comformitate cu cerintele echipamentului ofertat. 
	
	
	

	Instalatia de ventilatie si racire (chiller) a magnetului
	
	
	

	Panou de distributie a curentului electric pentru conectare fixa a unitatilor de inalta tensiune
	
	
	

	Mobilier pentru consola de achizitie si statia de post procesare 
	
	
	

	Targă nemagnetică compatibilă MR, cu structură rezistentă, suprafață de sprijin confortabilă, bariere laterale mobile, roți blocabile pentru transport sigur și capacitate de încărcare de minim 200 kg, dimensiuni și greutate aproximative, sau echivalent funcțional.
	
	
	

	Cărucior nemagnetic compatibil MR, pliabil, realizat din materiale nemagnetice, cu suporturi reglabile pentru picioare, brațe detașabile, anvelope solide și suprafețe rezistente la apă și dezinfectanți, sau echivalent funcțional.
	
	
	

	UPS pentru consola de achizitie
	
	
	

	Sistem de monitorizare video a pacienților, compus din cameră video instalată în sala de examinare, cu vizualizare în timp real pe un monitor amplasat în zona de operare a sistemului, permițând supravegherea continuă a pacientului pe durata examinării.
	
	
	

	Constructie pe structura usoara cu rezistenta la foc: 
Dimensiuni aprox. 70 mp 
Proiectare conform cerinte tehnice de la producatorul echipamentului RMN 
astfel incat sa se poata amplasa echipamentul 
Structura de rezistenta construita din profile metalice conform proiect 
Peretii exteriori realizati din panouri sandwich cu vata bazaltica cu grosime de 80 mm 
Acoperis realizat din panouri sandwich cu vata bazaltica cu grosime de 80 mm 
Podeaua va trebui sa fie din beton si sapa 
Vopsea Termospumanta cu rezistenta la foc pentru structura metalica de rezistenta 
Usa metalica exterioara pentru acces in camera tehnica cu rezistenta la foc 
Usa metalica dubla pentru acces pacienti cu rezistenta la foc 
Compartimenare interioara cu pereti din rigips cu rezistenta la foc 
Finisaje interioare cu vopsea lavabila cu ioni de argint 
lTavan casetat antibacterian 
Finisaje podea cu covor PVC 
Pregatire zona de instalare cusca faraday. 
Realizare conexiuni intre cusca faraday si perete despartitor in zona hol si camera operator 
Izolare fonica intre cusca si camera operator pentru a reduce zgomotul produs de echipament in camera operatorului 
Instalatie electrica conform normelor in vigoare 
Tablou electric de distributie pentru circuitele din cladire.
	
	
	

	Monitor functii vitale pacient compatibil IRM
Echipament compatibil IRM care sa permita amplasarea la limita campului magnetic de minim 30,000 Gauss 
Designul cu cart/suport mobil compatibil IRM care sa permita amplasarea/cuplarea fizica a monitorului la o targa de transport pacient
Greutate de maxim 15 kg pentru transportul usor alaturi de targa de transport pacient
Ecran touch screen color cu diagonala de minim 25 cm
Autonomie baterie minim 8 ore
Monitor care sa permita masurarea wireless minim a urmatoarelor functii vitale pentru adult, pediatric si nou-nascuti:
1.ECG/EKG 
•Masurare cu electrozi compatibili IRM cu 3 si 5 fire  
•Configuratii masurate: aVF, aVR, aVL I, II, III, 
•Interval de masurare minim 30-250 bpm
2.Pulsoximetrie (SpO2) 
•Interval de masurare oximetrie minim: 1 -100%.
•Rata interval puls: minim 30- 230 bpm
•Precizie masurare saturatie de maxim +/-4%
•Precizie masurare rata puls: maxim +/-4 ppm
3.Tensiune arteriala non-invaziva  
•Moduri de masurare manuala, automata si STAT 
•Interval masurare sistolic adult/pediatric: minim 40 - 250 mmHg 
•Interval masurare sistolic neo-natal: minim 30 - 120 mmHg 
•Interval masurare diastolic adult/pediatric: minim 30 - 240 mmHg 
•Interval masurare diastolic neo-natal: minim 10 - 100 mmHg 
•Interval de masurare ritm cardiac: minim 30-200 bpm (adult/pediatric) si minim 30-240 bpm (neo-natal)
•Interval masurare traductor tensiune: minim 0-250 mmHg
•Intervale de timp masurare: intre minim 1-30 minute cu minim 6 setari de timp
4.Capnografie (EtCO2) 
•Interval monitorizare CO2: minim 0-15%
•Precizie masurare: minim 0-10%
Monitor wireless pentru monitorizarea functiilor vitale din camera de control IRM 
•Display de control remote care sa comunice wireless cu monitorul din camera IRM cu urmatoarele caracteristici minime: 
•Sa permita urmarirea functiilor vitale din afara camerei de examinare IRM
•Design cu functionare pe acumulatori pentru portabilitate si mobilitate
•Autonomie acumulatori minim 8 ore
	
	
	

	Ventilator portabil compatibil IRM cu spirometru incorporat
Moduri de ventilare: AUT + AST - PSV - CPAP -PEEP - adjustable trigger.
Utilizare: adult, pediatric si nou-nascuti.
	
	
	

	Garanție integrală, valabilă de la momentul livrării și punerii în funcțiune a echipamentului, pentru o perioadă de minim 24 de luni, acoperind piese de schimb, manoperă și intervenții de service.
	
	
	



Intocmit,
Dr.Chistol Raluca Ozana
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