- Sistem automat pentru efectuarea analizelor urinare

| - Cerinte tehnice |  |
| --- | --- |
| Denumire: Sistem automat pentru efectuarea analizelor urinare |  |
| - SPECIFICAȚII TEHNICE |  |
| Principiul sedimentului | Viziunea artificială (tehnologie de imagistică digitală ) |
| Principiul chimiei uscate | Colorimetrie fotoelectrică |
| Parametrii sedimentului | 31 parametrii raportabili : RBCs(total) Normocytic, Nor-RBC Macrocyte, Mac-RBC Microcyte, Mic-RBC Crenocyte, Cre-RBC Annular RBCs, Ann-RBC Acanthocytes, Aca-RBC Humped Spherocytes, Hpd-RBC Jagged RBCs, Jag-RBC Ghost RBCs, Gho-RBC Fragmented RBC, Fra-RBC Other abnormal RBCs, Oab-RBC Anisocytosis Ratio, Ani-Ratio MorInfo-RBC WBC, white blood cells WBCC, white blood cells clump BACT, bacteria BACTc, coccus BACTr, rod YST, Yeast Squamous epithelial cell, SEC Non squamous epithelial cell, NEC CRYS, Crystals Mono-hydrate calcium oxalate crystal, Caoxm Di-hydrate calcium oxalate crystal, Caoxd Uratic crystal, URA Triple phosphate crystal TRP HYAC, hyaline cast UNCC, unclassified cast MUC, mucous strands Sperm, SPRM |
| Parametrii chimiei uscate | 11/14 parametrii : LEU，leucocite URO，urobilinogen PRO，proteine BIL，bilirubină GLU，glucoză VitC，vitamina C KET，ketone NIT，nitriți pH，power of hydrogen BLD，eritrocite MCA，micro albumina CRE，creatinina CA，calciu SG， greutatea specifică/Culoare/Turbiditate sunt din modulul fizic |
| Încărcarea probei | Încărcare automată cu încărcător automat |
| Capacitatea de încărcare a probei | 50 probe+1 STAT |
| Modul de analiză | Numai chimie uscată Numai sedimente Hibrid: Chimie uscată + Sediment |
| Volumul probei | Volumul minim necesar de probă 2,5 ml Volumul de probă aspirat ≤2 mL |
| Viteza de lucru | Mod chimie uscată: 160 de teste/oră Modul element figurat: 100 de teste/oră Mod hibrid: 100 de teste/oră |
| Contaminare | Rata de contaminare a elementului figurat la celule nu trebuie să fie mai mare decât 0.02%. |
| STAT | 1 poziție STAT pentru probe de urgență |
| Capacitate de încărcare a stripurilor | 200 |
| Focalizare automată | Autofocalizare fără reactivi de focalizare |
| Stabilirea regulilor de validare | Funcția de stabilire a regulilor de validare autodefinită |
| Numărarea canalelor | 4 canale |
| Formular de raport pentru chimie uscată | + sistem plus, sistem de unități convenționale și sistem de unități internaționale |
| Formular de raportare pentru sediment | Furnizarea de două opțiuni pentru sistemul xx /µL și sistemul xx /HPF |
| Interfața | LIS Bi-direcțional |
| B. GARANTIE SI SERVICE |  |
| Durata: minim 24 luni de la data receptiei finale |  |
| Timp maxim de interventie: maxim 48 ore |  |
| SERVICE POSTGARANTIE |  |
| La cerere, contra cost |  |
| Timp maxim de interventie: maxim 48 ore |  |
| C. INSTRUIRE PERSONAL |  |
| Instruirea pesonalului medical se ve efectua la sediul beneficiarului, in locatia de livrare, inclusa in pret. |  |
| D. PIESE DE SCHIMB |  |
| ASIGURARE CU PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE PE 10 ANI – la cerere, contracost, pe o durata de 10 ani dupa iesirea din garantie. |  |
| E. TRANSPORT, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE |  |
| Se va realiza gratuit de catre furnizor, aceste servicii fiind incluse in pretul mijlocului fix achzitionat. |  |
| Termen de livrare: max 45 zile |  |
| ALTE CERINTE (Standarde ISO, Certificate CE, etc) |  |
| Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate CE |  |
| Certificat 13485 |  |
| Aviz ANMDMR – pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale |  |

Întocmit

Dr. Heredea Marcela