- Sistem automat de coagulare

- Cerinte tehnice

Denumire: Sistem automat de coagulare

- SPECIFICAȚII TEHNICE

Analizorul sa utilizeze metoda optica Analizorul sa detina functia de detectare bazată pe vâscozitate neafectată de hemoliză, icterică și lipemică etc Analizorul sa detina sonde de prelevare multifuncționale, cu sondă separată pentru probă și reactiv Ambele sonde echipate cu detectie de nivel de lichid Sonda de reactiv sa aiba funcția de încălzire,. Analizorul sa fie complet automat cu timp de parcurs lung Analizorul sa detina o capacitate de încărcare de aproximativ 1.000 de cuve detașate într-o rolă Analizorul sa detina o capacitate de 60 de probe la bord. Analizorul sa detina o viteza de lucru de minim 200 T/H pentru parametrul PT si 60 teste/ ora pentru D-Dimeri. Analizorul sa permita afișaj LED a stării probei. Analizorul sa permita optional testare duplicat . Analizorul sa permita afișare dinamică și în timp real a stării testării Analizorul sa permita acces aleatoriu al probei STAT în orice poziție liberă Analizorul sa permita reluarea automată și diluare automata. Analizorul sa detina minim 10 poziții de preîncălzire. Analizorul sa aibe 11 pozitii pentru reactivi, din care 10 sa fie cu indicator LED , cu functie de racier si 2 cu functie de agitare. Analizorul sa detina soft ce sa permita transmiterea datelor Comunicare bidirecțională, rețeaua HIS/LIS. Analizorul sa permita efectuarea : PT, APTT, Fib, TT, factorii de coagulare II、V、VII、VIII、IX、X、XI, D-dimer, FDP, ProC, ProS etc. Volumul de probă: 2-1000 ul, increment 0,5 ul Volumul reactiv: 2-1000ul, increment de 0,5ul Calibrarea pentru Fibrinogen sa fie autodiluare. Calibrarea sa se efecueze in 3-6 puncte . Dimensiunea analizorului sa fie de aproximativ 585mm×695mm×590mm Greutatea analizorului sa fie de aproximativ 65kg.

B. GARANTIE SI SERVICE

Durata: minim 24 luni de la data receptiei finale

Timp maxim de interventie: maxim 48 ore

SERVICE POSTGARANTIE

La cerere, contra cost

Timp maxim de interventie: maxim 48 ore

C. INSTRUIRE PERSONAL

Instruirea pesonalului medical se ve efectua la sediul beneficiarului, in locatia de livrare, inclusa in pret.

D. PIESE DE SCHIMB

ASIGURARE CU PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE PE 10 ANI – la cerere, contracost, pe o durata de 10 ani dupa iesirea din garantie.

E. TRANSPORT, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Se va realiza gratuit de catre furnizor, aceste servicii fiind incluse in pretul mijlocului fix achzitionat.

Termen de livrare: max 45 zile

ALTE CERINTE (Standarde ISO, Certificate CE, etc)

Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate CE

Certificat 13485

Aviz ANMDMR – pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale

Întocmit

Dr. Heredea Marcela