Nr. 3479 /27.04.2026			                                    		  Aprobat,

MANAGER,

Ec. Cimpean Gianina Madalina

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind initierea procedurii de achizitie publica de COMPUTER-TOMOGRAF

DE INALTA PERFORMANTA

Avand in vedere faptul ca unitatea noastra este o unitate medicala cu adresabilitate mare, deservind atat judetul Maramures cat si judetele limitrofe ( Salaj, Satu Mare), axandu-se in principal (dar nu exclusiv) in tratarea bolilor respiratorii, cum ar fi: tuberculoza, pneumonia, brohopneumoniile cronice obstructive si alte afectiuni pulmonare, in vederea imbunatatirii diagnosticarii si monitorizarii pacientilor cu patologii respiratorii este necesara achizitionarea unui nou echipament de imagistica medicala, in acest sens fiind avut in vedere un computer-tomograf (CT) tip ”photon counting”.  Mentionam ca in acest moment unitatea nostra detine un CT cu 16 slice-uri, acesta fiind din punct de vedere moral depasit in ceea ce priveste  posibilitatile de diagnosticare a unor patologii pulmonare in faze incipiente.

Pentru aceste considerente solicitam avizul in vederea initierii unei proceduri de achizitie de                              COMPUTER-TOMOGRAF DE INALTA PERFORMANTA, cu mentiunea ca fondurile necesare vor fi asigurate prin transfer  de la bugetul  Ministerului Sanatatii.

Valoarea maxima estimata pentru aceasta procedura este de 16.528.925,62 lei la care se adauga TVA aplicabila,  si include furnizare echipament, instalare echipamente si instruire personal.

Preturile estimate sunt cele din consultarea informala a pietei si procedure de achizitii similare din SEAP.

Procedura de achizitie propusa este LICITATIE DESCHISA organizata intr-o singura etapa, in conformitate cu prevederile art. 7. Alin.1  din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare:

”Articolul  7

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

La data de 13-07-2020 Partea introductivă din alineatul (1), Articolul 7 , Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020

b)698 460 lei, pentru contractele de achiziţie publică/ acordurile-cadru de produse şi de servicii;*

Notă

* În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, din data 23 octombrie 2025, au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 2025/2150, nr. 2025/2151, nr. 2025/2152 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/25/UE, 2014/23/UE si 2014/24/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național. Aceste modificări ale Directivelor sus-menționate se aplică de la 1 ianuarie 2026 tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor și se aplică direct în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2026 cuantumul noilor praguri va fi următorul:….

Art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 - pentru produse și servicii - de la 705 819 lei (143 000 EUR) se va reduce la 698 460 lei (140 000 EUR)”

Specificatii tehnice:

| Computer tomograf |  |
| --- | --- |
| - Configurație: - Gantry - Sistem de detecție și achizitie - Generator - Tub de raze X - lasă pacient - Consolă pentru achiziție - Consola pentru postprocesare - Parametri generali de scanare si reconstructie - Calitatea imaginii, doze - Managementul sistemului - Interconectare 1.12. Accesorii |  |
| Configuratie: |  |
| 1.1. Gantry: |  |
| Apertură gantry: minim 82 cm |  |
| Timp minim pentru o rotat e completă de 360 9 ăde pentru orice tip de examinare: maxim 0,25 secunde (nu se acceptă echivalente) |  |
| 1.2. Sistem de detectie si achizitie: |  |
| Numarul maxim secțiuni achizitionate la o rotatie completa (360 grade): minim 144 ; Nu se accepta niciun fel de echivalenta |  |
| Numarul maxim de sectiuni reconstruite per rotatie: minim 384 |  |
| Numarul de randuri de detectori: minim 288 |  |
| Numarul de elemente de detector: minim 200 000 |  |
| Numar de proiectii la o rotatie completă de 1 sec : minim 4000 |  |
| Optional : Tehnologie de numarare a fotonilor |  |
| 1.3. Generator |  |
| Puterea maxima generator RX : minim 120 kW (nu se acceptă echivalente) |  |
| Tensiunea anodică maxima disponibilă: minim 1 40 kV |  |
| Tensiunea anodica minima disponibila: maxim 70 kV |  |
| Numarul de valori ale tensiunii anodice ce pot fi selectate minim 4 |  |
| Intensitatea maxima a curentului anodic disponibil minim 1200 mA (nu se acceptă echivalente) |  |
| 1.4. Tub cu raze X |  |
| Suprafata maxima focar mare maxim 1,32 (conform cu standardul IEC60336) |  |
| Suprafata maxima focar mic: maxim 0,42 (conform cu standardul IEC60336) |  |
| Rata maxima de racire a tubului minim 1700 kHU/min |  |

| 1.5.Masa pacient: |  |
| --- | --- |
| Viteza maxima de deplasare in plan longitudinal a mesei pacientului : minim 200 mm/s |  |
| Greutate maxima suportata de catre masa de examinare: minim 300 kg |  |
| Domeniul maxim de scanare longitudinala : minim 180 cm |  |
| Inaltime minima fata de podea a mesei de pacient: max 60 cm |  |
| Masa va fi dotata cu pedala de picior pentru pozitionarea usoara a pacientului |  |
| 1.6. Consola pentru achizitie |  |
| Memorie RAM: minim 128 GB |  |
| Capacitate maximă de stocare pe HDD a imaginilor: minim 2000 GB |  |
| Doua monitoare LCD color mărimea ecranului minim 23" cu rezoluție minim 2MP |  |
| Generarea automata de reconstructii axiale, sagitale sau oblice din protocoalele standard de scanare |  |
| Vizualizare 3D avansata cu randarea volumului (VRT) |  |
| Angiografie CT: MIP, MinIP, thin MIP |  |
| Extractie automata a liniei de centru a vaselor cu posibilitatea de vizualizare a reconstructie plane curbate (CPR) |  |
| Endoscopie virtuala pentru vizualizarea intestinelor si a cailor de aer |  |
| Segmentare automata leziuni oncologice: minim leziuni pulmonare |  |
| Detectare si etichetare automata vertebre |  |
| Masurari de diametru si arie WHO |  |
| Masurari de unghiuri si distaste |  |
| Sistem protectie malware, virusi |  |
| Generate automata de serii multiple in diferite or‹entari (axial. sagital, coronal) |  |
| Soft dedicat pentru reducerea artefactelor metalice fara cresterea dozei pentru minim: implanturi, pacemaker |  |
| Imagistica CT interventionala: |  |
| Software dedicat pentru tomografie computerizata intervenționala care asigura planificarea traseului unui ac prin afisarea distantelor si unghiurilor de la punctul de intrare, la punctul tinta, intr-una sau mai multe slice-uri axiale si pe reconstructii multiplanare |  |
| Flux de lucru sincronizat intre dispozitivele din camera de examinare si consola CT |  |
| Joy-stick de comanda in camera de examinare pentru controlul mesei in directia z |  |
| Suport mobil pentru prinderea tabletei sau suport de prindere pe masa de examinare |  |
| Pedala de declansare a expunerii in camera de examinare |  |
| Flux de lucru care permite scanarea continua si vizualizarea imaginilor in timp real, cu până la 10 cadre pe secundă, pe un |  |

| monitor suplimentar aflat în camera. Imaginile obținute au o matrice de imagine de 512 • 512 |  |
| --- | --- |
| Monitor de minim 24 inch în camera de examinare pentru afisarea imaginilor scanate |  |
| Solutie care identifică automat acele interventionale introduse in corpul pacientului si ajusteaza corespunzător afisarea imaginilor |  |
| Optional . Soluție de laseri integrați în gantry-ul CT care proiectează punctul de intrare al acului si unghiul de insertie pe pacient, cu o abatere maximă de 5 mm |  |
| Imagistică CT spectrala: |  |
| Generare de imagini virtuale non-contrast prin substractia iodului din seturile de date spectrale |  |
| Vizualizarea imaginilor monoenergetice în intervalul 40 keV - 190 keV |  |
| 1.7. Consola pentru postprocesare |  |
| Statie de postprocesare cu minim 10 utilizatori |  |
| 2 stații de lucru de tip client |  |
| Memorie RAM minim 300 GB |  |
| Capacitate maximă de stocare imagini pe hard disk : minim 800 GB |  |
| Minim patru monitoare LCD de minim 24 inch |  |
| 1.7.1 Aplicații clinice de postprocesare |  |
| Vizualizare imagini: minim CT, IRA |  |
| Soft pentru planificarea implanturilor dentare |  |
| 1.7.2 imagistica vasculară |  |
| Imagistica MPR |  |
| Eliminarea automata a osului si a mesei in analiza vasculara |  |
| Evaluare vasculara, minim: diametru si arie stenoza, identificare lumen minim |  |
| Extragere automata linie de centru |  |
| Etichetare automata a principalelor vase |  |
| 1.7.3 Imagistica de neurologie |  |
| Vizualizarea structurilor vasculare intracraniene pentru diagnosticul bolilor vasculare |  |
| 3 ubstracție automată a osului în reconstrucția vasculară |  |
| 1.7.4 Imagistică de oncologie |  |
| Soft dedicat pentru segmentarea automata a leziunilor oncolog ice pentru diferite org ane: minim leziuni pulmonare, hepatice si ganglioni limfatici |  |
| Măsurători automate WHO, RECIST |  |
| Soft de analiza colonoscopie virtuala care sa include minim masurare polipi in vedere endoluminala 3D, disectie virtuala, eliminare scaun rezidual, posibilitatea de punere in evidenta automata a leziunilor identificate in vizualizarea endoscopica3D |  |
| Soft de analiza pulmonara pentru evaluarea patologiei BPOC si a emfizemelor pulmonare |  |

| Soft de segmentare automata a lobilor pulmonari |  |
| --- | --- |
| Soft de detectie automata a nodulilor pulmonari |  |
| Evaluare examinari multiple in vederea stadializarii achizitionate la minim 4 momente diferite in timp |  |
| 1.7.5 lmagistica spectrala |  |
| Caracterizarea pietrelor la rinichi și a gutei cu ajutorul rezultatelor spectrale pentru diferentiere între acid uric si calciu |  |
| Vizualizarea imaginilor monoenergetice în intervalul 40 keV - 190 keV |  |
| Soft care utilizeaza informatiile spectrale pentru a evidentia posibilele defecte de perfuzie pulmonara |  |
| Utilizarea datelor spectrale pentru a elimina substanta de contrast din imaginile obtinute cu administrare de contrast, in vederea generarii unei imagini virtuale echivalente unei examinari fara contrast |  |
| 1.8. Parametri generala de scanare si reconstructie |  |
| Moduri de scanare: scanare spirala, scanare secventiala |  |
| Camp de vizualizare (FOV) maxim scanat: minim 50 cm |  |
| Durata maxima scanare spirala : minim 130 secunde |  |
| Grosimea minima a secțiunii reconstruita maxim 0,5 mm |  |
| Pitch minim selectabil: maxim 0.6 |  |
| Pitch maxim selectabil: minim 1,5 |  |
| FOV reconstruit maxim: minim 50 cm |  |
| Matrice reconstrucție minim 1024x1024 |  |
| 1.9.Calitatea imaginii, doze |  |
| Rezoluție spațială la contrast inalt in planul x/y la 50% MTF: minim 13 lp/cm |  |
| Raport structurat de doza format DICOM cu includerea valorilor CTDI, DLP |  |
| Posibilitatea de reducere a dozei de radiatie pentru tesuturi superficiale precum ochii, cu mentinerea calitatii imaginii |  |
| Posibilitatea modificarii automate a curentului anodic in timpul scanarii |  |
| Topograma in timp real cu posibilitatea de intrerupere manuala a acesteia imediat ce s-a ajuns la anatomia de examinare dorita |  |
| 1.10.Managementul sistemului |  |
| Inregistrare date pacient: manual, preluare din HIS/RIS, de urgenta |  |
| Posibilitate de administrare si modificare de protocoale |  |
| Comenzi vocale liber inregistrabile pentru pacienti |  |
| Protejare prin parolare a accesului la protocoalele de scanare |  |
| Pornire sincrona a achizitiei la aparitia bolusului de contrast in zona de interes |  |
| 1.11.Interconectare |  |
| Functii DICOM minime pentru consola de achizitie si statia de postprocesare: Send/Receive, Querry Retrieve. Print, Worklist |  |

| 1.12. Accesorii: |  |
| --- | --- |
| Cameră 3D pentru autopoziționarea pacientului |  |
| Injector substanță de contrast cu cap dublu |  |
| Suport pentru pozitionarea pacientului: saltea, suport cap, suport genunchi |  |
| UPS pentru consola de operare si pentru fiecare client - stație de postprocesare |  |
| Birou pentru statia de achizitie si statia de postprocesare |  |
| SERVICE IN GARANTIE |  |
| Perioada de garantie a sistemului computer tomograf cu toate componentele incluse: minim 60 de luni de la punerea in functiune |  |
| Timp maxim de ínterventie: maxim 48 ore |  |
| CONDIȚII DE AUTORIZARE, CERTIFICATE DE CALITATE, STANDARDE SI ALTE SPECIFICATII |  |
| Echìpamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa prezinte minim urmatoarele documente: |  |
| Certificat de conformitate CE (conform Directivei 93/42 CE) sau a Regulamentului European privind Dispozitivele Medicale 2017/745 (MDR) emis de un organism notificat sau echivalent |  |
| Declaratie de conformitate CE conform Directivei 93/42 CE |  |
| Autorizatiile emise de CNCAN pentru manipulare instalare, montare, reparare, verificare si demontare aferent tipului de aparat propus in procedura, in conformitate cu Legea 111/1996,cu modificările şi completarile ulterioare |  |
| Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate |  |
| Instruirea personalului de specialitate la sediul beneficiarului pentru o perioada de 12 zile |  |

Modalitatea de atribuire:

Contract de furnizare,  instalare si instruire pentru utilizare a personalului achizitorului, in conformitate cu Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Criterii de atribuire :

“Cel mai bun raport calitate-pret”

- Prețul sistemului: 30 puncte

- Criterii de performanta: 40 puncte

- Criteriu eficienta energetica: 30 puncte

- Pretul sistemului = (Pretul minim / Pretul ”n") x Punctajul maxim alocat

Unde:

Pretul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mica

Pretul ”n” = pretul ofertat

Punctajul maxim alocat = 30 puncte

- Criterii de performanta

Algoritmul de calcul:

Se puncteaza numai caracteristicile tehnice inscrise in tabelul de mai jos

Punctajul maxim alocat - 40 puncte

| Nr. Crt. | Parametru tehnic punctat | Factor evaluare | Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate | Algoritm de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Opțional : Tehnologie de numărare a fotonilor | În cazul in care oferta include aceastà opțiune, se acordä punctaj. În cazul in care oferta nu include aceastà opțiune, nu se acordă punctaj. | Tehnologia de numarare a fotonilor in CT ofera rezolutie mai buna, diferentiere superioara a materialelor si acuratete crescuta a imaginii, cu reducerea dozei de radiatie pentru pacient Includerea acestei cerinte in punctaj incurajeaaă ofertarea unor echipamente moderne si performante, care imbunatatesc diagnosticul si siguranta clinica | Fără tehnologie de numărare a fotonilor = 0 puncte Tehnologie de numărare a fotonilor = 10 puncte |
| 2 | Optional : Soluție de laseri integrați in gantry-ul CT care proiectează punctul de intrare al acului și unghiul de inserție pe pacient, cu o abatere maximă de 5 mm | În cazul in care oferta include aceasta optiune, se acorda punctaj În cazul in care oferta nu include aceasta optiune, nu se acorda punctaj. | Integrarea sistemelor laser in gantry-ul CT, care proiecteaza punctul de intrare al acului si unghiul optim de insertie, creste semnificativ precizia procedurilor intervenționale ghidate imagistic. Această solutie reduce riscul erorilor, scurteaza timpul procedurii si îmbunătáțește siguranța pacientului | Fara solutie de laseri integrați in gantry-ul CT - 0 puncte Soluție de laseri integrați în gantry-uł CT = 10 puncte |
| 3 | Grosimea minima a secțiunii reconstruita: maxim 0,5 mm | Maximal | O grosime de secțiune redusa permite o vizualizare mai detaliata a nodulilor, precum si a altor leziuni, având un rol esential in evaluarea patologiei pulmonare. | ≤0,2 mm = 10 puncte > 0,2 mm dar < 0,5 mm = 5 puncte ≥ 0,5 mm = 0 puncte |
| 4 | Rata maximă de răcire a tubului : minim 1700 KHU/min | Minim al | O valoare cat mai mare a acestui parametru asigura o utilizare optima si eficienta a tubului pentru toate categoriile de pacienti, scanari indelungate fara timpi de racire suplimentari si o utilizare indelungata, fara conturi suplimentare a echipamentului | 1700 kHU/min = 0 puncte; > 1700 kHU/min dar < 2500 kHU/min = 5 puncte; ≥a 2500 kHU/min = 10 puncte |
|  | Total |  |  | 40 puncte |

3. Criteriu eficienta energetica

Punctajul pentru factorul de evaluare indicat  la “ Criteriu eficienta energetica " este descris si se acorda astfel:

Furnizorii trebuie sa prezinte consumul energetic zilnic al sistemului CT E(kWh/zi) pentru un scenariu de functionare descris mai jos, conform metodologiei si conditiilor de testare prevazute de COCIR SRI pentru echipamente de computer tomograf sau de un standard echivalent

  - Scenariul cu consumul de energie care implica 12 ore in mod activ (stand-by) și 12 ore în modul „oprit” pe timpul nopții

Evaluarea si acordarea punctajului:

- Oferta cu cel mai mic consum energetic zilnic total conform scenariului prezentat va primi punctajul maxim de 30 puncte.

- Pentru alte oferte, punctajul se va calcula utilizand formula:

Pe cel mai mic consum zilnic ofertat / consumul zilnic al ofertei n ) x 30

Nota:

Metodologia COCIR SRI pentru calcularea constului de energie pentru echipamente de computer tomografie poate fi consultata la urmatorul link: www.cocir.orq .

Justificare:

Componenta de sustenabilitate si eficienta energetica este extrem de importanta pentru institutia noastra, in contextul costurilor ridicate de operare asociate echipamenteior de imagistica medicala. Functionarea unui sistem CT implica un consum semnificativ de energie, atat in timpul scanarilor active, cat si in perioadele in care echipamentul este pregatit pentru utilizare. Din acest motiv este esential sa selectam echipamente care prezinta un consum redus de energie, contribuind astfel la scaderea cheltuielilor operationale si la optimizarea bugetulul alocat functionarii institutiei.

Pe langa avantajele economice directe. eficienta energetica a echipamentelor medicale se aliniaza obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel european si global. Reglementarile din industria echipamentelor medicale impun criterii stricte in ceea ce priveste consumul energetic si impactul asupra mediului, iar selectarea unui sistem CT eficient energetic reprezinta un demers responsabil in directia respectarii acestor cerinte Un echipament performant din punct de vedere al consumului de energie nu doar ca reduce impactul asupra mediului, dar asigura si o functionare fiabila si sustenabila pe termen lung.

Avand in vedere cele mentionate, va rugam dispuneti initierea procedurii de achizitie de                Computer-Tomograf de inalta performanta,  intocmirea documentatiei de atribuire, a documentelor suport si publicarea anuntului de participare si a anuntului de atribuire, cu respectarea prevederilor art. 74.(1) din Legea 98/2016, si a termenelor limita stabilite pentru evaluarea ofertelor, precum si monitorizarea acordurilor cadru si a contractelor subsecvente incheiate in urma finalizarii procedurii.

AVIZAT

Director medical,

Dr. Hurmuz Bogdan

Director financiar-contabil,

Ec. Nemes Corina                                                                                                    Intocmit:

Compartiment Achizitii publice

Medic Speciaist Radiolog,                                                                              Referent de specialitate,

Dr.Anghel Ioan Dumitru

Jr. Iakkel Nicolae

Consilier juridic,

Jr. Conea Viorel