[image: image1.jpg]SeiTaLuL CLINIC D€
Boll INFecTionse CONSTANTA

Telefon: 0241484 501 contact@infectioaseconstanta.ro
Fax: 0241615 491 www.infectioaseconstanta.ro

duiNEerdinand | Nr. | Cod 900709





  Nr. inreg. .……………/…………....2026                                               
    APROB

                                                                                                                                                  MANAGER

                                                                                                   PROF UNIV DR CAMBREA SIMONA CLAUDIA

CAIET DE SARCINI

CAP. 1. INTRODUCERE

 Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor de care prestatorul trebuie sa tina seama de elaborarea ofertei si, implicit , la executarea contractului ce urmeaza a fi incheiat.

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice care definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performantă, siguranţă in exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea precum si indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru activitatea de service ce include efectuarea operatiunilor de mentenanta preventiva (conform cerintelor din documentatia tehnica a producatorului) si  remedierea tuturor defectiunilor accidentale aparute.   

CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI SI VALOARE ESTIMATA

2.1 Obiectul contractului: il reprezinta incheierea unui contract ,,Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’ seria: CBDM2300261HM, COD CPV: 50421200-4

2.2 Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Beneficiile pe care autoritatea contractantă le va obţine în urma derularii procedurii în vederea încheierii unui contract de achiziţie publica de servicii de mentenanţă, sunt urmatoarele:
· Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor.
· Asigurarea investigațiilor de imagistică pentru pacienţii internaţi, cei din ambulator, precum și cei din unitățile spitalicești cu care SCBI are încheiate contracte de colaborare.
· Remedierea problemelor care apar la aparatul CT 64 SLICE-COMPUTER TOMOGRAF TIP REVOLUTION MAXIMA în cel mai scurt timp şi fără costuri suplimentare.
Se va incheia un Acord cadru cu o durata de 36 luni, iar cantitatile minime / maxime si valorile aferente sunt prevazute in ANEXA la prezentul caiet de sarcini.
CAP.III.  SPECIFICATII TEHNICE 

 3.1. Obligatiile Ofertantului/Prestatorului de servicii
3.1.1. – Prestatorul are obligatia de a realiza ,,Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’.
3.1.2  Prestatorul va presta  servicii de reparaţii cu înlocuire componente defecte pentru echipamentul CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA
Serviciile vor fi prestate în cadrul unui abonament lunar (36 luni), reprezentând intervenţie la orice solicitare, pentru înlocuirea componentelor defecte, al caror preţ este inclus în abonament dupa cum urmeaza :
- intervenții la orice solicitare inclusiv manoperă si deplasare incluse, cu înlocuirea componentelor defecte.
3.1.3 Componente ce fac obiectul înlocuirii în cadrul abonamentului:

Contract full service cu acoperire integral, perioada 36 luni
· Diagnostic remote de luni pana vineri in intervalul 09:00-17:00 

· 3 (trei) revizii pe an conform recomandarilor producatorului si cartea tehnica a aparatului 

· Numar nelimitat de interventii de mentenanta corectiva (inclusiv manopera montare piese achizitionate de la GEMS Romania) 
· Piesele normale sunt incluse 

· Tub RX Inclus 

· 1 (una) revizie pe an pentru statia de post-procesare AW 

· Acces online la iCenter 

· Timp de diagnostic remote < 4 ore 

· Propunere plan de reparaţie < 6 ore 

· Prezenţă inginer la site < 2 zile lucrătoare 

· Statia de post-procesare AW acoperita (manopera corectiva si piese) 

· Eliberarea unui Buletin de Securitate Radiologică conform normelor CNCAN în vigoare 

· Nu sunt acoperite in contract: imprimanta, injector, UPS, accesoriile (suporti pozitionare pacient, bureti pozitionare pacient, saltea, benzi, husa saltea unitate climatizare camera aparat CT), consumabile (baterii UPS). 
3.1.4 Pentru activitatile de diagnosticare, înlocuire a componentelor defecte şi repunerea în funcţiune a echipamentului CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA, vor fi îndeplinite urmatoarele cerinte:
-  Prestatorul de servicii va prezenta autorizaţie de service valabilă sau alt document din care să
rezulte ca este abilitat să execute servicii de reparaţie pentru acest tip de echipament; în acest sens, acesta va prezenta în cadrul ofertei tehnice, dovada prin care să demonstreze faptul că respectă cerinţa invocată mai sus.
3.1.5 Pentru activitatea de mentenanţă preventivae, corectiva şi verificare tehnică a CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA, ofertantul si/ prestatorul de servicii au obligaţia:
· Să prezinte documente care certifică competenţa de a efectua operaţiunile de mentenanţă preventive,corectiva şi verificare tehnică, a echipamentului CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF , tip REVOLUTION MAXIMA, competențe atestate în urma unor cursuri de specialitate certificate de producatorul echipamentului sau reprezentant autorizat/organism recunoscut de producator.

· Ofertantul va specifica in propunerea tehnica, pentru fiecare dispozitiv medical, operatiile care se efectueaza in cadrul reviziilor tehnice trimestriale/anuale/bianuale, conform normelor tehnice ale producatorului si continutul chiturilor de revizie, daca este cazul.

· Prestatorul de servicii are obligatia de a efectua toate operatiile de intretinere si service numai cu personal calificat, atestat de catre producator.

· - In cazul in care echipamentul nu este in stare de buna de functionare la data semnarii contractului, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea piesele constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea achizitorului pentru manopera sau deplasare, urmand ca echipamentul respectiv sa fie supus si reviziei tehnice obligatorii.

· Să prezinte dovezi privind capacitatea de a livra piese de schimb originale sau compatibile agreate de producator.
· Ofertantul trebuie să faca dovada implementarii Sistemului de management de calitate în conformitate cu ISO 13485/ ISO  9001  sau echivalent,valabil la data de depunere a ofertelor.
· Ofertantul /Prestatorul de servicii va furniza şi implementa gratuit toate corecţiile constând în upgrade-uri de soft, pachete de siguranţă emise de catre producator pentru a asigura întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime şi de siguranta a dispozitivelor medicale precum şi pentru imbunatatirea performantelor acestora.
· Prestatorul va face propuneri utilizatorului medical al achizitorului pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor si va realiza instruiri periodice de utilizare a echipamentului.
· Prestatorul va monitoriza echipamentul, în mod gratuit, prin infrastructura IT pusă la dispoziţie de care beneficiar (service de la distanţă):
· Acces online al prestatorului la echipament.
· Diagnostic de la distanţă al echipamentului 24/7.
· Timp de diagnostic de la distanţă: mai puţin de 4 ore.
· Intervenţii pentru mentenanţă preventivă: 3 (trei) revizii pe an la CT, 1 (una) revizie pe an pentru statia de post-procesare AW  la sediul achizitorului/beneficiarului.
· Numar nelimitat de intervenţii de mentenanţă corectivă .
· Acces online la iCenter.
· Timp de diagnostic remote: maxim 4 ore.
· Propunere plan de reparaţie: maxim 6 ore.
· Prezenţă/soluţie inginer la site: în mai puţin de 2 zile lucrătoare.
· În cazul apariţiei unei defecţiuni, prestatorul va informa telefonic şi prin e-mail reprezentantul achizitorului/beneficiarului. Datele de contact ale reprezentantului achizitorului/beneficiarului vor fi comunicate ofertantului ulterior semnării contractului.
· Propunere plan de reparaţie în mai puţin de 6 ore.
· Prezenta la echipament a unui inginer autorizat al Prestatorului, dacă este necesar: în mai puţin de 2 zile lucratoare.
· Cheltuielile de transport, pentru componentele înlocuite la/de la locaţia clientului, sunt incluse în abonamentul lunar.
· Piesele de schimb sunt incluse în preţul lucrărilor de reparaţie.
· Înlocuirea componentei defecte în maxim 15 zile lucrătoare.
· Serviciile vor fi executate de către Prestator la sediul Achizitorului/Beneficiarului, exceptând diagnosticarea şi monitorizarea de la distanţă;
· Prestatorul va efectua lucrările de service în prezenta personalului nominalizat de către achizitor;
3.1.5 După fiecare intervenţie şi/sau înlocuire de componentă defectă, se va întocmi un raport de service şi/sau proces-verbal, datat şi semnat de reprezentanţii prestatorului şi ai beneficiarului.
3.1.6 Plata se va face lunar, pe baza facturii şi a raportului de service aferent, iar termenul de plată este de 60 de zile, de la data prezentării facturii.
3.1.7 Securitate şi sănătatea în muncă.
· Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, privitoare la securitate şi sănătatea în muncă, prestatorul este obligat să respecte regulile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţie a muncii; în acest sens, reprezentanţii prestatorului vor prezenta, înainte de începerea prestării serviciilor, o declaraţie pe propria răspundere prin care să evidenţieze faptul că respectă cerinţele din legea invocată mai sus. Pe timpul executarii lucrărilor, instruirea privind normele tehnice de securitate si sănătatea în muncă şi cele referitore la apărarea împotriva incendiilor, precum şi urmărirea respectării acestor norme, vor cadea în sarcina prestatorului.
  3.1.8 – Aparatele de masura folosite, specifice fiecarui tip de dispozitiv vor fi evidentiate in raportul de service. Verificarea electrosecuritatii dispozitivelor medicale se va efectua conform normelor producatorului si legislatiei in vigoare dupa fiecare revizie tehnica sau reparatie, valoarea parametrilor masurati va fi evidentiata in raportul/procesul verbal de interventie.

3.1.9 - Prestatorul are obligatia de a efectua toate operatiile de service, revizii tehnice, verificari si reparatii numai cu personal calificat, atestat de catre producator.

 3.1.10 - Prestatorul are obligatia de a efectua instruirea suplimentara cu tot personalul  medical de exploatare si tehnic, daca acesta solicita sau daca prestatorul considera ca este necesar, pentru eliminarea greselilor de exploatare, cu stipularea lor punctuala, precum si suportul tehnic pentru eliminarea defectelor considerate in exploatare si manipulare neglijenta din partea Beneficiarului (ex : parolarea operatiunilor care pot duce la pierderea sau afectarea datelor altor sisteme conectate la retea de catre utizator, stergerea accidentala a oricaror fisiere de pe calculatorul echipamentului, introducerea accidentala de virusi pe calculatorul echipamentului, instalarea altor aplicatii pe calculator, etc.).

3.1.11 - Prestatorul are obligatia de a asigura suportul tehnic prin telefon, mai ales pentru a confirma Beneficiarului daca utilizarea echipamentulul mai este permisa pana la interventia tehnica a echipei de service.

3.1.12 - In cazul in care echipamentul nu este in stare de buna functionare la data semnarii contractului, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea pieselor constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea Achizitorului/Beneficiarului pentru manopera sau deplasare, urmand ca echipamentul respectiv sa fie supus si primei revizii tehnice obligatorii.

3.1.13 - In cazul in care echipamentul medical nu este in stare buna de functionare la data finalizarii reviziilor tehnice/interventiilor tehnice, fapt constatat de parti, remedierea defectului si inlocuirea pieselor constatate defecte, va fi considerata parte integranta din contract, fara cheltuieli suplimentare din partea Beneficiarului pentru manopera, deplasare.

3.1.14 - In cazul in care perioada de reparatie sau de inlocuire a pieselor defecte dureaza mai mult de 15 zile calendaristice pe interventie, exclusiv perioada necesara obtinerii licentelor de import si export, termenul de service se prelungeste corespunzator, fara cheltuieli suplimentare de manopera din partea Beneficiarului .

3.1.15- Toate imbunatatirile tehnologice, inclusiv actualizare software, aduse ulterior echipamentului medical de catre producator si care sunt declarate obligatorii, vor fi efectuate gratuit de catre Prestator, fiind incluse in prezentul contract 

3.1.16 – Prestatorul are obligatia de a acorda o garantie de minimum 6 luni de la efectuarea oricarei lucrari, atat pentru manopera cat si pentru piese de schimb, in conditiile utilizarii echipamentului medical conform manualelor si in conditiile asigurarii climatului conform fisei tehnice a echipamentului medical .

3.2. Piese de schimb :

3.2.1. In cazul in care este necesar sa se inlocuiasca o piesa de schimb, prestatorul va consemna in raportul de service necesitatea inlocuirii acesteia . Piesa defecta va fi inlocuita , iar piesa defecta se va preda achizitorului de catre  executant. Materialele si piesele folosite trebuie sa corespunda standardelor producatorului. Prestatorul isi asuma utilizarea de piese de schimb conforme.

   CAP.IV. ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE 
Specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si trebuiesc indeplinite in acest sens sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitatile specificate. 

Ofertantii au obligatia de a transmite propunerea tehnica cu cel putin cerintele solicitate in Caiet de sarcini, semnata si stampilata. 

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente:

4.1. Avizul de Functionare emis de MS valabil(nu mai vechi de 3 ani) , pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale, cu toate anexele(daca sunt autorizati si pentru distributie) , din care sa rezulte ca au dreptul sa efectueze, interventii mentenanta si punere in functiune/instalare pentru tipul echipamentelor medicale care fac obiectul prezentului contract.
Justificare: Autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca prestatorul detine toate documentele necesare realizarii corespunzatoare si in termen a operatiunilor care fac obiectul contractului.
Prestatorii de prestari de servicii privind dispozitivele medicale care fac obiectul achizitiei se supun Legii nr.    95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si  Ordin 566/2020-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale.

4.2. Autorizatie de la producator privind operatiunile de update/upgrade de soft
· Justificare: Autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca prestatorul detine toate documentele necesare realizarii corespunzatoare si in termen a operatiunilor care fac obiectul contractului. Ofertantul va furniza şi implementa gratuit toate corecţiile constând în upgrade-uri de soft, pachete de siguranţă emise de catre producator pentru a asigura întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime şi de siguranta a dispozitivelor medicale precum şi pentru imbunatatirea performantelor acestora.
4.3 Se solicita urmatoarele certificate privind standardele de asigurare a calitatii

• 
certificat ISO  9001 (pentru domeniul in care se incadreaza serviciile)    sau
•
certificat ISO 13485 (pentru domeniul in care se incadreaza serviciile)
             se solicita ofertantului.

•            sau echivalent,valabil la data de depunere a ofertelor
Justificare: Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 (editia in vigoare) sau "echivalent”, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 sau ISO 13485 (editia in vigoare).

4.4  Declaratie din partea ofertantului prin care demonstreaza ca este reprezentant autorizat al producatorului privind obiectul prezentei proceduri pe tip de dispozitiv , respectiv sa asigure toate tipurile de interventii tehnice pentru echipamentele care se regasesc in pachet si sa comercializeze piese de schimb si consumabile pentru acestea. 
Justificare: autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca prestatorul va realiza corespunzator si in termen operatiunile care fac obiectul contractului.

4.5 Lista personalului angajat, cu experienta in activitatea de service si diplome de instruire pe tip de dispozitiv pentru personalul tehnic.


Justificare: autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantii detin personal calificat si experimentat in realizarea operatiunilor ce vor face obiectul contractului de prestari servicii.

4.6  Declaratie pe proprie raspundere prin care Prestatorul isi suma indeplinirea prevederilor capitolului 3 din       prezentul Caiet de Sarcini.

 NOTA: specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”.

NOTA:Ofertantul are obligatia de a numerota si semna (reprezentantul legal al ofertantului / reprezentantul legal al asocierii, dupa caz ) fiecare pagina a propunerii tehnice si de a intocmi un opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.

Propunerea tehnica, semnata si stampilata, va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul de sarcini.

CAP.V. LOCUL DE PRESTARE
5.1. Mentenanta va fi asigurata la sediul autoritatii contractante.

5.2. In cazul in care se impune remedierea defectiunilor la sediul Prestatorului (din motive tehnice), predarea in custodie la Prestator se va face pe baza de proces verbal, semnat de catre ambele parti.

5.3. Prestatorul si Beneficiarul vor nominaliza persoanele de contact care au dreptul de a solicita deplasarea/ trimiterea respectiv primirea echipamentului medical in vederea unei interventii tehnice si vor semna raportul de service intocmit dupa efectuarea acesteia. 

CAP.VI. RECEPTIA 
Receptia se va realiza conform legislatiei in vigoare la sediul Beneficiarului, respectiv Spitalul Clinic de boli Infectioase Constanta, de catre o comisie compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai prestatorului.
6.1. In urma activitatilor de service se va efectua testarea finala impreuna cu personalul utilizator autorizat, intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului. Personalul prestatorului va verifica inclusiv parametrii de securitate si performanta privind utilizarea dispozitivului medical pentru scopul propus. Fiecare operatiune prestata va fi evidentiata prin raportul de service sau se va incheia un proces verbal in care se vor mentiona operatiunile efectuate si daca echipamentul medical este functional sau nu dupa interventia efectuata, iar pentru ultima situatie se vor indica piesele de schimb defecte si perioada de livrare si remediere a defectiunii.  Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de catre reprezentantii Prestatorului si confirmat de Beneficiar prin semnatura si vizat de persoana responsabila a Beneficiarului, cu precizarea datelor de identificare ale semnatarilor (nume, prenume, imputernicire, etc.).Un exemplar va fi predat Beneficiarului , iar un exemplar al acestuia va fi anexat la factura corespunzatoare.In cazul in care factura aferenta prestarii serviciilor va fi trimisa prin curierat si nu va fi insotita si de Raportul de service, autoritatea contractanta va returna aceasta factura.

6.2. Dupa efectuarea operatiilor de mentenanta si eventuale reparatii dar si in cazul unor modificari sau inlocuiri a unor piese defecte, Prestatorul garanteaza siguranta aparatului in functionare pentru operator (sau dupa caz, pacient) si cei din jur.

CAP.VII. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

7.1. Plata serviciilor se va face cu O.P. numai pe baza facturii in original pe care va fi mentionat obligatoriu contul de plata al prestatorului deschis la Trezorerie si cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.
7.2. Termen de plata solicitat: in termen de maxim 60 de zile de la confirmarea de primire a facturii.
CAP. VIII. ELABORAREA  PROPUNERII  FINANCIARE :

8.1. Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta (Formulat tip din sectiunea Formulare).

8.2. Propunerea financiara va fi exprimata in Lei fara TVA. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare si aplicarea criteriului “pretul cel mai scazut”. 

8.3. Propunerea financiara va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. La intocmirea ofertei financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile necesare prestarii acestor servicii. Pretul include toate cheltuielile si comisioanele care vor fi angajate de catre prestator in vederea indeplinirii contractului. A se vedea sectiunea Caiet de sarcini. . 
8.4. Pretul nu se va actualiza si se va pastra ferm pe toata perioada de executare a contractului.
NOTA: in cazul unei oferte comune, formularul de oferta va fi semnat de toti membrii asociatiei sau de liderul de asociatie daca acesta are mandatul expres de semnare a ofertei din partea celorlalti membri. In cazul ofertei semnata de mandatar, aceasta va fi insotita de mandatul expres al celorlalti membri ai asociatiei sau semnat de toti operatorii economici asociati. Se va completa Formularul de oferta (Formular de oferta impreuna cu centralizatorul de preturi din sectiunea Formulare) si se va incarca in format electronic, in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa si marcat ca fiind parte a propunerii financiare. Valoarea propunerii financiare va fi criptata si salvata in SEAP, pana cel tarziu la data si ora limita mentionata in Anuntul de Participare (ora fiind generata automat de SEAP). Toate documentele vor fi redactate in limba romana/cu traducerea legalizata in limba romana. Ofertantul (reprezentantul legal al ofertantului/reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a propunerii financiare si de a intocmi un OPIS al documentelor incluse in Propunerea financiara. Daca valoarea propunerii financiare nu este o valoare intreaga, se va utiliza punctul ca separator zecimal. Evaluarea ofertelor se va face la valoarea ofertata cu aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" numai pentru ofertele declarate admisibile.
8.5 Prestatorul va prezenta propunerea financiara pentru cantitatea si valoarea maxima a acordului cadru pe fiecare lot in parte, specificandu-se tariful pentru fiecare interventie solicitata, la care se va atasa Anexa 1 conform tabelului prezentat in Sectiunea Formulare. 
ANEXA 1
LOT: ,,Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’
	Nr. Crt.
	Denumire servicii
	Cantitate contract subsecvent
(12luni)
	Cantitate minimă acord cadru (12luni)
	Cantitate maximă acord cadru (36luni)
	Loc de prestare servicii
	Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime

	I
	Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar seria: CBDM2300261HM
	4 revizii( 3 revizii CT+1 revizie statie post-procesare AW)
	4 revizii( 3 revizii CT+1 revizie statie post-procesare AW)
	12 revizii( 9 revizii CT+3revizie statie post-procesare AW)
	La sediul
beneficiarului, exceptând diagnosticarea şi monitorizarea de la distanţă
	Conform cerinţelor din specificaţiile tehnice anexate


	Cantitatea minima reprezinta interventiile tehnice obligatorii conform recomandarilor producatorului si cartea tehnica a aparatului si interventii accidentale nelimitate


LOT: ,, Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar’’
	Nr.

Crt.
	Locatia
	Denumirea
	Valoare abon. lunar
	Cantitate contract subsecvent 12 luni
	Cantitate minima Acord cadru 12 luni
	Cantitate Maxima acord cadru 36 luni
	Valoare minimã estimatã/ contract subsecvent / 12 luni fara TVA
	Valoare minimaestimatã/ Acord cadru / 12 luni fara TVA
	Valoare maximã estimatã/ Acord cadru  / 36 luni fara TVA

	1
	Laborator Radiologie si Imagistica
	Servicii de mentenanţă pentru CT 64 SLICES(INCLUSIV PACS) -COMPUTER TOMOGRAF, tip REVOLUTION MAXIMA de producţie GENERAL Electric cu piese, manoperă şi deplasare incluse în abonament lunar sn: MNEXP2300110TJ
	23.000
	4
	4
	12
	276.000,00
	276.000,00
	828.000,00


Avizat
Dr Mustafa Adriana Valentina
Intocmit,

Comp.TI
Ing.Bugescu Gabriela-Tania-responsabil suprav disp.medicale
1

