SECTIUNEA  
FORMULARE 











 Formularul 1
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Denumire procedura de atribuire:.............................. (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul (nume/prenume) ............................, domiciliat (a) in ................................ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria ...... , nr. ..........., eliberat de .................. , la data de .................. , CNP ................................ , in calitate de reprezentant legal al ................................ , (denumirea operatorului economic), cu sediul in ................................ (adresa operatorului economic), cod unic de inregistrare................................, numar de ordine in Registrul Comertului . ................................, telefon ................................, e-mail ................................, avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert Sustinator (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului sus-mentionat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 alin. (1), lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- Persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) ori persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului unic/Ofertantului asociat /Tertului Sustinator/Subcontractantului (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a), sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53, alin (2) si (3). (daca este cazul).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt indicate in Fisa de date a achizitiei – Sectiunea III.1.1.a).
1. Iustinian Rosca – Director General;

2. Ilie Dobre – Director General Adjunct;

3. Elena Marin - Director Economic;

4. Maria Marinela ILIE – Director - Directia Investitii; 

5. Georgeta Gabriela IURCU - Director – Direcția Achiziții
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.          
    
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. »
Data completarii......................................
Operator economic,



......................................
                                                                                                                                                                                                              

(semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.

2. Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul   2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ........  din ........
CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S.C..................................................., cu sediul in ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., inmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... avand functia de.......................................... , in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul in .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, inmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de inregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., avand functia de .......................................... , in calitate de ASOCIAT n
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i - lider de asociere) ...............................;

· (ii - Asociat n) .........................................;

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  pentru atribuirea contractului ................................................... (se va completa denumirea contractului)
b)derularea/implementarea in comun  a contractului de achizitie publica ..................................................................................... (se va completa denumirea contractului) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti  a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este .................................................................................... .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Sediul asocierii va fi in ……………………………………………............................... (adresa completa)
Art. 4.2. Se imputerniceste .............................. (liderul de asociere), avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului sus-mentionat acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... (se va completa denumirea asociatului) , sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului sus mentionat.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..........................................................................., va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

· (i - lider de asociere)............................... % (in litere);

· (ii - Asociat n) ......................................... % (in litere);

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de furnizare a produselor/prestare a serviciilor/executarea lucrarilor (se va alege in functie de procedura de atribuire), cu prevederile contractului ce se va incheia intre ….................................... (liderul de asociere) si Beneficiar.

 Art. 6.6.   (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat in ziua ........luna ........ anul ........ in ........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul specific
Anexa la Formularul 2
INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Denumire procedura de atribuire:...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a).............................................................................................. (nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .................................................................................................      (denumirea / numele ofertantului)
in calitate de lider de asociere/asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire) la procedura pentru atribuirea procedurii sus-mentionata, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.

	1. Denumirea .....................................................................,




	2. Agentie/filiala/sucursala in tara Autoritatii Contractante, daca este cazul

Adresa sediului...........................................................................

Telefon..........................................................................

Fax..........................................................................

E-mail..........................................................................

	3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) 

a) ..........................................................................

b) ..........................................................................

c) ..........................................................................

Etc. ..........................................................................

	4. Procentul aferent asociatului: .......................................................................... % (in litere)

	5 Partea/partile din contract ce vor fi realizate de catre asociat (se vor detalia activitatile specifice ce ii revin fiecarui membru al asocierii)..........................................................................


Data completarii ......................................          

Operator economic,

...................................... 

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota:

1. Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

2. Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

3. In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia.

4. Anexa la Formularul specific – Informatii despre asociere, se va completa de fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 3
IMPUTERNICIRE

Denumire procedura de atribuire:
...................................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ......................................
 (nume/prenume), domiciliat(a) in ......................................
 (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ........, nr. ........, eliberat de ......................................
, la data de ....................., CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................
 (denumirea operatorului economic) cu sediul in ......................................  (adresa operatorului economic),   CUI nr. ........ , CIF nr. ........, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna......................................, domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, pentru procedura de atribuire sus-mentionata, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

1. Oferta;

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

3. Raspunsurile la clarificari;

4. Documentele de calificare

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

          Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.


Data 







Denumirea mandantului

        ..................





S.C. ......................................









reprezentata legal prin









........................................................








(Nume, prenume, avand functia de)
......................................................



........................................................


(numele persoanei  imputernicite)













........................................................










(Semnatura autorizata si stampila)

........................................................
    
(semnatura persoanei imputernicite)

NOTE: 

1.In cazul unei oferte comune, se va prezenta imputernicire de catre fiecare membru al grupului in parte. Toti membrii grupului vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
2.Avand in vedere momentul prezentarii si verificarii acestui formular, in situatia in care imputernicitul legal prezinta si calitate de persoana imputernicita se va prezenta formularul completat in consecinta.  
Formularul 4
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ......................................, nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sus-mentionat, organizata de Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire.

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire. 

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Formularul 5
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere ca, pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta standardele de protectie a mediului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Data......................................

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 6
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE 

SI SANATATE IN MUNCA

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ...................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ..................................., nr. ......................................, eliberat de......................................, la data de ......................................, CNP ......................................, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al Ofertantului ...................................... (denumire operatorului economic) declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de indeplinire a contractului, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ......................................
Operator economic,

......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Nota: Aceasta declaratie, in cazul unei oferte comune, se va prezenta de catre fiecare membru al grupului in parte, semnata de reprezentantul sau legal.        

Formularul 7
FORMULAR DE OFERTA

Denumire procedura de atribuire:
...................... (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
OFERTA DEPUSA de:

	Rolul operatorului economic in procedura
	Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta

	Ofertant unic/Lider
	

	Operator economic*
	

	Cont trezorerie
	

	Trezoreria
	

	Etc. … *
	


* adaugati/stergeti liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dupa cum este cazul. Retineti ca un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Daca acest formular este prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (si toate celelalte linii vor fi sterse).

persoana de contact (pentru aceasta procedura)
	Nume
	

	Telefon /Fax
	

	E-mail
	


    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________________________________________________ (suma in litere si in cifre.)

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ____________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    5. Precizam ca:

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_| nu depunem oferta alternativa.

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
    Data _______/_______/________

    __________________________, (semnatura), in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________ 

                                    (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: 

* in cazul in care obiectul procedurii este un acord-cadru, pretul ofertei va reprezenta valoarea aferenta cantitatilor maxime ale acordului-cadru
Anexa Formular 7
CENTRALIZATOR DE PRET
	Nr. Crt.
	Nr. Lot.
	Denumire echipament
	UM
	Cant.
	Pret unitar estimat - lei fără TVA
	Valoare - lei fără TVA

	1
	1
	Sistem complet de videoendoscopie digestiva superioara si inferioara cu accesorii
	Buc
	1
	
	

	2
	2
	Echipament de tomografie computerizata
	Buc
	1
	
	

	3
	3
	Ecograf de inalta performanta cu minim 4 sonde
	Buc
	1
	
	

	4
	4
	Sistem complet pentru chirurgie endoscopica laparoscopica ginecologica - 4K
	Buc
	1
	
	


Data ......................................






Operator economic,
Numele si prenumele: ......................................
     
     ......................................        (semnatura autorizata si stampila)
Nota:

- Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Formularul 8
DECLARATIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential

Denumire procedura de atribuire:...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Subsemnatul(a) ................................................... (nume si prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate ............ (CI/ Pasaport), seria ……..…, nr. ….……, eliberat de ......................, la data de …….………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al operatorului economic ……………………………… (denumirea operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat (se va alege calitatea operatorului economic in procedura de atribuire), precizez ca urmatoarele informatii din propunerea tehnica si urmatoarele elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala., avand in vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."
De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTA 1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost sunt:

1. date cu caracter personal ....................................

2. secrete tehnice sau comerciale ........................................

3. sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Prezentul formular va fi insotit, obligatoriu, de dovada care confera caracterul de confidentialitate al documentelor mentionate, dovada ce devine anexa la oferta, in conformitate cu art. 57, alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data ..................................
Ofertant 

..................................

 (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

..................................
(reprezentant legal/imputernicit)

.................................. 

(semnatura si stampila)
Formularul 9
Formular de Oferta Tehnica

Denumire procedura de atribuire:
...........................................................… (se va completa cu denumirea procedurii de atribuire in cauza)
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatia de Atribuire. In acest sens, propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile prevazute in Caietul de Sarcini si VA RESPECTA STRUCTURA PREZENTATA IN CAIETUL DE SARCINI.

LOT 1 - SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA SI INFERIOARA CU ACCESORII
CANTITATE: 1 buc
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

	Nr.crt.
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	
	1.VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA INCORPORATA – 1 buc
	

	1
	Sursa de lumina : minim 3 LED-uri
	

	2
	Iesiri Video: DVI (Rezolutie: 1920×1080 pixeli); RGB-TV, S-video, Video
	

	3
	Sa prezinte zoom electronic de pana la 2x, cu posibilitatea de modificare in trepte a cate 0.05 unitati
	

	4
	Posibilitate de memorare a minim 45 pacienti si 20 de utilizatori
	

	5
	Afisare pe ecran a numarului de poze facute in cursul investigatiei 
	

	6
	Conectori de iesire a imaginii: VIDEO S VIDEO RGB TV  DVI-D 
	

	7
	Posibilitate de memorare a datelor pe USB
	

	8
	Buton de standby pentru deconectarea endoscoapelor-Sa nu fie necesara oprirea procesorului, ajutand la scurtarea timpului intre proceduri  
	

	9
	Procesor Full High Definition
	

	10
	Moduri de masurare a luminozitatii: Automatic – Peak/AVE
	

	11
	Tehnologie Multi-Light ce ofera imagini cu luminozitate si contrast de cea mai buna calitate, o vizualizare imbunatatita a hemoglobinei si a vaselor de sange
	

	12
	Sa prezinte mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei  superficiale
	

	13
	Sa prezinte mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor 
	

	14
	Posibilitate de conectare la reteaua spitalului pentru rapiditatea transmiterii datelor
	

	15
	Lungimile de unda corespunzatoare culorilor rosu, verde si albastru sa poata fi ajustate in vederea obtinerii unui contrast mai bun al imaginii
	

	16
	Ajustarea stralucirii in min. 9 trepte
	

	17
	Functie anti-incetosare pentru a obtine cele mai precise si clare imagini statice din multiple imagini inregistrate
	

	18
	Memorie interna ce permite Back-up automat al datelor si imaginilor
	

	19
	Memorie interna: min 4 GB
	

	20
	Control automat al intensitatii luminoase
	

	21
	Modificare a nivelului de alimentare cu aer in 4 trepte: Off, High, Middle si Low
	

	22
	Posibilitate de limitare a intensitatii luminii pentru a evita coagularea in cazul pacientilor ce prezinta sangerari
	

	23
	Presiune maxima a aerului insuflat si a apei de  65 kPa
	

	24
	Mod automat de back-up pentru stocarea datelor integrat
	

	25
	Sa fie compatibil DICOM
	

	26
	Sa poate fi upgradat pe viitor si cu: - videoBronhoscop - videoEcoEndoscop
	

	
	2.VIDEOGASTROSCOP – 1 Buc
	

	1
	Full High Definition
	

	2
	Sa prezinte cip CMOS in capatul distal al endoscopului, oferind o transmisie fara zgomot a imaginii si claritate superioara
	

	3
	Camp de vedere: min. 140⁰ 
	

	4
	Gama de observare: min. 2 – 100 mm
	

	5
	Capacitate de flexiune: min. Sus 210⁰ / jos 90⁰ /dr. 100⁰ / st. 100⁰
	

	6
	Diametrul capatului distal max. 9.2 mm
	

	7
	Diametrul tubului de insertie max. 9.3 mm
	

	8
	Lungimea de lucru max. 1,100 mm
	

	9
	 Lungime totala max. 1,400 mm
	

	10
	Diametrul canalului de lucru min. 2.8 mm
	

	11
	Sa prezinte mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei  superficiale
	

	12
	Sa prezinte mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor
	

	13
	Functie de focalizare apropiata de pana in 2 mm pentru diagnostic mai precis
	

	14
	Conexiune wireless a endoscopului ce ajuta la o transmitere mai rapida a informatiei si usureaza procesul de spalare, evitand posibile erori
	

	
	3.VIDEOCOLONOSCOP – 1 Buc
	

	1
	Full High Definition
	

	2
	Sa prezinte cip CMOS in capatul distal al endoscopului, oferind o transmisie fara zgomot a  imaginii si claritate superioara
	

	3
	Camp de vedere: min. 170⁰ 
	

	4
	Gama de observare: min. 2 – 100 mm
	

	5
	Capacitate de flexiune: min. Sus 180⁰ / jos 180⁰ /dr. 160⁰ / st. 160⁰
	

	6
	Diametrul capatului distal max. 12.8 mm
	

	7
	Diametrul tubului de insertie max. 12.8 mm
	

	8
	Lungimea de lucru max. 1,520 mm
	

	9
	Lungime totala max. 1,820 mm 
	

	10
	Diametrul canalului de lucru min. 3.8 mm
	

	11
	Sa prezinte mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei  superficiale
	

	12
	Sa prezinte mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor
	

	13
	Functie de focalizare apropiata de pana in 2 mm pentru diagnostic mai precis
	

	14
	Conexiune wireless a endoscopului ce ajuta la o transmitere mai rapida a informatiei si usureaza procesul de spalare, evitand posibile erori
	

	15
	Sa fie prevazut cu canal suplimentar de jet de apa
	

	
	4.MONITOR MEDICAL
	

	1
	Diagonala min. 27”
	

	2
	Rezolutie 1920 x 1080
	

	3
	Unghi de vizualizare min. 89o
	

	4
	Conectori de intrare: min. DVI, RGB, Video
	

	
	5.TROLIU PENTRU ECHIPAMENT 
	

	1
	Cu brat pentru fixarea monitorului
	

	2
	Prevazut cu roti pivotante
	

	3
	Cu suport pentru tastatura
	

	4
	Corp metalic
	

	5
	Cu 2 suporti pentru endoscoape
	

	
	6. POMPA DE APA
	

	1
	Pompa de apa peristaltica pentru a facilita observatia endoscopica a tractului gastro-intestinal
	

	2
	Cu rezervor de apa 
	

	3
	Cu pedala de picior
	

	4
	Putere debit min. 550ml/min
	

	
	7. ASPIRATOR MEDICAL 
	

	1
	Nivel al subpresiunii – min 80 kPa
	

	2
	Vacuum de nivel înalt pompa de ieșire –  40 l/min
	

	3
	Cu filtru antibacterian si hidrofobic
	

	4
	Vas colector lichide cu capac si supapa de siguranta
	

	
	8. SOFTWARE SPECIALIZAT PENTRU CREAREA RAPOARTELOR ENDOSCOPICE
	

	1
	Cu posibilitare de adaugare, editare si stergere utilizator cu protectie prin parola
	

	2
	Permite stocarea/recuperarea informatiilor privind pacientul (ID, nume, data nasterii, informatii de contact, diagnostic)
	

	3
	Cu posibilitatea de exportare a detaliilor privind pacientul catre diferite formaturi de fisier (Exel, PDF, RTF etc.).
	

	4
	Inregistrare materiale video la rezoluţie 1080p/720p
	

	5
	Capturi de imagini sub forma de fisier BMP/JPEG/DICOM
	

	6
	Cu posibilitatea de trimitere sau primire de imagini DICOM catre/de la PACS sau Image Server
	

	7
	Inregistrare video - functia start/pauza/continuare/stop
	

	8
	Cu suport pentru pedala de picior pentru inregistrare
	

	9
	Conexiune internet pentru utilizarea e-mail-ului.
	

	
	9. PACHET ACCESORII ENDOSCOPIE
	

	1
	Pensa biopsie cu cupa rotunda si fenestrata – 10 bucati
	

	2
	Pensa biopsie cu ac, tip „cap aligator” – 10 bucati
	

	3
	Piese bucale cu elastic ajustabil
	

	4
	Test de etanseitate pentru a verifica daca nu exista scurgeri de aer din endoscop.
	

	5
	A. Gel pentru hemostaza endoscopica
	

	6
	-gel inert si transparent cu efect hemostatic rapid 
	

	7
	-cu posibilitatea de descompunere in aminoacizii constituenti care vor fi absorbiti
	

	8
	-indicat pentru reducerea sangerarii tardive in urma procedurilor de disectie submucoasa endoscopica (DSE) gastrointestinala la nivelul colonului
	

	9
	-alcatuita din peptide sintetice, cu posibilitatea de autoasamblare in vivo
	

	10
	-administrare cu ajutorul cateterelor dedicate pe canalul de lucru al endoscoapelor
	

	11
	-cantitate variabila de solutie (ex.   1/3/5 mL)
	

	12
	-permite aplicarea unor metode hemostatice suplimentare: hepatectomie, splenectomie, nefrectomie, miomectomie.
	

	13
	-asigura rezectie endoscopia in conditii de siguranta
	

	14
	B. Cateter pentru administrare gel hemostatic
	

	15
	-cantitate: min. 5 catetere/set
	

	16
	-compatibile si dedicate administrarii de solutie de la itemul A
	

	17
	-compatibile cu canalul de lucru de cel putin 2.8 mm al endoscoapelor
	

	18
	-cu conector Luer
	


LOT 2 - ECHIPAMENT DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA- 1 buc

	Nr.crt.
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	
	1. Gantry:
	

	1
	Apertură gantry: minim 70 cm
	

	2
	Timp minim pentru o rotaţie completă de 360 grade pentru orice tip de examinare: maxim 0,35 secunde (nu se acceptă echivalente)
	

	3
	Inclinare mecanica a gantry-ului in intervalul +/-: minim 30 grade
	

	4
	Distanta de la pata focala la izocentru: maxim 980 mm
	

	5
	Greutate gantry: maxim 1400 Kg
	

	
	2. Sistem de detecţie şi achiziţie:
	

	1
	Numărul maxim de secţiuni achiziţionate la o rotaţie completă (360 grade): minim 64 (fara echivalente)
	

	2
	Lungime efectiva a detectorului la izocentru: minim 38 mm
	

	3
	Numarul de randuri de detectori de-a lungul axei z: minim 64
	

	4
	Număr total de elemente de detector măsurate simultan: minim 53000
	

	5
	Număr de proiecţii la o rotaţie complete / 360 grade: minim 1500
	

	
	3. Generator
	

	1
	Puterea generatorului tubului Rx : minim 72 kW (nu se acceptă echivalente)
	

	2
	Tensiunea anodică minim disponibilă: minim 70 kV
	

	3
	Tensiunea anodică maxim disponibilă: minim 140 kV
	

	4
	Numarul de valori ale tensiunii anodice ce pot fi selectate in orice protocol de scanare: minim 4
	

	5
	Intensitatea curentului anodic maxim disponibil : minim 600 mA (nu se acceptă echivalente)
	

	
	4. Tub cu raze X
	

	1
	Dimensiune maximă focar mare: maxim 1,20 mm2 (IEC 60336)
	

	2
	Dimensiune maximă focar mic: maxim 0,64 mm2 (IEC 60336)
	

	3
	Rata maximă de răcire a anodei: minim 1600 KHU/min (nu se accepta valori echivalente sau calculate)
	

	4
	Capacitatea de stocare a anodei: minim 7.0 MHU (nu se accepta valori echivalente sau calculate)
	

	
	5.Masă pacient:
	

	1
	Viteza maximă de deplasare în plan longitudinal a mesei pacientului : minim 200 mm/s
	

	2
	Greutate minimă suportată de către masa de examinare : minim 300 kg
	

	3
	Domeniul maxim de scanare longitudinală în achiziţia spirală : minim 200 cm
	

	4
	Masa pacientului sa poata fi coborata pana la o inaltime de maxim 52 cm 
	

	
	6. Consola pentru achiziţie
	

	1
	Monitor LCD color mărimea ecranului minim 19” cu rezoluţie minim 1280x1024
	

	2
	Generarea automata de reconstructii axiale, sagitale sau oblice prin setarea acestora in protocoalele standard de scanare
	

	3
	Adjustarea in timp real a intensitatii curentului anodic pentru reducerea dozei
	

	4
	Adjustarea automata a tensiunii curentului anodic
	

	5
	Imagistica de tip Dual Energy (achizitie + vizualizare)
	

	6
	Soft pe baza de AI care sa ajute la reducerea complexitatii in examinarile avansate prin sugerarea care setare de parametri este cea mai potrivita pentru fiecare paciente pe baza procedurii si caracteristicile pacientului.  
	

	7
	Configurare usoara si intuitiva pe baza nevoilor institutiei a unui arbore decizional  
	

	8
	Software de reconstructie iterativa pentru reducerea dozei cu minim 80%, certificat international
	

	9
	Posibilitate de achizitie dinámica – perfuzie – cu acoperire mai mare decat suprafata detectorului, disponibila pentru organe minim 8 cm
	

	10
	Posibilitate de achizitie dinámica – perfuzie – cu acoperire mai mare decat suprafata detectorului, disponibila pentru toate neurologie minim 8 cm
	

	
	7. Consola pentru postprocesare
	

	1
	Consola dedicata CT
	

	2
	Procesor minim cu frecventa de minim 2,5 GHz
	

	3
	Numar maxim de slice-uri concurente renderizate: minim 16.000 la o matrice de 512 x 512 – bit
	

	4
	Memorie RAM : minim 96 GB 
	

	5
	Capacitate maximă de stocare imagini pe hard disk : minim 1500 GB
	

	6
	Două monitoare LCD de minim 23 inch
	

	
	8. Aplicaţii complete de postprocesare:
	

	1
	Vizualizare 3D
	

	2
	MPR, MIP, minIP, VRT
	

	3
	Segmentare automata de organ
	

	4
	Etichetare automata a vertebrelor si a coastelor
	

	5
	Vizualizare dual-energy
	

	6
	Scor de calciu
	

	7
	Imagistică MPR, curbat şi transversal
	

	8
	Eliminarea automata a osului si a mesei in analiza vasculara
	

	9
	Detectarea automata a nodulilor pulmonari
	

	10
	Evaluare vasculara, minim: complete si arie stenoza, identificare lumen 
	

	11
	Software de evaluare automata a perfuziei cerebrale, inclusiv calcularea scorurilor ASPECTS
	

	12
	Evaluarea tridimensionala a perfuziei de organ
	

	13
	Vizualizarea structurilor vasculare intracraniene pentru diagnosticul anevrismelor şi a altor boli vasculare
	

	14
	Substracţie automată a osului în reconstrucţia vasculară
	

	15
	Segmentarea și evaluarea automată a leziunilor în plămâni, ficat, ganglioni limfatici și alte organe
	

	16
	Soft de colonografie virtuala care sa permita minim: vedere si masurare polipi in vizualizare endoluminala 3D si eliminarea intestinului subtire
	

	
	9. Parametri generali de scanare şi reconstrucţie
	

	1
	Moduri de scanare : scanare spirală, scanare secvenţială
	

	2
	Numar de sectiuni reconstruite la o rotatie completa (360 grade), fara echivalente : minim 160
	

	3
	Grosimea secţiunii achiziţionate în modul spiral: maxim 0,625 mm
	

	4
	Grosimea secţiunii achiziţionate în modul secvenţial: maxim 0,625 mm
	

	5
	Pitch minim selectabil: maxim 0,6
	

	6
	Pitch maxim selectabil: minim 1,5
	

	7
	FOV reconstruit : minim 50 cm
	

	8
	Viteză de reconstrucţie cu algoritmul standard FBP (Filtered Back Projection): minimum 20 fps
	

	9
	Matrice reconstrucţie in timp real: minim 512x512
	

	10
	Timp de scanare in spiral: minim 100 secunde
	

	
	10. Calitatea imaginii, doze
	

	1
	Rezoluţie spaţială standard la contrast înalt la 50% MTF : minim 10 lp/cm 
	

	2
	Moduri de reducere a dozelor de iradiere: vă rugăm specificaţi
	

	
	11. Managementul sistemului
	

	1
	Înregistrare date pacient: manual, preluare din HIS, RIS, de urgenţă
	

	2
	Comenzi vocale liber înregistrabile pentru pacienţi
	

	3
	Pornire sincronă a achiziţiei la apariţia bolusului de contrast în zona de interés
	

	4
	Software de management si monitorizare a dozei
	

	5
	Software de optimizare a utilizarii echipamentului
	

	
	12. Interconectare
	

	1
	Funcţii DICOM minime pentru consola de achizitie: Send, Receive, Querry, Retrieve, Print, Worklist
	

	
	13. Accesorii:
	

	1
	UPS CT – sa asigure minim 3 minute de scanare
	

	2
	UPS pentru consola de achiziţie si statia de post-procesare
	

	3
	Injector automat substanta de contrast cu doua capete
	

	4
	Suporți si diverse curele pentru facilitarea scanărilor: suport pentru masă, suport pentru cap, suport coronal pentru cap, suport pentru braț pe durata injectării, suport pentru genunchi, pernă pentru gât, pernă laterală pentru cap, perna extensiei pentru picioare, chingi pentru imobilizarea pacientului. 
	

	5
	Șorturi de radioprotecție ovare -2 buc.
	

	6
	Monitor functii vitale care:
	

	7
	-sa inregistreze minim: SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP), Temperatura (Temp), Respiratie (RR).
	

	8
	-sa aiba functionalitatea de a avea o tastatura “virtuala” pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice.
	

	9
	-sa aiba posibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou-nascut
	

	10
	-formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate color.
	

	11
	Mobilier (birou + scaun ergonomic) pentru consola de operare şi stația de postprocesare
	

	12
	Aplicatie transcriere rezultate
	

	
	14. Garanție si service:
	

	1
	Perioada de garanţie completă: minim 36 de luni de la data instalării şi punerii în funcţiune, cu eliberarea unui buletin de verificare anuală. Se va anexa o declarație in acest sens.
	

	2
	Timpul de intervenţie pentru service: maxim 24 de ore de la data sesizării  beneficiarului (fie scris / telefonic / email / etc.). Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	3
	Posibilitate service de la distanță (remote service)
	

	
	CONDIŢII DE AUTORIZARE, CERTIFICATE DE CALITATE, STANDARDE ŞI ALTE SPECIFICAŢII
	

	1
	-Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România şi să prezinte minim următoarele documente:
	

	2
	- Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat sau echivalent
	

	3
	- Declaraţie de conformitate CE
	

	4
	- Autorizaţie radiologică, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea 111/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
	

	5
	- Autorizaţie de furnizare, pentru produsul ofertat, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea 111/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
	

	6
	Toate certificatele şi autorizaţiile trebuie să fie în termen de valabilitate.
	

	7
	-Furnizorul se obliga sa asigure complete pe piata a pieselor de schimb si consumabilelor pe o perioada de 10 ani de la incheierea contractului. Se va anexa o declaraţie în acest sens.
	

	8
	-Training la sediul beneficiarului pentru o perioada de minim 10 zile in 2 etape
	

	9
	-Transportul până la locaţia de instalare să fie inclus în pret.
	

	10
	-Elaborarea si întocmirea dosarelor de amplasare-construcție în vederea obținerii autorizațiilor   de amplasare și utilizare de la CNCAN și DSP, necesare beneficiarului, vor fi întocmite cu personal autorizat al furnizorului și vor fi operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens. Inclusiv breviar de calcul de radioprotecție, dacă este cazul.
	

	11
	-Casare echipament existent, conform normelor CNCAN în vigoare;
	

	12
	-Furnizorul își va asuma amenajarea întregului spațiu din compartimentul CT conform cerințelor DSP și CNCAN:
	

	13
	realizare șanturi pentru cabluri 
	

	14
	montare tarchet medical conform cerințelor CNCAN si DSP
	

	15
	rigips plumbat a unui  perete interior camera de expunere
	

	16
	montare ușă  plumbată camera de expunere -2 buc.
	

	17
	montare geam plumbat camera de expunere -1 buc.
	

	18
	ecranare ferestre camera de expunere prin obloane plumbate - 4 buc.
	

	19
	climatizarea spațiului prin instalații de aer condiționat - 3 buc.
	

	20
	rulouri ferestre: camera medici și recepție
	

	21
	ușă  termopan acces exterior/evacuare - 2 buc
	

	22
	-Amplasarea echipamentului în camera desemnată acestuia cade în sarcina furnizorului. În cazul în care este necesară modificarea / eliminarea / înlocuirea unor pereți, furnizorul va realiza acest lucru conform cu standardele europene și ale CNCAN pe propria cheltuială.
	

	23
	-Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se vor efectua de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat și vor fi operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	24
	-La instalare, se va prezenta manualul de operare în limba română pentru tipul de echipament furnizat.
	

	25
	-Furnizorul va livra echipamentul împreună cu ușa de Pb aferentă camerei de examinare.
	

	26
	-Producătorul echipamentului trebuie să ofere Autorității Contractante o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că piesele de schimb aferente sistemului vor fi disponibile minim 10 ani de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului.
	


NOTA 1:  Produs trebuie să fie autorizat de Ministerul Sănătății Publice și CNCAN 

NOTA 2:  Produsul trebuie să fie nou, cu toate componentele noi, din producție curentă

NOTA 3:  Nu se acceptă oferte parţiale
3. LOT 3 - ECOGRAF DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU MINIM 4 SONDE
CANTITATE: 1

	Nr.crt
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1
	CONFIGURAȚIA SISTEMULUI:
	

	2
	Descriere generală
	

	3
	Operare
	

	4
	Mod de lucru 2D
	

	5
	Mod de lucru M
	

	6
	Mod Doppler Spectral 
	

	7
	Mod Doppler Color
	

	8
	Mod Color Doppler M 
	

	9
	DESCRIERE GENERALA:


	

	10
	Unitatea să dispună de 4 roți pentru o mai mare mobilitate
	

	11
	Greutatea echipamentului să nu depășească 120 kg
	

	12
	Monitor cu diagonală de minimum 23 inch
	

	13
	Unitatea trebuie să aibă sistem de încălzire pentru gel
	

	14
	Alimentare electrică: 220-240 VAC ± 10%
	

	15
	-monitorul să fie montat pe un braț articulat care să-i permită rotirea cu un unghi minim 360°
	

	16
	- monitorul să poată fi mutat sus jos 
	

	17
	- rezoluția minimă a monitorului să fie minim de 1920 x 1080 
	

	18
	- timpul de răspuns al monitorului să fie de maxim 14 ms
	

	19
	Memorie RAM de 32 GB
	

	20
	Memoria HDD de 1 TB
	

	21
	Memorie HDD externă de 6 TB
	

	22
	Memorie Cine maximă în modul Doppler de minim 200 secunde
	

	23
	Memorie Cine maximă în modul M de minim 25 secunde
	

	24
	Memorie Cine maximă în modul B de minim 150 secunde
	

	25
	Formator digital de undă
	

	26
	Sistemul trebuie să suporte minim următoarele moduri de scanare:
	

	27
	Scanare convexă
	

	28
	Scanare lineară
	

	29
	Scanare sectorială
	

	30
	Sistemul să aibă minim 4 porturi active pentru conectarea traductoarelor 
	

	31
	Inscriptor de DVD în standard
	

	32
	Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie
	

	33
	Sistemul să aibă interfața tip date brute pentru o prelucrare ulterioară a imaginilor
	

	34
	Puterea maximă consumată de echipament cu perifericele să fie maxim 675 VA
	

	35
	Pornirea echipamentului din modul standby să poată fi posibilă în maxim 30 secunde
	

	36
	Pornirea "la rece" a echipamentului să se poată realiza în 40 secunde
	

	37
	Puterea consumată de echipament fără periferice să fie de maxim 570 VA
	

	38
	Rata de reciclare să fie maxim 80%
	

	39
	Operare
	

	40
	Tastatura
	

	41
	Unitatea să dispună panou de comandă tip tactil de minim 12 inch diagonala
	

	42
	Ecranul tactil să poată fi înclinat maxim 15º 
	

	43
	Unitatea să dispună de posibilitatea de a personaliza măsuratorile
	

	44
	Unitatea să dispună de posibilitatea pentru presetări personalizate
	

	45
	Unitatea să dispună de posibilitatea de introducere text (programat + introducere liberă) și adnotări
	

	46
	Posibilitate de a conecta o pedală pentru înghețarea imaginii sau pentru print
	

	47
	Vizualizare duală a imaginii tip dual, imagine înghețată şi 2D simultan
	

	48
	Frecvența de transmitere, posibilitatea de selectare a 3 frecvențe
	

	49
	Unitatea să includă un buton pentru tipărire pе imprimanta termică
	

	50
	Memorie internă pentru captarea imaginilor
	

	51
	Stocarea pe DVD să poată fi realizată în urmatoarele formate: JPEG, AVI (sau echivalent AVI)
	

	52
	Memoria SSD a echipamentului să fie de minim 1 TB
	

	53
	Gama audibilă a echipamentului să nu depășească 34 dB
	

	54
	Posibilitatea conectării unui hard disk extern
	

	55
	Ieșire USB
	

	56
	Ieșire Ethernet
	

	57
	Echipamentul să dispună de 24 presetări din fabrică
	

	58
	Echipamentul să permită preseturi programabile de către utilizator-40 presetări
	

	59
	Gama dinamică a modului B să fie în intervalul  60-100 dB
	

	60
	Conectivitate
	

	61
	DICOM 
	

	62
	Posibilitate de Upgrade cu DICOM Query & Retrieve, Modality Worklist Management (Optional), DICOM Storage Commitment (Optional), DICOM MPPS (Optional), DICOM Structured Reporting (Optional)
	

	63
	Mod de lucru 2D
	

	64
	Mod de lucru M
	

	65
	Selectarea a maxim 3 tipuri de frecvențe de transmisie
	

	66
	Posibilitatea de schimbare a vitezei în modul M
	

	67
	Range dinamic ce poate fi schimbat după ce imaginea este înghețată
	

	68
	Gamma ce poate fi schimbat dupa ce imaginea este înghețată
	

	69
	Mod M Flex
	

	70
	M-Markeri ce pot fi afisați pe imaginile 2D sau C și modificarea cursorului M 
	

	71
	Procesor de imagine în modul M
	

	72
	În mod 2D, focus de transmitere: selectarea a maximum 8 pași
	

	73
	Posibilitatea de ajustare a ieșirii acustice pana la 100%
	

	74
	Inversare Stânga / Dreapta trebuie să fie posibilă
	

	75
	Dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de investigare ce permite vizualizarea în ansamblu a unor zone largi de țesut scanat
	

	76
	Mod Doppler Color
	

	77
	Posibilitatea de inversare a imaginii color
	

	78
	Ajustarea automată a volumului de eșantionare PWD și a unghiului de direcționare Doppler 
	

	79
	Reglarea PRF în intervalul minim 0.5-52 kHz pentru PWD
	

	80
	Reglarea PRF în intervalul minim 1.5-52 kHz pentru CWD
	

	81
	Reglare PRF în intervalul minim 0.5-28 kHz pentru modul doppler color
	

	82
	Ajustarea liniei de bază 
	

	83
	Posibilitate de reglare independentă a unghiului pentru doppler: cel puțin +/- 30°
	

	84
	Scanare oblică cu unghi ajustabil
	

	85
	Scanare trapezoidală cu unghi ajustabil
	

	86
	În modul de scanare 2D adâncimea maximă să fie de 50 cm
	

	87
	În modul de scanare 2D sunt minim 250 nivele de gri
	

	88
	În modul color doppler să poata fi selectate minim 13 tipuri de hărți 
	

	89
	În modul de lucru PWD velocitatea minimă detectabilă să fie 0.01 cm/s
	

	90
	În modul CWD velocitatea minimă detectabilă să fie  2.0 cm/s
	

	91
	În modul PWD filtrul doppler să poată fi în intervalul minim 2-9900 Hz
	

	92
	În modul CWD filtrul doppler să poată fi în intervalul minim 155-13000 Hz
	

	93
	Posibilitatea de afișare a corelației temporale între imaginea anterioară și cea curentă 
	

	94
	Optimizare automată a scalei și liniei de bază
	

	95
	Velocitatea maximă detectabilă în modul Doppler Pulsat să fie de 1750 cm/s
	

	96
	Velocitatea maximă detectabilă în modul Doppler Continuu să fie de 2210 cm/s
	

	97
	Vizualizare în mod dual pentru imaginea în Modul B și cea Doppler
	

	98
	Tipuri de transductori compatibili cu echipamentul:
	

	99
	- Linear care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 2.8-33.0 MHz
	

	100
	-Sectorial arie fazată care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 1.5-12.0 MHz
	

	101
	- Convex care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 1.5-11.0 MHz
	

	102
	-Convex volumetric care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 2.5-7.0 MHz
	

	103
	-Endocavitar care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.6-10.5 MHz
	

	104
	-Endorectali să acopere în întregime domeniul de frecvențe 4.5-9.0 MHz
	

	105
	- Endocavitar volumetric care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.6-11.0 MHz
	

	106
	- Sonda creion cu frecvență centrală 2MHz 
	

	107
	- Sonda creion cu frecvență centrală 5MHz
	

	108
	-Sonda transesofagiana volumetrică single crystal cu intervalul de frecvențe 1.8-6.0
	

	109
	-Sonde transesofagiene care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 2.5-8.0 MHz
	

	110
	- Sonda laparoscopică care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.5-9.0 MHz
	

	111
	- Intraoperatorii care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.0-10.0 MHz
	

	112
	Echipamentul să dispună STANDARD de următoarele tehnologii:
	

	113
	Tehnologie de procesare derivată din doppler-ul color care permită vizualizarea cu rezoluție spațială ridicată și rată mare de cadre a fluxurilor sanguine, inclusiv la nivelul vaselor foarte mici și al circulațiilor complexe, oferind informații direcționale precise și sprijinind evaluarea detaliată a fluxului sanguin.
	

	114
	Funcția de reducere a artefactelor ce minimizează interferențele undelor ultrasonore în țesuturi care apar sub formă de granulații sau zgomot specific pe imaginile 2D, contribuind la o claritate mai bună a detaliilor vizualizate.
	

	115
	Funcția de îmbunătățire a contrastului permite evidențierea mai clară a granițelor dintre țesuturi și contribuie la reducerea zgomotului de tip granular și a umbrelor acustice, asigurând o vizualizare mai precisă a structurilor.
	

	116
	Funcția de optimizarea a imaginii 2D ce permite afișarea mai clară a structurilor și redarea uniformă a fundalului. În zonele cu intensitate ridicată, reduce efectul de saturație, astfel încât structurile tisulare să fie prezentate într-un mod mai natural.
	

	117
	Funcția de afișare duală care permite vizualizarea simultaăa, pe ecran împărțit a două imagini în modul 2D.
	

	118
	Funcție 3D ce permite generarea unei imagini tridimensionale pe baza unei imagini 2D și a oricărei forme volumetrice.
	

	119
	Mod ce permite selecția oricarui plan dorit pe imaginea în modul 2D și reconstrucția imaginii M corespunzătoare acelui plan.
	

	120
	Funcție ce permite afișarea numărului de pixeli din imaginea Power și din regiunea de interes și a raportului dintre numărului de pixeli, pentru o imagine achiziționată.
	

	121
	Mod ce ajustează automat parametrii cu o singură apasare de buton.
	

	122
	Mod ce oferă măsurători automate pentru intima media.
	

	123
	Mod ce ajută la afișarea îmbunătățită a acului de biopsie în imagine.
	

	124
	Echipamentul dispune de posibilitatea de upgrade cu următoarele moduri de lucru:
	

	125
	Funcție ce oferă examinare cardiacă de stres
	

	126
	Funcție de evaluare a ventriculului stâng ce permite realizarea facilă a evaluării complete a funcției ventriculului stâng, incluzând reprezentarea bull's eye, fracția de ejecție și strain global longitudinal.
	

	127
	Funcție ce oferă o măsurătoare automată a fracției de ejecție.
	

	128
	Funcție ce oferă analiza mișcării peretelui cardiac pentru ventriculul stâng și volumul atriului stâng.
	

	129
	Kit ce oferă analiza mișcării peretelui cardiac fetal, care permite evaluarea ventriculului stâng utilizand datele obținute cu un traductor convex.
	

	130
	Kit ce adaugă funcția de asistent pentru măsurători
	

	131
	Kit de asistență pentru fluxul de lucru în cardiologie ce se activează automat și indică procedura următoare conform ghidului ASE, după finalizarea pasului anterior al examinării.
	

	132
	Funcția ce oferă doppler continuu, adaugată sondei sectoriale, pentru examinările cardiovasculare.
	

	133
	Permite adaugarea de conectori dedicați traductoarelor tip "creion".
	

	134
	Kit hardware ce afișează semnalele de referință precum ECG.
	

	135
	Mod dedicat examinărilor cardiovasculare ce include funcții de ECG, respirație și monitorizarea ritmului cardiac.
	

	136
	Suport pentru traductor TEE 
	

	137
	Kit ce permite calcularea valorii indexului de performanță a miocardului pe baza curbei de variație în timp obținută prin imagistica doppler tisulară.
	

	138
	Kit ce oferă analiza scorului Z pe baza rezultatelor măsurătorilor.
	

	139
	Kit ce permite accesul la serviciul cloud destinat stocării și partajării imaginilor clinice.
	

	140
	Kit ce oferă generarea automată a vizualizarilor standard ale inimii fetale, achiziționate dintr-un set de date volumetric cu 4 camere.
	


	141
	Mod ce utilizează substanța de contrast.
	

	142
	Sistem de încălzire și menținere a temperaturii constante pentru substanțe de contrast:
Încălzirea se face prin rezistență electrică combinată cu ventilația forțată a aerului
Material: oțel inoxidabil
Sistemul să fie prevăzut cu un regulator care menține o temperatură constanta de 36°C +/-1°C
Programator pentru pornirea presetată a sistemului la ora stabilită
Să dispună de sistem dublu de siguranță și de un sistem de reglare în buclă închisă
Display care să afișeze alarme de funcționare defectuoasă
Capacitate generală: minim 25 litri
Capacitate de încălzire simultană a minim 30 flacoane de 100 ml sau minim 15 pungi de 500 ml sau minim 23 flacoane mari de 250 ml.
	

	143
	Mod ce permite efectuarea elastografiei.
	

	144
	Funcție ce permite vizualizarea rigidității țesuturilor prin generare de imagini care evidențiază propagarea undelor de forfecare.
	

	145
	La elastografia de tip Shear Wave să se poată vizualiza și cuantifică propagarea undei de forfecare în timp real într-o regiune de interes. Utilizatorul să poată selecta afișarea dinamică a vitezei de propagare și a elasticității pentru evaluare vizuală și cuantificare.
	

	146
	Tehnologie de procesare a imaginilor care face ca imaginile 3D/4D ale fătului și ale structurilor anatomice să fie redate într-un mod mai realist.
	

	147
	Kit pentru exportarea datelor volumetrice ce permite transferul datelor către imprimantă.
	

	148
	Funcție ce calculează volumul prin extracția contururilor pentru regiuni cu luminozitate scăzută în imaginea 3D achiziționata în modul 4D, permite efectuarea măsurătorilor de volum, ca de exemplu foliculii antrali.
	

	149
	Kit pentru vizualizarea coeficientului de atenuare dependent de frecvența ce permite afișarea acestuia în interiorul țesutului.
	

	150
	Funcția de extindere a câmpului vizual ce permite obținerea unui câmp de vizualizare mai larg prin deplasarea laterală a traductorului.
	

	151
	Funcție ce permite îmbunătățirea vizibilității cavităților și a delimitării miocardului.
	

	152
	Kit pentru imagistică generală.
	

	153
	Funcție ce oferă vizualizarea fluxului sanguin cu viteză scăzută, permițând afișarea acestuia la o frecvență înaltă de cadre.
	

	154
	Kit ce conține shearwave și atenuare utilizate în măsurătorile pentru ficat
	

	155
	Kit ce permite generarea unui raport integrat pentru aplicațiile de măsurare abdominală.
	

	156
	Kit ce permite vizualizarea structurilor microcalcificarilor.
	

	157
	Kit pentru gestionarea datelor de mare capacitate.
	

	158
	Kit pentru afișarea manualului de operare pe monitor.
	

	159
	Soft ce permite afișarea imaginilor dintr-o examinare anterioară în partea dreaptă a ecranului.
	

	160
	Kit de management al securității ce furnizează software dedicat pentru administrarea securității sistemului.
	

	161
	Kit ce permite efectuarea analizei internaționale a tumorilor ovariene.
	

	162
	Kit pentru utilizarea sistemului de raportare și gestionare a datelor
	

	163
	Kit pentru utilizarea traductoarelor peste 22 MHz.
	

	164
	Kit ce permite detectarea în timp real a secțiunii de screening fetal prin ultrasunete, bazându-se în principal pe ghidurile ISUOG.
	

	165
	Kit ce permite încărcarea datelor volumetrice provenite din examinări CT, MRI sau ultrasunete (US), oferind o vizualizare integrată și sincronizată. Astfel, pentru fiecare poziție specifică, este afișată simultan atât imaginea plană CT/MRI/US, cât și imaginea de ultrasunete corespunzătoare. Această abordare facilitează compararea directă și analiza precisă a structurilor anatomice, asigurând o evaluare rapidă și detaliată, conform standardelor clinice. Interfața intuitivă și sincronizarea perfectă între modurile de imagine contribuie la creșterea acurateței diagnosticului și la eficientizarea fluxului de lucru în medii clinice complexe.
	

	166
	Kit ce permite realizarea automată a aliniamentului pozițional între datele volumetrice de ultrasunete obținute într-un examen anterior și imaginea 2D de ultrasunete în timp real, utilizată în cadrul examinării prostatei. Această funcționalitate asigură o corelare precisă între investigațiile anterioare și examinarea curentă, facilitând monitorizarea evoluției și detectarea modificărilor subtile ale structurii prostatei. Prin automatizarea procesului de potrivire a poziției, se reduce semnificativ timpul necesar pentru evaluarea comparativă și se sporește acuratețea diagnosticului, contribuind la un flux de lucru mai eficient și la o mai bună siguranță clinică.
	

	167
	Kit ce permite utilizarea informațiilor provenite din imaginile digitale de mamografie  pentru a genera un suprapus (overlay) precis al poziției pe marcajul corporal al ultrasunetelor, atunci când sistemul este utilizat în modul de referință. Această funcționalitate facilitează corelarea exactă între imaginile mamografice și examinarea ecografică, permițând localizarea rapidă și precisă a zonelor de interes. Prin integrarea inteligentă a informațiilor mamografice cu imaginile ecografice, fluxul de lucru devine mai eficient, iar acuratețea și consistența evaluării clinice sunt semnificativ îmbunătățite.
	

	168
	Tehnologia de procesare a imaginilor care conferă un aspect mai realist imaginilor 3D/4D ale fetusului și structurilor anatomice. Aceasta permite vizualizarea detaliilor fine și a contururilor naturale, oferind o reprezentare clară și fidelă a anatomiei, facilitând astfel interpretarea precisă și creșterea încrederii clinice în diagnostic.
	

	169
	Kit prin care atât structurile superficiale, cât și cele profunde dintr-o anumită regiune pot fi observate simultan prin suprapunerea acestora. De asemenea, este posibilă afișarea simultană a imaginii 4D color care evidențiază fluxul sanguin intern. Această funcționalitate avansată permite evaluarea completă și detaliată a anatomiei și vascularizației, facilitând diagnosticul precis și monitorizarea dinamică a structurilor anatomice și a fluxului sanguin într-un mod rapid și intuitiv.
	

	170
	Acest kit permite vizualizarea coeficientului de atenuare dependent de frecvență al ultrasunetelor în țesuturi. Această funcționalitate oferă informații cuantificabile despre proprietățile acustice ale diferitelor tipuri de țesut, contribuind la o evaluare mai precisă și detaliată a structurii anatomice și la îmbunătățirea diagnosticului ecografic.
	

	171
	Kit ce oferă funcționalități esențiale pentru evaluarea ficatului, permițând vizualizarea detaliată a structurii hepatice și a caracteristicilor țesuturilor. Conceput pentru examinări rapide și precise, kitul facilitează evaluarea anatomiei și identificarea modificărilor patologice, asigurând un suport clinic fiabil și eficient.
	

	172
	Sistemul permite scanarea pe baterie timp de aproximativ 120 de minute, putând fi posibilă și atașarea unei baterii suplimentare de capacitate mică.
	

	173
	Posibilitate de a conecta minim o pedală pentru a îngheța imaginea
	

	174
	Încălzitor de gel
	

	175
	CONFIGURAȚIA DE LIVRARE:
	

	176
	Transductor convex matriceal single crystal destinat următoarelor tipuri de aplicații: abdominale, fetale, pediatrice
	

	177
	gama de frecvențe între 2.5-9.5 MHz
	

	178
	unghiul de scanare să fie mai mare de 60°
	

	179
	amprenta de scanare să fie 40 mm
	

	180
	Transductor Linear matriceal destinar urmatoarelor tipuri de aplicații: periferice vasculare, părți moi, MSK
	

	181
	- gama de frecvență să fie în intervalul minim: 4.0-18.0 MHz
	

	182
	- câmp de vizualizare de 46 mm
	

	183
	Transductor convex-volumetric destinat aplicațiilor: abdominale, fetale, pediatrice
	

	184
	- gama de frecvență în intervalul minim 2.5-7.0 MHz
	

	185
	- să prezinte un număr mai mare de 190 elemente
	

	186
	- unghi de scanare de 70°
	

	187
	- câmp de vizualizare de 48 mm
	

	188
	Transductor endocavitar-volumetric destinat aplicațiilor: transvaginale și transrectale
	

	189
	- gama de frecvență în intervalul minim 3.6-10.5 MHz
	

	190
	- să prezinte un număr mai mare de 190 elemente
	

	191
	- unghi de scanare 180°
	

	192
	- câmp de vizualizare de 10 mm
	

	193
	Kit ce permite determinarea indicelui de performanță miocardică. Valoarea MPI poate fi calculată din curba de variație în timp obținută prin Doppler Tisular.
	

	194
	Soft ce permite generarea automată a imaginilor standard ale inimii fetale, pornind de la un set de date volumetrice cu patru camere.
	

	195
	Soft ce permite afișarea 3D a pereților interni ai organelor și structurilor cavitare din perspective endoluminale, ca și cum ar fi vizualizate cu ajutorul unui endoscop
	

	196
	Kit utilizat pentru calculul volumului prin extragerea contururilor regiunilor cu luminozitate redusă din imaginea 3D de volum obținută în modul 4D. Permite efectuarea măsurătorilor de volum, de exemplu numărarea foliculilor antrali.
	

	197
	Kit prin care atât structurile superficiale, cât și cele profunde dintr-o anumită regiune pot fi observate simultan prin suprapunerea acestora.
	

	198
	Soft ce permite calcularea greutății fetale estimate pe baza unui set de date volumetrice ale coapsei fetale
	

	199
	Kit ce adaugă în sistem funcția de analiză a mișcării peretelui cardiac pentru VS (ventriculul stâng) și AS (atriul stâng).
	

	200
	Kit ce permite analiza mișcării pereților cardiaci ai inimii fetale (ventriculul stâng – LV și ventriculul drept de bază – RV), utilizând date obținute cu o sondă convexă
	

	201
	Soft pentru analiza scorului Z pentru rezultatele măsurătorilor inimii fetale.
	

	202
	Funcție pentru afișarea imaginilor 3D create din imagini color 2D achiziționate în modurile Color
	

	203
	Soft prin care structurile mici pot fi extrase prin aplicarea unui filtru pe imaginile în modul 2D.
	

	204
	Funcție utilizată pentru a vizualiza imagini cu mai puține artefacte prin eliminarea reflexiilor multiple provenite din corp.
	

	205
	Soft ce oferă o vizualizare superioară a fluxului sanguin, cu detalii mai fine și o separare îmbunătățită a fluxului în vase mici, aflate foarte aproape unele de altele, susținând o evaluare mai precisă și o încredere diagnostică sporită într-o gamă largă de aplicații.
	

	206
	Kit de baterie care oferă aproximativ 30 de minute de funcționare fără a fi conectat la o priză.
	

	207
	Suport lung pe care este prins cablul traductorului
	

	208
	Funcție pentru configurarea bazei de date a pacienților pe HDD-ul USB, necesară pentru efectuarea examinărilor.
	

	209
	Soft prin care clipul video capturat de cameră, conectată la unitatea principală, poate fi afișat pe ecran sub formă de „picture-in-picture”.
	

	210
	Tehnologie prin care imaginile ecografice pot fi vizualizate în timp real pe dispozitive precum smartphone-uri, tablete și computere personale, oricând și oriunde. Acest lucru permite operatorului să comunice cu medicii care nu sunt fizic prezenți și contribuie la îmbunătățirea calității și eficienței examinării.
	

	211
	Kit utilizat pentru a stabili conexiunea la rețeaua DICOM prin LAN wireless.
	

	212
	Soft ce cuprinde utilizarea International Ovarian Tumor Analysis.
	

	213
	Soft pentru scanarea 4D
	

	214
	Tehnologie de procesare a imaginii care face ca imaginile 3D/4D ale fătului și ale structurilor anatomice să pară mai realiste.
	

	215
	Suport pentru transductorul endocavitar
	

	216
	Încălzitor de gel
	

	217
	Printer alb/negru
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”
	
	LOT 4 - SISTEM COMPLET PENTRU CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ LAPAROSCOPICĂ GINECOLOGICĂ – 4K
CANTITATE:1
	

	Nr.crt
	Specificatii tehnice solicitate prin caietul de sarcini
	Referinta din propunerea tehnica unde sunt reflectate informatiile [pagina; paragraful] Informatii prezentate in propunerea tehnica in raport cu cerinta minima solicitata in caietul de sarcini (Comentariu specificatie tehnica, dovada documentului cu specificatiile tehnice, paraghragraf /sectiune /pagina ofertant)

	1
	Turn endoscopie ginecologică trebuie să conțină troliu mobil, monitor, unitate control camera cu cablu optic și cu sursă de lumină, tableta cu software pentru histeroscopie și laparoscopie, cablu de lumina.
	

	2
	1.Troliul endoscopie
 Să fie compact, ergonomic și să includă: 

-2 rafturi fixe,

-suport de perfuzie reglabil pe înălțime, 

-suport pentru cameră;

-suport pentru cablu optic;

-suport VESA pentru monitor;

-prelungitor incorporabil cu buton on/off, 

-mâner pentru manipulare ușoară, 

-4 roți mobile cu sistem de frânare;

-înălțime 1.80m min-2.65m max;

-greutate: 36kg;

-suport monitor situat la o înălțime de 1.20m;
	

	3
	2.Monitor 27” rezoluție 4K, grad medical

-să fie certificat pentru uz medical

- Rezoluția monitorului să fie de  4096 x 2160 pixeli (4K)

-format imagine 19:10

-Porturi: 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xVGA, 1x Audio Jack

-Sursă alimentare: 12V DC

-VESA Adaptor și stativ birou

-Senzor Eco intelligent

-Accesorii conținute în pachet: 1xHDMI, 1xVGA, 1xAudio Jack, 1xCablu alimentare, 4xSuruburi montare
	

	4
	3.Unitate control camera și sursa de lumină

-Să fie un dispozitiv cu o singură unitate care combină o sursă de lumină și o cameră pentru imagistica care permite înregistrarea intervențiilor chirurgicale,

- Să aibă o sursă de lumină cu tehnologie LED cu o durată de viață de cel puțin 50.000 de ore de funcționare;

-Interfața unitate:

-port de conectare a sursei de lumina cu mecanism SLIDe

-port de conectare pentru cameră;

-Buton de standby pentru a activa/dezactiva examenul. Butonul să fie cu indicator de lumină cu 3 faze de pulasare diferite de iluminare:

-pulsare rapidă: pornirea unității;

-pulsare lentă: unitatea este pregatită, standby mod

-luminare continuă: examen în mod activat

- Dispozitivul trebuie să aibă un meniu de setări care să permită reglarea imaginii. Trei presetări de imagine (Rece / neutru / fierbinte) trebuie să fie disponibile pentru a seta cu ușurință imaginea. Dar trebuie să fie disponibilă și o setare avansată (luminozitate, saturație, gamma, anti-moiré, offset albastru și roșu, claritate).

-Dispozitivul poate fi conectat la un program de management și examinare a pacienților al aceluiași producător (aplicație imagyn). 

-Dimensiune unitate: 310 x 75 x 310 mm

-Greutate unitate: 4.4 kg

-Greutate camera de control: 400 g

-Putere de alimentare: (100-230 V ~ 50/60 Hz)

-Porturi unitate :2 x HDMI outputs si 1 x 3G-SDI output, 1x Ethernet, 2x USB, port de conectare cablu alimentare, 1 x Jack output si input, 

- dotari incorporate: antenna WI-FI pentru conectare cu ipad, internet;

· Camera specificații:

-Senzor rezistent la apă HD CMOS;

-Rezoluție: 1920 x 1080;

-Scanare: progresivă;

-3 butoane programabile:

Un buton pentru reglarea balansului de alb, un alt buton pentru un zoom numeric (comutat între 3 puteri de zoom x1.0, x1.5 și x2.0), al treilea buton pentru înregistrarea video prin apăsare lungă și în același timp, pentru captarea imaginii prin presare scurtă-buton. 

 Unul dintre butoanele de pe corpul camerei trebuie să fie programabil dacă se dorește. Atât acțiunile de apăsare scurtă, cât și de apăsare lungă trebuie să fie programabile.

-Lentile C-mount F=22mm

· Sursa de lumină specificații:
-Tehnologie LED
-Putere nominală: 95W 
-Temperatura de culoare 6000°K

-Detecție automată în prezența/absența cablului de lumina

-Intensitatea luminii să fie reglabilă pe 10 nivele
- Să aibă un sistem mecanic SLIDe în interiorul unității care să permită comutarea conexiunii de ieșire a cablului de lumină între 3 standarde de cablu de lumină: Olympus, Storz și Richard Wolf, fără nicio pierdere de putere a luminii.
	

	5
	4. Tableta iPad Pro:

- dispozitiv cu tastatura si touchscreen model iPad 12 Pro, memorie 256GB 

-Fluxul video de pe unitate să fie disponibil pe iPad Pro în timpul examenului prin Wi-Fi privat și securizat.

-Dispozitivul trebuie să incuda un program de management al pacientului (aplicație imagyn) care să permită ajustarea parametrilor de pe cameră, cum ar fi luminozitatea, contrastul, saturația culorii, captarea inregistrarilor video, imaginilor,

-să permită crearea de rapoarte prin care să se realizeze notații atât pe imagini cât și desen reprezentativ, concluzii etc.

- să permită exportul rapoartelor pe mail, airdrop, print;
	

	6
	5. Cablu de lumină

-lungime: 2.3m

-diametru: 3.5mm

-conector: drept

Sa permita urmatoarele tipuri de adaptoare: Olympus, Storz și Richard Wolf
	

	7
	SPECIFICAȚII TEHNICE POMPA DE IRIGARE
	

	8
	A.Caracteristici tehnice:
	

	9
	1.Descrierea aparatului
	

	10
	Pompa de irigare – aspirație oferită trebuie să fie nouă, de tehnologie modernă cu următoarele specificații minime:
	

	11
	- pompă cu role
	

	12
	-sistem multifunctional pentru 2 specialitati: Histeroscopie si Laparoscopie cu coduri de culoare diferite;
	

	13
	-Interfața pompa:

-Ecran touch screen

-Tub cu role pentru tubulatura de irigare

-buton ON/OFF

-conexiune de aspirare
	

	14
	-Să aibă afișaj color cu touchscreen care permite afișarea permanentă a informațiilor de bază, cum ar fi presiunea setată, presiunea curentă și debitul setat.
	

	15
	Interfața de lucru a pompei să conțină următoarele comenzi touchscreen:

-indicație pentru modul functional

-funcție de recunoaștere a instrumentului

- meniu

-afișare deficit și buton pentru resetare deficit

- afișare debit și butoane de setare a debitului

-afișare pentru funcție de aspirare

-setări pungă fluid (înălțime, cantitate, avertizare terminare fluid) 

-afișare presiune actuală

-afișare comanda start-stop-pauza

-comanda de salvare a parametrilor utilizați
	

	16
	- Să aiba posibilitatea ca fiecare mod să fie activat cu un transponder cu RFID specific, necesar doar o singură dată;
	

	17
	-Sistem cu vacuum pentru aspirație și pompa cu role pentru irigare;
	

	18
	-Să permita folosirea tubulaturilor reutilizabile (min 20 de utilizari) și de unică folosință; cu chip de identificare automată a utilizărilor și de verificare a sterilității;

-să aiba același tip de tubulatură pentru ambele specialități;
	

	19
	Să permită activarea de la:

- Instrument

- Direct din unitate
	

	20
	Modul laparoscopie:

- Să aibă debit maxim irigare: 1.8 L/min

-setare debit pe 3 nivele:

Low :1.0l/min

Mid: 1.4l/min

High: 1.8l/min

- Să afișeze în permanență presiunea actuală debitul și cantitatea de ser utilizată
	

	21
	Modul Histeroscopie:

- Să aibă debit maxim irigare: 150 mL/min

- Să aibă presiunea între: 15-150 mmHg

- Să afișeze în permanență presiunea actuală, debitul și cantitatea de ser utilizată;
	

	22
	Să aibă avertisment sonor pentru suprapresiune;

Să aibă avertisment sonor pentru tub contaminat;

Să aibă meniu pentru a indica tipul de eroare în urma avertismentului sonor;
	

	23
	-Să dețină capacitatea de a afișa mesaje și alerte pe ecranul tactil, astfel încât acestea să fie clar vizibile pentru operatori pentru a acționa corespunzător în orice situație.
	

	24
	-Să aibă un consum de energie până la 80VA -alimentare: 100-240 V~, 50/60 Hz.
	

	25
	- Să fie de dimensiuni reduse (maxim 390x150x390mm) și cu o greutate de până la 6,3 Kg pentru a ocupa cel mai mic spațiu posibil în sala de operație.
	

	26
	Tubulatura reutilizabilă cu conector RIFD autoclavabila:

Tubulatura pentru irigare

Tubulatura pentru aspirare
	

	27
	SPECIFICAȚII TEHNICE Insuflator de gaz CO2


	

	28
	A.Caracteristici tehnice:
	

	29
	1.Descrierea aparatului
	

	30
	Insuflatoarele CO2 sunt concepute pentru a minimiza distensia luminală, iar insuflatorul UCR oferă o operare ușoară, o rată de flux selectabilă și un design compact, cu urmatoarele specificatii minime:
	

	31
	- să aibă debit maxim – minimum 50 L/min;
	

	32
	- să prezinte ajustare electronică a presiunii și debitului prin intermediul unui ecran de tip touchscreen
	

	33
	- să aibă funcție specială de încălzire a tubulaturii pentru preîncălzirea gazului ce intră în pacient
	

	34
	- să prezinte afișare digitală a volumului de gaz consumat
	

	35
	- să aibă alarmă acustică și vizuala pentru presiune depășită
	

	36
	-să aibă furtun butelie CO2 (de inalta presiune) – 1 buc.
	

	37
	- să aibă set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – minimum 2 buc.;
	

	38
	- să aibă set filtre CO2 sterile – minimum 50 buc.;
	

	39
	- să aibă set filtre CO2 sterile, cu incalzire – minimum 20 buc. ;


	

	40
	SPECIFICAȚII TEHNICE Sistem de sigilare vasculară cu ultrasunete, cu funcție de tăiere bipolară și monopolara
	

	41
	A.Caracteristici tehnice:
	

	42
	1.Descrierea aparatului
	

	43
	Sistemul de disecție și sigilare vasculară cu ultrasunete reprezintă o tehnologie avansată utilizată în chirurgia minim invazivă, care combină disecția precisă a țesuturilor cu sigilarea eficientă a vaselor de sânge, utilizând energia ultrasonică, cu urmatoarele cerinte minime:
	

	44
	-Să utilizeze ultrasunete pentru a tăia și separa țesuturile biologice, inclusiv vasele de sânge, cu o precizie extremă, reducând astfel trauma asupra țesuturilor adiacente.
	

	45
	-Să poată aplica o sigilare vaselor de sânge prin acțiunea căldurii generate de frecvența ultrasunetelor, aceasta ajutand la oprirea sângerărilor și la prevenirea hemoragiilor intra- și postoperatorii.
	

	46
	-Sa fie compact și ușor de manevrat, permițând chirurgilor să ajungă și să lucreze în zonele greu accesibile ale corpului uman, într-o manieră minim invazivă.
	

	47
	-Unitatea de electrochirurgie cu o putere de 400W
	

	48
	-Unitatea să fie controlata cu ajutorul ecranului tip touchscreen color;
	

	49
	-Unitatea să aibă un ecran de 7’’ cu Touchscreen;
	

	50
	-Putere de consum: 1 350 VA;

-Dimensiuni: 385 x 305 x 141 mm;

-Greutate: 7,0 kg;
	

	51
	-Unitatea să dețina două socluri universale, multifuncționale, monopolare și bipolare care să fie configurate în funcție de utilizare;
	

	52
	-Să permită posibilitatea de conectare în oricare din cele două socluri atât a instrumentelor monopolare cât și a celor bipolare;  Soclurile să fie dotate cu tehnologie SDS (Smart DEVICE System) care detectează și identifică tipul de instrument utilizat;
	

	53
	1、Generator

1.1、*Poate fi conectat la 1 instrument chirurgical cu ultrasunete, 2 instrumente monopolare și 1 instrument bipolar în același timp.

1.2、Cu două prize monopolare, suportând conectarea fișei banană de 4mm cu 1 pin, fișei banană de 4mm cu 3 pini, fișei monopolare de 8mm cu 1 pin, fișei monopolare coaxiale cu 2 pini cu diametrul exterior de 9/diametrul interior de 5mm.

1.3. Un conector bipolar este disponibil pentru a suporta fișe banană de 4mm cu 2 pini și fișe bipolare coaxiale cu 2 pini cu diametrul exterior de 8mm/diametrul interior de 4mm.

1.4. Toate instrumentele pot fi stimulate folosind propriile butoane de control manual sau conectate la un control de picior.

1.5. Toate prizele instrumentelor au indicatori de stare în poziție și de stare de funcționare.

1.6、Cu funcție statistică a numărului de ori în care instrumentul este stimulat.

1.7, *Oferă control prin ecran tactil LCD de 8 inch, rezoluție 1024 x 768 RGB, cu un singur clic pentru a finaliza comutarea modului și ajustarea puterii.

1.8、Are o funcție de autotestare, care poate diagnostica conexiunea și starea de funcționare a echipamentului. În funcție de gravitatea problemei, este împărțită în nivel înalt și nivel scăzut. Oferă funcții de alarmă cu sunete diferite. Când există mai multe alarme de același tip în același timp, alarma cu un nivel mai înalt va fi afișată prima.

1.9、Când apare o alarmă, puteți face clic pentru a vizualiza măsurile de soluționare, astfel încât operatorul să poată gestiona defecțiunea la timp.

1.10、Oferă o tastă de confirmare a alarmei, apăsați această tastă pentru a opri sunetul alarmei.

1.11、Oferă un buton de recuperare cu o singură tastă, apăsați acest buton pentru a restabili setările parametrilor instrumentelor electrice înainte de ultima oprire.

"1.12、Configurația parametrilor poate fi presetată și salvată în funcție de obiceiurile utilizatorului, iar numele poate fi personalizat;

configurația parametrilor salvată poate fi selectată în interfața de selecție a configurației."

"1.13、Suportă 75% etanol, soluție de curățare multi-enzimatică puternică universală 3M și alți agenți de curățare și dezinfecție pentru a dezinfecta echipamentul."

1.14. Condiții de mediu de lucru: temperatură 10-30ºC, umiditate relativă (fără condens) 15-85%, presiune atmosferică 70-106kPa.

1.15. Greutatea generatorului ≤ 12kg

1.16, tensiune de intrare a puterii 100-240 VAC (±10%), curent de lucru 8-3.4A, frecvență 50/60Hz, putere de intrare ≤ 800VA, putere nominală de ieșire ≥ 300W.

1.17、Sunt disponibile mai multe limbi pentru selecție, meniul chinezesc poate fi setat.

1.18、Cu interfață USB, conectați dispozitivul de stocare USB pentru actualizarea sistemului.

1.19、Cu interfață Ethernet, suportă funcția de transmitere a datelor.

1.20、Cu interfață CAN, suportă interconectarea cu alte echipamente, lucrează împreună.

1.21、Echipat cu cărucioare speciale pentru a îmbunătăți eficiența transferului și a facilita gestionarea echipamentelor.

2、Instrument chirurgical cu ultrasunete / (Bisturiu cu ultrasunete)

2.1、Poate tăia și sigila vase de sânge sau alte țesuturi moi cu diametrul de ≤ 7mm.

2.2、*Cu tehnologia inteligentă de detectare a țesuturilor (STS): instrumentul chirurgical cu ultrasunete detectează modificările stării țesuturilor, ajustează puterea de ieșire a energiei și oferă feedback acustic, îmbunătățind astfel eficiența tăierii și reducând gama de leziuni termice, făcând operația mai eficientă și mai sigură.

"2.3, *cu funcție de coagulare îmbunătățită de sigilare a vaselor (EVS): prin aplicarea algoritmilor avansați, în timp ce combină

instrumentul chirurgical cu ultrasunete pentru a detecta țesutul, ajustarea în timp real a puterii de ieșire a energiei, îmbunătățește semnificativ efectul coagulării vasculare."

2.4、Putere de ieșire ≥ 60W, frecvență de ieșire 30kHz-80kHz (valoare tipică 55.5kHz).

2.5, Modul MIN poate fi setat la 1~5 trepte, modul MAX este fixat la 5.

3、 monopolar

3.1、Modul de tăiere monopolară poate fi setat la Pure Cut sau Blend Cut.

3.2、Modul de coagulare monopolară poate fi setat la Soft Coag, Fulgurate Coag, Spray Coag

3.3、Frecvența de lucru a modului de tăiere și coagulare monopolară este de 434kHz.

3.4、Suportă conectarea electrozilor neutri de tip adult sau neonatal, suportă conectarea electrodului neutru divizat/nedivizat.

3.5.Un circuit de monitorizare a electrodului neutru este prevăzut pentru a monitoriza continuu starea conexiunii dintre electrodul neutru și generator sau pacient și pentru a furniza alarme corespunzătoare.

3.6, Putere mod Pure Cut reglabilă 0-300W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-300W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 1287Vp.

3.7, Putere mod Blend Cut reglabilă 0-200W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-200W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii pentru a îmbunătăți eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 2178Vp.

3.8, Putere mod Soft Coag reglabilă 0-120W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii pentru a îmbunătăți eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 264Vp.

3.9, Putere mod Fulgurate Coag reglabilă 0-120W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 3448Vp.

3.10, Putere mod Spray Coag reglabilă 0-120W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 3932Vp, poate mări raza de acțiune.

3.11, Algoritmi inovatori pentru controlul precis al energiei: 20 de milioane de ori/s colectare de semnal pentru date și 2000 de ori/s reglare a energiei. Reglarea precisă și în timp real a energiei bazată pe caracteristicile țesuturilor asigură tăierea lină a diferitelor țesuturi cu instrumentul HF.

3.12, Algoritm extraordinar pentru compensarea energiei: Prin furnizarea unei compensări precise pentru pierderea de transmisie și rămânând

imun la atenuarea îmbătrânirii, algoritmul exclusiv asigură livrarea constantă a energiei către țesuturi, menținând o valoare constantă a energiei de ieșire conform setării.
4、Bipolar

4.1、Modul de coagulare bipolară poate fi setat la Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag, precum și Bipolar Soft Coag.

4.2. Modul de coagulare bipolară funcționează la 434kHz pentru Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag și 350kHz pentru Bipolar Soft Coag.

4.3, Putere mod Precise Coag reglabilă 0-70W; 1-40W: pas 1W; 40-70W: pas 5W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 284Vp.

4.4, Putere mod Standard Coag reglabilă 0-70W; 1-40W: pas 1W; 40-70W: pas 5W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 415Vp.

4.5, Putere mod Macro Coag reglabilă 0-70W; 1-40W: pas 1W; 40-70W: pas 5W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 530Vp.

4.6, Putere mod Bipolar Soft Coag reglabilă 0-70W; 1-10W: pas 1W; 10-70W: pas 2W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește

eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 150Vp.

5. Bipolar avansat de unică folosință

1. *În modul de închidere vasculară bipolară, poate fi utilizat pentru coagularea chirurgicală a țesuturilor și a vaselor arteriale, venoase și limfatice cu diametrul ≤ 7mm.

2. Furnizează modele din seria de unică folosință și modele reutilizabile.

3. Tipuri de capete de forceps de unică folosință ≥ 3, pentru a satisface nevoile diferitelor tipuri de intervenții chirurgicale.

4. Tipuri de mânere de unică folosință ≥ 2, pentru a satisface diferite obiceiuri ale utilizatorilor.

5. Lungimea de lucru a instrumentului de unică folosință ≥ 3 tipuri, modele scurte ≤ 33cm, modele lungi ≥ 45cm

6. Numărul de modele de instrumente de unică folosință ≥ 63 de tipuri

7. Axul cuțitului de unică folosință oferă marcaje de scară, care pot susține funcția de măsurare a dimensiunii și pot îmbunătăți eficiența intervenției chirurgicale.

8. Tipuri de capete de clemă reutilizabile ≥ 2, pentru a satisface nevoile diferitelor tipuri de intervenții chirurgicale.

9. Lungimea de lucru a instrumentului reutilizabil ≥ 2 tipuri, tip scurt ≤ 36cm, tip lung ≥ 43cm

10. Modele de instrumente reutilizabile ≥ 4 tipuri


	

	54
	2. Pedală dublă cu buton comutare, cablu de 5m -1buc
	

	55
	3. Cablu bipolar pentru rezectoscop - 2buc

-dotat cu smart divice system socket

-lungime 4.5m
	

	56
	SPECIFICAȚII TEHNICE Set instrumentar chirurgie laparoscopică
	

	57
	Telescop optic (30°) – 3 buc.                           
	

	58
	- să fie cu lentile interne tip baghetă
	

	59
	- să aiba unghi de vedere laterală la 30°
	

	60
	- diametru să fie 10 mm
	

	61
	- lungimea să fie 30-32 cm
	

	62
	- să fie autoclavabil 
	

	63
	Ac Veress inducere pneumoperitoneu – 1 buc.
	

	64
	-să aibă lungimea: 14- 15 cm.
	

	65
	- să fie de multiplă folosire
	

	66
	- să fie cu conector luer-lock pentru furtun insuflator
	

	67
	Trocar pentru instrumente de 5.5 mm – 3 buc.
	

	68
	Componente:
	

	69
	-să aibă vârf trocar tip piramidal
	

	70
	- să aibă canulă cu vârf oblic standard
	

	71
	- să aibă supapa cu clapetă metalică, activată din interior
	

	72
	- diametru exterior sa fie 5 – 6 mm.
	

	73
	- să aibă lungimea 10 – 11 cm
	

	74
	- să fie cu montare rapidă teaca – supapa tip baionetă
	

	75
	Trocar pentru instrumente de 10 mm – 2 buc.
	

	76
	Componente:
	

	77
	- să aibă vârf trocar tip piramidal
	

	78
	- să aibă canula cu vârf oblic standard
	

	79
	- să aibă supapa cu clapetă metalică, activată din interior
	

	80
	- diametru exterior sa fie 10 – 11 mm.
	

	81
	- să aibă lungimea 10 – 11 cm
	

	82
	- să fie cu montare rapidă teaca – supapa tip baionetă
	

	83
	Reductor – 2 buc.
	

	84
	- să fie tip basculant, 10/5 mm
	

	85
	Pensa pentru disecție cu fălci lungi, rotativă 360° - 2 buc.
	

	86
	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.
	

	87
	- să aibă teaca prevazută cu port de spălare cu jet de apă
	

	88
	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin insurubare
	

	89
	- să aibă sistem de demontare rapida printr-un buton unic
	

	90
	- să aibă vârf curb, pentru disecții – tip Kelly/Maryland
	

	91
	- să aibă fălci cu deschidere dublă (ambele fălci), lungime fălci 20-22 mm
	

	92
	- diametru să fie 5 mm
	

	93
	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.
	

	94
	- să aibă mâner izolat
	

	95
	- să aibă mufa conector HF.
	

	96
	Pensa pentru apucare atraumatică, rotativă 360° -  2 buc.
	

	97
	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.
	

	98
	- să aibă teacă prevazută cu port de spălare cu jet de apă
	

	99
	- să aibă insert cu capatul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a  părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare
	

	100
	- să aibă sistem de demontare rapidă printr-un buton unic
	

	101
	- să aibă vârf bont rotunjit, cu fălci lungi fenestrate, prevăzute cu dinți fini atraumatici.
	

	102
	- să aibă fălci cu deschidere simplă (o singură falcă), lungime fălci 26 -27 mm
	

	103
	- diametru să fie 5 mm
	

	104
	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.
	

	105
	- să aibă mâner izolat
	

	106
	- să aibă mufa conector HF.
	

	107
	Pensa pentru apucare atraumatică fenestrată, rotativă 360 – 2 buc.
	

	108
	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.
	

	109
	- să aibă teaca prevazută cu port de spălare cu jet de apă
	

	110
	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce permite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare
	

	111
	- să aibă sistem de demontare rapidă printr-un buton unic
	

	112
	- să aibă vârf bont curbat, cu fălci lungi dublu fenestrate, prevăzute cu dinți fini atraumatici.
	

	113
	- să aibă fălci cu deschidere simplă (o singură falcă), lungime fălci 26 -27 mm
	

	114
	- diametru să fie 5 mm
	

	115
	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.
	

	116
	- să aibă maner izolat
	

	117
	- să aibă mufa conector HF
	

	118
	Pensă pentru extragere colecist, rotativă 360° - 1 buc.
	

	119
	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.
	

	120
	- să aibă teaca prevazută cu port de spălare cu jet de apă
	

	121
	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare
	

	122
	- să aibă sistem de demontare rapidă pintr-un buton unic
	

	123
	- să aibă vârf bont rotunjit, prevăzut cu doi dinți/o alca și 3 dinți / cealaltă falcă, lungime fălci 34 -36 mm.
	

	124
	- să aibă fălci cu deschidere simplă (o singura falcă), 
	

	125
	- diametru să fie 10 mm
	

	126
	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.
	

	127
	- să aibă mâner izolat, cu sistem de blocare tip lamelă
	

	128
	- să aibă mufa conector HF.
	

	129
	Foarfeca, rotativă 360° - 2 buc.
	

	130
	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.
	

	131
	- să aibă teacă prevăzuta cu port de spălare cu jet de apă
	

	132
	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare
	

	133
	- să aibă sistem de demontare rapidă printr-un buton unic
	

	134
	- să aibă lame lungi curbe – tip Metzenbaum
	

	135
	- să aibă lungimea fălci 19-21 mm
	

	136
	- diametru sa fie 5 mm
	

	137
	- să aibă lungime 36 – 37 cm.
	

	138
	- să aibă mâner izolat
	

	139
	- să aibă mufa conector HF.
	

	140
	Electrod de coagulare și disecție, în forma de L  -3 buc.
	

	141
	- diametru să fie 5 mm
	

	142
	- să aibă lungime 36 – 37 cm.
	

	143
	- să aibă mufa conector HF.
	

	144
	Cablu monopolar -2 buc.
	

	145
	- lungime minima  să fie 250 mm
	

	146
	- să fie autoclavabil
	

	147
	Pensa disectoare bipolară rotativă – 2 buc.
	

	148
	- să aibă mâner cu inele
	

	149
	- să aibă fălci tip curbate de tip Kelly/Maryland
	

	150
	- lungime falci să fie18-20 mm
	

	151
	- diam. ext.să fie 5 mm
	

	152
	- să aibă lungime 35-36 cm, formată din 3 buc. – teacă, insert şi mâner
	

	153
	- să fie autoclavabila 
	


	154
	SPECIFICAȚII TEHNICE REZECTOSCOP 6MM
	

	155
	A.CERINȚE TEHNICE 
	

	156
	1. Descrierea aparatului
	

	157
	Instrumentar nou complet pentru Rezectoscopie cu următoarele componente: 
	

	158
	1.Telescop cu unghi de vizualizare la 12⁰:
	

	159
	-unghi de vizualizare:12⁰;
	

	160
	-diametru: 2.9mm;
	

	161
	-lungime: intre 290-300mm;
	

	162
	-fibra optica incorporata;
	

	163
	-Design cu trei tuburi pentru o rezistență mai mare la îndoire și, prin urmare, o mai bună protecție a lentilelor;
	

	164
	-hiper rezolutie cu o distributie reala omogena a luminii care ofera o adancime mare de camp;
	

	165
	-tub de protectie perforat pentru sterilizare si depozitare;
	

	166
	- Autoclavabil la 134°C;
	

	167
	2.Element de lucru pasiv:
	

	168
	-sistem rotativ încorporat;
	

	169
	-compatibil: monopolar și bipolar;
	

	170
	-compatibil cu telescop 2.9mm;
	

	171
	-marcaje pentru ansamblare rapida;
	

	172
	-cu orificiu pentru prinderea electrodului în elementul de lucru;
	

	173
	-maner din PEEK ultra-usor
	

	174
	-conexiune rapidă de blocare/deblocare de teaca internă;
	

	175
	- Autoclavabil la 134°C;
	

	176
	3.Teaca internă
	

	177
	-diametru: 17.5Fr;
	

	178
	-lungime de lucru: 197mm;
	

	179
	-teaca cu sistem rotativ;
	

	180
	-conexiune rapidă de blocare/deblocare; 
	

	181
	-marcaje pentru ansamblare rapidă;
	

	182
	-ceramica neagră la capat pentru a elimina reflexiile;
	

	183
	-autoclavabil la 134°C;
	

	184
	4. Teaca externă
	

	185
	-diametru: 18.5Fr;
	

	186
	-teacă cu sistem rotativ;
	

	187
	-lungime de lucru: 187mm;
	

	188
	-robinet dublu: irigare și aspiarare
	

	189
	-capat drept;
	

	190
	- conexiune rapida de blocare/ deblocare cu teaca internă
	

	191
	-marcaje pentru ansamblare rapidă;
	

	192
	-autoclavabil la 134°C
	

	193
	5. Teaca internă atraumatică de operare 
	

	194
	-diametru: 4.9mm
	

	195
	-lungime de lucru: 230mm
	

	196
	-canal de lucru pentru instrumentar în diametru de 7Fr (2.33mm)
	

	197
	-teaca cu vârf bont, utilizabil fără teaca externă de operare pentru intervenții care nu necesită aspirare
	

	198
	-canal de lucru dotat cu garnitură;
	

	199
	-set de 5 garnituri pentru etanșare
	

	200
	-robinet rotativ pentru irigare
	

	201
	-conexiune rapidă de blocare/deblocare 
	

	202
	-teaca cu marcaje de distanța pentru histerometrie
	

	203
	-compatibil cu telescopul de 2.9mm
	

	204
	-marcaje pentru ansamblare rapidă;
	

	205
	-autoclavabil la 134°C
	

	206
	6.Teaca externa de operare
	

	207
	-diametru: 5.5mm
	

	208
	-lungime de lucru: 216mm
	

	209
	-robinet rotativ pentru evacuare
	

	210
	- conexiune rapidă de blocare/deblocare 
	

	211
	-teaca cu marcaje de distanta pentru histerometrie
	

	212
	-compatibil cu teaca interna de operare
	

	213
	-autoclavabil la 134°C
	

	214
	7. Pensa semirigidă tip aligator:
	

	215
	-falci cu acțiune dublă
	

	216
	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)
	

	217
	-lungime: 370mm 
	

	218
	-modul cu mișcare rotativă controlată
	

	219
	-cu orificiu de spalare
	

	220
	-indicatori de lungime
	

	221
	- autoclavabil la 134°C
	

	222
	8. Pensa semirigidă pentru biopsie:
	

	223
	-falci cu acțiune dublă
	

	224
	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)
	

	225
	-lungime: 370mm
	

	226
	-modul cu miscare rotativa controlata
	

	227
	-cu orificiu de spălare
	

	228
	-indicatori de lungime
	

	229
	- autoclavabil la 134°C
	

	230
	9. Pensa semirigida de apucare (DIU):
	

	231
	-falci cu acțiune dublă
	

	232
	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)
	

	233
	-lungime: 370mm
	

	234
	-modul cu mișcare rotativă controlată
	

	235
	-cu orificiu de spălare
	

	236
	-indicatori de lungime
	

	237
	- autoclavabil la 134°C
	

	238
	10. Foarfeca semirigida cu vârf ascuțit
	

	239
	-falci cu acțiune simpla
	

	240
	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)
	

	241
	-lungime: 370mm 
	

	242
	-modul cu mișcare rotativă controlată
	

	243
	-cu orificiu de spălare
	

	244
	-indicatori de lungime
	

	245
	- autoclavabil la 134°C
	

	246
	11. Foarfeca semirigida cu vârf bont
	

	247
	-falci cu acțiune simplă
	

	248
	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)
	

	249
	-lungime: 370mm 
	

	250
	-modul cu mișcare rotativă controlată
	

	251
	-cu orificiu de spălare
	

	252
	-indicatori de lungime
	

	253
	- autoclavabil la 134°C
	

	254
	12. Set ansa de rezectie:
	

	255
	-ansa de tăiere in 30°;
	

	256
	-ansa bipolara;
	

	257
	-reutilizabil;
	

	258
	-livrat in pachet de 4 bucati;
	

	259
	13. Set ansa de rezectie:
	

	260
	-ansa de tăiere dreapta;
	

	261
	-ansa bipolara;
	

	262
	-reutilizabil;
	

	263
	-livrat în pachet de 4 bucăți;
	

	264
	-autoclavabil la 134°C
	

	265
	14.Electod de rezecție;
	

	266
	-electrod de rezectie tip cuțit;
	

	267
	-electrod reutilizabil;
	

	268
	-livrat în pachet de 4 bucăți;
	

	269
	-autoclavabil la 134°C
	

	270
	15.Electod de rezecție;
	

	271
	-electrod rollerball;
	

	272
	-electrod reutilizabil;
	

	273
	-livrat în pachet de 4 bucăți;
	

	274
	-autoclavabil la 134°C
	

	275
	16. Electrod de vaporizare
	

	276
	-electrod de vaporizare, tip rollerball cu stiriații;
	

	277
	-electrod reutilizabil;
	

	278
	-livrat în pachet de 4 bucăți;
	

	279
	-autoclavabil la 134°C
	

	280
	17.Tub de sterilizare special pentru electrozi;
	

	281
	-tub pentru protecție
	

	282
	-perforat pentru a facilita penetrările, evacuările și uscarea sterilizantului cu abur
	

	283
	-autoclavabil la 134°C
	

	284
	18. Cablu de lumina
	

	285
	-cu conector drept;
	

	286
	-lungime: 2.3m
	

	287
	-diametru: 3.5mm
	

	288
	19. Aspirator resturi de rezectie (6mm)
	

	289
	Teaca aspirator reutilizabilă, autoclavabilă
	

	290
	Corp aspirator de unică folosință(5buc)
	

	291
	20. Cos de sterilizare
	

	292
	-dimensiuni 480x240x70mm;
	

	293
	-prevăzut cu suport special de susținere a fiecarei componente
	

	294
	-perforat pentru a facilita penetrările, evacuările și uscarea sterilizantului cu abur
	

	295
	-prevăzut cu mânere pentru manipulare
	


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Nota: Demonstrarea conformitatii cu specificatiile tehnice se va face prin trimitere, rand cu rand, catre documentele emise de producator: instructiuni/manual de utilizare asa cum sunt ele atasate produselor ce sunt ofertate, brosuri/cataloage originale, etc, insusite de catre producator si/sau purtand viza acestuia (semnatura si stampila), cu indicarea paginii (marcate) unde sunt confirmate cele declarate de catre ofertant.
Data .....................................






Operator economic,
......................................

 (semnatura autorizata si stampila)

Note:
1. Cerintele din Caietul de sarcini sunt considerate ca minimale si obligatorii.

2. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme, in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

3. Se va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. 
4. De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica declaratii pe propria raspundere (formulare specific.
FORMULARUL 10
DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/a in ......................................., nascut/a la data de ...................... in localitatea ........................., carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de catre ............................ in calitate de Administrator/Director General al societatii ........................................, participant la achizitia (denumirea achizitiei) ........................................ imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti, respectand prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus in aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate in vederea derularii licitatiei deschise si pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atesta pregatirea profesionala necesara si gradul de eligibilitate in vederea aducerii la indeplinire a obiectului contractului de achizitie, alte documente prevazute in caietul de sarcini (certificate de inregistrare/certificate de atestare a situatiei fiscale/juridice, autorizatii de functionare).

Datele nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari ma oblig sa informez in scris Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucuresti
Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul descris in prezenta.

Data completarii .........../........./..........                          

Ofertant                                                                                                                                                     

(semnatura autorizata)

Formularul 11
Declaratie privind respectarea principiului DNSH

(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului ...................................................... ,organizată de A.S.S.M.B., declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia.
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Lista de verificare a respectării principiilor DNSH 
	
	Obiectiv de mediu evaluat

conform principiului DNSH
	Evaluare simplificată


	Evaluare de fond
	Justificarea respectării principiului DNSH

pentru obiectivul de mediu relevant

	1
	Atenuarea schimbărilor climatice
	
	
	Echipamentele utilizate sunt conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Se vor respecta cele mai bune practici pentru echipamentele furnizate. Astfel, prin activitățile specifice nu sunt previzionate efecte negative semnificative asupra emisiilor de GHG. 

	2
	Adaptarea la schimbările climatice
	
	
	Prin implementarea efectivă nu există impact negativ semnificativ asupra obiectivului privind schimbările climatice. Acolo unde este cazul se vor realiza analize de vulnerabilitate si se vor implementa masurile de adaptare dispuse de acestea.

	3
	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
	
	
	Investițiile nu au impact asupra acestui obiectiv de mediu. 

	4
	Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
	
	
	Prin activitățile derulate se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea, acolo unde este cazul, mai ales unde echipamentele sunt înlocuite. 

Pe parcursul realizării investițiilor se va asigura menținerea unui nivel scăzut al deșeurilor generate, se va asigura reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil, iar echipamentele noi cumpărate vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 / CE. 

De asemenea, echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Anexa II a Directivei 2011/65 / UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. 

Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamengtelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 2012/19 / UE

	5
	Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
	
	
	Prin activitățile specifice nu se previzionează impact negativ asupra creșterii gradului de poluare. De asemenea, se va avea în vedere achiziționarea de tehnologii noi, de ultimă generație, cu grad de poluare cât mai scăzut. 

	6
	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
	
	
	Investiția nu va avea un impact asupra ariilor protejate ori asupra biodiversității. 

Se vor respecta prevederile legislației specifice în domeniul biodiversității (inclusiv a Directivei Habitate, Directivei Păsări și Directivei privind EIA). 


Ofertant,

________________     

(semnatura autorizata)

20
44

