[image: image1.png]ASSM:

Administratia Spitalelor si Servicillor Medicale Bucuresti




[image: image2.png]RED]

5

Primaria
Capitalei




[image: image3.png]) Primaria

) Capitalei




[image: image4.png]




ANEXA 1

la Caietul de Sarcini aferent procedurii de achiziție pentru
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
CUPRINS

21.
LOT 1 - SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA SI INFERIOARA CU ACCESORII


52. LOT 2 - ECHIPAMENT DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA


103. LOT 3 - ECOGRAF DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU MINIM 4 SONDE


194. LOT 4 - SISTEM COMPLET PENTRU CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ LAPAROSCOPICĂ GINECOLOGICĂ - 4K




1. LOT 1 - SISTEM COMPLET DE VIDEOENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA SI INFERIOARA CU ACCESORII
CANTITATE: 1
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME ACCEPTATE

	1.VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA INCORPORATA – 1 buc

	Sursa de lumina : minim 3 LED-uri

	Iesiri Video: DVI (Rezolutie: 1920×1080 pixeli); RGB-TV, S-video, Video

	Sa prezinte zoom electronic de pana la 2x, cu posibilitatea de modificare in trepte a cate 0.05 unitati

	Posibilitate de memorare a minim 45 pacienti si 20 de utilizatori

	Afisare pe ecran a numarului de poze facute in cursul investigatiei 

	Conectori de iesire a imaginii: VIDEO S VIDEO RGB TV  DVI-D 

	Posibilitate de memorare a datelor pe USB

	Buton de standby pentru deconectarea endoscoapelor-Sa nu fie necesara oprirea procesorului, ajutand la scurtarea timpului intre proceduri  

	Procesor Full High Definition

	Moduri de masurare a luminozitatii: Automatic – Peak/AVE

	Tehnologie Multi-Light ce ofera imagini cu luminozitate si contrast de cea mai buna calitate, o vizualizare imbunatatita a hemoglobinei si a vaselor de sange

	Sa prezinte mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei  superficiale

	Sa prezinte mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor 

	Posibilitate de conectare la reteaua spitalului pentru rapiditatea transmiterii datelor

	Lungimile de unda corespunzatoare culorilor rosu, verde si albastru sa poata fi ajustate in vederea obtinerii unui contrast mai bun al imaginii

	Ajustarea stralucirii in min. 9 trepte

	Functie anti-incetosare pentru a obtine cele mai precise si clare imagini statice din multiple imagini inregistrate

	Memorie interna ce permite Back-up automat al datelor si imaginilor

	Memorie interna: min 4 GB

	Control automat al intensitatii luminoase

	Modificare a nivelului de alimentare cu aer in 4 trepte: Off, High, Middle si Low

	Posibilitate de limitare a intensitatii luminii pentru a evita coagularea in cazul pacientilor ce prezinta sangerari

	Presiune maxima a aerului insuflat si a apei de  65 kPa

	Mod automat de back-up pentru stocarea datelor integrat

	Sa fie compatibil DICOM

	Sa poate fi upgradat pe viitor si cu: - videoBronhoscop - videoEcoEndoscop

	2.VIDEOGASTROSCOP – 1 Buc

	Full High Definition

	Sa prezinte cip CMOS in capatul distal al endoscopului, oferind o transmisie fara zgomot a imaginii si claritate superioara

	Camp de vedere: min. 140⁰ 

	Gama de observare: min. 2 – 100 mm

	Capacitate de flexiune: min. Sus 210⁰ / jos 90⁰ /dr. 100⁰ / st. 100⁰

	Diametrul capatului distal max. 9.2 mm

	Diametrul tubului de insertie max. 9.3 mm

	Lungimea de lucru max. 1,100 mm

	 Lungime totala max. 1,400 mm

	Diametrul canalului de lucru min. 2.8 mm

	Sa prezinte mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei  superficiale

	Sa prezinte mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor

	Functie de focalizare apropiata de pana in 2 mm pentru diagnostic mai precis

	Conexiune wireless a endoscopului ce ajuta la o transmitere mai rapida a informatiei si usureaza procesul de spalare, evitand posibile erori

	3.VIDEOCOLONOSCOP – 1 Buc

	Full High Definition

	Sa prezinte cip CMOS in capatul distal al endoscopului, oferind o transmisie fara zgomot a  imaginii si claritate superioara

	Camp de vedere: min. 170⁰ 

	Gama de observare: min. 2 – 100 mm

	Capacitate de flexiune: min. Sus 180⁰ / jos 180⁰ /dr. 160⁰ / st. 160⁰

	Diametrul capatului distal max. 12.8 mm

	Diametrul tubului de insertie max. 12.8 mm

	Lungimea de lucru max. 1,520 mm

	Lungime totala max. 1,820 mm 

	Diametrul canalului de lucru min. 3.8 mm

	Sa prezinte mod de vizualizare a mucoasei cu lumina albastra, pentru evidentierea tesuturilor si a mucoasei  superficiale

	Sa prezinte mod de vizualizare a vascularizatiei si a capilarelor ce ajuta la detectarea inflamatiilor

	Functie de focalizare apropiata de pana in 2 mm pentru diagnostic mai precis

	Conexiune wireless a endoscopului ce ajuta la o transmitere mai rapida a informatiei si usureaza procesul de spalare, evitand posibile erori

	Sa fie prevazut cu canal suplimentar de jet de apa

	4.MONITOR MEDICAL

	Diagonala min. 27”

	Rezolutie 1920 x 1080

	Unghi de vizualizare min. 89o

	Conectori de intrare: min. DVI, RGB, Video

	5.TROLIU PENTRU ECHIPAMENT 

	Cu brat pentru fixarea monitorului

	Prevazut cu roti pivotante

	Cu suport pentru tastatura

	Corp metalic

	Cu 2 suporti pentru endoscoape

	6. POMPA DE APA

	Pompa de apa peristaltica pentru a facilita observatia endoscopica a tractului gastro-intestinal

	Cu rezervor de apa 

	Cu pedala de picior

	Putere debit min. 550ml/min

	7. ASPIRATOR MEDICAL 

	Nivel al subpresiunii – min 80 kPa

	Vacuum de nivel înalt pompa de ieșire –  40 l/min

	Cu filtru antibacterian si hidrofobic

	Vas colector lichide cu capac si supapa de siguranta

	8. SOFTWARE SPECIALIZAT PENTRU CREAREA RAPOARTELOR ENDOSCOPICE

	Cu posibilitare de adaugare, editare si stergere utilizator cu protectie prin parola

	Permite stocarea/recuperarea informatiilor privind pacientul (ID, nume, data nasterii, informatii de contact, diagnostic)

	Cu posibilitatea de exportare a detaliilor privind pacientul catre diferite formaturi de fisier (Exel, PDF, RTF etc.).

	Inregistrare materiale video la rezoluţie 1080p/720p

	Capturi de imagini sub forma de fisier BMP/JPEG/DICOM

	Cu posibilitatea de trimitere sau primire de imagini DICOM catre/de la PACS sau Image Server

	Inregistrare video - functia start/pauza/continuare/stop

	Cu suport pentru pedala de picior pentru inregistrare

	Conexiune internet pentru utilizarea e-mail-ului.

	9. PACHET ACCESORII ENDOSCOPIE

	Pensa biopsie cu cupa rotunda si fenestrata – 10 bucati

	Pensa biopsie cu ac, tip „cap aligator” – 10 bucati

	Piese bucale cu elastic ajustabil

	Test de etanseitate pentru a verifica daca nu exista scurgeri de aer din endoscop.

	A. Gel pentru hemostaza endoscopica

	a) gel inert si transparent cu efect hemostatic rapid 

	b) cu posibilitatea de descompunere in aminoacizii constituenti care vor fi absorbiti

	c) indicat pentru reducerea sangerarii tardive in urma procedurilor de disectie submucoasa endoscopica (DSE) gastrointestinala la nivelul colonului

	d) alcatuita din peptide sintetice, cu posibilitatea de autoasamblare in vivo

	e) administrare cu ajutorul cateterelor dedicate pe canalul de lucru al endoscoapelor

	f) cantitate variabila de solutie (ex.   1/3/5 mL)

	g) permite aplicarea unor metode hemostatice suplimentare: hepatectomie, splenectomie, nefrectomie, miomectomie.

	h) asigura rezectie endoscopia in conditii de siguranta

	B. Cateter pentru administrare gel hemostatic

	i) cantitate: min. 5 catetere/set

	j) compatibile si dedicate administrarii de solutie de la itemul A

	k) compatibile cu canalul de lucru de cel putin 2.8 mm al endoscoapelor

	l) cu conector Luer


Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

2. LOT 2 - ECHIPAMENT DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA
1.Configuraţie:

1.1.Gantry 

1.2.Sistem de detecţie şi achiziţie

1.3. Generator

1.4.Tub de raze X

1.5. Masă pacient

1.6.Consolă pentru achiziţie

1.7.Consolă pentru postprocesare 

1.8.Aplicatii clinice de post-procesare

1.9.Parametri generali de scanare si reconstructie

1.10.Calitatea imaginii, doze

1.11.Managementul sistemului

1.12.Interconectare 

1.13. Accesorii

Configuratie:

1.1. Gantry:

Apertură gantry: minim 70 cm

Timp minim pentru o rotaţie completă de 360 grade pentru orice tip de examinare: maxim 0,35 secunde (nu se acceptă echivalente)
Inclinare mecanica a gantry-ului in intervalul +/-: minim 30 grade 

Distanta de la pata focala la izocentru: maxim 980 mm

Greutate gantry: maxim 1400 Kg

1.2. Sistem de detecţie şi achiziţie:

Numărul maxim de secţiuni achiziţionate la o rotaţie completă (360 grade): minim 64 (fara echivalente)

Lungime efectiva a detectorului la izocentru: minim 38 mm

Numarul de randuri de detectori de-a lungul axei z: minim 64
Număr total de elemente de detector măsurate simultan: minim 53000

Număr de proiecţii la o rotaţie complete / 360 grade: minim 1500

1.3. Generator

Puterea generatorului tubului Rx : minim 72 kW (nu se acceptă echivalente)

Tensiunea anodică minim disponibilă: minim 70 kV
Tensiunea anodică maxim disponibilă: minim 140 kV

Numarul de valori ale tensiunii anodice ce pot fi selectate in orice protocol de scanare: minim 4 

Intensitatea curentului anodic maxim disponibil : minim 600 mA (nu se acceptă echivalente)

1.4. Tub cu raze X

Dimensiune maximă focar mare: maxim 1,20 mm2 (IEC 60336)

Dimensiune maximă focar mic: maxim 0,64 mm2 (IEC 60336)

Rata maximă de răcire a anodei: minim 1600 KHU/min (nu se accepta valori echivalente sau calculate)

Capacitatea de stocare a anodei: minim 7.0 MHU (nu se accepta valori echivalente sau calculate)

1.5.Masă pacient:

Viteza maximă de deplasare în plan longitudinal a mesei pacientului : minim 200 mm/s

Greutate minimă suportată de către masa de examinare : minim 300 kg

Domeniul maxim de scanare longitudinală în achiziţia spirală : minim 200 cm

Masa pacientului sa poata fi coborata pana la o inaltime de maxim 52 cm 

1.6. Consola pentru achiziţie

Monitor LCD color mărimea ecranului minim 19” cu rezoluţie minim 1280x1024

Generarea automata de reconstructii axiale, sagitale sau oblice prin setarea acestora in protocoalele standard de scanare

Adjustarea in timp real a intensitatii curentului anodic pentru reducerea dozei

Adjustarea automata a tensiunii curentului anodic 

Imagistica de tip Dual Energy (achizitie + vizualizare)

Soft pe baza de AI care sa ajute la reducerea complexitatii in examinarile avansate prin sugerarea care setare de parametri este cea mai potrivita pentru fiecare paciente pe baza procedurii si caracteristicile pacientului.  

Configurare usoara si intuitiva pe baza nevoilor institutiei a unui arbore decizional  

Software de reconstructie iterativa pentru reducerea dozei cu minim 80%, certificat international

Posibilitate de achizitie dinámica – perfuzie – cu acoperire mai mare decat suprafata detectorului, disponibila pentru organe minim 8 cm

Posibilitate de achizitie dinámica – perfuzie – cu acoperire mai mare decat suprafata detectorului, disponibila pentru toate neurologie minim 8 cm

1.7. Consola pentru postprocesare 

Consola dedicata CT

Procesor minim cu frecventa de minim 2,5 GHz

Numar maxim de slice-uri concurente renderizate: minim 16.000 la o matrice de 512 x 512 – bit

Memorie RAM : minim 96 GB 

Capacitate maximă de stocare imagini pe hard disk : minim 1500 GB

Două monitoare LCD de minim 23 inch

1.8. Aplicaţii complete de postprocesare:

Vizualizare 3D

MPR, MIP, minIP, VRT

Segmentare automata de organ

Etichetare automata a vertebrelor si a coastelor

Vizualizare dual-energy

Scor de calciu

Imagistică MPR, curbat şi transversal

Eliminarea automata a osului si a mesei in analiza vasculara

Detectarea automata a nodulilor pulmonari

Evaluare vasculara, minim: complete si arie stenoza, identificare lumen 

Software de evaluare automata a perfuziei cerebrale, inclusiv calcularea scorurilor ASPECTS

Evaluarea tridimensionala a perfuziei de organ

Vizualizarea structurilor vasculare intracraniene pentru diagnosticul anevrismelor şi a altor boli vasculare

Substracţie automată a osului în reconstrucţia vasculară

Segmentarea și evaluarea automată a leziunilor în plămâni, ficat, ganglioni limfatici și alte organe
Soft de colonografie virtuala care sa permita minim: vedere si masurare polipi in vizualizare endoluminala 3D si eliminarea intestinului subtire

1.9. Parametri generali de scanare şi reconstrucţie

Moduri de scanare : scanare spirală, scanare secvenţială

Numar de sectiuni reconstruite la o rotatie completa (360 grade), fara echivalente : minim 160

Grosimea secţiunii achiziţionate în modul spiral: maxim 0,625 mm

Grosimea secţiunii achiziţionate în modul secvenţial: maxim 0,625 mm

Pitch minim selectabil: maxim 0,6

Pitch maxim selectabil: minim 1,5

FOV reconstruit : minim 50 cm

Viteză de reconstrucţie cu algoritmul standard FBP (Filtered Back Projection): minimum 20 fps

Matrice reconstrucţie in timp real: minim 512x512

Timp de scanare in spiral: minim 100 secunde

1.10. Calitatea imaginii, doze

Rezoluţie spaţială standard la contrast înalt la 50% MTF : minim 10 lp/cm 

Moduri de reducere a dozelor de iradiere: vă rugăm specificaţi

1.11. Managementul sistemului

Înregistrare date pacient: manual, preluare din HIS, RIS, de urgenţă

Comenzi vocale liber înregistrabile pentru pacienţi

Pornire sincronă a achiziţiei la apariţia bolusului de contrast în zona de interés

Software de management si monitorizare a dozei

Software de optimizare a utilizarii echipamentului

1.12. Interconectare

Funcţii DICOM minime pentru consola de achizitie: Send, Receive, Querry, Retrieve, Print, Worklist

1.13. Accesorii:

UPS CT – sa asigure minim 3 minute de scanare

UPS pentru consola de achiziţie si statia de post-procesare

            Injector automat substanta de contrast cu doua capete

Suporți si diverse curele pentru facilitarea scanărilor: suport pentru masă, suport pentru cap, suport coronal pentru cap, suport pentru braț pe durata injectării, suport pentru genunchi, pernă pentru gât, pernă laterală pentru cap, perna extensiei pentru picioare, chingi pentru imobilizarea pacientului. 

Șorturi de radioprotecție ovare -2 buc.

            Monitor functii vitale care:

· sa inregistreze minim: SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP), Temperatura (Temp), Respiratie (RR).

· sa aiba functionalitatea de a avea o tastatura “virtuala” pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice.

· sa aiba posibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou-nascut

· formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate color.

Mobilier (birou + scaun ergonomic) pentru consola de operare şi stația de postprocesare

Aplicatie transcriere rezultate

      1.14 Garanție si service:

Perioada de garanţie completă: minim 36 de luni de la data instalării şi punerii în funcţiune, cu eliberarea unui buletin de verificare anuală. Se va anexa o declarație in acest sens.

Timpul de intervenţie pentru service: maxim 24 de ore de la data sesizării  beneficiarului (fie scris / telefonic / email / etc.). Se va anexa o declarație în acest sens.
Posibilitate service de la distanță (remote service)
CONDIŢII DE AUTORIZARE, CERTIFICATE DE CALITATE, STANDARDE ŞI ALTE SPECIFICAŢII

· Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România şi să prezinte minim următoarele documente:

- Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat sau echivalent

- Declaraţie de conformitate CE

- Autorizaţie radiologică, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea 111/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Autorizaţie de furnizare, pentru produsul ofertat, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea 111/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

      Toate certificatele şi autorizaţiile trebuie să fie în termen de valabilitate.

· Furnizorul se obliga sa asigure complete pe piata a pieselor de schimb si consumabilelor pe o perioada de 10 ani de la incheierea contractului. Se va anexa o declaraţie în acest sens.
· Training la sediul beneficiarului pentru o perioada de minim 10 zile in 2 etape

· Transportul până la locaţia de instalare să fie inclus în preţ.
· Elaborarea si întocmirea dosarelor de amplasare-construcție în vederea obținerii autorizațiilor   de amplasare și utilizare de la CNCAN și DSP, necesare beneficiarului, vor fi întocmite cu personal autorizat al furnizorului și vor fi operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens. Inclusiv breviar de calcul de radioprotecție, dacă este cazul.
· Casare echipament existent, conform normelor CNCAN în vigoare;
· Furnizorul își va asuma amenajarea întregului spațiu din compartimentul CT conform cerințelor DSP și CNCAN:
· realizare șanturi pentru cabluri 

· montare tarchet medical conform cerințelor CNCAN si DSP
· rigips plumbat a unui  perete interior camera de expunere
· montare ușă  plumbată camera de expunere -2 buc.

· montare geam plumbat camera de expunere -1 buc.

· ecranare ferestre camera de expunere prin obloane plumbate - 4 buc.

· climatizarea spațiului prin instalații de aer condiționat - 3 buc.

· rulouri ferestre: camera medici și recepție

· ușă  termopan acces exterior/evacuare - 2 buc.

· Amplasarea echipamentului în camera desemnată acestuia cade în sarcina furnizorului. În cazul în care este necesară modificarea / eliminarea / înlocuirea unor pereți, furnizorul va realiza acest lucru conform cu standardele europene și ale CNCAN pe propria cheltuială.

· Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se vor efectua de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat și vor fi operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens.

· La instalare, se va prezenta manualul de operare în limba română pentru tipul de echipament furnizat.

· Furnizorul va livra echipamentul împreună cu ușa de Pb aferentă camerei de examinare.

· Producătorul echipamentului trebuie să ofere Autorității Contractante o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că piesele de schimb aferente sistemului vor fi disponibile minim 10 ani de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului. 

NOTA 1:  Produs trebuie să fie autorizat de Ministerul Sănătății Publice și CNCAN 

NOTA 2:  Produsul trebuie să fie nou, cu toate componentele noi, din producție curentă

NOTA 3:  Nu se acceptă oferte parţiale.

Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”
3. LOT 3 - ECOGRAF DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU MINIM 4 SONDE
CANTITATE: 1
	CONFIGURAȚIA SISTEMULUI:

	Descriere generală

	Operare

	Mod de lucru 2D

	Mod de lucru M

	Mod Doppler Spectral 

	Mod Doppler Color

	Mod Color Doppler M 

	DESCRIERE GENERALA:



	Unitatea să dispună de 4 roți pentru o mai mare mobilitate

	Greutatea echipamentului să nu depășească 120 kg

	Monitor cu diagonală de minimum 23 inch

	Unitatea trebuie să aibă sistem de încălzire pentru gel

	Alimentare electrică: 220-240 VAC ± 10%

	-monitorul să fie montat pe un braț articulat care să-i permită rotirea cu un unghi minim 360°

	- monitorul să poată fi mutat sus jos 

	- rezoluția minimă a monitorului să fie minim de 1920 x 1080 

	- timpul de răspuns al monitorului să fie de maxim 14 ms

	Memorie RAM de 32 GB

	Memoria HDD de 1 TB

	Memorie HDD externă de 6 TB

	Memorie Cine maximă în modul Doppler de minim 200 secunde

	Memorie Cine maximă în modul M de minim 25 secunde

	Memorie Cine maximă în modul B de minim 150 secunde

	Formator digital de undă

	Sistemul trebuie să suporte minim următoarele moduri de scanare:

	Scanare convexă

	Scanare lineară

	Scanare sectorială

	Sistemul să aibă minim 4 porturi active pentru conectarea traductoarelor 

	Inscriptor de DVD în standard

	Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie

	Sistemul să aibă interfața tip date brute pentru o prelucrare ulterioară a imaginilor

	Puterea maximă consumată de echipament cu perifericele să fie maxim 675 VA

	Pornirea echipamentului din modul standby să poată fi posibilă în maxim 30 secunde

	Pornirea "la rece" a echipamentului să se poată realiza în 40 secunde

	Puterea consumată de echipament fără periferice să fie de maxim 570 VA

	Rata de reciclare să fie maxim 80%

	Operare

	Tastatura

	Unitatea să dispună panou de comandă tip tactil de minim 12 inch diagonala

	Ecranul tactil să poată fi înclinat maxim 15º 

	Unitatea să dispună de posibilitatea de a personaliza măsuratorile

	Unitatea să dispună de posibilitatea pentru presetări personalizate

	Unitatea să dispună de posibilitatea de introducere text (programat + introducere liberă) și adnotări

	Posibilitate de a conecta o pedală pentru înghețarea imaginii sau pentru print

	Vizualizare duală a imaginii tip dual, imagine înghețată şi 2D simultan

	Frecvența de transmitere, posibilitatea de selectare a 3 frecvențe

	Unitatea să includă un buton pentru tipărire pе imprimanta termică

	Memorie internă pentru captarea imaginilor

	Stocarea pe DVD să poată fi realizată în urmatoarele formate: JPEG, AVI (sau echivalent AVI)

	Memoria SSD a echipamentului să fie de minim 1 TB

	Gama audibilă a echipamentului să nu depășească 34 dB

	Posibilitatea conectării unui hard disk extern

	Ieșire USB

	Ieșire Ethernet

	Echipamentul să dispună de 24 presetări din fabrică

	Echipamentul să permită preseturi programabile de către utilizator-40 presetări

	Gama dinamică a modului B să fie în intervalul  60-100 dB

	Conectivitate

	DICOM 

	Posibilitate de Upgrade cu DICOM Query & Retrieve, Modality Worklist Management (Optional), DICOM Storage Commitment (Optional), DICOM MPPS (Optional), DICOM Structured Reporting (Optional)

	Mod de lucru 2D

	Mod de lucru M

	Selectarea a maxim 3 tipuri de frecvențe de transmisie

	Posibilitatea de schimbare a vitezei în modul M

	Range dinamic ce poate fi schimbat după ce imaginea este înghețată

	Gamma ce poate fi schimbat dupa ce imaginea este înghețată

	Mod M Flex

	M-Markeri ce pot fi afisați pe imaginile 2D sau C și modificarea cursorului M 

	Procesor de imagine în modul M

	În mod 2D, focus de transmitere: selectarea a maximum 8 pași

	Posibilitatea de ajustare a ieșirii acustice pana la 100%

	Inversare Stânga / Dreapta trebuie să fie posibilă

	Dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de investigare ce permite vizualizarea în ansamblu a unor zone largi de țesut scanat

	Mod Doppler Color

	Posibilitatea de inversare a imaginii color

	Ajustarea automată a volumului de eșantionare PWD și a unghiului de direcționare Doppler 

	Reglarea PRF în intervalul minim 0.5-52 kHz pentru PWD

	Reglarea PRF în intervalul minim 1.5-52 kHz pentru CWD

	Reglare PRF în intervalul minim 0.5-28 kHz pentru modul doppler color

	Ajustarea liniei de bază 

	Posibilitate de reglare independentă a unghiului pentru doppler: cel puțin +/- 30°

	Scanare oblică cu unghi ajustabil

	Scanare trapezoidală cu unghi ajustabil

	În modul de scanare 2D adâncimea maximă să fie de 50 cm

	În modul de scanare 2D sunt minim 250 nivele de gri

	În modul color doppler să poata fi selectate minim 13 tipuri de hărți 

	În modul de lucru PWD velocitatea minimă detectabilă să fie 0.01 cm/s

	În modul CWD velocitatea minimă detectabilă să fie  2.0 cm/s

	În modul PWD filtrul doppler să poată fi în intervalul minim 2-9900 Hz

	

	În modul CWD filtrul doppler să poată fi în intervalul minim 155-13000 Hz

	Posibilitatea de afișare a corelației temporale între imaginea anterioară și cea curentă 

	Optimizare automată a scalei și liniei de bază

	Velocitatea maximă detectabilă în modul Doppler Pulsat să fie de 1750 cm/s

	Velocitatea maximă detectabilă în modul Doppler Continuu să fie de 2210 cm/s

	Vizualizare în mod dual pentru imaginea în Modul B și cea Doppler

	Tipuri de transductori compatibili cu echipamentul:

	- Linear care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 2.8-33.0 MHz

	-Sectorial arie fazată care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 1.5-12.0 MHz

	- Convex care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 1.5-11.0 MHz

	-Convex volumetric care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 2.5-7.0 MHz

	-Endocavitar care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.6-10.5 MHz

	-Endorectali să acopere în întregime domeniul de frecvențe 4.5-9.0 MHz

	- Endocavitar volumetric care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.6-11.0 MHz

	- Sonda creion cu frecvență centrală 2MHz 

	- Sonda creion cu frecvență centrală 5MHz

	-Sonda transesofagiana volumetrică single crystal cu intervalul de frecvențe 1.8-6.0

	-Sonde transesofagiene care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 2.5-8.0 MHz

	- Sonda laparoscopică care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.5-9.0 MHz

	- Intraoperatorii care să acopere în întregime domeniul de frecvențe 3.0-10.0 MHz

	Echipamentul să dispună STANDARD de următoarele tehnologii:

	Tehnologie de procesare derivată din doppler-ul color care permită vizualizarea cu rezoluție spațială ridicată și rată mare de cadre a fluxurilor sanguine, inclusiv la nivelul vaselor foarte mici și al circulațiilor complexe, oferind informații direcționale precise și sprijinind evaluarea detaliată a fluxului sanguin.

	Funcția de reducere a artefactelor ce minimizează interferențele undelor ultrasonore în țesuturi care apar sub formă de granulații sau zgomot specific pe imaginile 2D, contribuind la o claritate mai bună a detaliilor vizualizate.

	Funcția de îmbunătățire a contrastului permite evidențierea mai clară a granițelor dintre țesuturi și contribuie la reducerea zgomotului de tip granular și a umbrelor acustice, asigurând o vizualizare mai precisă a structurilor.

	Funcția de optimizarea a imaginii 2D ce permite afișarea mai clară a structurilor și redarea uniformă a fundalului. În zonele cu intensitate ridicată, reduce efectul de saturație, astfel încât structurile tisulare să fie prezentate într-un mod mai natural.

	Funcția de afișare duală care permite vizualizarea simultaăa, pe ecran împărțit a două imagini în modul 2D.

	Funcție 3D ce permite generarea unei imagini tridimensionale pe baza unei imagini 2D și a oricărei forme volumetrice.

	Mod ce permite selecția oricarui plan dorit pe imaginea în modul 2D și reconstrucția imaginii M corespunzătoare acelui plan.

	Funcție ce permite afișarea numărului de pixeli din imaginea Power și din regiunea de interes și a raportului dintre numărului de pixeli, pentru o imagine achiziționată.

	Mod ce ajustează automat parametrii cu o singură apasare de buton.

	Mod ce oferă măsurători automate pentru intima media.

	Mod ce ajută la afișarea îmbunătățită a acului de biopsie în imagine.

	Echipamentul dispune de posibilitatea de upgrade cu următoarele moduri de lucru:

	Funcție ce oferă examinare cardiacă de stres

	Funcție de evaluare a ventriculului stâng ce permite realizarea facilă a evaluării complete a funcției ventriculului stâng, incluzând reprezentarea bull's eye, fracția de ejecție și strain global longitudinal.

	Funcție ce oferă o măsurătoare automată a fracției de ejecție.

	Funcție ce oferă analiza mișcării peretelui cardiac pentru ventriculul stâng și volumul atriului stâng.

	Kit ce oferă analiza mișcării peretelui cardiac fetal, care permite evaluarea ventriculului stâng utilizand datele obținute cu un traductor convex.

	Kit ce adaugă funcția de asistent pentru măsurători

	Kit de asistență pentru fluxul de lucru în cardiologie ce se activează automat și indică procedura următoare conform ghidului ASE, după finalizarea pasului anterior al examinării.

	Funcția ce oferă doppler continuu, adaugată sondei sectoriale, pentru examinările cardiovasculare.

	Permite adaugarea de conectori dedicați traductoarelor tip "creion".

	Kit hardware ce afișează semnalele de referință precum ECG.

	Mod dedicat examinărilor cardiovasculare ce include funcții de ECG, respirație și monitorizarea ritmului cardiac.

	Suport pentru traductor TEE 

	Kit ce permite calcularea valorii indexului de performanță a miocardului pe baza curbei de variație în timp obținută prin imagistica doppler tisulară.

	Kit ce oferă analiza scorului Z pe baza rezultatelor măsurătorilor.

	Kit ce permite accesul la serviciul cloud destinat stocării și partajării imaginilor clinice.

	Kit ce oferă generarea automată a vizualizarilor standard ale inimii fetale, achiziționate dintr-un set de date volumetric cu 4 camere.

	Mod ce utilizează substanța de contrast.

	Sistem de încălzire și menținere a temperaturii constante pentru substanțe de contrast:
Încălzirea se face prin rezistență electrică combinată cu ventilația forțată a aerului
Material: oțel inoxidabil
Sistemul să fie prevăzut cu un regulator care menține o temperatură constanta de 36°C +/-1°C
Programator pentru pornirea presetată a sistemului la ora stabilită
Să dispună de sistem dublu de siguranță și de un sistem de reglare în buclă închisă
Display care să afișeze alarme de funcționare defectuoasă
Capacitate generală: minim 25 litri
Capacitate de încălzire simultană a minim 30 flacoane de 100 ml sau minim 15 pungi de 500 ml sau minim 23 flacoane mari de 250 ml.

	Mod ce permite efectuarea elastografiei.

	Funcție ce permite vizualizarea rigidității țesuturilor prin generare de imagini care evidențiază propagarea undelor de forfecare.

	La elastografia de tip Shear Wave să se poată vizualiza și cuantifică propagarea undei de forfecare în timp real într-o regiune de interes. Utilizatorul să poată selecta afișarea dinamică a vitezei de propagare și a elasticității pentru evaluare vizuală și cuantificare.

	Tehnologie de procesare a imaginilor care face ca imaginile 3D/4D ale fătului și ale structurilor anatomice să fie redate într-un mod mai realist.

	Kit pentru exportarea datelor volumetrice ce permite transferul datelor către imprimantă.

	Funcție ce calculează volumul prin extracția contururilor pentru regiuni cu luminozitate scăzută în imaginea 3D achiziționata în modul 4D, permite efectuarea măsurătorilor de volum, ca de exemplu foliculii antrali.

	Kit pentru vizualizarea coeficientului de atenuare dependent de frecvența ce permite afișarea acestuia în interiorul țesutului.

	Funcția de extindere a câmpului vizual ce permite obținerea unui câmp de vizualizare mai larg prin deplasarea laterală a traductorului.

	Funcție ce permite îmbunătățirea vizibilității cavităților și a delimitării miocardului.

	Kit pentru imagistică generală.

	Funcție ce oferă vizualizarea fluxului sanguin cu viteză scăzută, permițând afișarea acestuia la o frecvență înaltă de cadre.

	Kit ce conține shearwave și atenuare utilizate în măsurătorile pentru ficat

	Kit ce permite generarea unui raport integrat pentru aplicațiile de măsurare abdominală.

	Kit ce permite vizualizarea structurilor microcalcificarilor.

	Kit pentru gestionarea datelor de mare capacitate.

	Kit pentru afișarea manualului de operare pe monitor.

	Soft ce permite afișarea imaginilor dintr-o examinare anterioară în partea dreaptă a ecranului.

	Kit de management al securității ce furnizează software dedicat pentru administrarea securității sistemului.

	Kit ce permite efectuarea analizei internaționale a tumorilor ovariene.

	Kit pentru utilizarea sistemului de raportare și gestionare a datelor

	Kit pentru utilizarea traductoarelor peste 22 MHz.

	Kit ce permite detectarea în timp real a secțiunii de screening fetal prin ultrasunete, bazându-se în principal pe ghidurile ISUOG.

	Kit ce permite încărcarea datelor volumetrice provenite din examinări CT, MRI sau ultrasunete (US), oferind o vizualizare integrată și sincronizată. Astfel, pentru fiecare poziție specifică, este afișată simultan atât imaginea plană CT/MRI/US, cât și imaginea de ultrasunete corespunzătoare. Această abordare facilitează compararea directă și analiza precisă a structurilor anatomice, asigurând o evaluare rapidă și detaliată, conform standardelor clinice. Interfața intuitivă și sincronizarea perfectă între modurile de imagine contribuie la creșterea acurateței diagnosticului și la eficientizarea fluxului de lucru în medii clinice complexe.

	Kit ce permite realizarea automată a aliniamentului pozițional între datele volumetrice de ultrasunete obținute într-un examen anterior și imaginea 2D de ultrasunete în timp real, utilizată în cadrul examinării prostatei. Această funcționalitate asigură o corelare precisă între investigațiile anterioare și examinarea curentă, facilitând monitorizarea evoluției și detectarea modificărilor subtile ale structurii prostatei. Prin automatizarea procesului de potrivire a poziției, se reduce semnificativ timpul necesar pentru evaluarea comparativă și se sporește acuratețea diagnosticului, contribuind la un flux de lucru mai eficient și la o mai bună siguranță clinică.

	Kit ce permite utilizarea informațiilor provenite din imaginile digitale de mamografie  pentru a genera un suprapus (overlay) precis al poziției pe marcajul corporal al ultrasunetelor, atunci când sistemul este utilizat în modul de referință. Această funcționalitate facilitează corelarea exactă între imaginile mamografice și examinarea ecografică, permițând localizarea rapidă și precisă a zonelor de interes. Prin integrarea inteligentă a informațiilor mamografice cu imaginile ecografice, fluxul de lucru devine mai eficient, iar acuratețea și consistența evaluării clinice sunt semnificativ îmbunătățite.

	Tehnologia de procesare a imaginilor care conferă un aspect mai realist imaginilor 3D/4D ale fetusului și structurilor anatomice. Aceasta permite vizualizarea detaliilor fine și a contururilor naturale, oferind o reprezentare clară și fidelă a anatomiei, facilitând astfel interpretarea precisă și creșterea încrederii clinice în diagnostic.

	Kit prin care atât structurile superficiale, cât și cele profunde dintr-o anumită regiune pot fi observate simultan prin suprapunerea acestora. De asemenea, este posibilă afișarea simultană a imaginii 4D color care evidențiază fluxul sanguin intern. Această funcționalitate avansată permite evaluarea completă și detaliată a anatomiei și vascularizației, facilitând diagnosticul precis și monitorizarea dinamică a structurilor anatomice și a fluxului sanguin într-un mod rapid și intuitiv.

	Acest kit permite vizualizarea coeficientului de atenuare dependent de frecvență al ultrasunetelor în țesuturi. Această funcționalitate oferă informații cuantificabile despre proprietățile acustice ale diferitelor tipuri de țesut, contribuind la o evaluare mai precisă și detaliată a structurii anatomice și la îmbunătățirea diagnosticului ecografic.

	Kit ce oferă funcționalități esențiale pentru evaluarea ficatului, permițând vizualizarea detaliată a structurii hepatice și a caracteristicilor țesuturilor. Conceput pentru examinări rapide și precise, kitul facilitează evaluarea anatomiei și identificarea modificărilor patologice, asigurând un suport clinic fiabil și eficient.

	Sistemul permite scanarea pe baterie timp de aproximativ 120 de minute, putând fi posibilă și atașarea unei baterii suplimentare de capacitate mică.

	Posibilitate de a conecta minim o pedală pentru a îngheța imaginea

	Încălzitor de gel

	CONFIGURAȚIA DE LIVRARE:

	Transductor convex matriceal single crystal destinat următoarelor tipuri de aplicații: abdominale, fetale, pediatrice

	gama de frecvențe între 2.5-9.5 MHz

	unghiul de scanare să fie mai mare de 60°

	amprenta de scanare să fie 40 mm

	Transductor Linear matriceal destinar urmatoarelor tipuri de aplicații: periferice vasculare, părți moi, MSK

	- gama de frecvență să fie în intervalul minim: 4.0-18.0 MHz

	- câmp de vizualizare de 46 mm

	Transductor convex-volumetric destinat aplicațiilor: abdominale, fetale, pediatrice

	- gama de frecvență în intervalul minim 2.5-7.0 MHz

	- să prezinte un număr mai mare de 190 elemente

	- unghi de scanare de 70°

	- câmp de vizualizare de 48 mm

	Transductor endocavitar-volumetric destinat aplicațiilor: transvaginale și transrectale

	- gama de frecvență în intervalul minim 3.6-10.5 MHz

	- să prezinte un număr mai mare de 190 elemente

	- unghi de scanare 180°

	- câmp de vizualizare de 10 mm

	Kit ce permite determinarea indicelui de performanță miocardică. Valoarea MPI poate fi calculată din curba de variație în timp obținută prin Doppler Tisular.

	Soft ce permite generarea automată a imaginilor standard ale inimii fetale, pornind de la un set de date volumetrice cu patru camere.

	Soft ce permite afișarea 3D a pereților interni ai organelor și structurilor cavitare din perspective endoluminale, ca și cum ar fi vizualizate cu ajutorul unui endoscop

	Kit utilizat pentru calculul volumului prin extragerea contururilor regiunilor cu luminozitate redusă din imaginea 3D de volum obținută în modul 4D. Permite efectuarea măsurătorilor de volum, de exemplu numărarea foliculilor antrali.

	Kit prin care atât structurile superficiale, cât și cele profunde dintr-o anumită regiune pot fi observate simultan prin suprapunerea acestora.

	Soft ce permite calcularea greutății fetale estimate pe baza unui set de date volumetrice ale coapsei fetale

	Kit ce adaugă în sistem funcția de analiză a mișcării peretelui cardiac pentru VS (ventriculul stâng) și AS (atriul stâng).

	Kit ce permite analiza mișcării pereților cardiaci ai inimii fetale (ventriculul stâng – LV și ventriculul drept de bază – RV), utilizând date obținute cu o sondă convexă

	Soft pentru analiza scorului Z pentru rezultatele măsurătorilor inimii fetale.

	Funcție pentru afișarea imaginilor 3D create din imagini color 2D achiziționate în modurile Color

	Soft prin care structurile mici pot fi extrase prin aplicarea unui filtru pe imaginile în modul 2D.

	Funcție utilizată pentru a vizualiza imagini cu mai puține artefacte prin eliminarea reflexiilor multiple provenite din corp.

	Soft ce oferă o vizualizare superioară a fluxului sanguin, cu detalii mai fine și o separare îmbunătățită a fluxului în vase mici, aflate foarte aproape unele de altele, susținând o evaluare mai precisă și o încredere diagnostică sporită într-o gamă largă de aplicații.

	Kit de baterie care oferă aproximativ 30 de minute de funcționare fără a fi conectat la o priză.

	Suport lung pe care este prins cablul traductorului

	Funcție pentru configurarea bazei de date a pacienților pe HDD-ul USB, necesară pentru efectuarea examinărilor.

	Soft prin care clipul video capturat de cameră, conectată la unitatea principală, poate fi afișat pe ecran sub formă de „picture-in-picture”.

	Tehnologie prin care imaginile ecografice pot fi vizualizate în timp real pe dispozitive precum smartphone-uri, tablete și computere personale, oricând și oriunde. Acest lucru permite operatorului să comunice cu medicii care nu sunt fizic prezenți și contribuie la îmbunătățirea calității și eficienței examinării.

	Kit utilizat pentru a stabili conexiunea la rețeaua DICOM prin LAN wireless.

	Soft ce cuprinde utilizarea International Ovarian Tumor Analysis.

	Soft pentru scanarea 4D

	Tehnologie de procesare a imaginii care face ca imaginile 3D/4D ale fătului și ale structurilor anatomice să pară mai realiste.

	Suport pentru transductorul endocavitar

	Încălzitor de gel

	Printer alb/negru


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
4. LOT 4 - SISTEM COMPLET PENTRU CHIRURGIE ENDOSCOPICĂ LAPAROSCOPICĂ GINECOLOGICĂ - 4K
CANTITATE: 1

	Descrierea aparatului

	Turn endoscopie ginecologică trebuie să conțină troliu mobil, monitor, unitate control camera cu cablu optic și cu sursă de lumină, tableta cu software pentru histeroscopie și laparoscopie, cablu de lumina.

	1.Troliul endoscopie
 Să fie compact, ergonomic și să includă: 

-2 rafturi fixe,

-suport de perfuzie reglabil pe înălțime, 

-suport pentru cameră;

-suport pentru cablu optic;

-suport VESA pentru monitor;

-prelungitor incorporabil cu buton on/off, 

-mâner pentru manipulare ușoară, 

-4 roți mobile cu sistem de frânare;

-înălțime 1.80m min-2.65m max;

-greutate: 36kg;

-suport monitor situat la o înălțime de 1.20m;



	 2.Monitor 27” rezoluție 4K, grad medical

-să fie certificat pentru uz medical

- Rezoluția monitorului să fie de  4096 x 2160 pixeli (4K)

-format imagine 19:10

-Porturi: 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xVGA, 1x Audio Jack

-Sursă alimentare: 12V DC

-VESA Adaptor și stativ birou

-Senzor Eco inteligent

-Accesorii conținute în pachet: 1xHDMI, 1xVGA, 1xAudio Jack, 1xCablu alimentare, 4xSuruburi montare

	3.Unitate control camera și sursa de lumină
-Să fie un dispozitiv cu o singură unitate care combină o sursă de lumină și o cameră pentru imagistica care permite înregistrarea intervențiilor chirurgicale,

- Să aibă o sursă de lumină cu tehnologie LED cu o durată de viață de cel puțin 50.000 de ore de funcționare;

-Interfața unitate:

-port de conectare a sursei de lumina cu mecanism SLIDe

-port de conectare pentru cameră;

-Buton de standby pentru a activa/dezactiva examenul. Butonul să fie cu indicator de lumină cu 3 faze de pulasare diferite de iluminare:

-pulsare rapidă: pornirea unității;

-pulsare lentă: unitatea este pregatită, standby mod

-luminare continuă: examen în mod activat

- Dispozitivul trebuie să aibă un meniu de setări care să permită reglarea imaginii. Trei presetări de imagine (Rece / neutru / fierbinte) trebuie să fie disponibile pentru a seta cu ușurință imaginea. Dar trebuie să fie disponibilă și o setare avansată (luminozitate, saturație, gamma, anti-moiré, offset albastru și roșu, claritate).

-Dispozitivul poate fi conectat la un program de management și examinare a pacienților al aceluiași producător (aplicație imagyn). 

-Dimensiune unitate: 310 x 75 x 310 mm

-Greutate unitate: 4.4 kg

-Greutate camera de control: 400 g

-Putere de alimentare: (100-230 V ~ 50/60 Hz)

-Porturi unitate :2 x HDMI outputs si 1 x 3G-SDI output, 1x Ethernet, 2x USB, port de conectare cablu alimentare, 1 x Jack output si input, 

- dotari incorporate: antenna WI-FI pentru conectare cu ipad, internet;

· Camera specificații:

-Senzor rezistent la apă HD CMOS;

-Rezoluție: 1920 x 1080;

-Scanare: progresivă;

-3 butoane programabile:

Un buton pentru reglarea balansului de alb, un alt buton pentru un zoom numeric (comutat între 3 puteri de zoom x1.0, x1.5 și x2.0), al treilea buton pentru înregistrarea video prin apăsare lungă și în același timp, pentru captarea imaginii prin presare scurtă-buton. 

 Unul dintre butoanele de pe corpul camerei trebuie să fie programabil dacă se dorește. Atât acțiunile de apăsare scurtă, cât și de apăsare lungă trebuie să fie programabile.

-Lentile C-mount F=22mm

· Sursa de lumină specificații:

-Tehnologie LED

-Putere nominală: 95W 

-Temperatura de culoare 6000°K

-Detecție automată în prezența/absența cablului de lumina

-Intensitatea luminii să fie reglabilă pe 10 nivele

- Să aibă un sistem mecanic SLIDe în interiorul unității care să permită comutarea conexiunii de ieșire a cablului de lumină între 3 standarde de cablu de lumină: Olympus, Storz și Richard Wolf, fără nicio pierdere de putere a luminii.

	4. Tableta iPad Pro:

- dispozitiv cu tastatura si touchscreen model iPad 12 Pro, memorie 256GB 

-Fluxul video de pe unitate să fie disponibil pe iPad Pro în timpul examenului prin Wi-Fi privat și securizat.

-Dispozitivul trebuie să incuda un program de management al pacientului (aplicație imagyn) care să permită ajustarea parametrilor de pe cameră, cum ar fi luminozitatea, contrastul, saturația culorii, captarea inregistrarilor video, imaginilor,

-să permită crearea de rapoarte prin care să se realizeze notații atât pe imagini cât și desen reprezentativ, concluzii etc.

- să permită exportul rapoartelor pe mail, airdrop, print;

	5. Cablu de lumină
-lungime: 2.3m

-diametru: 3.5mm

-conector: drept

Sa permita urmatoarele tipuri de adaptoare: Olympus, Storz și Richard Wolf




SPECIFICAȚII TEHNICE POMPA DE IRIGARE

	A.Caracteristici tehnice:

	1.Descrierea aparatului 

	Pompa de irigare – aspirație oferită trebuie să fie nouă, de tehnologie modernă cu următoarele specificații minime:

	- pompă cu role

	-sistem multifunctional pentru 2 specialitati: Histeroscopie si Laparoscopie cu coduri de culoare diferite;

	-Interfața pompa:

-Ecran touch screen

-Tub cu role pentru tubulatura de irigare

-buton ON/OFF

-conexiune de aspirare

	-Să aibă afișaj color cu touchscreen care permite afișarea permanentă a informațiilor de bază, cum ar fi presiunea setată, presiunea curentă și debitul setat.

	Interfața de lucru a pompei să conțină următoarele comenzi touchscreen:

-indicație pentru modul functional

-funcție de recunoaștere a instrumentului

- meniu

-afișare deficit și buton pentru resetare deficit

- afișare debit și butoane de setare a debitului

-afișare pentru funcție de aspirare

-setări pungă fluid (înălțime, cantitate, avertizare terminare fluid) 

-afișare presiune actuală
-afișare comanda start-stop-pauza

-comanda de salvare a parametrilor utilizați

	- Să aiba posibilitatea ca fiecare mod să fie activat cu un transponder cu RFID specific, necesar doar o singură dată;

	-Sistem cu vacuum pentru aspirație și pompa cu role pentru irigare;

	-Să permita folosirea tubulaturilor reutilizabile (min 20 de utilizari) și de unică folosință; cu chip de identificare automată a utilizărilor și de verificare a sterilității;

-să aiba același tip de tubulatură pentru ambele specialități;

	Să permită activarea de la:

- Instrument

- Direct din unitate

	Modul laparoscopie:

- Să aibă debit maxim irigare: 1.8 L/min

-setare debit pe 3 nivele:

Low :1.0l/min

Mid: 1.4l/min

High: 1.8l/min

- Să afișeze în permanență presiunea actuală debitul și cantitatea de ser utilizată

	Modul Histeroscopie:

- Să aibă debit maxim irigare: 150 mL/min

- Să aibă presiunea între: 15-150 mmHg

- Să afișeze în permanență presiunea actuală, debitul și cantitatea de ser utilizată;

	Să aibă avertisment sonor pentru suprapresiune;

Să aibă avertisment sonor pentru tub contaminat;

Să aibă meniu pentru a indica tipul de eroare în urma avertismentului sonor;

	-Să dețină capacitatea de a afișa mesaje și alerte pe ecranul tactil, astfel încât acestea să fie clar vizibile pentru operatori pentru a acționa corespunzător în orice situație.

	-Să aibă un consum de energie până la 80VA -alimentare: 100-240 V~, 50/60 Hz.

	- Să fie de dimensiuni reduse (maxim 390x150x390mm) și cu o greutate de până la 6,3 Kg pentru a ocupa cel mai mic spațiu posibil în sala de operație.

	Tubulatura reutilizabilă cu conector RIFD autoclavabila:

Tubulatura pentru irigare

Tubulatura pentru aspirare


SPECIFICAȚII TEHNICE Insuflator de gaz CO2

	A.Caracteristici tehnice:

	1.Descrierea aparatului 

	Insuflatoarele CO2 sunt concepute pentru a minimiza distensia luminală, iar insuflatorul UCR oferă o operare ușoară, o rată de flux selectabilă și un design compact, cu urmatoarele specificatii minime:

	- să aibă debit maxim – minimum 50 L/min;

	- să prezinte ajustare electronică a presiunii și debitului prin intermediul unui ecran de tip touchscreen

	- să aibă funcție specială de încălzire a tubulaturii pentru preîncălzirea gazului ce intră în pacient

	- să prezinte afișare digitală a volumului de gaz consumat

	- să aibă alarmă acustică și vizuala pentru presiune depășită

	- să aibă furtun butelie CO2 (de inalta presiune) – 1 buc.

	- să aibă set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – minimum 2 buc.;

	- să aibă set filtre CO2 sterile – minimum 50 buc.;

	- să aibă set filtre CO2 sterile, cu incalzire – minimum 20 buc. ;


SPECIFICAȚII TEHNICE Sistem de sigilare vasculară cu ultrasunete, cu funcție de tăiere bipolară și monopolara

	A.Caracteristici tehnice:

	1.Descrierea aparatului 

	Sistemul de disecție și sigilare vasculară cu ultrasunete reprezintă o tehnologie avansată utilizată în chirurgia minim invazivă, care combină disecția precisă a țesuturilor cu sigilarea eficientă a vaselor de sânge, utilizând energia ultrasonică, cu urmatoarele cerinte minime:

	-Să utilizeze ultrasunete pentru a tăia și separa țesuturile biologice, inclusiv vasele de sânge, cu o precizie extremă, reducând astfel trauma asupra țesuturilor adiacente.

	-Să poată aplica o sigilare vaselor de sânge prin acțiunea căldurii generate de frecvența ultrasunetelor, aceasta ajutand la oprirea sângerărilor și la prevenirea hemoragiilor intra- și postoperatorii.

	-Sa fie compact și ușor de manevrat, permițând chirurgilor să ajungă și să lucreze în zonele greu accesibile ale corpului uman, într-o manieră minim invazivă.

	-Unitatea de electrochirurgie cu o putere de 400W

	-Unitatea să fie controlata cu ajutorul ecranului tip touchscreen color;

	-Unitatea să aibă un ecran de 7’’ cu Touchscreen;

	-Putere de consum: 1 350 VA;

-Dimensiuni: 385 x 305 x 141 mm;

-Greutate: 7,0 kg;

	-Unitatea să dețina două socluri universale, multifuncționale, monopolare și bipolare care să fie configurate în funcție de utilizare;

	-Să permită posibilitatea de conectare în oricare din cele două socluri atât a instrumentelor monopolare cât și a celor bipolare;  Soclurile să fie dotate cu tehnologie SDS (Smart DEVICE System) care detectează și identifică tipul de instrument utilizat;

	1、Generator

1.1、*Poate fi conectat la 1 instrument chirurgical cu ultrasunete, 2 instrumente monopolare și 1 instrument bipolar în același timp.

1.2、Cu două prize monopolare, suportând conectarea fișei banană de 4mm cu 1 pin, fișei banană de 4mm cu 3 pini, fișei monopolare de 8mm cu 1 pin, fișei monopolare coaxiale cu 2 pini cu diametrul exterior de 9/diametrul interior de 5mm.

1.3. Un conector bipolar este disponibil pentru a suporta fișe banană de 4mm cu 2 pini și fișe bipolare coaxiale cu 2 pini cu diametrul exterior de 8mm/diametrul interior de 4mm.

1.4. Toate instrumentele pot fi stimulate folosind propriile butoane de control manual sau conectate la un control de picior.

1.5. Toate prizele instrumentelor au indicatori de stare în poziție și de stare de funcționare.

1.6、Cu funcție statistică a numărului de ori în care instrumentul este stimulat.

1.7, *Oferă control prin ecran tactil LCD de 8 inch, rezoluție 1024 x 768 RGB, cu un singur clic pentru a finaliza comutarea modului și ajustarea puterii.

1.8、Are o funcție de autotestare, care poate diagnostica conexiunea și starea de funcționare a echipamentului. În funcție de gravitatea problemei, este împărțită în nivel înalt și nivel scăzut. Oferă funcții de alarmă cu sunete diferite. Când există mai multe alarme de același tip în același timp, alarma cu un nivel mai înalt va fi afișată prima.

1.9、Când apare o alarmă, puteți face clic pentru a vizualiza măsurile de soluționare, astfel încât operatorul să poată gestiona defecțiunea la timp.

1.10、Oferă o tastă de confirmare a alarmei, apăsați această tastă pentru a opri sunetul alarmei.

1.11、Oferă un buton de recuperare cu o singură tastă, apăsați acest buton pentru a restabili setările parametrilor instrumentelor electrice înainte de ultima oprire.

"1.12、Configurația parametrilor poate fi presetată și salvată în funcție de obiceiurile utilizatorului, iar numele poate fi personalizat;

configurația parametrilor salvată poate fi selectată în interfața de selecție a configurației."

"1.13、Suportă 75% etanol, soluție de curățare multi-enzimatică puternică universală 3M și alți agenți de curățare și dezinfecție pentru a dezinfecta echipamentul."

1.14. Condiții de mediu de lucru: temperatură 10-30ºC, umiditate relativă (fără condens) 15-85%, presiune atmosferică 70-106kPa.

1.15. Greutatea generatorului ≤ 12kg

1.16, tensiune de intrare a puterii 100-240 VAC (±10%), curent de lucru 8-3.4A, frecvență 50/60Hz, putere de intrare ≤ 800VA, putere nominală de ieșire ≥ 300W.

1.17、Sunt disponibile mai multe limbi pentru selecție, meniul chinezesc poate fi setat.

1.18、Cu interfață USB, conectați dispozitivul de stocare USB pentru actualizarea sistemului.

1.19、Cu interfață Ethernet, suportă funcția de transmitere a datelor.

1.20、Cu interfață CAN, suportă interconectarea cu alte echipamente, lucrează împreună.

1.21、Echipat cu cărucioare speciale pentru a îmbunătăți eficiența transferului și a facilita gestionarea echipamentelor.

2、Instrument chirurgical cu ultrasunete / (Bisturiu cu ultrasunete)

2.1、Poate tăia și sigila vase de sânge sau alte țesuturi moi cu diametrul de ≤ 7mm.

2.2、*Cu tehnologia inteligentă de detectare a țesuturilor (STS): instrumentul chirurgical cu ultrasunete detectează modificările stării țesuturilor, ajustează puterea de ieșire a energiei și oferă feedback acustic, îmbunătățind astfel eficiența tăierii și reducând gama de leziuni termice, făcând operația mai eficientă și mai sigură.

"2.3, *cu funcție de coagulare îmbunătățită de sigilare a vaselor (EVS): prin aplicarea algoritmilor avansați, în timp ce combină

instrumentul chirurgical cu ultrasunete pentru a detecta țesutul, ajustarea în timp real a puterii de ieșire a energiei, îmbunătățește semnificativ efectul coagulării vasculare."

2.4、Putere de ieșire ≥ 60W, frecvență de ieșire 30kHz-80kHz (valoare tipică 55.5kHz).

2.5, Modul MIN poate fi setat la 1~5 trepte, modul MAX este fixat la 5.

3、 monopolar

3.1、Modul de tăiere monopolară poate fi setat la Pure Cut sau Blend Cut.

3.2、Modul de coagulare monopolară poate fi setat la Soft Coag, Fulgurate Coag, Spray Coag

3.3、Frecvența de lucru a modului de tăiere și coagulare monopolară este de 434kHz.

3.4、Suportă conectarea electrozilor neutri de tip adult sau neonatal, suportă conectarea electrodului neutru divizat/nedivizat.

3.5.Un circuit de monitorizare a electrodului neutru este prevăzut pentru a monitoriza continuu starea conexiunii dintre electrodul neutru și generator sau pacient și pentru a furniza alarme corespunzătoare.

3.6, Putere mod Pure Cut reglabilă 0-300W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-300W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 1287Vp.

3.7, Putere mod Blend Cut reglabilă 0-200W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-200W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii pentru a îmbunătăți eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 2178Vp.

3.8, Putere mod Soft Coag reglabilă 0-120W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii pentru a îmbunătăți eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 264Vp.

3.9, Putere mod Fulgurate Coag reglabilă 0-120W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 3448Vp.

3.10, Putere mod Spray Coag reglabilă 0-120W; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 3932Vp, poate mări raza de acțiune.

3.11, Algoritmi inovatori pentru controlul precis al energiei: 20 de milioane de ori/s colectare de semnal pentru date și 2000 de ori/s reglare a energiei. Reglarea precisă și în timp real a energiei bazată pe caracteristicile țesuturilor asigură tăierea lină a diferitelor țesuturi cu instrumentul HF.

3.12, Algoritm extraordinar pentru compensarea energiei: Prin furnizarea unei compensări precise pentru pierderea de transmisie și rămânând

imun la atenuarea îmbătrânirii, algoritmul exclusiv asigură livrarea constantă a energiei către țesuturi, menținând o valoare constantă a energiei de ieșire conform setării.


4、Bipolar

4.1、Modul de coagulare bipolară poate fi setat la Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag, precum și Bipolar Soft Coag.

4.2. Modul de coagulare bipolară funcționează la 434kHz pentru Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag și 350kHz pentru Bipolar Soft Coag.

4.3, Putere mod Precise Coag reglabilă 0-70W; 1-40W: pas 1W; 40-70W: pas 5W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 284Vp.

4.4, Putere mod Standard Coag reglabilă 0-70W; 1-40W: pas 1W; 40-70W: pas 5W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 415Vp.

4.5, Putere mod Macro Coag reglabilă 0-70W; 1-40W: pas 1W; 40-70W: pas 5W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 530Vp.

4.6, Putere mod Bipolar Soft Coag reglabilă 0-70W; 1-10W: pas 1W; 10-70W: pas 2W; reglare convenabilă a puterii, îmbunătățește

eficiența operațională; tensiune de vârf ≥ 150Vp.

5. Bipolar avansat de unică folosință

1. *În modul de închidere vasculară bipolară, poate fi utilizat pentru coagularea chirurgicală a țesuturilor și a vaselor arteriale, venoase și limfatice cu diametrul ≤ 7mm.

2. Furnizează modele din seria de unică folosință și modele reutilizabile.

3. Tipuri de capete de forceps de unică folosință ≥ 3, pentru a satisface nevoile diferitelor tipuri de intervenții chirurgicale.

4. Tipuri de mânere de unică folosință ≥ 2, pentru a satisface diferite obiceiuri ale utilizatorilor.

5. Lungimea de lucru a instrumentului de unică folosință ≥ 3 tipuri, modele scurte ≤ 33cm, modele lungi ≥ 45cm

6. Numărul de modele de instrumente de unică folosință ≥ 63 de tipuri

7. Axul cuțitului de unică folosință oferă marcaje de scară, care pot susține funcția de măsurare a dimensiunii și pot îmbunătăți eficiența intervenției chirurgicale.

8. Tipuri de capete de clemă reutilizabile ≥ 2, pentru a satisface nevoile diferitelor tipuri de intervenții chirurgicale.

9. Lungimea de lucru a instrumentului reutilizabil ≥ 2 tipuri, tip scurt ≤ 36cm, tip lung ≥ 43cm

10. Modele de instrumente reutilizabile ≥ 4 tipuri



	2. Pedală dublă cu buton comutare, cablu de 5m -1buc

	3. Cablu bipolar pentru rezectoscop - 2buc

-dotat cu smart divice system socket

-lungime 4.5m


SPECIFICAȚII TEHNICE Set instrumentar chirurgie laparoscopică
	
SPECIFICAȚII TEHNICE

	Telescop optic (30°) – 3 buc.                           

	- să fie cu lentile interne tip baghetă

	- să aiba unghi de vedere laterală la 30°

	- diametru să fie 10 mm

	- lungimea să fie 30-32 cm

	- să fie autoclavabil 

	Ac Veress inducere pneumoperitoneu – 1 buc.

	-să aibă lungimea: 14- 15 cm.

	- să fie de multiplă folosire

	- să fie cu conector luer-lock pentru furtun insuflator

	Trocar pentru instrumente de 5.5 mm – 3 buc.

	Componente:

	-să aibă vârf trocar tip piramidal

	- să aibă canulă cu vârf oblic standard

	- să aibă supapa cu clapetă metalică, activată din interior

	- diametru exterior sa fie 5 – 6 mm.

	- să aibă lungimea 10 – 11 cm

	- să fie cu montare rapidă teaca – supapa tip baionetă

	Trocar pentru instrumente de 10 mm – 2 buc.

	Componente:

	- să aibă vârf trocar tip piramidal

	- să aibă canula cu vârf oblic standard

	- să aibă supapa cu clapetă metalică, activată din interior

	- diametru exterior sa fie 10 – 11 mm.

	- să aibă lungimea 10 – 11 cm

	- să fie cu montare rapidă teaca – supapa tip baionetă

	Reductor – 2 buc.

	- să fie tip basculant, 10/5 mm

	Pensa pentru disecție cu fălci lungi, rotativă 360° - 2 buc.

	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.

	- să aibă teaca prevazută cu port de spălare cu jet de apă

	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin insurubare

	- să aibă sistem de demontare rapida printr-un buton unic

	- să aibă vârf curb, pentru disecții – tip Kelly/Maryland

	- să aibă fălci cu deschidere dublă (ambele fălci), lungime fălci 20-22 mm

	- diametru să fie 5 mm

	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.

	- să aibă mâner izolat

	- să aibă mufa conector HF.

	Pensa pentru apucare atraumatică, rotativă 360° -  2 buc.

	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.

	- să aibă teacă prevazută cu port de spălare cu jet de apă

	- să aibă insert cu capatul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a  părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare

	- să aibă sistem de demontare rapidă printr-un buton unic

	- să aibă vârf bont rotunjit, cu fălci lungi fenestrate, prevăzute cu dinți fini atraumatici.

	- să aibă fălci cu deschidere simplă (o singură falcă), lungime fălci 26 -27 mm

	- diametru să fie 5 mm

	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.

	- să aibă mâner izolat

	- să aibă mufa conector HF.

	Pensa pentru apucare atraumatică fenestrată, rotativă 360 – 2 buc.

	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.

	- să aibă teaca prevazută cu port de spălare cu jet de apă

	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce permite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare

	- să aibă sistem de demontare rapidă printr-un buton unic

	- să aibă vârf bont curbat, cu fălci lungi dublu fenestrate, prevăzute cu dinți fini atraumatici.

	- să aibă fălci cu deschidere simplă (o singură falcă), lungime fălci 26 -27 mm

	- diametru să fie 5 mm

	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.

	- să aibă maner izolat

	- să aibă mufa conector HF

	Pensă pentru extragere colecist, rotativă 360° - 1 buc.

	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.

	- să aibă teaca prevazută cu port de spălare cu jet de apă

	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare

	- să aibă sistem de demontare rapidă pintr-un buton unic

	- să aibă vârf bont rotunjit, prevăzut cu doi dinți/o alca și 3 dinți / cealaltă falcă, lungime fălci 34 -36 mm.

	- să aibă fălci cu deschidere simplă (o singura falcă), 

	- diametru să fie 10 mm

	- să aibă lungimea 36 – 37 cm.

	- să aibă mâner izolat, cu sistem de blocare tip lamelă

	- să aibă mufa conector HF.

	Foarfeca, rotativă 360° - 2 buc.

	- să fie demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă.

	- să aibă teacă prevăzuta cu port de spălare cu jet de apă

	- să aibă insert cu capătul de conectare la mâner rotund, ce perimite conectarea rapidă/click a părții interne/insert cu cea a mânerului, NU prin înșurubare

	- să aibă sistem de demontare rapidă printr-un buton unic

	- să aibă lame lungi curbe – tip Metzenbaum

	- să aibă lungimea fălci 19-21 mm

	- diametru sa fie 5 mm

	- să aibă lungime 36 – 37 cm.

	- să aibă mâner izolat

	- să aibă mufa conector HF.

	Electrod de coagulare și disecție, în forma de L  -3 buc.

	- diametru să fie 5 mm

	- să aibă lungime 36 – 37 cm.

	- să aibă mufa conector HF.

	Cablu monopolar -2 buc.

	- lungime minima  să fie 250 mm

	- să fie autoclavabil

	Pensa disectoare bipolară rotativă – 2 buc.

	- să aibă mâner cu inele

	- să aibă fălci tip curbate de tip Kelly/Maryland

	- lungime falci să fie18-20 mm

	- diam. ext.să fie 5 mm

	- să aibă lungime 35-36 cm, formată din 3 buc. – teacă, insert şi mâner

	- să fie autoclavabila 


SPECIFICAȚII TEHNICE REZECTOSCOP 6MM

	A. CERINȚE TEHNICE 

	1. Descrierea aparatului

	Instrumentar nou complet pentru Rezectoscopie cu următoarele componente: 

	1.Telescop cu unghi de vizualizare la 12⁰:

	-unghi de vizualizare:12⁰;

	-diametru: 2.9mm;

	-lungime: intre 290-300mm;

	-fibra optica incorporata;

	-Design cu trei tuburi pentru o rezistență mai mare la îndoire și, prin urmare, o mai bună protecție a lentilelor;

	-hiper rezolutie cu o distributie reala omogena a luminii care ofera o adancime mare de camp;

	-tub de protectie perforat pentru sterilizare si depozitare;

	- Autoclavabil la 134°C;

	2.Element de lucru pasiv:

	-sistem rotativ încorporat;

	-compatibil: monopolar și bipolar;

	-compatibil cu telescop 2.9mm;

	-marcaje pentru ansamblare rapida;

	-cu orificiu pentru prinderea electrodului în elementul de lucru;

	-maner din PEEK ultra-usor

	-conexiune rapidă de blocare/deblocare de teaca internă;

	- Autoclavabil la 134°C;

	3.Teaca internă

	-diametru: 17.5Fr;

	-lungime de lucru: 197mm;

	-teaca cu sistem rotativ;

	-conexiune rapidă de blocare/deblocare; 

	-marcaje pentru ansamblare rapidă;

	-ceramica neagră la capat pentru a elimina reflexiile;

	-autoclavabil la 134°C;

	4. Teaca externă

	-diametru: 18.5Fr;

	-teacă cu sistem rotativ;

	-lungime de lucru: 187mm;

	-robinet dublu: irigare și aspiarare

	-capat drept;

	- conexiune rapida de blocare/ deblocare cu teaca internă

	-marcaje pentru ansamblare rapidă;

	-autoclavabil la 134°C

	5. Teaca internă atraumatică de operare 

	-diametru: 4.9mm

	-lungime de lucru: 230mm

	-canal de lucru pentru instrumentar în diametru de 7Fr (2.33mm)

	-teaca cu vârf bont, utilizabil fără teaca externă de operare pentru intervenții care nu necesită aspirare

	-canal de lucru dotat cu garnitură;

	-set de 5 garnituri pentru etanșare

	-robinet rotativ pentru irigare

	-conexiune rapidă de blocare/deblocare 

	-teaca cu marcaje de distanța pentru histerometrie

	-compatibil cu telescopul de 2.9mm

	-marcaje pentru ansamblare rapidă;

	-autoclavabil la 134°C

	6.Teaca externa de operare

	-diametru: 5.5mm

	-lungime de lucru: 216mm

	-robinet rotativ pentru evacuare

	- conexiune rapidă de blocare/deblocare 

	-teaca cu marcaje de distanta pentru histerometrie

	-compatibil cu teaca interna de operare

	-autoclavabil la 134°C

	7. Pensa semirigidă tip aligator:

	-falci cu acțiune dublă

	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)

	-lungime: 370mm 

	-modul cu mișcare rotativă controlată

	-cu orificiu de spalare

	-indicatori de lungime

	- autoclavabil la 134°C

	8. Pensa semirigidă pentru biopsie:

	-falci cu acțiune dublă

	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)

	-lungime: 370mm

	-modul cu miscare rotativa controlata

	-cu orificiu de spălare

	-indicatori de lungime

	- autoclavabil la 134°C

	9. Pensa semirigida de apucare (DIU):

	-falci cu acțiune dublă

	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)

	-lungime: 370mm

	-modul cu mișcare rotativă controlată

	-cu orificiu de spălare

	-indicatori de lungime

	- autoclavabil la 134°C

	10. Foarfeca semirigida cu vârf ascuțit

	-falci cu acțiune simpla

	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)

	-lungime: 370mm 

	-modul cu mișcare rotativă controlată

	-cu orificiu de spălare

	-indicatori de lungime

	- autoclavabil la 134°C

	11. Foarfeca semirigida cu vârf bont

	-falci cu acțiune simplă

	-dimensiune: 7Fr (2.33mm)

	-lungime: 370mm 

	-modul cu mișcare rotativă controlată

	-cu orificiu de spălare

	-indicatori de lungime

	- autoclavabil la 134°C

	12. Set ansa de rezectie:

	-ansa de tăiere in 30°;

	-ansa bipolara;

	-reutilizabil;

	-livrat in pachet de 4 bucati;

	13. Set ansa de rezectie:

	-ansa de tăiere dreapta;

	-ansa bipolara;

	-reutilizabil;

	-livrat în pachet de 4 bucăți;

	-autoclavabil la 134°C

	14.Electod de rezecție;

	-electrod de rezectie tip cuțit;

	-electrod reutilizabil;

	-livrat în pachet de 4 bucăți;

	-autoclavabil la 134°C

	15.Electod de rezecție;

	-electrod rollerball;

	-electrod reutilizabil;

	-livrat în pachet de 4 bucăți;

	-autoclavabil la 134°C

	16. Electrod de vaporizare

	-electrod de vaporizare, tip rollerball cu stiriații;

	-electrod reutilizabil;

	-livrat în pachet de 4 bucăți;

	-autoclavabil la 134°C

	17.Tub de sterilizare special pentru electrozi;

	-tub pentru protecție

	-perforat pentru a facilita penetrările, evacuările și uscarea sterilizantului cu abur

	-autoclavabil la 134°C

	18. Cablu de lumina

	-cu conector drept;

	-lungime: 2.3m

	-diametru: 3.5mm

	19. Aspirator resturi de rezectie (6mm)

	Teaca aspirator reutilizabilă, autoclavabilă

	Corp aspirator de unică folosință(5buc)

	20. Cos de sterilizare

	-dimensiuni 480x240x70mm;

	-prevăzut cu suport special de susținere a fiecarei componente

	-perforat pentru a facilita penetrările, evacuările și uscarea sterilizantului cu abur

	-prevăzut cu mânere pentru manipulare


*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.
2

