SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Computer tomograf 16-32 slice

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTICI DE BAZĂ |  |  |  |
| 1. Configuraţie: |  |  |  |
| 1.1.Gantry |  |  |  |
| 1.2.Sistem de detecţie şi achiziţie |  |  |  |
| 1.3. Generator |  |  |  |
| 1.4.Tub de raze X |  |  |  |
| 1.5. Masa pacient |  |  |  |
| 1.6. Sistem de autopozitionare |  |  |  |
| 1.7.Consola pentru achiziţie, reconstructie si vizualizare |  |  |  |
| 1.8. Moduri de reducere a dozei de iradiere |  |  |  |
| 1.9.Parametri generali de scanare si reconstructie |  |  |  |
| 2.0.Calitatea imaginii, doze |  |  |  |
| 2.1 Statie de postprocesare |  |  |  |
| 2.2Aplicatii de baza pentru post-procesare imagini |  |  |  |
| 2.3 Aplicatii post-procesare avansate |  |  |  |
| 3.0.Interconectare |  |  |  |
| 3.1. Accesorii |  |  |  |
| II. Garantie |  |  |  |
| III. Servicii asociate incluse |  |  |  |
| Configuratie: |  |  |  |
| 1.1. Gantry: |  |  |  |
| Apertură gantry: minim 70 cm |  |  |  |
| Timp minim pentru o rotaţie completă de 360 grade pentru orice tip de examinare: maxim 0,8 secunde |  |  |  |
| Display integrat pe ambele parti ale gantry-ului care sa afiseze minim urmatoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser, nume pacient, tip de examinare, indicatori pentru tinerea respiratiei |  |  |  |
| Distanta de la punctul focal la detector sa fie de maxim 97 cm |  |  |  |
| 1.2. Sistem de detecţie şi achiziţie: |  |  |  |
| Numar maxim de slice-uri obtinute intr-o singura rotatie: minim 32 |  |  |  |
| Numarul de randuri de detectori de-a lungul axei z: minim 24 |  |  |  |
| Numarul fizic de elemente de detector pe fiecare rand:minim 900 |  |  |  |
| Lungimea, efectiva, a detectorului pe axa z (la izocentru): minim 19 mm |  |  |  |
| 1.3. Generator |  |  |  |
| Puterea generatorului tubului Rx: minim 40 kW (nu se acceptă echivalente) |  |  |  |
| Tensiunea anodică selectabila: minim 80- 140 kV |  |  |  |
| Curent anodic reglabil : minim 20-340 mA |  |  |  |
| 1.4. Tub cu raze X |  |  |  |
| Dimensiune maximă focar mare: maxim 1,2 mm2 (IEC 60336 :2005) |  |  |  |
| Dimensiune maximă focar mic: maxim 0,50 mm2 (IEC 60336:2005) |  |  |  |
| Capacitate de stocare termica a anodei: minim 3,5 MHU (fara echivalente) |  |  |  |
| Capacitate de disipare termica a anodei: minim 800 kHU/min |  |  |  |
| 1.5.Masă pacient: |  |  |  |
| Precizie de pozitionare: maxim ± 0,25 mm |  |  |  |
| Domeniul de scanare pe orizontala: minim 150 cm |  |  |  |
| Masa sa poata fi coborata pana la o inaltime de maxim: 45 cm |  |  |  |
| Greutate maxima pacient pentru o functionare normala, cu mentinerea preciziei de pozitionare: minim 200 kg |  |  |  |
| 1.6.Sistem de autopozitionare ce utilizeaza inteligenta artificiala cu urmatoarele specificatii |  |  |  |
| Detectarea automata a landmark-urilor anatomice |  |  |  |
| Posibilitate de verificare a corectitudinii orientarii pacientului in functie de protocolul de scanare |  |  |  |
| Posibilitatea de determinare automata a lungimii de scanare |  |  |  |
| Determinarea automata a izocentrului pacientului si alinierea automata a acestuia cu izocentrul sistemului printr-un singur clic |  |  |  |
| Posibilitatea de indicare si alertare automata in cazul unei posibile coliziuni a pacientului inainte de deplasarea acestuia catre gantry |  |  |  |
| 1.7. Consola pentru achiziţie, reconstructie si vizualizare |  |  |  |
| Viteza procesor: minim 2.5 GHz |  |  |  |
| RAM: minim 64 GB |  |  |  |
| Capacitate HDD pentru stocare imagini pe consola de achizitie: minim 1TB |  |  |  |
| Minim 2 monitoare LCD color de minim 19" cu rezolutie de minim 1280x1024 |  |  |  |
| Mouse si tastatura |  |  |  |
| 1.8. Moduri de reducere a dozei de iradiere |  |  |  |
| Algoritm de reconstructie iterativa a imaginii pentru imbunatatirea calitatii imaginii si/sau reducerea dozei cu cel putin 40% |  |  |  |
| Posibilitatea de a modifica automat valoarea mA in timpul scanarii. Modulare in timp real a dozei. |  |  |  |
| Posibilitatea de reducere a dozei de radiatie, prin modularea curentului anodic pentru tesuturi superificiale precum ochi, sani, daca nu se doreste scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone |  |  |  |
| 1.9. Parametri generali de scanare şi reconstrucţie |  |  |  |
| Generarea automata de reconstructii axiale, sagitale sau oblice prin setarea acestora in protocoalele standard de scanare |  |  |  |
| Grosimea slice achizitionat atat in regim axial cat si in regim spiral : maxim 0,625 mm |  |  |  |
| Domeniu de selectie pitch : minim 0,6 – 1,7 |  |  |  |
| FOV maxim scanat: minim 50 cm |  |  |  |
| Matrice de reconstructie minim 512x512 |  |  |  |
| Viteza de reconstrucție a imaginilor folosind algoritmul de reconstrucție iterativa a imaginii: minim 30 imagini/s |  |  |  |
| Posibilitatea de a putea programa pana la minim 10 seturi de reconstructii din protocolul de scanare inainte de inceperea scanarii |  |  |  |
| 2.0. Calitatea imaginii, doze |  |  |  |
| Rezolutia spatiala la contrast inalt : minim 15.0 lp/cm la 0% MTF (mod de lucru “high resolution”) |  |  |  |
| 2.1. Statie de postprocesare |  |  |  |
| Caracteristici hardware minime: |  |  |  |
| Procesor cu o frecventa de minim 3 GHz |  |  |  |
| Memorie RAM de minim 64 GB |  |  |  |
| HDD de minim 1 TB |  |  |  |
| Unitate de inscriptionare DVD/CD |  |  |  |
| Monitor de minim 19” cu rezolutie de minim 1,3 MP |  |  |  |
| 2.2. Aplicatii de baza pentru post-procesare imagini: |  |  |  |
| Posibilitatea vizualizarii imagini 3D si 4D |  |  |  |
| Calculare de distante, unghiuri, adnotari, ROI, segmentare |  |  |  |
| Posibilitatea renderizare volum |  |  |  |
| Posibilitate de a combina pana la minim 6 volume intr-o vedere 3D si posibilitatea de a ajusta independent culori, nivel transparenta |  |  |  |
| Posibilitatea de navigare prin structuri anatomice cu aer (trahee, colon) |  |  |  |
| Posibilitate de contur automat pentru leziuni detectate |  |  |  |
| 2.3. Aplicatii post-procesare avansate: |  |  |  |
| Angiografie CT |  |  |  |
| Selectarea automata a arterei aorte si a celor iliace |  |  |  |
| Tracking automat in timp real pentru toate structurile vasculare |  |  |  |
| Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremitati |  |  |  |
| Protocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoase |  |  |  |
| Masurarea volumului trombului vascular |  |  |  |
| Masuratori vasculare pentru diametru minim si maxim ale vaselor |  |  |  |
| Segmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includa urmatoarele masuratori: distante, volume, extractie tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrism |  |  |  |
| Posibilitatea de a crea rapoarte pentru studiile analizate. |  |  |  |
| Analiza pulmonara: |  |  |  |
| Analiza automata a nodulilor pulmonari cu determinarea a minim urmatorilor parametri: volum, timp dublare, procent de crestere |  |  |  |
| Urmarire nodul pulmonar si posibilitate comparatie cu examinari provenite de la momente diferite de timp. |  |  |  |
| Posibilitate generare rapoarte |  |  |  |
| Aplicatii avansate colon: |  |  |  |
| Posibilitate vizualizare panoramica a colonului si segmentare automata a acestuia |  |  |  |
| Vizualizare automata a formei si caracteristicilor polipilor |  |  |  |
| Posibilitate eliminare materii fecale pentru o mai buna vizualizare a leziunilor |  |  |  |
| Posibilitate biopsie virtuala |  |  |  |
| Eliminare intestin subtire |  |  |  |
| 3.0 Interconectare |  |  |  |
| Funcţii DICOM minime pentru consola de achizitie: Send/Receive, Querry/Retrieve, Print, Worklist |  |  |  |
| Accesorii: |  |  |  |
| Injector de substanta de contrast cu 2 seringi (substanta de contrast si solutie salina) Consola de comanda cu touch-screen color cu diagonala de min. 30 cm. Debit de injectare: reglabil minim intre 0,1-10 ml/sec Sa permita seringi : min. 200 ml Presiune maxima reglabila: minim 350 PSI in incremente de 1 PSI Sa permita afisarea grafica a curbei de presiune in timp real din timpul injectarii Sa permita oprirea automata a injectarii la schimbarea brusca a presiunii pentru prevenirea injectarii paravenoase Sa permita injectarea simultana de contrast si salina in proportii stabilite de utilizator Alarma vocala si oprirea automata a injectarii la depasirea presiunii maxime setate Posibilitatea setarii a minim 8 faze diferite de injectare Posibilitatea setarii intarzierii injectarii sau scanarii, ajustabila minim intre 0 si 3500 sec Umplere automata a seringii cu setarea volumului intre minim 10 ml pana la capacitatea maxima a seringii Posibilitatea de setare a debitului de umplere automata intre minim 3 si 8 ml/sec Posibilitatea de oprire programata a injectarii setabila intre minim 0 si 999 secunde in incremente de maxim 1 sec Memorie de minim 100 protocoale de injectare Protocol de siguranta prin care sa nu se permita injectarea fara purjarea aerului in prealabil Protocol de testare in vederea testarii calitatii abordului venos cu posibilitatea setarii debitului intre minim 0,1 si 5 ml/sec si a volumului intre minim 0,1 si 10 ml/sec Functie de oprire de urgenta a injectarii in cazul atingerii touch-screen-ului consolei sau a unui buton de comanda a capului injectorului Protocol automat de preventie a formarii trombilor prin injectare automata de solutie salina (Keep Vein Open sau echivalent) |  |  |  |
| Mobilier pentru consola de achizitie |  |  |  |
| Set radioprotectie format din : sort, protectie gonade si tiroida : minim 2 seturi |  |  |  |
| Panou de distributie a curentului electric |  |  |  |
| Benzi de restrictionare miscare pacient, suport cap,saltea, brate |  |  |  |
| Posibilitate service la distanta |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |