SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Aparat RX digital fix grafie

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Componenta aparatului RX fix de radiografie digitala cu post de grafie: |  |  |  |
| Generator de inalta frecventa |  |  |  |
| Ansamblu tub Rx cu colimator si DAP-metru |  |  |  |
| Masa Bucky orizontala, cu coloana port-tub pentru tubul Rx pe podea si dispozitiv Bucky cu grila antidispersie |  |  |  |
| Stativ Bucky vertical cu dispozitiv Bucky cu grila antidispersie |  |  |  |
| Sistem digital de achiziție, vizualizare si prelucrare a studiilor radiografice cu detectori 43x43cm si statie achizitie, post procesare si arhivare temporara imagini |  |  |  |
| Accesorii |  |  |  |
| Cerinte de performanta si specifice componentelor sistemului |  |  |  |
| Generator de înaltă frecvenţă |  |  |  |
| Generator de înaltă frecventa controlat de microprocesor |  |  |  |
| Frecventa generator: minim 250 kHz |  |  |  |
| Putere nominala: minim 50 kW |  |  |  |
| Pornire cu viteza duala pentru tubul radiogen |  |  |  |
| Tensiune anodica, reglabila intre: minim 40 - 150 kV |  |  |  |
| Curent anodic la expunere, reglabil intre: minim 10 – 600 mA |  |  |  |
| Domeniu mAs in radiografie, reglabil intre: minim 0,1 – 800 mAs |  |  |  |
| Timp de expunere, reglabil intre: minim 0,001 – 6,0 sec. |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să aiba automat de expunere (AEC) |  |  |  |
| Starter pentru viteza duala a anodei |  |  |  |
| Posibilitate de conectare si control camere de ionizare la sistemul AEC: minim 3 camere de ionizare cu trei câmpuri |  |  |  |
| Consola de operare: ecran tactil tip “touchscreen”, minim 23” |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu DAP-metru (Dose Area Product Meter) cu afisaj automat atasat imaginii achizitionate |  |  |  |
| Afisarea dozei de radiatie pe consola de comanda |  |  |  |
| Afisare mesaje de eroare pe consola de operare |  |  |  |
| Programe anatomice pre-setate: minimum 25000 programe |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să permita expunerea automata si controlul acesteia (AEC) prin minim 16 valori ale densitatii optice |  |  |  |
| Programe anatomice pediatrice |  |  |  |
| Ansamblu tub – cupola |  |  |  |
| Tub cu anoda rotativa cu doua focare |  |  |  |
| Dimensiuni focare optice: - maxim 0.6 mm (focar mic) - maxim 1.2 mm (focar mare) |  |  |  |
| Diametru anoda: minim 100 mm |  |  |  |
| Tensiune anodica maxima: minim 150 kV |  |  |  |
| Capacitate termica anoda tub: minim 450kj |  |  |  |
| Capacitate disipare termica anoda: min 1500W |  |  |  |
| Capacitate termica cupola: minim 1500 kJ |  |  |  |
| Colimatorul |  |  |  |
| Colimator manual si automat |  |  |  |
| Prefiltrare cu filtre aditionale cu selectare automata sau manuala |  |  |  |
| Rotre colimator: min 1800 |  |  |  |
| DAP – meter (Dose Area Product Meter) |  |  |  |
| Incorporat |  |  |  |
| Cu afisarea dozei masurate pe monitor si atasata imaginii achizitionate |  |  |  |
| Valoare cumulativa măsurată este transmisa către RIS |  |  |  |
| Masa Bucky orizontala |  |  |  |
| Masa orizontala cu blat flotant cu acționare manuala (deplasare longitudinala si transversala in plan orizontal) |  |  |  |
| Frane electromagnetice pentru toate mișcările blatului |  |  |  |
| Lungimea blatului mesei: minim 210 cm |  |  |  |
| Latimea blatului mesei: minim 80 cm |  |  |  |
| Miscarea longitudinala a blatului mesei: minim 80 cm |  |  |  |
| Miscarea transversala a blatului mesei: minim 25 cm |  |  |  |
| Inaltimea minima a blatului mesei fata de podea: maxim 55 cm |  |  |  |
| Inaltimea maxima a blatului fata de podea: minim 85 cm |  |  |  |
| Miscare verticala motorizata a blatului mesei |  |  |  |
| Blat masa din fibra de carbon |  |  |  |
| Echivalent in Al al blatului mesei: < 0,7 mm |  |  |  |
| Miscarea dispozitivului Bucky: minim 60 cm |  |  |  |
| Aliniere automata a dispozitivului Bucky cu fasciculul tubului Rx |  |  |  |
| Grila antiimprastiere cu minim 75 linii/cm, R=minim 12:1, FFD=110 cm |  |  |  |
| Camera de ionizare cu minim 3 campuri pentru controlul automat al expunerii |  |  |  |
| Greutate maxima admisa pentru pacient, fara limitari in utilizare: minim 270 kg |  |  |  |
| Coloana port-tub pentru tubul Rx peste masa |  |  |  |
| Motorizata cu aliniere automata si cu pozitie presetata pentru stitching automat la stativul vertical |  |  |  |
| Capabilitati de autopozitionare pentru alinierea tubului atat cu stativul vertical cat si cu masa pacient |  |  |  |
| Capabilitati de autoaliniere pentru mentinerea alinierii tubului cu detectorul si pastrarea distantei focale (SID) presetate, dupa caz |  |  |  |
| Inaltime coloana port – cupola: maxim 250 cm |  |  |  |
| Sine pentru deplasare longitudinala a coloanei: minim 250 cm |  |  |  |
| Deplasare verticala a bratului port – tub Rx: minim 145 cm |  |  |  |
| Miscare motorizata de deplasare verticala a bratului port-tub, pentru pastrarea constanta a distantei sursa detector |  |  |  |
| Rotire coloana port – tub in jurul axei verticale: minim ± 900 cu oprire la fiecare 900 |  |  |  |
| Rotire motorizata a bratului port – tub in jurul axei orizontale: minim ± 1500 |  |  |  |
| Imobilizare coloana port cupola cu frane electromagnetice |  |  |  |
| Miscare verticala contrabalansata brat suport cupola |  |  |  |
| Consola touch screen integrata in coloana, diagonala minim 20 cm, pentru comenzi si vizualizare parametri de lucru: - control functii coloana port tub de aliniere cu detectorul - afisarea unghiurilor si a distantei focale (SID) - vizualizare parametri generator |  |  |  |
| Stativ Bucky vertical |  |  |  |
| Stand vertical cu miscare verticala motorizata |  |  |  |
| Inaltime maxima stand Bucky vertical: maxim 240 cm |  |  |  |
| Grila antiimprastiere cu minim 80 linii/cm, R = minim 12:1, FFD = 180 cm |  |  |  |
| Deplasare verticala Bucky: minim 155 cm |  |  |  |
| Distanta minima de la centrul detectorului fata de podea: maxim 45 cm |  |  |  |
| Aliniere automata a dispozitivului Bucky cu fasciculul tubului Rx |  |  |  |
| Sistem digital de achizitie, vizualizare si procesare imagini radiografice |  |  |  |
| Principalele aplicatii la care sa poata fi utilizat: - Diagnostic general - Urgenta - Sistem musculoscheletal - Torace si plamani |  |  |  |
| Sa poata fi conectat cu sistemul IT al beneficiarului, PACS/RIS, pentru preluarea listelor de pacienti si trimiterea spre arhivare a studiilor efectuate |  |  |  |
| Detector digital pentru masa orizontala |  |  |  |
| Un detector plat fix sau mobil la masa pentru pacient |  |  |  |
| Tehnologie detector: Siliciu amorf |  |  |  |
| Suprafata nominala activa detector: minim 43 cm x 43 cm |  |  |  |
| Dimensiune pixel: maxim 140 microni |  |  |  |
| Matrice detector: minim 3050 x 3050 pixel |  |  |  |
| Rezolutie achizitie: minim 16 bit |  |  |  |
| DQE: minim 75% |  |  |  |
| Timp vizualizare imagine finala: max. 2,5s |  |  |  |
| Detector digital pentru stativul vertical |  |  |  |
| Un detector plat fix sau mobil la stativul vertical |  |  |  |
| Tehnologie detector: Sicilon amorf |  |  |  |
| Suprafata nominala activa detector: minim 43 cm x 43 cm |  |  |  |
| Dimensiune pixel: maxim 140 microni |  |  |  |
| Matrice detector: minim 3050 x 3050 pixel |  |  |  |
| Rezolutie achizitie: minim 16 bit |  |  |  |
| DQE: minim 75% |  |  |  |
| Timp previzualizare imagine: max. 1,2s |  |  |  |
| Consola de achizitie |  |  |  |
| Computer tip PC sau similar pentru achizitie si procesare imagini, avand minim: |  |  |  |
| - Microprocesor multi core, minim 2,0 GHz |  |  |  |
| - RAM minim 16 GB |  |  |  |
| - HDD minim 1TB |  |  |  |
| - tastatura si mouse |  |  |  |
| - Sistem de operare: min Windows 10 sau echivalent |  |  |  |
| - Monitor color touchscreen de minim 23”, 1080 x 1920, contrast min 1000:1 |  |  |  |
| - Sursa de alimentare tampon tip UPS |  |  |  |
| Procesarea imaginilor: |  |  |  |
| Procesare in timp real si post procesare |  |  |  |
| Minim 60000 posibilitati de stocare a examinarilor cu algoritmi specifici pentru fiecare segment anatomic (programe de organ) |  |  |  |
| Expuneri automate cu afisarea indexului de expunere si a celui de deviatie |  |  |  |
| Inversarea imaginii în oglindă față de axa orizontală și verticală |  |  |  |
| Rotația imaginii cu 90°, precum si rotația liberă a imaginii |  |  |  |
| Vedere panoramică a studiului pacientului, permițând stilul mozaic al imaginilor înregistrate pentru fiecare pacient |  |  |  |
| Zoom și pas nelimitat care permite focalizarea detaliilor unei părți a imaginii pentru a o mări după necesitate |  |  |  |
| Reglarea luminozității și contrastului |  |  |  |
| Inversie a scalei de gri |  |  |  |
| Colimatoare electronice |  |  |  |
| Suprascriere liberă și configurabilă a imaginii cu text |  |  |  |
| Aplicație care rotește și se adaptează la imagine, decupând independent în timp real marginile colimatorului. |  |  |  |
| Instrumente specifice software care detectează anatomiile în procesarea imaginii, independent de poziție și parametrii de expunere. |  |  |  |
| Înnegrirea automată a fundalului care îmbunătățește contrastele în zona anatomică de interes. |  |  |  |
| Atenuarea automată a artefactelor metalice ale protezelor, suporturilor și obiectelor străine. |  |  |  |
| Tehnologie care favorizează utilizatorul în manipularea ferestrelor (latime/adancime in imagine), încetinind efectele de saturație a imaginii. |  |  |  |
| Posibilitatea de a ajusta lățimea ferestrei și nivelul ferestrei după inserarea unei imagini în foaia/filmul de imprimat. |  |  |  |
| Filtru pentru eliminarea artefactelor de radiație împrăștiată. |  |  |  |
| Algoritm software care, fără calibrare sau informații prealabile, elimină artefactele liniilor de grilă anti-împrăștiere. |  |  |  |
| Funcție care permite marcarea imaginii afișate ca incorectă și apoi respinsă. cu specificarea motivului refuzului selectând dintr-o lista predefinită. |  |  |  |
| Permite desenarea pe imagine a unor elemente simbolice precum săgeți, texte, cadre, elipse, configurabile în culoare și dimensiune. |  |  |  |
| Funcții de unghi care permit desenarea a două semilinii dintr-un punct de origine, validând măsurarea unghiului. |  |  |  |
| Sistemul poate utilizează un raport predefinit „pixel/mm” pentru a afișa măsurătorile efectuate pe imagini în mm. |  |  |  |
| Functii de măsurare a imaginii. |  |  |  |
| Grilă reticulară ortopedică care se suprapune peste imagini pentru a efectua măsurători. |  |  |  |
| Gestionarea imprimării în formate multiple și personalizarea machetelor de imprimare. |  |  |  |
| Inversarea imaginii în oglindă față de axa orizontală și verticală |  |  |  |
| Functii speciale permise |  |  |  |
| Sistemul sa aiba inclus modul software care sa permita efectuarea de achizitii automata (cu posibilitatea de corectie manuala) a unui set de minim 4 imagini radiografice urmata de recompunerea intr-o imagine de dimensiuni mari (stitching) min. 120 cm – functie speciala inclusa |  |  |  |
| Imaginile individuale sunt achiziționate cu mișcări sincronizate între tub și detector și cu o secvență de mișcări de la cap la picioare sau în direcție opusă de la picioare la cap (invers) |  |  |  |
| Conectivitate DICOM: |  |  |  |
| - DICOM Send |  |  |  |
| - DICOM Store |  |  |  |
| - DICOM Print |  |  |  |
| - DICOM CD/DVD |  |  |  |
| - DICOM MPPS |  |  |  |
| - DICOM ST COMMITMENT |  |  |  |
| - DICOM DOSE SR |  |  |  |
| Accesorii |  |  |  |
| Interfon pentru comunicarea dintre camera de examinare si camera de comanda |  |  |  |
| Suport brate stativ vertical |  |  |  |
| Suport de pozitionare pacient la stativ vertical (daca este cazul) |  |  |  |
| Imprimantă pentru filme radiologice medicale, cu caracteristici minime: - să accepte minim 2 formate on-line (2 tavi) - capacitate de tiparire de 100 filme/ora - să tipărească hârtie termică a/n formate A, A4, 35cm x 43cm cu densitate minimă mai mică de 0,1 OD și densitate maximă mai mare de 2 OD; - să tipărească film cu formate 20cm x 25cm (bleu si clar), 28cm x 35cm, 35cm x 43cm (bleu si clar)cu densitate minima mai mică de 0,25 OD, densitate maximă mai mare de 3.0 OD - maxim 5 minute de pregatire a tiparirii filmului (din starea “oprit”) - să aibă o construcție compactă, greutate maxima: 30kg - imprimanta, filmele și hârtia să fie dispozitive medicale pentru diagnostic, cu declaratie de conformitate 93/42 EEC |  |  |  |
| UPS oprirea in siguranta a sistemului imagistic in timpul caderilor de tensiune, minim 1300VA |  |  |  |
| Tablou electric de distributie |  |  |  |
| Manual de operare in original si limba romana |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |