SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Ecograf cu sonda convexa, lineara si cardiologie

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| A. UNITATEA DE BAZA CU URMATOARELE CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sistem ecografic multidisciplinar stationar de inalta performanta dedicat examinarilor de specialitate pentru pacienti adulti , respectiv examinari abdominale avansate, vasculare, cardiologice, laparoscopic, parti moi si urologice |  |  |  |
| DESCRIEREA CONSOLA si INTERFATA CU UTILIZATORUL |  |  |  |
| Monitor cu tehnologie de ultima generatie tip LED (sau superior) cu diagonala de minim 23 inch |  |  |  |
| Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat care sa permita deplasarea in toate planurile: |  |  |  |
| - Sa poata fi rotit stanga-dreapta ±90 grade |  |  |  |
| - Sa poata fi inclinat jos-sus -85/+20 grade |  |  |  |
| Unghi de vizualizare minim de 170 grade |  |  |  |
| Porturi de conectare sonde minim 5 porturi active si un port pentru sonda tip creion |  |  |  |
| Rotile de transport ale echipamentului trebuie sa fie prevazute cu un sistem integrat de blocare a acestora |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa dispuna de un gabarit redus, cu arhitectura moderna, usor manipulabil |  |  |  |
| Pentru o deplasare facila a echipamentului acesta trebuie sa fie prevazut cu maner atat in partea din fata cat si in partea din spate |  |  |  |
| Timpul de pornire al sistemului ecografic sa fie mai mic de 40 secunde |  |  |  |
| Puterea maxim consumata de echipament sa nu depaseasca valoarea de 690 VA |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa permita atasarea unui monitor suplimentar prin minim urmatoarele porturi disponibile in acest sens : HDMI |  |  |  |
| Sistemul sa fie prevazut cu minim 6 porturi USB pentru conectarea perifericelor |  |  |  |
| Sistemul sa fie prevazut cu baterie integrata cu autonomie de minim 100 min pentru a permite functionarea continua in caz de intrerupere a alimentarii electrice |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie prevazut cu un sistem de protectie antimalware |  |  |  |
| Panoul de control trebuie sa fie prevazut cu cel putin 6 suporti de sonde pentru utilizarea in siguranta a sondelor din dotare si sa permita urmatoarele: |  |  |  |
| - rotire stanga/dreapta -75/+75 grade |  |  |  |
| - ajustare inaltime minim 290 mm |  |  |  |
| - deplasare fata/spate minim 190 mm |  |  |  |
| Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa fie prevazut cu ecran tactil de ultima generatie cu unghi de vizualizare de minim 170 grade |  |  |  |
| Ecranul tactil prezinta diagonala de minim 14.8 inch |  |  |  |
| Rezolutia minima a ecranului tactil sa fie minim de 1920x1080 |  |  |  |
| Ecranul tactil prezinta posibilitatea ajustarii pozitiei cu minim 35 grade |  |  |  |
| TGC si LGC digital sa fie disponibil pe ecranul tactil |  |  |  |
| Stocarea imaginilor ecografice |  |  |  |
| Memoria interna pentru sistemul de operare sa fie tip SSD pentru o viteza de boot si de operare marite |  |  |  |
| Pentru stocarea informatiilor clinice (imagini alb/negru si color, de inalta rezolutie , clipuri dinamice, inregistrarea intregii examinari, rapoarte de masuratori) sa aiba memorie de min 1TB |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba soft pentru memorarea datelor pacientilor in baza de date, inregistrati dupa nume, nr. identificare, tipul examinarii, data studiului |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa permita exportul datelor minim in format JPEG, BMP, TIFF, AVI, MP4 |  |  |  |
| Exportul datelor sa se poata face pe CD sau Stick USB |  |  |  |
| Caracteristicile memoriei CINE: |  |  |  |
| Memoria CINE sa fie de minim 43.000 cadre in mod B si de minim 130 secunde in mod M |  |  |  |
| CINE Volum: minim 1.500 cadre |  |  |  |
| Tehnologii de obtinere a imaginii ecografice |  |  |  |
| Formatorul de unde digital de mare viteza trebuie sa permita scanarea si procesarea pe minim 6.000.000 canale digitale |  |  |  |
| Pentru o investigatie completa, ecograful trebuie sa permita o scanare in profunzime pana la minim 40 cm |  |  |  |
| Sistemul sa poata fi compatibil cu sonde in tehnologie « single cristal » sau superior |  |  |  |
| Prin intermediul unei singure taste, utilizatorului este permisa efectuarea urmatoarelor optimizari in mod automat in functie de modul de lucru activat : |  |  |  |
| Optimizarea automata in scala de gri, reglarea automata a amplificarii si compensarii timp-aplificare in modul 2D |  |  |  |
| Optimizarea automata prin reglarea liniei de baza si a PRF-ului in modul spectral |  |  |  |
| Reglarea automata a amplificarii si a pozitiei casetei de culoare in modul de scanare doppler color |  |  |  |
| Tipuri de transductori compatibili cu echipamentul |  |  |  |
| Convex (convex, microconvex) care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 1.3 – 12.5 MHz |  |  |  |
| Convex volumetric care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 1.8– 8.0 MHz |  |  |  |
| Microconvexe endocavitare volumetrice care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.0 – 9.0 MHz |  |  |  |
| Microconvex endocavitar care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 3.0 – 11.0 MHz |  |  |  |
| Liniar care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.5 – 22.7 MHz |  |  |  |
| Sectorial arie fazata care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 1.9 – 11 MHz |  |  |  |
| Sonda creion cu frecventa 2MHz +/-10% |  |  |  |
| Sonda creion cu frecventa 5MHz +/-10% |  |  |  |
| Sonda transesofagiana care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.5 – 7.0 MHz |  |  |  |
| Sonda laparoscopica care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 3.0 – 11.0 MHz |  |  |  |
| PROGRAME SI MODURI DE LUCRU |  |  |  |
| - masuratori sa fie posibile pe imagini inghetate sau extrase din secvente CINE |  |  |  |
| - calcule automate de Doppler in timp real |  |  |  |
| - trasare automata a spectrului Doppler |  |  |  |
| Tehnologie avansata ce depaseste limitarile Doppler traditional pentru analiza fluxurilor sangvine lente sau a structurilor mici prin obtinerea unei rezolutii spatiale inalte si a unei sensibilitati ridicate |  |  |  |
| - disponibil in modurile: B, Color, Power si Contrast |  |  |  |
| Tehnologie avansata pentru vizualizarea fluxului sangvin din 2D printr-o reprezentare tridimensionala, facilitand astfel o evaluare mai buna a vascularizatiei |  |  |  |
| Modul M anatomic: minim trei linii disponibile simultan |  |  |  |
| Modul M anatomic curbat: stabilirea liniei de scanare prin selectarea in plan a mai multor puncte pentru urmarirea cu acuratete a peretului cardiac |  |  |  |
| Modul de analiza a rigiditatii peretilor vasculari pe baza datelor brute (RF data) in timp real |  |  |  |
| - urmarire automata a miscarii peretilor si afisare a diametrului vasului |  |  |  |
| - afisarea curbei de miscare a peretilor simulan cu imaginea in timp real |  |  |  |
| Modul ecografie de stres |  |  |  |
| - Modul integrat cu sistemul ecografic, operarea se face de pe sistem |  |  |  |
| - Minim 14 protocoale pre-definite |  |  |  |
| - Cuantificare miscare pereti cardiaci (wall motion scoring) conform ASE16 sau ASE17 |  |  |  |
| - Masurarea volumului ventricului stang in toate fazele ciclului cardiac |  |  |  |
| Modul Doppler tisular |  |  |  |
| - Afisare duala in timp real B + TDI; |  |  |  |
| - Moduri de lucru disponibile cu sonde convexe si phased array: |  |  |  |
| determinarea velocitatii si directiei de deplasare a miocardului, pe baza tehnicii de doppler color (color tissue doppler) |  |  |  |
| prezentarea intensitatii de deplasare a miocardului, pe baza tehnicii de power doppler (power tissue doppler) |  |  |  |
| afisarea schimbarilor de velocitate cadru cu cadru, pe baza tehnicii de doppler pulsat (pulsed tissue doppler) |  |  |  |
| determinarea deplasarii miocardului, pe baza tehnicii de mod M color, (tissue doppler in mod M) |  |  |  |
| Modul strain/strain rate |  |  |  |
| - Evaluarea cineticii peretelui cardiac la nivel global si pe segmente |  |  |  |
| - Evaluarea trebuie sa poata fi raportata si grafic pentru fiecare segment in parte si sub forma de grafic de tip “bulls eye”, pentru minimum 17 segmente |  |  |  |
| Modul de calcul automat al intimei medii pe baza imaginii inghetate |  |  |  |
| Modul de masuratori automate pentru fractia de ejectie |  |  |  |
| Modul de masuratori automate pentru evaluarea steatozei hepatice prin identificarea automata a tesutului hepatic si renal cu o singura apasare de buton - posibilitate de upgrade ulterior |  |  |  |
| Modul DICOM, minim tehnicile worklist, query/retrive si rapoarte structurate |  |  |  |
| Modul Elastografie calitativa |  |  |  |
| - Disponibila pe sonde liniare si endocavitare |  |  |  |
| - Tehnologie de compensare pentru reducerea artefactelor |  |  |  |
| - Masuratori: strain, strain rate, strain histogram |  |  |  |
| Modul Elastografie calitativa si cantitativa – tip shearwave sau similar |  |  |  |
| - Disponibila pe sonde convexe, endocavitare, biplanare (minim convex+liniar) si liniare |  |  |  |
| - Evaluarea calitativa a imaginii se face prin afisarea unei ferestre de culoare reglabile |  |  |  |
| Modul de scanare specializat pentru procedurile de screening al sanului, corelate la sistemul de date si raportare în imagistica sanului BI-RADS |  |  |  |
| Modul de scanare specializat pentru procedurile de screening a tiroidei, corelate la sistemul de date si raportare în imagistica tiroidei TI-RADS |  |  |  |
| Modul imagine panoramica - echipamentul trebuie sa poata achizitiona si afisa pe ecran zone largi de scanare cu indicator inclus de calitate al achizitiei |  |  |  |
| Modul de vizualizare imbunatatita a acului de biopsie in plan |  |  |  |
| Modul imagistica de contrast |  |  |  |
| - Sa permita detectarea si utilizarea atat a semnalelor armonice, cat si a celor fundamentale non-liniare, oferind astfel imagini de o calitate superioara |  |  |  |
| - Captura imagini si salvare retrospectiv minim 2 min, prospectiv minim 8 min |  |  |  |
| - Permite lucrul cu substante de contrast de ultima generatie, cu MI (indice mecanic) scazut |  |  |  |
| TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE -posibilitate de upgrade ulterior: |  |  |  |
| Modul de masuratori automate pentru sold (HIP-angle) |  |  |  |
| Modul de masuratori automate pentru obstetrica (BPD, HC, OFD) |  |  |  |
| Modul de masuratori automate pentru volumul vezicii |  |  |  |
| Modul de calcul automat al intimei medii pe baza datelor brute (RF data) |  |  |  |
| Modul imagistica cu fuziune |  |  |  |
| - Fuziune in timp real a imaginilor CT/RMN cu imaginile ecografice |  |  |  |
| - Reconstructie date CT/RMN pentru afisare 3D |  |  |  |
| - Permite efectuarea de masuratori, adaugarea de comentarii si marcaje de corp |  |  |  |
| - Modul de compensare a miscarilor cauzate de respiratie |  |  |  |
| Echipamentul trebuie sa aiba posibilitatea obtinerii imaginilor tridimensionale ale cordului fetal in modul standard, fara artefacte de miscare, cu ajutorul unui program specializat (STIC = spatio temporal image correlation) |  |  |  |
| Software care sa masoare automat foliculii ovarieni, sa-i identifice si sa-i marcheze prin diferite culori pentru o evidentiere mai buna a acestora |  |  |  |
| Modul de masuratori automate pentru volum 3D |  |  |  |
| Modul de masurare automata a volumului endometrial pentru diagnosticul neinvaziv al polipilor din cavitatea uterina |  |  |  |
| - Acesta afiseaza automat vederea coronara a endometriului si masoara automat grosimea endometriala |  |  |  |
| Modul de masurare automata a volumului intra-cranial |  |  |  |
| Modul de masurare automata a ritmului cardiac fetal |  |  |  |
| Modul de masurare semiautomata a translucentei nucale, delimitare automata in zona de interes selectata |  |  |  |
| B. CONFIGURATIE DE LIVRARE: |  |  |  |
| 1.Unitatea de baza ce implineste cerintele tehnice minime de la punctul A. |  |  |  |
| Transductor Convex multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, parti moi |  |  |  |
| - gama de frecventa in intervalul minim 1,5-6,0 MHz |  |  |  |
| - sa prezinte un numar mai mare de 190 elemente |  |  |  |
| - unghi de scanare minim: 60° |  |  |  |
| Transductor linear multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: parti moi, vascular, musculoscheletal, abdominal, torace, nervi |  |  |  |
| - gama de frecventa in intervalul minim 3,0-13,8 MHz |  |  |  |
| - sa prezinte un numar mai mare de 250 elemente |  |  |  |
| - camp de scanare minim: 50mm |  |  |  |
| Transductor de tip arie fazata destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: cardiac, TCD, torace, vascular |  |  |  |
| - gama de frecventa in intervalul minim 1,5-4,5 MHz |  |  |  |
| - sa prezinte un numar mai mare de 80 elemente |  |  |  |
| - unghi de scanare minim: 90° |  |  |  |
| 3. Periferice si accesorii: |  |  |  |
| -printer termic alb/negru |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |