SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Hota bacteriologica

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Hota de laborator clasa de biosiguranta II A2. |  |  |  |
| Dimensiune internă maxim (L * l * H) 950 * 600 * 660 mm |  |  |  |
| Deschidere cu inălțime de siguranță maxim 200 mm |  |  |  |
| Sa dispuna de Filtru HEPA – Doua la numar, 99,999% eficiența la 0,3 um cu sistem indicator de viață a filtrului. |  |  |  |
| Fereastra frontală cu deschidere motorizată. Sticlă călită stratificată din două straturi ≥ 5mm. Anti UV. |  |  |  |
| Zgomot conform EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB |  |  |  |
| Sa dispuna de minim 1 lampa UV de 30W. |  |  |  |
| Sa dispuna de Cronometru UV, indicator de viață UV, emisie de 253,7 nanometri pentru cea mai eficientă decontaminare. |  |  |  |
| Sa dispuna de lampa de iluminare cu LED minim 2 x 12W |  |  |  |
| Iluminare ≥1000Lux |  |  |  |
| Consumul maxim sa fie mai mic de 1000 W |  |  |  |
| Sa dispuna de doua surse de alimentare interne impermeabile, sarcina totală a două prize: 500W |  |  |  |
| Afişaj: Ecran LCD sau echivalent care sa afiseze presiunea filtrului de evacuare și a debitului, durata de lucru a filtrului și a lămpii UV, viteza de flux, durata de viață a filtrului, umiditatea și temperatura, timpul de lucru al sistemului etc. |  |  |  |
| Sistemul de control sa fie pe baza de microprocesor. |  |  |  |
| Sa functioneze astfel - Sistem de recirculare a aerului 70%, 30% evacuare aer. |  |  |  |
| Alarmă vizuală și audio pentru: Înlocuirea filtrului, geamul frontal la înălțimea nesigură, viteza anormală a fluxului de aer |  |  |  |
| Material de constructive a hotei: Bancul de lucru: oțel inoxidabil tip AISI304 sau echivalent. Corp principal: Oțel laminat la rece cu acoperire cu pulbere anti-bacterii. |  |  |  |
| Înălțimea suprafeței de lucru sa fie intre minim 750 si maxim 800 mm |  |  |  |
| Accesorii standard pentru echipament sa fie: Lampa LED, lampă UV, suport de bază, telecomandă, comutator de picior, supapă de scurgere, prize impermeabile x 2 |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |