SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Defibrilator cu pacemaker

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrilator cu monitor, care sa aiba implementate urmatoarele functii: - Defibrilare in mod manual - Defibrilare in mod automat- AED - Functie monitorizare EKG - Functie monitorizare SpO2 - Functie pacemaker |  |  |  |
| Caracteristici generale: |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de un ecran color de tip LCD de minim 8.4 inch, rezolutie minima de 800 x 600 pixeli |  |  |  |
| Defibrilatorul sa permita selectarea tipului de pacient: adult, pediatric, nou-nascut |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de un buton multifunctional pentru selectarea modului de utilizare: manual/ automat/ monitorizare/ pacemaker |  |  |  |
| Intervalul de selectare a energiei (socului): intervalul 1 – 360 Jouli |  |  |  |
| Defibrilatorul sa permita atat defibrilarea externa a pacientului, cat si defibrilarea interna (cu padele interne de defibrilare) |  |  |  |
| Defibrilatorul sa aiba implementata si o functie de defibrilare cu aplicarea functiei de escaladare a energiei administrate (secventa de crestere treptata) |  |  |  |
| Intervalul de impedanta a pacientului: min 25 – 175 Ohm |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de functie SYNC- cardioversie sincronizata: analizarea semnalului EKG si administrarea sinconizata a socului cu unda R, in cazurile de fibrilatii atriale |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de un pachet de 2 baterii reincarcabile de tip Litiu de minim 14V, avand o capacitate de minim 5200 mAh, care sa asigure incarcarea in modul manual a unui soc de 200 Jouli in mai putin de 8 secunde si a unui soc de 360 Jouli in mai putin de 10 secunde |  |  |  |
| Bateria defibrilatorului sa poata asigura minim 200 socuri la 200 Jouli (pentru fiecare baterie) |  |  |  |
| Timp minim de operare pe baza de baterii: pana la minim 8 ore in modul de monitorizare |  |  |  |
| Defibrilatorul sa redea alarme vizuale si auditive, clasificate pe nivele de prioritate: scazut, mediu, ridicat |  |  |  |
| Intervalul volumului de redare al alarmelor: min. 45 – 80 dB |  |  |  |
| Defibrilatorul sa fie prevazut cu imprimanta termica incorporata, care sa permita imprimarea pana la 3 canale |  |  |  |
| Imprimanata sa utilizeze hartie termica cu o latime de minim 80 mm |  |  |  |
| Viteza de printare selectabila: 25 sau 50 mm/ sec |  |  |  |
| Meniul defibrilatorului sa fie redat in limba romana |  |  |  |
| Dimensiunile maxime ale defibrilatorului (l x A x H): 300 x 300 x 220 mm |  |  |  |
| Greutatea maxima a defibrilatorului: 7 Kg |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de memorie interna si memorie externa (card SD) pentru salvarea a minim urmatorelor tipuri de date: - Forme de unda EKG - Analiza electrocardiograma cu data si ora - Ritm cardiac, puls, SpO2 - Informatii administrare socuri: numar de socuri, nivel energie, impedanta - Informatii administrare pulsatii pacing (rata administrare, intensitate) - Alarme |  |  |  |
| Defibrilatorul sa fie incadrat in gradele CF / BF de protectie la socurile electrice |  |  |  |
| Defibrilatorul sa poata fi utilizat: - in unitatile medicale - in ambulante terestre sau aeriene |  |  |  |
| Defibrilare in mod Manual: |  |  |  |
| Defibrilarea in modul manual sa se poata face cu: - Padelele externe reutilizabile - Padele de unica folosinta |  |  |  |
| Setarea energiei sa poata fi selectata de catre utilizator in intervalul 1 – 360 Jouli pentru pacientii adulti si in intervalul 1 – 100 Jouli pentru pacientii pediatrici |  |  |  |
| Defibrilare in modul automat (AED): |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de functie de analiza a semnalului EKG pentru a determina daca socul este necesar sau nu. Interval de monitorizare a ritmului cardiac: min. 20 – 280 bpm |  |  |  |
| Timpul de analiza a necesitatii de administrare a socului: max. 10 secunde |  |  |  |
| Timpul de incarcare a socului: maxim 8 secunde |  |  |  |
| Pacemaker non-invaziv: |  |  |  |
| Sa dispuna de 2 moduri de administrare pacemaker: - Fix - La cerere |  |  |  |
| Interval rata pacing: 30 – 180 bpm (±1.5 %) |  |  |  |
| Intensitate maxima ce poate fi administrata: pana la 140 mA |  |  |  |
| Monitorizare EKG: |  |  |  |
| Echipamentul sa poata utiliza cabluri EKG cu 3, 5 si 10 fire, pentru monitorizarea urmatoarelor derivatii EKG: - cablu cu 3 fire: I, II, III - cablu cu 5 fire: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - cablu cu 10 fire: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |  |  |  |
| Pe display sa poata fi afisate simultan toate cele 12 derivatii EKG si sa dispuna de functie de analiza si interpretare |  |  |  |
| Echipamentul sa notifice utilizatorul in cazul unui contact imperfect al electrozilor |  |  |  |
| Amplitudinea undelor EKG sa poata fi setata: minim 5, 10, 20, 30 mm/mV, Auto |  |  |  |
| Monitorizare SPO2: |  |  |  |
| Echipamentul sa permita monitorizarea valorilor SPO2 in intervalul 1 – 100% |  |  |  |
| Monitorizarea pulsului in intervalul minim: 30 -280 bpm |  |  |  |
| Configuratie minima de livrare: |  |  |  |
| Dispozitivul propriuzis – 1 buc |  |  |  |
| Carcasa/ geanta de transport – 1 buc |  |  |  |
| Set padele externe de defibrilare (adult-pediatric) – 1 set |  |  |  |
| Set padele de unica folosinta – 2 seturi |  |  |  |
| Cablu EKG 3 fire – 1 buc |  |  |  |
| Cablu EKG 10 fire – 1 buc |  |  |  |
| Modul Pacemaker – 1 set |  |  |  |
| Modul SPO2 – 1 set |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |