SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Set 2 injectomate+ 2 infuzomate

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Set compus din: - Injectomat- 2 bucati - Infuzomat- 2 bucati |  |  |  |
| 1. Injectomat- Caracteristici: |  |  |  |
| Pompa pentru seringi care poate fi utilizata la adulti, copii si nou-nascuti pentru administrare a lichidelor parenterale si enterale, cu posibilitate (optional) de administrare a substantelor in regim PCA si TCI |  |  |  |
| Descriere interfata utilizator |  |  |  |
| Display touchscreen TFT LCD color |  |  |  |
| Diagonala de minim 7 inch |  |  |  |
| Functie de blocare automata a display-ului |  |  |  |
| Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 1-8 nivele |  |  |  |
| Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti |  |  |  |
| Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal |  |  |  |
| Informatii pe ecran cu privire la: Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres infuzie,status presiune in timp real si parametri infuzie Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc |  |  |  |
| Greutate maxim 1.7 kg |  |  |  |
| Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare |  |  |  |
| Functie de incarcare automata |  |  |  |
| Sa se poata fixa pe bara/sina |  |  |  |
| Standard IP33 |  |  |  |
| Timp scurt de a incepe infuzia: de la pornirea pompei pana la livrarea primelor picaturi de tratament maxim 10 secunde |  |  |  |
| Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al infuziei |  |  |  |
| Posibilitatea de a afisa medicamentele pe coduri de culoare |  |  |  |
| BATERIE |  |  |  |
| Acumulator cu o durata 11 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 6 ore - optional |  |  |  |
| Acumulator cu o durata 5 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 5 ore |  |  |  |
| CONECTIVITATE |  |  |  |
| Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC |  |  |  |
| Posibilitate de import/export date prin USB |  |  |  |
| Sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare |  |  |  |
| Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu |  |  |  |
| Cu o durata de viata mai mare de 5 ani la folosirea continua |  |  |  |
| PARAMETRI FUNCTIONARE |  |  |  |
| Rata de livrare cu calcul automat in functie de moduri diferite |  |  |  |
| Posibilitate de pauza sau stand-by pentru infuzie |  |  |  |
| Librarie de medicamente de minim 5000 de articole |  |  |  |
| Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator |  |  |  |
| Optional: Sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj |  |  |  |
| Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat |  |  |  |
| SISTEM DE SIGURANTA |  |  |  |
| Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi |  |  |  |
| Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile |  |  |  |
| Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune |  |  |  |
| Mod de incercare automata a repornirii infuziei atunci cand presiunea din linie este redusa |  |  |  |
| ALARME |  |  |  |
| Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real |  |  |  |
| Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste |  |  |  |
| Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status curent |  |  |  |
| Doua nivele de alarmare si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie |  |  |  |
| Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil |  |  |  |
| SELECTIE SERINGI |  |  |  |
| Selectie de seringi de minim: 1, 2, 3, 5,10, 20, 30, 50, 60 ml |  |  |  |
| Detectie automata a dimensiunii seringii si fixarea acesteia |  |  |  |
| PARAMETRI DE BAZA |  |  |  |
| Moduri: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie |  |  |  |
| Rata flux: 0.1-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h |  |  |  |
| Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.01-9999.99 ml (increment de 0.01ml) |  |  |  |
| Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59 |  |  |  |
| Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml |  |  |  |
| Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.01ml/h |  |  |  |
| Purjare de minim 0.01-2300ml/h (in functie de marimea seringii) |  |  |  |
| ACURATETE |  |  |  |
| La flux cu rata mai mare sau egal de 1 ml,acuratetea sa fie de minim +/- 2% |  |  |  |
| La flux cu rata mai mic de 1 ml,acuratetea sa fie de minim +/- 5% |  |  |  |
| BOLUS |  |  |  |
| Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.01-2300ml/h (automatic sau manual) |  |  |  |
| 2. Infuzomat- Caracteristici: |  |  |  |
| Pompa volumetrica peristaltica ce poate fi utilizata la adulti, copii si nou-nascuti pentru administrare a lichidelor parenterale, enterale si transfuzie |  |  |  |
| Descriere interfata utilizator |  |  |  |
| Display touchscreen TFT LCD color |  |  |  |
| Diagonala de minim 7 inch |  |  |  |
| Functie de blocare automata a display-ului |  |  |  |
| Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 1-8 nivele |  |  |  |
| Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti |  |  |  |
| Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal |  |  |  |
| Informatii pe ecran cu privire la: Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres infuzie, status presiune in timp real si parametri infuzie Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc |  |  |  |
| Timp scurt de a incepe perfuzia: de la pornirea pompei pana la livrarea primelor picaturi de tratament maxim 10 secunde |  |  |  |
| Detectare a bulelor de aer cu dublu senzor |  |  |  |
| Mecanism de detectare a golirii recipientului cu medicatie in vederea completarii perfuziei, fara a necesita alte accesorii |  |  |  |
| Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al infuziei |  |  |  |
| Posibilitatea de a afisa medicamentele pe coduri de culoare |  |  |  |
| Greutate maxim 1.9 kg |  |  |  |
| Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare |  |  |  |
| Functie de incarcare automata |  |  |  |
| Sa se poata fixa pe bara/sina |  |  |  |
| Standard IP33 |  |  |  |
| BATERIE |  |  |  |
| Acumulator cu o durata 11 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 6 ore - optional |  |  |  |
| Acumulator cu o durata 5 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 5 ore |  |  |  |
| CONECTIVITATE |  |  |  |
| Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC |  |  |  |
| Posibilitate de import/export date prin USB |  |  |  |
| Sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare |  |  |  |
| Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu |  |  |  |
| Cu o durata de viata mai mare de 5 ani la folosirea continua |  |  |  |
| PARAMETRI FUNCTIONARE |  |  |  |
| Rata de livrare cu calcul automat in functie de moduri diferite |  |  |  |
| Posibilitate de pauza sau stand-by pentru infuzie |  |  |  |
| Librarie de medicamente de minim 5000 de articole |  |  |  |
| Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator |  |  |  |
| Optional: Sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj |  |  |  |
| Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat |  |  |  |
| SISTEM DE SIGURANTA |  |  |  |
| Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi |  |  |  |
| Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile |  |  |  |
| Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune |  |  |  |
| Mod de incercare automata a repornirii infuziei atunci cand presiunea din linie este redusa |  |  |  |
| ALARME |  |  |  |
| Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real |  |  |  |
| Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste |  |  |  |
| Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status curent |  |  |  |
| Doua nivele de alarmare si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie |  |  |  |
| Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil |  |  |  |
| SETURI ADMINISTRARE PERFUZIE |  |  |  |
| Compatibil cu majoritatea seturilor de administrare perfuzie |  |  |  |
| PARAMETRI DE BAZA |  |  |  |
| Moduri: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie |  |  |  |
| Rata flux: 0.1-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h |  |  |  |
| Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.1-9999.99 ml (increment de 0.01ml) |  |  |  |
| Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59 |  |  |  |
| Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml |  |  |  |
| Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.01ml/h |  |  |  |
| Purjare de minim 0.1-2300ml/h |  |  |  |
| ACURATETE |  |  |  |
| +/- 4.5% |  |  |  |
| BOLUS |  |  |  |
| Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.1-2300ml/h (automatic sau manual) |  |  |  |
| Pompa volumetrica peristaltica ce poate fi utilizata la adulti, copii si nou-nascuti pentru administrare a lichidelor parenterale, enterale si transfuzie |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |