SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Brancard hidraulic radiotransparent

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Brancard avand structura din otel vopsit cu pulberi epoxidice si tratat antimicrobian |  |  |  |
| Brancardul sa dispuna de o platforma realizata din HPL laminat, radiotransparenta si divizata in 4 sectiuni |  |  |  |
| Platforma sa fie pozitionata pe minim 2 coloane telescopice, care sa permita ajustarea a minim urmatoarelor miscari hidraulice: - Ajsutarea pe inaltime (interval minim 580 – 880 mm) - Trendelenburg (pana la minim 15°) - Antitrendelenburg (pana la minim 15°) |  |  |  |
| Miscarile hidraulice sa fie operate prin intermediul unor pedale dispuse pe ambele laturi ale brancardului |  |  |  |
| Sectiunea spatar si sectiunea picioarelor sa fie ajustabile: - Sectiunea spatar: pana la minim 85° - Sectiunea picioarelor: pana la minim 10° |  |  |  |
| Pentru a facilita operarea, reglarea sectiunii spatar sa fie ajustabila hidraulic sau prin intermediul unor pistoane cu gaz |  |  |  |
| Brancardul sa fie mobil pe 4 roti antistatice, pivotante, cu un diametru de minim 200 mm, care sa nu lase urme, complete cu pedale pozitionate in ambele parti laterale, care sa permita urmatoarele ajustari: - blocarea totala a rotilor - deblocarea rotilor - activare roata directionala |  |  |  |
| Brancardul sa fie prevazuta cu o a 5-a roata directionala, cu un diametru de minim 125 mm |  |  |  |
| Brancardul sa dispuna de laterale anticadere rabatabile, avand o suprafata de izolare a lateralelor (inaltimea lateralelor) de minim 30 cm, pentru a asigura o protectie totala a pacientului |  |  |  |
| Coborate, lateralele sa se plaseze sub platforma brancardului, pentru a pastra aceeasi latime a brancardului |  |  |  |
| Brancardul sa fie prevazut cu suporturi (carlige) pentru pungile de drenaj pe ambele laturi (minim 6 carlige pe fiecare latura) |  |  |  |
| Brancardul sa fie prevazut in cele patru colturi cu locasuri pentru gazduirea diferitelor tipuri de accesorii (ex.: perfuzor) |  |  |  |
| Brancardul sa fie prevazut in cele patru colturi elemente de protectie impotriva lovirilor accidentale |  |  |  |
| Baza brancardului sa permita gazduirea unei butelii de oxigen cu o capacitate de pana la minim 7 litri |  |  |  |
| Capacitatea maxima de incarcare a brancardului (greutatea maxima a pacientului): minim 250 Kg |  |  |  |
| Dimensiunile platformei saltelei: minim 1950 x 700 mm |  |  |  |
| Accesorii minime incluse la livrare: |  |  |  |
| 1 buc- Saltea din spuma poliuretanica de inalta densitate (minim 30 Kg/mc), rezistenta la foc, fara latex, impermeabila la lichide, completa cu husa detasabila Grosimea saltelei: minim 100 mm |  |  |  |
| 1 buc- Stativ perfuzii ajustabil pe inaltime, cu bara din otel inoxidabil, cu 4 carlige, cu o capacitate maxima de sustinere de min. 5 Kg |  |  |  |
| 1 buc- Cos metalic pentru depozitarea bunurilor pacientului |  |  |  |
| 1 buc- Suport pentru rola hartie |  |  |  |
| 1 set- Manere pentru impingere/ manipulare brancard |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |