SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Masa mici interventii chirurgicale

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa de operatie mobila pentru chirurgie generala, cu posibilitatea de a putea fi adaptata orcariui tip de interventie chirurgicala |  |  |  |
| Descriere generala: |  |  |  |
| Sistem de actionare electro-hidraulica cu urmatoarele sectiuni: |  |  |  |
| - Coloana mesei cu suprafata pacient din doua sectiuni (sectiune sezut si sectiune spate) - Sectiune cap - Sectiune picior drept - Sectiune picior stang - Sectiune extensie (optional) |  |  |  |
| Structura din otel inoxidabil usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |
| Sa fie radiotransparenta pe toata lungimea ei |  |  |  |
| Protectie impotriva lichidelor, minim IPX5 |  |  |  |
| Pentru o stabilitate crescuta baza sa aiba minim urmatoarele dimensiuni: 1050x600mm (Lxl) |  |  |  |
| Pentru accesul facil a unui C-arm, baza sa aiba o inaltime maxima, de 145mm |  |  |  |
| Baza mesei sa fie ergonomica, prevazuta cu decupaj in partea dinspre picioare pentru a permite accesul chirurgului in spatiul dintre picioare in cazul interventiilor specifice de ginecologie, urologie etc |  |  |  |
| Pentru a nu acumula mizeria si sa fie usor de dezinfectat, baza mesei trebuie sa fie plata/compacta, sa acopere intreaga suprafata |  |  |  |
| Cele 4 roti sa fie multidirectionale, prevazute cu frana electrica si cu mecanism de deblocare manuala in caz de urgenta, situat dedesubtul sasiului |  |  |  |
| Diametru rotilor minim 75 mm |  |  |  |
| Deplasare longitudinala: minim 300 mm |  |  |  |
| Sarcina maxima suportata: minim 390 kg |  |  |  |
| Permite toate pozitiile pana la o sarcina de minim 190kg |  |  |  |
| Gama de ajustare pe inaltime: minim 595 – 960 mm (fara paduri incluse) |  |  |  |
| Inclinare laterala: minim +/ - 20° |  |  |  |
| Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: minim - 30°/ + 25° |  |  |  |
| Pozitie flex minim 220° |  |  |  |
| Pozitie reflex minum 105° |  |  |  |
| Alimentare electirica: 220– 230V |  |  |  |
| Indicator conectare la retea si status baterie |  |  |  |
| Priza de conectare a cablului electric la nivelul coloanei sa fie dispusa inferior si sa aiba capac protector |  |  |  |
| Coloana mesei de operatie este prevazuta cu acumulator integrat |  |  |  |
| Incarcarea acumulatorilor descarcati complet, sa se faca in mai putin de 10 ore de la conectarea la sursa de electricitate |  |  |  |
| Durata de functionare a acumulatorilor incarcati la capacitate maxima sa fie de minim 60 de operatiuni |  |  |  |
| La functionare pe baterie, sa aiba functie de intarziere oprire de minim 10 minute de utilizare continua de la prima alarma de baterie descarcata |  |  |  |
| Moduri de ajustare masa |  |  |  |
| Masa de operatie sa aiba posibilitatea de ajustare electrica prin urmatoarele: |  |  |  |
| Panou de comanda cu urmatoarele butoane: |  |  |  |
| Pornirea mesei de operatie; |  |  |  |
| Blocare/deblocare masa; |  |  |  |
| Ridicare masa de operatie; |  |  |  |
| Coborare masa de operatie; |  |  |  |
| Ajustare Trendelenburg; |  |  |  |
| Ajustare Anti-Trendelenburg; |  |  |  |
| Pozitia zero 0 |  |  |  |
| Deplasare longitudinala spre directia capului; |  |  |  |
| Deplasare longitudinala spre directia picioare; |  |  |  |
| Ridicare pozitie spatar; |  |  |  |
| Coborare pozitie spatar; |  |  |  |
| Inclinare laterala stanga; |  |  |  |
| Inclinare laterala dreapta; |  |  |  |
| Telecomanda cu fir: |  |  |  |
| Telecomanda cu fir sa fie alimentata de la nivelul coloanei mesei de operatie |  |  |  |
| Totate ajustarile posibile cu ajutorul telecomenzii sa fie usor de depistat cu ajutorul unor pictograme intuitive |  |  |  |
| Telecomanda fara fir |  |  |  |
| Telecomanda fara fir sa aiba inclusa si unitatea de incarcare |  |  |  |
| Totate ajustarile posibile cu ajutorul telecomenzii sa fie usor de depistat cu ajutorul unor pictograme inscrise pe telecomanda |  |  |  |
| Atat telecomanda cu fir cat si cea fara fir sa aiba tastatura iluminata pentru o buna vizualizare a comenzilor |  |  |  |
| Urmatoarele functii sa fie disponibile pe telecomanda: |  |  |  |
| Buton de pornire; |  |  |  |
| Blocare roti; |  |  |  |
| Deblocare roti; |  |  |  |
| Ridicare masa de operatie; |  |  |  |
| Coborare masa de operatie; |  |  |  |
| Ajustare Trendelenburg; |  |  |  |
| Ajustare Anti-Trendelenburg; |  |  |  |
| Inclinare laterala dreapta; |  |  |  |
| Inclinare larerala stanga; |  |  |  |
| Pozitia zero 0; |  |  |  |
| Ridicare sectiune picioare; |  |  |  |
| Coborare sectiune picioare; |  |  |  |
| Ridicare sectiune inferioara spate; |  |  |  |
| Coborare sectiune inferioara spate; |  |  |  |
| Flexie de la nivelul sectiunii inferioare spate; |  |  |  |
| Reflexie de la nivelul sectiunii inferioare spate; |  |  |  |
| Deplasare longitudinala spre directia capului; |  |  |  |
| Deplasare longitudinala spre directia picioare. |  |  |  |
| Sectiuni masa |  |  |  |
| Toate sectiunile sa aiba paduri din spuma, usoare si detasabile cu sistem velcro |  |  |  |
| Paduri din spuma vascoleastica cu memorie, constructie in multi straturi, electroconductiva, antistatica - optional |  |  |  |
| Padurile sa fie radiotransparente |  |  |  |
| Grosime pad: minim 80 mm |  |  |  |
| Interfata facila de interconectare a segmentelor mesei prin mecanism cu carlig (fara suruburi). Acestea sa poata fi atasate/detasate cu usurinta prin actionarea manuala a unui buton/clapeta de blocare/deblocare |  |  |  |
| Sectiune Cap |  |  |  |
| Sistem de cuplare la nivelul mesei de operatie |  |  |  |
| Cu dubla articulatie si reglare manuala cu o singura mana |  |  |  |
| Intervalul de ajustare a sectiunii de cap de minim +55°/-90° |  |  |  |
| Structura din otel inoxidabil |  |  |  |
| Padul sa fie detasabil si usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |
| Lungime minima: minim 290 mm |  |  |  |
| Latime minima: minim 500 mm |  |  |  |
| Sectiune Centrala |  |  |  |
| Formata din sectiune spate si sectiune sezut |  |  |  |
| Bara euro rail pentru accesorii, pe ambele laterale |  |  |  |
| Posibilitatea adaugarii sectiune ajustabila pentru rinichi – (optional) |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil |  |  |  |
| Usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |
| Gama de ajustare sus/jos sa fie de minim +80°/ - 50° |  |  |  |
| Lungime minima: minim 1000 mm |  |  |  |
| Latime minima: minim 510 mm |  |  |  |
| Sectiune Picioare |  |  |  |
| Sectiune de picioare alcatuita din 2 bucati: |  |  |  |
| -Picior drept |  |  |  |
| -Picior stang |  |  |  |
| Bara euro rail pentru accesorii, pe ambele laterale |  |  |  |
| Structura din otel inoxidabil |  |  |  |
| Padul sectiunii sa fie din spuma |  |  |  |
| Padul sa fie detasabil si usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |
| Gama de ajustare sus/jos sa fie de minim +35°/ - 90° |  |  |  |
| Sectiune cu posibilitatea deschiderii pe orizontala la 90° |  |  |  |
| Accesorii Chirugie Generala |  |  |  |
| 1.Suport Brat – 1 set (2 buc) |  |  |  |
| Suport brat cu posibilitatea atasarii la nivelul barelor laterale fara a crea spatiu aditional intre el si masa |  |  |  |
| Prevazut cu maneta pentru reglarea pe orizontala |  |  |  |
| Radiotransparent |  |  |  |
| Padul sectiunii sa fie din spuma vascoelastica cu memorie electroconductiva cu proprietati antistatice |  |  |  |
| Padul sa fie detasabil si usor de curatat si dezinfectat |  |  |  |
| Prevazut cu sistem dublu de fixare/ imobilizare a bratului cu prindere velcro |  |  |  |
| 2.Ecran De Anestezie – 1 buc |  |  |  |
| Cu posibilitatea atasarii la nivelul barilor laterale |  |  |  |
| Sistem de prindere cu ajutorul clemei radiale |  |  |  |
| Cu izolatie electrica pentru protectie si inel de siguranta |  |  |  |
| Cu posibilitatea ajustarii pe inaltime cu ajutorul unei cleme de prindere radiala |  |  |  |
| Cu posibilitatea extensiei laterale in ambele parti |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil |  |  |  |
| 3.Stativ De Infuzie – 1 buc |  |  |  |
| Stativ de infuzie cu carlige din otel inoxidabil |  |  |  |
| Prevazut cu sistem de fixare la nivelul barelor laterale euro-rail |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea ajustarii pe inaltime |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea reglarii pe orizontala cu ajutorul unui sistema tip bila |  |  |  |
| 4.Banda De Fixare Abdominala – 1 buc |  |  |  |
| Posibilitatea fixarii la nivelul barelor laterale euro-rail |  |  |  |
| Clema de fixare si de prindere din otel inoxidabil |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea ajustarii pe lungime in functie de necesitate |  |  |  |
| Sa fie din poliester, lavabila si usor dezinfectabila |  |  |  |
| Alcatuita din 2 bucati care pot fi prinse/ fixate intre ele cu un sistem tip Velcro (arici) |  |  |  |
| Dimensiune banda: minim 1800 x 100 mm |  |  |  |
| 5.Suporti De Pozitionare Laterala – 2 buc |  |  |  |
| Suport lateral cu reglare pe inaltime |  |  |  |
| Cu sistem de fixare la nivelul barelor laterale euro-rail |  |  |  |
| Cadru din otel inoxidabil |  |  |  |
| Sa confere pacientului stabilitate laterala optima |  |  |  |
| 6. Suporti tip Goepel / Suporti picioare ginecologie |  |  |  |
| Sistem de fixare: Cu posibilitatea atașării la nivelul barelor laterale euro-rail prin intermediul unei cleme radiale (universal clamp) |  |  |  |
| Material cadru: Cadru din oțel inoxidabil pentru rezistență și igienă |  |  |  |
| Ajustabilitate: Reglare facilă a poziției pe înălțime; Reglare unghiulară și rotație 3D (sistem tip bilă/articulare sferică) pentru poziționarea optimă a pacientului |  |  |  |
| - Paduri: Paduri din spumă, detașabile și ușor de curățat/dezinfectat; Formă ergonomică pentru a preveni compresia nervului peronier și a asigura confortul optim al pacientului ; Materialul padurilor să fie electroconductiv și antistatic (de preferat). |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |