SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Sistem de incalzire a lichidelor perfuzate

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitatea de incalzire compatibila cu incalzirea fluidelor si a sangelui (derivate sange) cu debit de lucru pentru a mentine linia vasculara deschisa pana la 500 ml/ minut. |  |  |  |
| Unitatea de incalzire sa functioneze la temperatura fixa de maxim 41⁰C cu seturi de unica folosinta sterile compatibile cu debite standard / normale de infuzare si cu debite rapide in urgente |  |  |  |
| Unitatea sa fie compacta, ergonomica si rezistenta la lichide, pe principiu de “caldura uscata” |  |  |  |
| Cu posibilitatea montarii in siguranta pe un stativ de infuzie si maner pentru a fi transportata usor in caz de necesitate |  |  |  |
| Cu ecran alfanumeric pentru a se observa temperatura de operare sau alarmele in caz de sub/ supra-temperatura |  |  |  |
| Sisteme de alarmare acustica si vizuala pentru sub/ supra-temperatura |  |  |  |
| Alarma acustica si vizuala de sub-temperatura la 33⁰C |  |  |  |
| Alarma acustica si vizuala de supra-temperatura la 43⁰C |  |  |  |
| Alarma acustica / vizuala / functionala secundata de supra-temperatura excesiva la 46⁰C - Oprirea incalzirii automate |  |  |  |
| Configuratia sa inlcuda minim 20 bucati casete de incalzire de unica utilizare |  |  |  |
| Temperatura de functionare fixa 41⁰C |  |  |  |
| Dimensiune maxim 12 x 20 x 25 cm |  |  |  |
| Greutate maxim 4 kg |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |