SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Spirometru

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Spirometrul sa fie echipat cu display LCD color cu touch screen |  |  |  |
| Display de minim 7” si o rezolutie de minim 800 x 480 pixeli |  |  |  |
| Sa aiba o memorie de stocare de minim 8000 teste spirometrie |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu interfata USB si Bluetooth |  |  |  |
| Prevazut cu bateria reincarcabila, care sa asigure o autonomie de minim 8 ore de functionare |  |  |  |
| Imprimanta termica incorporata |  |  |  |
| Aparatul sa poata masura spirometria urmatorilor parametri: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Varsta plaman, Volum extrapolat, FET, Timp ramas pana la PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (masurat), MVV (calculat) |  |  |  |
| Senzorul de debit sa fie de tip turbina bi-directional |  |  |  |
| Rata de debit: minim ± 16 L/ sec |  |  |  |
| Acuratete volum: ± 3% sau 50 mL |  |  |  |
| Acuratete debit: ± 5% sau 200 mL/ sec |  |  |  |
| Sa fie incadrat in gradul de protectie electric clasa II |  |  |  |
| Sa fie incadrat in standardul de siguranta electric EN 60601-1 |  |  |  |
| Sa fie incadrat in standardul de compatibilitate electromagnetica EN 60601-1-2 |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu modul de SPO2 (pulsoximetrie) |  |  |  |
| Caracteristici SPO2: |  |  |  |
| Interval masurare SPO2: 0 – 99% |  |  |  |
| Acuratete: ± 2% in intervalul 70 – 99% |  |  |  |
| Interval de masurare a pulsului: 20 – 300 bpm |  |  |  |
| Sa masoare minim urmatorii parametri: |  |  |  |
| - Valoare SPO2 minima/ maxima/ medie |  |  |  |
| - Evenimente: durata brahicardie/ tahicardie |  |  |  |
| - Durata testului |  |  |  |
| - Total evenimente SPO2 |  |  |  |
| Aparatul sa permita memorarea a ultimelor 500 ore de masuratori oximetrie |  |  |  |
| Accesorii incluse la livrare: |  |  |  |
| Incarcator pentru baterie – 1 buc |  |  |  |
| Turbina reutilizabila – 1 buc |  |  |  |
| Cablu USB – 1 buc |  |  |  |
| Senzor SPO2 adult – 1 buc |  |  |  |
| Hartie termica imprimanta – 1 buc |  |  |  |
| Carcasa depozitare/ transport – 1 buc |  |  |  |
| Software pentru conectarea la PC – 1 buc |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |