SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Sistem de incalzire pacienti adulti-copii

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitate de incalzire a pacientului cu aer cald prin conectarea la paturici de incalzire compatibile |  |  |  |
| Display alfanumeric pentru afișarea temperaturii de încălzire. |  |  |  |
| Alarme acustice și vizuale la depistarea unor sub/ supra-temperaturi. |  |  |  |
| Minim 4 setări de temperatură – 30-33°, 36-38°, 40-43°, ambiental. |  |  |  |
| Senzor de temperatură la capătul furtunului |  |  |  |
| - sa asigure livrarea unei temperaturi precise |  |  |  |
| - pentru utilizare pediatrică sau pentru pacientii adulți |  |  |  |
| Sa dispuna de minim trei senzori de temperatură și flux de aer ajustabil care sa asigure o temperatură sigură într-un timp scurt și un transfer ridicat de caldură |  |  |  |
| Minim 2 setări ale fluxului de aer. |  |  |  |
| Filtru 0.2 µm. |  |  |  |
| Unitatea sa poata fi montată pe stand mobil - cărucior cu raft depozitare. |  |  |  |
| Păturile compatibile cu unitatea de încălzire fabricate din material nețesut cu microperforații pentru transfer eficient de caldură și polipropilenă. |  |  |  |
| Nivel de zgomot maxim 55 dBA. |  |  |  |
| Configuratia sa includa paturici minim 20 bucati pentru pacienti adulti/copii/multipozitionare |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |