# SPECIFICATIE TEHNICA

# Denumire: Electrocardiograf 12 canale portabil

# Model / Tip:

# Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere interfata utilizator |  |  |  |
| Ecran de tip TFT LCD cu diagonala de 7 inch cu gama de culori de 24 biti, cu functie de touchscreen |  |  |  |
| Rezolutie de 800x480 pixeli |  |  |  |
| Sursa de alimentare de la 100 - 240 V current alternativ si 50/60 Hz frecventa |  |  |  |
| Baterie de tip Li-ion cu timp de incarcare max 6 ore pana la 90% sau 7 ore la incarcare completa cu durata de functionare mare de 3 ore sau min 400 de inregistrari continue de ECG |  |  |  |
| Timp de pornire mai mic de 7 secunde |  |  |  |
| Dimensiuni maxime 13 cm x 37cm x 31cm |  |  |  |
| Greutate maxima 5 kg |  |  |  |
| Afisare date precum: ID pacient, nume, varsta, sex, bataile inimii, ceas, indicator putere baterie, forme de unda, indicator canal ECG, viteza, setari filter, mesaje de alarma, mesaje de informare, informatii privind retea sau USB |  |  |  |
| Sa indeplineasca urmatoarele: |  |  |  |
| Rata sampling ECG 1000 unitati pe secunda per canal |  |  |  |
| Rata sampling detectie pacer de minim 16 000 unitati pe secunda per canal |  |  |  |
| Amplificare ECG de tip DC |  |  |  |
| Mod achizite date de tip post sau pre achizitie sau instantanee cu 10 secunde de achizitie |  |  |  |
| ADC de 24 bits |  |  |  |
| Impedanta la intrare mai mare de 50 MΩ la 10 Hz cu protectie la defibrilare |  |  |  |
| Nivel de zgomot max 15 µA |  |  |  |
| Masurare cardio 30 pana la 300 batai pe minut cu +/- 10 % abatere sau +/- 5% (in functie de care valoare este mai mare) |  |  |  |
| Sensibilitate de 2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV sau auto |  |  |  |
| Imprimanta |  |  |  |
| Imprimanta termica |  |  |  |
| Viteza de imprimare de 5,12.5,25,50 mm/S |  |  |  |
| Posibilitate de imprimare 12 canale |  |  |  |
| Tip hartie: hartie A4 termina impaturita in forma de Z sau letter 215 mm x 280 mm |  |  |  |
| Functii software |  |  |  |
| Interpretare si masurare: sistem de analiza de tip Glasgow pentru adulti si pediatric |  |  |  |
| Capacitate de stocare de pana la 800 ECG in memoria interna |  |  |  |
| Format ECG de tip XML, PDF sau propriu |  |  |  |
| Functii suplimentare |  |  |  |
| Previzualizare si revizualizare ECG intreg pe ecran |  |  |  |
| Reanalizare ECG automat dupa schimbarea datelor demografice ale pacientului |  |  |  |
| Conectare la imprimanta externa |  |  |  |
| Salvarea datelor pe USB in format PDF sau XML |  |  |  |
| Incarcare rapoarte PDF sau XML prin protocol FTP |  |  |  |
| Scanner de coduri de bare (optional) |  |  |  |
| Wi-Fi (optional) |  |  |  |
| Carucior mobil- inclus in configuratia de livrare |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |