SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Lampa examinare de perete

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa scialitica |  |  |  |
| Sa aiba o baza solida cu minim 4 roti cu sistem de blocare |  |  |  |
| Sa permita rotatia libera independenta a tuturor articulatiilor bratelor |  |  |  |
| Permite deplasare pe verticals minim 60° |  |  |  |
| Lumina furnizata de lampa de operatie sa fie pe baza de LED-uri, omogena |  |  |  |
| Sistemul de iluminare sa fie compus din minim 22 LED-uri |  |  |  |
| Fiecare LED sa fie independent din punct de vedere optic astfel incat sa se asigure diminuarea umbririi si omogenitatea culorilor si a luminii |  |  |  |
| Cupola cu design compact fara suruburi vizibile |  |  |  |
| Butoane de control disponibile direct pe cupola pentru: pornit/oprit, mod MIS si ajustare intensitate lumina |  |  |  |
| Nivelul maxim de iluminare la 1 metru sa fie de 160.000 lux cu o ajustare a intensitatii de lumina intre minim 25% si 100% |  |  |  |
| Temperatura de culoare sa fie minim 4200K |  |  |  |
| Diametrul campului iluminat D10 sa fie minim 230mm |  |  |  |
| Indicele de redare a culorilor Ra sa fie de minim 97 iar indicele de redare a culorii rosii R9 sa fie de minim 96 |  |  |  |
| Cupola sa fie prevazuta cu LED-uri cu o durata de viata de minim 70000 ore |  |  |  |
| Puterea consumata de cupola lampii de operatie sa fie de maxim 50W |  |  |  |
| Procentul de iluminare ramas in urma obturarii sa fie distribuit astfel: |  |  |  |
| O masca: minim 60% |  |  |  |
| Doua masti: minim 50% |  |  |  |
| O masca si cavitate: minim 55% |  |  |  |
| Doua masti si cavitate: 50% |  |  |  |
| Iradiere maxima: maxim 540 W/m2 |  |  |  |
| Raport iradiere/intensitate: maxim 3.6 mW/m2lx |  |  |  |
| Configuratie de livrare: |  |  |  |
| - Lampa scialitica cu o cupola - Sistem brat cu prindere pe perete - Maner sterilizabil |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |