SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Set laringoscop cu lame de diferite marimi

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Afişaj LCD de minim 3,5 inch, antireflexiv |  |  |  |
| Raport de rezoluție 640 x 480 (RGB) |  |  |  |
| Rata reimprospatare: min. 30 fps |  |  |  |
| Unghi de rotatie monitor: - Sus/ jos: min. 130° - Dreapta/ stanga: min. 180° |  |  |  |
| Maner ergonomic tratat antimicrobian |  |  |  |
| Prevazut cu lentile anti-aburire |  |  |  |
| Iluminare de tip LED, ≥750 Lux |  |  |  |
| Rezolutie: ≥2.0 Megapixeli |  |  |  |
| Unghi de vedere camera video: ≥60° |  |  |  |
| Memorie: card de stocare de minim 8 GB |  |  |  |
| Interfata USB, pentru transferul datelor |  |  |  |
| Baterie reîncărcabilă de tip litiu |  |  |  |
| Capacitate baterie: minim 3000 mAh |  |  |  |
| Autonomia de utilizare a bateriei: ≥ 120 min |  |  |  |
| Lame videolaringoscop: |  |  |  |
| Reutilizabile, realizate din otel inoxidabil |  |  |  |
| Impermeabile, clasificate IPX8 |  |  |  |
| Sa poata fi dezinfectate/ sterilizate in solutie lichida |  |  |  |
| Configuratie minima de livrare: |  |  |  |
| Lame videolaringoscop reutilizabile din oțel inoxidabil medical, autoclavabile: - MAC1 - MAC2 - MAC3 - MAC4 - MAC5 |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |