SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Frigider mortuar cu 2 posturi

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Frigider mortuar cu 2 locuri (2 uși de încărcare) |  |  |  |
| Structura frigiderului sa fie compusa din panouri modulare de tip sandviș, care conțin două plăci metalice cu un strat de spumă poliuretanică rigidă injectat între ele pentru izolare termică. |  |  |  |
| Grosimea izolației panourilor exterioare sa fie de minim 100 mm. Grosime izolației panourilor de usa sa fie de minim 80 mm |  |  |  |
| Pereți, tavane și uși cu acoperire din tabla din inox de tip AISI 304 sau AISI316 |  |  |  |
| Izolație prin utilizarea spumă rigidă poliuretanică cu o densitate minima de 40 kg / mc. Spuma sa dispună de stabilitate excelenta termică, chimică și dimensională si păstrarea proprietăților izolante in timp prin utilizarea de spuma cu ciclopentan |  |  |  |
| Structura interna si tărgile sa fie complet construite din otel inoxidabil de tip austentic. Sa dispună de un sistem de extracție a tăvii conceput pentru a susține corpul și tava complet extinse, astfel încât subiectul să poată fi vizualizat fără a fi îndepărtat complet. |  |  |  |
| Sa funcționeze pe baza de gaz ecologic. |  |  |  |
| Sistemul de refrigerare sa fie fabricat din materiale de prima calitate si componente produse la cel mai înalt standard, si sa cuprindă: unitate de condensare, unitate de evaporare, panou de management electronic și control. |  |  |  |
| Funcții controlabile si afișabile: Temperatura Comandă digitală iluminare Stare sistem, alarme vizuale și sonore Alarme de temperatură înaltă și joasă Întrerupător dublu pentru lumină (manual și acționat de ușă) |  |  |  |
| Prevăzut cu un sistem de refrigerare eficient care sa asigure o temperatura de 5 °C constant. |  |  |  |
| Sa dispună de 2 uși de încărcare cu închideri individuale. Ușile sa dispună de: Garnituri magnetice pentru uși cu prindere prin apăsare Mâner blocabil/deblocare internă de siguranță luminoasă Balamale rezistente, deschidere la 180° Plăcuță de identificare reinscripționabilă Toc rigid cu 4 laturi (design cu panou complet) |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |