SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Termostat laborator

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Incubator cu convecție natural |  |  |  |
| Interval de lucru al echipamentului sa fie 5 °C peste temperatura ambiantă până la 70 °C. |  |  |  |
| Volum net minim 50 litri. |  |  |  |
| Sa dispuna de sistem de controler PID digital pentru setarea ușoară a parametrilor. |  |  |  |
| Sa dispuna de afișaj LCD larg din spate pentru citirea simultană a temperaturii setate, a celei reale și a tuturor celorlalți parametri de funcționare. |  |  |  |
| Sa dispuna de alarma vizuală și sonoră poate fi dezactivată de către operator. |  |  |  |
| Sa dispuna de cronometru digital cu interval de programare 1 min - 99 h si 59 min. si functionare continua. De asemenea sa dispuna de posibilitatea de a seta o întârziere la începutul ciclului de încălzire. |  |  |  |
| Camera de incubare sa fie din oțel inoxidabil cu suporturi pentru rafturi complet detașabile pentru o curățare ușoară. Sa se livreze cu două rafturi de sârmă. |  |  |  |
| Echipamentul sa dispuna de ecran tactil color cu: - Minim 5 programe care pot fi memorate cu minim 5 pași fiecare (temperatura, timp) și un alt program de bază cu un singur pas de operare (temperatura, timp). - Înregistrarea datelor de lucru fără limită pe un stick USB. |  |  |  |
| Echipamentul sa dispuna de conformitate la urmatoarele regulamente: 2006/95/CE, 2004/108/CE, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003 |  |  |  |
| Alimentare 230 V, Frecventa 50/60 Hz, |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |