SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Aspirator secretii portabil

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspirator electric cu operare continua |  |  |  |
| Carcasa aspiratorului sa fie realizata din aluminiu cu proprietati non-magnetice, vopsit cu pulberi epoxidice |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie dotat cu minim 4 roti, cu sistem de franare |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie dotat cu pompa de vacuum fara ulei |  |  |  |
| Putere aspiratie: minim 60 l/min |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie prevazut cu manometru si regulator de vacuum |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie prevazut cu doua borcane colectare secretii din policarbonat cu o capacitate de minim 3000 ml fiecare, gradate, autoclavabile |  |  |  |
| Utilizatorul sa aiba posibilitatea de a selecta borcanul in care se aspira lichidele, printr-un comutator |  |  |  |
| Borcanele sa fie prevazute cu valve de supraplin |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie prevazut cu filtre antibacteriale/ antivirale si filtre hidrofobice |  |  |  |
| Caracteristici filtre antibacteriale/ antivirale: - membrana sa fie de tip PTFE - grad de filtrare a particulelor pana la 0.27 μm, cu o eficienta de filtrare de 99.999% - temperatura de lucru : pana la minim 95 grade C - presiunea de lucru : pana la minim 1.3 bar - diametru mufe intrare/ iesire : minim 10 mm |  |  |  |
| Tensiune nominala: 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| Dimensiuni aspirator (latime x adancime x inaltime): maxim 550 x 450 x 950 mm |  |  |  |
| Greutatea aspiratorului: maxim 15 kg |  |  |  |
| Sa se incadreze in gradul de protectie IP33 |  |  |  |
| Nivel de zgomot emis : maxim 45 dB |  |  |  |
| Aspiratorul sa fie prevazut cu pedala de picior pentru pornire-oprire aspiratie |  |  |  |
| Configuratie minima de livrare: |  |  |  |
| Dispozitivul propriu-zis |  |  |  |
| Borcan colectare secretii, capacitate de min. 3000 ml, autoclavabil- 2 buc |  |  |  |
| Pedala de picior |  |  |  |
| Filtru antibacterial si antiviral- 2 buc |  |  |  |
| Filtru hidrofobic- 2 buc |  |  |  |
| Tub siliconic 7 x 13 mm- min 4 metri |  |  |  |
| Troliu mobil pe roti- 1 buc |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |