Specificatie tehnica

Denumire produs: Trusa de resuscitare

Model/ Tip:

Producator/ Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Componenta trusa: |  |  |  |
| - Geanta cu captuseala izotermica |  |  |  |
| - Foarfeca universala 16.5 cm |  |  |  |
| - Masca de fata pentru copii nr. 2 |  |  |  |
| - Balon pentru resuscitare din silicon cu masca pentru adult nr. 4 |  |  |  |
| - Deschizator gura |  |  |  |
| - Apasator pentru limba |  |  |  |
| - Butelie de oxigen 0,5 litri, standard UNI |  |  |  |
| - Furtun pentru oxigen- lungime minim 120 cm |  |  |  |
| - Masca adult pentru terapie oxigen |  |  |  |
| - Set de piese tip Guedel- cutie de 10 buc mixate |  |  |  |
| - Stetoscop |  |  |  |
| - Tensiometru |  |  |  |
| - Set laringoscop cu 3 lame McIntosh (nr. 2, 3, 4) |  |  |  |
| - Aspirator portabil pentru interventii de urgenta |  |  |  |
| - Sursa de lumina portabila tip stilou |  |  |  |
| - Tourniquet |  |  |  |
| - Pensa Magill 20 cm |  |  |  |
| - Termometru digital |  |  |  |
| - Pachet servetele dezinfectante (pachet 100 buc) |  |  |  |
| - Bandaj elastic |  |  |  |
| - Bandaj din bumbac 7cm x 3.5 mt (cutie de 10 buc) |  |  |  |
| Defibrilator semi-automat, pentru pacienti adulti si pediatrici |  |  |  |
| Forma de unda: e-cube bifazic (tip exponential trunchiat) |  |  |  |
| Nivelul de energie administrat: - 150 Jouli pentru pacientii adulti la sarcina de 50 Ω - 50 Jouli pentru pacientii pediatrici la sarcina de 50 Ω |  |  |  |
| Timpul maxim de incarcare al socului: 3 secunde, de la emiterea instructiunii vocale „Este nevoie de un soc electric” |  |  |  |
| Timp de la pornire pana la pregatirea pentru descarcare: min. 25 de secunde cu o baterie noua complet incarcata |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de un comutator pentru selectarea tipului de pacient (adult, pediatric), fara a fi necesara schimbarea padelelor |  |  |  |
| Padelele de defibrilare sa dispuna de un cablu cu o lungime minima de 120 cm |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de ghid vocal, LED-uri si indicatori grafici, care sa ghideze utilizatorul in procesul de defibrilare |  |  |  |
| Ghidul vocal sa fie redat in limba romana |  |  |  |
| Defibrilatorul sa respecte reglementarile AAMI DF-80 referitoare la siguranta in utilizare a defibrilatoarelor |  |  |  |
| In urmatoarele situatii, aparatul sa faca o descarcare interna a socului: - Atunci cand butonul de administrare a socului nu este apasat in 15 secunde - Atunci cand ritmul cardiac al pacientului nu necesita administrarea unui soc - Atunci cand aparatul este oprit - Atunci cand padele nu sunt pozitionate corespunzator pe corpul pacientului sau cand acestea nu sunt conectate corespunzator pe aparat - Atunci cand impedanta la defibrilare nu se regaseste in intervalul minim specificat |  |  |  |
| Impedanta la defibrilare sa fie in intervalul minim: 25Ω - 175Ω |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de o baterie de tip Litiu, care sa asigure minim 150 socuri sau 6 ore de operare |  |  |  |
| Sistem de analiza ECG |  |  |  |
| Durata minima in care defibrilatorul poate ramane in standby: 5 ani |  |  |  |
| Starea bateriei (nivelul de incarcare) sa fie afisata pe ecranul LCD al aparatului |  |  |  |
| Sa dispuna de indicator de baterie scazuta, care sa avertizeze operatorul printr-un semnal vizual |  |  |  |
| Cu bateria scazuta („low battery”), defibrilatorul sa asigure minim 10 socuri si minim 30 minute de operare |  |  |  |
| Pe ecranul LCD/LED al defibrilatorului sa fie afisate starea dispozitivului si starea padelelor de defibrilare. |  |  |  |
| Defibrilatorul sa notifice utilizatorul in situatia unei conexiuni improprii a padelelor de defibrilare |  |  |  |
| Defibrilatorul sa dispuna de butoane pentru: pornire/ oprire, buton administrare soc |  |  |  |
| Defibrilatorul sa aiba implementata o functie de ajustare automata a nivelului de sunet, in functie de zgomotul de fundal |  |  |  |
| Defibrilatorul sa aiba functie de analiza a ritmurilor socabile: Fibrilatii ventriculare, tahicardii ventriculare |  |  |  |
| Defibrilatorul sa permita stocarea de evenimente pe un card extern |  |  |  |
| Defibrilatorul sa aiba implementata o functie de autotestare zilnica, saptamanala si lunara |  |  |  |
| Defibrilatorul sa aibe dimensiuni si greutate reduse: maxim (L x l x H) 240 x 230 x 70 mm / maxim 2 Kg (cu bateria si padelele de defibrilare incluse) |  |  |  |
| Temperatura de utilizare a dispozitivului: 0º – 50º C |  |  |  |
| Configuratie minima de livrare: |  |  |  |
| Dispozitivul propriu-zis |  |  |  |
| Carcasa/ geanta de transport si depozitare rezistenta la socuri – 1 buc |  |  |  |
| Pachet de padele defibrilare de unica folosinta |  |  |  |
| Pachet de baterii de unică folosinta |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |