SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Masa mayo hidraulica

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa mayo realizata integral din otel inoxidabil, minim AISI 304 |  |  |  |
| Inaltimea mesei sa fie reglabila prin intermediul unei pompe hidraulice, cu actionare la picior |  |  |  |
| Intervalul minim de reglare pe inaltime: 940 – 1300 mm |  |  |  |
| Baza mesei sa fie mobila pe roti. Rotile sa fie duble, cu un diametru de minim 75 mm, care sa nu lase urme |  |  |  |
| Minim 2 roti sa fie antistatice |  |  |  |
| Minim 2 roti sa fie prevazute cu sistem de blocare |  |  |  |
| Tava de lucru a mesei sa fie detasabila si sa aiba colturile rotunjite. Sa permita o capacitate de incarcare de pana la minim 30 Kg |  |  |  |
| Dimensiunile suprafetei de lucru: minim 650 x 520 x 20(h) mm |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |