SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Analizor gaze in sange POC

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizor de gaze sanguine automat de point-of-care |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip amplasabil pe masa si va fi furnizat cu o masa adecvata dimensiunilor echipamentului cu raft inferior pentru amplasarea eventualilor reactivi de flux si a perifericelor necesare utilizarii. Masa va dispune de roti retractabile cu nivelare pentru stabilitate si evitarea vibratiilor in timpul functionarii. |  |  |  |
| Sa determine urmatorii parametrii minimi: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, glucoza, lactat, bilirubina, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, sO2 |  |  |  |
| Sa poata calcula urmatorii prametrii minimi : H+, cHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2(1), P50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2, RI, Shunt, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, AaDO2t, a/AO2t, RIt, Hct(c),MCHC, BO2, BEact, Osmolaritate, OER, Heart minute volume (Qt), P/F index, Clearance lactat |  |  |  |
| Sa permita calculul ajustat in functie de temperatura pacientului si de parametrii de ventilatie |  |  |  |
| Sa permita afisarea rezultatelor in diverse unitati de masura in functie de parametru (mmol, mg/dl, etc.) |  |  |  |
| Sa aiba optiune de cartus de AutoQC sau QC extern pe 3 nivele |  |  |  |
| Sa necesite volum redus de proba, intre 102 si 123 µl, si posibilitate de a lucra si micromode (intre 37 si 60 µl - BG sau BG_COOX) |  |  |  |
| Sa permita lucrul cu diverse tipuri de proba : sange integral venos, sange integral arterial, sange capilar, lichid dializa, solutii apoase |  |  |  |
| Timpul de obtinere al rezultatelor sa fie de maxim 4 min |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea de configurare a parametrilor de lucru cu mai multe tipuri de cartuse |  |  |  |
| Pachetul de reactivi sa include toate urmatoarele elemente: - solutii de sistem - solutii de calibrare - recipiente de reziduuri - cuvete de reactive - tubulatura |  |  |  |
| Stabilitatea cartusului in timpul operarii sa fie de de mai mult de 40 de zile. |  |  |  |
| Sa permita utilizarea de cartuse cu diferite capacitati de testare insa cel mai mic cartus sa fie de 200 de teste |  |  |  |
| Pachetul de reactivi sa aiba cip de transmitere a datelor (numar de lot, data instalarii si expirarii, numarul de teste, concentratia solutiilor de calibrare, etc.) catre si de la instrument pentru trasabilitate eficienta |  |  |  |
| Sa dispuna de sistem de alarmare cu 48 de ore inainte de expirarea/consumarea consumabilelor si unul la expirare/consumare |  |  |  |
| Sa aiba un sistem de detectie a bulelor de aer, cheagurilor de sange, scurgeri si infundari |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu sistem de protectie care sa previna detasarea accidentala a consumabilelor |  |  |  |
| Sa permita extragerea si repunerea in functiune a consumabilelor pe acelasi sau alt aparat cu memorarea numarului de teste si zile de valabilitate ramase |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba un sistem de verificare a cartuselor pentru data de expirare, data instalarii, numarul de lot, numarul de teste, etc. |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba un sistem de monitorizare a temperaturii pentru pachetul de reactivi |  |  |  |
| Sa poata sa lucreze prin aspiratie din: seringa, capilare, microsampler, vacuette cu adaptor. Toate sistemele de recoltare sa fie cu LiHep |  |  |  |
| Sa dispuan de 2 porturi separate pentru a permite lucrul cu sisteme de recoltare de diverse caliber cat si pentru utilizarea unuia sau altuia in cazul infundarii cu cheaguri. |  |  |  |
| Calibrarea sa se faca automat: 1 punct de calibrare la fiecare 60 minute (programabil la 30 sau 60 minute); doua puncte de calibrare la fiecare 12 ore (programabil la 4, 8 sau 12 ore); calibrare completa la fiecare 24 ore sau alte solutii echivalente |  |  |  |
| Sa aiba imprimanta termica incorporate. |  |  |  |
| Sa aiba cititor de cod de bare |  |  |  |
| Sa aiba protocoale incorporate POCT1-A, ASTM |  |  |  |
| Sa aiba monitor TFT de tip touchscreen incorporat de dimensiuni de cel putin 10 inch pentru vizualizarea eficienta a infomatiilor |  |  |  |
| Sa aiba optiunea de sistem automat Auto QC, suport mobil si posibilitate de conectare wireless |  |  |  |
| Sa permita setarea de utilizatori multipli cu parole si nivele de acces independente |  |  |  |
| Sa aiba disponibile indrumari grafice intuitive pentru operator, status consumabile, status calibrari si controale,ghiduri incluse in meniu |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea de stocare a datelor pe USB. |  |  |  |
| Putere alimentare 220-240V, 50/60 Hz |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |