SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Analizor biochimie

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizor automat de biochimie |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip compact cu amprenta mica pentru utilizarea in spatiile spitalicesti destinate urgentelor (Dimensiuni maximale Lungime 800 mm x Adancime 600 mm si o inaltime de 600 mm ) |  |  |  |
| Echipamentul va fi de tip amplasabil pe masa si va fi furnizat cu o masa adecvata dimensiunilor echipamentului cu raft inferior pentru amplasarea eventualilor reactivi de flux si a perifericelor necesare utilizarii. Masa va dispune de roti retractabile cu nivelare pentru stabilitate si evitarea vibratiilor in timpul functionarii. |  |  |  |
| Echipamentul sa poata asigura un flux de lucru de pana la minim 150 de teste pe ora (pentru a asigura capacitatea necesara de testare in cazul unei situatii speciale). |  |  |  |
| Metodele de testare mandatorii: - Determinatre într-un punct final; - Detrminare in două puncte finale; - Viteză (cinetică); - Viteză în două puncte; - Lungime de undă mono/dublă - Eliminare reactiv și martor de probă; - Imunoturbidimetrie; - Sau alte metode echivalente. Oferantul va detalia modul in care solutia oferita este echivalenta. |  |  |  |
| Avand in vedere utilizarea echipamentului pentru urgente acesta va dispune de functie STAT (proba de urgenta) ce va permite incarcarea acestora chiar daca echipamentul este in procedura testare a probelor de rutina. |  |  |  |
| Sistemul de management a probelor va dispune de urmatoarele caracteristici: - Minim 30 de pozitii de probe si vor include (pozitii probe de rutina, calibratori, QC si pozitii STAT); - Sistem de protectie la coliziune pentru bratul de preluare a probei si cel de spalare; - Functie de detectie a nivelului de lichid; - Functie de urmarire a volumului in timpul aspiratiei; |  |  |  |
| Sistemul de management a reactivilor va dispune de urmatoarele caracteristici: - Minim 60 de pozitii de reactivi; - Sistem de racire permanenta a reactivilor integrat; Functie de urmarire a volumului de reactiv in timpul aspiratiei; |  |  |  |
| Sistemul de reactie va dispune de urmatoarele caracteristici: - 48 de pozitii de cuvete; - Sistem de spalare integrat pentru cuvete; - Sistem de agitare incorporat; - Incalzire cu flux de aer; |  |  |  |
| Calibrarea si controlul calitatii: - Calibrare de linearitate (intr-un singur punct, in doua puncte, multi-punct); - Calibrare de non-linearitate (Log4, Log5, Functie exponentiala, Exponential 5P, Parabola, Wei Bull – sau variante echivalente); - Reguli de control al calitatii: Multi-reguli Westgard, Reguli Levey-Jennings; |  |  |  |
| Sistemul optic va dispune de urmatoarele caracteristici: - Lampa halogen sau LED; - Sistem cu filtre de inalta rezolutie cu minim 12 lungimi de unda; |  |  |  |
| Alte caracteristici: - Capabilitate de comunicare bi-directional LIS/HIS; - Monitorizare permanenta a temperaturii, apei distilate si deseuri; - Oprire procedura de lucru dintr-un buton in timpul testarii pentru a adauga probe si reactivi; - Functii de alarmare, auto-retestare si auto-dilutie pentru linearitate depasita; - Salvare curba de reactie pentru fiecare test; - Curatare automata a cuvetelor inainte si dupa testare; - Functie de stand-by functionare lampa pentru a prelungi perioada de exploatare a acesteia; - Functie de eliminare a bulelor de aer de pe circuit; |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |