SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Ventilator portabil

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Sa fie un ventilator de transport compact si mobil pentru ventilatia pacienților de tip adult, pediatric, cu posibilitate de adaugare unui modul CO2. |  |  |  |
| Detalii generale |  |  |  |
| Sa fie portabil usor greutate de 5 kg fara stand, IP34 ca certificare, sa aiba posibiltatea de turbina pentru aer |  |  |  |
| Sa aiba porturi de comunicare: USB, Bluetooth,, RJ45, 5G, Wireless |  |  |  |
| Sa aiba posibilitatea de atasare a unui sistem pentru statia de andocare a pompelor de infuzie |  |  |  |
| Ecran |  |  |  |
| Sa aiba un ecran tactil de 6 inch, pentru usurinta in utilizare, luminozitatea sa fie ajustabila si avand rezolutie de 800x480 pixeli |  |  |  |
| Alimentarea |  |  |  |
| Sa fie la retea 220-240 V si baterie reincarcabila tip Litiu Ion capacitate marita 6000 mAh, cu timp de utilzare de la 4,5 ore , sa existe posibilitatea de adaugare a inca unei baterii pentru dublarea timpului de utilizare, incarcarea standard sa fie 3 ore (de la 0% la 90% ). |  |  |  |
| Moduri de ventilatie (sau echivalente): |  |  |  |
| Ventilatorul sa aiba urmatoarele moduri de ventilatie (sau echivalente): Ventilatie in volum: V-A/C , V-SIMV, VS Ventilatie in presiune: P-A/C, P-SIMV, DuoLevel, PSV, APRV, PRVC si PRVC -SIMV, PSV-S/T, CPAP Mod adaptiv AMV Mod NIV nCPAP Apneea CPRV mod dedicat resuscitarii |  |  |  |
| Mod apnee |  |  |  |
| Sa aiba volum tidal: 110 - 3900 ml adult si 25 - 290 ml pediatric |  |  |  |
| Parametri controlati: |  |  |  |
| Sa aiba flux de terapie O2: interval adult/ pediatric: 2-75 L/min |  |  |  |
| Oxigen: 21-100% |  |  |  |
| Sa aiba volum tidal sa fie: 110-3900 ml adult, Pediatric: 25-290 ml si Infant 25-90ml |  |  |  |
| Sa aiba flux declansator: Adult/Pediatric: OFF, 0.6 to 19.0 L/min |  |  |  |
| Sa aiba timp inspir: 0.15 - 9 s |  |  |  |
| Sa aiba PEEP: 0-50 cmH2O |  |  |  |
| Sa aiba frecventa respiratorie:Adult/Pediatric: 1 - 90 /min |  |  |  |
| Sa aiba Minut volum: 30% - 340% |  |  |  |
| Raport I:E 1:9 - 4:1 |  |  |  |
| Compensarea automata a pierderilor |  |  |  |
| Sa fie la adult: 60L/min |  |  |  |
| Parametri monitorizati |  |  |  |
| Pmean, Ppeak, Pplat, Mvleak, MV, MVspontan, TVe, TVi, TVe spontan, Rezistenta, Complianta, RSBI, PEEPi, Tinsp, FiO2, Frecventa, WOB, Rata I:E, Pierderi |  |  |  |
| Sa afiseze forme de unda si grafice tip loops |  |  |  |
| Mod suspin- on/ off |  |  |  |
| Sa aiba ciclu suspin: 1 - 19 |  |  |  |
| Sa aiba interval: 25 s - 170 min |  |  |  |
| Sa aiba Δint. PEEP:off, 2 - 39 cmH2O |  |  |  |
| Sa aiba senzor de oxigen care nu este consumabil, cu timp de raspuns <20 sec |  |  |  |
| Alarme: |  |  |  |
| Volum tidal limite inferioare / superioare, Frecventa, Minut volum limite inferioare / superioare, FiO2 limite inferioare / superioare, Presiunea in caile aeriene, Apnee |  |  |  |
| Sa aiba un log pentru minim 9500 pentru operare si alarme |  |  |  |
| Trenduri: grafice sau tabelare |  |  |  |
| Perioada de 110 ore, cu informatii privind parametri monitorizati sau setari parametri |  |  |  |
| Sa aiba posibiltatea de stocare a 50 capturi de ecran |  |  |  |
| OPTIONAL: |  |  |  |
| Modul Mainstream CO2 Interval masurare: 0 – 150 mmHg, Rezolutie: 1 mmHg |  |  |  |
| Functii speciale: Suspin, respiratie manuala, calcularea consumului de oxigen, pauza inspir, aspiratie, blocarea ecranului |  |  |  |
| Configuratie de livrare: |  |  |  |
| - Circuit pacient adult– 1 set |  |  |  |
| - Troliu cu cos de accesorii -1 buc |  |  |  |
| - Senzor de flux -1 buc |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |