SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Lampa mici interventii chirurgicale

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici generale: |  |  |  |
| Lampa scialitica mobila cu o cupola |  |  |  |
| Sistemul sa permita rotatia libera independenta a tuturor articulatiilor bratelor la 360° |  |  |  |
| Permite ajustarea pozitiei sus/jos minim 90° |  |  |  |
| Lumina furnizata de lampa de operatie sa fie pe baza de LED-uri, omogena, lumina rece |  |  |  |
| Sistemul de iluminare sa fie compus din minim 76 LED-uri |  |  |  |
| Fiecare LED sa fie independent din punct de vedere optic astfel incat sa se asigure diminuarea umbririi si omogenitatea culorilor si a luminii |  |  |  |
| Sistemul sa permita focalizarea electronica a campului luminos, cu o iluminare centrala constanta, indiferent de ajustarea diametrului campului luminos |  |  |  |
| Cupola cu design compact fara suruburi vizibile |  |  |  |
| Panou de comanda cu ecran tactil cu minim urmatoarele functii: |  |  |  |
| Selectare mod endo |  |  |  |
| Reglarea nivelului de intensitate |  |  |  |
| Reglarea diametrului campului de iluminare |  |  |  |
| Selectarea modului MIS |  |  |  |
| Manerul de manevrare al fiecarei cupole sa permita sterilizarea |  |  |  |
| Manerul sa fie multifunctional si sa poata controla urmatoarele functii: |  |  |  |
| Reglarea nivelului de intensitate |  |  |  |
| Reglarea diametrului campului de iluminare |  |  |  |
| Selectarea modului MIS |  |  |  |
| Gradul de protectie al lampii de operatie impotriva stropirii cu apa si a prafului sa fie de minim IP55 |  |  |  |
| Nivelul maxim de iluminare la 1 metru sa fie de 160.000 lux cu o ajustare a intensitatii de lumina intre minim 5% si 100%, in cel putin 9 trepte |  |  |  |
| Temperatura de culoare sa fie ajustabila intre minim 3500°K si 5000°K in minim 4 trepte – (optional) |  |  |  |
| Diametrul campului iluminat sa fie reglabil in minim 4 trepte |  |  |  |
| Dimensiunea campului luminos D10 sa fie variabila intre minim 150 mm - 310 mm |  |  |  |
| Dimensiunea campului luminos D50/D10 sa fie minim 65% |  |  |  |
| Indicele de redare a culorilor Ra sa fie de minim 98, iar indicele de redare a culorii rosii R9 sa fie de minim 97 |  |  |  |
| Cupola sa fie prevazuta cu LED-uri cu o durata de viata de minim 60000 ore |  |  |  |
| Puterea consumata de cupola lampii de operatie sa fie de maxim 120W |  |  |  |
| Procentul de iluminare ramas in urma obturarii sa fie distribuit astfel: |  |  |  |
| O masca: minim 65% |  |  |  |
| Doua masti: minim 55% |  |  |  |
| O masca si cavitate: minim 65% |  |  |  |
| Doua masti: minim 55% |  |  |  |
| Doua masti si cavitate: 50% |  |  |  |
| Cavitate: 100% |  |  |  |
| Iradiere maxima: maxim 550 W/m2 |  |  |  |
| Raport iradiere/intensitate maxim: 3.6 mW/m2lx |  |  |  |
| Configuratie de livrare: |  |  |  |
| - Lampa scialitica pe troliu mobil |  |  |  |
| - Baterie integrata |  |  |  |
| - Maner sterilizabil |  |  |  |
| - Ecran tactil cu ajustare temperatura de culoare |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |