SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire: Electrocauter mono-bipolar

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Specificatie tehnica | DA | NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Echipamentul sa poata utilizat in proceduri de electrochirurgie bipolare si monopolare |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba un design estetic, sa fie fiabil si usor de utilizat |  |  |  |
| Echipamentul sa fie de clasa I CF, cu protectie la impulsurile de defibrilare |  |  |  |
| Echipamentul sa permita lucrul in modurile: monopolar taiere si coagulare si bipolar taiere si coagulare |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu trei porturi de iesire: doua standard monopolare pentru conectare cu trei pini si unul standard bipolar pentru conectare cu doi pini |  |  |  |
| Echipamentul sa afiseze setarile de energie selectate |  |  |  |
| Echipamentul sa confirme sonor generarea energiei de radiofrecventa. Sunetele generate sa poata fi ajustate ca intensitate in minim cinci trepte |  |  |  |
| Echipamentul sa avertizeze sonor despre anomaliile de functionare |  |  |  |
| Echipamentul sa permita reglarea puterii de lucru sau a efectului de diatermie in fiecare mod selectat |  |  |  |
| Echipamentul sa poata memora minim 9 programe presetate |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu sistem de monitorizare a contactului cu pacientul al electrodului neutru cu doua suprafete de lucru si sa afiseze despre aceasta in doua culori, verde pentru contact corect, rosu pentru contact incorect. Sa afiseze in 8 trepte calitatea contactului cu pacientul a electrodului neutru. Sa semnalizeze acustic cand aplicarea electrodului neutru este incorecta |  |  |  |
| Sistemul de monitorizare a electrodului neutru functioneaza continuu, inclusiv in timpul generarii energiei de radiofrecventa |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu sistem de monitorizare a conexiunii la aparat a electrodului neutru cu o singura suprafata de lucru. |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu functie de autotestare care sa fie efectuata la fiecare pornire a acestuia |  |  |  |
| In cadrul acestui test sa se verifice echipamentul in sine si accesoriile conectate la acesta si sa se furnizeze coduri sau mesaje de eroare care sa indice problema depistata la aparat sau la accesorii |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu functie de protectie la suprasolicitarea generatorului |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu pedala de comanda prin cablu |  |  |  |
| Pedala de comanda sa poata fi utilizata atat in mod monopolar cat si in mod bipolar |  |  |  |
| Comanda in mod monopolar sa se poata face atat de la pedala cat si de la piesa de mana monopolara |  |  |  |
| Comanda in mod bipolar sa se poata face atat de la pedala cat si in mod automat cu functie de autostart si autostop |  |  |  |
| Functia de autostart sa aiba interval de intarziere a activarii reglabil in intervalul 0.1 secunde - 3 secunde |  |  |  |
| Functia de autostop sa permita reglarea timpului de activare cel putin 0.1 secunde la 3 secunde |  |  |  |
| Frecventa de lucru a generatorului sa fie de 330 kHz ± 1% |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba cel putin sase tipuri de taiere monopolara |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba cel putin patru moduri de coagulare monopolara |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba cel putin doua tipuri de taiere bipolara |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba cel putin un tip de coagulare bipolara |  |  |  |
| Sa existe cel putin 3 moduri de taiere monopolara cu puterea maxima de minim 400W |  |  |  |
| Sa existe cel putin 4 moduri de coagulare monopolara cu puterea maxima de minim 170W |  |  |  |
| Sa existe un mod de taiere bipolara cu puterea maxima de minim 400W |  |  |  |
| Sa existe un mod de coagulare bipolara cu puterea maxima de minim 120W |  |  |  |
| Echipamentul sa fie prevazut cu sistem care sa asigure amorsarea rapida a procesului de taiere |  |  |  |
| Echipamentul sa aiba carcasa din metal |  |  |  |
| Functionarea echipamentului sa nu necesite existenta de gauri pentru ventilatie in carcasa, usurand astfel curatarea si dezinfectarea echipamentului |  |  |  |
| Alimentare: 230V/50Hz, putere consumata maxim 1080VA |  |  |  |
| Dimensiuni: 410 x 415 x 180 mm ±5% |  |  |  |
| Greutate: (fara accesorii): maxim 10 kg |  |  |  |
| Configuratie de livrare: - Electrocauter propriu-zis, 1 buc. - Troliu fixare/transport unitate de electrochirurgie cu pini de stabilizare, 4 roti dintre care doua prevazute cu frane, cu locas pentru depozitare, 1 buc. - Pedala de comanda cu fir, cablu de minim 5m, cu doua butoane de comanda, 1 buc; - Electrod neutru reutilizabil, din silicon, pentru adulti, 30x17cm, cablu de minim 4 metri, 1 buc. - Electrod neutru de unica folosinta split, din hidrogel, 110cm2, set de 50 buc, 1 buc. - Cablu reutilizabil pentru electrod neutru de unica folosinta, autoclavabil, lungime minim 3 metri, 1 buc; - Piesa de mana cu doua butoane, reutilizabila – minim 450 cicluri de sterilizare, cablu cu lungime de minim 4 metri, diametru de insertie electrod 4 mm, conector cu 3 pini, 2 buc. - Electrod reutilizabil tip lama, drept 25 x 3.5mm, autoclavabil, pentru piesa de mana de 4mm, 1 buc. - Electrod reutilizabil tip sfera, autoclavabil, diametrul sferei 4 mm, diametrul de insertie 4 mm, 1 buc. - Electrod reutilizabil tip bucla, autoclavabil, diametrul buclei 10 mm, lungime 120mm, diametrul de insertie 4 mm, 1 buc. - Electrod reutilizabil tip bucla, autoclavabil, diametrul buclei 10mm, lungime 100mm, diametrul de insertie 4mm, 1 buc. - Electrod reutilizabil tip bucla, autoclavabil, dimensiune bucla 15x20mm, lungime 120mm, diametrul de insertie 4mm, 1 buc. - Electrod reutilizabil tip bucla triunghiulara, autoclavabil, dimensiune 10x25mm, lungime 115mm, diametrul de insertie 4mm, 1 buc. - Pensa bipolara reutilizabila dreapta, autoclavabila, varf de 1mm, lungime 195mm, 1 buc. - Cablu bipolar reutilizabil, lungime minim 3 metri, autoclavabil, conector cu 2 pini, 1 buc |  |  |  |
| Conditii generale: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului, instalarea si instruirea personalului sunt servicii incluse in pretul ofertat. Se va anexa o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |