DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

ACORD CADRU FURNIZARE

Implanturi cohleare, procesoare de sunet, proteze auditive cu ancoraj osos

Secțiunea II – Caiet de sarcini

2026

Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor de baza.

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL, Prof. Dr. Dorin Hociota (IFACFORL) îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Contextul realizării acestei achiziții de produse

Informații despre Autoritatea contractantă

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. Dr.D.Hociotă” este un spital public (institutie publică) finantat integral din venituri proprii. Spitalul functionează pe principiul autonomiei financiare, în subordinea Ministerului Sănătății, având ca principal domeniu de activitate acordarea de servicii medicale spitalicesti în spitalizarea continuă, spitalizarea de zi, ambulatoriu, precum si de protezare auditivă, atât pentru pacientii asigurati cât si pentru pacientii neasigurati (cu plata serviciilor acordate).

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. Dr.D.Hociotă” reprezinta un centru in care se desfasoara Programul National de Tratament al Surditatii. Achizitionarea de produse din cadrul prezentei proceduri, este necesara pentru desfasurarea in conditii optime a Programului National de tratament al Surditatii

Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

In cadrul institutului de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. Dr.D.Hociotă”, in calitate de autoritate contractanta, se desfasoara toate procesele (chirurgicale si non-chirurgicale) care au ca proces final reabilitarea auditiv verbala si cresterea calitatii vietii pacientilor.

Produsele solicitate

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectul general la care contribuie furnizarea produselor vizeaza imbunatatirea vietii pacientilor.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor este de a reda auzul si a posibilitatii de a vorbi pacientilor.

Descrierea produselor solicitate operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Toate cerințele tehnice proprii dispozitivelor medicale vor fi demonstrabile exclusiv pe baza documentației tehnice emise de producător, nefiind acceptate declarații pe proprie răspundere.

Dispozitivele ofertate trebuie să poarte marcajul « CE » si să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în Uniunea Europeană, respectiv în România.

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

IMPORTANT! Reamintim operatorilor economici interesați să participe cu ofertă în cadrul prezentei proceduri, că au dreptul să solicite clarificări sau informații suplimentare în legătură cu specificațiile tehnice și orice cerință prevăzută în prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la modalitatea de elaborare a loturilor în procedurile de achiziţie publică, documentaţia de atribuire este în conformitate cu legea 98/2016 Art. 141: „(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele achiziţiei.”

Componenta loturilor a fost stabilită având în necesitatea efectivă şi reală relevanţă în acest sens fiind dispoziţiile Art. 20 alin. 10 din HG nr. 395/ 2016- „ (10) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.”

Specificaţiile, caracteristicile tehnice menţionate în caietul de sarcini reprezintă cerinţe minimale. Ofertele care nu vor întruni cerinţele minime vor fi respinse fiind considerate neconforme. Ofertele care nu se încadrează strict în descrierea şi condiţiile impuse în prezentul caiet de sarcini vor fi luate în considerare numai în situaţia în care oferta respectivă presupune un nivel calitativ superior din punct de vedere al specificaţiilor, caracteristicilor tehnice menţionate în caietul de sarcini.

Scopul achizitiei publice – pentru asigurarea unor servicii medicale de varf e nevoie de dispozitive medicale performante, de ultima generatie.

Contitatile produselor solicitate

| Nr. lot | Denumire produs/lot | UM | Cantitate minima Acord cadru | Cantitate maxima Acord cadru | Pret/ UM | Valoare minima Acord cadru | Valoare maxima Acord cadru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant TIP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Implant cohlear TIP 1 | buc | 2 | 50 | 98,271.00 | 196,542.00 | 4,913,550.00 |
| 1.2 | Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 1 | buc | 2 | 100 | 35,203.00 | 70,406.00 | 3,520,300.00 |
|  | Total valoare estimate lot 1 |  |  |  |  | 266,948.00 | 8,433,850.00 |
| 2 | Implant TIP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Implant cohlear TIP 2 | buc | 2 | 50 | 98,271.00 | 196,542.00 | 4,913,550.00 |
| 2.2 | Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 2 | buc | 2 | 100 | 35,203.00 | 70,406.00 | 3,520,300.00 |
|  | Total valoare estimata lot 2 |  |  |  |  | 266,948.00 | 8,433,850.00 |
| 3 | Implant TIP 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Implant cohlear TIP 3 | buc | 2 | 50 | 98,271.00 | 196,542.00 | 4,913,550.00 |
| 3.2 | Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 3 | buc | 2 | 100 | 35,203.00 | 70,406.00 | 3,520,300.00 |
|  | Total valoare estimata lot 3 |  |  |  |  | 266,948.00 | 8,433,850.00 |
| 4 | Proteza auditiva cu ancoraj osos |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu implant inactiv | buc | 2 | 30 | 27,475.00 | 54,950.00 | 824,250.00 |
| 4.2 | Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu componenta interna activa | buc | 2 | 30 | 79,314.00 | 158,628.00 | 2,379,420.00 |
| 4.3 | Procesor de sunet extern pentru proteza auditiva implantabila | buc | 20 | 100 | 22,816.00 | 45,632.00 | 2,281,600.00 |
|  | Total valoare estimata lot 4 |  |  |  |  | 259,210.00 | 5,485,270.00 |
|  | TOTAL valoare estimata |  |  |  |  | 1,060,054.00 | 30,786,820.00 |

| Nr. lot | Denumire produs/lot | UM | Cantitate minima Ctr.Sub | Cantitate maxima Ctr.Sub | Pret/ UM | Valoare minima Ctr.Sub | Valoare maxima Ctr.Sub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant TIP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Implant cohlear TIP 1 | buc | 1 | 10 | 98,271.00 | 98,271.00 | 982,710.00 |
| 1.2 | Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 1 | buc | 1 | 10 | 35,203.00 | 35,203.00 | 352,030.00 |
| 2 | Implant TIP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Implant cohlear TIP 2 | buc | 1 | 10 | 98,271.00 | 98,271.00 | 982,710.00 |
| 2.2 | Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 2 | buc | 1 | 10 | 35,203.00 | 35,203.00 | 352,030.00 |
| 3 | Implant TIP 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Implant cohlear TIP 3 | buc | 1 | 10 | 98,271.00 | 98,271.00 | 982,710.00 |
| 3.2 | Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 3 | buc | 1 | 10 | 35,203.00 | 35,203.00 | 352,030.00 |
| 4 | Proteza auditiva cu ancoraj osos |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu implant inactiv | buc | 1 | 10 | 27,475.00 | 27,475.00 | 274,750.00 |
| 4.2 | Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu componenta interna activa | buc | 1 | 10 | 79,314.00 | 79,314.00 | 793,140.00 |
| 4.3 | Procesor de sunet extern pentru proteza auditiva implantabila | buc | 1 | 10 | 22,816.00 | 22,816.00 | 228,160.00 |

Specificatiile tehnice ale produselor solicitate

LOT 1 - Implant TIP 1

1.1) Implant cohlear TIP 1

1.2) Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 1

| Loc de livrare: | Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucuresti |
| --- | --- |
| Data de livrare solicitată: | Maxim 7 zile lucratoare de la data primirii comenzii |
| Instalare și punere în funcțiune | Transportul până la locul de funcționare și service-ul în perioada de garanție, operațiuni prestate cu personal autorizat, se asigură pe cheltuiala Contractantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de transport si service. |
| Instruire personal utilizator | Contractantul va asigura, pe cheltuiala lui, la locul instalării, instruirea personalului utilizator (max. 10 persoane), cu un specialist de aplicații, periodic, in functie de noutatile in domeniu, la locul instalării, pe parcursul a 1 zi lucratoare (minim 4 ore pe zi). Toate activitatile de furnizare produse /servicii, ce urmeaza a fi realizate se vor regasi in valoarea estimata si, corelativ, in propunerea financiara a ofertantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de instruire personal si dovada ca dispune de personal calificat pentru instruire . |
| Durată garanție comercială | Garantia pentru componenta internă – minim 10 ani Garantia pentru procesorul de sunet- minim 3 ani Garantia pentru cabluri si antenă – minim 1 an In conformitate cu OG 21/1992 Ofertantul trebuie sa asigure, atat pe durata de fabricatie, cat si dupa scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel putin egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vanzarii ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind garanția. |
| Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Se va asigurarea un implant nou, cu cea mai avansată tehnologie, atât pentru componenta internă, cât si pentru procesorul de sunet. - Informarea clinicii asupra oricaror defecte ale produsului si atentionari ale organismelor internationale acreditate (EMA, FDA). In cadrul propunerii tehnice ofertantul va mentiona explicit denumirea produsului ofertat, codul, firma producatoare, originea. CONFIGURATIA SOLICITATA : LOT 1.1) Implant cohlear TIP 1 Componenta internă: Componenta internă extracohleara – grosimea intre 3-5 mm. Compatibilitate cu investigatiile postoperatorii RMN, de pana la 3T, fara necesitatea inlaturarii obligatorii chirurgicale a magnetului intern,ofertantii vor prezenta protocoale de urmat in cazul examinarilor RMN. Port-electrodul intracohlear – maxim 12 electrozi Port-electrodul intracohlear – surse de curent independente Lungimea port-electrodului de minim 30 mm. Port-electrodul intracohlear să aibă variante multiple Să existe posibilitatea inserției atraumatice (port-electrod flexibil, îngust la capătul distal) Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserţie. Carcasa stimulatorului cohlear din materiale biocompetibile, etanșă, cu rezistență foarte mare la traumatisme și cu protecție împotriva descărcărilor electrostatice, biocompatibilă Software: Disponibilitatea măsurătorile telemetrice si măsurătorile audiologice obiective intra- si post-operator, automat si manual (impedanța electrozilor, reflex stapedian declanșat electric, potențial de acțiune în nervul cohlear) Existența modurilor de stimulare multiple, inclusiv paralelă Existența posibilității alegerii formei stimulului Posibilitatea recunoasterii procesorului de sunet, pentru evitarea stimulării inadecvate Posibilitatea existenței de strategii multiple de codificare a vorbirii Tehnologie avansată de procesare a sunetelor, care să permită pacientului o auditie clară si o rezoluție temporală ideala în diferite situații de ascultare (inclusiv reducerea zgomotului produs de vânt) Facilități avansate de analiză telemetrică a funcționării implantului și analiză obiectivă a stimulării prin implant Posibilitate de monitorizare a utilizării implantului (datalogging) Posibilitatea testării stării de funcționare a implantului de către pacient Caracteristici tehnice procesor : Procesor de sunet retroauricular de ultimă generație pentru implant cohlear cu maxim 12 electrozi. Procesorul de sunet trebuie sa fie compatibil cu implantul cohlear tip COMBI 40+, tip PULSAR, tip SONATA, tip CONCERTO, tip SYNCHRONY . Să existe mai multe culori disponibile Să beneficieze de protecție la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentala a butoanelor de comandă Să aibă o contrucție etanșă, rezistentă la stropirea cu apă, la umiditate atmosferică și transpirație Să dețină un LED de semnalizare a statusului funcțional Alcatuit din module care permit purtarea in diferite configurații Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin 2 programe de ascultare diferite Posibilitati de conectare wireless cu alte dispozitive audio Să poată fi alimentat independent, cu baterii sau acumulatori Microfonul să înglobeze caracteristici de direcționalitate Să existe bobină telefonică integrată Greutate – intre 4 -15 g Antena si cablu de conectare la procesor Se vor furniza pentru pacienți instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română, la un nivel accesibil. LOT 1.2) Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 1 Caracteristici tehnice procesor : Procesor de sunet retroauricular de ultimă generație pentru implant cohlear cu maxim 12 electrozi. Procesorul de sunet trebuie sa fie compatibil cu implantul cohlear tip COMBI 40+, tip PULSAR, tip SONATA, tip CONCERTO, tip SYNCHRONY. Să existe mai multe culori disponibile Să beneficieze de protecție la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentala a butoanelor de comandă Să aibă o contrucție etanșă, rezistentă la stropirea cu apă, la umiditate atmosferică și transpirație Să dețină un LED de semnalizare a statusului funcțional Alcatuit din module care permit purtarea in diferite configurații Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin 2 programe de ascultare diferite Posibilitati de conectare wireless cu alte dispozitive audio Să poată fi alimentat independent, cu baterii sau acumulatori Microfonul să înglobeze caracteristici de direcționalitate Să existe bobină telefonică integrată Greutate – intre 4 -15 g Antena si cablu de conectare la procesor. Se vor furniza pentru pacienți instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română, la un nivel accesibil. |
| Certificari necesare: | Marcaj CE pentru ambele componente |

LOT 2 - Implant TIP 2

2.1) Implant cohlear TIP 2

2.2) Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 2

| Loc de livrare: | Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucuresti |
| --- | --- |
| Data de livrare solicitată: | Maxim 7 zile lucratoare de la data primirii comenzii |
| Instalare și punere în funcțiune | Transportul până la locul de funcționare și service-ul în perioada de garanție, operațiuni prestate cu personal autorizat, se asigură pe cheltuiala Contractantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de transport si service. |
| Instruire personal utilizator | Contractantul va asigura, pe cheltuiala lui, la locul instalării, instruirea personalului utilizator (max. 10 persoane), cu un specialist de aplicații, periodic, in functie de noutatile in domeniu, la locul instalării, pe parcursul a 1 zi lucratoare (minim 4 ore pe zi). Toate activitatile/serviciile/produsele ce urmeaza a fi realizate se vor regasi in valoarea estimata si, corelativ, in propunerea financiara a ofertantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de instruire personal si dovada ca dispune de personal calificat pentru instruire. |
| Durată garanție comercială | Garantia pentru componenta internă inclusiv pentru matricea cu electrozi - minim 10 ani Garantia pentru procesorul de sunet- minim 3 ani Garantia pentru cabluri si antenă – minim 1 an In conformitate cu OG 21/1992 Ofertantul trebuie sa asigure, atat pe durata de fabricatie, cat si dupa scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel putin egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vanzarii ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind garanția. |
| Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Se va asigurarea un implant nou, cu cea mai avansată tehnologie, atât pentru componenta internă, cât si pentru procesorul de sunet. - Informarea clinicii asupra oricaror defecte ale produsului si atentionari ale organismelor internationale acreditate (EMA, FDA). In cadrul propunerii tehnice ofertantul va mentiona explicit denumirea produsului ofertat, codul, firma producatoare, originea. CONFIGURATIA SOLICITATA: LOT 2.1) Implant cohlear TIP 2 Cerinte tehnice minimale implant cohlear TIP 2 Sistemul de implant trebuie sa prezinte capacitati extinse si flexibilitate din punct de vedere al procesarii si stimularii: strategii de codificare diferite moduri de stimulare diferite frecventa inalta de stimulare Sistemul de implant cohlear trebuie sa permita masuratori telemetrice detaliate: impedanta electrozilor raspunsul nervului auditiv Fiabilitatea sistemului de implant cohlear ofertat va fi certificata in conformitate cu standardele internationale in vigoare si cu alte recomandari din domeniu Asigurarea unui implant nou, cu cea mai avansata tehnologie (atat pentru componenta interna, cat si pentru procesorul vocal) in cazul defectarii componentei interne a implantului cohlear in perioada de garantie a acestuia Instructiunile de utilizare si materialele informationale destinate pacientilor sau apartinatorilor acestora trebuie sa fie redactate in limba romana, la un nivel accesibil. Componenta internă: Porțiune intracohleară cu minimum de 22 electrozi cu stimulare independentă Port-electrod drept sau perimodiolar disponibil la cererea beneficiarului. Compatibilitate cu investigatiile postoperatorii RMN, de pana la 3T, fara necesitatea inlaturarii obligatorii chirurgicale a magnetului intern, ofertantii vor prezenta protocoale de urmat in cazul examinarilor RMN. "Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată - NRT, AutoNRT, ESRT, EABR, CEP și NRT intraoperator." Grosimea implantului trebuie să fie intre 3,6- 3,9 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă. Vârful electrodului să aibă un diametru intre 0,3- 0,4 mm la capătul apical. Lungimea electrodului cu adancimea de insertie variabila intre 20 si 25 mm. Carcasă din titan, rezistent la un impact extern de până la 2,5 jouli Greutatea implantului să fie intre 9,0- 9,5 g, inclusiv filamentul de electrod Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserţie - Sistem de Programare: - - Posibilitate de programare pe minim 20 canale. - - Efectuare rapida a anumitor teste intraoperatorii si postoperatorii - - Posibilitati extinse de personalizare a programelor de ascultare cu memorare multipla in procesor. - - Posibilitatea identificarii implantului . - - Moduri si strategii de stimulare multipla. Caracteristici tehnice procesor: Microfoane omnidirectionale. Deține un LED de semnalizare a statusului funcţional. Este disponibil în mai multe culori. Conectivitate wireless cu smartphone. Alimentare duală, cu baterii sau acumulatori Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă, conform clasei IP68 Oferă posibilitatea de streaming direct de la dispozitive Apple sau Android Procesorul comunică printr-o aplicație smart care permite urmărirea progresului auditiv Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare Nucleus CI24k, tip Nucleus Freedom CI24 RE, tip Nucleus CI500 series, tip Nucleus Profile series . Compatbilitate FM Accesorii: antena, magnet si cablu de conectare la procesor Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română LOT 2.2) Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 2 Caracteristici tehnice procesor: Microfoane omnidirectionale. Deține un LED de semnalizare a statusului funcţional. Este disponibil în mai multe culori. Conectivitate wireless cu smartphone. Alimentare duală, cu baterii sau acumulatori Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă, conform clasei IP68 Oferă posibilitatea de streaming direct de la dispozitive Apple sau Android Procesorul comunică printr-o aplicație smart care permite urmărirea progresului auditiv Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare Nucleus CI24k, tip Nucleus Freedom CI24 RE, tip Nucleus CI500 series, tip Nucleus Profile series . Compatbilitate FM Accesorii: antena, magnet si cablu de conectare la procesor Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română |
| Certificari necesare: | Marcaj CE pentru ambele componente |

LOT 3 - Implant TIP 3

3.1) Implant cohlear TIP 3

3.2) Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 3

| Loc de livrare: | Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucuresti |
| --- | --- |
| Data de livrare solicitată: | Maxim 7 zile lucratoare de la data primirii comenzii |
| Instalare și punere în funcțiune | Transportul până la locul de funcționare și service-ul în perioada de garanție, operațiuni prestate cu personal autorizat, se asigură pe cheltuiala Contractantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de transport si service. |
| Instruire personal utilizator | Contractantul va asigura, pe cheltuiala lui, la locul instalării, instruirea personalului utilizator (max. 10 persoane), cu un specialist de aplicații, periodic, in functie de noutatile in domeniu, la locul instalării, pe parcursul a 1 zi lucratoare (minim 4 ore pe zi). Toate activitatile/serviciile/produsele ce urmeaza a fi realizate se vor regasi in valoarea estimata si, corelativ, in propunerea financiara a ofertantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de instruire personal si dovada ca dispune de personal calificat pentru instruire. |
| Durată garanție comercială | Garantia pentru componenta internă - minim 10 ani Garantia pentru procesorul de sunet- minim 3 ani Garantia pentru cabluri si antenă – minim 1 an In conformitate cu OG 21/1992 Ofertantul trebuie sa asigure, atat pe durata de fabricatie, cat si dupa scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel putin egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vanzarii ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind garanția. |
| Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Se va asigurarea un implant nou, cu cea mai avansată tehnologie, atât pentru componenta internă, cât si pentru procesorul de sunet. - Informarea clinicii asupra oricaror defecte ale produsului si atentionari ale organismelor internationale acreditate (EMA, FDA). In cadrul propunerii tehnice ofertantul va mentiona explicit denumirea produsului ofertat, codul, firma producatoare, originea. CONFIGURATIA SOLICITATA: LOT 3.1) Implant cohlear TIP 3 Cerinte tehnice minimale implant cohlear TIP 3: Se va asigurarea un implant nou, cu cea mai avansată tehnologie (atât pentru componenta internă, cât si pentru procesorul vocal) în cazul defectării componentei interne a implantului în perioada de garanție a acesteia Instructiunile de utilizare si materialele informationale destinate pacientilor sau apartinatorilor acestora trebuie sa fie redactate in limba romana, la un nivel accesibil. Componentă internă: Componenta internă – grosimea maxim 5,5 mm. Compatibilitate cu investigatiile postoperatorii RMN, de pana la 3T, fara necesitatea inlaturarii obligatorii chirurgicale a magnetului intern,ofertantii vor prezenta protocoale de urmat in cazul examinarilor RMN. Port-electrodul intracohlear – maxim 16 electrozi. Port-electrodul intracohlear – surse de curent independente. Port-electrodul intracohlear să permită inserția adâncă (18-21 mm) și diferite abordări chirurgicale ale urechii interne. Lungime activa a electrodului pana la 20 mm. Grosimea lectrodului la baza 0,8 mm. Număr crescut de benzi spectrale. Posibilitatea reinserției cu ajutorul dispozitivului, dacă este nevoie. Carcasa să fie din silicon, flexibilă, dar rezistentă la traumatisme și cu protecție împotriva descărcărilor electrostatice, biocompatibilă. Software: Disponibilitatea măsurătorile telemetrice si măsurătorile audiologice obiective intra- si post-operator, automat si manual. Existența modurilor de stimulare multiple. Rata de stimulare inalta. Posibilitatea recunoașterii procesorului vocal, pentru evitarea stimulării inadecvate. Sistemul de implant prezinta capacitati extinse si flexibilitate din punct devedere al procesarii si stimularii:frecventa inalta de stimulare, moduri de stimulare diferite, rezolutie temporala ridicata, strategii de codificare diferite. Sistemul de implant cohlear permite masuratori telemetrice detaliate: impedanta electrozilor, raspunsul nervului auditiv. - Caracteristici tehnice procesor : Procesor de sunet cu tehnologie de ultima generatie pentru implant cohlear cu minim 16 electrozi. - - Procesorul de sunet trebuie sa fie compatibil si cu generatiile anterioare ale implantului cohlear tip HiRes 90 k. - Posibilitatea de analiza telemetrica a functionarii implantului-telemetrie biderectionala. Posibilitatea existentei de strategii multiple de procesare a vorbirii. Posibilitatea testarii starii de functionare a implantului de catre pacient. Variante de purtare modulare. Mai multe culori disponibile. Protecție împotriva schimbării reglajelor Construcție etanșă, rezistentă la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă Modalitate de semnalizare a stării de funcționare Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin două programe de ascultare diferite Alimentare independentă, cu baterii sau acumulatori Durata medie de funcționare a sursei de alimentare minim 2 zile Microfon omnidirecțional sau dual Greutate – între 4-15 g cabluri si antenă Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română LOT 3.2) Procesor de sunet extern pentru implant cohlear tip 3 - Caracteristici tehnice procesor : Procesor de sunet cu tehnologie de ultima generatie pentru implant cohlear cu minim 16 electrozi. - - Procesorul de sunet trebuie sa fie compatibil si cu generatiile anterioare ale implantului cohlear tip HiRes 90 k. - Posibilitatea de analiza telemetrica a functionarii implantului-telemetrie biderectionala. Posibilitatea existentei de strategii multiple de procesare a vorbirii. Posibilitatea testarii starii de functionare a implantului de catre pacient. Variante de purtare modulare. Mai multe culori disponibile. Protecție împotriva schimbării reglajelor Construcție etanșă, rezistentă la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă Modalitate de semnalizare a stării de funcționare Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin două programe de ascultare diferite Alimentare independentă, cu baterii sau acumulatori Durata medie de funcționare a sursei de alimentare minim 2 zile Microfon omnidirecțional sau dual Greutate – între 4-15 g cabluri si antenă Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română |
| Certificari necesare: | Marcaj CE pentru ambele componente |

LOT 4 - Proteza Auditiva cu ancoraj osos

4.1) Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu implant inactiv

4.2) Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu componenta interna activa

4.3) Procesor de sunet extern  pentru proteza auditiva implantabila

| Loc de livrare: | Str. Mihail Cioranu nr. 21, sector 5, Bucuresti |
| --- | --- |
| Data de livrare solicitată: | Maxim 7 zile lucratoare de la data primirii comenzii |
| Instalare și punere în funcțiune | Transportul până la locul de funcționare și service-ul în perioada de garanție, operațiuni prestate cu personal autorizat, se asigură pe cheltuiala Contractantului la utilizatorul final. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de transport si service. |
| Instruire personal utilizator | Contractantul va asigura, pe cheltuiala lui, la locul instalării, instruirea personalului utilizator (max. 10 persoane), cu un specialist de aplicații, periodic, in functie de noutatile in domeniu, la locul instalării, pe parcursul a 1 zi lucratoare (minim 4 ore pe zi). Toate activitatile/serviciile/produsele ce urmeaza a fi realizate se vor regasi in valoarea estimata si, corelativ, in propunerea financiara a ofertantului. Propunerea tehnică trebuie să includă declaratia Ofertantului prin care confirma ca a luat la cunostinta si isi asuma conditiile de instruire personal si dovada ca dispune de personal calificat pentru instruire. |
| Durată garanție comercială | Garantia produsului de la data livrarii catre pacient - minim 2 ani In conformitate cu OG 21/1992 Ofertantul trebuie sa asigure, atat pe durata de fabricatie, cat si dupa scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel putin egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vanzarii ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind garanția. |
| Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Se va asigurarea un implant nou, cu cea mai avansată tehnologie, atât pentru componenta internă, cât si pentru procesorul de sunet. - Informarea clinicii asupra oricaror defecte ale produsului si atentionari ale organismelor internationale acreditate (EMA, FDA). In cadrul propunerii tehnice ofertantul va mentiona explicit denumirea produsului ofertat, codul, firma producatoare, originea. CONFIGURATIA SOLICITATA: LOT 4.1) Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu implant inactiv Partea interna a sistemului de proteza cu ancorare osoasa: Implant din titan cu tehnologia TiOblast, adâncime 3 mm sau 4 mm, la alegerea beneficiarului. Abutment de titan (suprafață Dermalock), în diferite lungimi+ capac de protectie la alegerea beneficiarului Compatibilitate cu efectuarea rezonantei magnetice de cel putin 1,5 T fara indepartarea implantului. Caracteristici tehnice procesor: - - Gama de frecvență: 200-10000 Hz. Intervalul de lucru al protezei: pierdere auditivă în conducere osoasă (0,5-4kHz) intre 45-57 dB HL (la alegere, în funcție de solicitare/pierdere). Două microfoane omnidirecționale. Greutatea procesorului intre 9-12 g. Indicatoare vizuale și de sunet pentru verificarea funcționării procesorului și a statusului bateriei. Procesorul beneficiază de un algoritm de reducere a zgomotului, microfoane duale, castig activ/amplificare activa. Protecție împotriva apei și a prafului. Culori multiple. Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive wireless. Procesorul oferă posibilitatea de streaming direct de pe telefonul mobil. - - Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română. LOT 4.2) Proteza auditiva cu ancorare osoasa cu componenta interna activa Partea interna a sistemului de proteza cu ancorare osoasa : Sistem piezoelectric cu lungimea dispozitivului intre 70 si 80 mm si latimea intre 30 mm si 35 mm la alegerea beneficiarului. Compatibilitate cu efectuarea rezonantei magnetice de cel putin 1,5 T fara indepartarea implantului. Caracteristici tehnice procesor: - - Capacitatea de analiza a sistemului pe cel putin 17 canale pentru un auz cat mai natural. Intervalul de lucru al protezei: pierdere auditivă în conducere osoasă (0,5-4kHz) intre 45-57 dB HL (la alegere, în funcție de solicitare/pierdere). Două microfoane omnidirecționale. Greutatea procesorului intre 9-12 g. Indicatoare vizuale și de sunet pentru verificarea funcționării procesorului și a statusului bateriei. Procesorul beneficiază de un algoritm de reducere a zgomotului, microfoane duale, castig activ/amplificare activa. Protecție împotriva apei și a prafului. Culori multiple. Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive wireless. Procesorul oferă posibilitatea de streaming direct de pe telefonul mobil. - - Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română. LOT 4.3) Procesor de sunet extern pentru proteza auditiva implantabila Caracteristici tehnice procesor: - - Gama de frecvență: 200-10000 Hz. Intervalul de lucru al protezei: pierdere auditivă în conducere osoasă (0,5-4kHz) intre 45-57 dB HL (la alegere, în funcție de solicitare/pierdere). Două microfoane omnidirecționale. Greutatea procesorului intre 9-12 g. Indicatoare vizuale și de sunet pentru verificarea funcționării procesorului și a statusului bateriei. Procesorul beneficiază de un algoritm de reducere a zgomotului, microfoane duale, castig activ/amplificare activa. Protecție împotriva apei și a prafului. Culori multiple. Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive wireless. Procesorul oferă posibilitatea de streaming direct de pe telefonul mobil. - - Instrucțiuni de folosire si materiale de informare în limba română. |
| Certificari necesare: | Marcaj CE pentru ambele componente |

Furnizarea de produse de generație superioară

Autoritatea poate solicita înlocuirea furnizării de produse cu alte produse de generație superioară, care să corespundă cu ultima versiune disponibila realizată de producător  la momentul furnizării.

Contractantul va efectua o analiză privind stadiul din ciclul de viață al produsului pe durata Acordului Cadru și va comunica autorității/entității contractante informații legate de evoluția acestuia. Scopul analizei este de a determina pentru fiecare produs/componentă relevantă dacă producătorul include pe linia de producție un produs / componentă cu caracteristici superioare celor solicitate prin documentația de atribuire.

Analiza se va efectua după primele 12 luni de la semnarea contractului și nu mai des de [6 luni] de la analiza anterioară. Fiecare analiză va fi transmisă autorității /entității contractante într-un termen de [10 zile] de la finalizare, împreună cu opțiuni și recomandări pentru componentele – produsele ce sunt subiect de perimate și care pot fi înlocuite cu altele.

Autoritatea contractantă poate solicita înlocuirea furnizării de produse cu alte produse de generație superioară, care să corespundă cu versiunea actuală de la momentul furnizării realizată de producător. Decizia privind mecanismul selectat aparține Autoritătii contractante, pe baza informațiilor furnizate de contractant și a analizei viabilității economice în contextul nevoilor existente la momentul deciziei.

Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în care își asumă condițiile de garanție superioară.

Garanție

Garanția comercială este obligatorie pentru Contractant și trebuie consemnată într-un certificat de garanție care va indica elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service. Garanția comercială trebuie să indice clar că aceasta nu afectează drepturile Autorității contractante stabilite prin garanția legală.

Garanția comercială trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

înlocuirea părților defecte;

despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

instalarea în starea inițială;

testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice și/sau cerințe funcționale din prezentul caiet de sarcini.

Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service trebuie să fie de maxim 72 de ore de la comunicare.

Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens însoțită de o schemă organizatorică din care să reiasă că dispune de suficiente resurse și amplasarea acestora pentru a respecta termenul de interventie solicitat .

Conditii de livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Documentele care insotesc produsul la livrare, respectiv :

- Avizul de expeditie/Nota de livrare/Proces Verbal de predare-primire, cu mentionarea explicita a denumirii produsului livrat, modelul, codul, firma producatoare;

fisa tehnica eliberata de compania producatoare in care sunt descrise caracteristicile acestuia;

declarații de conformitate CE pentru produsele ofertate;

certificat de garantie pentru produsele livrate cu mentionarea tuturor componentelor produsului cu seriile de fabricatie aferente, inclusiv licentele programelor software (unde este cazul);

Manualul de utilizare/operare in limba engleza si tradus în limba română.

raport privind testarea (daca este cazul).

Produsele se vor livrea in ambalaje curate, nedeteriorate, care sa corespunda normelor de igiena si marcate corespunzator, astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să nu fie compromise.

Ambalajul produselor trebuie sa fie marcat in mod lizibil cu următoarele informatii : data de fabricatie, nr.lot fabricatie, volum,  data de expirare, conditiile de stocare, numele si adresa producatorului,  marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla).

Produsele se vor livrea in ambalajele originale ale producatorului,  sigilate, inviolabile, cu însemnele specifice, etichetate, respectandu-se conditiile pentru transport si depozitare specificate de producator.

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură pe timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Totodată, fiecare dispozitiv medical trebuie însoțit de informațiile necesare pentru a fi identificat atât el cât și producătorul acestuia precum și de orice informație privind siguranța și performanța relevantă pentru utilizatori sau pentru alte persoane, după caz. Astfel de informații pot apărea chiar pe dispozitiv, pe ambalaj sau în instrucțiunile de utilizare ale acestuia, sau puse la dispoziție și actualizate pe site- ul producătorului.

Dispozitivele medicale trebuie livrate astfel încât caracteristicile și performanțele lor în timpul utilizării propuse să nu fie afectate în timpul transportului și al depozitării, luându-se în considerare instrucțiunile și informațiile furnizate de producător.

Furnizorii se vor asigura că, atâta timp cât un dispozitiv medical se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele generale privind siguranța și performanța prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/745 și respectă condițiile stabilite de producător, atunci când acestea sunt disponibile.

Transportul și toate costurile asociate livrarii la destinatia finala sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Propunerea tehnică prezentată de Ofertant trebuie să se refere în detaliu la modul de îndeplinire a acestor cerințe în procesul de implementare a viitorului contract, ca de altfel, cu privire la toate cerințele formulate în documentația de atribuire.

Operațiuni cu titlu accesoriu - Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera dispozitivele. Numărul persoanelor care vor fi instruite este cel menționat la nivelul detalierii lotului.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului autorității contractante să: înțeleagă diferitele componente ale dispozitivului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea dispozitivului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza; etc. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a dispozitivului.

Sesiunile de instruire sunt periodice și numărul de participanți este cel menționat la nivelul detalierii lotului.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin: manuale de operare, fise tehnice.

Toate activitatile/serviciile/produsele ce urmeaza a fi realizate se vor regasi in valoarea estimata si, corelativ, in propunerea financiara a ofertantului.

Se vor depune documente care sa dovedeasca calificarea personalului Ofertantului si o declaratie privind respectarea obligatiilor privind instruirea personalului Autoritatii Contractante.

Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, la sediul Autoritatii Contractante.

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului. În cazul în care produsul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabilitți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de autoritatea/entitatea contractantă.

In conformitate cu OG 21/1992 Ofertantul trebuie sa asigure, atat pe durata de fabricatie, cat si dupa scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel putin egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vanzarii ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata.

Se va anexa o declaraţie pe proprie raspundere in acest sens.

Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine

Contractantul va raspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractantă, în funcție de nivelul incidentului.

Se va anexa o declaraţie pe proprie raspundere in acest sens .

Atribuțiile și responsabilitățile părților

Atribuții și responsabilități ale autorității contractante în implementarea contractului

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată în scris. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzută în Caietul de sarcini.

Obligații principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

Se va depune o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.

Recepția produselor

Produsele supuse receptiei trebuie sa indeplineasca toate conditiile solicitate prin specificatiile tehnice, precum si conditiile si termenele de livrare.

Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate in cadrul contractului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de evolutia livrarilor efectuate in cadrul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza la livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

recepția calitativă se va realiza după livrare și consta in verificarea vizuala a poduselor conform ofertei tehnice, după ce eventualele neconformități constatate au fost remediate.

Termenul de receptie  poate sa dureze intre 1 h si 3 h din momentul sosirii  produselor.

Depozitarea se va face in conditii de siguranta si curatenie, in locul special amenajat .

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

acceptat cu rezerve (de ex. nu rezulta din documentele care insotesc produsul termenul de garantie, caz în care Contractantul are obligația de a face dovada termenului de garantie în termen de max. 24 ore; produsul nu este însoțit de toate documentele solicitate, caz în care Contractantul are obligația de a prezenta documentele lipsa în termen de max. 24 ore);

refuzat (de ex. termenul de garantie din certificat este mai mic față de cel inclus in oferta, sau sunt constatate neconformitati in functionarea produsului livrat, care necesita remediere sau inlocuirea produsului cu unul care indeplineste caracteristicile solicitate, inlocuirea efectuandu-se pe cheltuiala Contractantului). În cadrul termenului de garanţie achizitorul este în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor necorespunzătoare, iar in cazul viciilor ascunse, în condiţiile în care au fost respectate normativele în vigoare privind depozitarea, acestea vor fi sesizate în scris Furnizorului după constatarea (apariţia) lor, urmând ca Furnizorul să înlocuiască produsele în termen de 10 zile lucratoare.

Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Factura va fi emisă obligatoriu în format electronic, transmisa prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în format .xml, cu respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare. Factura va fi transmisă exclusiv prin Spațiul Privat Virtual.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- avizul de expediție a produsului;

procesul verbal de recepție cantitativă;

fisa tehnica eliberata de compania producatoare in care sunt descrise caracteristicile acestuia;

declarații de conformitate CE pentru produsele ofertate;

certificat de garantie pentru produsele livrate;

manualul de utilizare/operare in limba engleza si tradus în limba română.

raport privind testarea (daca este cazul)

Plata se va face in termen de 60 de zile de la remiterea facturii de catre autoritatea contractanta, pe baza  facturii transmise prin sistemul national RO- e-factura, prin ordin de plata, in contul de Trezorerie al ofertantului.

Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor in munca.

Se va depune o declaratie in acest sens – FORMULAR 10

Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

Include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare:

Graficul de livrare acceptat de părți, asa cum este definit în Contract;

Monitorizarea și evaluarea performanțelor produselor, în timpul recepției și pe perioada derulării contractului.

Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate și în Strategia de Contractare. De aceea, managementul Contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziție, la momentul elaborării Caietului de sarcini și a Contractului.

Cu luarea în considerare a volumului activităților în Contract, complexitatea Contractului sunt incluse informații legate de:

- Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, din perspectiva managementului și administrării acesteia;

Raportarea în cadrul Contractului;

Acceptarea produselor în cadrul Contractului;

Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului;

Evaluarea performanței Contractantului la finalul Contractului.

Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care Contractantul trebuie să furnizeze produsele și să realizeze operațiunile cu titlu accesoriu și să obțină rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau parțială) conform planificării și cerințelor.

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Se va depune graficul de livrare – FORMULAR 4

Riscurile  ce  pot aparea in procesul de implementare a contractului

Riscuri: Furnizarea unor produse a caror specificatii tehnice să fie sub nivelul celor impuse prin Caietul de Sarcini, nerespectarea termenului de livrare.

Eliminare riscuri: Furnizarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de furnizare de produse.

In cazul in care furnizarea produselor nu coincide din punct de vedere al configuratiei/specificatiilor tehnice minime ofertate, pretului sau calitatii cu cel din oferta, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta intre:

inlaturarea de catre furnizor a viicilor sau deficienfelor calitative si/sau tehnice pe cheltuiala acestuia;

inlocuirea bunului furnizat cu un bun de acelasi fel insa lipsit de vicii sau deficiente.

imputa penalitati de intarzierea contractului prin orice incalcare culpabila a contractului subsecvent;

va emite certificate negativ privind indeplinirea obligatiilor contractuale in cazul in care contractantul si-a incalcat grav obligatiile contractuale.

Gestionarea riscurilor este analiza procesului prin care sa se identifice daca s-a obtinut ceea ce s-a dorit si la o valoare sub valoarea estimata.

Oricare dintre părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte părți.

Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop:

găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați,

luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,

stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.

Atribuirea contractului de achiziţie publică

Atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preț".

Aplicarea criteriului de atribuire se realizează doar pentru ofertele admisibile.

Evaluarea ofertelor în vederea stabilirii celei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare.

În cadrul prezentei achiziții, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

PRETUL  va fi exprimat in LEI  fara TVA , avand maxim doua zecimale, pentru fiecare lot in parte .

Oferta financiara se va depune pentru cantitatea totala, conform caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte .

Pentru produsele livrate plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Nu este posibilă ajustarea prețului contractului.

ATENTIE  !!!  Specificatiile tehnice si de calitate ale produselor ofertate trebuie sa fie sustinute obligatoriu de documentatii originale si actuale (sau copii ale documentatiilor originale) – brosuri, pliante, prospecte, fise tehnice etc., ale producatorului. Propunerea tehnica va fi prezentata obligatoriu conform model inclus in fisierul ”Formulare ofertare” atasat Anuntului de participare. Se va indica exact pagina din documentul de la producator, atasat la propunere, in care se regaseste respectarea acelei cerinte de catre produsul ofertat.

Nota:   Acolo unde este mentionat in caietul de sarcini produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, poarta mentiunea  “sau  echivalent”. Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Orice produs echivalent care satisface cerintele caietului de sarcini este acceptat .

Elaborare specificatii tehnice

Sef Lucrari Dr. Marinescu Andreea

Conf. Univ. Dr. Stefanescu Dragos Cristian

Sef Lucrari Dr. Serban Simona

Dr. Grecu Mihaela

Dr. Tonu Angela

As. Univ. Dr. Rusescu Andreea

Dr. Zica Denisa

Log. Filimon Silvia Astrid