## lot 1
[5 empty] | LOT 1 - Aparatură pentru investigații cardiace și digestive | Cantitate/ Buc
|  |  |  | 1.1 | Ecograf portabil cu 2 sonde si carucior | 1
|  |  |  | 1.2 | Holter EKG | 6
|  |  |  | 1.3 | Holter TA | 6
|  |  |  | 1.4 | Automat colorare imunohistochimic | 1
|  |  |  | 1.5 | Duodenoscop cu vedere laterala | 1
|  |  |  | 1.6 | Ecograf sonda abdomen , cord, parti moi si vase | 1
|  |  |  | 1.7 | Trusa Videoecoendoscopie digestiva cu accesorii | 1
cetinta indeplinita
1. ECOGRAF PORTABIL CU 2 SONDE SI CARUCIOR | DA | NU | Document (pagina)
CARACTERISITICI
A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:
Ecocardiograf portabil de tip laptop conceput sa exceleze în imagistica cardiaca transtoracică şi transesofagiană, ce permite examinări intra-operatorii, vasculare, musculoscheletale, transcraniale, pediatrice, abdominale, etc
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE
Echipamentul nu cântărește mai mult de 5.5 kg inclusiv bateria
Dimensiuni reduse pentru o mobilitate crescuta si usurinta in manipulare (40 x 37 x 7,5 cm)
Monitor LCD de minim 15.5 de înaltă definiție (FullHD cu tehnologie flicker free, 1920x1080 pixeli), cu funcție de comandă multi-tactilă, care permite afisarea a peste 16.5 milioane de culori
Monitorul dispune de mecanism de blocare pentru transportul in siguranta
Posibilitatea de a optimiza unghiul de vizualizare al monitorului
Posibilitatea de memorare comenzi software rapide pe ecran, care sa permita inclusiv revizualizarea facila a imaginilor si transferul usor al acestora
Preseturi de fabrica si preseturi programabile ce sunt protejate impotriva modificarilor
Consola echipamentului dispune de suprafata protejată la vărsarea accidentală a lichidelor, cu numar foarte mic de butoane, fiind de asemenea posibilă și dezinfectarea sa
Panoul de comanda dispune de taste iluminate interactiv, cu posibilitate de ajustare, in fucntie de modul de lucru activ
Sistemul permite ajustarea parametrilor precum gain general, adancimea de scanare si zoom cu ajutorul monitorul sistemului de tip touch screen
Ajustarea amplificarii semnalului se face cu ajutorul monitorul sistemului de tip touch screen
Sistemul dispune de o arhitectura ergonomica ce permite reglarea parametrilor prin gesturi simple, astfel incat sa se asigure o pozitie cat mai relaxata a bratului utilizatorului, pe tot parcursul examinarii
Sistemul detine difuzoare integrate ce redau un sunet de calitate superioara
SSD integrat pentru o viteza de accesare si transfer a datelor superioara
Necesitate de alimentare cu cel mult 310 VA
Pentru independența funcționării echipamentului de rețeaua de alimentare, acesta poate dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de scanare pe baterie timp de minim 3 ore, cu aprindere instanta din modul standby
Pentru posibilitatea conectării diverselor echipamente periferice (flash-uri de memorie, imprimante, hard-disk-uri externe, monitoare, rețea, etc.), ecograful este prevăzut cu:
- 5 porturi USB
- port HDMI
- port Ethernet
- port ECG
Posibilitate de upgradare cu pachet care asigura conectivitate DICOM 3.0
Posibilitate de upgradare cu modul tip DICOM Viewer
Posibilitatea de upgradare cu metoda de stocare a datelor în Cloud, serviciu destinat să faciliteze distribuirea informațiilor medicale cu personalul medical sau pacienții
Sistemul dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de a trimite informații sub forma de video in timp real
Pentru extinderea posibilităților de utilizare și îmbunătățirea ergonomiei, ecocardiograful dispune de un cărucior cu următoarele caracteristici:
- înălțime reglabilă minim domeniul 84-110 cm si greutate maxima de 65 kg
Caruciorul dispune de pana la 3 porturi USB
- conectivitate pentru 4 traductoare de tip imagine simultan
- asigură independență de alimentare față de rețea pentru până la 180 de minute de utilizare
- 6 suporturi integrate pentru traductoare
- 2 suporturi pentru gel
- 3 cosuri pentru depozitare
Ecograful dispune de sistem de operare: minim Windows 10
MODURI DE OPERARE (Fundamentale şi derivate din cele fundamentale)
Moduri de funcționare fundamentale:
- mod tip M
- mod tip 2D
- mod tip Doppler (Color, Power şi Spectral)
Moduri de functionare derivate şi/sau combinate din cele funamentale:
- mod tip M Anatomic
- mod tip M Color
- mod tip Doppler Spectral Pulsat
- HPRF şi Doppler Continuu
- mod tip Doppler Tisular
Tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatie hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu aceea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare. Metoda conceputa pentru studiul si analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc.
Semnale fiziologice:
- modul de ECG integrat (3 derivații)
- generare automată a undei respiratorii pe baza undei ECG
- posibilitatea alegerii derivației ECG afișate, cu modificarea amplitudinii, a vitezei de derulare și a poziționării markerilor QRS
TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL SI CARACTERISTICI ALE ACESTORA
Tipuri de traductori:
Traductori de tip convex şi micro-convex ce acoperă în întregime domeniul 1.6 - 9.8 MHz
Traductori de tip micro-convex endocavitar ce acoperă în întregime domeniul 3.6 - 9.8 MHz
Traductori de tip liniar ce acoperă în întregime domeniul 2.7 - 12.8 MHz
Traductori de tip sectorial arie fazată ce acoperă în întregime domeniul 1.5 - 11.8 MHz
Traductori de tip transesofagieni 2D ce acoperă în întregime domeniul 3.0 - 9.8 MHz
Sistemul este compatibil cu sonde de tip creion
OBŢINEREA ŞI AFIŞAREA IMAGINII
Formator de unde digital
Peste 970.000 canale efective digitale de procesare
Gama dinamica ajustabila cel putin 410 Db
Rată de reîmprospătare a imaginii în modul de operare 2D: aproximativ 1.000 cadre/sec
Rată de reîmprospătare a imaginii în modul Doppler Color: aproximativ 700 cadre/sec
Frecvențe variabile de transmisie pentru optimizarea parametrilor legați de raportul penetrație/rezoluție
Zoom de înaltă rezoluție - concentrează toată puterea de achiziție a imaginii doar la regiunea de interes
Funcționalități specifice modului de utilizare în scop diagnostic cardiac:
- posibilitatea înclinării și reducerii lărgimii sectorului de imagine la examinarea cu sonde tip arie fazată
- lărgirea sectorului de vizibilitate în plan apropiat prin utilizarea în totalitate a aperturii traductorului tip arie fazată
- posibilitatea reglării ratei de reîmprospătare a imaginii prin accesarea unui buton de control direct disponibil utilizatorului
- mod de lucru armonic cu tehnologie armonică cu inversie de fază
Optimizare automată a imaginii la nivel de pixel, pentru reducerea interacțiunii operatorului cu echipamentul (optimizează atât TGC cât și amplificarea laterală)
În vederea îmbunătățirii calității imaginii, echipamentul încorporează o tehnică de procesare adaptativă a imaginii prin analiza comparativă a tuturor pixelilor ce formează imaginile, în relație cu pixelii din imediata vecinătate
Echipamentul are inclusă o tehnologie de compunere spațială a mai multor cadre obținute prin interogarea din mai multe unghiuri ale aceleiași zone de interes, care duce la întărirea contururilor structurilor vizualizate, reducerea diverselor artefacte și îmbunătățirea rezoluției de contrast
MODURI DE AFIŞARE A IMAGINILOR
Posibilitate de afișare a imaginilor ecografice în modul 2D astfel:
- Sus/Jos (atât in modul live cât și în post-procesare);
- Stânga/Dreapta (atât in modul live cât și în post-procesare);
- Imagine 2D Color;
Afișare simultană a imaginii 2D în scală de gri și a imagini 2D color posibilă în modul Doppler Color
Posibilitate de afișare multi-imagine (imagine live și imagine inghețată)
Pentru o bună vizibilitate de la distanță si utilizarea unei zone largi a imaginii ecografice, echipamentul prezintă posibilitate de selectare a unei dimensiuni mai mari a imaginii
Afișare în mod duplex și triplex în timp real
Sistemul funcționează și în mod quad
Posibilitatea de vizualizare a imaginilor in diferite formate (sus-jos, stanga-dreapta)
BAZĂ DE DATE PACIENŢI
Echipamentul înglobează o bază de date pacienți capabilă să stocheze date demografice ale acestora, imagini statice și în mișcare, rapoarte
Formatul de stocare a imaginilor asociate pacienților este unul brut și permite la accesarea ulterioară a pacienților modificarea:
- amplificării (la toate modurile de lucru - M, 2D, Doppler Color, Power, spectral)
- baseline și unghi de corecție la modul de lucru Doppler spectral
Formatul de stocare brută a imaginilor permite de asemenea efectuarea de măsurători specifice în modul M anatomic utilizat prin accesarea imaginilor 2D
Informațiile stocate în baza de date au posibilitatea de fi exportate în următoarele formate:
- brut, pentru arhivare pe suporturi de arhivare externe și/sau transfer pentru accesare ulterioară către servere și stații de lucru externe;
- format tip DICOM;
- tip MPEG si/sau tip JPEG;
- tip AVI;
Permite exportul și/sau stocarea informațiilor pe următoarele dispozitive:
- USB;
- CD-R, DVD-R;
- HDD extern;
Imaginile exportate în scopul arhivării pot fi reimportate în baza de date pacienți de pe consola ecocardiografului în același format brut în care au fost exportate, complet accesate și prelucrate ca și datele native
Memorie CINE (memoria imaginilor) cu urmatoarele caracteristici:
- Spațiu de stocare al datelor în mod ciclic: aproximativ 500 MB;
- Secvențele memoriei imaginilor se pot vizualiza în mod dual și în 4 imagini simultan;
Pe baza fiecărui cadru din memoria imaginilor se pot realiza atât măsurători, calcule cât și adnotări;
MĂSURĂTORI ŞI CALCULE
Posibilitate de efectuare a următoarelor măsurători generice:
- Volum;
- Arii;
- Stenoză (%);
- Viteze;
- Ritm cardiac;
- Index de pulsatilitate;
- Index de rezistivitate;
Echipament cu pachete de măsurare/calcule specifice următoarelor aplicații:
- Cardiace (diametre, fracții de ejecție etc);
- Vasculare (velocități, ritm cardiac, stenoză etc);
- Obstetrice (diametre, lungimi etc);
Pe baza măsurătorilor obținute, echipamentul permite posibilitatea de creare de rapoarte ce pot fi ulterior vizualizate pe ecranul ecocardiografului, pe o stație de
lucru externă sau printate la o imprimanta conectată la ecocardiograf
Echipamentul ofera automat rezultatele masuratorilor in modul Doppler pentru diferiti parametrii atat in aplicatiile de cardiologie cat si nu numai
TEHNOLOGII ŞI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE
Modul de analiza cantitativa a curbelor de velocitate si a parametrilor derivati (strain, rata de deformare a tesutului cardiac) a unei regiuni de interes
Posibilitate de upgrade cu modul de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltati pe modele statistice pentru recunoasterea si efectuarea automata a masuratorilor uzuale pentru sectiunea 2D parasternala a cordului
Posibilitate de upgrade cu modul de recunoastere automata bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltati pe modele statistice pentru recunoasterea celor mai potrivite sectiuni din graficul spectral si calculul automat al masuratorilor uzuale pentru examinarile vasculare
Posibilitatea de upgrade cu instrument ce ofera utilizatorului suport pas cu pas in vederea scanarii pentru achizitia corecta a structurilor anatomice cu imagini de referinta, ilustrații pentru aplicatii de abdomen, obstetrica, ginecologie, cardiologie si vasculare
Dispune de posibilitatea de upgradare cu modul pentru interfata cu sondele ICE
Dispune de posibilitatea de upgradare cu instrument care faciliteaza descarcarea de pachete software si aplicatii
Dispune de posibilitatea de upgradare cu instrument care permite ecografului sa trimita imagini si informatii parametrice catre un sistem de navigare, prin conexiune LAN
Tehnologie ce calculează grosimea intimei media bazându-se pe detectarea automată a conturului straturilor intimei si media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretelui vasului
Posibilitate de setare permanentă a unor protocoale standardizate și automate de lucru, ghidate pas cu pas. Astfel fiecare utilizator va putea să aibă protocoale personalizate, evitându-se efectuarea de examinări/măsurători incomplete
Dispune posibilitate de upgradare cu soft pentru măsurare automată a fracției de ejecție a ventriculului stâng
Posibilitate de upgrade cu modul de efectuare examinari pe baza de protocoale de stress
Posibilitate de lucru cu stație de lucru independentă pentru transmiterea, stocarea și analiza avansată a datelor achiziționate cu ajutorul ecocardiografului. Transmiterea acestora dintre ecograf și stație se va face bidirecțional prin conectare directă sau în rețea
Sistemul permite accesarea de la distanta pentru diagnostic si interventie fara a fi nevoie de inginer la locatia unde sistemul este instalat
B) CONFIGURAŢIE DE LIVRARE:
B.1) Consola ecografică îndeplineşte toate cerinţele de la punctul A)
B.2) Traductori:
1 bucată traductor de tip sectorial arie fazată dedicat aplicaţiilor cardiace, pediatrice, abdominale cu banda de frecvenţă de lucru ce acoperă în totalitate intervalul 1.4 - 4.8 MHz
dispune de camp de vizualizare de peste 115 grade
permite o adancime de scanare de pana la 30 cm
pentru scanarea in conditii optime chiar si prin spatiul intercostal, sonda sa dispuna de apertura redusa maxim de 20x25
prezinta posibilitatea de upgradare cu kit de biopsie
1 bucată traductor de tip liniar dedicat aplicaţiilor vasculare, abdominale, pediatrice, neonatale şi musculoscheletale cu banda de frecvenţă de lucru ce acoperă în totalitate intervalul 3.0 - 9.8 MHz
permite o adancime de scanare de pana la 15 cm
amprenta de scanare de minim 12x50 mm
prezinta posibilitatea de upgradare cu kit de biopsie
B.3) PERIFERICE ŞI ALTE ACCESORII
Dispune de printer termic alb-negru
Dispune de un raft pentru printerul termic alb-negru
Dispune de posibilitate de upgradare cu kit DVDRW
Dispune de posibilitate de upgradare cu stick USB
Dispune de posibilitate de upgradare cu HDD extern de 1 TB
Dispune de posibilitate de upgradare cu gutiera utila in timpul examinarilor transesofagiene
Conform Vivid iq Product Tree - pag. 12: TEE Probes Accessories: TEE Clip-On Bite Guard Adult, TEE Clip-On Bite Guard Adult OR, TEE Conventional Bite Guard Adult, TEE ConventionalBiteGuardPediatric
Dispune de posibilitate de upgradare cu spatiu de depozitare a sondelor TEE dezinfectate
Dispune de posibilitate de upgradare cu geanta pentru transportul sondelor TEE
Dispune de posibilitate de upgradare cu accesoriu pentru curatarea sondei TEE
Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor Wireless tip USB
Dispune de posibilitate de upgradare cu splitter HDMI
Dispune de o consola de extindere a numarului de porturi pentru sonde
Dispune de posibilitate de upgradare cu baterie secundara
Dispune de posibilitate de upgradare cu pedala conectabila prin USB
Dispune de posibilitate de upgradare cu suport pentru sonda de tip creion
Dispune de posibilitate de upgradare cu geanta de protectie
Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor suplimentar
Dispune de posibilitate de upgradare cu suport suplimentar atasat la carucior
Dispune de posibilitate de upgradare cu suport ergonomic pentru sustinerea incheieturii
Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor necesar pentru functionarea modulului ECG
Dispune de clesti pentru electrozi necesari pentru functionarea modulului ECG
Dispune de un cablu necesar pentru functionarea modulului ECG
C) CONFORMANŢĂ DE SIGURANŢĂ
Echipamentul respectă următoarele standarde de siguranţă:
-39
-1
-3
-7
- NEMA UD3
2. HOLTER EKG | cetinta indeplinita
CARACTERISTICI | DA | NU | Document (pagina)
Configuratie
Recorder
Cablu mini USB de programere / citire date
Software sub Windows 64 biti sau echivalent
2 baterii AAA reîncărcabile
Încărcător
Cabluri pacient: 10 fire
Caracteristici tehnice recorder
Alimentare: 1 baterie reîncărcabila tip AAA, sau 1baterie alcalina AAA.
Greutate maxima: 100 g fara baterii
Dimensiuni Maxime: 70x95x22 mm
Programarea prin cablu mini USB
Memorie interna, 1 -7 zile
Citirea datelor prin cablu mini USB
Posibilitatea schimbarii bateriei in timpul monitorizarii fara peierdere de date si fara intreruperea monitorizarii
Frecventa de esantionare selectabila: 300, 600 sau 1200Hz
Frecventa de stocare a datelor selectabila: 300, 600 sau 1200 Hz
Interacţiunea cu pacientul: buton semnalare evenimente
Inregistrare: 3 sau 12 canale, selectabil
Display LCD minim 45x25mm
Posibilitate programare manuala (fara calculator)
Minim 3 butoane pentru operare meniu pe display
Caracteristici software
Software pentru programare, vizualizare, evaluare si baza de date
Monitorizarea on-line a traseelor ECG pe display pentru verificarea plasamentului electrozilor
Analiza completa de forma si ritm (clasificare extrasistole ventriculare, supraventriculare)
Analiza ST
Analiza QT
Analiza PQ
Detectie si analiza PM
Variabilitate de frecventa cardiaca in domeniu timp si frecventa
Software interactiv, analiza automata poate fi corectata manual
Programul sa poata gestiona si recordere de tensiune si combinate inclusiv saturatie de oxigen si apnee de somn
3. HOLTER TA | cetinta indeplinita
Configuratie standard | DA | NU | Document (pagina)
Recorder
Cablu USB / mini USB de transfer de date
Software multilingv
Mansetă adult normală
Gentuță portaparat cu hamuri Baterii AA (2 buc.)
Manual de utilizare în limba română
Caracteristici recorder
Alimentare: doua baterii reâncărcabile AA NiMH, sau două baterii alkaline AA de 1,5 V
Greutate: 190 g fara baterii
Dimensiuni: 98x69x29 mm
Senzor de presiune: piezo-rezistiv
Eroare de masurare +/- 3mm Hg
Comunicarea cu calculatorul: cablu USB / mini USB standard
Posibilitatea programării manuale a aparatului (fără calculator)
Recunoșterea automată a tipului manșetei utilizate: pediatrică, adult normală, obeză
Metoda de măsurare: oscilometrica, toleranta la mişcare (dezumflare în trepte).
Algoritm de masurare validat BHS ( British Hypertension Society A/A) si AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)
Aprobări: CE, FDA
Umflare - pompă controlată automat.
Nivel de zgomot: < 42 dB
Card de memorie nedetasabil
Valva de siguranta pentru evitarea suprapresiunii (depresurizare rapidă)
Protecție împotriva depășirii timpului de măsurare
Protecție împotriva umidității: IP22
Capacitate memorie: 600 măsurători (sistolic, diastolic, puls, dată/timp). Memorie nevolatilă.
Interacţiunea cu pacientul: butoane distincte pentru
- declanşarea manuală a măsurătorilor, (buton pornit/oprit)
- marcarea evenimentelor,
- schimbarea frecvenței de măsurare (alternanță zi / noapte)
Posibilitatea intreruperii manuale a unei măsurători în curs de desfăşurare.
Măsurarea şi afişarea tensiunii pe sursă.
Display LCD (40 x 22mm)– afiseaza în timp real: stare baterie, ora, SIS, DIA, P
Posibilitatea interzicerii afişării rezultatelor măsurătorii.
Presiunea maximă de umflare: 300 mmHg – limitabilă din program.
Interval de măsurare TA: 30 – 280 mmHG
Interval de măsurare puls: 40 – 240 bpm
Reglarea automată a presiunii de umflare în funcţie de valorile măsurate
Valori măsurate: presiunea sistolică (SYS), diastolică (DIA), puls (P)
Valori calculate:presiunea arterială medie (MAP), presiunea pulsului (PP),
Intervale de măsurare selectabile între 5 şi 90 minute cu posibilitatea diferențierii frecvenței de măsurare pe perioade: dimineața, activă (ziua), pasivă (noapte) și perioadă specială
Perioada de monitorizare: liber selectabilă intre 24-51 ore
Modul de înregistrare vocală (secvențe de 15 sec)
Tehnologie de optimizare a monitorizării nocturne
Caracteristici software
Software de bază de date , analiză, programare și vizualizare în limba română
Software integrat capabil să gesioneze și înregistrari făcute cu: Holter ECG, Holter combinat ECG cu TA, Holter combinat TA cu SPO2, loop recordere.
Posibilitatea individualizării criteriilor de evaluare in funcție de pacient (limite de normotensiune, modificarea limitelor intervalelor active si pasive)
Statistici: perioadă totala, perioadă activă, perioadă pasivă, perioade speciale
Parametri statistici:
-Medii (simple și ponderate),
-Valori extreme,
-SD-deviație standard,
-DI-indice diurnal,
-PTE-HPTE Indice de timp hipertensiv / hipotensiv,
-Impact hiperbaric / hipobaric
Calcularea AASI (Ambulatory Arterial Stiffness index)
Calcularea creșterii de dimineață (morning surge)
Posibilitatea selectării unui interval oarecare pentru evaluare statistică
Histograme de distribuție
Posibilitatea selectării / afișării grafice și / sau tabelare a oricărei evaluări statistice
Rapoarte flexibil configurabile intr-o structură creată de utilizator
Tiparirea rapoartelor create prin imprimanta atașată calculatorului în format A4
Posibilitatea exportării rapoartelor create in diferite formate: PDF, EXCEL
Posibilitatea arhivării / rearhivării datelor
Salvări automate de siguranță într-un ritm preprogramat.
Tehnică de calcul necesară
Procesor minim i3, 2GHz
Memorie RAM minim 4 GB
HDD: minim 500 GB
Monitor recomandat: 22”
Sistem de operare: Win 10 sau 11
cetinta indeplinita
4. AUTOMAT COLORARE IMUNOHISTOCHIMIC | DA | NU | Document (pagina)
Sistem complet automatizat pentru deparafinare-demascare si colorare.
Sistem complet automatizat pentru imunohistochimie (IHC), proiectat să gestioneze întregul proces pe lame de microscopie, începând de la deparafinare, continuând cu demascare antigenică, până la colorare și contra colorare, fără intervenție manuală.
Specificatii tehnice
Capacitate 30 de lame
Controlul temperaturii: Ambient ~ 100°C± 10°C
Capacitate recipient cu reactiv: 7-30 ml
Număr de recipiente de reactivi minim 36
Capacitatea containerului de reactivi în vrac maxim 3 L
Capacitatea containerului pentru deșeuri periculoase maxim 3 L
Capacitatea containerului extern pentru deșeuri în vrac: 18L
Tensiune de operare: 100~240V 50/60Hz
Consum de energie: 1200VA
Temperatură de lucru: 5 °C~35 °C
Umiditate de funcționare: 10~80% RH
Dimensiuni (LxAxH): 700 x700 x 1400 mm ± 100 mm
*Compatibil cu toate tipurile de tesut: sectiuni parafinate, sectiuni inghetate, celule
*Compatibil cu multiple aplicatii: IHC, Mohs IHC, ICC, IF FFPE, tesut inghetat si preparate celulare.
*Consum scazut de reactivi Max 120 uL indiferent de marimea tesutului
*Sensibilitate si reproductibilitate imbunatatite datorita tehnologie de omogenizare continua in timpul colorararii
*Dispune de minim 3 tavite a cate 10 lame de microscop - poate rula 30 de lame intr-un singur proces
*Dispune de identificare cu cod de bare pentru lame si reactivi
*Permite monitorizarea individuala a temperaturii pe fiecare lama ceea ce asigura un control precis al demascarii antigenice
*Permite amestecarea cromogenului
*Foloseste lamele de plastic cu deplasare longitudinala pentru evitarea evaporarii si omogenizare optima
cetinta indeplinita
5. DUODENOSCOP CU VEDERE LATERALA | DA | NU | Document (pagina)
VIDEODUODENOSCOP CU CAP DISTAL DETASABIL – 1 BUC.
a) Cu cap distal detasabil de unica folosinta (minim 200 buc.)
b) Camp de vedere: 100°
c) Directia de vedere: retro 15°
d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologie care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
e) Cu mecanism de blocare a firului ghid in doua pozitii diferite (central si lateral)
f) Adancimea campului vizual: 5-60 mm
g) Capacitate de flexiune: sus 120°, jos 90°, dr. 110°, stg. 90°
h) urmatoarele functiile setate:
- inghetarea imaginii endoscopice
- eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite
- capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video
- zoom electronic
- focalizarea
- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor
- imbunatatire a imaginii
- reducrea zgomotului imaginii endoscopice
- cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare
- mod iris
- activarea functiei care mentine luminozitatea partii luminoase a imaginii endoscopice și corecteaza luminozitatea partii intunecate a imaginii endoscopice
- marime text
- cronometru
- restart cronometru
- timp intermediar
- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa
i) Canal instrumentar de 4,2 mm
j) Diametru exterior maxim al tubului de insertie: 11,3 mm
k) Lungimea de lucru: 1240 mm
l) Cu functie care transmite in raport de 1:1 manevrele operatorului de impingere si rotire la capatul distal al endoscopului
m) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare
n) Sa includa consumabile procedura ERCP pentru minimum 15 pacienti
6. ECOGRAF SONDA ABDOMEN , CORD, PARTI MOI SI VASE | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
CARACTERISITICI
A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:
Ecograf multidisciplinar de ultrasonografie, portabil cu ecran tactil, dedicat examinărilor abdominale, cardiace, toracice, neonatale, pediatrice, transcraniale, ginecologice, obstetrice, vasculare perifice, oftalmologice, musculoscheletale, parti moi, transesofagiene proceduri interventionale si intraoperative precum si in anestezie si terapie intensivă.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE
Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse pentru o mobilitate si usurinta in manipulare crescuta maxim: (inaltime x latime x adancime): 350 x 410 x 60 mm
Sa nu depaseasca greutatea de 6.5 kg
Puterea maxima consumata nu depășește 260 VA
DESCRIEREA CONSOLEI
Echipament conceput fara butoane hardware si fara tastatura fizica fiind rezistent la contactul accidental cu lichidele din blocul operator/terapie intensiva si la posibila dezinfectare a sa.
Monitor touch screen de minim 15.5'' ce dispune de protocoale de lucru rapide pe baza recunoasterii gesturilor efectuate de medic
Rezolutia: 1920 x 1080 pixeli
Unghi de vizualizare vertical si orizontal de minim +/- 68 grade
Senzor pentru ajustarea automata a luminii ambientale
Pentru un unghi optim de vizualizare si evitarea reflexiilor, monitorul prezinta posibilitatii de
miscare/fixare:
- rotire stanga/dreapta in jurului axului central
- inclinare fata/spate
Difuzoare integrate
Minim 3 porturi pentru conexiunea traductorilor
Ecograful functioneaza (permite scanarea in conditii normale) independent de o sursa de alimentare pana la 2 ore
Permite afisarea nivelului de incarcare/descarcare a bateriei prin 3 nivele de culoare
Este functional in timpul incarcarii bateriei
Dispune de carucior pentru o mobilitate usoara a sistemului, cu urmatoarele caracteristici:
- dimensiunile caruciorului nu depasesc 1400 x 505 x 480 mm (inaltime, latime, adancime)
- inaltimea caruciorului ajustabila pe minim 380 mm
- inclinarea ecografului pe carucior se face la minim 9 grade in fata si minim 35 de grade in spate
- rotile se pot bloca pentru o buna stabilitate
INTERFATA CU UTILIZATORUL
Ecranul tactil afiseaza urmatoarele functii printr-o singura apasare a unei pictograme:
- tastatura virtuala alfanumerica pentru introducerea datelor pacientilor
- meniurile de lucru cu functii specifice fiecarei aplicatii
Sistemul este gata de functionare in cel mult 60 de secunde de la aprindere.
Echipamentul revine din modul de adormire (sleep/ standby) intr-un timp foarte scurt, fiind gata de functionare in cel mult 9 de secunde
Echipamentul recunoaste rapid conectarea unui traductor nou, fiind gata de utilizare in cel mult 5 secunde
Ecograful are posibilitatea de a fi utilizat in proceduri interventionale
Dispune de soft ce permite ca aparatul sa afiseze linii de ghidaj pentru procedurile de punctie - biopsie
Pentru optimizarea fluxului de lucru, interfaţa software oferă posibilitatea de a edita profiluri
individuale de utilizator pentru personalizarea preferințelor
Interfata cu utilizatorul este "multi-touch" cu recunoasterea gesturilor
Sistemul de operare al ecografului in platforma Windows, versiunea 10 sau superior
MODURI DE OPERARE
Moduri de functionare fundamentale:
- mod de tip M
- mod de tip 2D
- mod Doppler (Color, Power, Spectral)
Moduri de funcţionare derivate şi/sau combinate din cele fundamentale:
- mod de tip M Anatomic
- mod de tip M Color
- mod de tip Doppler Continuu
- mod de tip Doppler Pulsat
- mode de tip Tissue Doppler
Are capacitatea de a funcţiona cu 2/3 moduri de lucru active în acelaşi timp (duplex/triplex)
CARACTERISTICI SI TIPURI ALE TRADUCTORILOR
Adâncimea minima de scanare este < 1.2 cm
Adâncimea maximă de scanare este > 35 cm
Traductori de tip liniar (liniar si liniar folosit pentru ghidaj de biopsie) ce acopera in intregime domeniul 2.5-22 MHz
Traductori de tip convex si micro-convex ce acopera in intregime domeniul 1.5 - 12.5 MHz
Traductori de tip sectorial arie - fazata acopera in intregime domeniul 1.5 - 12
Traductor de tip transesofagian (TEE) ce acopera in intregime domeniul 2 - 8.5 MHz
Traductor wireless liniar ce acopera in intregime domeniul 3.2 - 11.8 MHz
Traductor wireless convex ce acopera in intregime domeniul 2.2 - 4.8 MHz
Traductor wireless sectorial ce acopera in intregime domeniul 1.8 - 3.5 MHz
PROCESAREA IMAGINII
Permite salvarea datelor in formatul brut, ceea ce inseamna ca imaginile sunt captate inaintea lanțului de procesare, permițând utilizatorilor să revina asupra imaginilor exact in starea lor initiala
Tehnologie multifrecventa aplicabila pentru toti traductorii
Focalizare continua in recepție
Permite modificarea logaritmica a coeficientului de amplificare in functie de ecogenitatea structurii analizate si timp
Posibilitate de optimizare automata atat in mod 2D cat si in mod Spectral
Mod de ghidare în timp real bazată pe inteligență artificială pentru identificarea precisă a anatomieițintă în 12 proceduri de anestezie regională, sprijinind decizia clinicianului înainte de inserția acului.
Tehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si
îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice. Acest algoritm este compatibil cu modul 2D si color
Tehnologie de interpolare a cadrelor aflate sub minim 3 unghiuri/planuri diferite de vizualizare pentru reducerea semnificativa a zgomotului de fond din imagine.
Posibilitate de achizitie imagine trapezoidala pentru traductorii de tip liniar
Unghi de vizualizare extins in campul apropiat (la contactul traductorului cu zona de scanare) – pentru imbunatirea imaginilor structurilor de la nivelul apex-ului
MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE
Echipamentul inglobeaza o baza de date de pacienti ce permite stocarea urmatoarelor:
- nume, prenume, ID
- tipul examinarii si datele demografice specifice
- imagini statice 2D
- bucle CINE 2D
Stocarea de date in memoria de lunga durata se realizeaza in urmatoarele formate:
- DICOM
- JPEG
- MPEG4
- AVI, WMV
APLICATII PENTRU EXAMINARE
Pentru desfasurarea rapida a fluxului de lucru, ecograful permite selectarea aplicatiei dorite din pagina principala si folosirea unor algoritmi ce sunt importanti in cazul unor situatii critice:
- pentru aprecierea functiei sistolice a ventriculului stang, ecograful permite masurarea debitului cardiac si a integralei velocitate-timp masurate la nivelul tractului de ejectie a ventriculului stang
- dupa calcularea integralei velocitate-timp, ecograful dispune de un algoritm ce permite vizualizarea rapida a tendintei de evolutie avand ca scop determinarea urmatorului pas in cazul administrarii unui tratament
- pentru evaluarea gradului de edem pulmonar de etiologii diferite (identificarea și numărarea automată a liniilor Kerley B) și urmărirea în evoluție a acestuia sa dispuna de algoritm ce evidentiaza si contorizeaza liniile de tip B in timp real pentru afisarea pe ecran a cadrului cu cel mai mare numar de linii B in cazul examinarilor de plamani
- algoritm ce permite masurarea indicelui de colapsibilitate a venei cave inferioare
Măsurători semi-automate ale dimensiunilor vezicii urinare și mod ce calculează volumul vezical la pacienți adulți. Funcționalitatea bazată pe inteligență artificială identifică automat vezica urinară și poziționează caliperele necesare pentru determinarea rapidă și standardizată a volumului, reducând variabilitatea operator-dependentă și timpul de examinare.
Dispune de posibilitate de upgradare cu masuratoare semi-automata a fractiei de ejectie in timpul examinarii in fereastra apical 4 camere, prin urmarirea si calcularea deformarii tisulare miocardice, fara a avea nevoie de semnalul ECG.
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument de imagistică parametrică care furnizează date cantitative privind strainul miocardic global și segmentar, bazate pe tehnologia de speckle tracking bidimensional (2D).
Dispune de posibilitate de upgradare cu funcție de verificare automată a integrității elementelor sondei, care asigură funcționarea corectă și performanța optimă a transductorului, reducând riscul de artefacte și erori de achiziție.
Dispune de posibilitatea de upgradare cu program pentru vizualizarea panoramica a plamanilor, care poate fi combinat cu functia ce evidentiaza si contorizeaza liniile de tip B in timp real pentru afisarea pe ecran a cadrului cu cel mai mare numar de linii B in cazul examinarilor de plamani.
Dispune de posibilitate de upgradare cu modul pentru efectuarea investigațiilor ecografice cu substanță de contrast, utilizând agenți de contrast ecografici disponibili comercial, pentru aplicații abdominale și cardiace, în scopul evaluării perfuziei, vascularizației și caracterizării leziunilor.
Dispune de posibilitatea de upgradare cu program dedicat pentru oftalmologie ce permite examinarea anatomiei globului ocular si a vascularizatiei acestuia
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument bazat pe inteligenta artificiala pentru detectia si urmarirea reperelor nervoase, ajutând în procesul de anestezie regională. Realizeaza harta de distribuție
a plexului nervos si indica zonele care vor fi influentate de anestezia regională.
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument de ajutor in timpul evaluarii umărului, șoldului, genunchilor, încheieturii/mâinii, piciorelor/gleznelor și cotului, care permite utilizatorului sa atribuie constatarile medicale direct pe o diagrama specifica zonelor anatomice. Permite compararea bilaterala a zonei selectate si include imagini anatomice de referinta pentru pozitia sondei din fiecare zona.
Dispune de posibilitate de upgradare cu modul pentru măsurarea volumului vezicii urinare, ce include un set de pași predefiniți și folosește o imagine de referință a vezicii urinare pentru a efectua calculul.
Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie care folosește inteligența artificială (AI) pentru a ghida utilizatorul, în timp real, în procesul de captare a imaginilor diagnostice ale inimii.
Dispune de platforma ce oferă clienților un mod simplificat și eficient de a accesa și de a beneficia de serviciile de întreținere și de asistență tehnică pentru echipamentele medicale achiziționate.
Dispune de posibilitate de upgradare cu modul software si hardware pentru activarea sondei wireless
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument ce permite scanarea codurilor de bare generate de spitale pentru a accesa rapid informațiile pacientului. Utilizarea acestui instrument contribuie la automatizarea proceselor administrative, scade riscul erorilor umane și îmbunătățește fluxul de lucru în unitățile medicale.
MASURATORI SI CALCULE
Posibilitate de efectuare a urmatoarelor masuratori generice:
- distante
- circumferinta
- arii
- timp
- stenoza %
- adancimea de la sprafata traductorului
Pachet de masuratori si calcule pentru urmatoarele aplicatii:
- cardiace (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- urologice (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- vasculare (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- obstetrice (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- ginecologice (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- musculoscheletale
CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE
Conectare la retea de tip LAN Ethernet
Posibilitatea de conectare la retea Wireless
Prin intermediul cartului, ecograful permite conexiune HDMI
Posibilitate de conexiune DICOM
B) CONFIGURATIE DE LIVRARE
B.1) Consola ecografica care să îndeplinească toate cerinţele de la punctul A)
B.2) Traductori:
1 bucata traductor de tip liniar cu tehnologie tip cristal unic, tehnologie de amplificare a semnalului util emis si captat in vederea achizitionarii de imagini cu rezolutie spatiala superioara si tehnologie de racire activa a cristalelor pentru scanarea pe perioade lungi, conceputa pentru aplicatii oftalmologice, ginecologice, abdominale, pediatrice/neonatale, parti moi, vascular periferic, musculoscheletale superficiale/conventionale, pleurale, bloc nervos si cardiologie cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecventa acopera in intregime intervalul 3 - 19.5 MHz
- camp vizual de peste 38 mm
- dispune de minim 4 butoane configurabile integrate
- dispune de posibilitate de upgrade cu kit de biopsie
1 bucata traductor de tip sectorial arie - fazata pentru aplicatii obstetrice/ginecologice, oftalmologice, abdominale, urologice, cardiace, vascular periferic, toracic/pleural, interventional cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecventa acopera in intregime intervalul: 1.5 - 4.5 MHz
- camp de vizualizare de minim 120°
- amprenta de minim 18 x 23 mm
- dispune de posibilitate de upgrade cu kit de biopsie
1 bucata traductor de tip convex pentru aplicatii obstetrice/ginecologice, abdominale,
pediatrice/neonatale, musculoscheletale, torarice/pleurale, cardiace, intraoperatorii, vasculare periferic si bloc nervos cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecventa acopera in intregime domeniul 1.5 - 5.5 MHz
- camp de vizualizare de minim 65°
- amprenta de minim 17 x 68 mm
- dispune de posibilitate de upgrade cu kit de biopsie multiangular
B.3) PERIFERICE SI ACCESORII
Dispune de imprimanta termina alb-negru
C) CONFORMANTA DE SIGURANTA
Echipamenul respecta urmatoarele standarde de siguranta:
- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-6
- IEC 60601-2-37
- ISO 10993-1
7. TRUSA VIDEOECOENDOSCOPIE DIGESTIVA CU ACCESORII | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
1. VIDEOGASTROSCOP HDTV CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE CONTINUA – 1 BUC.
a) Sa aiba imagine HDTV (High Definition TV)
b) Sa aiba camp de vedere de 140°
c) Sa permita investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
d) Sa fie compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa digestiva si evidentiaza punctele de sangerare
e) Sa fie compatibil cu tehnologia ce optimizeaza structura, tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei
f) Sa aiba tehnologie care extinde campul de vedere si care combina imaginile capturate in vederea apropiata cu cele capturate in vederea indepartata, astfel incat sa se obtina o imagine cu o adancime mai mare a campului vizual, ceea ce ofera o mai mare claritate si detalii mai bogate pe toata suprafata imaginii, asigurand un nivel superior de observarea cu focalizare continua
g) Sa aiba adancimea campului vizual de 1,5 -100 mm
h) Sa permita focalizare pe doua distante: normal 3 – 100 mm; apropiat 1,5 – 5,5 mm
i) Sa aiba magnificatie de 100X in modul de vedere apropiata
j) Sa aiba capacitate de flexiune: sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stanga 100°
k) Sa aiba manerul de comanda prevazut cu minim 5 butoane cu functii variabile care pot telecomanda cel putin urmatoarele functiile setate:
- inghetarea imaginii endoscopice
- eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite
- capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video
- zoom electronic
- focalizarea
- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor
- imbunatatire a imaginii
- cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare
- mod iris
- activarea functiei care mentine luminozitatea partii luminoase a imaginii endoscopice și corecteaza luminozitatea partii intunecate a imaginii endoscopice
- marime text
- cronometru
- restart cronometru
- timp intermediar
- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa
l) Cu canal instrumentar de minim 2,8 mm
m) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea zonei de observare
n) Sa aiba diametru exterior al tubului de insertie de maxim 9,6 mm
o) Sa aiba urmatoarele informatii ale endoscopului afisate pe monitor: numele modelului, numarul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capatului distal/ tubului de insertie, functiile atribuite butoanelor
p) Lungimea de lucru de minim 1000 mm
q) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare
2. VIDEOCOLONOSCOP HDTV CU POSIBILITATE DE FOCALIZARE CONTINUA – 1 BUC.
a) Sa aiba imagine HDTV (High Definition TV)
b) Sa permita investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
c) Sa fie compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa digestiva si evidentiaza punctele de sangerare
d) Sa fie compatibil cu tehnologia ce optimizeaza strucura, tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei
e) Sa aiba tehnologie care extinde campul de vedere si care combina imaginile capturate in vederea apropiata cu cele capturate in vederea indepartata, astfel incat sa se obtina o imagine cu o adancime mai mare a campului vizual, ceea ce ofera o mai mare claritate si detalii mai bogate pe toata suprafata imaginii, asigurand un nivel superior de observarea cu focalizare continua
f) Sa aiba camp de vedere: normal 170°, apropiat 160°
g) Sa aiba adancimea campului vizual de 1,5 -100 mm
h) Sa permita focalizare pe doua distante: normal 3 – 100 mm; apropiat 1,5 – 5,5 mm
i) Sa aiba magnificatie de 90X in modul de vedere apropiata
j) Sa aiba capacitate de flexiune: sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160°
a) Sa aiba manerul de comanda prevazut cu minim 5 butoane cu functii variabile care pot telecomanda ce putin urmatoarele functiile setate:
- inghetarea imaginii endoscopice
- eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite
- capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video
- zoom electronic
- focalizarea
- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor
- imbunatatire a imaginii
- cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare
- mod iris
- activarea functiei care mentine luminozitatea partii luminoase a imaginii endoscopice și corecteaza luminozitatea partii intunecate a imaginii endoscopice
- marime text
- cronometru
- restart cronometru
- timp intermediar
- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa
k) Cu canal instrumentar de minim 3,7 mm
l) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri
m) Sa aiba diametru exterior al tubului de insertie de maxim 12,8 mm
n) Sa aiba urmatoarele informatii ale endoscopului afisate pe monitor: numele modelului, numarul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capatului distal/ tubului de insertie, functiile atribuite butoanelor
o) Sa aiba functie de rigidizare in trepte a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe manerul de control al endoscopului
p) Sa aiba functie flexie pasiva care ajuta endoscopul sa treaca de curburile accentuate ale colonului
q) Lungimea de lucru de minim 1650 mm
r) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare
3. VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA INCLUSA – 1 BUC.
a) Procesor imagine cu functie de 4K upscaling
b) Cu touch panel intuitiv
c) Posibilitate de configurare a limbii Romane, astfel ca toate meniurile si configurarile sa fie afisate in limba Romana
d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
e) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia Autofluorescenta
f) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa digestiva si evidentiaza punctele de sangerare
g) Cu tehnologie ce optimizeaza strucura, tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei
h) Cu functiei care mentine luminozitatea partii luminoase a imaginii endoscopice si corecteaza luminozitatea partii intunecate a imaginii endoscopice
i) Iesire semnal analogic: VBS composite, Y/C
j) Iesire semnal digital:12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI
k) Memorie externa, conectare USB
l) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele
m) Iris: Auto, Peak si Average
n) Reglarea tonurilor de culoare: Rosu + 8 pasi; Albastru + 8 pasi; Chroma + 8 pasi
o) Posibilitatea de etalonare automata de alb
p) Automatic gain control (AGC)
q) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut)
r) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice
s) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran
t) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice
u) Posibilitate de afisare Picture-in-Picture si Picture-out-Picture
v) Posibilitatea de zoom electronic
w) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor
x) Informatii ale endoscopului sa poata fi afisate pe monitor (numele modelului, numarul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capatului distal/ tubului de insertie, functiile atribuite butoanelor endoscopului)
y) Afişarea datelor de pacient
z) Posibilitatea schimbarii simultan a mai multor valori de setare
aa) Posibilitate de inregistrare a setarilor pentru 20 de utilizatori
ab) Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru 50 de pacienti
ac) Cu sursa de lumina cu 5 LED-uri (Multi-LED)
ad) Controlul automat al intensitatii luminoase
ae) Controlul automat al stralucirii in 17 trepte
af) Pompa de aer inclusa cu 4 niveluri (oprit, scazut, mediu, ridicat)
4. ASPIRATOR CU REGLAJ AL CAPACITATII DE ASPIRATIE – 1 BUC.
a) Cu borcan de minim 1 L, autoclavabil – 2 buc.
b) Cu filtru microbacterian (10 buc.)
c) Flux de aer reglabil intre 40l/min. si 60l/min.
d) Cu posibilitatea de reglare a capacitatii de aspiratie
e) Vacuum: minim 93 kPa
f) Cu oprire de siguranta daca temperatura aspiratorului creste peste 80⁰C
5. MONITOR MEDICAL LED – 1 BUC.
a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 32-inch
b) Cu functie de 4K
c) Aspect ratio 16:9
d) Contrast minim: 1000:1
e) Full HD
f) Rezolutie minima: 3840 X 2160 puncte
g) Posibilitate de afisare a imaginii rotite cu 180º sau a imaginii in oglinda
h) Posibilitate de afisare PIP(Picture-In-Picture) si POP(Picture-Out-Picture)
i) Cu tehnologie Advanced Image Multiple Enhancer (AIME) prin care se intensifica strucura si culoarea in vederea obtinerii unei obsevari detaliate
j) Cu functie de CLONE OUT – utilizatorul avand posibilitatea de duplicare a semnaului video 4K/HD de pe ecran pe un alt monitor sau dispozitiv de inregistrare
k) Intrare semnal 4K: 12G-SDI x 2, HDMI x 1
l) Iesire semnal 4K: 12G-SDI x 2
m) Intrare semnal 2K: 3G-SDI x 1, DVI x 1
n) Iesire semnal 2K: 3G-SDI x 1
o) Unghi de vedere minim - 178º (orizontal/ vertical)
6. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC.
a) Compatibil cu echipamentul oferit
b) Cu brat pt. fixarea monitorului LCD
c) Cu suport culisant pt. tastaura
d) Cu suport pt. 2 endoscoape
e) Prevazut cu roti duble blocabile
7. POMPA PERISTALTICA DE APA – 1 BUC.
a) Se foloseste pentru pompare apa in jet prin canalul suplimentar al endoscoapelor
b) Fluxul cuprins intre 230 - 750 ml/min.
c) Container de apa autoclavabil de 2 l
d) Cu oprire de siguranta dupa 20 de secunde de functionare
e) Cu pedala
f) Sa poata fi telecomandata prin butoanele situate pe manerul endoscoapelor
8. UNITATE DE REGULARIZARE A PRESIUNII DE CO2 – 1 BUC.
a) Pentru controlul presiunii de CO2 in timpul endoscopiei
b) Poate fi conectat la butelie sau la reteaua de gaze a spiatlului
c) Presiune maxima – 45 kPa
9. TESTER DE IMERSIBILITATE – 1 BUC.
a) automat

## lot 2
|  |  |  | Nr. | LOT 2 - Echipamente pentru monitorizare și transfuzie sanguină | Cantitate/ Buc
|  |  |  | 2.1 | Videocolposcop | 1
|  |  |  | 2.2 | Monitor fetal | 2
|  |  |  | 2.3 | Aspirator chirurgical | 4
|  |  |  | 2.4 | Ultracongelator medical pentru stocarea plasmei | 2
|  |  |  | 2.5 | Combina frigorifica tip banca de sange - plasma | 2
|  |  |  | 2.6 | Ecograf neonatal | 1
|  |  |  | 2.7 | Lampa fototerapie | 6
|  |  |  | 2.8 | Injectomat neonatal | 6
|  |  |  | 2.9 | Injectomat pediatric | 3
|  |  |  | 2.1 0 | Infuzomat pediatric | 1
|  |  |  | 2.11 | Aparat de cooling therapy | 1
|  |  |  | 2.12 | Modul Plasma Argon | 1
1. VIDEOCOLPOSCOP
cetinta indeplinita
Caracteristici tehnice minimale: | DA | NU | Document (pagina)
Colposcopul sa fie mobil si sa dispuna de o baza stabila care sa ofere siguranta si flexibilitate atât în mediul clinic, cât și în cel chirurgical.
Colposcopul sa dispuna de un sistem optic meticulos proiectat și un modul de iluminare LED de mare putere
Sa aiba inclus un LED de minim 27W care sa conduca în mod inteligent sistemul de iluminare pentru a oferi peste 75.000 de lux la o temperatură de culoare atent selectată de minim 5700K, făcând iluminarea plăcută pentru ochi
Led-ul sa fie incorporat in lupa, astfel incat sistemul sa fie mai compact si sa functioneze la rece timp de peste 50.000 de ore.
Sa dispuna de un sistem optic apocromatic în minim 5 trepte care sa produca imagini fără aberații corectate pentru toate lungimile de undă primare.
Marire apocromatica in minim 5 trepte: > 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X
Tubul binocular sa fie drept cu vizualizare la minim 45°C
Ocularul sa fie minim WF 10X/18mm cu apărătoare de ochi pliabile si reglare dioptrie ± 5mm
Obiectiv minim f-300mm cu focus manual
Sa dispuna de filtru verde integrat
Baza colposcopului sa fie in forma de H de maxim 550x550 mm, dotata cu minim 4 roti, cel putin doua cu sistem de franare
Sa prezinte brat pivotant max L = 380 mm si brat suspensie max L = 600 mm
Mișcarea verticală a brațului: min 250 mm
Echipamentul sa prezinte un sistem de iluminare inclus in configurația standard de livrare, care să îndeplinească următoarele caracteristici:
Cupola sa fie rotunda si sa permita minim 5 rotatii pentru pozitionare usoara a luminii in orice unghi.
Pe bratul vertical de sustinere al cupolei sa fie fixat un maner pentru manevrare.
Sistemul de iluminare sa aiba la baza tehnologie HD LED, fara umbre, cu fascicul de lumina abundent
Sa aiba tehnica de reducere a umbrelor prin elemente multiple LED
Sa aiba in configuratia standard maner sterilizabil la 137 ° C plasat in lateralul cupolei.
De la manerul sterilizabil sa se poata ajusta focusarea.
Panoul de comanda sa fie situat pe partea frontala a cupolei pentru a facilita accesul rapid la comenzi. Sa fie prevazut cu butoane tactile impermeabile si rezistente la agenti dezinfectanti. Pentru a spori rezistenta si a evita deteriorarea in timp din cauza agentilor dezinfectanti, nu se accepta variante de controller cu display si touch screen.
Sistemul de iluminare sa poata fi pornit prin accesarea oricarui buton de pe panoul de comanda.
Controlerul sa permita ajustarea urmatoarelor functii:
- temperatura de culoare de la minim 3500º la 5000º K cu posibilitate de ajustare in minim 6 trepte
- buton de pornit-oprit cu indicator led
- ajustare intensitate luminoasa 70.000 lux in minim 8 trepte
Pentru o redare perfecta a culorilor si controlul temperaturii de culoare, trebuie sa aiba doua tipuri de leduri: rosii si albe, pentru a asigura vizualizarea si diferentierea tesuturilor in timpul interventiilor chirurgicale.
PARAMETRII TEHNICI
Intensitate: 70.000 Lux reglabila in minim 8 trepte
Nr. leduri: maxim 14 HD-LED-uri
Consum de energie: < 18W
Temperatura de culoare ajustabila (° Kelvin):
de la 3500 la 5000° K, in minim 6 trepte
Indexul de redare culoare Ra: > 95
Indexul de redare culoare (rosu) R9: > 95
Energie radianta: 3.31 W/m2 /Klux
Interval de reglare intensitate luminoasa: minim 5-100%
Dimensiunea campului D10 la 1 metru: minim 180 mm
Diametru camp luminos: minim 250mm
Adancime de iluminare L1/L2, Ec60%: 600 mm
Uniformitate (d50/d10 Ratio): 180mm pana la 80mm
Durata de functionare LED: > 50.000 ore
Alimentare: 100-240VAC 50/60Hz
Sistemul de iluminare sa aiba baza mobila cu dimensiuni de maxim (latime x lungime) 620 x 660 mm,
Cupola sa permita rotirea în jurul axului coloanei: 27,5 ° pe fiecare parte
Sa permita rotirea cupolei nelimitat 360 °
Ajustarea pe inaltime in sus pe orizontala: minim 747 mm si minim 45°
Ajustarea pe inaltime in jos pe orizontala: minim 691 mm si minim 45 º
Raza totala a bratului: minim 720 mm
Bratul de sustinere al cupolei orizontal sa aiba o lungime de 951 mm.
Distanta de la podea la inaltimea maxima a cupolei sa fie de min. 2205 mm.
Distanta de la podea la inaltimea minima a cupolei sa fie de min. 864 mm.
Distanta de la podea la pozitia “0” a cupolei sa fie de 1510 mm.
Sa aiba urmatoarele standarde de siguranta: BS EN 60601-1, BS EN60601-2-41
cetinta indeplinita
2. MONITOR FETAL CU MODUL WIFI SI CART | DA | NU | Document (pagina)
Cardiotocograf antepartum/intrapartum cu sonda US, sonda TOCO, imprimanta, baterie, masurarea presiunii sangelui si senzor Nellcor pentru masurarea SpO2, analiza Dawes- Redman
Sistem sonde Wireless
Sonda Wireless SF1
Sonda Wireless TOCO
CARACTERISTICI TEHNICE
Display: Color, touchscreen, cu cristale lichide;
Unghi vedere: > 170 grade;
Poate fi actionat chiar si cu manusi;
Usor de utilizat, Multifuncfional;
Permite comutarea intre afisare cifre mari si modul de afisare a ritmului cardiac fetal (FHR);
Autoscalare pentru monitorizare sarcina unica, gemerala sau tripleti cu pastrarea unei vizibilitati optime.
Imprimanta: Incorporata
Cu rezolutie inalta; Cap de imprimare: folie cu grosimea de 128 mm; Latime hartie: 150 mm;
Viteza de imprimare: 1,2 sau 3 cm/minut; Viteza de imprimare poate fi selectata de catre utilizator;
Viteza maxima de imprimare: pana la 20 cm/minut;
Imprimare pe hartie termica;
Lungime rola hartie: 45 m, suficienta pentru 75 ore de inregistrare cu o viteza de imprimare de 1 cm/minut;
Textul imprimat include: scala, legenda, antete, adnotari, alarme, status baterie, data si ora;
Date pacient ce pot fi introduse: nume, ID.
Baterie: Incorporata
Capacitate: 4400 mAh;
Utila pentru monitorizare in cazul unui transfer sau a unei caderi de tensiune; Autonomie: pana la 4 ore.
Ritm cardiac fetal (FHR):
Interval de masurare: 30 – 240 bmp;
Acuratete: ± 2 bpm;
Tehnica de masurare: Doppler pulsatil directional;
Tip transmisie: cu fir;
Rata de repetabilitate: 2.994 kHz;
Frecventa de functionare: aproximativ 1 mHz;
Presiune: < 30 kPa;
Iob: < 1 mW/cm2;
Ispta: < 3 mW/cm2;
Rezolutie: 16 bits;
Clasa de protectie: tip CF;
Rezistenta la apa: IPX7;
Afisare pe display: valori FHR, indicator puls, indicator siguranta, grafic;
In cazul monitorizarii gemenilor, ritmurile cardiace fetale sunt afisate cu culori diferite.
TOCO
Interval de masurare: 0 - 100 unitati relative;
Senzitivitate: 100% FSD sau 125 g;
Interval de offset: ± 100 g;
Clasa de protectie: tip CF;
Afisare pe display: valori TOCO, grafic;
Presiunea sangelui matern (NIBP);
Interval de masurare sistolic: 25 – 280 bmp;
Interval de masurare distolic: 10 – 220 bmp;
Interval de masurare puls: 30 – 220 bmp;
Acuratete: ± 1 mmHg;
Tehnica de mdsurare: oscilometrica;
Interval de masurare selectat de catre utilizator sau 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 and 120 minute;
Afisare pe display: presiune sistolica, presiune diastolica, presiune arteriala medie, puls;
Siguranta: controale independente hardware si software pentru a limita umflarea mansetei pana la maxim 300 mmHg si timp maxim de masurare de pana 90 secunde;
Ritm cardiac matem (MHR);
Interval de masurare: 30 – 240 bmp;
Acuratete: ± 1 bpm;
Afisare pe display: valori MHR;
Saturatia oxigenului matern (SpO2);
Tip senzor: Nellcor;
Interval de masurare saturatie: 0 - 99%;
Acuratete: ± 1 SD pentru distributie normala;
Interval de masurare puls: 30 - 240 bpm;
Acuratele puls: ± 2 bpm.
Afisare pe display: SpO2 matern, puls;
Printare: SpO2 matern, puls.
Generale:
Dimensiuni: inaltime 23,4 cm, lungime: 23 cm, latime: 32 cm;
Greutate: 6 kg;
Alimentare: 100 - 230 W, 50 - 60 Hz;
Consum: < 100 VA;
Alarme acustice si vizuale pentru semnalul fetal: puls scazut sau crescut, pierdere semnal, detectie dubla a pulsului;
Limitele tuturor alarmelor fetale pot fi ajustate de catre utilizator;
Alarme acustice si vizuale pentru semnalul matern: puls scazut sau ridicat, detectie dubla a pulsului, presiune sistolica scazuta sau ridicata, presiune diastolica scazuta sau ridicata, saturalie scazuta sau ridicata;
Limitele tuturor alarmelor fetale si materne pot fi ajustate de catre utilizator;
Sistem software de analiza Dawes-Redman;
Baza de date integrata a pacientilor, cu capacitate de memorare nelimitata;
Sistem sonde wireless format din transmitator si unitatea de primire;
Mod de operare: continua;
Temperatura de operare: -10 °C - +40 °C;
Umiditate relativa: 10 – 75%, fara condens / 10 – 98%, fara condens;
Temperatura de depozitare: -10 °C - +50 °C;
Traductor cu ultrasunetere (SF1);
Tehnica de masurare: Doppler pulsatil;
Tip conexiune: fara fir catre receptor; Interval de masurare 20 m, sub apa pana la 8 m;
Tip modulatie: digitala, FSK;
Tip antena: Helix;
Radiofrecventa transmitatorului: in concordanta cu primitorul;
Alimentare: baterie Li-Ion;
Timp de operare: pana la 16 ore;
Tip protectie impotriva prafului si a apei: IPX8;
Dimensiuni: Ø 75 x 20 mm;
Greutate: 106 g.
Traductor TOCO
Tehnica de masurare: masurare externa a activitatiii uterine;
Tip conexiune: fara fir catre traductorul cu ultrasunete;
Interval de masurare: 30 cm (de la Toco la traductorulul cu ultrasunete);
Tip modulatie: digitala, FSK;
Tip antena: Ferrite;
Radiofrecvenfa transmitatorului: 10 kHz;
Alimentare: baterie Li-Ion;
Timp de operare: pana la 16 ore;
Tip protectie impotriva prafului si a apei: IPXS;
Dimensiuni: Ø 75 x 22mm;
Greutate: 92 g.
Unitatea de primire:
Radiofrecventa primitorului: ISM lungimea de banda: 434.05 - 434.7 MHz; 26 canale;
Selectare canal: comutator rotativ;
Alimentare: 100 - 240 V, 50 – 60 Hz, 10 VA;
Consum in stand-by: < 0,8 W;
Tip antena: Gainflex;
Incarcare pentru traductoarele SFI si TOCO;
Tip protectie impotriva prafului si a apei: IP30;
Timp de incarcare: maxim 3 ore;
Tip operare: automat;
Dimensiuni: 250 x 200 x 85 mm;
Greutate: 1 kg.
Accesorii incluse:
Sonda cu ultrasunete de 1.0 MHz.
Sonda TOCO
Sistem sonde Wireless;
Sonda Wireless cu ultrasunete (SF1);
Sonda Wireless TOCO;
Marker de evenimente pentru contractiile fetale;
Curele (2 perechi) pentru traductoare;
Cablu de alimentare;
Imprimanta - hartie termica pentru printare rezultate, cu lungimea de 45 m;
Manual de utilizare;
Cablu de alimentare;
cetinta indeplinita
3.ASPIRATOR CHIRURGICAL | DA | NU | Document (pagina)
Aspiratorul sa fie prevazut cu un design conceptual al șasiului monobloc (polietilenă de înaltă densitate) pe patru roți de Ø80 mm (una antistatică și două cu frână)
Debit mare, pompă de vid (intervale minim 80 L/min). Tip cilindru cu dublu piston, fără ulei, sa nu necesite întreținere
2 borcane de colectare polisulfona (PSU), (4 litri - scară până la 3500 ml) cu supapă de siguranță pentru prevenirea supraumplerii și autoclavare la 135 ºC
Suport borcan de colectare conform EN 19054:2005
Buton selector pentru schimbul borcanului de colectare dublu, 2 setari prevazute cu un dispozitiv de filtrare pentru fiecare borcan, cu iesiri suplimentare de niplu pentru conectarea directa a tubului.
Filtru de bacterii hidrofobe,care sa garanteze retenția particulelor de 99% și eficiența provocării bacteriene de 99,99%
Comutator Pornit/Oprit.
Buton de reglare a presiunii de aspirare, precis, constant
Indicator de vid înalt (0-100 kPa / 0-760 mmHg) folosind un afișaj de înaltă vizibilitate (Ø67mm)
Pedala On/Off acţionată cu piciorul inclusa și posibilitate de adaugare optional pedala de reglare a presiunii
Specificatie tehnica:
Debit maxim al pompei: minim 80 l/min
Vid maxim: 90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg
Nivel de zgomot: 45 db ± 1.5 db (AS)/ 1m
Putere: 250 W
Intensitate: 1,3 A
Voltaj: 200 – 240 VAC (50-60 Hz) * 100 - 120 VAC disponibil
Dimensiuni: maxim 960 x 430 x 340 mm
Greutate: maxim 24 KG
Cerinte de calitate: ISO 10079-1: 2015, ISO IEC 60601-1:2006: Clasa I, Tip BF, IPX1
cetinta indeplinita
4. ULTRACONGELATOR MEDICAL PENTRU STOCAREA PLASMEI | DA | NU | Document (pagina)
Interval de temperatură de la -40°C la -86°C
Volum intern net: 678 litri
Sistem de uși: 1 ușă plină, 4 compartimente interne, fiecare cu ușă dedicată
Balamalele ușii pe partea dreaptă
1 încuietoare cu cheie
Control electronic: microprocesor
Panou frontal cu display tactil de 7”
Memorie internă de date: datalogging standard la fiecare 1 minut (1 an)
Sistem de alarmă vizuală și acustică
Sistem de comunicare al alarmelor cu 11 tipuri de alarme:
– temperatură prea mare/prea mică (prag modificabil)
– temperatură ambientală ridicată
– pană de curent
– baterie de rezervă defectă
– senzor de temperatură defect
– ușă deschisă
– eroare USB datalogger
– alarmă la distanță
– defect de răcire a condensatorului
– probe expirate
Baterie de rezervă standard pentru afișarea alarmelor și temperaturii fără alimentare, până la 48 de ore
Port USB pentru descărcarea datelor
Dezghețare: manuală
Sistem de refrigerare: static
Configurație standard: 3 rafturi din inox AISI 304
4 roți + 2 picioare de nivelare frontale
Material intern: inox AISI 304
Izolație: spumă poliuretanică ecologică, fără CFC, grosime 130 mm
Dimensiuni exterioare (LxAxH): 1090 x 1025 x 1965 mm
Greutate: 330 kg
Alimentare electrică: 1/N/PE 230 V – 50 Hz – 2525 W
Ștecher electric: Schuko
3 orificii de trecere Ø 40 mm pentru sonde externe de temperatură
Agent frigorific: R601 + R600a + R290 + R170 + R1150 + R50
Nivel de zgomot: 54 dB(A)
Alarmă la distanță: contact liber disponibil
cetinta indeplinita
5. COMBINA FRIGORIFICA TIP BANCA DE SANGE – PLASMA | DA | NU | Document (pagina)
interval de temperatură de la +2°C la +6°C
volum intern 300 litri – 192 pungi
1 ușă dublă din sticlă izolată, cu închidere automată
balamale pentru deschiderea ușii pe partea dreaptă (posibilitate de a indica partea stângă la comandă)
1 încuietoare de siguranță cu cheie
control electronic cu microprocesor
interfață utilizator soft touch cu afișaj LCD
capacitate memorie 4 MB – 46.000 înregistrări, ultimele 20 de alarme afișate pe display
alarme vizuale și acustice
7 tipuri de alarme: temperatură prea mare (prag reglabil), temperatură prea mică (prag reglabil), ușă deschisă, necesitate curățare condensator, sondă defectă, pană de curent, baterie de rezervă defectă
Recorder grafic de temperatură (opțional)
termostat de siguranță +2°C
baterie de rezervă 12 V pentru afișarea temperaturii și preluarea alarmelor până la 48 h fără alimentare
port USB pentru descărcarea datelor
modul GSM (opțional)
port Ethernet pentru conectare LAN (opțional)
dezghețare cu evaporare automată a apei condensate (cicluri programabile)
evaporator ventilat cu aer forțat
iluminare cu LED-uri verticale pentru compartimentul pozitiv
6 sertare din inox Scotch-Brite cu glisiere telescopice pe rulmenți și front din Plexiglas
4 roți + 2 picioare frontale reglabile
structură internă din inox Scotch-Brite
izolație ecologică din poliuretan, grosime 60 mm
dimensiuni exterioare (LxAxH): 600 x 600 x 1960 mm
greutate: 130 kg – zgomot <49 dB
agent frigorific fără CFC/HCFC R290
alimentare electrică: 1/N/PE 230 V – 50 Hz – 245 W
cablu de alimentare detașabil cu stecher Schuko
cetinta indeplinita
6. ECOGRAF NEONATAL | DA | NU | Document (pagina)
CARACTERISITICI
A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:
Ecocardiograf stationar conceput sa exceleze in imagistica cardiaca transesofagiana si dedicat examinarilor abdominale, cardiace (atat pediatrice cat si pentru adulti), musculoscheletale, parti moi, pediatrice, obstetrice-ginecologice, fetale, pentru sistemul vascular si vascular periferic, urologice, transcraniale, etc.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE
Sistem stationar ce dispune de dimensiuni reduse fiind usor de manipulat, cu urmatoarele caracateristici:
- patru roti pentru stabilitatea in deplasare si pozitionare
- rotile sa poata fi blocate pentru deplasarea in linie dreapta
Tehnologie moderna la gabarit redus:
- dimensiunea maxima a sistemului: 600 x 800 x 1610 mm
- sistemul dispune de o greutate nu mai mare de 62 kg pentru o manipulare usoara a acestuia
Sistem prevazut cu urmatoarele:
- suport integrat pentru gel
- port ECG
- pana la 4 suporturi pentru traductori
- 4 porturi active pentru traductori
- filtre de particule ce pot fi accesate si curatate usor
- sistem de asigurare si management al cablurilor
Dispune de baterie integrata in vederea mutarii/deplasarii dintr-un cabinet in altul prin deconectarea de la sursa de alimentare astfel incat acesta sa fie gata de scanare in timp scurt.
DESCRIEREA CONSOLEI SI INTERFATA CU UTILIZATORUL
Monitor de tip LCD de inalta definitie cu tehnologie flicker free
Diagonala monitorului de peste 21,3''
Rezolutia monitorului: 1920 x 1080 pixeli
Monitorul dispune de unghi de vizualizare orizontal de peste 170 de grade
Sistemul sa permita inclinarea pe verticala a monitorului de minim +23˚/–90˚
Monitorul poate dispune de brat articular care ii permite deplasarea independent de consola pe orizontal de minim 320 mm si vertical 147 mm
Monitorul permite afisarea simultana a peste 16 milioane de culori
Posibilitate de reglare a luminozitatii monitorului
Panoul de comanda prezinta posibilitate de iluminare interactiva in functie de modurile de lucru si optiunile disponibile pe sistem
Sistemul dispune de potentiatori pentru amplificarea semnalului pe panoul de comanda
Echipamentul permite rotatia monitorului in orice directie de vizualizare
Ecran de comanda tactil color de inalta rezolutie
Diagonala ecranului de comanda tactil de peste 10 inch
Interfata software ofera posibilitatea de a fi editata pentru crearea unor profiluri individuale de utilizator
Preseturi de fabrica si preseturi programabile ce sunt protejate impotriva modificarilor
Sistemul dispune de sistem de operare Windows 10
Zgomotul mediu emis de sistem mai mic de 33 dB
Puterea maxima consumata de sistem cu periferice sa nu depaseasca 310 VA
MODURI DE OPERARE (Fundamentale si Derivate din cele fundamentale)
Moduri de functionare fundamentale:
- mod de tip M
- mod de tip 2D
- mod Doppler (Color, Power, Spectral)
Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele fundamentale:
- posibilitate de upgrade cu mod M anatomic
- posibilitate de upgradare cu mod M anatomic ce permite ajustarea cursorului in orice plan pentru o mai buna achizitionare a informatiilor de interes fara limitari de pozitionare liniara
- mod tip M Color
- mod tip Doppler Continuu
- mod tip Doppler Spectral Pulsat
- HPRF
- mod tip Doppler Tisular
Posibilitate de upgrade cu tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor hemodinamice, fara dependenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea afisarii cu exactitate a informatiei hemodinamice.
Utilizare directa in analiza venei jugulare, morfologiei plagii arteriale, vizualizarii turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, a fistulei, etc., Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu a scalei B, si va permite afisarea informatiei hemodinamice pe intreaga suprafata de scanare
Dispune de posibilitate de upgrade cu soft ce permite vizualizarea hemodinamicii prin reprezentarea grafica a traiectoriilor celulelor sangvine. Acest soft are urmatoarele caracteristici:
- reduce dependența de unghi
- reduce fenomenul de aliasing
Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce combină tehnici de angiografie (vizualizarea vaselor de sânge) cu imaginile speckle în tonuri de gri, oferind astfel o metodă avansată pentru evaluarea fluxului sanguin.
Sistemul permite afisarea in mod dual sau triplex
Permite afisarea simultana in mod 2D cu modul color, de putere si modul M anatomic (cand acesta este disponibil pe sistem)
Semnale fiziologice:
- modul de ECG integrat (3 derivații)
- posibilitatea alegerii derivației ECG afișate, cu modificarea amplitudinii și a poziționării markerilor QRS
TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL SI CARACTERISTICI ALE ACESTORA
Adancimea minima de scanare echipamentului ≤ 1 cm
Adancimea maxima de scanare a echipamentului > 32 cm
Traductori de tip:
Traductori de tip liniar acopera in intregime domeniul 2.3 - 17.8 MHz
Traductori de tip sectorial arie-fazata acopera in intregime domeniul 1.4 - 11.8 MHz
Traductori transesofagieni acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz
Traductori de tip convex si micro-convex acopera in intregime domeniul 1.2 - 9.8 MHz
Sa permita atasarea de sonde de tip creion
PROCESAREA IMAGINII
Pentru reducerea interactiunii cu utilizatorul, posibilitate de calcul automat a curbelor factorului de amplificare
Calcul automat al factorului de amplificare lateral
Prezinta posibilitatea de optimizare automata a imaginii
Ecograf ce prezinta formator de unde digital
Echipamentul dispune de peste 970.000 canale efective digitale de procesare
Gama dinamica a sistemului > 410 dB
Rata de improspatare in modul 2D > 980 frame-uri (cadre) pe secunda
Rata de improspatare in modul Doppler Color > 140 frame-uri (cadre) pe secunda
In vederea imbunatatirii calitatii imaginii, echipamentul ofera o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile efective, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate
In vederea imbunatatirii rezolutiei contrastului, echipamentul dispune de tehnologie ce realizeaza compunerea spatiala a mai multor cadre obtinute din unghiuri diferite ale aceleiasi zone scanate intr-o singura imagine
Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica ce permite vizualizarea suplimentara de tesut, cu suprafata mai mare decat campul de vizualizare
Dispune de posibilitatea de upgradare cu soft ce ofera atat o calitate superioara a imaginii achizitionate, cat si o rata de improspatare crescuta in regiunea de interes aleasa
Posibilitatea de upgrade cu modul software pentru evidentierea imaginilor achizitionate in timpul examinarilor realizate asupra ventriculului stang.
STOCAREA IMAGINII
Informatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate:
- format tip DICOM
- tip JPEG
- tip AVI si MPEG
Permite lucrul si exportul informatiilor catre urmatoarele:
USB
CD-R
Dispune de posibilitate de upgradare cu DVD-R
CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor)
Spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de minim 500 MB
Secventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan
Fiecare cadru din bucla CINE se identifica printr-un numar
Pe baza fiecarui cadru din memoria imaginilor se pot realiza atat masuratori, calcule cat si adnotari
Lungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizator
Sistemul permite compararea imaginilor stocate anterior examinarii cu cele achizitionate in examinarea curenta
POST-PROCESAREA IMAGINII
Posibilitate de reglare a urmatorilor parametrii pentru imaginile deja stocate (post-procesare):
- amplificare in modul Doppler Color
- corectia de unghi cu ajustarea automata a scalei de velocitate in modul Doppler Spectral
- modificarea pozitiei liniei de baza in modul Doppler Color
- reducerea nivelului de zgomot in modul 2D
- cine loop in 2D in postprocesare a modului M Anatomic
- posibilitate de modificare a vitezei de derulare in modurile de operare
MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE
Echipamentul dispune de o baza de date de pacienti ce pot stoca:
- Nume Prenume ID
- Tipul examinarii si datele demografice specifice
- Imagini statistice 2D in format brut
- Bucle CINE 2D in format brut
Echipamentul poate permite posibilitatea generarii si tiparirii de rapoarte pentru fiecare tip de aplicatie inclusa in configuratie
MASURATORI SI CALCULE
Masuratori, calcule, adnotari pe bucla CINE
Pachet de calcule specifice aplicatiilor cardiovasculare
Posibilitate de calcul al scorului Z pentru minim 5 seturi de masuratori pediatrice predefinite
TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE
Tehnologie ce calculeaza si codeaza color vitezele contractiei miocardice in axul longitudinal al cordului, rezultatul fiind afisat in cm/sec
Dispune de mod ce calculeaza grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului straturilor intimei media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretului vasului
Dispune de posibilitate de upgrade cu program de măsurare semi-automată și evaluare bidimensionala a funcției miocardice a ventriculului stâng ce permite evidențierea strainului longitudinal maxim sistolic prin metoda speckle tracking
Acest instrument ofera o prezentare completa a ventriculului stang impreuna cu toate segmentele printr-o vizualizare rapida si cuprinzatoare de tip "bulls-eye"
Dispune de instrument ce ofera rezultate numerice si grafice din informatiile achizitionate in timpul examinarii, care include urmatoarele functii:
- determinarea dependentei velocitatii tesutului din regiunea de interes, a ratei de deformare, efortului in functie de timp
- posibilitatea fixarii unor zone de referinta care sa se deplaseze odata cu tesutul examinat, in timpul vizualizarii secventei video
- generarea unor secvente video din cicluri cardiace succesive
Dispune de tehnica pentru afisarea cantitativa a deplasarii sistolice a miocardului codat color pe imaginea in scara de gri si mod M.
Dispune de posibilitatea de upgradare cu mod ce realizează atât codarea color, cat și evaluarea sincronicitătii mișcării diferitelor zone miocardice prin analiza semnalelor de velocitate a țesutului
Acest mod de lucru permite vizualizare inclusiv pe diafragma de tip "ochi de bou" și este activ și pe sonde transesofagiene
Dispune de posibilitate de upgrade cu tehnica de analiză a proprietăților funcționale ale țesutului miocardic, în vederea evaluării rapide a cardiopatiei ischemice
Dispune de posibilitate de upgrade cu tehnică ce analizează prin codare color, rata deformării tisulare în timp real
Dispune de posibilitate de upgrade cu pachet complet ce oferă analiză cantitativă a curbelor de întârziere a mișcarii peretului cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac
Posibilitatea de upgradare cu instrument care permite masurarea automata a parametrilor obtinuti in modul Doppler spectral pentru examinarile de cardiologie
Dispune de instrument ce ofera utilizatorului suport pas cu pas in vederea scanarii pentru achizitia corecta a structurilor anatomice cu imagini de referinta, ilustrații si animatii 3D pentru aplicatii de abdomen, obstetrica, ginecologie, cardiologie si vasculare
Dispune de modul de indrumare pas cu pas al scanarii in vederea achizitionarii de imagini avand ca reper protocoale predefinite din fabrica sau dupa protocoale personalizate. Modulul permite o standardizare a fluxului de lucru, cu pasi bine definiti, reducand drastic timpul de lucru si mai ales omiterea anumitor masuratori sau analize de pe parcursul examinarii.
Dispune de posibilitate de upgradare cu statie de lucru separata si software compatibil ce permite manipularea datelor brute salvate in ecograf , exportate in statia de lucru din alta locatie, postprocesate cu parametrii si moduri de lucru similare cu cele ale sistemului de ecografie si apoi reimportate in ecograf
Pentru calculul deformarii tesutului miocardic echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu instrumente de masurare automata a fractiei de ejectie
Pentru calculul deformării țesutului miocardic echipamentul dispune de posibilitatea de upgrade cu instrumente de măsurare automată a fracției de ejecție, printr-un singur click
Dispune de posibilitate de upgrade cu program de măsurare semi-automată și evaluare bidimensionala a funcției miocardice a ventriculului stâng ce permite evidențierea strainului longitudinal maxim sistolic prin metoda speckle tracking, printr-un singur click
Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de ecografie de stres ce seteaza automat diferiti parametrii de scanare potrivit parametrilor selectati in nivelul anterior
Dispune de posibilitatea de upgradare cu optiunea pre/post comparare
Posibilitate de upgrade cu modul de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltati pe modele statistice pentru recunoasterea si efectuarea automata a masuratorilor uzuale pentru sectiunea 2D parasternala a cordului
Posibilitate de upgrade cu modul de recunoastere automata bazat pe inteligență artificială ce are la baza algoritmi dezvoltati pe modele statistice pentru recunoasterea celor mai potrivite sectiuni din graficul spectral si calculul automat al masuratorilor uzuale pentru examinarile vasculare
Dispune de pachet ce genereaza si tipareste rapoarte pentru fiecare tip de aplicatie
Dispune de salvare automata a datelor si reluarea examinarii cu aceiasi parametrii in cazul deconectarii accidentale de la sursa de alimentare
Dispune de posibilitate de upgradare în vederea îmbunătățirii calității imaginii de o tehnică de procesare a imaginii prin analiza comparativă a tuturor pixelilor ce formează imaginile efective în relație cu pixelii din imediata vecinatate
Dispune de posibilitate de upgradare cu un hard disk integrat, care permite stocarea și gestionarea eficientă a datelor imagistice.
Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite revizualizarea examinarilor pe PC
CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE
Dispune de conexiune DICOM
Dispune de posibilitate de upgragare cu metoda de conectare la retea de internet wireless
Detine MPPS (ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului)
Conexiune pentru transferul datelor USB - peste 4 porturi
Sistemul permite accesarea de la distanta pentru diagnostic si interventie fara a fi nevoie de inginer la locatia unde sistemul este instalat
Dispune de instrument care faciliteaza descarcarea de pachete software si aplicatii
B) CONFIGURATIE DE LIVRARE:
B.1) Consola ecografica indeplineste toate cerintele de la punctul A)
B.2) Traductori:
1 bucata traductor de tip sectorial arie fazata pentru aplicatii pediatrice, neonatale, cardiace, coronariene, abdominale, transfontanelare, carotidiene cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 4.3 - 11.8 MHz
- camp vizual de peste 85º
- adancimea maxima de scanare > 13 cm
dimensiune activa maxima 15 x 20 mm
1 bucata traductor de tip liniar atat pentru aplicatii carotidiene, tiroidiene, musculoscheletale, parti moi cat si pentru aplicatii la nivelul sanului cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 4.0 - 12.8 MHz
- camp vizual de peste 36 mm
- adancimea maxima de scanare > 11 cm
dimensiune activa minim 12 x 45 mm
- poate dispune de upgradare cu kit de biopsie multiangular
1 bucata traductor de tip convex pentru aplicatii pediatrice, abdominale, neonatale, transfontanelare cu urmatoarele caracteristici:
- acopera in totalitate banda minima de frecvente de lucru: 3.2 - 9.8 MHz
- camp vizual de peste 129º
- adancimea maxima de scanare > 13 cm
dimensiune activa mai mare de 10 x 20 mm
B.3) PERIFERICE SI ALTE ACCESORII:
Dispune de printer termic alb/negru
Dispune de derivatii necesare pentru buna functionare a modulului ECG
Dispune de cablu necesar pentru buna funnctionare a modulului ECG
cetinta indeplinita
7. LAMPA FOTOTERAPIE | DA | NU | Document (pagina)
- Lampa de fototerapie este destinată pentru a reduce concentraţia bilirubinei serice la bebeluşi prematuri şi nou-născuţi cu hiperbilirubinemie cu ajutorul radiaţiei fototerapeutice.
- Dispozitivul este prevăzut utilizării la pacienţi având vârsta maximă de 3 luni cu o greutate mai mică de 10 kg.
- Dispozitivul este destinat utilizării în unităţi spitaliceşti care oferă îngrijire pentru nou-născuţi şi copii, incluzând creşele şi unităţile de îngrijire intensivă a nou-născuţilor (NICU) nivelele I-IV.
- Tehnologie LED pentru tratamentul hiperbilirubinemiei
- Dispozitivul poate fi aşezat direct pe capacul incubatorului; partea inferioară dispune de picioruşe anti-alunecare care ajută la menţinerea în loc a acestuia.
- 20 de becuri albastre care asigură terapia
- Două becuri albe folosite pentru observare
- Ecran de afişare şi taste pentru comanda funcţiilor şi modificarea setărilor
- Posibilitate de creare raport fototerapie prin exportare pe un stick USB (furnizat împreună cu dispozitivul)
- Dispozitivul poate înregistra într-un raport maxim trei sesiuni de fototerapie, fiecare sesiune având până la 30 de înregistrări.
- Perioadă minimă preconizată de utilizare a luminilor LED pentru fototerapie de 50.000 de ore
- Spectrul lungimii de undă în regiunea albastră aprox. 460 - 490 nm
- Durată de utilizare preconizată a aparatului de 8 ani
- Nivel de zgomot în timpul funcţionării normale ≤20 dB(A)
Panou de comandă:
- Tastă pentru pornire, întrerupere și reluare terapie
- Tastă pentru micşorarea iradierii lămpii de fototerapie în 5 trepte de la 20% la 100%, în pas de 20%. Indicatoarele LED de lângă tastă se sting alternativ ori de câte ori se apasă tasta.
- Tastă pentru mărirea iradierii lămpii de fototerapie în 5 trepte de la 20% la 100%, în pas de 20%. Indicatoarele LED de lângă tastă se aprind alternativ ori de câte ori se apasă tasta.
- Tastă on/off a luminii de observare; lumina de observare funcţionează independent de lampa de fototerapie.
- Afișaj durată procedură fototerapie
- Afișaj durată totală a orelor de funcționare
Dimensiuni aproximative:
Lampă
- Lungime ≤39 cm
- Lățime ≤19 cm
- Înălțime ≤8 cm
- Greutate (fără opțiuni/accesorii) ≥1,2 kg
Cărucior (cu braț cu arc)
- Înălțime (căruciorul în poziție minimă și brațul cu arc complet pliat) ≤132 cm
- Înălțime (căruciorul în poziție maximă, brațul inferior complet extins și brațul superior la unghi de 45°) ≤213 cm
- Greutate (fără opțiuni/accesorii) ≤14,9 kg
Unda radiantă
- Eλ mediu [μW/cm2/nm] (460-490 nm la setarea iradianței la 100%)
Distanță de 30 cm >85,5
Distanță de 40 cm >50,1
Distanță de 50 cm >33,4
- Distribuția undei radiante spectrale – vârf Între 460 și 490 nm
- Suprafața efectivă la 40 cm: 30 cm x 50 cm
Condiții ambiante în timpul utilizării:
- Temperatură între 18 °C și 40 °C
- Presiune ambiantă între 1.100 hPa și 700 hPa
- Umiditate relativă de 10% - 95 %, fără condens
Condiții ambiante în timpul depozitării și transportului:
- Temperatură între -20 °C și 60 °C
- Presiune ambiantă între 1.100 hPa și 500 hPa
- Umiditate relativă de 10% - 95 %, fără condens
Alimentare cu energie electrică:
- Cerinţe cu privire la alimentare cu curent 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,42-0,22 A
- Curent de scurgere <500 μA
Radiometru:
- Precizie +3% / -15%
- Ieșire măsurare: iradiere spectrală medie, între 460 nm şi 490 nm
cetinta indeplinita
8. INJECTOMAT NEONATAL | DA | NU | Document (pagina)
Injectomat cu carcasa principala tip monobloc, compact cu protectie integrala a pistonului de administrare ;
Destinat adultilor, copiilor si nou-nascutilor ;
Posibilitate de administrare tratament i.v. intermitent si continuu pentru pacienti cu o greutate cuprinsa intre 0,25 kg si 350 kg ; suprafata corporala 0,05 m² si 4,5 m²
Posibilitate de administrare nutritie parenterala, medicatie (anestezice, catecolamine, chimioterapie, etc.), transfuzie sange si derivati (plasma, trombocite, albumina, etc.)
Posibilitate administrare tratament prin urmatoarele cai de acces:
· Acces epidural
· Acces intravascular
· Acces subcutanat.
Prevazut cu baterie inteligenta si tehnologie de ultima generatie, Li-Ion Smart, 7.34 V 2.75 Ah, ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani;
Bateria pozitionata in sectiune distincta din injectomat, nefiind necesara testare prealabila a securitatii electrice ;
Functionare in mod baterie >17h la 5 ml/h
Reincarcarea bateriei:
· Pompa oprita: < 7h
· Pompa pornita: < 21h
Prevazut cu clema rotativa versatila care permite fixarea pe stative sau sine de diferite dimensiuni (Stativ: 15-40 mm max. / sina: 25-35 x 8-10 mm)
Usor de transportat, cu o greutate de max. 2,3 kg, cu ambalaj din carton reciclat, de max. 530g
Prevazut cu minim 2 nuclee de procesare a informatiilor;
Display LCD graphic monocrom albastru, dimensiune 70 mm x 35 mm (256 x 128 pixeli);
Acuratete mecanism +/- 1% la mecanism si +/- 2% la seringa
Prevazut cu meniu in limba romana, cu functie rapida de pornire perfuzie;
Utilizeaza minim 100 de tipuri de seringi , cu dimensiuni intre 5ml si 50/60 ml (5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml);
Prevazut cu 4 moduri de perfuzare, dozare cu minim 10 unitati de concentratie si minim 30 unitati de dozare ;
Prevazut cu functie doza de incarcare si calculare automata a ratei de administrare cu interval de unitati intre 0,01 - 9999 unitati pe timp cuprins intr-un interval de 1’-24 h
Debit general 0,1-1200 ml/h, cu posibilitate selectare a pasului de crestere de 0,01 ml/h pentru intervalul 0,1-9,99 ml/h;
Selectare debit cu minim 3 pasi de crestere atat in administrare clasica, cat si in perfuzie in rata ;
Posibilitate de preselectare debit si preselectare timp cu un minim de 72h;
Posibilitate administrare bolus, cu increment max. 50 ml (0-1200 ml/h);
Posibilitate administrare bolus programat in doza si volum/timp, automat, manual;
Amorsare a setului, manuala si prin seringa, cu minim doua optiuni de setare, prin afisare mesaje de ghidaj ;
Posibilitate incarcare minim 19 profiluri si terapii personalizabile cu minim 9000 de concentratii, dilutii si rate de medicamente incarcabile prin soft-ul dedicat de reducere a erorilor de dozare;
Cu functie de intretinere a venei (KVO) in administrare continua sau oprita, in doza sau debit, pastrata cu setari multiple pornind de la 0,1 ml/h pana la max. 5 ml/h, cu pasi de crestere de 0,01 ml ;
Tasta dedicata pentru istoric si grafic pentru minim urmatoarele elemente de administrare: volum administrat, doza administrata, presiune si valori, concentratie, ritm de administrare ;
Cu memorie interna a 1500 de evenimente din jurnalul de date, in timp real si functie de suprascriere;
Control al presiunii in interval minim 50 mmHg – max. 900 mmHg, cu posibiltati multiple de selectie nivel presiune, cu vizualizare in mod dinamic a valorii exacte a presiunii, in orice moment al administrarii ;
Mod 3 niveluri prestabilite:
· Redusa: 50 – 300 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri presiune)
· Medie: 150 – 700 mmHg cu crestere minima 50 mmH (12 niveluri presiune)
· Ridicata: 250 – 900 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (14 niveluri presiune)
Mod variabil:
· Interval complet : 50 – 900 mmHg cu pasi de crestere 25 mmHg intre 50 – 250 mmHg (9 niveluri presiune) si 50 mmHg intre 250 -900 mmHg (14 niveluri presiune) ;
· Limita maxima : 500 – 900 mmHg, cu pasi de crestere 50 mmHg (9 niveluri presiune);
Functie suplimentara DPS - sistem de presiune dinamica ce informeaza utilizatorul despre orice crestere sau scadere brusca a presiunii inainte de atingerea limitei de presiune ;
· Marire prag: 50- 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (8 niveluri presiune)
· Reducere prag: 100 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (7 niveluri presiune)
Prevazut cu sistem anti-bolus. Reduce in mod semnificativ bolusul dupa eliberarea ocluziei (volumul bolusului la eliberarea ocluziei*: - 0,05 ≤ X ≤ 0,35 ml);
Echipat cu sistem de LED-uri (roșu, galben/portocaliu, verde), fiecare având cel puțin două funcționalități și pictograme dedicate afișate pe display
Standby programabil de la 1 min la 24 ore, optiune pornire perfuzie la finalul pauzei, automat sau manual ;
Blocare automata a tastaturii, integral, prin apasarea unei singure taste si minim trei posibilitati de activare ;
Mod nocturn cu minim doua posibilitati de activare, inclusiv automat, prin reducerea luminozitatii display-ului si silentiozitate taste ;
Prevazut cu trei tipuri de prioritati in alarmare;
Intensitate sunet alarma cu prioritate maxima intre min. 55 dB(A) si max. 65 dB(A), cu posibilitate de reglare in 5 pasi;
Silentios, cu intensitate sunet, in timpul functionarii la 1200 ml/h, incadrat la max. 35 dB(A) ;
Echipat cu sistem intern de atentionare data mentenanta prin mesaj dedicat si afisat pe display
Prevazut cu sistem de alarma (minim 8) atat acustic, cat si prin mesaje afisate pe display-ul principal ;
Cu posibilitate de stivuire in siguranta pana la 3 injectomate, fara a fi necesara utilizarea unor elemente suplimentare ;
Cu posbilitate de integrare in statie de andocare compatibila Link+;
Cu posibilitate de a comunica, cu un sistem de management date pacient (EMR- Electronic Medical Record);
Cu posibilitate de functionare la 3000 m deasupra nivelului marii ;
Cu posibilitate de functionare intre minim 700hPa si maxim 1060 hPa ;
Cu posibilitate functionare in interval de umiditate: 20% până la 90%, fără creare condens ;
Compatibilitate electromagnetica : IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24 ;
Conform cu EN/IEC 60601-1-2
Marcaj CE : in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 ;
Conformitate cu standardele :
· IEC 60601-1
· IEC 60601-1-8
· IEC 60601-1-6
· IEC 62366
Impermeabilitate : IP32
cetinta indeplinita
9. INJECTOMAT PEDIATRIC | DA | NU | Document (pagina)
Injectomat cu carcasa principala tip monobloc, compact cu protectie integrala a pistonului de administrare ;
Destinat adultilor, copiilor si nou-nascutilor ;
Posibilitate de administrare tratament i.v. intermitent si continuu pentru pacienti cu o greutate cuprinsa intre 0,25 kg si 350 kg ; suprafata corporala 0,05 m² si 4,5 m²
Posibilitate de administrare nutritie parenterala, medicatie (anestezice, catecolamine, chimioterapie, etc.), transfuzie sange si derivati (plasma, trombocite, albumina, etc.)
Posibilitate administrare tratament prin urmatoarele cai de acces:
· Acces epidural
· Acces intravascular
· Acces subcutanat.
Prevazut cu baterie inteligenta si tehnologie de ultima generatie, Li-Ion Smart, 7.34 V 2.75 Ah, ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani;
Bateria pozitionata in sectiune distincta din injectomat, nefiind necesara testare prealabila a securitatii electrice ;
Functionare in mod baterie >17h la 5 ml/h
Reincarcarea bateriei:
· Pompa oprita: < 7h
· Pompa pornita: < 21h
Prevazut cu clema rotativa versatila care permite fixarea pe stative sau sine de diferite dimensiuni (Stativ: 15-40 mm max. / sina: 25-35 x 8-10 mm)
Usor de transportat, cu o greutate de max. 2,3 kg, cu ambalaj din carton reciclat, de max. 530g
Prevazut cu minim 2 nuclee de procesare a informatiilor;
Display LCD graphic monocrom albastru, dimensiune 70 mm x 35 mm (256 x 128 pixeli);
Acuratete mecanism +/- 1% la mecanism si +/- 2% la seringa
Prevazut cu meniu in limba romana, cu functie rapida de pornire perfuzie;
Utilizeaza minim 100 de tipuri de seringi , cu dimensiuni intre 5ml si 50/60 ml (5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml);
Prevazut cu 4 moduri de perfuzare, dozare cu minim 10 unitati de concentratie si minim 30 unitati de dozare ;
Prevazut cu functie doza de incarcare si calculare automata a ratei de administrare cu interval de unitati intre 0,01 - 9999 unitati pe timp cuprins intr-un interval de 1’-24 h
Debit general 0,1-1200 ml/h, cu posibilitate selectare a pasului de crestere de 0,01 ml/h pentru intervalul 0,1-9,99 ml/h;
Selectare debit cu minim 3 pasi de crestere atat in administrare clasica, cat si in perfuzie in rata ;
Posibilitate de preselectare debit si preselectare timp cu un minim de 72h;
Posibilitate administrare bolus, cu increment max. 50 ml (0-1200 ml/h);
Posibilitate administrare bolus programat in doza si volum/timp, automat, manual;
Amorsare a setului, manuala si prin seringa, cu minim doua optiuni de setare, prin afisare mesaje de ghidaj ;
Posibilitate incarcare minim 19 profiluri si terapii personalizabile cu minim 9000 de concentratii, dilutii si rate de medicamente incarcabile prin soft-ul dedicat de reducere a erorilor de dozare;
Cu functie de intretinere a venei (KVO) in administrare continua sau oprita, in doza sau debit, pastrata cu setari multiple pornind de la 0,1 ml/h pana la max. 5 ml/h, cu pasi de crestere de 0,01 ml ;
Tasta dedicata pentru istoric si grafic pentru minim urmatoarele elemente de administrare: volum administrat, doza administrata, presiune si valori, concentratie, ritm de administrare ;
Cu memorie interna a 1500 de evenimente din jurnalul de date, in timp real si functie de suprascriere;
Control al presiunii in interval minim 50 mmHg – max. 900 mmHg, cu posibiltati multiple de selectie nivel presiune, cu vizualizare in mod dinamic a valorii exacte a presiunii, in orice moment al administrarii ;
Mod 3 niveluri prestabilite:
· Redusa: 50 – 300 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri presiune)
· Medie: 150 – 700 mmHg cu crestere minima 50 mmH (12 niveluri presiune)
· Ridicata: 250 – 900 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (14 niveluri presiune)
Mod variabil:
· Interval complet : 50 – 900 mmHg cu pasi de crestere 25 mmHg intre 50 – 250 mmHg (9 niveluri presiune) si 50 mmHg intre 250 -900 mmHg (14 niveluri presiune) ;
· Limita maxima : 500 – 900 mmHg, cu pasi de crestere 50 mmHg (9 niveluri presiune);
Functie suplimentara DPS - sistem de presiune dinamica ce informeaza utilizatorul despre orice crestere sau scadere brusca a presiunii inainte de atingerea limitei de presiune ;
· Marire prag: 50- 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (8 niveluri presiune)
· Reducere prag: 100 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (7 niveluri presiune)
Prevazut cu sistem anti-bolus. Reduce in mod semnificativ bolusul dupa eliberarea ocluziei (volumul bolusului la eliberarea ocluziei*: - 0,05 ≤ X ≤ 0,35 ml);
Echipat cu sistem de LED-uri (roșu, galben/portocaliu, verde), fiecare având cel puțin două funcționalități și pictograme dedicate afișate pe display
Standby programabil de la 1 min la 24 ore, optiune pornire perfuzie la finalul pauzei, automat sau manual ;
Blocare automata a tastaturii, integral, prin apasarea unei singure taste si minim trei posibilitati de activare ;
Mod nocturn cu minim doua posibilitati de activare, inclusiv automat, prin reducerea luminozitatii display-ului si silentiozitate taste ;
Prevazut cu trei tipuri de prioritati in alarmare;
Intensitate sunet alarma cu prioritate maxima intre min. 55 dB(A) si max. 65 dB(A), cu posibilitate de reglare in 5 pasi;
Silentios, cu intensitate sunet, in timpul functionarii la 1200 ml/h, incadrat la max. 35 dB(A) ;
Echipat cu sistem intern de atentionare data mentenanta prin mesaj dedicat si afisat pe display
Prevazut cu sistem de alarma (minim 8) atat acustic, cat si prin mesaje afisate pe display-ul principal ;
Cu posibilitate de stivuire in siguranta pana la 3 injectomate, fara a fi necesara utilizarea unor elemente suplimentare ;
Cu posbilitate de integrare in statie de andocare compatibila Link+;
Cu posibilitate de a comunica, cu un sistem de management date pacient (EMR- Electronic Medical Record);
Cu posibilitate de functionare la 3000 m deasupra nivelului marii ;
Cu posibilitate de functionare intre minim 700hPa si maxim 1060 hPa ;
Cu posibilitate functionare in interval de umiditate: 20% până la 90%, fără creare condens ;
Compatibilitate electromagnetica : IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24 ;
Conform cu EN/IEC 60601-1-2
Marcaj CE : in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 ;
Conformitate cu standardele :
· IEC 60601-1
· IEC 60601-1-8
· IEC 60601-1-6
· IEC 62366
Impermeabilitate : IP32
cetinta indeplinita
10. INFUZOMAT PEDIATRIC | DA | NU | Document (pagina)
Pompa volumetrica peristatica compacta, pentru administrarea terapiei intravenoase ;
Destinata adultilor , copiilor si nou-nascutilor;
Prevazuta cu mecanism peristaltic de pompare si mecanism de clampare pentru avansarea terapiei iv printr-un set dedicat de perfuzie
Cu posibilitate de administrare tratament i.v. intermitent si continuu pentru pacienti cu o greutate cuprinsa intre 0,25 kg si 350 kg; suprafata corporala 0,05 m² si 4,5 m²
Cu posibilitate de administrare nutritie parenterala, medicatie (anestezice, catecolamine, chimioterapie, etc.), transfuzie sange si derivati (plasma, trombocite, albumina, etc.);
Posibilitate administrare tratament prin urmatoarele cai de acces:
· Acces intravascular
· Acces subcutanat.
Prevazuta cu baterie inteligenta si tehnologie de ultima generatie, Li-Ion Smart, 7.34 V 2.75 Ah, ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani.
Cu bateria pozitionata in sectiune distincta din infuzomat, nefiind necesara testare prealabila a securitatii electrice ;
Cu durata de viata a bateriei ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani,
Functionare in mod baterie >13h la 25 ml/h si >7h la 1500 ml/h.
Reincarcarea bateriei:
· Pompa oprita: < 7h
· Pompa pornita: < 21h
Prevazut cu clema rotativa versatila care permite fixarea pe mobilier, stative sau sine de diferite dimensiuni (stativ: 15-40 mm max. / sina: 25-35 x 8-10 mm) ;
Usor de transportat, cu o greutate de max. 2,5 kg, cu ambalaj din carton reciclat, de max. 530g;
Prevazut cu 2 nuclee de procesare a informatiilor ;
Display LCD graphic monocrom albastru, dimensiune 70 mm x 35 mm (256 x 128 pixeli);
Acuratete mecanism +/- 5%.
Prevazut cu meniu in limba romana, cu functie rapida de pornire perfuzie ;
Cu minim 7 moduri de perfuzare, dozare cu minim 10 unitati de concentratie si minim 30 unitati de dozare ;
Prevazut cu functie doza de incarcare si calculare automata a ratei de administrare cu interval de unitati intre 0,01 - 9999 unitati pe timp cuprins intr-un interval de 1’-24 h.
Debit general 0,1-1500 ml/h cu posibilitate selectare a pasului de crestere de 0,01 ml/h pentru intervalul 0,1-9,99 ml/h.
Selectare debit cu minim 3 pasi de crestere atat in administrare clasica, cat si in perfuzie in rata.
Cu posibilitate de preselectare debit si preselectare timp cu un minim de 160h.
Preselectare volum pana la 9999 ml.
Cu posibilitate administrare bolus, cu increment max. 50 ml (0-1500 ml/h).
Cu posibilitate administrare bolus programat in doza si volum/timp, automat, manual
Amorsare a setului, manuala si automata, cu minim doua optiuni de setare, prin afisare mesaje de ghidaj
Cu posibilitatea de intrerupere a perfuziei primare cu administrare a unei perfuzii secundare ;
Profiluri si terapii personalizabile cu minim 9000 de concentratii, dilutii si rate de medicamente incarcabile prin soft-ul dedicat de reducere a erorilor de dozare ;
Cu functie de intretinere a venei (KVO) in administrare continua sau oprita, in doza sau debit, pastrata cu setari multiple pornind de la 1 ml/h pana la max. 20 ml/h, cu pasi de crestere de 1 ml, cu optiune activare silentiozitate pana la 12h.
Prevazut cu functie de testare interna prin sistem independent (OCS) la instalarea setului prin verificarea pozitionarii setului, a functionalitatii pompei si verificarea existentei aerului in setul dedicate
Gama larga de consumabile compatibilie cu administrarea substantelor medicamentoase standard, solutii parenterala, transfuzii de sange, substante fotosensibile, substante chimioterapice
Consumabile prevazute cu clema impotriva curgerii libere a solutiei, cand pompa nu este in functiune si trusa de perfuzie este conectata la pacient;
Tasta dedicata pentru istoric si grafic pentru minim urmatoarele elemente de administrare: volum administrat, doza administrata, presiune si valori, concentratie, ritm de administrare ;
Cu memorie interna a 1500 de evenimente din jurnalul de date, in timp real si functie de suprascriere
Control al presiunii in interval minim 50 mmHg – max. 750 mmHg, cu posibiltati multiple de selectie a nivelului de presiune, cu vizualizare in mod dinamic a valorii exacte a presiunii, in orice moment al administrarii ;
Mod 3 niveluri prestabilite:
· Redusa: 50 – 300 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri preiune)
· Medie: 150 – 600 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (10 niveluri presiune)
· Ridicata: 250 – 750 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (11 niveluri presiune)
Mod variabil:
· Interval complet: 50 – 750 mmHg cu pasi de crestere 25 mmHg intre 50 – 250 mmHg (9 niveluri presiune) si 50 mmHg intre 250 -750 mmHg (11 niveluri presiune)
· Limita maxim:500 – 750 mmHg, cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri presiune)
Functie suplimentara DPS - sistem de presiune dinamica ce informeaza utilizatorul despre orice crestere sau scadere brusca a presiunii inainte de atingerea limitei de presiune ;
· Marire prag : 50 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (8 niveluri presiune)
· Reducere prag : 100 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (7 niveluri presiune)
Echipat cu sistem de LED-uri (roșu, galben/portocaliu, verde), fiecare având cel puțin două funcționalități și pictograme dedicate afișate pe display
Standby programabil de la 1 min la 24 ore, optiune pornire perfuzie la finalul pauzei, automat sau manual
Blocare automata a tastaturii, integral, prin apasarea unei singure taste si minim trei posibilitati de activare ;
Mod nocturn cu minim doua posibilitati de activare, inclusiv automat, prin reducerea luminozitatii display-ului si silentiozitate taste.
Cu maxim trei tipuri de prioritati in alarmare;
Intensitate sunet alarma cu prioritate maxima intre min. 55 dB(A) si max. 65 dB(A), cu posibilitate de reglare in 5 pasi;
Silentios, cu intensitate sunet, in timpul functionarii la 1200 ml/h, incadrat la max. 46 dB(A);
Echipat cu sistem intern de atentionare data mentenanta prin mesaj dedicat si afisat pe display
Prevazut cu sistem de alarma (minim 8) atat acustic, cat si prin mesaje afisate pe display-ul principal.
Cu posibilitate de stivuire in siguranta pana la 3 infuzomate, fara a fi necesara utilizarea unor elemente suplimentare;
Cu posbilitate de integrare in statie de andocare compatibila, Link+
Cu posibilitate de a comunica, cu un sistem de management date pacient (EMR- Electronic Medical Record);
Cu posibilitate de functionare la 3000 m deasupra nivelului marii;
Cu posibilitate de functionare intre minim 700 hPa si maxim 1060 hPa
Cu posibilitate functionare in interval de umiditate: 20% până la 90%, fără creare condens;
Compatibilitate electromagnetica : IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24 ;
Marcaj CE : in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 ;
Conformitate cu standardele :
· IEC 60601-1
· IEC 60601-1-8
· IEC 60601-1-6
· IEC 62366
Impermeabilitate : IP32
cetinta indeplinita
11. APARAT DE COOLING THERAPY | DA | NU | Document (pagina)
1. Caracteristici tehnice:
Unitatea opereaza la 220-240V AC sursa de alimentare 50 HZ, 5,2 Amps
Dimensiunea Aparatului: 43,2 cm grosime, 43,2 cm lungime, 95,3 cm inaltime ±2%
Greutatea Aparatului: 55,3 kg gol, 68,5 kg umplut ±2%
Constructie: - inox acoperit cu pudra cu capac de plastic
- evacuarea aerului in partea de jos
- pivotant tip rola
2. Caracteristici generale
Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate cerintele legale pentru punere pe piata in Romania;
Certificate de conformitate CE emis de un organism notificat;
Declaratie de conformitate CE;
3. Caracteristici tehnice
Variatii de temperatura a apei:
4ºC - 42ºC
Controlul temperaturii pacientului: 30ºC - 40ºC
Fluxul: 136,3 l/ora
Compresor: 1/3 HP
Incalzitor: 800W
- Capacitatea de incalzire maxima asteptata, cu aproximatie 3ºC pe minut
- Capacitate de racire maxima asteptata, cu aproximatie 5,5ºC pe minut
- Timpul de incalzire de la 20ºC la 37ºC este de aproximativ 12 minute, cu o patura anexata
Sistemul de circulatie:
- rezervor dual
- 7,5 l capacitate totala
- eroare, deconectare rapida
- toate componentele sunt necorozive
Setare maxima de control ridicat: 42ºC
Limita ridicata de siguranta: 44ºC±2ºC
Limita ridicata de siguranta de rezerva: 44ºC±2ºC
Disc termostatic de fixare: 46ºC±2ºC
Setare maxima de control scazut: 4ºC
Limita redusa de siguranta: 2ºC±2ºC
Limita scazuta de siguranta de rezerva: 2ºC±2ºC
Probe de alarma defect sau dislocate:
- Sonore si vizuale
Alarma apa scazuta: Sonora si vizuala
Senzor temperatura apa defect:
Sonor si vizual
Indicator debit de apa: Vizual
Alarma debit scazut: Sonora si vizuala
Eroare alarma senzor de temperatura a apei:
Sonora si vizuala
Controlat de microprocesor, luminta OFF-ON comutatorul de alimentare, citiri digitale LED-uri, indicatiile de alarma si indicatiile de mod
4. Accesorii incluse:
Kit Neonatal sa includa cel putin paturica, manusi si sosetute
Paturica reutilizabila copil
cetinta indeplinita
12. MODUL PLASMA ARGON | DA | NU | Document (pagina)
1.UNITATE DE COAGULARE CU PLASMA ARGON
Destinat pentru hemostaza si devitalizarea tesutului
Sa fie compatibil cu electrocauterul din dotarea unitatii
Creeaza o hemostaza eficienta si o coagulare omogena superficiala cu o adancime de penetrare limitata
Procedura sa fie fara contact, fara lipirea varfului instrumentului de tesut
Sa poata fi utilizat in chirurgie, endoscopie digestiva interventionala, ginecologie, bronhoscopie interventionala, ORL
Sa existe o gama larga de aplicatoare si sonde optimizate pentru diferite proceduri
Instrumentele pentru aceasta unitate sa contina un dispozitiv electronic de identificare
Jetul de plazma sa poata fi aplicat cu ajutorul sondelor in trei moduri: axial, radial sau lateral
Pe aparat sa existe buton de purjare
Sa fie protejat impotriva efectelor de descarcare ale unui defibrilator
Sa poata fi configurat in diferite variante de socluri in functie de necesitate
Sa existe min. 3 moduri de coagulare
Aparatul recunoaşte instrumentul conectat si regleaza in mod automat parametrii adecvati
Sa existe posibilitatea evacuarii gazului ramas pe tubulatura, prin conectarea la o supapa de evacuare
Unitatea sa poata genera coduri de eroare, listate pe afisajul electrocauterului
Sa existe posibilitatea conectarii aparatului la sistemul de egalizare potentiala a salii de operatie
Sa fie alimentat cu curent de inalta frecventa direct din electrocauter fara sa fie necesar un cablu de alimentare
Tipul gazului de argon sa fie de min. 4,8 (99.9 %) puritate sau mai mare
Presiunea de alimentare sa fie de min. 5 ±2 bari
Debitul gazului sa poata fi reglat intre valorile de 0,1 - 7l minim, in trepte de 0,1 l/minut
Sa aiba o durata de purjare de maxim 3 secunde
Posibilitatea afisarii volumului residual.
2. Configuratie:
Carucior ( 1 buc.)
Curea de fixare pentru butelia de gaz argon ( 1 buc.)
Set de asamblare 1 ( 1 buc.)
Set de asamblare 2 ( 1 buc.)
Unitate de coagulare cu Argon-Plasma ( 1 buc.)
Cilindru Gaz Argon, 5L, 200 bar ( 1 buc.)
Reductor de presiune cu sensor ( 1 buc.)
Aplicator flexibil, cu filtru antibacterian integrat,Ø2,3 mm, lungime 2,2 m,functie de recunoastere a instrumentului la conectare,forma axiala ,instrument de unica folosinta ( 10 buc/set) – 1 set
Aplicator flexibil, cu filtru antibacterian integrat,Ø3,2 mm, lungime 2,2 m,functie de recunoastere a instrumentului la conectare,forma axiala,instrument de unica folosinta ( 10 buc/set) – 1 set
Aplicator flexibil, cu filtru antibacterian integrat,Ø2,3 mm, lungime 2,2 m,functie de recunoastere a instrumentului la conectare,forma laterala,instrument de unica folosinta ( 10 buc/set) – 1 set
Aplicator flexibil, cu filtru antibacterian integrat,Ø2,3 mm, lungime 2,2 m,functie de recunoastere a instrumentului la conectare,forma circumferentiala,instrument de unica folosinta ( 10 buc/set) – 1 set

## lot 3
LOT 3 - Echipamente bloc operator si imagistica
|  |  |  | 3.1 | Sistem avansat pentru chirurgie laparoscopica ginecologica | 1
|  |  |  | 3.2 | Lavoar aseptic cu 2 posturi | 1
|  |  |  | 3.3 | Sistem complex pentru blocul operator cu pendant,lampa scialitica ,telemedicina si trasabilitate medicamente | 1
|  |  |  | 3.4 | Aparat anestezie | 1
|  |  |  | 3.5 | Masa operatie | 1
|  |  |  | 3.6 | Sistem climatizare mediu spitalicesc cu filtru hepa si presiune pozitiva | 1
|  |  |  | 3.7 | Electrocauter | 2
|  |  |  | 3.8 | Laser chirurgical | 2
|  |  |  | 3.9 | Aparat RX | 1
cetinta indeplinita
1. SISTEM AVANSAT PENTRU CHIRURGIE LAPAROSCOPICA GINECOLOGICA | DA | NU | Document (pagina)
1. Unitate procesare imagine video 3D/4K – ICG – 1 buc.
- procesare video în format 4K (3840 x 2160), atat 2D cat si 3D.
- procesare imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green), functionalitate valabila atat in modul 2D cat si 3D
- minim 3 moduri de vizualizare avansata in modul florescenta (ICG)
- semnale video/conectori de ieșire: minim DP, 12G/3G-SDI, DVI-D;
- modul de captură video integrat: minim JPEG și MPEG 4 1920 x 1080;
- minim un port de tip USB pentru înregistrare pe memorie sau hard disc extern cu port USB;
Moduri de vizualizare avansate (postprocesare) care sa permita:
- vizualizarea structurilor cu un contrast marit pentru o diferentiere mai accentuata a anumitor detalii anatomice si zonelor de delimitare dintre tipurile de tesut.
- optimizarea iluminarii imaginii laparoscopice, prin cresterea iluminarii unor zone mai profunde /intunecate fara a suprailumina zonele mai putin profunde si astfel obtinerea unei imagini cu iluminare uniforma.
- vizualizarea zonelor tumorale in cromatica modificata prin suprimarea unei componente cromatice si/sau modificarea proportiilor componentelor cromatice, pentru evidentierea perfuziei tesutului tumoral.
- construcție compactă cu aprobare folosire pentru sala de operații (certif. Risc minim clasa 1 și CF-Defib);
- alimentare energie electrica: 230V ; 50 Hz.
Accesorii minime incluse:
- stick memorie USB de minimum 30 GB;
- tastatură pentru introducerea datelor de pacient, accesarea și ajustarea parametrilor sistemului video;
- set cabluri video (DP, 3G-SDI) și cablu de alimentare;
- cu posibilitatea conectarii directe cu videoendoscoape flexibile reutilizabile si de unica folosinta (ex : videocoledocoscop, videocistoscop, videoureterorenoscop, etc.)
- sistemul sa permita conectarea unei endovideocamere pendulare, la 90°, cu rezolutie minma 1920 x 1080 pixeli, fara a fi necesare elemente suplimentare de interconectare si fara inlocuirea unitatii de procesare.
- unitatea trebuie sa asigure o calitate constanta a imaginii videoendoscopice in timpul procedurilor chirurgicale, mai exact, sa mentina rezolutia 4K (3840x2160), in toate moduriele de lucru, respectiv (2D, 3D si 3D-NIR ICG).
- in vedrea unei utilizari cat mai facile a sistemului si pentru eficientizarea/scurtarea timpilor operatori, este necesar ca acesta sa beneficieze de o functie de autoscalare (magnificatie adaptiva) a imaginii endoscopice, in raport cu tipul de telescop optic folosit.
2. Videocamera 4K-ICG – 1 buc.
- achiziție imagine: 1 senzor optic CMOS sau CCD
- rezoluție format 4K-UHD: 3840x2160 pixeli;
- filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG);
- distanța focală a sistemului optic, f=16-20 mm;
- greutate max. 300 grame;
- 3 butoane de comandă, cu alocarea funcțiilor pe fiecare buton, la alegerea utilizatorului;
- cu inel de reglare a clarității (focalizării);
- reprocesare prin: E.O., H2O2, imersare în substanțe chimice de sterilizare.
3. Monitor medical 3D/4K – 1 buc.
- diagonala minim 30"
- rezoluție nativă minim 4K (3840x2160)
- rata contrast minim 1500:1;
- strălucirea minim 850 cd./m2;
- butoane de control pe panoul frontal sau în lateral pentru acces facil
- compatibil minim în sistem PAL;
- intrare video: minim 1xDP, 1x12G-SDI;
- include cabluri conectare video și alimentare rețea;
- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.
- standard fixare VESA 100 sau echivalent;
4. Videolaparoscop 3D-4K (30°) – 1 buc.
- Tip tehnologie achizitie imagine: 2 senzori imagine 4K distali (tehnologie CCD sau CMOS) care sa formeze imagine stereoscopica prin tehnologie line-by-line (linie langa linie) intrepatrunsa
- Filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green)
- Captură(CCD sau CMOS) direct în raport 16/9
- Rezoluţie 3840 x 2160 pixel
- Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului
- Comutare 3D/2D
- Captura de imagine/secvente video
- Afisare date pacient
- Dimensiune videolaparoscop:
diametru 10 mm
lungime 31-33 cm
- Directie de vedere: 30°
- Usor de manipulat, greutate de max. 500 g
- Total etans (imersibil in solutii de dezinfectare)
- Sterilizare cu:
- autoclavare
- la rece in substante chimice
- Et-Ox
- cu container tip cos de sterilizare si depozitare inclus – 1buc.
5. Sursă lumină rece LED – 1 buc.
- tehnologie LED
- mod de lucru dedicat pentru vizualizare florescenta (ICG)
- temperatură de culoare: minim 5.000 K
- reglarea intensitatii de lumină continuu variabil (5-100%)
- mod de reglare manuala si respectiv automata a intensitatii de luminoase
- vizualizare usoara a intensitatii de lumină setata (ex. display digital sau grafic cu leduri)
- timp prognozat de funcţionare a modulului LED: minim 30.000 ore
- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.
6. Cablu de lumina cu fibră optică - 1 buc.
- diametru activ: 4,5 - 5mm
- lungime: 230 - 300 cm
- rezistent la căldura, autoclavabil
7. Telescop optic (30°) – 1 buc.
- cu lentile interne tip bagheta
- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine green)
- unghi de vedere laterala la 30°
- diametru 10 mm
- lungime 29-31 cm
- autoclavabil
8. Insuflator electronic CO2 – 1 buc.
- debit maxim – minimum 45 L/min;
- ajustare electronică a presiunii și debitului prin intermediul unui ecran de tip touchscreen
- cu functie speciala de incalzire a tubulaturii pentru preincalzirea gazului ce intra in pacient
- afișare digitală a volumului de gaz consumat
- alarmă acustică si vizuala pentru presiune depășită
- cu furtun butelie CO2 (de inalta presiune) – 1 buc.
- set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – 1 buc.;
- set filtre CO2 sterile – minimum 100 buc.;
- set tubulatura pacient cu filtru, cu sistem de incalzire a gazului – 10 buc.
9. Unitate lavaj chirurgical – 1 buc.
- sistem compact intr-un singur aparat
- multidisciplinara – sa permita folosirea pentru mai multe tipuri de proceduri chirurgicale minim invazive, inclusiv pentru proceduri de histeroscopie.
- afisaj digital al parametrilor prin interfata frontala tip touch screen
- functionarea pompei sa nu implice vehicularea fluidului (serului) prin corpul pompei.
- peristaltica, cu role sau echivalet.
- tubulatura pentru irigare, siliconica- minim 50 buc.
- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.
10. Unitate aspiratie chirurgicala – 1 buc.
- debit aspirativ minim: 30 l/min.
- vacuum maxim: minim 85 KPa
- recipient colector reutilizabil: 1,5-2 L
- include cablu alimentare reţea si set furtune siliconate reutilizabile
- alimentare energie electrica: 230 V; 50 Hz.
11. Troliu mobil (videocart) – 1 buc.
- cărucior mobil cu roti pivotante, dintre care 2 cu sistem de frânare
- minim 3 blaturi
- prize alimentare aparatura descrisa, deparazitate, min. 12 buc.
- sertar glisant cu butuc cu cheie
- mâner manipulare
- cu suport cap camera video
- cu trasee cabluri alimentare acoperite, la interior
- cu brat multiarticulat pentru fixarea monitorului descris (cu prindere VESA100 / 200).
- cu blat pentru tastatura, retractabil
- cu sertar pentru tastatura de comandă procesor video endoscopic
- cu set cabluri pentru interconectare împământare troliu și unități funcționale.
- cu husă protecție troliu.
12. Instrumente chirurgie laparoscopica ginecologica
Ac Veress inducere pneumoperitoneu – 1 buc.
- lungime: 14- 15 cm.
- de multipla folosire
- cu conector luer-lock pentru furtun insuflator
Trocar pentru instrumente de 5 mm – 3 buc.
Componente:
- varf trocar tip piramidal
- canula cu varf oblic standard
- supapa cu clapeta metalica, activata din interior
- diametru exterior 5 – 6 mm.
- lungime 10 – 11 cm
- cu montare rapida teaca – supapa tip baioneta
Trocar pentru instrumente de 10 mm – 2 buc.
Componente:
- varf trocar tip piramidal
- canula cu varf oblic standard
- supapa cu clapeta metalica, activata din interior
- diametru exterior 10 – 11 mm.
- lungime 10 – 11 cm
- cu montare rapida teaca – supapa tip baioneta
Reductor – 1 buc.
- tip basculant, 10/5 mm
Pensa pentru disectie cu falci lungi, rotativa 360° - 1 buc.
- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- varf curb, pentru disectii – tip Kelly/Maryland
- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 20-22 mm
- diametru 5 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- maner izolat
- mufa conector HF.
Pensa pentru apucare atraumatica dublu fenestrata, rotativa 360 – 1 buc.
- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- varf bont curbat, cu falci lungi dublu fenestrate, prevazute cu dinti fini atraumatici.
- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 26 -27 mm
- diametru 5 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- maner izolat
- mufa conector HF
Pensa pentru apucare atraumatica fenestrata, rotativa 360° - 1 buc.
- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- varf bont drept, cu falci lungi fenestrate, prevazute cu dinti fini atraumatici.
- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 26 -27 mm
- diametru 5 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- maner izolat
- mufa conector HF
Pensa pentru apucare atraumatica – 1 buc.
- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- falci cu 2 x 3 dinti
- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 20 -22 mm
- diametru 10 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- maner izolat
- mufa conector HF
Pensa pentru apucare ferma – 1 buc.
- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- cu falci tip « tigru » 2 x 4 dinti
- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 12 - 14 mm
- diametru 5 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- maner izolat
- mufa conector HF
Foarfeca, rotativa 360° - 1 buc.
- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- lame lungi curbe – tip Metzenbaum
- lungime falci 19-21 mm
- diametru 5 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- maner izolat
- mufa conector HF.
- cu inserturi de unica folosinta - 10 buc.
Electrod de coagulare si disectie, in forma de L -1 buc.
- diametru 5 mm
- lungime 36 – 37 cm.
- mufa conector HF.
Cablu monopolar -1 buc.
- lungime minima 250 mm
- autoclavabil
Pensa disectoare bipolara rotativa – 1 buc.
- maner cu inele
- cu falci tip curbate de tip Kelly/Maryland
- lungime falci 18-20 mm
- diam. ext. 5 mm
- lungime 35-36 cm, formată din 3 buc. – teacă, insert şi mâner
- autoclavabila
Instrument de sutura subcutanata a inciziei trocarelor, tip BERCI – 1 buc.
- diam. ext. 2,5-3mm
- lungime 15-20 cm
Impingator de noduri – 1 buc.
- dimensiune 5 mm
- lungime de lucru 35-37 cm
- autoclavabil
Cablu bipolar -1 buc.
- lungime minima 250 mm
- autoclavabil
Aplicator clipuri, rotativ 360°, pentru clipuri titan medium large – 1 buc.
- rotativ, 360°.
- demontabil in 3 parti componentepentru curatare facila
- varf curb, cu brate canelate, pt. prindere usoara a clipului, cu dubla deschidere
- diametru 10 mm
- lungime 29 – 33 cm.
- maner neautostatic
- sistem de demontare rapida printr-un buton unic
Set clipuri medium large (cutie cu minimum 120 buc.) – 1 buc.
- din titan
- marime medium-large
- compatibile cu aplicatorul clipuri medium-large
Canula metalica irigare/aspiratie – 1 buc.
- complet metalica, cu perforatii laterale
- controlol monocomanda al irigarii-aspiratiei
- cu sistem robinet conic (NU cu butoane) cu posibilitate de demontare si curatare
- diametrul ext. 5 mm.
- cu maneta unica de comanda irigare – aspiratie.
Port-ac laparoscopic – 1 buc.
- cu falci curbe spre stanga, tip KOH (pentru mana dreaptă)
- cu maner axial
- diam. ext. 5 mm
- lungime 32-33 cm
Container pentru depozitare si sterilizare instrumentar – 1 buc.
Manipulator uterin
- modular (total demontabil) pentru o cat mai buna reprocesare
- cu cupe ceramice izolatoare electric pentru disectie monopolara
- cu set inserturi drepte, atraumatice
- cu maner striat pentru o prindere ferma
-integral autoclavabil
- set 3 cupe izolate cu ceramica, diam. aprox. 25-45mm
Set Histeroscopie diagnostica si operatorie – 1 buc.
Telescop optic :
- diametru 2,7-2,9 mm,
- lungime : 29-31 cm
- autoclavabil
- unghi vedere 30º
- cu transmisie lumina prin fibra optica
- cu port irigare, cu robinet
Teaca interna
-diametru aproximativ 4,0-4,3 mm
-compatibila cu telescopul de histeroscopie
-cu canal de lucru de 5 Fr. pentru instrumente semirigide
-cu 1 robinet metalic si 1 adaptor Luer-Lock
-cu blocare tip levier
Teaca externa
-compatibila cu telescopul de histeroscopie si teaca interna cu canal de lucru
- diametru aproximativ 4,7-5 mm
-cu 1 robinet metalic si 1 adaptor Luer-Lock
-cu blocare tip levier
Pensa prehensiune/biopsie
-falci tip lingura, cu dinti laterali fini
-semirigida
-actiune dubla deschidere
-diametru 5 Ch.
-lungime 33-35 cm
-autoclavabila
Foarfeca
-varf bont
-actiune simpla deschidere
-semirigida
-diametru 5 Fr.
-lungime 33-35 cm
-autoclavabila
Set rezectoscop bipolar/histeroscop 26 Ch. – 1 buc.
Telescop optic 12°
-sistem optic cu tehnologie a lentilelor tip bagheta
-unghi de vedere lateral la 12°
-diametru: maxim 4 mm
-lungime 30-31 cm
-autoclavabil
Teaca rezectoscop
-sistem rotativ cu varf izolator ceramic
-cu circuit continuu de spalare
-diametru: maxim 26 Ch.
Obturator
-cu diametru corespunzator tecii interne rezectoscop
-cu varf atraumatic pentru o insertie cat mai usoara
Element lucrativ bipolar activ
-cu rol de sustinere electrozi bipolari de diverse tipuri
-cu sistem autorevenire cu resort
Electrod tip ansa -min 6 buc.
-pentru rezectie endometru
-cu electrod neutral (retur curent de rezectie) integrat
Electrod tip sfera sau semisfera –min 6 buc.
-pentru vaporizare si hemostaza/vaporizare endometru
-cu electrod neutral (retur curent de hemostaza/vaporizare) integrat
Electrod cu varf ascutit –min 6 buc.
- pentru taiere endometru
-cu electrod neutral (retur curent de rezectie) integrat
Pensa de tractiune -1 buc.
Instilator ultrauterin -1 buc.
cetinta indeplinita
2. LAVOAR ASEPTIC CU 2 POSTURI | DA | NU | Document (pagina)
Chiuvetă chirurgicală suspendată, cu două posturi de spălare.
Cuvă realizată din material compozit alb.
Cuva acoperită cu un strat antibacterian ce conține nanoparticule de argint, cu proprietăți bactericide și fungicide puternice.
Contur ergonomic tip șorț care protejează împotriva stropirii cu apă și permite o poziție de lucru confortabilă.
Colțurile rotunjite facilitează curățarea.
Marginile late ale chiuvetei permit pregătirea unui prosop și a unei perii sterile.
Deasupra chiuvetei de spălare este amplasat un dulap realizat din oțel polisat, calitatea 1.4301, cu față prevăzută cu oglindă sau panou decorativ din sticlă.
În interiorul dulapului (accesibil printr-un panou superior de inspecție) se află dozatoare pentru perii de unică folosință, două dozatoare pentru prosoape de hârtie, precum și dozatoare pentru săpun și soluție dezinfectantă.
Pe partea frontală cu oglindă sunt amplasate pictograme iluminate care informează asupra stării de funcționare a sifonului cu autocurăţare.
Structura inferioară a chiuvetei este realizată din oțel inoxidabil polisat, calitatea 1.4301.
Sub cuvă sunt amplasate două containere pentru deșeuri acționate electric.
Chiuveta este echipată cu un singur sistem central de scurgere, prevăzut cu sifon cu funcție de autocurăţare și autodezinfectare a conductelor și scurgerilor. Dezinfecția termică a biofilmului are loc la o temperatură de aproximativ 85–95°C, fiind susținută de curățare prin vibrații la 50 Hz, ciclurile fiind activate automat.
În interiorul cuvei există un recipient suplimentar detașabil pentru perii utilizate, realizat din material compozit de aceeași culoare.
Chiuveta este echipată cu două baterii alimentate de la rețea, cu activare fără atingere pentru curgerea apei, a săpunului și a soluției dezinfectante, precum și cu reglare fără atingere a temperaturii apei.
Forma curbată a chiuvetei protejează împotriva stropirii cu apă, protejează utilizatorul și permite spălarea într-o poziție verticală confortabilă.
Greutatea maximă a chiuvetei: 130 kg.
Dimensiuni exterioare (lungime × lățime × înălțime), în mm: 1600 × 695 × 1600 mm (± 10 mm).
Alimentare electrică: 230 V / 50 Hz
Grad de protecție internațional: IP-X4
Tensiune sifon cu baterie: 24 V
Tensiune de intrare baterie: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Temperatură maximă a apei: 75°C
Cantitate dozare săpun: 1–9 ml
Cantitate dozare dezinfectant: 2–12 ml
Material: oțel 1.4301 (AISI 304), material compozit
Curățarea scurgerii chiuvetei prin dezinfecție termică (80°C) și curățare prin vibrații (50 Hz)
3. SISTEM COMPLEX PENTRU BLOCUL OPERATOR CU PENDANT,LAMPA SCIALITICA ,TELEMEDICINA SI TRASABILITATE MEDICAMENTE
cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
PENDANT ANESTEZIST
Pendant de anestezie pregătit pentru alimentarea cu echipamente de anestezie, dotat cu mediile necesare.
Coloană montată pe tavan cu ajutorul unui sistem modular de suspendare, echipat cu o placă de interfață instalată la nivelul tavanului suspendat, pe care vor fi conectate instalațiile interne ale coloanei la instalațiile de gaze medicale, electrice și de joasă tensiune ale spitalului.
Nu este permis ca legătura dintre rețeaua spitalului (electrică) și instalația de gaze medicale să se realizeze prin elementele portante ale coloanei. Brațele și capul coloanei trebuie să provină de la același producător.
Coloană de alimentare suspendată din tavan, formată dintr-un cap de alimentare vertical suspendat pe un braț dublu rotativ.
Rotație orizontală a brațelor ≥ 348°, rotație orizontală a capului ≥ 330°. Brațele și capul coloanei sunt de la același producător.
Frâne mecanice care blochează rotația suplimentară a coloanei, cu posibilitatea de instalare la un interval maxim de 12°.
Brațele coloanei cu secțiune dreptunghiulară și muchii laterale rotunjite, realizate din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic, cu secțiune maximă de 120 mm x 220 mm.
Raza coloanei măsurată de la axa de rotație a brațului (punctul de montaj pe tavan) până la axa de rotație a capului de alimentare: minim 1600 mm (800 + 800 mm). Brațele sunt realizate din aluminiu.
Capacele de la capetele brațelor sunt realizate din ABS și sunt echipate cu LED-uri care indică starea sistemului de frânare.
Brațul coloanei este echipat cu blocare pneumatică a rotației (2 articulații blocate). Frânele pneumatice sunt alimentate cu aer din sistemul de gaze medicale, dintr-o conductă care alimentează prizele de aer comprimat.
Frâne suplimentare de frecare asigură poziționarea stabilă a coloanei în cazul unei defecțiuni a sistemului pneumatic.
Capacitatea de încărcare a coloanei (greutatea admisă a echipamentelor și aparaturii suspendate de capul de alimentare): minimum 190 kg.
Cap de alimentare vertical cu înălțime minimă de 1200 mm.
Cap îngust – economisire de spațiu. Dimensiuni cap de alimentare mai mici de 310 mm x 310 mm (lățime x adâncime).
Șine verticale de montaj instalate pe fiecare muchie a capului de alimentare (minimum 4) pentru fixarea echipamentelor suplimentare (brațe, rafturi, mânere etc.). Șine verticale aerodinamice (fără muchii ascuțite), care depășesc conturul capului pe întreaga sa lungime – soluție ce permite curățarea și dezinfectarea facilă.
Minimum 1 / 2 / 3 / 4 muchii ale coloanei echipate cu iluminare RGB integrată. Integrarea iluminării nu trebuie să restricționeze posibilitatea montării accesoriilor.
Minimum 1 / 2 / 3 / 4 muchii echipate cu spațiu de depozitare pentru surplusul de cabluri. Posibilitatea ascunderii cablurilor și conductelor de gaze medicale în exces ale echipamentelor montate în interiorul capului.
Posibilitatea montării echipamentelor pe fiecare dintre cele 4 laturi ale capului.
Opțiune de selectare a culorii șinelor la comandă. Culoare standard RAL 9010.
Pe cel puțin 2 pereți ai capului de alimentare vertical sunt instalate următoarele prize de gaze medicale, vacuum și evacuare gaze:
· N₂O (protoxid de azot) – 1 buc.
· VAC (vacuum) – 2 buc.
· O₂ (oxigen) – 2 buc.
· AIR4 (aer comprimat) – 1 buc.
și prize electrice:
· prize electrice 230 V – 12 buc.
· borne de echipotențializare – 4 buc.
· prize rețea de date RJ-45 Cat. 6 – 2 buc.
Prizele de gaze medicale sunt conforme cu standardul DIN.
Toate prizele de gaze medicale sunt marcate CE, etichetate permanent și codificate color pentru identificarea tipului de gaz.
Prizele electrice de pe pereții capului sunt dispuse de-a lungul axei longitudinale a capului.
Echipamente montate pe cap:
· raft cu șine DIN și sertar – … buc.
Rafturile sunt echipate cu balustrade laterale, cu dimensiunile suprafeței de lucru:
· lățime: 530 mm ± 50 mm
· adâncime: 440 mm ± 50 mm
Rafturile sunt prevăzute cu 2 șine medicale orizontale pentru montarea echipamentelor medicale suplimentare pe pereții laterali.
Capacitatea minimă de încărcare a raftului: 40 kg.
Dimensiuni standard ale tuturor șinelor de montaj de pe coloană: lățime 25–35 mm și grosime 10 mm.
Ușor de curățat: suprafață superioară netedă, fără șuruburi, nituri, orificii sau muchii vizibile.
Pereții frontali și laterali ai sertarului ușor de curățat: netezi, fără șuruburi sau nituri de fixare vizibile, fără mânere proeminente. Glisierele sertarului sunt prevăzute cu mecanism de închidere amortizată (soft-close).
Deblocare tactilă (prin apăsarea unui buton cu membrană) a blocării pneumatice a rotației brațelor, utilizând o mâneră cu două mâini, orientată orizontal, montată pe un raft fixat pe coloană. Frânele sunt blocate numai atunci când butonul este eliberat. Frâna poate fi deblocată temporar printr-o singură apăsare a butonului. Butoanele sunt marcate cu culori corespunzătoare articulațiilor respective.
PENDANT CHIRURG
Pendant chirurg pregătit pentru alimentarea cu echipamente chirurgicale, cu mediile necesare.
Coloană montată pe tavan prin intermediul unui sistem modular de suspendare, echipat cu o placă de interfață instalată la nivelul tavanului suspendat, pe care instalațiile interne ale coloanei vor fi conectate la instalațiile de gaze medicale, electrice și de joasă tensiune ale spitalului.
Nu este permis ca legătura dintre rețeaua spitalului (electrică) și instalația de gaze medicale să se realizeze pe elementele portante ale coloanei. Brațele și capul coloanei trebuie să fie de la același producător.
Coloană de alimentare suspendată din tavan, alcătuită dintr-un cap de alimentare vertical suspendat pe un braț dublu rotativ.
Rotație orizontală a brațelor ≥ 348°, rotație orizontală a capului ≥ 330°. Brațele și capul coloanei sunt de la același producător.
Frâne mecanice care blochează rotația suplimentară a coloanei, cu posibilitatea de instalare la un interval maxim de 12°.
Brațele coloanei au secțiune dreptunghiulară cu muchii laterale rotunjite, realizate din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic, cu secțiune maximă de 120 mm x 220 mm.
Raza de acțiune a coloanei, măsurată de la axa de rotație a brațului (punctul de montaj pe tavan) până la axa de rotație a capului de alimentare: minimum 1600 mm (800 + 800 mm). Brațele sunt realizate din aluminiu.
Capacul de la capătul brațelor este realizat din ABS și este echipat cu LED-uri care indică starea sistemului de frânare.
Brațul coloanei este echipat cu sistem pneumatic de blocare a rotației brațelor (2 articulații blocate). Frânele pneumatice sunt alimentate cu aer din sistemul de gaze medicale, printr-o conductă care alimentează prizele de aer comprimat.
Frâne suplimentare de frecare asigură poziționarea stabilă a coloanei în cazul unei defecțiuni a sistemului pneumatic.
Reglarea pe înălțime a coloanei se realizează prin intermediul unui braț basculant acționat electric, permițând deplasarea verticală a întregului cap de alimentare pe o cursă de minimum 43 cm.
Capacitatea de încărcare a coloanei (greutatea admisă a echipamentelor și aparaturii suspendate de capul de alimentare): minimum 190 kg.
Cap de alimentare vertical cu înălțime minimă de 1200 mm.
Cap îngust – economie de spațiu. Dimensiunile capului de alimentare sunt mai mici de 310 mm x 310 mm (lățime x adâncime).
Șine verticale de montaj instalate pe fiecare muchie a capului de alimentare (minimum 4), pentru fixarea echipamentelor suplimentare (brațe, rafturi, mânere etc.). Șine verticale cu design aerodinamic (fără muchii ascuțite), care depășesc conturul capului pe întreaga sa lungime – soluție ce permite curățarea și dezinfectarea ușoară.
Minimum 1 / 2 / 3 / 4 muchii ale coloanei echipate cu iluminare RGB integrată. Integrarea iluminării nu trebuie să limiteze posibilitatea montării accesoriilor.
Minimum 1 / 2 / 3 / 4 muchii echipate cu spațiu de depozitare pentru surplusul de cabluri. Posibilitatea ascunderii cablurilor și a conductelor de gaze medicale ale echipamentelor montate în interiorul capului.
Posibilitatea montării echipamentelor pe fiecare dintre cele 4 laturi ale capului.
Opțiune de selectare a culorii șinelor la comandă. Culoare standard: RAL 9010.
Pe cel puțin 2 pereți ai capului de alimentare vertical sunt instalate următoarele prize de gaze medicale și vacuum:
· VAC (vacuum) – 2 buc.
· O₂ (oxigen) – 2 buc.
· AIR4 (aer comprimat) – 2 buc.
și prize electrice:
· prize electrice 230 V – 12 buc.
· borne de echipotențializare – 4 buc.
· prize rețea de date RJ-45 Cat. 6 – 2 buc.
Prizele de gaze medicale sunt conforme cu standardul DIN.
Toate prizele de gaze medicale sunt marcate CE, etichetate permanent și codificate color pentru identificarea tipului de gaz.
Prizele electrice de pe pereții capului sunt dispuse de-a lungul axei longitudinale a capului.
Echipamente montate pe cap:
· raft cu șine DIN – 1 buc.
· raft cu șine DIN și sertar – 1 buc.
Rafturile sunt echipate cu balustrade laterale, având următoarele dimensiuni ale suprafeței de lucru:
· lățime: 530 mm ± 50 mm
· adâncime: 440 mm ± 50 mm
Rafturile sunt prevăzute cu 2 șine medicale orizontale pentru montarea echipamentelor medicale suplimentare pe pereții laterali.
Capacitatea minimă de încărcare a raftului: 40 kg.
Dimensiuni standard ale tuturor șinelor de montaj de pe coloană: lățime între 25 și 35 mm și grosime de 10 mm.
Raft ușor de curățat: suprafață superioară netedă, fără șuruburi, nituri, orificii sau muchii vizibile.
Pereții frontali și laterali ai sertarului sunt ușor de curățat: netezi, fără șuruburi sau nituri vizibile și fără mânere proeminente. Glisierele sertarului sunt prevăzute cu mecanism de închidere amortizată (soft-close).
Deblocarea tactilă (prin apăsarea unui buton cu membrană) a sistemului pneumatic de blocare a rotației brațelor se realizează cu ajutorul unui mâner cu două mâini, orientat orizontal, montat pe un raft fixat pe coloană. Frâna se blochează numai la eliberarea butonului. Frâna poate fi deblocată temporar printr-o singură apăsare a butonului.
Mânerele cu butoane de deblocare a frânei sunt echipate și cu butoane pentru controlul brațului, în vederea reglării pe înălțime a coloanei.
LAMPA SCIALITICA CU SISTEM VIDEO
CONFIGURATIE :
- Lampa chirurgicala cu 2 cupole, intensitate de lumina minim 2 x 160.000 lux
- Sistem de prindere pe tavan
- Camera video integrata in cupola
- Monitor de minim 27 inch
- Al 3-lea brat aditional pentru monitor
Caracteristici tehnice cupola principala :
Cupola principala sa aiba sursa de lumina minim HD-LED
Cupola sa fie perfect rotunda pentru o distribuire uniforma a luminii, sa permita minim 6 rotatii, nu se accepta alte forme geometrice.
Pentru o redare perfecta a culorilor si controlul temperaturii de culoare, trebuie sa aiba doua tipuri de LED-uri, rosii si albe, pentru a asigura vizualizarea si diferentierea tesuturilor in timpul interventiilor chirurgicale.
Fascicul de lumina care sa asigure intensitate mare pe intreaga latime , un camp de iluminare mai mare, si mai multa lumina de-a lungul intregii latimi a ariei de iluminare.
Sa aiba functie de reducere a solicitarii ochilor de la contrastele mari ale intensitatii luminii pe o distanta de minim 2.000 mm.
Sa elimine separarea sau umbrele de culoare, asociate in mod normal cu LED-urile colorate, combinate diferit.
Sa asigure o redare a culorilor pe intregul spectru vizibil.
Marimea fascicului de lumina sa poata fi ajustata in asa fel incat sa corespunda cu suprafata de lucru.
Sistemul de control al luminii sa poata fi actionat in standard din doua surse, atat de la controller-ul de pe lateralul cupolei cat si de la manerul ergonomic sterilizabil situat pe centrul cupolei si optional printr-un sistem sigur de control prin wireless montat pe perete.
Controller-ul de pe cupola sa fie prevazut cu butoane tactile impermeabile si rezistente la agenti dezinfectanti . Pentru a spori rezistenta si a evita deteriorarea in timp din cauza agentilor dezinfectanti, nu se accepta variante de controller cu display si touch screen.
Sistemul de control trebuie sa fie electronic, si sa faca posibila ajustarea urmatoarelor functii:
- ajustarea focusarii in minim 3 trepte ( atat de la controller-ul de pe cupola cat si de la manerul ergonomic)
- controlul temperaturii de culoare de la 3.100°K la 5000°K in 5 trepte :
3.100°K, 3.400°K, 3.700°K, 4.100°K, 5.000°K
- ajustarea intensitatii de lumina in minim 6 trepte pentru a corespunde cu interventia chirurgicala.
- lampa sa poata fi pornita prin accesarea oricarui buton de pe controller
- sa aiba buton individual de oprire al lampii, cu LED, care sa indice modul Standby
Posibilitate de adaugare camera video care sa fie complet integrata in copola si sa nu prezinte nicio urma de denivelare la nivelul acesteia .
Date tehnice cupola:
Intensitatea maxima 160.000 lux
Numar de HD-LED-uri: minim 80 - maxim 100 HD-LED-uri
Sa aiba maner detasabil, sa permita sterilizarea
Diametrul campului de lumina D10 ( distanta de 1 m ): de la 220 mm la minim 426 mm
Diametrul campului de lumina D50 ( distanta de 1 m ): de la 128 mm la minim 212 mm
Distributia luminii d50/ d10 : 58
Zona iluminata (cm2): minim 2290
Distanta nominala de lucru : 1 m
Indice de culoare Ra (Av R1-R8) : 95
Indice de culoare R9 (rosu): 95
Temperatura de culoare : de la minim 3100 la minim 5000 ºK (in minim 5 trepte 3100°K,3400°K,3700°k,4100° K,5000°K )
Dilutie umbra:
Iluminare rămasă 1 mască (%): 59
Iluminare rămasă 2 masti (%): 47
Iluminare rămasă 1 tub (%): 100
Iluminare rămasă 1 tub + 1 mască (%): 56
Iluminare rămasă 1 tub + 2 masti (%): 48
Adancimea de iluminare (mm) L1+L2@60%: 700
Durata de viata HD-LED: >60,000
Energie radianta (mW/m² per lux) : <3.31
Tehnica de lumina fara umbra prin multiple elemente LED
Interval de intensitate a luminii reglabil electronic: minim 5-100%
Setari endoscopice : minim 5%
Sa aiba 0 continut de infrarosu
Sa aiba 0 continut UV
Cresterea temperaturii deasupra capului medicului sa fie <1°C
Eficacitate luminoasa (lm/W): 58
Maner detasabil sterilizabil la 137°C
Sa aiba suprafete antibacteriene
Diametrul cupolei: intre 610 si maxim 630 mm
Greutate cupola: maxim 17 kg
Consum maxim nominal: maxim 43W
Cupola sa fie fabricata in interior din Policarbonat cu aditiv/acoperire anti-bacteriana, lentila sa fie acoperita cu Policarbonat si Reflectorul din ABS cu acoperire metalizata
Caracteristici tehnice cupola secundara:
Cupola sa aiba sursa de lumina minim HD-LED
Cupola sa fie perfect rotunda pentru o distribuire uniforma a luminii, sa permita minim 6 rotatii, nu se accepta alte forme geometrice.
Pentru o redare perfecta a culorilor si controlul temperaturii de culoare, trebuie sa aiba doua tipuri de LED-uri, rosii si albe, pentru a asigura vizualizarea si diferentierea tesuturilor in timpul interventiilor chirurgicale.
Fascicul de lumina care sa asigure intensitate mare pe intreaga latime , un camp de iluminare mai mare, si mai multa lumina de-a lungul intregii latimi a ariei de iluminare.
Sa aiba functie de reducere a solicitarii ochilor de la contrastele mari ale intensitatii luminii pe o distanta de minim 2.000 mm.
Sa elimine separarea sau umbrele de culoare, asociate in mod normal cu LED-urile colorate, combinate diferit.
Sa asigure o redare a culorilor pe intregul spectru vizibil.
Marimea fascicului de lumina sa poata fi ajustata in asa fel incat sa corespunda cu suprafata de lucru.
Sistemul de control al luminii sa poata fi actionat in standard din doua surse, atat de la controller-ul de pe lateralul cupolei cat si de la manerul ergonomic sterilizabil situat pe centrul cupolei si optional printr-un sistem sigur de control prin wireless montat pe perete.
Controller-ul de pe cupola sa fie prevazut cu butoane tactile impermeabile si rezistente la agenti dezinfectanti . Pentru a spori rezistenta si a evita deteriorarea in timp din cauza agentilor dezinfectanti, nu se accepta variante de controller cu display si touch screen.
Sistemul de control trebuie sa fie electronic, si sa faca posibila ajustarea urmatoarelor functii:
- ajustarea focusarii in minim 3 trepte ( atat de la controller-ul de pe cupola cat si de la manerul ergonomic)
- controlul temperaturii de culoare de la 3.100°K la 5000°K in 5 trepte :
3.100°K, 3.400°K, 3.700°K, 4.100°K, 5.000°K
- ajustarea intensitatii de lumina in minim 6 trepte pentru a corespunde cu interventia chirurgicala.
- lampa sa poata fi pornita prin accesarea oricarui buton de pe controller
- sa aiba buton individual de oprire al lampii, cu LED, care sa indice modul Standby
Posibilitate de adaugare camera video care sa fie complet integrata in copola si sa nu prezinte nicio urma de denivelare la nivelul acesteia .
Date tehnice cupola:
Intensitatea maxima 160.000 lux
Numar de HD-LED-uri: minim 80 - maxim 100 HD-LED-uri
Sa aiba maner detasabil, sa permita sterilizarea
Diametrul campului de lumina D10 ( distanta de 1 m ): de la 220 mm la minim 426 mm
Diametrul campului de lumina D50 ( distanta de 1 m ): de la 128 mm la minim 212 mm
Distributia luminii d50/ d10 : 58
Zona iluminata (cm2): minim 2290
Distanta nominala de lucru : 1 m
Indice de culoare Ra (Av R1-R8) : 95
Indice de culoare R9 (rosu): 95
Temperatura de culoare : de la minim 3100 la minim 5000 ºK (in minim 5 trepte 3100°K,3400°K,3700°k,4100° K,5000°K )
Dilutie umbra:
Iluminare rămasă 1 mască (%): 59
Iluminare rămasă 2 masti (%): 47
Iluminare rămasă 1 tub (%): 100
Iluminare rămasă 1 tub + 1 mască (%): 56
Iluminare rămasă 1 tub + 2 masti (%): 48
Adancimea de iluminare (mm) L1+L2@60%: 700
Durata de viata HD-LED: >60,000
Energie radianta (mW/m² per lux) : <3.31
Tehnica de lumina fara umbra prin multiple elemente LED
Interval de intensitate a luminii reglabil electronic: minim 5-100%
Setari endoscopice : minim 5%
Sa aiba 0 continut de infrarosu
Sa aiba 0 continut UV
Cresterea temperaturii deasupra capului medicului sa fie <1°C
Eficacitate luminoasa (lm/W): 58
Maner detasabil sterilizabil la 137°C
Sa aiba suprafete antibacteriene
Diametrul cupolei: intre 610 si maxim 630 mm
Greutate cupola: maxim 17 kg
Consum maxim nominal: maxim 43W
Cupola sa fie fabricata in interior din Policarbonat cu aditiv/acoperire anti-bacteriana, lentila sa fie acoperita cu Policarbonat si Reflectorul din ABS cu acoperire metalizata
Sa se regaseasca in configuratia standard Camera video complet integrata in copola principala, sa nu prezinte nicio urma de denivelare la nivelul acesteia
Camera sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte:
Senzor Imagine 1/3-tip CMOS (Scanare progresiva)
Sistem de Scanare Progresiva
Sistem Sync Intern
Elemente de imagine eficiente 4,080,000 pixels (aprox):
(HxV) 1920 x 1080, (HxV) 1280 x 720
Semnal Video HD: 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50
Rezolutie orizontala 800TVL
Lentile (Wide la Tele) zoom optic 10x, f ＝3.3 to 33.0 mm, F1.8 la 3.4
Viteza Miscare Zoom (Wide la Tele) 1.4 Sec (Urmarire Focus PORNIT)
Zoom Digital Pana la 16x
Unghi de vizualizare (H) 59.2° (Wide) to 6.7° (Tele)
Distanta Obiectului Min. 10mm (Wide) la 800mm (Tele)
Rata S/N 50 dB sau mai mult
Viteza de declansare electronica 1/1 la 1/10,000 sec
Focus Auto, Manual
Balanta de Alb O singura apasare, Auto, Interior, Exterior
Controlul expunerii Auto
Efect imagine Negru & Alb; Inghetat
Iesire Video SMPTE -424M 3G HDSD1
Consum Aprox. 3W
Alimentata cu ajutorul lampii chirurgicale prin sursa de alimentare medicală sigură.
Sistemul sa fie prevazut cu al 3-lea brat cu Monitor medical de minim 27 inch inclus in configuratia standard care sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte:
Design plat cu filtru AR
Luminozitate ridicată și raport ridicat de contrast
Rezoluție FHD (1920 x 1080)
HDMI 2.0, DP 1.2, DVI, RGB suporta pana la (1920 x 1080) @ 60 Hz
Suport SDI Până la 1920 x 1080 la 60 Hz
Sistem video multi-standard acceptat: NTSC, PAL, SECAM
Funcții de îmbunătățire video, inclusiv:
–– Procesare LUT pe 14 biți
–– Conform DICOM Partea 14 GSDF
–– Suporta modurile DICOM, Clear, Blue
Monitorul sa permita controlul cu ajutorul unor butoane plasate frontal:
1. Buton/indicator Alimentare
2. Buton ENTER/MENIU
3. Buton IESIRE/INTRARE
4. Buton STANGA
5. Buton DREAPTA
6. butoanele de selectare PiP INPUT
A. Intrare principala
B. Intrare secundara
Date tehnice:
Dimensiune ecran minim 27" (597.89 x 336.31 mm)
Rezolutie 1920 x 1080
Aspect Ratio 16:9
Pixel Pitch 0.3114 x 0.3114 mm
Unghi de vizualizare 178°/ 178°
Contrast :1000 : 1
Timp de raspuns: 14ms (Tr + Tf)
TELEMEDICINA
1. Sistem de sală de operație integrat, sistem de construcție cu panouri al încăperilor de sală de operație, elemente montate pe panourile de perete precum: mobilier încastrat, lavoare chirurgicale compatibile, fabricate de unul și același producător original.
2. Oferta trebuie să fie însoțită de fișe tehnice ale dispozitivelor care să confirme parametrii tehnici ai dispozitivelor ofertate.
3. Sistemul de gestionare a imaginii medicale și a dispozitivelor din sala de operație trebuie să fie un dispozitiv medical, astfel cum este definit la articolul 2, punctul 1, din Regulamentul Parlamentului European și REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor Consiliului 90/385/CEE și 93/42/CEE.
4. Pentru confirmarea cerinței, oferta trebuie să fie însoțită de o Declarație de Conformitate pentru un dispozitiv medical în sensul Regulamentului (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor Consiliului 90/385/CEE și 93/42/CEE.
5. Certificat de calitate ISO 9001:2015 și EN ISO 13485:2016 (copie a documentelor anexată la ofertă).
6. Oferta include instruirea completă a personalului în utilizarea dispozitivului livrat.
Funcționalitățile sistemului
9. Software pentru gestionarea modulelor hardware și controlul componentelor sistemului conectate, printr-o interfață cu utilizatorul de tip ecran tactil, instalat pe unitatea centrală AIO.
10. Interfață cu utilizatorul intuitivă, datorită elementelor cu operare ușoară și funcționalitate tactilă.
11. Licență pe viață pentru stația de lucru a sistemului.
12. Sistem integrat care rulează Windows 11 64-bit sau versiune ulterioară.
13. Sistem multilingv.
Interfață cu utilizatorul
15. Interfața cu utilizatorul trebuie să conțină două tipuri de culori GUI (mod întunecat și mod luminos). Modurile pot fi comutate direct de pe panoul tactil.
Muzică
16. Player de melodii MP3 – posibilitatea de a reda muzică de pe unități locale și externe – control direct de pe panoul tactil.
17. Volum reglabil al piesei, buton de „mute”, opțiunea de a selecta o melodie dintr-o listă de redare (playlist).
Management video
18. Rutarea semnalului video în interiorul sălii de operație.
19. Selectarea surselor video care urmează să fie arhivate, prin intermediul panoului tactil.
20. Posibilitatea de a realiza fotografii din orice sursă video, utilizând software-ul operat de pe unitatea centrală AIO.
21. Posibilitatea de a înregistra orice două surse simultan în Full HD. Selectarea surselor care vor fi înregistrate se face din interfața cu utilizatorul. Pentru fiecare sală de operație separat.
22. Rutare completă a surselor de imagine – orice sursă video conectată la sistem poate fi afișată pe orice monitor din sala de operație care face parte din sistem.
23. Acces la sistemele spitalului printr-o stație de vizualizare dedicată (computer cu monitor și tastatură) instalată în sala de operație. Licențele software ale spitalului nu fac parte din sistem.
24. Afișarea imaginii de pe computerul stației asistentelor pe orice monitor conectat la sistem în sala de operație.
25. Controlul computerului stației de inspecție (nurse station) utilizând o tastatură medicală cu touchpad din sala de operație.
26. Posibilitatea de înregistrare a imaginilor de pe computerul stației de inspecție conectat la sistem.
27. Atribuirea independentă a tuturor surselor de imagine conectate la sistem către un monitor medical de 32" pe braț, conectat la sistemul integrat.
28. Intrări video acceptate: HDMI, DVI, SDI.
29. Rezoluții suportate: Full HD sau 4K.
30. Funcție de înregistrare FullHD.
31. Monitoare conectate prin porturi SDI sau HDMI.
32. Înregistrarea semnalelor video H.264 în calitate Full HD.
33. Managementul imaginii – distribuție prin intermediul ecranului tactil al unității de control AIO din sala de operație. Selectarea sursei care va fi afișată se face printr-o funcție simplă de „drag & drop”. Monitorul panoului de control trebuie să afișeze pictograme intuitive pentru a facilita identificarea sursei video.
34. Conectarea unei surse video mobile în sala de operație printr-un port HDMI sau HD-SDI dedicat, amplasat pe coloana chirurgicală sau de anestezie.
35. Pornirea și oprirea independentă a fiecărui monitor conectat la sistemul de integrare, prin intermediul interfeței cu utilizatorul a unității de control AIO.
36. Funcționalitatea de split-screen definită software permite gestionarea ecranelor conectate la sistemul de integrare, permițând setarea modurilor PiP, PaP sau Quad.
37. Alegerea unuia dintre minimum 18 layout-uri de ecran (PiP, PaP, Quad), cu diverse poziționări și dimensiuni, disponibile pe toate monitoarele conectate la sistemul de integrare. Selectarea layout-ului se face direct din interfața cu utilizatorul a unității de control AIO.
38. Controlul camerei PTZ, furnizată și conectată la sistemul de integrare, direct din interfața cu utilizatorul a unității de control AIO, în ceea ce privește funcțiile de panoramare (pan) și zoom ale imaginii.
Control automat uși
39. Posibilitatea de control al ușilor automate din sistemul integrat.
40. Controlerul ușilor automate comunică cu sistemul integrat prin tehnologie IP.
41. Controlerul ușilor automate este alimentat cu tensiune de siguranță de până la 24 V DC.
42. Controlul ușilor automate prin contacte fără potențial.
43. Posibilitatea de diagnosticare la distanță a controlerului prin rețeaua IP.
44. Până la cinci uși automate pot fi deservite de un singur controler.
45. Posibilitatea extinderii sistemului prin controlere suplimentare pentru uși automate.
46. Funcție de control al ușilor automate în interiorul sălii de operație.
Control rulouri, jaluzele
47. Posibilitatea de control al rulourilor/jaluzelelor de la ferestre și uși în sala de operație din sistemul integrat.
48. Controlerul de jaluzele comunică cu sistemul integrat prin tehnologie IP.
49. Controlerul de jaluzele este alimentat cu tensiune de siguranță de până la 24 V DC.
50. Posibilitatea de diagnosticare la distanță a controlerului prin rețeaua IP.
51. Controlul jaluzelelor utilizând semnale fără potențial.
Control climatizare și ventilație
52. Posibilitatea de control al parametrilor de climatizare în ceea ce privește temperatura și umiditatea, din sistemul integrat.
53. Controlerul de climatizare comunică cu sistemul integrat în standard Modbus TCP sau prin intrări/ieșiri analogice 0–10 V.
Vizualizarea stării gazelor medicale
54. Posibilitatea prezentării/dublării stărilor gazelor medicale: scăzut, normal, ridicat.
55. În cazul unei stări scăzute sau ridicate, se activează un semnal sonor și vizual.
Control iluminat general sală
56. Sistemul de integrare trebuie să permită controlul iluminatului general în sala de operație.
57. Controlerul de iluminat general comunică cu sistemul integrat prin tehnologie IP.
58. Alimentarea controlerului de iluminat general cu tensiune de siguranță de până la 24 V DC.
59. Controlul iluminatului general prin interfață DALI, cu reglarea nivelului de iluminare.
60. Funcția de control al iluminatului general: toate corpurile pornite/oprite simultan, reglarea iluminanței. Corpurile trebuie să fie echipate cu balasturi DALI.
Presetări
61. Setări programabile pentru dispozitive specifice, care permit aplicarea rapidă și facilă a unei configurații în sala de operație.
62. Posibilitatea de programare a 16 preseturi în sala de operație.
63. Presetul poate fi aplicat tuturor sau doar unor elemente selectate ale sistemului, cum ar fi: controlul temperaturii și umidității, lampa chirurgicală, iluminatul general și sursele de semnal afișate pe monitoare.
64. Posibilitatea de adăugare, editare și ștergere a presetărilor existente.
65. Comutare rapidă între preseturi, asigurând adaptarea instantanee a dispozitivelor la condițiile schimbătoare din sala de operație.
Videoconferință
66. Modulul de videoconferință este un software dedicat gestionării apelurilor de videoconferință în calitate FullHD, instalat și operat pe partea de sală de operație pe computerul stației digitale de instrumentar.
67. Modulul asigură conexiunea în rețeaua locală cu săli de conferințe / cabinete medicale selectate și, în afara spitalului, prin Internet.
68. Sistemul permite stabilirea unei conexiuni între sala de operație și utilizatori din diferite locații, simultan.
69. Pe partea destinatarului, se utilizează o aplicație WEB care rulează pe PC-uri locale (calculatoarele nu sunt furnizate) pentru a primi apeluri audio-video din sala de operație.
70. Fiecare sală de operație reprezintă o sală de videoconferință separată, la care utilizatorii externi se pot conecta (de regulă până la patru simultan).
71. Conectarea utilizatorilor externi la sala de operație este confirmată la nivelul sălii de operație, astfel încât nu există posibilitatea conectării neautorizate la sala de videoconferință.
72. Transmisie audio-video bidirecțională.
73. Orice sursă din sala de operație conectată la sistemul de integrare poate fi transmisă către destinatar. Selectarea sursei transmise se face de la nivelul sistemului de integrare.
74. Telestrare – desenare pe imagine în timp real în timpul transmisiunii.
Descriere parametri
Unitate de control cu ecran tactil – 1 buc.
75. Panou de control PC All-in-One cu ecran tactil de 21" (+/- 1").
76. Interfață intuitivă în limba polonă, adaptată pentru operare tactilă.
77. Panoul frontal este echipat cu min. un conector USB și buton de pornire/oprire a unității principale. Nu este permisă montarea conectorilor în afara părții frontale a unității principale.
78. Posibilitatea de instalare în perete a modulului de control, la același nivel (flush), fără margini proeminente.
79. Dimensiuni panou frontal: 500 x 1190 mm.
80. Intel® i5.
81. Min. 8 GB DDR4.
82. Hard disk min. 240 GB SSD.
83. Intel® HD Graphics.
84. Rezoluție 1920 x 1080 (FullHD), 16:9.
85. Luminozitate de cel puțin 250 cd/m².
86. Contrast de minimum 1000:1.
87. Unghi de vizualizare orizontal/vertical 178° / 178°.
88. Număr de culori afișate min.: 16,7 milioane.
Dulap local tip rack 19" – 1 buc.
89. Dimensiunea dulapului nu mai mică de 12 U.
90. Modul care permite suspendarea de tavan sau montarea pe perete.
91. Asigurarea posibilității de instalare în încăperile auxiliare ale sălilor de operație, fiind recomandată instalarea pe coridorul murdar.
Parametri monitor medical 32" 4K pe braț – 1 buc.
92. Diagonală nu mai mică de 32".
93. Rezoluție nativă de cel puțin 3840 x 2160 pixeli.
94. Unghi orizontal de vizualizare 178°.
95. Unghi vertical de vizualizare 178°.
96. Luminozitate de cel puțin 700 cd/m².
97. Contrast: 1350:1.
98. Intrări video min.: 1x HDMI, 1x DP, 2x SDI.
99. Ieșiri video min.: 1x DP, 1x DVI, 2x SDI.
100. Certificări minime: dispozitiv medical clasa I conform MDR (UE) 2017/745, EN60601-1.
101. Alimentare 230 V, 50 Hz.
102. Consum de putere de maximum 130 W.
103. Dimensiuni minime: 773 x 478 x 75 mm.
104. Greutate max.: 11,9 kg.
Stație PACS Viewer 55"
105. Stație montată în panou, echipată cu monitor de 55", computer și tastatură cu touchpad.
106. Panoul frontal trebuie să poată fi deschis de o singură persoană. Construcție cu deschiderea panoului frontal pe bază de balama, fără demontarea panoului.
Tastatură – 1 buc.
107. Tastatură cu touchpad a Stației de Inspecție – 1 buc.
108. Tastatură din silicon cu touchpad, rabatabilă.
109. Tastatură conectată prin interfață USB.
Computer – 1 buc.
110. Computerul pe care este instalată aplicația care permite accesul la sistemul PACS sau HIS.
111. Computerul este livrat fără aplicația client PACS și HIS, aplicația și licența fiind pe partea beneficiarului.
112. Sistem de operare min. WINDOWS 11 64 bit sau ulterior.
113. Memorie operativă min. 8 GB.
114. Hard disk SSD min. 240 GB.
115. Grafică: integrată.
116. Placă de sunet: integrată.
Parametri monitor 55" – 1 buc.
117. Monitor montat în panou, în spatele unui geam.
118. Diagonala ecranului nu mai mică de 55".
119. Tip matrice: VA LED.
120. Rezoluția ecranului nu mai mică de 3840 x 2160.
121. Rată de reîmprospătare a imaginii: 60 Hz.
122. Timp de răspuns: 8 ms.
123. Luminozitate: 500 cd/m².
124. Contrast: 8000:1.
125. Unghi de vizualizare orizontal: 178°.
126. Unghi de vizualizare vertical: 178°.
127. Conectori: 2x HDMI, 1x DisplayPort.
128. Montare pe perete – VESA 400 x 400.
129. Consum de putere în funcționare: max. 120 W.
Cameră PTZ de tavan – 1 buc.
130. Cameră montată pe tavan în sala de operație, care permite vizualizarea oricărui loc din încăpere. Zoom-ul mare asigură posibilitatea de a mări imaginea din câmpul operator. Posibilitatea controlului mișcărilor camerei în plan pan, sus/jos, stânga/dreapta.
131. Cameră PTZ cu ieșire video HDMI sau 3G-SDI.
132. Zoom optic min. x12.
133. Timp de expunere (shutter) de la 1 la 1/10.000 s.
134. Număr de poziții PRESET min. 6.
135. Control prin VISCA over IP.
136. Alimentare: 12 V.
Amplificator audio de mixaj – 1 buc.
137. Putere de vârf: 160 W.
138. Putere nominală RMS: 120 W.
139. Putere nominală RMS la 4Ω: 120 W.
140. Putere nominală RMS la 100 V: 120 W.
141. Canale de intrare: 5.
142. Intrări: 3 mV (mic), 200 mV (line), 140 mV (aux).
143. Frecvență: 50–15.000 Hz.
Difuzor tavan – 1 set (1 set = 2 buc.)
144. Difuzor de tavan.
145. Putere nominală RMS: 30 W.
146. Răspuns în frecvență: 50–20.000 Hz.
147. Diametru exterior: Ø 250 mm.
Set microfon – 1 buc.
148. Microfon wireless tip headset.
149. Domeniu de frecvență purtătoare RF: 470–937,5 MHz.
150. Răspuns în frecvență 20 Hz – 20 kHz (+1, −2 dB).
Controler video 4K – 1 buc.
151. Permite managementul video în sala de operație. Managementul imaginii se face de pe ecranul tactil al unității de control All-In-One.
152. Controler cu streaming de video în rețea.
153. Intrări: HDMI, DP, 12G-SDI – min. 12 intrări în total.
154. Ieșiri: HDMI, 12G-SDI – min. 12 ieșiri în total.
155. Ieșiri de control: RS-232C.
156. Alimentare: AC 100–240 V, 50–60 Hz, 2A–1A.
157. Dimensiuni: 437 x 423 x 140 mm.
158. Greutate: 10,7 kg.
159. Conformitate și certificări: ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1:14, IEC/EN60601-1, FCC Part 15 subpart B, CE (EN60601-1-2, EN55011, EN61000-3-2/3), RoHS.
Recorder medical – 1 buc.
160. Înregistrare video: FullHD, 4K.
161. Realizare de fotografii în timpul înregistrării video.
162. Captură foto: până la 3840 x 2160p.
163. Înregistrare video: până la 3840 x 2160p 60 Hz.
164. Ecran tactil frontal LCD de 5".
165. Opțiune de acces direct la PACS.
166. DICOM: opțiune de export al fotografiilor în format DICOM către arhiva PACS.
167. Intrări min.: HDMI x1, DP x1, 3G-SDI x1, Stereo 3,5 mm x1.
168. Ieșiri: HDMI x1, Stereo 3,5 mm x1.
169. USB 3.0 – față x2, spate x2.
170. Date intrare/ieșire: RS-232C x1, RJ45 x1, pedală 3,5 mm Stereo x3.
171. Format de înregistrare video: MP4.
172. Codec video: H.264, H.265.
173. Format imagine capturată: BMP, JPEG, BMP+DCM.
174. Memorie HDD internă: min. 2 TB.
175. Alimentare: AC 100–240 V, 50–60 Hz.
176. Consum de putere: max. 60 W.
177. Dimensiuni: 260 x 95 x 330 mm.
178. Greutate: max. 4,3 kg.
179. Temperatura de funcționare: 0 până la +40 °C.
180. Conformitate și certificări: CE-MDR 2017/745 Class 1 Medical Device, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS.
Modul videoconferință – 1 set
181. Modul aplicație de videoconferință pentru sala de operație.
Wiring – 1 set. / Cabrare – 1 set
182. Cablagiul din cupru necesar va fi amplasat în interiorul sălii de operație.
183. Se recomandă efectuarea unei vizite pe teren pentru evaluarea traseelor de cablu.
FINISAJE INTERIOARE BLOC OPERATOR
Componentele sistemului modular:
I. Pereți
II. Componente încorporate în perete
III. Tavane
IV. Uși glisante – automate
V. Uși batante – manuale
VI. Dulapuri
Sistem prefabricat de pereți dedicat interioarelor blocurilor operatorii, alcătuit din structura portantă și panouri de perete montate:
· realizate din oțel inoxidabil crom-nichel, material EN 1.4301, vopsit în câmp electrostatic
În sălile de operație trebuie utilizate panouri de sistem de înaltă calitate. Pentru varianta panourilor din oțel vopsit în câmp electrostatic, în orice culoare RAL dorită, vopseaua trebuie să conțină adaos de ioni de argint cu proprietăți antibacteriene (ionii de argint sunt încorporați în stratul de pulbere în timpul procesului de producție). Panourile vor fi livrate împreună cu serviciul de montaj, de către o companie specializată în construcția blocurilor operatorii.
Cele de mai sus trebuie confirmate printr-un certificat corespunzător. După finalizarea procesului de instalare, compania va prezenta beneficiarului rezultatele testelor efectuate pe probele panourilor utilizate în proiect, împreună cu documentația „as-built”, pentru a demonstra eficiența tehnologiei antibacteriene utilizate, precum și testele realizate de o unitate certificată care confirmă aderența stratului de acoperire conform standardului ISO 9227 NSS.
Rosturile verticale dintre panouri (aprox. 6 mm) sunt umplute cu garnituri antibacteriene din silicon tip push-in, cu adaos de ioni de argint introduși în procesul de fabricație, rezistente la radiații UV, detergenți, produse bactericide, apă, abur și substanțe chimice utilizate pentru sterilizarea blocurilor operatorii. Garniturile trebuie să fie conforme cu cerințele normei PN-EN 12365-1:2005. Utilizarea nanotehnologiei asigură protecție 24 de ore împotriva fungilor, mucegaiurilor și bacteriilor, inclusiv Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Cele de mai sus trebuie confirmate prin certificate, licențe sau acorduri de licență corespunzătoare.
Îmbinarea orizontală dintre panouri se realizează fără utilizarea unei garnituri. Marginile panourilor sunt îmbinate cap la cap; la cerere, pot fi finisate suplimentar cu un compus de etanșare certificat.
Sistemul de panouri trebuie adaptat dimensiunilor încăperilor, conform documentației tehnice individuale a produsului.
Compania specializată selectată trebuie să elaboreze desene detaliate ale construcției blocului operator, inclusiv amplasarea echipamentelor încorporate în sistemul de panouri de perete.
Toate desenele cu detalii ale sistemului de panouri (îmbinări, colțuri ale încăperilor) trebuie transmise instituției care supraveghează execuția lucrărilor. Montajul poate începe numai după consultarea finală și aprobarea desenelor pentru fiecare încăpere în parte.
Sistemul de panouri trebuie să dețină certificate corespunzătoare, declarații de conformitate, agremente tehnice și certificate ale producătorului.
Sistemul de panouri trebuie să permită demontarea panourilor individuale de perete fără deteriorarea acestora, pentru a permite accesul la instalațiile aflate în spatele sau în interiorul pereților.
Sistemul are o izolație acustică de minimum Rw (C; Ctr) = 55 (-2; -8) dB, măsurată pe un eșantion de perete tip sandwich, cu grosimea de 128 mm, alcătuit din panouri de perete din oțel inoxidabil cu grosimea de 14 mm. Trebuie prezentat un certificat emis de un laborator certificat.
Sistemul are o izolație termică de minimum 1,70 m²K/W, măsurată pe un eșantion de perete tip sandwich, cu grosimea de 128 mm, alcătuit din panouri de perete din oțel inoxidabil cu grosimea de 14 mm, și de minimum 1,59 m²K/W, măsurată pe un eșantion de perete simplu cu panou de perete din oțel inoxidabil cu grosimea de 14 mm. Trebuie prezentat un certificat emis de un laborator acreditat.
Sistemul este etanș la aer, cu rezultate ale testului de permeabilitate la aer de maximum 0,67 m³/h·m² la o presiune a aerului de 250 Pa, măsurate pe un eșantion de perete tip sandwich cu grosimea de 128 mm, alcătuit din panouri de perete din oțel inoxidabil cu grosimea de 14 mm.
Sistemul este marcat CE pe baza unei Evaluări Tehnice Europene (ETA), în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.
Durabilitate ridicată a elementelor de panou, confirmată printr-un rezultat pozitiv al testelor seismice. Pentru confirmare, raportul seismic trebuie anexat la ofertă.
Sistemul de pereți trebuie să permită modificarea ușoară și rapidă a construcției blocului operator.
I. STRUCTURA PEREȚILOR
Elemente prefabricate care compun peretele:
1. Profile de susținere
2. Profil tip U pentru pardoseală și tavan
3. Panouri de perete din oțel inoxidabil
4. Panouri de colț din oțel inoxidabil
5. Structuri de susținere suplimentare
1. Profile de susținere
· Realizate din oțel galvanizat de înaltă calitate, montate vertical, cu o distanță maximă de 600 mm între profile.
· Profile principale de susținere, realizate din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, tip UA.
· Profile auxiliare de distanțare, care rigidizează construcția, realizate din oțel galvanizat cu grosimea de 0,6 mm, tip CW.
· Posibilitatea utilizării uneia dintre cele trei grosimi standard ale profilelor de susținere: 50 mm, 75 mm sau 100 mm.
· Pentru creșterea etanșeității structurii peretelui, se utilizează o bandă de etanșare în zona în care panourile de perete sunt fixate cu șuruburi pe profilele principale de susținere.
· Profilele verticale de susținere, împreună cu profilele de tavan și pardoseală, formează o structură portantă completă, pregătită să suporte o sarcină de 500 Nm. În cazul unor sarcini mai mari, se instalează o structură suplimentară (capabilă să suporte sarcini de până la 1000 Nm), adaptată în funcție de solicitare. Înălțimea structurii de susținere este ajustată la înălțimea încăperii.
· Structura pereților trebuie să permită instalarea diverselor utilități în interiorul pereților, atât pe orizontală, cât și pe verticală, direct pe șantier.
2. Profil tip U pentru pardoseală și tavan
· Profilele de pardoseală și tavan sunt realizate din oțel galvanizat de înaltă calitate, cu grosimea de 1 mm, montate pe pardoseală și pe tavan.
· Grosimea profilelor este adaptată grosimii structurii portante a peretelui.
· Profilul de pardoseală reprezintă baza pentru montajul plintei de pardoseală, care determină nivelul de montare al panourilor de perete într-o etapă ulterioară.
· Pentru creșterea etanșeității structurii peretelui, se utilizează o bandă de etanșare în zona în care profilele sunt fixate pe pardoseală sau pe tavan.
Echipotențializarea pereților:
· Egalizarea de potențial trebuie să fie conformă cu standardul VDE 0107.
· Cablurile de egalizare a potențialului trebuie conduse către un punct colector comun.
3. Panouri de perete din oțel inoxidabil
· Fabricate în tehnologie multistrat. Din partea frontală, tabla metalică este îndoită la unghi drept spre interior, în partea superioară și inferioară a panoului. Marginile laterale ale panoului sunt îndoite în formă de „Z”, pentru a permite montajul ascuns al panoului pe substructură.
· Pe partea din spate se utilizează tablă din oțel crom-nichel – EN 1.4301, conform standardelor PN-EN 10088-1:2007 și PN-EN 10088-2:2007, ranforsată cu placă de gips-carton cu grosimea de 12,5 mm, conform normei PN-EN 520:2004+A1:2009. Grosimea tablei metalice este de minimum 1 mm.
· Construcția panourilor trebuie să permită, ulterior, demontarea ușoară a unui panou individual, pentru realizarea unor modificări suplimentare ale utilităților din interiorul peretelui.
· Panouri de perete realizate din oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301, opțional vopsite în câmp electrostatic în orice culoare RAL, cu adaos de ioni de argint în stratul de acoperire în timpul procesului de producție. Utilizarea nanotehnologiei asigură protecție 24 de ore împotriva fungilor, mucegaiurilor și bacteriilor, inclusiv Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Cele de mai sus trebuie confirmate prin certificat, licență sau acord de licență corespunzător. După instalare, rezultatele testelor efectuate pe probele de panouri utilizate în proiect trebuie transmise beneficiarului, ca dovadă a eficienței tehnologiei antibacteriene utilizate.
· Panouri de perete realizate din oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301, vopsite în câmp electrostatic în orice culoare RAL, cu adaos de ioni de argint în stratul de acoperire în timpul procesului de producție, opțional acoperite cu grafică imprimată prin metoda de printare UV. Imprimarea trebuie să fie protejată permanent împotriva abraziunii.
· Panouri de perete montate pe substructură – profile de susținere realizate din oțel galvanizat, care permit instalarea gazelor medicale, a cablurilor electrice și a sistemului de canalizare în interiorul pereților.
· Panourile de colț (interioare și exterioare) sunt realizate dintr-o singură foaie de oțel. Datorită posibilității de îndoire și formare a tablei de oțel, toate proeminențele sau adânciturile sunt acoperite fără îmbinări în colțuri. Este inacceptabilă îmbinarea panourilor în colțurile interioare sau exterioare.
· Rosturile dintre panouri (aprox. 6 mm) sunt umplute cu garnituri antibacteriene din silicon tip push-in, cu adaos de ioni de argint introduși în procesul de fabricație. Utilizarea nanotehnologiei asigură protecție 24 de ore împotriva fungilor, mucegaiurilor și bacteriilor, inclusiv Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Cele de mai sus trebuie confirmate prin certificat, licență sau acord de licență corespunzător.
· Îmbinarea orizontală dintre panouri se realizează fără utilizarea unei garnituri. Marginile panourilor sunt îmbinate cap la cap și, la cerere, pot fi finisate suplimentar cu un compus de etanșare certificat.
4. Panouri de colț din oțel inoxidabil
· Panourile de colț sunt realizate din oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301. Elementele verticale (interioare și exterioare) trebuie să fie realizate dintr-o singură foaie de oțel. Datorită posibilității de îndoire și formare a tablei, toate proeminențele sau adânciturile sunt acoperite fără îmbinări în colțuri. Este inacceptabilă îmbinarea panourilor în colțurile interioare sau exterioare. Panourile sunt demontabile.
5. Materiale / construcții suplimentare de fixare
· Elementele structurale fixate pe profilele de susținere ale structurii de perete, destinate racordurilor de alimentare cu apă și canalizare, montajului vizualizatoarelor de radiografii, monitoarelor medicale, tablourilor electrice de comandă și dulapurilor pentru fire chirurgicale, sunt realizate din oțel de înaltă calitate, cu grosimea de 2 mm.
II. ELEMENTE INSTALATE ÎN PEREȚI
1.Ceas electronic
Ceas electronic de înaltă calitate, integrat la nivelul sistemului de panouri, prevăzut cu capac din sticlă antireflex și cu posibilitatea reglării parametrilor prin telecomandă.
Ceasul digital este echipat cu afișaj LED de culoare roșie, verde, albă sau albastră.
Cifrele safișate cu luminozitate ridicată. Înălțimea cifrelor este de 125 mm ± 10 mm.
Ceasul digital afișează ora în format HH:MM:SS.
Modificarea setărilor se face prin telecomandă wireless.
Produsul este pregătit pentru instalare într-un sistem modular de pereți.
Sincronizare a ceasului cu sistemul de telemedicina
Parametri tehnici
· Lungime: 1190 mm
· Înălțime: 220 mm
· Tensiune de alimentare: 230 V
· Consum maxim de energie: 45 W
III. STRUCTURA TAVANELOR
Sistemul de tavan pentru blocurile operatorii completează în mod logic sistemul modular de pereți. Panourile din sistemul de tavan modular au dimensiunea de 600 × 600 mm sau 1200 × 600 mm și sunt adaptate distanței dintre axele elementelor substructurii tavanului. Panourile de tavan cu tehnologie Clip-In pot fi demontate individual.
Elemente prefabricate care alcătuiesc sistemul de tavan:
1. Substructură
2. Panouri de tavan din oțel galvanizat, vopsite în câmp electrostatic
1. Substructură
· Substructura tavanului este alcătuită din îmbinări conectate prin cleme, realizate din profile portante și transversale, care formează o structură de susținere stabilă.
· Reglarea pe înălțime se realizează cu ajutorul tijelor de montaj prevăzute cu suspendare tip nonius, pentru o înălțime cuprinsă între 300 mm și 1100 mm.
· Tijele cu suspendare nonius sunt fixate de tavanul existent cu dibluri metalice.
· Dispunerea punctelor de suspendare corespunde cerințelor statice ale construcției tavanului și ține cont de grila tavanului, precum și de condițiile de instalare a infrastructurii.
· Toate elementele de bază ale substructurii sunt realizate din materiale galvanizate.
· Panourile de tavan sunt suspendate în profilul portant cu sistem Clip-In.
· Sistemul de tavan garantează o nivelare uniformă a suprafeței tavanului, precum și demontarea și înlocuirea facilă a panourilor de tavan.
2. Panouri de tavan din oțel galvanizat, vopsite în câmp electrostatic
· Panourile de tavan sunt realizate din oțel galvanizat de înaltă calitate (grosime 0,8 mm) DX51D+Z140 sau superior, conform standardului PN-EN 10346:2011, vopsite în câmp electrostatic în orice culoare RAL, cu adaos de ioni de argint în stratul de acoperire în timpul procesului de producție.
· Utilizarea nanotehnologiei asigură protecție 24 de ore împotriva fungilor, mucegaiurilor și bacteriilor, inclusiv Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Cele de mai sus trebuie confirmate prin certificat, licență sau acord de licență corespunzător.
· După instalare, rezultatele testelor efectuate pe probele de panouri utilizate în proiect trebuie transmise beneficiarului, ca dovadă a eficienței tehnologiei antibacteriene utilizate.
· Dimensiunile standard ale panourilor sunt 600 × 600 mm sau 1200 × 600 mm.
· Panourile de tavan montate în substructură pot fi demontate individual.
· Panourile au muchii îndoite, care creează o cavitate pentru montajul corpurilor de iluminat, realizând împreună cu panourile de tavan o suprafață etanșă și închisă.
IV. UȘI GLISANTE – AUTOMATE
1. Tocul ușii
2. Foaia de ușă
3. Mecanismul de glisare al foilor de ușă
4. Feronerie pentru uși glisante
5. Sistem automat pentru uși glisante
6. Accesorii suplimentare pentru uși glisante
Uși specializate realizate din oțel inoxidabil crom-nichel, cu certificat de igienă care permite utilizarea în unități medicale, inclusiv în săli de operație și unități de terapie intensivă.
Ușile trebuie să dețină avizele, certificatele și declarațiile de performanță corespunzătoare, care să permită introducerea produselor pe piață în conformitate cu cerințele legislației în domeniul construcțiilor. Conformitatea trebuie confirmată prin rapoarte de încercare realizate de un laborator notificat.
Ușile automate trebuie să fie echipate cu un sistem de protecție împotriva impactului accidental, în conformitate cu standardul PN-EN 16005:2013.
1. Tocul ușii
· Integrat în sistemul de panouri de perete, la același nivel cu suprafața panourilor.
· Realizat din oțel crom-nichel, material EN 1.4301, finisat prin șlefuire cu granulație 240.
· Grosimea materialului tocului de ușă: minimum 1,5 mm.
· Elementele de montaj ale tocului sunt mascate; nu sunt vizibile găuri sau șuruburi, iar capetele șuruburilor sunt prevăzute cu capace din plastic.
· Sudurile vizibile pe partea exterioară a tocului ușii nu sunt permise.
· Pe partea interioară a tocului este realizată o cavitate în care se presează etanș profilul din cauciuc al foii de ușă în timpul închiderii, asigurând absorbția șocurilor și etanșeitatea la aer.
· Egalizarea de potențial se realizează conform standardului VDE 0107. Un conductor de egalizare a potențialului este conectat la tocul ușii conform schemei electrice. Este obligatorie conectarea cablurilor de egalizare a potențialului într-un punct colector comun al încăperii.
2. Foaia de ușă
· Realizată în tehnologie multistrat, din placă specială rezistentă la impact, placată cu oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301, finisat prin șlefuire cu granulație 240.
· Foaia de ușă trebuie să fie realizată fără îmbinări pe fața exterioară.
· Pe muchia frontală a foii de ușă trebuie montat un profil din cauciuc, presat etanș în cavitatea tocului, având rol de amortizor de șoc.
· Foaia de ușă este echipată cu o garnitură automată inferioară tip drop-down, care etanșează spațiul dintre foaia de ușă și pardoseală la închiderea ușii.
3. Mecanismul de glisare al foilor de ușă
· Mecanism alcătuit dintr-o șină de glisare realizată din aluminiu extrudat, cu role de rulare din material plastic, pentru o funcționare ușoară și silențioasă.
· Șina de glisare este echipată cu un opritor cu absorbție de șocuri.
· Mecanismul de glisare trebuie să permită reglaj fin al distanței dintre foaia de ușă și pardoseală.
· Egalizarea de potențial se realizează conform standardului VDE 0107. Conform schemei de cablare, un conductor de egalizare a potențialului este instalat în toc. Este obligatorie aducerea tuturor potențialelor într-un punct comun al încăperii.
4. Feronerie pentru uși glisante
· Mânere realizate din oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301.
5.Sistem automat pentru uși glisante
Sistemul automat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
· Lățime de deschidere reglabilă.
· Butoane de comandă montate pe perete.
· Mecanismul trebuie să permită deschiderea manuală în cazul unei pene de curent.
· Posibilitatea de conectare la instalația SAP (sistem de alarmare la incendiu).
· Posibilitatea programării închiderii ușii după un timp prestabilit de la deschidere.
· Activarea automatizării ușii trebuie realizată cu ajutorul unui activator fără contact sau cu cotul, precum și prin intermediul butoanelor amplasate pe tocul ușii. Suplimentar, pe toc este montat un buton pentru menținerea ușii în poziție deschisă permanent.
· Senzori de protecție împotriva lovirii accidentale a foii de ușă în timpul operațiunilor de deschidere și închidere, montați pe toc sau pe capacul mecanismului de acționare.
· Mecanismul de automatizare este amplasat deasupra foii de ușă, sub o trapă de inspecție realizată din oțel crom-nichel, material EN 1.4301, sau din aluminiu.
6. Accesorii suplimentare pentru uși glisante
· Fereastră de observație în ușă (dimensiuni 500 × 600 mm), vitrată cu sticlă de siguranță, montată la același nivel cu suprafața ușii (fără utilizarea unor elemente sau rame suplimentare vizibile). Fereastră combinată, realizată din două foi de sticlă, la nivel cu suprafața ușii pe ambele părți. Spațiul interior permite instalarea unei jaluzele manuale sau electrice, a unui rulou sau a sticlei electrochrome.
V. UȘI BATANTE – MANUALE
1. Tocul ușii
2. Foaia de ușă
3. Feronerie pentru uși batante
4. Sistem automat pentru uși batante
5. Accesorii suplimentare pentru uși batante
Uși specializate realizate din oțel inoxidabil crom-nichel, cu certificat de igienă care permite utilizarea în unități medicale, inclusiv în săli de operație și unități de terapie intensivă.
Ușile trebuie să dețină avizele, certificatele și declarațiile de performanță corespunzătoare, care să permită introducerea produselor pe piață în conformitate cu cerințele legislației în domeniul construcțiilor. Conformitatea trebuie confirmată prin rapoarte de încercare realizate de un laborator notificat.
1. Tocul ușii
· Integrat în sistemul de panouri de perete, la același nivel cu suprafața panourilor.
· Realizat din oțel crom-nichel, material EN 1.4301, finisat prin șlefuire cu granulație 240.
· Grosimea materialului tocului de ușă: minimum 1,2 mm.
· Elementele de montaj ale tocului sunt mascate; nu sunt vizibile găuri sau șuruburi, iar capetele șuruburilor sunt prevăzute cu capace din plastic.
· Sudurile vizibile pe partea exterioară a tocului ușii nu sunt permise.
· Pe partea interioară a tocului este realizată o cavitate în care se presează etanș profilul din cauciuc al foii de ușă în timpul închiderii, asigurând absorbția șocurilor și etanșeitatea la aer.
· Egalizarea de potențial se realizează conform standardului VDE 0107. Un conductor de egalizare a potențialului este conectat la tocul ușii conform schemei electrice. Este obligatorie conectarea cablurilor de egalizare a potențialului într-un punct colector comun al încăperii.
2. Foaia de ușă
· Realizată în tehnologie multistrat, din placă specială rezistentă la impact, placată cu oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301, finisat prin șlefuire cu granulație 240.
· Foaia de ușă trebuie să fie realizată fără îmbinări pe fața exterioară.
· Foaia de ușă este echipată cu o garnitură automată inferioară tip drop-down, care etanșează spațiul dintre foaia de ușă și pardoseală la închiderea ușii.
3. Feronerie pentru uși batante
· Mânere realizate din oțel inoxidabil crom-nichel EN 1.4301.
4. Accesorii suplimentare pentru uși batante
· Fereastră de observație în ușă (dimensiuni 500 × 600 mm), vitrată cu sticlă de siguranță, montată la același nivel cu suprafața ușii (fără utilizarea unor elemente sau rame suplimentare vizibile). Fereastră combinată, realizată din două foi de sticlă, la nivel cu suprafața ușii pe ambele părți. Spațiul interior permite instalarea unei jaluzele manuale sau electrice, a unui rulou sau a sticlei electrochrome.
FEREASTRĂ TIP GHILOTINA
Integrată în sistemul modular de pereți, la același nivel cu suprafața acestuia, fără elemente de fixare vizibile.
Realizată din oțel inoxidabil, tip 1.4301 (AISI 304), cu grosimea de 1,5 mm, finisată prin șlefuire cu granulație 240.
Fereastra de tip ghilotină este alcătuită dintr-un cadru din profile sau cadru unghiular cu ghidaje, iar foaia ferestrei este vitrată cu sticlă securizată cu grosimea de 8,4 mm. Foaia ferestrei se ridică manual, deplasându-se în ghidajele cadrului. Fereastra este echipată cu elemente de susținere pentru glisare, precum și cu un mecanism de protecție împotriva mișcărilor necontrolate.
Mecanismul de protecție împotriva mișcărilor necontrolate este amplasat în montanții cadrului, pe ambele părți. În cazul deteriorării cablului de care este suspendată foaia, mișcarea acesteia este blocată și oprită.
ILUMINAT GENERAL LED INCLUS
FLUX DE AER LAMINAR
Intrarea de aer laminar ALF este echipată cu filtre HEPA montate orizontal pe întreaga suprafață de evacuare.
Structura modulară proiectată permite realizarea unui flux de aer laminar în zona curată.
Difuzorul este alcătuit dintr-un cadru de susținere montat pe tavan și partea principală cu filtre montate pe acest cadru.
Partea inferioară a tavanului este finisată cu casete perforate din oțel inoxidabil și există spațiu pentru montarea unei lămpi de operație.
Capacul este prevăzut cu conectori pentru presostat, care permit monitorizarea gradului de contaminare al filtrelor.
Tavanul laminar este echipat cu un racord flexibil care permite conectarea la sistemul de ventilație.
Un profil periferic special proiectat permite o instalare ușoară și estetică în majoritatea tavanelor suspendate.
Materiale:
Capac: oțel inoxidabil tip 1.4301 (AISI 304)
Intrare aer: oțel inoxidabil perforat tip 1.4301 (AISI 304)
Filtru HEPA: tip H13
· Clasă filtru conform PN-EN 1822:2009: H13
· Eficiență de filtrare conform MPPS, minim: 99,95%
· Adâncime pachet filtru: 80 mm
· Temperatură maximă de funcționare: 80°C
· Rezistență finală la debit: 500 Pa
CANALE DE EVACUARE PE COLT
Canal de ventilație realizat din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil (AISI 304) 1.4301, finisat prin șlefuire cu granulație 240, cu grosimea de 1 mm.
Proiectat în formă de trapez pentru a minimiza spațiul ocupat în încăperea montată. Toate orificiile de montaj sunt nituite și etanșate cu compus de etanșare.
Canalul este echipat cu un picior reglabil pentru o nivelare precisă. În configurația standard, este prevăzut cu două deschideri pentru grile de ventilație cu racord la conductă.
În partea superioară a canalului există un racord care permite conectarea la sistemul de ventilație. Înălțimea canalului este ajustată la înălțimea încăperii. Orificiul inferior de evacuare este responsabil pentru 80% din aerul viciat extras din încăpere, iar cel superior pentru 20%.
TRANSABILITATE MEDICAMENTE
DULAPURI ÎNCORPORATE INTEGRATE ÎN SISTEMUL MODULAR DE PEREȚI
· Structura corpului dulapurilor este autoportantă, sudată, fără cadre interioare și fără nituri, realizată integral din oțel inoxidabil EN 1.4301 (304) cu grosimea de 1 mm (nituirea, lipirea sau înșurubarea elementelor corpului nu sunt permise).
· Corpurile dulapurilor sunt integrate în profilele de susținere ale sistemului modular de pereți; corpul dulapului și ușile sunt la același nivel cu suprafața panourilor de perete. Corpurile dulapurilor sunt etanșate cu silicon ermetic, prevăzut cu adaos antibacterian de ioni de argint, rezistent la UV, detergenți, produse bactericide, apă, abur și substanțe chimice utilizate pentru sterilizarea blocurilor operatorii. Garniturile trebuie să fie conforme cu cerințele normei PN-EN 12365-1:2005.
· Ușile dulapurilor sunt pe balamale, realizate din oțel inoxidabil, reglabile (demontare ușoară), cu un unghi larg de deschidere de minimum 120°.
· Uși din sticlă: sticlă de siguranță, transparentă, mată sau opal (lăptoasă), cu grosimea minimă de 6 mm, muchii netede, fără nituri, șuruburi etc.
· Construcția ușilor trebuie să prevină pătrunderea murdăriei în interiorul dulapului. Ușile sunt echipate cu garnituri din cauciuc, fixate (prin presare) pe foaia ușii; utilizarea adezivilor nu este permisă. Garniturile sunt îmbinate prin sudură cu aer cald.
· Ușile sunt realizate din plăci duble de oțel cu vitrare. Sticla de siguranță este montată într-un cadru de fereastră din tablă dublă de oțel. Ușile sunt echipate cu minimum două sisteme de închidere și mânere tip C realizate din cupru antimicrobian, marcate Cu+. Cele de mai sus trebuie confirmate prin certificat, licență sau acord de licență corespunzător.
· Fronturile ușilor sunt vopsite în câmp electrostatic în orice culoare RAL, cu adaos de ioni de argint în stratul de acoperire în timpul procesului de producție. Utilizarea nanotehnologiei asigură protecție 24 de ore împotriva fungilor, mucegaiurilor și bacteriilor, inclusiv Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Cele de mai sus trebuie confirmate prin certificat, licență sau acord de licență corespunzător. După instalare, rezultatele testelor efectuate pe probele de uși utilizate în proiect trebuie transmise beneficiarului, ca dovadă a eficienței tehnologiei antibacteriene utilizate.
· Rafturi cu înălțime reglabilă, realizate din oțel inoxidabil EN 1.4301 (304) cu grosimea de 1 mm, susținute inferior prin profil trapezoidal.
· Peretele din spate este susținut suplimentar cu profil trapezoidal pentru a preveni deformarea tablei.
· Dulapuri pe picioare, acoperite frontal cu o plintă cu înălțime reglabilă, pentru a permite nivelarea dulapului. Reglarea înălțimii picioarelor se realizează din interiorul dulapului.
· Toate muchiile sunt rotunjite și sigure.
· Accesul pentru deschiderea usilor dulapurilor sa se faca prin card/cod de acces
Sistem HVAC pentru mediu spitalicesc (bloc operator) cu presiune pozitiva in sala de operatie. – 1 set
Componente propuse: CTA VTS (modulara/compacta) 100% aer proaspat; tavan filtrant (flux unidirectional) in SO; terminale HEPA pentru anexe; grile evacuare; regulatoare CAV/VAV pentru debite si control presiune; tubulatura metalica zincata.
CENTRALA DE TRATARE AER
Centrala de tratare aer (CTA) VTS pentru bloc operator, configuratie igienica pentru mediu spitalicesc.
Debit nominal introducere selectat: aprox. 5.500 m3/h (include rezerva pentru pierderi pe filtre si reglaje). Evacuare dimensionata pentru echilibrare si mentinerea presiunilor.
100% aer proaspat; recuperare de caldura recomandata tip fluid intermediar (run-around) pentru evitarea contaminarii incrucisate.
Filtrare in 3 trepte: prefiltru (ISO Coarse), filtru fin (ISO ePM1), filtrare finala HEPA la terminale (H13/H14, dupa zona).
Ventilatoare cu eficienta ridicata (EC/plug-fan), automatizare completa (temperatura, debite, presiuni, alarme filtre), porturi masura presiune si debit.
SISTEM REGLAJ DEBITE SI PRESIUNI:
Reglaj debite si presiuni prin combinatie CAV + VAV:
- CAV 2-trepte pe introducere si CAV pe ramuri anexe pentru debite constante.
- VAV pe evacuarea pentru mentinerea ΔP si VAV pe evacuarea murdar
Comanda pe baza senzorilor ΔP si integrare in automatizarea CTA/BMS (alarme prag ΔP, filtre, defect ventilator).
TUBULATURA METALICA
Tubulatura metalica zincata (circulara si/sau rectangulara) pentru distributia aerului, cu etanseitate minima clasa C.
Executie cu imbinari etanse, elemente de vizitare pentru intretinere, sustineri antivibrante; izolare termoacustica conform proiect.
Accesorii: registre de reglaj, porturi de masura pentru echilibrare, etichetare trasee.
Producatorul trebuie sa detina ISO 9001 pentru echipamentele mai sus mentionate respectiv declaratii de conformitate
Furnizorul Sistem climatizare mediu spitalicesc cu filtru hepa si presiune pozitiva va instala si va pune in functiune toate reperele mai sus mentionate
Va asigura toate utilitaile necesare pentru punerea in functiune a sistemului ( agent termic, insta electrica, agen de racire etc )
Tevile pentru gazele medicale vor fi fabricate din cupru medical in concordanta cu standardul EN 13348
Conexiunea dintre Tevile pentru gaze medicale si echipament se vor monta de operatori economici autorizati ISCIR PTCR 4 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate), cu personal tehnic autorizat pentru sudura ISCIR PT CR 9 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate)
Producatorul echipamentului va avea implementat certificatele de management al calitatii ISO 9001, ISO13485
Furnizorul echipamentului sa detina certificatele ISO 9001, ISO13485 si ISO14001 ( Se anexeaza obligatoriu copii dupa aceste certificate )
In mod obligatoriu, echipamentul trebuie sa prezinte marcaj CE conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE (tot echipamentul nu numai componentele
Pandantele vor fi insotit de instalatie de gaze medicale si tablou de alarmare si control pentru 4 gaze medicale
Teava din cupru medical (Ø12, Ø15 1 Ø22 Ø28 )
, pentru instalatia de distributie a gazelor medicale, debitata la dimensiuni fixe si inchisa ermetic la ambele capete.
Fitinguri, bride de fixare corespunzatoare fiecarui diametru de teava ofertata.
Teava se va livra cu set
complet de fitinguri, aliaj de brazare, elemente de sustinere pentru tot traseul.
Instalatia de gaze medicale ce se va executa se va certifica CE in conformitate cu Directiva 93/42 CEE privind dispozitivele medicale.
Executantul tevilor de gaze medicale trebuie sa prezinte certificat de marcaj CE conform Directivelor dispozitivelor medicale 93/42 CEE elaborat de un organism notificat pentru intreg sistemul, nu pentru
fiecare componenta in parte
Teava din cupru medical Cu-DHP, fabricata si stantata in concordanta cu standardul EN 13348,
pentru conformitate, precum si standardul EN 7396-1
Fitingurile din acelasi material ca si teava, degresate si furnizate in ambalaj individual, compatibile cu oxigenul in conformitate cu EN ISO 7396-1
Tevile vor fi identificate pe tot traseul cu etichete adezive inscriptionate cu simbolul gazului si sensul de curgere conform standardelor EN 7396-1 si HTM 02-01
Montajul se va face prin brazare (sudura tare) cu evitarea formarii oxidului de cupru conform SR EN ISO 13585 si SR EN 13134 -
prin purjarea continua de gaz inert in conducta pe perioada sudurii, in conformitate cu standardul ISO 7396-1
Executantul va efectua testele finale in conformitate cu ISO 7396-1, in acest sens va prezenta modelul buletinelor de referinta si teste in conformitate cu
standardul mentionat (formularele Dl-D21)
Executantul va avea implementat sistemul managementului si calitatii specific acestui tip de activitate ISO 9001, ISO 13485 (Se anexeaza obligatoriu copie dupa acest certificat)
Conexiunea dintre Tevile pentru gaze medicale se vor monta de operatori economici autorizati ISCIR PTCR 4 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate), cu personal tehnic autorizat pentru sudura ISCIR PT CR 9 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate)
- robineti de izolare Gl/2" , G3/4” G1” In conformitate cu EN ISO 7396-1 si HTM02-01
-Tablou de alarmare si control 4 gaze ( O2,Aer,Vac, N2O )
Tablou de alarmare zonala pentru (O2, A4, Vac N2O)
Tabloul va fi prevazut cu modul de alarmare cu microprocesor integrat in tablou; alarmare vizuala si acustica pentru cele 4 gaze medicale: Oxigen, Aer 4 bar, Vacuum si N2O
Tabloul va fi prevazut cu sistem de alarmare acustica si vizuala in cadrul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de lucru: (indicatoare digitale pentru vizualizarea presiunii gazelor medicale)
a)presiune de lucru peste limita – Lumina Rosie
b)presiune de lucru sub limita – Lumina Rosie
c)presiune de lucru normala – Lumina Verde
d)buton de resetare pentru intreruperea sunetului alarmei
e) buton de test pentru verificarea alarmelor
Tabloul va fi prevazut cu manometre pentru monitorizarea fiecarui gaz
Tabloul va fi prevazut cu robineti pentru oprirea alimentarii cu gaze in caz de avarie
Tabloul va fi prevazut cu sistem de conectare pentru cuplarea sursei de rezerva (butelie) in caz de avarie
Montajul tabloului de alarmare si control se va face pe perete aparent sau incastrat in functie de locul de montaj.
Tablou de alarmare trebuie sa fie echipat cu un display LCD, LED-uri si taste pentru utilizarea usoara a meniului care permite monitorizarea usoara a informatiilor
Fiecare tablou va fi prevazut cu display LCD pe care se vor afisa meniuri ce contin minim informatii despre:
nivelul de presiune pentru fiecare gaz medical in parte
Display-ul LCD va fi prevazut cu taste de operare
Display LCD cu touch-screen pentru monitorizarea starii fiecarui fluid medical si pentru alarmare.
Display-ul va permite o usoara navigare intre meniurile disponibile pentru obtinerea informatiilor asupra starii fiecarui fluid medical ( nivel presiune ).
Navigarea se va face cu ajutorul a doua butoane, TAB si sageata in jos. Pe display vor mai exista mai exista doua butoane :
RESET pentru oprirea semnalului sonor) si TEST ( pentru testarea functionarii – la pasarea acestei taset , ledurile corespunzatoare tuturol fluidelor se aprind si se va auzi semnalul sonor).
Alarmarea va consta in aprinderea intermitenta pe display-ul LCD a ledului corespunzator al canalului respectiv (vizuala) insotita si de un semnal sonor (acustic)
Tastele vor trebuie sa fie sensibile la atingere si au suprafata solida din sticla, rezistenta la zgarieturi si la actionarea substantelor chimice. Meniul va fi disponibil in limba romana obligatoriu . Dispozitivul de poate conecta la PC prin RS 232
Modulul prezinta interfata pentru conectarea la sistem BMS
Alimentare: 230 V/50Hz, L,N, PE,
Putere consumata max. 65 W
Producatorul tabloului de alarmare va avea implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 13485 ( Se anexeaza obligatoriu copii dupa aceste certificate )
Furnizorul echipamentului sa detina certificatele ISO 9001, ISO13485 si ISO14001 ( Se anexeaza obligatoriu copii dupa aceste certificate )
4. APARAT ANESTEZIE | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
Aparat de anestezie generala care poate fi utilizat la toate categoriile de pacienti (adulti, copii)
Sasiul mobil cu roti prevazute cu frana centrala, care prezinta sertar integrat si sine montate vertical, pe ambele parti ale aparatului, pentru fixarea dispozitivelor aditionale
Ecranul aparatului este de tip tochscreen color cu diagonala de minim 15"
Comanda tip By-pass ( a vaporizoarelor ) pentru administrarea urgenta de O2 in circuit
Buton rotativ administrare oxigen (chiar si cu echipamentul oprit) cu posibilitatea de reglare a debitului in intervalul 2-10 L/min
Blocul de pacient este de tip sistem semi-inchis cu decuplarea gazului proaspat ce include senzori de flux , rezervor calce sodata, tubulatura pacient.
Sistem electric de incalzire al circuitului pacient, integrat in aparat, pentru prevenirea aparitiei condensului
Bypass pentru valva de siguranta la suprapresiune pentru Manual/Spontan
Ventilatorul este controlat electronic si actionat electric, fara gaz motor, pentru un timp de raspuns rapid si fara consum suplimentar de gaz.
Echipamentul poate ventila cu aer atmosferic furnizand VT setat chiar si atunci cand toate sursele de gaz sunt defecte
Parametrii reglabli de ventilatie (intervale minime)
- Volum curent : 10 – 1500 mL
- PEEP: 0 si 2 - 35 mbar (cmH2O)
- Frecventa : 3 – 100 bpm
- Raport I:E de la 50 : 1 la 1 : 50
- Debit inspirator: 0,1-120 L/min
- timp crestere presiune panta 0 – 2 sec.
- timp de inspir 0,2 - 10 sec
- sensibilitate trigger 0,3 - 15 L/min
- criteriul de terminare al inspirului 5 – 80 %
- raportul timpului de palier la timpul de inspir 0 – 60%
- support de presiune relative peste PEEP oprit, 3 – 80 mbar
- limitarea de presiune intre PEEP + 10 si 80 mbar
- presiunea inspiratorie intre PEEP + 5 si 80 mbar
Monitorizare:
Sunt monitorizate volumul respirator pe inspir si expir, minut-volumul total, impus si spontan, presiunea in caile respiratorii, varful de presiune la inspir, presiunea medie, PEEP, frecventa totala, impusa si spontana, complianta dinamica, rezistenta si elastanta Functie de compensare a gazului anestezic
Afiseaza cronometru cu optiune de pornit/oprit
Modulul CBM permite monitorizarea pacientului fără alarmele care nu sunt necesare şi în timpul oxigenării extracorporale a pacientului prin intermediul unui aparat inimă plămân.
Masurarea electronica a debituluui de gaz proaspat: 0- 15 L/min cu o precizie de 10%
Debitele gazelor medicinale sunt afisate si sub forma de coloane pe ecranul aparatului de anestezie simultan cu afisarea parametrilor de ventilatie
Reglaje si limite de alarmare sonore si vizuale
Alarme pentru: deconectare pacient, depasirea valorilor de alarmare presetate, erori in functionare
Setare automata a limitelor de alarma
Alarmare acustica si vizuala prioritar in cadrul nivelelor de alarmare, cu afisarea alarmelor active in ordinea prioritatilor
Reglaje bazale, configurabile, a limitelor de alarmare pentru fiecare mod specific de ventilare
Buton (comanda) de suprimare a alarmelor acustice, pentru 2 minute cu afisare a timpul ramas
Posibilitate de reglare a volumului de alarma
Caracteristici generale
Prezinta autotest la pornirea echipamentului care verifica si calibreaza senzor si valvelor, determinarea scaparilor.
Program de asistenta la determinarea scaparilor.
Executie automata a testului de complianta si pierderi in circuit
Compensare automata a pierderilor
Configurare sistem pentru pacient adult, copil, nounascut, cu setarea valorilor de pornire si alarma pentru fiecare grupa de pacient
Afiseaza erori ale sistemului, ale senzorilor, ale sistemului de respiratie, de alimentare cu gaz, a sursei de alimentare electrice, de ventilator, de senzor de concentratie, de conexiuni, de pierderi, de nivel de presiune, de nivel intern de temperatura,etc Dispozitivul suportă următoarele funcţii de service la distanţă:
– Notă de asistenţă
– Verificare de la distanţă a aparatului
– Apel interactiv
Permite salvarea diverselor configuratii ale ecranului (pozitia curbelor pe ecran, tipul de curbe, etc.) pentru a fi incarcate ulterior
Poate fi conectat intr-o retea de monitorizare
Configuraţiile pot fi exportate şi importate cu ajutorul unei unităţi flash USB Conexiuni: Lan, USB, COM
Dispozitivul poate captura si stoca, printre altele si :
– Valori măsurate
– Setarea valorilor şi modificările asociate
– Date pacient
– Moduri de ventilare
– Evenimente (de ex., alarme, alarme confirmate, timp de pornire şi timp de oprire)
– Rezultatele testelor
– Jurnal de alarma
Permite functionarea pe acumulator minimum 45 de minute
Bloc de intrare pentru alimentarea cu O2, aer si N2O
Bloc electronic cu debitmetre pentru dozarea acestor gaze.
Reglajul se realizeaza prin comanda de pe ecranul tactil al aparatului de anestezie, iar domeniul pentru gazul proaspat este: 0,2-15 L/min
Asigura automat concentratia minima de 25 % O2 in amestecul O2 + N2O
Aspirator secretii actionat cu aer comprimat
Sistem activ de exhaustare a gazului anestezic
Manometru suplimentar montat pe blocul pacient pentru vizualizarea facila a presiunilor Iesire suplimentara pentru circuite externe tip Mapleson, Kuhn, Bain, Magill, Waters Moduri de ventilatie:
Manuala Spontana
Ventilatie controlata in volum, cu limitarea presiunii, controlata de timp, declansata de aparat, cu debit inspirator constant si care poate fi sincronizată cu inspirul pacientului cu sau fara suport de presiune
Ventilatie controlata in presiune, controlată în timp, declanşată de aparat, respiraţiile impuse sunt declanşate de aparat sau sincronizata cu respiratia spontana a pacientului cu sau fara suport de presiune
respiratie spontana in presiune continua pozitiva cu sau fara suport de presiune Ventilare apnee
Ventilatie automata controlata in volum, cu flux auto-reglabil, cu ajustarea automata a fluxulului inspirator garantand livrarea volumului curent pre-setat la cea mai mica presiune posibila, fara varfuri de presiune, cu compensare complianţă - VT este corectat prin complianţa determinată a furtunului de respirare
Modul integrat pentru masurarea O2, CO2, N2O si a gazelor anestezice
Recunoaste automat tipul agentului anestezic volatil sau amestecul agentilor anestezici si
permite masurarea cantitativa a 2 agenti anestezici din amestecul de gaz si calculeaza concentratia alveolara minima in functie de varsta, tinand cont de mai multe gaze anestezice din amestecul de gaz.
Afiseaza simultan 3 curbe si un rand cu casute de parametrii, sau 4 curbe, ce pot fi selectate dintre urmatoarele : volum, presiune, flux, concentratie O2, concentratie CO2, concentratie agent anestezic volatil
Ventilatie automata controlata in volum, cu flux auto-reglabil, cu ajustarea automata a fluxulului inspirator garantand livrarea volumului curent pre-setat la cea mai mica presiune posibila, fara varfuri de presiune, cu compensare complianţă - VT este corectat prin complianţa determinată a furtunului de respirare
Modul integrat pentru masurarea O2, CO2, N2O si a gazelor anestezice
Recunoaste automat tipul agentului anestezic volatil sau amestecul agentilor anestezici si permite masurarea cantitativa a 2 agenti anestezici din amestecul de gaz si calculeaza concentratia alveolara minima in functie de varsta, tinand cont de mai multe gaze anestezice din amestecul de gaz
Afiseaza simultan 3 curbe si un rand cu casute de parametrii, sau 4 curbe, ce pot fi selectate dintre urmatoarele : volum, presiune, flux, concentratie O2, concentratie CO2, concentratie agent anestezic volatile
Afiseaza simultan 2 bucle : volum- presiune si debit- volum, bucla de referinta, volume, grafic tip bara pentru volumul tidal inspirat si expirat cu masurarea de volum pe minut Permite afisarea evolutiilor in timp (trend-uri) garafic si tabelar, cu posibilitatea maririi zonelor de interes
Afiseaza mini-trenduri simultan cu afisarea curbelor sau buclei volum-presiune Afiseaza MV×CO2 cu trendinte
Export de date prin suport USB
Exportarea conţinutului ecranului, tendinţelor şi datelor pe un dispozitiv de stocare USB. Permite funcţii ce simplifica rutinele de utilizare a accesoriilor si condumabilelor:
– Generează un mesaj atunci când este depăşită perioada maximă de utilizare pentru circuitul respirator, capcanele de apă, absorberul de CO2 şi senzorul de debit.
– Generează o notificare atunci când circuitul de respirare este conectat incorect.
– Generează un mesaj dacă absorberul de CO2 nu este prezent sau nu este blocat. Absorber de unica utilizare
Optiuni suplimentare ale aparatului de anestezie ( care nu sunt incluse in pret): Performanță îmbunătățită a ventilației și funcții de monitorizare pentru anestezia nou- născuților: viteză mai mare a formei de undă, sensibilitate mai mare a măsurării debitului (de la 3 ml), volum curent setat de la 5 ml.
Manevre de recrutare pulmonară cu o singură etapă, respectiv mai multe etape,
Insp./Exp. Funcții de menținere și de reamintire pentru a sprijini folosirea manevrei de recrutare
permite executarea automată a testului de sistem și pornirea aparatului testat la un moment specificat
Vaporizor integrat pentru Sevoflurane Concentratia reglabila in intervalul 0.2 - 8%
Debit reglabil in intervalul minim: 0.2 - 14 L/min Volum minim de umplere: 300 ml
Poate fi transportat in orice pozitie fara sa existe riscul pierderii de agent anestezie Nu necesite calibrari ulterioare
Destinat monitorizării, înregistrării și alarmării continue a parametrilor fiziologici multipli ai adulților, copiilor și nou-născuților în sala de operare, sala de recuperare, ICU, CCU, NICU, ER, secție și alte zone.
Masoara minim urmatorii parametrii: EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2xTEMP, IBP, CO2
Posibilitate de a modifica setarile, de a deschide sau inchide fereastra sau de a derula bara meniului prin intermediul ecranului tactil.
Sistemul de racire se face natural fara ventilatoare
Posibilitatea de depistare apnee si aritmia.
Posibilitate adaugare cabluri inteligente și conectori MULTI
Tehnologia cablurilor inteligente permite masurarea diferitor parametri fără a fi nevoie de module dedicate. Prin conectarea unui cablu inteligent la un conector MULTI, monitorul detectează automat tipul de parametru și începe măsurarea
Calculul medicamentelor, functia calculează viteza de perfuzie necesară atunci când se administrează pacientului doze de medicament în timpul perfuziei.
Viteza de perfuzie calculată din greutatea pacientului, cantitatea de medicament și volumul de bază, pe baza dozei de medicament. De asemenea, doza poate fi calculată din viteza de perfuzie.
ECRAN
Monitorul sa prezinte ecran tactil pentru o operare intuitivă
Ecranul sa fie LCD color
Dimensiune ecran: minim 15 inch
Rezoluție: minim 1366 x 768 puncte
Modul Sleep împiedică monitorul să deranjeze pacientul în timpul somnului sau în alte momente.
Ecranul este întunecat, iar sunetul de sincronizare și indicatorul de alarmă sunt dezactivate.
AFISARE PE ECRAN
Minim 15 forme de undă sa poata fi afisate pe ecran
Cel puțin 32 culori de afișare selectabile pentru fiecare parametru
Afișajul numeric de pe ecranul de start sa poata fi comutat la stânga sau la dreapta.
Frecvența cardiacă, VPC (valoare pe minut), măsurarea ST, frecvența respirației, valoarea SpO2, frecvența pulsului, temperatura, NIBP (SYS/DIA/MAP), optional IBP (SYS/DIA/MEAN), opțional End Tidal CO2 (ETCO2), opțional Concentrația fracțională de CO2 inspirat (FiCO2), opțional QTc, QRSd, optional esCCO (esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI, esSVV)
Formele de undă măsurate sa fie stocate minim 120 de ore
Grafic Trend minim 120 ore
Lista semne vitale minim 120 ore
Lista NIBP 2,560 articole
Lista Hemodinamica 2,560 articole
Lista functie pulmonare 128 articole
Full disclosure minim 120 ore (minim 5 forme de unda)
ST recall mini 7,210 articole + minim 1 fisier referinta
Istoric alarme minim 40,960 articole
Arrhythmia recall minim 40,960 articole
Rezultate analiza EKG minim 30 articole
Grafic Hemodinamica minim 120 ore
Revizuire OCRG minim 120 ore
Revizuire aEEG mini 120 ore
Mod de afișare a formei de undă: in miscare sau Fix
Viteza normală de măturare: minim 50, 25 mm/s
Tipuri de alarmă: Minim Alarme de limită superioară/inferioară, Alarme de aritmie, Alarme tehnice,
Alarme interpaturi, alarme instrumente externe
Nivel de prioritate al alarmei: Criză, Avertizare, Consiliere
Indicarea alarmei: Când apare o alarmă, datele numerice ale parametrului alarmat sunt evidențiate și monitorul de lângă pat funcționează după cum urmează, în funcție de nivelul de alarmă.
Posibilitate conectare retea: port USB, LS-NET, posibilitate conectare la HIS prin HL7
Posibilitate de conectare a monitorului la o imprimantă cand ambele dispozitive sunt conectate la o rețea, datele pot fi imprimate cu usurinta pe hârtie A4.
EKG
Să monitorizeze minim urmatoarele derivații: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 de la V1 la V6
Interval de contorizare a ritmului cardiac: 0, 15 până la 300 bătăi/min
Analiza pe minim 2 canale
Masuratori QTc/QRSd
Sa prezinte evenimente de alarma pentru minim 25 de tipuri de aritmii: Asystole
VF,VT, Extreme Tachy,, Extreme Brady, V Brady, VPC Run, SV Tachy, Tachycardia, Bradycardia, Pause, V Rhythm, Couplet, Early VPC, Multiform , Bigeminy, Trigeminy , Freq VPC, VPC, Irregular, RR , Prolonged RR , No Pacer Pulse, Pacer Non-Capt, A-Fib, End A-Fib.
Cablurile laterale drepte sintetizate conduc V3R, V4R, V5R si Derivații posterioare sintetizate V7, V8, V9 (optional, achizitie la cerere)
RESPIRATIE
Metoda de măsurare utilizată: Pneumografie prin impedanță transtoracică
Numărul de canale să fie selectabil de la R-F sau R-L
Interval de contorizare a frecvenței respiratorii: de la 0 la minim 150 de contorizări/min
SPO2
Interval afisare: 0 - 100% SpO2
Senzor/sonda Sp O2 reutilizabila, tip adult, imersibila total in lichid pentru dezinfectie
Măsurarea pulsului:
Interval de redare minim: 30 - 300 bătăi/min
Indicele de perfuzie PI si de calitate a semnalului, SQI, sa fie disponibile pentru a confirma fiabilitatea măsurării pulsului.
NIBP
Metoda de măsurare să fie oscilometrică
Interval de măsurare:
Adult/Pediatru:
- SYS minim 40 pana la 280 mmHg
- DIA minim 10 pana la 235 mmHg
- MAP minim 10 pana la 280 mmHg
Neonat:
- SYS minim 30 pana la 140 mmHg
- DIA minim 10 pana la 110 mmHg
- MAP minim 10 pana la 140 mmHg
Mod de operare: Manual, STAT, Periodic, SIM
Intervale minim 1 min, 2 min, 2.5 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h
Mod punctie venoasa, masuratori PWTT
Sa foloseasca un algoritm avansat NIBP care finalizeaza masurarea in timp ce se umfla manseta. Prin aceasta metoda timpul de afisare al rezultatului este mai scurt și presiunea țintă de umflare este mai mică în comparație cu metoda convențională, astfel încât măsurarea rapidă și nedureroasa oferă mai puțin disconfort atât pacienților, cât și îngrijitorilor.
Manseta pentru masurarea NIPB sa prevină apariția vânătăilor, sa sporească confortul pacientului și să reducă zgomotul pentru măsurarea cât mai precisă a tensiunii arteriale neinvazive.
Timpul de tranzit al undei pulsului sa fie măsurat continuu și neinvaziv pe baza ECG și SpO2.
Dacă se produce o schimbare bruscă, critică a circulației între măsurătorile periodice de tensiune NIBP, timpul de tranzit al undei pulsului să o poată detecta si sa declanșeze măsurarea tensiunii NIBP pentru a o confirma.
Parametrii redați minim: sistolic (SYS), diastolic (DIA), mediu (MAP) și grafic de oscilații, presiunea manșetei, afișarea presiunii manșetei în timpul măsurătorii
TEMPERATURA
Interval de măsurare minim: 0 - 45°C
Pana la 2 canale de temperatura
IBP
Calcul – PPV, SPV, CVP-ET pana la minim sapte canale
Interval masurare: minim –50 to 300 mmHg
Sa dispuna de mod calibrare zero
BIS (Bispectral Index):
Canale de intrare: 1 până la 4 (în funcție de tipul de senzor BIS)
Parametri măsurați:
Bispectral Index (BIS)
Frecvența margine spectrală 95% (SEF – 95% Spectral Edge Frequency)
Rata de suprimare (SR – Suppression Ratio)
EMG
Indice de calitate a semnalului (SQI – Signal Quality Index)
CO2 (optional)
Interval de masurare: minim 0 – 150 mmHg
Timp de incalzire: maxim 10s
Debit cardiac continuu neinvaziv (Optional)
Metoda masurare: Debitul cardiac neinvaziv continuu estimat, metoda timpului de tranzit al undei de puls
Parametrii masurati: esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI, esSVV
Interval masurare: minim 0.5 - 20.00 L/min
Tehnologie ce calculeaza debitul cardiac în mod neinvaziv și continuu. esCCO folosește PWTT (Pulse Wave Transit Time) care este obținut din semnalele SpO2 și ECG.
Scor de avertizare timpurie si Scala de coma Glasgow (Optional)
Configurare de catre doctor a unor butoane pe display pentru comenzi rapide
Trend-ul pentru scorul de avertizare timpurie sa fie disponibil într-un stil grafic
Functie de ajutor cu explicatii sub forma de imagini grafice, sugestive, care prin figuri succesive pe ecran sa duca la rezolvarea problemei sau alarmei.
Scorul de avertizare timpurie / Scala de comă Glasgow Scorul de avertizare timpurie (EWS) instrument pentru determinarea rapida a gradul de boală al unui pacient. Bazata pe semnele vitale, cum ar fi SpO2, NIBP, temperatura, frecvența respiratorie etc., care trebuie setate înainte de utilizare. Scala de coma Glasgow (GCS) este o scară de punctare a deschiderii ochiului, a răspunsului motor și a răspunsului verbal care poate fi utilizată pentru a măsura nivelul de conștiență al unui pacient.
DIMENSIUNI FIZICE:
414 x 315 x 196 mm ±2%
Greutate maxima 6.5 kg ±3%
BATERIE:
Baterie de tip Lithium Ion
Capacitate baterie: minim 4 ore
5. MASA OPERATIE | cetinta indeplinita
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | DA | NU | Document (pagina)
A. CONFIGURATIE
Masa de operatie – 1 buc
Stativ perfuzie - 1 buc
Suport anestezie ajustabil - 1 buc
Suport brat – 2 buc
Curea abdominala – 1 buc
Suport lateral – 2 buc
Suport pentru picioare tip Goepel – 1 set
Bol ginecologic – 1 buc
Telecomanda de mana cu fir – 1 buc
B. CARACTERISTICI TEHNICE
Masa de operatie sa fie universala, sa permita upgradarea cu accesorii pentru urmatoarele specializari : ortopedie pediatrica, chirurgie generala, chirurgie vasculara, chirurgia cardio, neurochirurgie, urologie, proctologie, ginecologie, ORL, oftalmologie, endoscopie, laparoscopie, dermatologie, oncologie, stomatologie, etc.
Sa aiba sistem de operare atat electro-hidraulic cat si electro-mecanic, mecanic si hidraulic.
Constructia mesei sa fie pe baza mobila pentru manevrare usoara, cu sistem de blocare electric activat de pe telecomanda care sa actioneze extinderea sau retragerea picioarelor hidraulice în funcție de starea lor actuală.
Blocarea sa fie semnalizata prin indicator LED.
Daca baza mesei nu este blocata, functiile sa fie inactive , cu exceptia pozitiei de urgenta Trendelenburg semnalizata cu tasta evidentiata , care sa poata fi actionata in orice situatie.
Baza mesei sa permita accesul cu usurinta la pacient , sa fie complet confectionata din fibra de carbon pentru o rezistenta sporita si cooperare cu C-Arm-ul. Sa fie rezistenta la socuri, in caz ca este indoita dupa o presiune sau o lovitura sa-si revina la starea originala fara a fi nevoie sa se apeleze la departamentul de service.
Pentru a evita coliziunea cu C-Arm-ul, baza sa aiba o inaltime de maxim 125 mm, si sa permita setarea detectorului (II sau FDP) cât mai aproape de corpul pacientului.
Pentru a spori siguranta personalului medical baza mesei trebuie sa aiba margini rotunjite.
Coloana mesei sa fie confectionata din fibra de carbon, rezistenta la agenti dezinfectanti si usor de curatat.
Blatul mesei :
Sa fie complet radiotransparent X-ray ( de la cap pana la picioare inclusiv). Sa permita fotografierea X-Ray si monitorizarea pacientului cu C-arm, sa aiba un parametru de translucenta de maxim 0,25 mm Al pentru o imagine clara, de calitate, si o doza scazuta de radiatii pentru pacient si personalul medical.
Pe intreaga lungime a blatului sa nu se regaseasca parti metalice .
In partea sectiunii spate sa fie montat un segment complet confectionat din fibra de carbon .
In standard masa sa aiba o fereasta imagistica de minim 1.340 mm si sa permita o miscare longitudinala de minim 400 mm pentru a permite monitorizarea pacientului cu C-Arm-ul si fotografierea X-Ray pe intreaga suprafata a corpului.
Masa sa permita interschimbarea sectiunii cap cu sectiunea picioare iar orientarea pozitiei sa fie actionata cu ajutorul unei taste de pe telecomanda cu dioda de semnal corespunzătoare. Schimbarea sa fie semnalată printr-un semnal sonor .
Sa fie modular cu sisteme de conectare rapida pentru interschimbarea segmentelor.
Sa permita atasarea unor extensii, adaptoare si atasamente atat in locul sectiunii cap si in locul sectiunii pentru picioare pentru urmatoarele timpuri chirurgicale ( se va anexa o schita cu sistemul mentionat):
Chirurgie generala:
- Extensie complet confectionata din fibra de carbon, radiotransparenta 360˚, parametru de translucenta de maxim 0,25 mm Al
- Extensie sectiune sezut
- Blat pentru sugari si nou nascuti
- Suport pentru cap dublu articulat
Ortopedie:
- Sectiune complet confectionata din fibra de carbon pentru picioare care sa asigure o imagistica 360 ˚ si o abductie de 180˚, parametru de translucenta de maxim 0,25 mm Al
- Sectiune pentru picioare cu o abductie de 180˚
- Sectiune picior articulara
- Sectiune complet confectionata din fibra de carbon, cu o lungime mare care asigura o imagistica la 360˚, parametru de translucenta de maxim 0,25 mm Al
- Atasament ortopedic confectionat din fibra de carbon
- Placa de transfer pentru picioare pentru atasamentul ortopedic
Ginecologie:
- Support tip cizma pentru picioare
- Sectiune pentru picioare cu o abductie de 180˚
- Extensie sectiune pelviana
- Sectiune transfer picior
- Sectiune pozitie rectala
- Sectiune dubla pentru picioare pentru interventiile rectale care sa permita o ajustare de minim -90° si +90°
Neurochirurgie, ORL si Oftalmologie:
- Sectiune pentru cap dublu articulata
- Suport tip adaptor pentru craniu
- Sectiune trapezoidala pentru oftalmologie
- Extensie sectiune spate radiotransparenta conturata 360˚ complet confectionata din fibra de carbon, parametru de translucenta de maxim 0,25 mm Al
Blatul mesei sa fie prevazut cu sine laterale pe ambele parti ale mesei, pentru atasarea accesorilor aditionale, complet confectionate din otel inoxidabil AISI 316L.
Sinele sa fie prevazute cu sigurante pentru a preveni caderea accidentala a accesoriilor.
Masa sa fie prevazuta cu saltele anti-decubit confectionate din spuma poliuretanica cu minim doua straturi ( un strat de spuma cu memorie si un strat pentru reducerea presiunii), sa fie 100% impermeabile, anti-statice si detasabile pentru a permite curatarea si dezinfectarea cu usurinta.
Sa aiba o grosime de minim 80 mm.
Masa sa poata fi folosita si in proceduri bariatrice, sa permita o incarcare de 460 kg iar blatul sa aiba o latime de 600 mm.
Masa de operatie sa fie configurata in standard cu telecomanda de mana cu fir care sa fie compusa dintr-un afișaj LCD cu touch screen și un set de taste funcționale. Unele taste sa fie echipate suplimentar cu diode de semnal LED.
Telecomanda sa fie echipata cu un modul de vibratii. Modulul sa genereze vibrații de fiecare dată când o tastă este apăsată provocând mișcarea oricărui segment, când are loc o coliziune sau când mișcarea este imposibilă.
Dimensiunea ecranului sa fie de minim 4,3”, cu touch screen si sa permita afisarea informațiilor despre starea și poziția mesei, implementarea uneor functii sub forma de chei fizice si diagnosticarea mesei.
Sa se afiseze pe display si principalele informatii despre starea de functionare a mesei si anume :
- Picioruse hidraulice baza blocate , masa permite actionarea segmentelor
- Picioruse hidraulice baza deblocate , masa nu permite actionarea segmentelor
- Fixarea unui atasament suplimentar la blatul mesei, respectiv atasament ortopedic, suporti picioare, atasament chirurgie umar, etc. Sa se afiseze simbolul de conectare a atasamentului sau simbolul unei plasari incorecte a blatului mesei.
- Orientare blat masa
- Simbol dezactivare mesaj audio.
- Simbol de avertizare care sa indice faptul că a fost detectată o defecțiune sau că modul de mișcare este fără limite și detectarea coliziunii.
- Status baterie
- Conectare la alimentare AC
Pe display-ul telecomenzii sa se regaseasca si 3 functii cu actionare touch screen pentru :
- Control care sa permita afisarea unei fereste cu elemente predefinite și definite de utilizator ( functiile de memorie)
- Control pentru afișarea unei ferestre de informații
- Control pentru afișarea ferestrei de service.
Setul de trei comenzi sa permita afișarea a trei ecrane independente. Ecranul implicit sa fie ecranul de informații. Revenirea la ecranul de informații din celelalte ecrane sa aiba loc automat după aproximativ 10 secunde
Telecomanda sa fie echipata cu iluminare de fundal a tastaturii. Tastele sa fie iluminate din spate după pornirea alimentării și după apăsarea oricăreia dintre ele. Timpul de iluminare de fundal minim 10s.
Telecomanda sa fie prevazuta cu mod de activare si dezactivare a detectarii limitei si a coliziunii prin apasarea unei combinatii de 3 taste timp de 5 secunde. Aceasta stare sa fie semnalizata prin clipirea unui simbol de avertizare, a LED-ului de alimentare si a luminii de fundal a telecomenzii . Activarea si dezactivarea sa fie semnalata si printr-ul semnal sonor. Limitele si detectarea coliziunilor sa fie restabolitate de fiecare data cand masa este pornita.
Telecomanda sa fie prevazuta cu opt poziții definite de utilizator. Ecranul sa permita de asemenea actionarea a doua miscari predefinite care pun masa într-o poziție tip scaun sau într-o poziție în care spatele este paralel cu solul.
Pozitiile definite de utilizator salvate sa fie semnalizate prin indicator si in cazul neutilizarii sa permita stergerea.
Masa sa fie prevazuta cu modul de selectare a trei viteze de mișcare a functiilor ajustabile cu actionare din telecomanda .
Sa fie prevazuta cu mod automat de intrare in repaus cu posibilitate de selectare a timpului minim ​​1, 3, 5, 15 sau 30 de minute.
Telecomanda sa permita ajustarea urmatoarelor functii cu taste individuale:
- Tasta de pornire/oprire masa de operatie
- Tasta de schimbare orientare blat masa
- Tasta de blocare/deblocare baza
- Tasta de actionare pozitia „0”
- Tasta ajustare Trendelenburg/ Pozitie de urgenta
- Tasta ajustare Revers Trendelenburg
- Tasta de ajustare pe inaltime sus
- Tasta de ajustare pe inaltime jos
- Tasta inclinare laterala stanga
- Tasta inclinare laterala dreapta
- Tasta ajustare Flex
- Tasta ajustare Reflex
- Tasta Miscare longitudinala spre cap
- Tasta Miscare longitudinala spre picioare
- Tasta ajustare Elevator pentru rinichi
- Tasta ajustare Sectiune spate in sus
- Tasta ajustare Sectiune spate in jos
- Tasta selectare sectiune picior stanga
- Tasta selectare sectiune picior dreapta
- Tasta ajustare sectiune picior stanga , dreapta sau ambele in sus
- Tasta ajustare sectiune picior stanga , dreapta sau ambele in jos
Masa sa permita ajustarea functiilor electrice de la telecomanda cu fir in standard, optional de la telecomanda wireless, panou de comanda cu pozitionare pe partea laterala a coloanei mesei sau telecomanda de picior cu fir.
In caz de defectare a telecomenzii principale, masa sa poata fi actionata cu oricare dintre sistemele optionale de control si anume : telecomanda wireless, panou de comanda cu pozitionare pe partea laterala a coloanei mesei sau telecomanda de picior cu fir.
Panoul de control cu pozitionare pe partea laterala a coloanei mesei ( optional, neinclus) , sa permita ajustarea urmatoarelor functii :
1 Buton "PORNIRE"
2. Pozitia “0”
3, 4 Butoane de actionare
5 Schimbarea inaltimii mesei
6 Deplasare longitudinala
7 Inclinare laterala
8 Support spate
9 Elevator rinichi
10 Flex / Reflex
11 Inclinare Trendelenburg
12 Schimbarea orientarii blatului mesei
13 Revers Trendelenburg
14 Piciorul stang
15 Blocare roti
16 Piciorul drept
17 Statusul de incarcare al bateriilor mesei
- verde: baterii incarcate
- galben: baterie
- rosu: baterie descarcata
18 Miscare simultana sectiuni picioare stanga/dreapta
Ajustarea segmentului cap sa fie executata manual, cu sistem pneumatic.
Masa sa permita securizarea scurgerii statice direct prin rotiile antistatice catre podea si prin clemele echipotentiale ( masa sa aiba sistem echipotential intern ).
Date tehnice:
Lungimea totală a mesei minim 2100 mm
Inaltime saltea: minim 80 mm
Latime mesei: 600 mm
Inaltime ajustabila ( fara saltele): minim de la 680 mm pana la 1080 mm
Trendelenburg: minim 40 °
Reverse Trendelenburg: minim 40 °
Înclinare laterală: minim 30 ° stanga/ minim 30 ° dreapta
Flex: minim 220 °
Reflex: minim 100 °
Ajustare segment spate: minim -40 ° până la + 80 °
Ajustare segment cap: minim -50 ° până la + 55 °
Inălțime de reglare elevator de rinichi: minim 150 mm
Unghi de ajustare elevator de rinichi: minim 150 °
Radiotransparenta blatului mesei: maxim 0.25 mm Al
Se va anexa o declaratie de la producator in acest sens.
Ajustare sectiuni picioare divizate : minim -90 ° până la + 25
Deschidere segment picioare: minim 180 °
Deplasare longitudinală masa: minim 400 mm
Masa sa aiba sistem de alimentare AC si Baterie reincarcabila
Alimentare: 230/120 V ~, 50/60 Hz
Putere baterie: 24 V DC
Timp de incarcare complete baterie: < 12 h
Autonomie baterii: minim 80 de actionari complete
Incarcator baterii incorporat in baza mesei
Consum de energie: 100 VA
Sarcina maximă admisă statică : minim 460 kg
Greutate totală a mesei: maxim 250 kg
Masa sa fie complet testata IPX4 conform standardului IEC 60529, sa nu permita penetrarea lichidelor pentru a preveni posibilitatea de electrocutare.
Se va anexa o declaratie de la producator in acest sens.
Se vor prezenta urmatoarele certificari ale mesei: CE, ISO9001/ ISO 13485, EMC, Radiotransparenta.
Configuratie:
Suport pentru perfuzie cu 4 agatatoare proiectat pentru a susține recipientele de lichid de perfuzie în timpul procedurilor ,deasupra mesei de operație.
Confectionat integral din oțel inoxidabil electrolustruit.
Sa permita reglarea pe inaltime in raport cu masa.
Lungime 950 mm
Distanta intre agatatoare 220 mm
Pivot circular ∅ 16 mm
Clema de montare pe sinele mesei din otel inoxidabil inclusa in configuratie.
Suport de anestezie fabricat din oțel inoxidabil electrolustruit.
Lățimea barei transversale a cadrului reglabilă de la 640 la 1125 mm.
Reglarea înălțimii și rotația în jurul axei sale sa permita reglarea poziției cadrului în raport cu masa de operație.
Inaltime: 695 mm
Lungime ajustabila: 640 - 1,125 mm
Pivot circular ∅ 16 mm
Sa permita reglarea înălțimii, a distanței și a rotației în jurul axei sale.
Clema de montare pe sinele mesei din otel inoxidabil inclusa in configuratie.
Suport pentru brate – 2 bucati
Conceput pentru a susține mâna unui pacient în decubit dorsal, culcat sau pozitia laterala.
Sa fie compus dintr-un pivot scurt din oțel inoxidabil electrolustruit, blat suport de masă din HPL, saltea cu decupaje din spumă poliuretanică și curele pentru stabilizare.
Structura suport cu adaptor de montare sa permita rotirea suportului în jurul propriei axe.
Montarea și dezasamblarea saltelei sa fie ușoară și rapidă folosind sistem cu cârlig și buclă.
Dimensiuni: 200 x 600 mm
pivot circular, ∅ 18 mm
Saltea din spuma poliuretanica 50 mm
Clema de montare pe sinele laterale inclusa.
Curea sustinere corp pacient cu sistem de prindere pe sinele laterale, proiectata pentru a fixa pacientul pe masa de operație.
Sa permita utilizarea pe pacientii asezati in pozitie culcat, decubit dorsal si lateral.
Confectionata din două curele de policaprolactamă și două adaptoare din oțel inoxidabil electrolustruit.
Reglarea dimensiunii prin intermediul unui sistem hook&loop
Dezinfectare ușoară și rapidă
Dimensiuni:
Lungime: 750 mm,
Latime: 100 mm
Sa permita ajustarea longitudinală si reglarea dimensiunii curelei
Suport lateral universal compus din:
1. Braț universal pentru capete interschimbabile pentru stabilizarea pacientului în poziție laterală.
Capatul lateral prevzut cu saltea sa aiba sistem de montare pe fitinguri de conectare rapidă.
Braț din oțel inoxidabil electrolustruit
Sa permita reglarea înălțimii, extensie, rotația brațului în jurul axei sale, rotația saltelei în jurul axei sale .
2. Saltea din spuma poliuretanica in forma de rinichi, dimesiuni 70 x 150 mm, grosime 25 mm
Suport pentru picioare tip Goepel pentru a susține membrele inferioare ale pacientului în decubit sau poziţie asezat.
Sa permita utilizarea si inchirurgia bariatrică.
Structura de sustinere din otel inoxidabil electrolustruit cu suporti pentru genunchi finisati in poliuretan.
Sa permita reglarea înălțimii, rotația în jurul axei sale și poziționarea unghiului saltelei saltea.
Curele pentru stabilizarea membrelor incluse.
Dimensiuni: 220 x 337 mm
pivot circular, ∅ 18 mm
Saltea din poliuretan 27 mm
Bol ginecologic pentru a reține fluidele corporale în timpul procedurilor ginecologice.
Sa fie alcătuit dintr-un vas și mâner din oțel inoxidabil electrolustruit.
Mânerul sa permita reglarea înălțimii și rotirea în jurul axei sale.
Bolul sa permita ajustarea unghiului și rotirea în jurul propriei axe.
Capacitate: 4 litri
Dimensiuni: 65 x 265 x 325 mm
6. SISTEM CLIMATIZARE MEDIU SPITALICESC CU FILTRU HEPA SI PRESIUNE POZITIVA | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
Sistem climatizare mediu spitalicesc cu filtru hepa si presiune pozitiva compus din centrala de tratare aer , tavan filtrant sala de operatie, difuzoare/anemostate, grile de evacuare, sistem de rglaj presiune, tubulatura metalica
Sistem HVAC pentru mediu spitalicesc (etaj 1) cu presiune pozitiva in sala de operatie. – 1 set
Componente propuse: CTA VTS 100% aer proaspat; tavan filtrant (flux unidirectional) in SO; terminale HEPA pentru spalator; grile evacuare; regulatoare CAV/VAV pentru debite si control presiune; tubulatura metalica.
CENTRALA DE TRATARE AER
Centrala de tratare aer (CTA) VTS dedicata etaj 1, configuratie igienica pentru mediu spitalicesc.
Debit nominal introducere selectat: aprox.5.000 m3/h (include rezerva). Evacuare dimensionata pentru echilibrare si mentinerea presiunilor.
100% aer proaspat; recuperare de caldura recomandata tip fluid intermediar (run-around).
Filtrare in 3 trepte: prefiltru (ISO Coarse), filtru fin (ISO ePM1), filtrare finala HEPA la terminale (H13/H14).
Automatizare completa (temperatura, debite, presiuni, alarme filtre), ventilatoare eficiente EC/plug-fan.
TAVAN FILTRANT SALA DE OPERATIE
Tavan filtrant pentru sala de operatie, tip flux unidirectional (laminar), filtre HEPA H14 conform EN 1822.
Dimensiune: aprox.1600 x 1600 mm, pentru debit aprox. 2.110 m3/h.
Evacuare: 4 grile jos + 4 grile sus (colturi), cu distributie orientativa.
DIFUZOARE/ANEMOSTATE,
Difuzoare/anemostate cu filtrare HEPA pentru spalator maini.
Tip: terminal HEPA aprox.610x610 mm, carcasa etansa, prize masura ΔP.
Cantitate: 2 buc, debit aprox.215 m3/h/buc (total 427 m3/h).
GRILE DE VACUARE,
Grile evacuare pentru sala de operatie: 4 buc jos + 4 buc sus.
Grile evacuare pentru spalator: 2 buc, montaj jos.
Se prevad plenuri si registre pentru echilibrare si acces mentenanta
SISTEM REGLAJ DEBITE SI PRESIUNI:
- CAV 2-trepte pe introducere; CAV pe spalator (introducere/evacuare).
- VAV pe evacuarea pentru mentinerea ΔP
Monitorizare ΔP cu alarma si integrare in automatizare/BMS.
TUBULATURA METALICA
Tubulatura metalica zincata pentru distributie aer, etanseitate minima clasa C.
Imbinari etanse, trape de vizitare, sustineri antivibrante; izolare termoacustica conform proiect; porturi masura pentru balansare.
Producatorul trebuie sa detina ISO 9001 pentru echipamentele mai sus mentionate respectiv declaratii de conformitate .
Furnizorul Sistem climatizare mediu spitalicesc cu filtru hepa si presiune pozitiva va instala si va pune in functiune toate reperele mai sus mentionate
Va asigura toate utilitaile necesare pentru punerea in functiune a sistemului ( agent termic, insta electrica, agen de racire etc )
TAVAN CASETAT CU PLACI ANTIMICROBIENE - 1 set
Caracteristici :
- Placi tratate antibacterian
- Dimensiuni placa: min.600 x 600 mm ,
suprafata mata cu perforatii simple
Sa fie vopsite cu vopsea cu proprietati antibacteriene peentru protejarea suprafetei si prevenirea degradarii cauzata de dezvoltarea dezvoltarea bacteriilor
Plafoanele sa fie fabricate din otel inoxidabil de min.0.6mm
Reactia la foc A2-s1, d0
Durabilitate : sa prezinta rezistenta la coroziune min clasa B
Sistem de prindere : sistem de suspendare complet ascuns, cu prindere prin cleme,
Sa fie fabricat in conformitate cu standardele europene, americane si TAIM
Accesoriile de montaj vor fi incluse in
oferta produsului (profile metalice
principale si secundare, tiranti, piese de
agatare pentru profile, piese imbinare
colturi, compensatoare nivel, bolturi etc.)
Sa fie testate in conformitate cu EN 13501-1 si sa fie proiectate pentru a respecta minim nivelul Euroclass A2-s1,d0
Se va prezenta in mod obligatoriu fisa
tehnica a producatorului
Producatorul sa detina Certificat ISO 9001
Trebuie sa prezinte declaraţie de conformitate şi/sau agrement / Declaraţie de performanţă
CORP DE ILUMINAT TEHNOLOGIE LED - 1 set
- dimensiuni aprox 600 x 600 x 65 mm
- flux luminos: min.8800 lm
- Putere electrica: max.70 W
Corpuri de iluminat concepute pentru montaj incastrat in tavane modulare suspendate, echipate cu surse LED.
Caseta este realizata din tabla de otel vopsita in alb
Fara cadru de aluminiu. Intregul sistem de imbinare cu tavanul trebuie sa fie etans ca sa asigure suprasiunea aerului in sala de operatii
Dispersor din sticla mata laminata
Panou frontal detasabil pentru acces tehnic de sub tavan
Intensitatea luminoasa sa poata fi controlata din panoul digital al salii de operatii
Producatorul echipamentului trebuie sa indeplineasca toate cerintele normelor ISO 9001, ISO 13485,
Produsul trebuie sa aibe Declaratie de Conformitate.
USA BATANTA AUTOMATA CU O FOAIE ( 900MMX2100MM sau la cerere ) 1 set
Usa batanta cu deschidere automata
Usa sa fie prevazuta cu o foaie;
Foaia de usa sa fie realizata din foi metalice, umplute cu vata minerala de inalta densitate sau miez de fagure de aluminiu.
Grosime foaie usa: min.0,8 mm
Dimensiunile golului de usa:
Inaltime min. 2100 mm ± 5%
Latime: min. 900 mm ± 5%
Suprafetele foii de usa sa fie vopsite in camp electrostatic si tratate antibacterian, cu actiune dubla in inhibarea dezvoltarii si eliminarea germenilor prezenti
Tocul usii sa fie realizat din aluminiu anodizat
Grosimea foii de usa sa fie min. 60 mm
Manerele si balamalele usilor sunt fabricate din otel inoxidabil
Usa sa fie ermetica, proiectata sa mentina suprapresiunea in camera
Usa sa fie prevazuta cu prag coborator pentru a asigura entaseitatea pe toate laturile
Usa sa fie prevazuta cu butoane/clapete de acces, dispuse pe ambele parti de acces
Sa permita integrarea intr-un sistem de panouri de perete
Sa fie prevazuta cu fereastra de min.400x700mm
Sistemul de automatizare:
Sistemul sa permita actionarea unei foi de usa cu greutate de minim 150 kg (deschidere tras – “pull”) sau 200 kg (deschidere impins – “push”)
Sa permita o viteza de:
- deschidere (0 º – 80 º) intre 3 si 6 secunde
- inchidere (90 º – 10 º) intre 3 si 6 secunde
Sa permita sesizarea unui obstacol intalnit prin senzor / radar de proximitate
Sa permita deschiderea usii in cazul unei pene de energie electrica
Posibilitatea de reglare a fortei si a vitezei de deschidere/inchidere
Sa existe posibilitatea de reglare a timpului de stationare in pozitie deschisa
Sa asigure un numar de actionari de min. 900.000
Alimentare electrica: 230V - 50 Hz
Clasa de protectie: IP 20
Usa sa fie livrata cu toate materialele necesare montarii, inclusiv accesoriile si actionarile
Proodusul sa detina declaratie de conformitate
Producatorul sa detina ISO 9001, ISO 13485, ISO14001
Lavoar de producere apa sterila cu 2 posturi de lucru
Instalatie pentru apa filtrata pentru spalarea mainilor formata din:
Lavoar cu 2 posturi pentru producerea apei sterile prin microfiltrare pentru zonele cu risc crescut
Cuva lavoar pentru 2 posturi, dimensiuni externe: aprox. 1600 x 700 x 625 mm
Bloc actionare apa sterila,Bloc actionare pentru sapun sau dezinfectant ,Bloc evacuare ,Bloc pentru reglarea parametrilor de functionare a apei curente,Bloc prefiltrare,Capsule filtranta – filtru fin\al 0,2µm – 4 bucati,Bloc actionare sapun / dezinfectant prin comanda electrica cu fotocelula
Bloc filtrare cu trei trepte: 5µm, 1µm, 0,6µm
Filtre usor demontabile si autoclavabile
Valva de amestec termostata care sa asigure temperature apei intre 30-40 grade
Supapa de sens ce asigura fluxul corect de apa calda si apa rece
Reductor de presiune ce asigura reglarea debitului in gama 2-15 litri/min
Capsula filtranta de 0,2µm, cu grad farmaceutic, ce asigura retentie bacteriana totala
Suprafata filtranta a capsulei: min 1000 cm²
Capsula filtranta autoclavabila la 134grd/18 min, minim 60 de cicluri de sterilizare
Sistem de fixare a capsulei pe lebada cu cupla rapida
De asemenea, lavoarele trebuie sa prezinte declaraie de conformitate.
Producatorul trebuie sa detina ISO 9001, ISO 13485
Pendant pentru anestezist in SALA DE OPERATIE cu fixare in tavan –cu brat dublu articulat ce este prevazuta cu :
1 x Structura metalica pentru prinderea coloanei de tavanul din beton si compensarea distantei dintre tavanul din beton si tavanul fals, alcatuita din:
- Ancore chimice M16
- Flansa de tavan galvanizata din tabla de otel cu grosime minima 15 mm
- Lungimea structurii metalice de minim 500 mm
- Prevazuta la capete cu flanse
- Flansa de la capatul inferior prevazuta cu tiranti de minim M16 x 150 mm pentru ajustarea cotei de montaj si abaterilor de pozitie
- Cu rigiditate ridicata dimensionata la solicitarile echipamentului
- Structura metalica va fi realizata astfel incat sa prezinte rezistenta mecanica la solicitarile determinate de pandant
1 x Brat mobil dublu articulat, pentru distributia gazelor medicale si a circuitelor electrice, cu fixare in tavan alcatuit din:
- 1 brat orizontal cu lungimea de aprox. 800 mm care sa se poata roti cu minim 320º in jurul axei verticale
-1 alt brat orizontal cu lungimea de aprox. 800 mm care sa se poata roti cu minim.. 320º in jurul axei verticale
Sarcina de sustinere a bratului dublu articulat pentru modulul de distributie a gazelor medicale, circuitelor electrice si a accesoriilor sa fie de minim: 180 kg
Conexiunea intre bratul dublu articulat si modul de distributie cu unitati terminale de gaze medicale si prize electrice se va face prin intermediul unui stalp vertical, din otel sau aliaj de aluminiu.
1 x Modul de distributie pozitionat vertical, ce se poata roti cu aprox. 340º in jurul axei verticale
Modulul cu lungimea de max 1000 mm
sa aiba in configuratie:
Gaze medicale:
-2 unitati terminale pentru O2 medical - standard DIN 13260-
-2 unitati terminale pentru aer comprimat 4 bar - standard DIN 13260-2
-2 unitati terminale pentru vacuum - standard DIN 13260-2
-1 unitati terminale pentru N2O - standard DIN 13260-2
-1 priza evacuare gaze anestezice AGSS
Prizele sa fie marcate distinct conform ISO 32
Circuite electrice:
-12 prize electrice 230V/16A,+PE-pe 3 circuite electrice: principal, secundar si rezerva (categ 0, I, II conf. NP015)
-prizele electrice sunt fabricate din material antibacterian
-prizele electrice si cele de gaze medicale sa fie pozitionate in compartimente separate
-4 prize echipotential
-2 prize date RJ45
Accesorii:
-1 Etajera cu sertar si bara eurorail inferioara
-1 stative dublu articulate
- 1 brat monitor dublu articulat si ajustare pe inaltime
-Montajul acestuia va fi pe service hadul conslei de gaze medicale
-Set de oxigenoeterapie si aspiratie
Caracteristici tehnice:
-Tensiunea de alimentare: 230 V
- Frecventa: 50Hz
- Curent maxim 16A/circuit
- Temperatura de lucru + 10°C + 40°C
-Pandantul va fi livrata cu circuitele electrice si gaze medicale pre-montate
- Carcasa din aliaj de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic; vopsea rezistenta la dezinfectanti
-Capacul frontal din aliaj de aluminiu al modulului de distributie usor detasabil pentru acces usor in interior
-Masca pentru tavan fals, vopsita in aceeasi culoare ca intreg ansamblul
-Bratul fix de sustinere al coloanei sa fie din otel sau aliaj de aluminiu
-Bratul orizontal mobil dublu articulat sunt din otel sau aliaj de aluminiu
-Conectarea la instalatia de gaze medicale se va face cu furtune flexibile, etichetate cu simbolul gazului respectiv
-In interiorul bratului, cablurile electrice vor fi introduse in interiorul unui furtun flexibil de protectie
-Prizele electrice pot fi de culori diferite sau pot fi etichetate in functie de tipul circuitului electric
-Prizele electrice vor avea marcate tensiunea de utilizare 230V
-In cazul etichetelor acestea vor fi rezistente la solutiile de curatare.
-Distanta centru prizei electrice si centrul prizei de gaze medicale minim 200 mm
-Cursele celor 2 brate orizontale si cea a modulului de distributie, sa fie prevazute cu sistem de franare electromagnetica
-Buton pentru deblocarea miscarilor coloanei, amplasat in partea frontala a etajerei
-Etajera metalica, din tabla decapata vopsita in camp electrostatic RAL 9002, marcate cu eticheta care sa indice incarcarea; incarcarea suportata min. 20 kg
-Etajera este prevazuta cu bara eurorail pe 3 fete dint-o singura bucat.
-Stativ de perfuzii dublu articulate
-Bara pentru injectomate din otel inoxidabil AISI 304, lungimea de minim 1000 mm
-Stativul pentru perfuzii din otel inoxidabil, cu reglaj pe inaltime, cu 4 calige, ce se va fixa de bara pentru injectomate prin intermediul a 2 brate orizontale, articulate, care se pot roti cu min 320º in jurul axei verticale
-Ajustarea telescopica a stativului de perfuzii pe inaltime sa se faca de minim 400 mm
Setul de accesorii aspiratie si oxigenoterapie va fi prevazut cu :
-Echipament de oxigenoterapie pentru adulti alcatuit din :
- debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 15 l/min
-debitmetrul prevazut cu conector standard DIN (pentru unitatea terminala)
-debitmetru va fi prevazut cu un buton OPRIT/ PORNIT pentru eviatrea scuregrilor de gaze in speta O2
- butonul va fi marcat corespunzator cu culori verde/rosu pentru o usoara identificare a starii debitmetrului
-debitmetru va fi prevazut si cu un alt buton de reglare a debitului de oxigen, si va avea, si functie de blocare prin apasare, blocand debitul setat fara posibilitatea de a schimba valoarea o data aleasa de catre personalul medical.
- debitmetrul va fi prevazut cu o conexiune de iesire dubla interschimbabila rapida ( cu iesire 3/8" ISO 3253 M si 9/16 UNF M ) ce permite conectarea vaselor umidificatoare de doua tipuri.
- dimensiune debitmetru: aprox: 60 x 105 x 180 mm
- vas pentru apa distilata, autoclavabil la 134ºC, cu capac din plastic
-vas prevazut cu gradatie de min. si max.
Sistemul de aspiratie va fi prevazut cu :
- regulator de vacuum cu posibilitatea reglarii vacuumului intre 0 si -950 mbar si conector standard DIN (pentru unitatea terminala), cu debitul 115 l/min
-regulatorul de vacuum sa fie prevazut cu buton de pornit / oprit, marcat corespunzator cu culori verde / rosu
- regulatorul de vacuum sa permita conectarea dispozitivului de siguranta sau directa a unui vas de secretie
-dispozitiv de siguranta pentru evitarea aspirarii secretiilor in instalatie, din polimer, autoclavabil la 134ºC, cu sistem de conectare rapida la regulatorul de vacuum
-vas colectare secretii gradat, cu capacitatea de 2 litru, din policarbonat, autoclavabil, cu capac prevazut cu supapa de supraplin
-suport metalic pentru vasul de secretii, prevazut cu sistem de fixare pe bara eurorail
-Regulatorul de vacuum este prevazut cu furtun special cu insertie la un capat cu element de racordare din otel inoxidabil AISI 304, iar la celalalt capat este prevazut cu conector la priza de fluide medicale Vacuum
Regulatorul de vacum se va fi prevazut cu suport de prindere pe bara e-rail.
-Legaturile intre dispozitivul de siguranta si vasul de secretie se va face cu furtun din cauciuc siliconic.
-furtunele de conectare si sonda de aspiratie sa fie din silicon
Pandantul va fi fabricata conform standardelor EN ISO 11197, EN 60601-1 si EN 60601-1-2
Tevile pentru gazele medicale vor fi fabricate din cupru medical in concordanta cu standardul EN 13348
Conexiunea dintre Tevile pentru gaze medicale si echipament se vor monta de operatori economici autorizati ISCIR PTCR 4 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate), cu personal tehnic autorizat pentru sudura ISCIR PT CR 9 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate)
Producatorul echipamentului va avea implementat certificatele de management al calitatii ISO 9001, ISO13485
Furnizorul echipamentului sa detina certificatele ISO 9001, ISO13485 si ISO14001 ( Se anexeaza obligatoriu copii dupa aceste certificate )
In mod obligatoriu, echipamentul trebuie sa prezinte marcaj CE conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE (tot echipamentul nu numai componentele
Pandantul va fi insotit de instalatie de gaze medicale si tablou de alarmare si control pentru 4 gaze medicale
Teava din cupru medical (Ø12, Ø15 1 Ø22 Ø28 )
, pentru instalatia de distributie a gazelor medicale, debitata la dimensiuni fixe si inchisa ermetic la ambele capete.
Fitinguri, bride de fixare corespunzatoare fiecarui diametru de teava ofertata.
Teava se va livra cu set
complet de fitinguri, aliaj de brazare, elemente de sustinere pentru tot traseul.
Instalatia de gaze medicale ce se va executa se va certifica CE in conformitate cu Directiva 93/42 CEE privind dispozitivele medicale.
Executantul tevilor de gaze medicale trebuie sa prezinte certificat de marcaj CE conform Directivelor dispozitivelor medicale 93/42 CEE elaborat de un organism notificat pentru intreg sistemul, nu pentru
fiecare componenta in parte
Teava din cupru medical Cu-DHP, fabricata si stantata in concordanta cu standardul EN 13348,
pentru conformitate, precum si standardul EN 7396-1
Fitingurile din acelasi material ca si teava, degresate si furnizate in ambalaj individual, compatibile cu oxigenul in conformitate cu EN ISO 7396-1
Tevile vor fi identificate pe tot traseul cu etichete adezive inscriptionate cu simbolul gazului si sensul de curgere conform standardelor EN 7396-1 si HTM 02-01
Montajul se va face prin brazare (sudura tare) cu evitarea formarii oxidului de cupru conform SR EN ISO 13585 si SR EN 13134 -
prin purjarea continua de gaz inert in conducta pe perioada sudurii, in conformitate cu standardul ISO 7396-1
Executantul va efectua testele finale in conformitate cu ISO 7396-1, in acest sens va prezenta modelul buletinelor de referinta si teste in conformitate cu
standardul mentionat (formularele Dl-D21)
Executantul va avea implementat sistemul managementului si calitatii specific acestui tip de activitate ISO 9001, ISO 13485 (Se anexeaza obligatoriu copie dupa acest certificat)
Conexiunea dintre Tevile pentru gaze medicale se vor manta de operatori economici autorizati ISCIR PTCR 4 (se va prezenta copie autorizatie in termen de valabilitate), cu personal tehnic autorizat pentru sudura ISCIR PT CR 9 (se va prezenta copie
autorizatie in termen de valabilitate)
- robineti de izolare Gl/2" , G3/4” G1” In conformitate cu EN ISO 7396-1 si HTM02-01
-Tablou de alarmare si control 4 gaze ( O2,Aer,Vac, N2O )
Tablou de alarmare zonala pentru (O2, A4, Vac N2O)
Tabloul va fi prevazut cu modul de alarmare cu microprocesor integrat in tablou; alarmare vizuala si acustica pentru cele 4 gaze medicale: Oxigen, Aer 4 bar, Vacuum si N2O
Tabloul va fi prevazut cu sistem de alarmare acustica si vizuala in cadrul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de lucru: (indicatoare digitale pentru vizualizarea presiunii gazelor medicale)
a)presiune de lucru peste limita – Lumina Rosie
b)presiune de lucru sub limita – Lumina Rosie
c)presiune de lucru normala – Lumina Verde
d)buton de resetare pentru intreruperea sunetului alarmei
e) buton de test pentru verificarea alarmelor
Tabloul va fi prevazut cu manometre pentru monitorizarea fiecarui gaz
Tabloul va fi prevazut cu robineti pentru oprirea alimentarii cu gaze in caz de avarie
Tabloul va fi prevazut cu sistem de conectare pentru cuplarea sursei de rezerva (butelie) in caz de avarie
Montajul tabloului de alarmare si control se va face pe perete aparent sau incastrat in functie de locul de montaj.
Tablou de alarmare trebuie sa fie echipat cu un display LCD, LED-uri si taste pentru utilizarea usoara a meniului care permite monitorizarea usoara a informatiilor
Fiecare tablou va fi prevazut cu display LCD pe care se vor afisa meniuri ce contin minim informatii despre:
nivelul de presiune pentru fiecare gaz medical in parte
Display-ul LCD va fi prevazut cu taste de operare
Display LCD cu touch-screen pentru monitorizarea starii fiecarui fluid medical si pentru alarmare.
Display-ul va permite o usoara navigare intre meniurile disponibile pentru obtinerea informatiilor asupra starii fiecarui fluid medical ( nivel presiune ).
Navigarea se va face cu ajutorul a doua butoane, TAB si sageata in jos. Pe display vor mai exista mai exista doua butoane :
RESET pentru oprirea semnalului sonor) si TEST ( pentru testarea functionarii – la pasarea acestei taset , ledurile corespunzatoare tuturol fluidelor se aprind si se va auzi semnalul sonor).
Alarmarea va consta in aprinderea intermitenta pe display-ul LCD a ledului corespunzator al canalului respectiv (vizuala) insotita si de un semnal sonor (acustic)
Tastele vor trebuie sa fie sensibile la atingere si au suprafata solida din sticla, rezistenta la zgarieturi si la actionarea substantelor chimice. Meniul va fi disponibil in limba romana obligatoriu . Dispozitivul de poate conecta la PC prin RS 232
Modulul prezinta interfata pentru conectarea la sistem BMS
Alimentare: 230 V/50Hz, L,N, PE,
Putere consumata max. 65 W
Producatorul tabloului de alarmare va avea implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 13485 ( Se anexeaza obligatoriu copii dupa aceste certificate )
Furnizorul echipamentului sa detina certificatele ISO 9001, ISO13485 si ISO14001 ( Se anexeaza obligatoriu copii dupa aceste certificate )
Lampa scialitica cu 2 cupole , 2 x 160.000 lux
CONFIGURATIE :
- Lampa chirurgicala cu 2 cupole, intensitate de lumina minim 2 x 160.000 lux
- Sistem de prindere pe tavan
Caracteristici tehnice cupola principala :
Cupola principala sa aiba sursa de lumina minim HD-LED
Cupola sa fie perfect rotunda pentru o distribuire uniforma a luminii, sa permita minim 6 rotatii, nu se accepta alte forme geometrice.
Pentru o redare perfecta a culorilor si controlul temperaturii de culoare, trebuie sa aiba doua tipuri de LED-uri, rosii si albe, pentru a asigura vizualizarea si diferentierea tesuturilor in timpul interventiilor chirurgicale.
Fascicul de lumina care sa asigure intensitate mare pe intreaga latime , un camp de iluminare mai mare, si mai multa lumina de-a lungul intregii latimi a ariei de iluminare.
Sa aiba functie de reducere a solicitarii ochilor de la contrastele mari ale intensitatii luminii pe o distanta de minim 2.000 mm.
Sa elimine separarea sau umbrele de culoare, asociate in mod normal cu LED-urile colorate, combinate diferit.
Sa asigure o redare a culorilor pe intregul spectru vizibil.
Marimea fascicului de lumina sa poata fi ajustata in asa fel incat sa corespunda cu suprafata de lucru.
Sistemul de control al luminii sa poata fi actionat in standard din doua surse, atat de la controller-ul de pe lateralul cupolei cat si de la manerul ergonomic sterilizabil situat pe centrul cupolei si optional printr-un sistem sigur de control prin wireless montat pe perete.
Controller-ul de pe cupola sa fie prevazut cu butoane tactile impermeabile si rezistente la agenti dezinfectanti . Pentru a spori rezistenta si a evita deteriorarea in timp din cauza agentilor dezinfectanti, nu se accepta variante de controller cu display si touch screen.
Sistemul de control trebuie sa fie electronic, si sa faca posibila ajustarea urmatoarelor functii:
- ajustarea focusarii in minim 3 trepte ( atat de la controller-ul de pe cupola cat si de la manerul ergonomic)
- controlul temperaturii de culoare de la 3.100°K la 5000°K in 5 trepte :
3.100°K, 3.400°K, 3.700°K, 4.100°K, 5.000°K
- ajustarea intensitatii de lumina in minim 6 trepte pentru a corespunde cu interventia chirurgicala.
- lampa sa poata fi pornita prin accesarea oricarui buton de pe controller
- sa aiba buton individual de oprire al lampii, cu LED, care sa indice modul Standby
Posibilitate de adaugare camera video care sa fie complet integrata in copola si sa nu prezinte nicio urma de denivelare la nivelul acesteia .
Date tehnice cupola principala:
Intensitatea maxima 160.000 lux
Numar de HD-LED-uri: minim 80 - maxim 100 HD-LED-uri
Sa aiba maner detasabil, sa permita sterilizarea
Diametrul campului de lumina D10 ( distanta de 1 m ): de la 220 mm la minim 426 mm
Diametrul campului de lumina D50 ( distanta de 1 m ): de la 128 mm la minim 212 mm
Distributia luminii d50/ d10 : 58
Zona iluminata (cm2): minim 2290
Distanta nominala de lucru : 1 m
Indice de culoare Ra (Av R1-R8) : 95
Indice de culoare R9 (rosu): 95
Temperatura de culoare : de la minim 3100 la minim 5000 ºK (in minim 5 trepte 3100°K,3400°K,3700°k,4100° K,5000°K )
Dilutie umbra:
Iluminare rămasă 1 mască (%): 59
Iluminare rămasă 2 masti (%): 47
Iluminare rămasă 1 tub (%): 100
Iluminare rămasă 1 tub + 1 mască (%): 56
Iluminare rămasă 1 tub + 2 masti (%): 48
Adancimea de iluminare (mm) L1+L2@60%: 700
Durata de viata HD-LED: >60,000
Energie radianta (mW/m² per lux) : <3.31
Tehnica de lumina fara umbra prin multiple elemente LED
Interval de intensitate a luminii reglabil electronic: minim 5-100%
Setari endoscopice : minim 5%
Sa aiba 0 continut de infrarosu
Sa aiba 0 continut UV
Cresterea temperaturii deasupra capului medicului sa fie <1°C
Eficacitate luminoasa (lm/W): 58
Maner detasabil sterilizabil la 137°C
Sa aiba suprafete antibacteriene
Diametrul cupolei: intre 610 si maxim 630 mm
Greutate cupola: maxim 17 kg
Consum maxim nominal: maxim 43W
Cupola sa fie fabricata in interior din Policarbonat cu aditiv/acoperire anti-bacteriana, lentila sa fie acoperita cu Policarbonat si Reflectorul din ABS cu acoperire metalizata
Caracteristici tehnice cupola secundara:
Cupola sa aiba sursa de lumina minim HD-LED
Cupola sa fie perfect rotunda pentru o distribuire uniforma a luminii, sa permita minim 6 rotatii, nu se accepta alte forme geometrice.
Pentru o redare perfecta a culorilor si controlul temperaturii de culoare, trebuie sa aiba doua tipuri de LED-uri, rosii si albe, pentru a asigura vizualizarea si diferentierea tesuturilor in timpul interventiilor chirurgicale.
Fascicul de lumina care sa asigure intensitate mare pe intreaga latime , un camp de iluminare mai mare, si mai multa lumina de-a lungul intregii latimi a ariei de iluminare.
Sa aiba functie de reducere a solicitarii ochilor de la contrastele mari ale intensitatii luminii pe o distanta de minim 2.000 mm.
Sa elimine separarea sau umbrele de culoare, asociate in mod normal cu LED-urile colorate, combinate diferit.
Sa asigure o redare a culorilor pe intregul spectru vizibil.
Marimea fascicului de lumina sa poata fi ajustata in asa fel incat sa corespunda cu suprafata de lucru.
Sistemul de control al luminii sa poata fi actionat in standard din doua surse, atat de la controller-ul de pe lateralul cupolei cat si de la manerul ergonomic sterilizabil situat pe centrul cupolei si optional printr-un sistem sigur de control prin wireless montat pe perete.
Controller-ul de pe cupola sa fie prevazut cu butoane tactile impermeabile si rezistente la agenti dezinfectanti . Pentru a spori rezistenta si a evita deteriorarea in timp din cauza agentilor dezinfectanti, nu se accepta variante de controller cu display si touch screen.
Sistemul de control trebuie sa fie electronic, si sa faca posibila ajustarea urmatoarelor functii:
- ajustarea focusarii in minim 3 trepte ( atat de la controller-ul de pe cupola cat si de la manerul ergonomic)
- controlul temperaturii de culoare de la 3.100°K la 5000°K in 5 trepte :
3.100°K, 3.400°K, 3.700°K, 4.100°K, 5.000°K
- ajustarea intensitatii de lumina in minim 6 trepte pentru a corespunde cu interventia chirurgicala.
- lampa sa poata fi pornita prin accesarea oricarui buton de pe controller
- sa aiba buton individual de oprire al lampii, cu LED, care sa indice modul Standby
Posibilitate de adaugare camera video care sa fie complet integrata in copola si sa nu prezinte nicio urma de denivelare la nivelul acesteia .
Date tehnice cupola secundara:
Intensitatea maxima 160.000 lux
Numar de HD-LED-uri: minim 80 - maxim 100 HD-LED-uri
Sa aiba maner detasabil, sa permita sterilizarea
Diametrul campului de lumina D10 ( distanta de 1 m ): de la 220 mm la minim 426 mm
Diametrul campului de lumina D50 ( distanta de 1 m ): de la 128 mm la minim 212 mm
Distributia luminii d50/ d10 : 58
Zona iluminata (cm2): minim 2290
Distanta nominala de lucru : 1 m
Indice de culoare Ra (Av R1-R8) : 95
Indice de culoare R9 (rosu): 95
Temperatura de culoare : de la minim 3100 la minim 5000 ºK (in minim 5 trepte 3100°K,3400°K,3700°k,4100° K,5000°K )
Dilutie umbra:
Iluminare rămasă 1 mască (%): 59
Iluminare rămasă 2 masti (%): 47
Iluminare rămasă 1 tub (%): 100
Iluminare rămasă 1 tub + 1 mască (%): 56
Iluminare rămasă 1 tub + 2 masti (%): 48
Adancimea de iluminare (mm) L1+L2@60%: 700
Durata de viata HD-LED: >60,000
Energie radianta (mW/m² per lux) : <3.31
Tehnica de lumina fara umbra prin multiple elemente LED
Interval de intensitate a luminii reglabil electronic: minim 5-100%
Setari endoscopice : minim 5%
Sa aiba 0 continut de infrarosu
Sa aiba 0 continut UV
Cresterea temperaturii deasupra capului medicului sa fie <1°C
Eficacitate luminoasa (lm/W): 58
Maner detasabil sterilizabil la 137°C
Sa aiba suprafete antibacteriene
Diametrul cupolei: intre 610 si maxim 630 mm
Greutate cupola: maxim 17 kg
Consum maxim nominal: maxim 43W
Cupola sa fie fabricata in interior din Policarbonat cu aditiv/acoperire anti-bacteriana, lentila sa fie acoperita cu Policarbonat si Reflectorul din ABS cu acoperire metalizata
7. ELECTROCAUTER | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
DESCRIERE SI CONFIGURATIE
Unitatea de electrochirurgie
Unitatea de electrochirurgie sa aiba o putere de min. 380 W
Sa dezvolte o putere de taiere de varf de aprox. 380 W
Sa fie dotat cu o tehnologie multiprocessor de minim 13 microprocesoare
Unitatea sa aiba incorporat o tehnologie de procesare de minim 23 milioane de masuratori/sec, pentru asigurarea unui efect tisular reproductibil
Numarul programelor presetabile pe aparat min. 278
Numarul subprogramelor setabile pe aparat min. 1490
Numarul grupurilor de programe min. 18, capacitate de stocare de programe pe grup min. 12
Unitatea sa fie controlata cu ajutorul unui ecran tactil, color
Diagonala ecranului tactil min. 10.3 inch
Meniul sistemului sa asigure o functionare interactiva, intuitiva si logica
Sa existe posibilitatea de configurare la alegere intre soclu monopolar, bipolar, multifunctional, universal
Sa existe posibilitatea de conectare in soclul universal atat a instrumentelor monopolare cat si bipolare
Partea de socluri sa fie modulara si configurabila, in functie de necesitati
Posibilitatea utilizarii pana la 6 instrumente la alegere, in conjunctie cu unitatea de coagulare cu plasma argon
Unitatea sa fie echipata cu un sistem de siguranta care monitorizeaza electrodul de retur (electrod neutru), avertizeaza in legatura cu situatii critice si previne astfel arsurile.
Unitatea sa poata monitoriza legatura dintre electrodul neutru si sistemul electrochirurgical precum si contactul intre piele si electrod.
Sa existe posibilitatea activarii unui mod de monitorizare neonatala, in cazul aplicarii acestor tipuri de electrozi neutrali
Sistemul oferit sa sustina utilizatorul intr-un meniu pas cu pas de la introducerea unui instrument
Unitatea sa aiba incorporata un program de taiere fractionata, dezvoltat pentru endoscopie digestiva
Unitatea de electrochirurgie sa poata fi utilizata in conexiune cu alte unitati precum si ca unitate de control pentru urmatoarele:
-unitate de coagulare cu plasma argon
-aspirator de fum
-pompa de irigare endoscopica
-disector cu jet de apa
-pompa de aspiratie
Poate fi folosit in urmatoarele discipline: ginecologie, urologie, chirurgie generala, gastroenterologie, ORL, ortopedie
Sa aiba instructiuni de utilizare incorporat in sistem, accesibil direct de pe ecran
Unitatea sa fie protejata impotriva efectelor unui defibrilator
Sa aiba fiecare soclu functia autostart pentru instrumentele bipolare
Sa existe min. 2 conectori pentru comutatoarele de picior, cu una sau doua pedale
Unitatea electrochirurgicala sa aiba min. 19 moduri de taiere si coagulare, ajustabile
Sistemul sa includa urmatoarele:
minim 5 moduri de taiere monopolara
minim 2 tipuri de taiere bipolara
minim 6 moduri de coagulare monopolara
minim 2 tipuri de coagulare bipolara
sa aiba o functie de sigilarea vaselor min. Ø 7 mm
minim 3 tipuri de coagulare cu argon
Sa existe o interfata Wi-Fi prin care se poate accesa sistemul in scopuri de: upgrade, service
Mesajul de eroare sa contina un text de eroare si un cod de eroare
Accesorii:
Unitate de electrochirurgie – 1 buc
Maner monopolar cu 2 taste, cu cablu de conectare 4 m, reutilizabil, insertie de 2.4 mm – 1 buc
Set electrozi reutilizabili (5 buc./set) – 1 set
Pensa bipolara classic, dreapta, varf de 1 mm, bont, lungime 190 mm -1 buc
Neutrala de unica folosinta, splitat, setul contine 50 buc/cutie – 2 cutii
Cablu cu clip pentru neutrală de unică folosinţă, lungime 4m – 1 buc
Instrument pentru sigilarea vaselor de sange pana la diametrul de 7 mm; semi adherent, ø 5 mm; lungime min. 340 mm , reutilizabil – 1 buc.
Instrument tip fenestrat, pentru sigilarea vaselor de sange pana la diametrul de 7 mm; semi-profunda, ø 5 mm; lungime min. 340 mm , reutilizabil – 1 buc.
Cablu de conectare monopolara, 3-Pin, ø 4 mm, lungime 4,5 m; cu conexiune ø 4 mm – 2 buc.
Cablu de conectare bipolar, 2-Pin 22 mm, lungime 4 m; pentru pense bipolare cu mufa europeana plata– 2 buc.
Pedală dublă – 1 buc
Pedală simplă – 1 buc
8. LASER CHIRURIGICAL | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
Sistem laser CO₂ multidisciplinar destinat procedurilor chirurgicale minim invazive în ginecologie.
Sursă laser CO₂ cu excitație în radiofrecvență (RF).
Lungime de undă aproximativ 10.600 nm.
Clasificare laser Clasa IV conform standardelor de siguranță aplicabile.
Ecran color tactil pentru controlul parametrilor de funcționare.
Putere laser reglabilă minimum 0,1 W – maximum cel puțin 60 W.
Timp de emisie al impulsului reglabil între aproximativ 0,01 s și 0,9 s.
Moduri de emisie laser
Sistemul trebuie să permită funcționarea în minimum 5 moduri distincte de emisie laser, incluzând:
- mod continuu de emisie
- mod impuls ultra-scurt cu putere de vârf ridicată
- mod impuls optimizat pentru controlul efectului termic asupra țesutului
- mod impuls profund pentru ablație controlată în profunzime
- mod impuls de mare energie pentru vaporizare și coagulare eficientă
sau echivalent
·
·
·
·
Sistem de livrare a fasciculului laser
Sistem de livrare a fasciculului prin braț articulat.
Braț articulat prevăzut cu minimum 7 oglinzi optice.
Sistem de ghidare a fasciculului în spectrul vizibil.
Lungime de undă fascicul de ghidare aproximativ 635 nm (±5%)
Putere fascicul de ghidare aproximativ 4 mW
Scanner chirurgical
Scanner chirurgical pentru ablație controlată a țesuturilor moi.
Forme de scanare disponibile: punct, linie, cerc, spirală, hexagon, clover sau echivalent.
Suprafață de scanare minimum 6 × 6 mm.
Adâncime de ablație reglabilă aproximativ 200 – 2000 µm.
Timp expunere punct aproximativ 0,1 – 45 ms
Micromanipulator pentru microchirurgie
Micromanipulatorul trebuie să permită:
- focalizarea precisă a fasciculului laser în câmpuri operatorii reduse
- controlul dimensiunii spotului laser
- utilizarea în proceduri ginecologice sub control colposcopic
Parametri tehnici minimi
- câmp operator reglabil aproximativ 20 × 18 mm – 55 × 40 mm
- dimensiune spot aproximativ 140 – 250 µm
- distanță focală reglabilă aproximativ 200 – 400 mm
Sistem optic și accesorii
Posibilitatea utilizării fibrei ghid flexibile pentru laser CO₂ sau echivalent.
Ghidul optic flexibil pentru laser CO₂ trebuie să aibă aproximativ următoarele caracteristici: diametru miez aproximativ 500 µm, lungime aproximativ 2 m, putere maximă transmisă aproximativ 40 W și să fie de unică folosință
Sistemul trebuie să fie compatibil cu handpiece-uri chirurgicale cu distanțe focale aproximative: 1.5 inch, 2 inch, 4 inch, 5 inch, 7 inch sau echivalent.
Vârfuri chirurgicale drepte și unghiulare (aprox. 90° și 120°).
Funcții
Protocoale presetate pentru aplicații ginecologice.
Pedală de activare laser.
Buton de oprire de urgență.
Indicatori vizuali și acustici pentru emisia laser.
Alimentare electrică
Alimentare electrică 100 – 230 V AC, 50/60 Hz.
Consum maxim aproximativ 1200 VA.
Sistem mobil pe roți pentru utilizare medicală.
Greutate sistem maximum aproximativ 80 kg.
Sistemul laser trebuie livrat în configurație completă de funcționare și să includă minimum:
- unitate laser CO₂ RF
- ecran color tactil
- braț articulat cu minimum 7 oglinzi optice
- sistem de ghidare fascicul
- minimum o piesă de mână pentru brațul articulat
- scanner chirurgical pentru ablație controlată a țesuturilor moi
- micromanipulator pentru proceduri de microchirurgie compatibil cu colposcop sau microscop
- pedală de activare laser
- sistem mobil pe roți
- cablu alimentare
Documente privind conformitatea cu standardele relevante:
Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa prezinte urmatoarele documente:
- Declaratie de conformitate CE.
- Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat (daca este cazul, in functie de clasa in care este incadrat echipamentul medical ofertat)
Se aplica doar pentru echipamentele care sunt incadrate ca echipamente medicale.
Certificat ISO 13485:2016 pentru producator (nu se aplica in cazul dispozitivelor care nu sunt considerate dispozitive medicale conform Directiva 93/42/CEE sau Regulamentului (UE) 745/2017), pentru acestea se accepta certificate de calitate si declaratie de conformitate din partea producatorului cu standardele relevanta conform incadrarii produsului)
Aviz de functionare emis de catre Agentia National a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat pentru activitatile de import si distributie, instalare si mentenanta echipamentele medicale. Producatorul echipamentelor medicale ofertate trebuie sa se regaseasca in lista cu producatorii pentru care este autorizat ofertantul.
Certificat ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 si ISO 14001:2015 pentru ofertant
Perioada de garantie: minim 24 luni de la data receptiei si punerii in functiune
Termen de interventie: maxim 48 de ore de la primirea notificarii
Personal calificat pentru instalare, punere in functiune si instruire personal medical
Certificate eliberate de catre producatorul echipamentului, care sa ateste ca personalul furnizorului a fost instruit cu privire la utilizarea echipamentului si poate asigura serviciile de mentenanta preventiva si corectiva pentru echipamentul ofertat atat in perioada de garantie, cat si postgarantie
Termen de livrare: maxim 60 de zile calendaristice de la emiterea comenzii de catre Autoritatea contractanta
Transportul, montarea si punerea in functiune se realizeaza de catre furnizor, costul acestor operatiuni fiind inclus in pret
9. APARAT RX | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
CONFIGURATIE
Generator de inalta frecventa
Tub de raze X
Suspensia tubului de raze X
Colimator
Detectori digitali wireless – 2 buc
Standul vertical
Statia de achizitie
Masa de examinare
Procesare si afisare imagini
Conectivitate
Accesorii
CARACTERISTICI TEHNICE
Generator de inalta fracventa
Putere minim: 80 kW
kV minim: 40 – 150
Intervalul mAs minim: 0.3 - 630 mAs
Curent maxim de minim 1000 mA
Curent mimim de maxim 10 mA
Timpul minim de expunere: maxim 2 msecunde
Tub de raze X
Dimensiunile focarelor maxim: 0.6 mm si 1.3 mm
Putere pe focare: - focarul mic minim: 30 kW - focarul mare minim: 95 kW
Anoda rotativa avand minim 10.000 rot/min
Capacitate de stocare termica a anodului de minim 350 kHU
Capacitatea de stocare termica a cupolei de minim 1500 kHU
Capacitatea de racire a tubului: minim 60 kHU/min
Capacitatea de racire a anodului: minim 75 kHU/min
Tub de raze X cu prindere in tavan
Interfata touchscreen pentru selectarea de minimum 12 inch: auto FOV si luminii de colimare LED, ajustarea parametrilor de expunere, selectarea locatiei la care se doreste expunerea (masa, stand vertical sau detector liber), rotire automata afisaj display, setare: worklist, incepere examen, protocol, controlul pozitiei motorizate, vizualizare: orientare detector, rotatie coloana, control: auto-angulare, auto-centrare etc.
Afisarea parametrilor de examinare pe touch screen: kV, mAs, FOV, SID s.a
Alinierea automata a coloanei port – tub cu suportul bucky de la stativul vertical si/ sau de la masa de examinare
Deplasarea tubului: verticala, orizontala, rotire
Deplasare verticala motorizata a tubului de minim 160 cm
Rotirea tubului: +180/-130 grade
Rotirea coloanei +180/-130 grade
Deplasare longitudinala a coloanei: minimum 290 cm
Motorizare pe minim 2 axe
Deplasare laterala a coloanei de minimum 90cm
Cameră video pentru vizualizarea pacientului din camera de comanda, cu posibilitatea de upgrade cu opțiunea de vizualizare a camerelor de ionizare suprapuse pe imaginea pacientului (disponibila in camera de comanda, la statia de achizitie)
Colimator
LED
Permite utiliarea filtrelor din Cu de 3 dimensiuni pentru reducerea dozei de radiatie
Filtrare inerenta maxima de 2.5 mm Al echiv.
Adnotarea dozei de radiatie pe fiecare imagine
Permite colimarea automata
Timpul necesar pentru deschiderea lamelor colimatorului de la minim la maxim 1 secunda
Detector digital wireless mobil – 2 buc
Material scintilator: iodura de Cesiu pentru o eficienta buna a dozei si un zgomot de imagine cat mai redus
Eficienta detectorului: minim 75% demonstreaza o calitate superioara a imaginii
Suprafata activa minima: 42 cm x 42 cm
Dimensiune pixel maxim 125 microni
Matrice detector minim 4200 x 4200 pixeli
Conversie A/D: minim 16 bit
Rezolutie spatiala minim 4 lp/mm
MTF @ 1 lp/mm minim 70%
Greutate detector cu baterie maxim 3.9 kg
Timpul de operare al bateriei minim 3,5 ore
Greutatea maxima a pacientului pe care o suporta detectorul: minim 150 kg
Standul vertical
Motorizare pentru deplasarea aceastuia pe verticala
Frana electromagnetica pentru blocarea miscarilor
Deplasare controlata folosind controloalele disponibile pe echipament sau cu telecomanda prin infrarosu (opțional)
Control automat al expunerii cu 3 camere de ionizare
Distanta minima fata de podea din centrul detectorului de maxim 30 cm
Deplasarea verticala de minim 150 cm
Grila antidifuzanta cu minim 13:1 raport si minim 70 linii/cm
Acoperire pacient minimum 190 cm
Masa de examinare cu blat din fibra de carbon
Trebuie sa suporte o greutate a pacientului de minim 350 kg
Deplasare de minim 30 cm de la o distanta minima fata de podea de maxim 60 cm
Pedale de pozitionare a mesei la nivelul inferior a acesteia
Filtrare maxima de 0.8 mm Al echiv la 100 kVp
Deplasare longitudinala de minim 110 cm
Dimensiunea blatului mesei de minim 85 cm x 235 cm
Grila antidispersie de minim 12:1 si minim 70 linii/cm
Statia de achizitie
Monitor LCD color de minim 23 inch si rezolutie de minim: 1920 x 1080 pixeli
Memorie SSD: minim 1TB cu functie de autodelete
Memorie RAM: 32 GB
Previzualizarea imaginilor: maxim 3 secunde
Afisarea imaginii complete, cu tot cu procesari <9 sec
Procesarea si afisarea de imagini
Sistem de procesare/postprocesare a imaginilor care permite evidentierea diferitelor tipuri de tesuturi pentru un diagnostic de inalta calitate
Algoritm de reglare automata a luminozitatii si contrastului pentru imbunatatirea calitatii imaginii
Algoritm de detectare a marginilor de colimare
Inversie scala de gri
Adnotari si masuratri
Conectivitate
DICOM 3.0:
DICOM Print
DICOM Query/Retrieve
DICOM Storage Commitment
DICOM Modality Worklist Management
DICOM MPPS
Posibilitati de upgrade
Modul software inclus care permite achizitia automata de imagini multiple (pana la minim 5 imagini) si alipirea automata a acestora pentru vizualizarea unor structuri anatomice cu lungimi de pana la 150cm: coloana vertebrala (evaluarea scoliozei), membre inferioare s.a.
Timpul maxim de achizitie si postprocesare in cazul unei examinari care include 3 expuneri este mai mic de 25 de secunde.
Modul SW de detectare automata a coloanei in incidenta AP pentru imbunatatirea automata a imaginii pentru detectarea conturului coloanei
Modul care permite achizitia de imagini la doua nivele de energie pentru evidentierea detaliilor subtile din tesutul moale si dur, precum si afisarea imaginilor cu substractia tipurilor de testut (tesut moale, tesut dur si imagine normala). Intervalul dintre expunerea cu energie inalta si cea cu energie joasa este de maximum 160ms, astfel incat examinarea si nu fie semnificativ diferita de una obisnuita din punct de vedere a duratei.. Permite expunerea cu control automat.
Sistem de susținere și transfer pacient, radiotransparenta cu inaltim ajustabila pentru a permite transferul cu usurinta al pacientului din orice camera pe un dispozitiv de diagnosticare, si invers
Usor de manevrat, curatare usoara si rapida
Sa fie divizat in doua sectiuni translucid la raze X
Cele patru colturi sa fie echipate cu:
- bumpere de protectie
Sa permita ajustarea inaltimii cu ajutorul a doua parghii situate de-o parte si alta a targii
Ajustarea inaltimii, Trendelenburg/Reverse Trendelenburg sa fie activata de o parghie plasata sub blatul targii in partea sectiunii picioarelor
Sectiunea spate sa fie activata de o parghie plasata la nivelul capului, sub sectiunea spatarului
Sectiunea pelvis / picior sa fie fixa , iar salteaua sa fie blocata de o balustrada in partea sectiunii picioarelor. Balustrada sa faca parte din componenta manerelor de impingere din partea sectiunii picioarelor si sa poata fi folosita si pentru atasarea de echipamente suplimentare
Baza sa fie confectionata din ABS cu tehnologie antibacteriana pSilver; design-ul sa permita atasarea unui suport pentru butelia de oxigen 3-6 l, fixata cu curele.
Baza sa dispuna de un suport pentru haine si diverse obiecte.
Suprafata:
Lungime maxim 2040 mm
Latime cu sine laterale maxim 790 mm
Latime fara sine laterele maxim 700 mm
Dimensiuni sectiune spate: 600 mm
Dimensiune sectiune corp: 1202 mm
Inaltime reglabila de la 600 mm la 900 mm
Ajustare spatar: minim 70°
Trendeleburg /Reverse Trendelenburg : 23° / 12°
Incarcare permisibila: min 250 kg
Sa fie echipat cu 4 roti cu diametrul de Ø 200 mm cu sistem de blocare central.
Blocarea rotilor sa fie posibila prin apasarea pedalei de picior amplasata la baza targii in partea sectiunii picioarelor, de-o partea si de alta a targii
Saltea cu husa antibacteriana ce asigură rezistența la apă și rezistență crescută la zgârieturi, rezistență ridicată la dezinfectanți, urină și sânge
Salteaua cu grosimea de 80 mm, densitate 650 g / m2, [5]
Prezinta decupaje în colțuri pentru a facilita manipularea targii
Este confectionata din spumă poliuretanică de înaltă calitate si de înaltă densitate
Posibilitate de instalare stabilă și rapidă a saltelei cu Velcro în 4 puncte
Dispune de decupaje în spumă care reduc presiunea asupra coloanei și reduc bucla saltelei la reglarea segmentelor de targă
Sa aiba in configuratie suport monitor cu posibilitate de montare in partea picioarelor pacientului.
Sa aiba in configuratie 2 sine laterale complet retractabile care sa poata fi ridicate si coborate cu o singura mana de un singur operator prin apasarea unui buton pozitionat in partea superioara a sinelor dinspre picioarele pacientului
Sinele laterale sa aiba o lungime de 1500 mm si o inaltime de 384 mm
Dinstanta dintre platforma saltelei si punctul cel mai inalt al sinelor ridicate sa fie de 280 mm .
Sinele laterale sa suporte o presiune verticală de peste 100 de kilograme
In pozitia coborat, sinele laterale sa se regaseasca sub platforma saltelei
Stativ de perfuzie cu posibilitate de ajustare pe inaltime cu buton rotativ cu blocare
Suport pentru documente cu plasare la nivelul picioarelor pacientului
Echipament modular monitorizare pacient, care masoara minim urmatorii parametrii: ECG, Respiratie, SpO2, SpO2-2, NIBP, IBP, Temperatura, etCO2, CO, BIS, TOF, EEG, PiCCO, ScvO2.
Posibilitate adaugare cabluri inteligente și conectori MULTI
Tehnologia cablurilor inteligente permite masurarea diferitor parametri fără a fi nevoie de module dedicate. Prin conectarea unui cablu inteligent la un conector MULTI, monitorul detectează automat tipul de parametru și începe măsurarea
Posibilitatea de montare a doua baterii
Durata de funcționare a bateriei este de 4 ore sau mai mult.
Sunt disponibile 3 afișaje cu dispoziții independente ale ecranului.
Mai mult de 15 forme de undă pot fi afișate pe un singur afișaj
Mai mult de 47 de forme de undă pot fi afișate pe trei afișaje
Captura de ecran, salvarea imaginilor de captură de ecran ce se pot transfera prin USB.
Echipat cu un senzor de lumină ambientală pentru reglarea luminozității în funcție de mediul înconjurător.
Modul Sleep împiedică monitorul să deranjeze pacientul în timpul somnului sau în alte momente.
Ecranul este întunecat, iar sunetul de sincronizare și indicatorul de alarmă sunt dezactivate
Calculul medicamentelor, functia calculează viteza de perfuzie necesară atunci când se administrează pacientului doze de medicament în timpul perfuziei.
Viteza de perfuzie calculată din greutatea pacientului, cantitatea de medicament și volumul de bază, pe baza dozei de medicament. De asemenea, doza poate fi calculată din viteza de perfuzie.
Afisare indice de soc SI, produs cardiovascular, evaluarea volumului de efort al miocardului RPP
Tendințe grafice și tabelare pana la 72 de ore de tendințe grafice și tabelare ale tuturor parametrilor, pot fi salvate și revizuite.
INTERFATA
Sa permita examinarea datelor mai vechi fara a ascunde semnele vitale si formele de undă redate în acel moment.
Sa poata dezactiva pe perioadă nelimitată toate alarmele atunci când pacientul este conectat la un aparat cardiopulmonar.
Parametri masurati: ECG 3/6/12 lead, Resp, SpO2, SpO2-2, NIBP, IBP, temperatura, cardiac output, BIS, CO2, TOF, CO2, gaze anestezice , Flow/Paw, EEG, ventilatie , CCO, SvO2, tcPO2/tcPCO2, rSO2, esCCO.
Mod de afișare a formei de undă: în mișcare sau fix
Forme de undă afișate: ECG, IBP, undă de puls SpO2, undă de puls SpO2 -2, curbă de presiune parțială CO2, EEG, curbă de debit respirator, curbă de presiune a căilor respiratorii, curbă de volum respirator, EEG (BIS), curbă de concentrație de O2, curbă de concentrație de CO2, concentrație de agent anestezic, enfluofluran, curbă sevofluran, desfluran.
Poziția datelor numerice: Selectabilă stânga sau dreapta, Număr de aspecte ale ecranului: 3 / Un aspect poate fi schimbat cu o singură atingere cu ajutorul tastei funcționale.
Afișarea numelui pacientului pe al 2-lea, al 3-lea afișaj:
ECRAN
Monitorul sa prezinte ecran tactil pentru o operare intuitivă
Dimensiune ecran: minim 15,5 inch
Rezoluție: minim 1366 x 768 puncte
Sa prezinte ecran din sticla securizată, certificat medical
Cel puțin 32 de culori de afișare selectabile pentru fiecare parametru
Setările de alarmă ale fiecărui parametru pot fi afișate pe ecranul de monitorizare.
Ecranul de start are 3 aspecte ale ecranului selectabile pentru fiecare afișaj cu nume personalizabile.
Aspectul afișajului poate fi schimbat cu o singură atingere cu ajutorul tastei funcționale.
Metoda de baleiaj a formei de undă în timp real poate fi selectată fie din metoda de mișcare, fie din metoda fixă.
Modalitati de operare prin panou tactil sau o telecomandă fără fir optional
Pot fi folosite tastatura și mouse-ul
Telecomanda fără fir optional poate porni/opri monitorul.
Telecomanda fără fir optional are mai mult de 6 comenzi rapide sau taste funcționale și poate schimba aspectul.
Posibilitate de afisare pe monitorul principal a urmatoarelor date.
NIBP
Foloseste un algoritm avansat NIBP care finalizeaza masurarea in timp ce se umfla manseta. Prin aceasta metoda timpul de afisare al rezultatului este mai scurt și presiunea țintă de umflare este mai mică în comparație cu metoda convențională, astfel încât măsurarea rapidă și nedureroasa oferă mai puțin disconfort atât pacienților, cât și îngrijitorilor.
Mod de operare: Manual, STAT, periodic, SIM.
Timpul de tranzit al undei pulsului sa fie măsurat continuu și neinvaziv pe baza ECG și SpO2. Dacă se produce o schimbare bruscă, critică a circulației între măsurătorile periodice de tensiune NIBP, timpul de tranzit al undei pulsului să o poată detecta si sa declanșeze măsurarea tensiunii NIBP pentru a o confirma.
Capacitate de memorare de minim 1024 elemente NIBP, numarul de parametri afișați pe lista NIBP să fie de minim 15
Metoda de măsurare să fie oscilometrică
Interval de măsurare: minim 0 - 300 mmHg
Măsurarea PWTT
Modul de puncție venoasă este disponibil pentru a restrânge fluxul de sânge venos și pentru a dilata vena pentru puncția venoasă.
Parametrii redați minim: sistolic (SYS), diastolic (DIA), mediu (MAP) și grafic de oscilații, presiunea manșetei, afișarea presiunii manșetei în timpul măsurătorii
Măsurarea tensiunii NIBP declanșată de timpul de tranzit al undei pulsului să fie disponibilă
Metoda de măsurare a tensiunii NIBP prin inflație să fie disponibilă
EKG
Să monitorizeze minim urmatoarele derivații: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 de la V1 la V6
Poate fi utilizat cablu ECG cu 3, 6 sau 10 derivații
Interval de contorizare a ritmului cardiac: 0, 15 până la 300 bătăi/min
Precizia contorizării ritmului cardiac: ±2 bătăi/min
Sa prezinte evenimente de alarma pentru minim 25 de tipuri de aritmii : ASYSTOLE, VF, VT, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, V BRADY, SV TACHY, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, PAUSE, COUPLET, EARLY VPC, MULTIFORM, V RHYTHM, BIGEMINY, TRIGEMINY, FREQ VPC, VPC, A-Fib, End A-Fib, IRREGULAR RR, PROLONGED RR, NO PACER PULSER, PACER NON-CAPTURE
Metoda de analiză a aritmiei să fie: Metoda de potrivire a mai multor imagini-șablon
Redarea undei segmentului ST pe ecranul principal să fie selectabilă
Redarea valorii segmentului ST pe ecranul principal să fie selectabilă
Redarea grafică a modificării segmentului ST (examinare ST) să fie disponibilă
Examinare segment ST -nivelul segmentului ST pe graficul cu mai multe axe să fie disponibilă
Capacitate de memorare minimă a 4000 elemente (Formele de undă ale nivelului segmentului ST al tuturor ECG-urilor de monitorizare ) + 1 fișier de referință
Afișarea valorii QTc/QRSd
capacitatea de a afișa 12 derivații simultan
Analiză ECG cu 12 derivații care poate afișa forma de undă de analiză, raport și forma de undă medie; posibilitatea de a seta intervalul de analiză automată a ECG cu 12 derivații.
Ferestrele de rezultate ale analizei ECG afișează, de asemenea, rezultatele analizei derivațiilor din partea dreaptă sintetizată (V3R, V4R, V5R) și derivațiilor posterioare sintetizate (V7, V8, V9) optional.
Stocarea datelor a cel puțin 18 fișiere cu rezultatele analizei ECG cu 12 derivații.
RESPIRAȚIE
Metoda de măsurare utilizată: Pneumografie prin impedanță transtoracică
Numărul de canale să fie selectabil de la R-F sau R-L
Interval de contorizare a frecvenței respiratorii: de la 0 la minim 150 de contorizări/min
Precizia contorizării frecvenței respiratorii: minim ±2 contorizări/min
Interval de detectare a apneei: Off, 5 până la maxim 40 s
SPO2
Interval de redare: 0 - 100% SpO2
Măsurarea pulsului:
Interval de redare minim: 30 - 300 bătăi/min
PI (Indexul amplitudinii pulsului) disponibil.
SQI (indicele de calitate a semnalului) disponibil pentru a confirma fiabilitatea măsurării pulsului.
Senzor/sonda Sp O2 reutilizabila, tip adult, imersibila total in lichid pentru dezinfectie
TEMPERATURĂ
Interval de măsurare minim: 0 - 45°C pe mai mult de 2 canale
CO2
Interval de masurare: minim 0 – 150 mmHg
Timp de incalzire: maxim 10s
Sa utilizeze set de senzori CO2 atat pentru pacientii intubati si neintubati pentru a obține EtCO2 și o rată de respirație netedă și precisă în 5 sau 10 secunde.
Debit cardiac continuu neinvaziv (Optional)
Metoda masurare: Debitul cardiac neinvaziv continuu estimat, metoda timpului de tranzit al undei de puls
Parametrii masurati: esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI
Interval masurare: minim 0.5 - 20.00 L/min
Tehnologie ce calculeaza debitul cardiac în mod neinvaziv și continuu. esCCO folosește PWTT (Pulse Wave Transit Time) care este obținut din semnalele SpO2 și ECG.
IBP
Interval de măsurare: -50 până la 300 mmHg, presiuni cu până la 8 canale
Afișarea CPP în timpul măsurării ART și ICP
CO prin metoda de termodilutie
BIS cu minim 2 canale
EEG pana la 8 canale
Tendința DSA, aEEG, HR și SpO2 pot fi afișate pe aceeași pagină
Gaz anestezic CO2 inspirat/expirat, concentrația de O2 inspirat expirat, concentrația de N2O inspirat/expirat, concentrația de agent anestezic inspirat/expirat, frecvența respirației, alveolară minimă concentraţie, pot fi afișați până la 10 parametri.(Optional)
Flow/Paw, pot fi măsurate;Volumul tidal inspirator/espirator (TVinsp/TVexp),
Volumul minute inspirator/espirator (MVinsp/MVexp),Presiunea de vârf a căilor respiratorii (Ppeak), Presiunea medie a căilor respiratorii (Pmean),Presiune pozitivă la final de expirare (PEEP),Conformitate (C), Rezistența căilor respiratorii (R), Rezistența căilor respiratorii inspiratorii (Ri), Rezistența căilor respiratorii expiratoare (Re),Raportul de inspirație (Ti/Ttot)
NMT poate fi controlată de un controler la îndemână; TOF, PTC, 1 Hz, CAL
esCCO calculeaza debitul cardiac în mod neinvaziv și continuu. esCCO folosește PWTT (Pulse Wave Transit Time) care este obținut din semnalele SpO2 și ECG.
MEMORIE
Stocarea datelor pentru grafice de tendințe, lista semnelor vitale, lista NIBP, lista hemodinamicii, lista funcției pulmonare, dezvăluirea completă, rechemarea ST, istoricul alarmelor, reamintirea aritmiei, rezultatele analizei ECG, graficul hemodinamicii, aEEG și OCRG
Să poată memora și examina minim 72 de ore de tendințe grafice și tabelare pentru toți parametrii.
Să poată memora și examina minim 72 de ore de forme de undă cu afișarea datelor complete pentru 5 parametri.
Posibilitatea de a memora minim 16300 elemente pentru istoricul alarmelor care să se poată filtra după tipuri de alarma sau nivel
Ora datelor să fie sincronizată pe toate ferestrele de examinare (Atunci când inter-schimbați între ferestrele de examinare, fereastra de examinare nou deschisă să se deschidă în același timp cu prima fereastră de examinare.)
ALARME
Să prezinte funcția configurarea nivelului de prioritate al alarmelor
Sa prezinte urmatoarele elemente de alarmă: alarme cu prioritate înaltă/scăzută, alarme de aritmie, alarme intercalate, alarme tehnice
Să prezinte minim 3 niveluri de alarma: criză (semnalizat cu roșu intermitent ), avertizare (semnalizat cu galben intermitent), informativă (semnalizat cu galben sau albastru, aprins)
Să prezinte minim urmatorii indicatori de alarmă: mesaj, valoare numerică evidențiată, indicator de alarmă intermitent, sunet de alarmă
Să prezinte opțiunea de suspendare a alarmei (off, timp de 1,2,3 minute)
Să fie disponibilă funcția de întârziere a declanșării alarmei
Să prezinte minim 4 setari prinicipale pentru fiecare mod: Adult, Pediatric și Neonatal
Setarea limitei de alarmă să fie afișată pentru fiecare parametru pe ecranul de monitorizare
Să fie dotat cu indicator de alarmă 360°
RETEA
Sa permita conectarea intr-o rețea astfel incat sa puteți inter-schimba și vizualiza datele de pe alte monitoare de funcții vitale. Redarea să se poată face atât individual, dar și pentru minim 20 de paturi în același timp.
Sa aiba posibilitatea de conexiune la o imprimantă din rețea fără un monitor central prin portul LAN
Sa prezinte minim 1 mufa HDMI și minim 3 mufe USB
Să se conecteze la rețeaua spitalicească folosind o ieșire HL
Sa dispuna in configuratia standard de un monitor de transport care să poată fi conectat direct la unitatea principală (monitorul modular principal) si sa poata fi folosit ca monitor integrat.
Monitorul de transport sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
Sa aiba doua moduri de afisare: mod de transport si mod standard. În modul de transport, care este destinat să fie utilizat în timpul transportului pacientului, sa afiseze parametrii importanți în caractere mari și forme de undă pe o zonă largă. Sa dispuna de posibilitatea de selectare a parametrilor afisati in modul de transport.
În modul standard sa afiseze toți parametrii
Display color LCD, tactil, de minim 5.6inch
Rezolutie de minim 640 x 480 puncte
Sa afiseze minim 9 forme de unda
Sa dispuna de baterie lithiu ion cu capacitate de operare de minim 5 ore
După conectarea monitorului de transport la monitorul de functii vitale, datele din monitorul de transport sunt transferate automat către monitorulul principal. Informațiile și datele despre pacient, inclusiv tendințele și formele de undă, sunt transferate automat pentru a menține o înregistrare singură a pacientului.
Afișează forme de undă precum ECG (până la 12 derivații), respirație, IBP
(până la 3 urme), SpO2, undă de puls, CO2, Curba de termodiluare a CO, BIS
Afișare date numerice precum Frecvența cardiacă, Frecvența VPC, nivelul ST, respirația
rata, SpO2, frecvența pulsului, temperatura, NIBP, IBP, EtCO2, FiCO2, debit cardiac, indice cardiac, injectat temperatura, temperatura sângelui, BIS, SEF95, SR, EMG, SQI
Tipuri de alarme: pentru limite superioare/inferioare, alarmă pentru aritmie
Niveluri de alarmă Criză , avertizare, avertisment.
Indicație de alarmă Indicator de alarmă, mesaj evidențiat, sunet de alarmă
Alarmă Suspendare 1, 2 sau 3 minute sau oprită
Date de stocare pacient :
Monitorizeaza toti parametrii pana la minim 72 ore
NIBP minim 2000 fisiere
Istoricul alarmelor minim 32.000 intrari
EKG ,
Poate fi utilizat cablu ECG cu 3, 6 sau 10 derivații
Interval de numărare a ritmului cardiac: 0, 15 până la 300 batai/min
Tipuri de aritmi: Asystole, VF, VT, Vbrady, EXT tachy, EXT brady SV tachy,VPC run, tachycardia, bradycardia, couplet, early VPC, multiform, V rhythm,pause, bigeminy, trigeminy, VPC, irregular
RR, pacer non-capture, prolonged RR, no pacer pulse
Măsurarea nivelului ST până la 12 canale
RESP
Respirația impedanța pneumografie,
Interval de măsurare: 0 până la 150 respirații/min
SPO2
Interval de afișare de măsurare: 0 până la 100%
Frecvența pulsului 25 până la 300 bătăi/min
Senzor/sonda Sp O2 reutilizabila, tip adult, imersibila total in lichid pentru dezinfectie
NIBP
Metoda oscilometrica cu interval de afișare a presiunii: 0 până la 300 mmHg
Foloseste un algoritm avansat NIBP care finalizeaza masurarea in timp ce se umfla manseta. Prin aceasta metoda timpul de afisare al rezultatului este mai scurt și presiunea țintă de umflare este mai mică în comparație cu metoda convențională, astfel încât măsurarea rapidă și nedureroasa oferă mai puțin disconfort atât pacienților, cât și îngrijitorilor.
Timpul de tranzit al undei pulsului sa fie măsurat continuu și neinvaziv pe baza ECG și SpO2. Dacă se produce o schimbare bruscă, critică a circulației între măsurătorile periodice de tensiune NIBP, timpul de tranzit al undei pulsului să o poată detecta si sa declanșeze măsurarea tensiunii NIBP pentru a o confirma.
IBP
Număr de canale: până la 3
Domeniu de măsurare: -50 până la 300 mmHg
Frecvența pulsului din intervalul IBP: 0, 30 până la300 bătăi/min
Temp
Interval de măsurare a temperaturii: 0 până la 45°C
Număr de canale: maxim 2
Sa fie usor si de dimensiuni mici 147×195× 95 ±2% mm si o greutate de maxim 1.6 kg
Configuratia de livrare :
- Monitor functii vitale cu dimensiune ecran de minim 15,5 inch
- Monitor de transport care poate fi conectat la monitorul de functii vitale si se poate folosi ca monitor integrat
- Cablu EKG
- Senzor SpO2 adult
- Manseta si cablu pentru adult NIBP
- Senzor CO2
- senzor IBP
- Senzor temperatura
POSIBILITATE DE CONFIGURARE ULTERIOARA CU URMATOARELE:
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a putea fi configurat cu minim 11 conectori pe lângă conectorii pentru parametrii de baza (ECG, de respirație, pulsoximetrie (SpO2), tensiune arterială neinvazivă (NIBP) și temperatură) care sa permită detectarea automata a parametrului măsurat fără a fi necesar un modul dedicat pentru acel parametru.
Monitorul sa aiba posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de fi operat folosind mouse-ul, telecomanda si cititorul de coduri de bare.
Monitorul sa aiba posibilitatea de a fi dotat (prin update ulterior, neinclus in configuratie) cu o telecomanda care sa fie prevazuta cu minim 6 taste functionale, sa permita pornirea-oprirea monitorului dar si a alarmelor. Cu o singură telecomandă sa se poată opera minim 9 monitoare prin schimbarea canalului.
Monitorul sa prezinte posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a vizualiza minim 3 moduri independente. Acestea sa redea date diferite, necesare anestezistului, medicului și operatorului aparatului cardio-pulmonar sau altui specialist.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a măsura CO2, N2O, O2, cât si minim cinci agenți anestezici.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a măsura concentrația alveolară minimă, care ajută la stabilirea cantitătii necesare de anestezic în timpul intervenției chirurgicale
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a redate buclele (presiune-volum) și (debit-volum), care ajută la monitorizarea respirației pacienților conectați la un dispozitiv de anestezie.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a monitorizarea indicele bispectral (BIS)
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) să fie dotat cu modulul de transmitere neuromusculară de monitorizare a dozei de substanțe relaxante pentru pacienți pentru ca anestezia, intervenția chirurgicală si dezintubarea să se facă în condiții de siguranță
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a reda pe ecran stimularea post tetanic
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a monitoriza Tensiune arterială invazivă (IBP). Acesta sa foloseasca semnalele de CO2 din fluxul principal pentru a măsura presiunea venoasă centrală la nivelul de CO2 la sfârșitul expirului astfel încât sa ofere o valoare pentru presiunea venoasă centrală stabilă si corectă din punct de vedere fiziologic.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a masura variabilitatea presiunii pulsului si variabilitatea presiunii sistolice
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a fi dotat setul de senzori de CO2 din fluxul principal pentru a obține o valoare EtCO2 si un ritm respirator precis și uniform într-un interval de 5 sau 10 secunde. Adaptorul nazal sa capteze eficient CO2 expirat nazal și oral, fără diluție, pentru pacientul neintubat. Masca sa asigure măsurarea concentrației EtCO2 si sursa de alimentare cu oxigen pentru pacienții neintubați.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a fi dotat cu Software-ul opțional de monitorizare hemodinamică. (Debitul cardiac sa poata fi măsurat neinvaziv și în mod continuu. Sa foloseasca parametrul timpul de tranzit al undei pulsului, obținut din semnalele SpO2 și ECG. Sa poata masura si reda continuu urmatorii parametri: debitul cardiac continuu estimat, indicele debitului cardiac continuu estimat, volumul estimat al accidentului vascular cerebral, indicele volumului estimat al accidentului vascular cerebral si alti paramentri rezutati.)
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a fi dotat cu un modul pentru Electroencefalografie. Sa poata fi monitorizate până la 8 canale EEG.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a salva imagini prin captură de ecran pe monitor și de a le putea transfera date în format PNG prin USB.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a fi dotat cu Software-ul opțional prin care ECG-ul cu minim 18 derivații sintetizate să redea formele de undă ale derivațiilor toracice drepte (V3R, V4R și V5R) și derivațiilor posterioare (V7, V8 și V9) din datele standard ale ECG-ului cu 12 derivații. Sa fie util pentru detectarea infarctului lateral drept și posterior.
Posibilitatea (prin update ulterior, neinclus in configuratie) de a fi dotat cu 2 monitoare suplimentare cu o rezolutie de redare pentru primul monitor suplimentar de minim 1366 x 768 si de minim 1680x1050 pentru al doilea monitor suplimentar.
Accesorii
Interfon pentru comunicarea cu pacientul
Manere la stativul vertical: 1 set
DAP-metru
Tablou electric aferent instalației
Furnizorul asigura la livrare autorizatia de securitate radiologica pentru produs sau autorizatia de furnizare emise de CNCAN si manualele de utilizare ale aparatului in limba romana

## lot 4
|  |  |  | 4.1 | Statie centrala de monitorizare pacienti critici si sali operatie cu soft digitalizare pacienti si foi observatie | 1
|  |  |  | 4.2 | Statie andocare cu infuzomate si injectomate | 8
|  |  |  | 4.3 | Aparat ventilatie complex cu compresor | 10
|  |  |  | 4.4 | Sistem monitorizare pulmonara prin impedanta electrica | 1
|  |  |  | 4.5 | Lavoar aseptic cu un post echipat cu dispenser cu actionare mecanica | 6
|  |  |  | 4.6 | Monitor ATI | 8
|  |  |  | 4.7 | Monitor calorimetrie indirecta | 1
|  |  |  | 4.8 | Sistem pentru toaletarea pacientilor in pat | 1
|  |  |  | 4.9 | Sistem de administrare si monitorizare oxid nitric | 1
1. STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE PACIENTI CRITICI SI SALI OPERATIE CU SOFT DIGITALIZARE PACIENTI SI FOI OBSERVATIE
cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
Configuratie:
Statie centrala de monitorizare
Imprimanta integrata in statie, atasata pe suportul de birou
Licenta rapord PDF
Platforma tip software care permite integrarea datelor de la mai multe dispozitive de monitorizare a pacienților
Extensie a sistemului de monitorizare centrală care sa permita comunicarea cu dispozitive de tip pager
Software care sa ofere actualizări în timp aproape real despre starea pacienților pe dispositive mobile
Server de centralizare a informatiilor si alarmelor
Specificatii tehnice:
Ecran minim 22 inch cu rezoluție minim 1920×1080
Sa permita conectarea a două sau mai multe ecrane cu dimensiunea de minim 22 inchi sau mai mare
Dispozitiv all-in-one pentru o instalare flexibilă
Sa dispuna de baterie internă de rezervă pentru a evita întreruperea neașteptată a curentului
MONITORIZARE
Monitorizate pe afișajul monitorului central
Sa permita selectarea libera a monitoarelor din rețea
Datele pentru pacienții din rețea, alții decât pacienții monitorizați în mod normal, sa poata fi vizualizate.
AFISARE
Pictograma monitorizarii monitorului individual trebuie sa aiba taste pentru înregistrare și pentru vizualizarea detaliilor.
Posibilitate de a seta culoarea de fundal a numelui unui pat invidual
Sa permita setări detaliate pentru formele de undă și datele numerice.
Dimensiunea zonei de afișare a datelor numerice sa poate fi modificată în 2 sau mai multe tipuri.
Dimensiunea numelui pacientului sa poate fi setată în 2 sau mai multe tipuri.
Tasta de dezactivare a alarmei este disponibilă pe fiecare pictograma individuala a patului
Fereastra de evenimente de alarmă trebuie sa arate până la 120 de ore de date de alarmă anterioare pentru fiecare pat
Fereastra de evenimente de alarmă trebuie sa arate până la 120 de ore de date de alarmă anterioare pentru toate paturile
Afișarea informațiilor pentru alarmele tuturor paturilor poate fi comutată între alarmele de la nivelul limitei superioare/inferioare, alarmele de aritmie și alarmele tehnice.
Fereastra limitelor pentru toate paturile trebuie sa afișeze minim 10 pacienți pe un singur ecran și sa permita setarea alarmelor limitelor superioare/inferioare. Pot fi afișați până la 32 de pacienți cu 4 sau mai multe pagini.
Pe afisajele pentru toate evenimentele de alarmă și pe cele ale limitelor, pacienții trebuie sa fie vizualizați în grupuri și sa se poata alege o culoare a patului pentru fiecare grup.
Sa aiba taste de comandă rapidă care permit accesul la setările fiecărui pat individual.
AFISAJ INDIVIDUAL PENTRU FIECARE PACIENT
Pot fi afișate până la 16 unde.
Sa permita selectarea formelor de undă afișate pentru fiecare pat.
Sa afiseze pana la 8 forme de unda EEG
OPERARE
Sa dispuna de ecran touchscreen.
Functionare cu tastatura și mouse
PARAMETRII DE MASURARE(optional)
Sa afiseze forme de undă ECG, capnografie, PR, IBP, CO2
Sa afiseze forme de undă FLOW (Debit inspirator şi expirator) și Paw (Forme de undă ale presiunii în căile aeriene)
Sa măsoare HR, VPC, deviatia segmentului ST, viteza respirației, NIBP (max/min/avg), IBP (max/min/avg), tcPO2, PR, Temp, CO, ETCO2.
Sa masoare MV (volumul pe minut), TV (volumul curent), PEEP, Ppeak, MAP de la un monitor
Sa masoare ETCO2, CO2(I), O2(E), O2(I), N2O(E), N2O(I), HAL(E), HAL(I), ISO(E), ISO(I), ENF(E), ENF(I), SEV(E), SEV(I) de la un monitor
Sa masoare BIS numeric de la un monitor
Selecție numerică: Până la 17 parametri /Auto
Afisare date numerice: Frecvența cardiacă, frecvența VPC, frecvența rata puls, IBP, NIBP, ETCO2
, tcPO₂, tcPCO₂, SpO₂, ST level, O₂, CO, CCO, esCCO ,esCCI, Ventilator, anestezic
gas, BIS, Temperatura, PWTT
ALARME
Alarmele sa fie indicate prin mesaj pe ecran, sunet și indicator de alarmă în partea de sus a afișajului.
Afișajul alarmei sa indice diferite niveluri de severitate a alarmei.
Severitatea alarmei sa fie indicată de culoarea în care clipește indicatorul de alarmă și de cadrul zonei de afișare a formei de undă pentru patul individual.
Dacă apar mai multe alarme în același timp, o alarmă severă sa poata fi indicată prin clipirea cadrului din zona de afișare a formei de undă pentru patul individual, iar o alarmă mai puțin severă sa poata fi indicată prin evidențierea cadrului.
Pe ecranul de setare a limitei de alarmă, sa poata fi afișat un grafic al tendințelor din ultimele 4 ore de date.
Indicatorul de alarmă sa poate fi văzut de la 360 de grade în orice direcție în jurul monitorului.
Indicatorul de alarmă sa aiba cel puțin 3 tipuri pentru a arăta severitatea alarmei.
O pictogramă de notificare a alarmei sa poata fi afișată în zona de afișare a patului.
Pictograma de notificare a alarmei sa poata deschide fereastra cu lista de evenimente pentru a confirma starea alarmei.
Sa aiba o pictogramă pentru alarmele tehnice ECG și SpO2.
Sa poata fi introdusa o parola pentru setarea alarmei sub volumul minim
REVIZUIREA SI SALVAREA DATELOR
Datele care pot fi salvate sa includa cel putin grafice de tendinta, semne vitale, forme de undă pentru revizuirea traseelor de aritmie memorate, înregistrări complete ale formelor de undă, istoricul alarmei și evenimente de alarmă.
Accesul la fereastra de revizuire sa se poata realizeza prin accesarea unor pictograme intuitive
Tendințe
Sa poata fi salvate minim 120 de ore de date.
Posibilitatea de a vizualiza in acelasi timp până la minim 250 de parametri ai semnelor vitale
Intervale de timp pentru afișare: 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 96 și 120 de ore
Sa poata fi afișate minim 8 trasee aEEG simultan
Revizuire episoade aritmice
Sistemul sa permita salvarea datelor de aritmie pentru toate paturile, cu până la 1500 de aritmi pe pacient.
200 de fișiere de analiză cu 12 derivații
Aritmiile sa poata fi afișate selectiv pe baza tipului de aritmie.
Forma de undă sa poata fi extinsă prin atingerea acesteia.
Sa se poata efectua măsurători precise ale amplitudinii și intervalelor temporale pe formele de undă mărite
Se se poata șterge formele de undă salvate care nu sunt necesare
Minim 23 de parametri de analiză
Monitorizare continuă
Sa fie disponibile minim16 trasee de înregistrare continuă pentru fiecare pacient, cu o durată de până la minim 120 de ore
Un ecran sa poate afișa până la minim 15 minute de formă de undă de inregistrare continua.
Pentru pacienții recent externați se se poata salva până la minim 15 trasee și minim 120 de ore de date.
Pacienții externați sa poata fi readmisi in sistem cu păstrarea datelor salvate, dacă acestea sunt disponibile
Sa aiba functie de derulare automată a traseelor care sa permita vizualizarea eficientă a înregistrărilor continue
Înălțimea și lățimea formelor de undă extinse sa poata fi măsurate.
Analiza segmentului ST
Monitorizarea segmentului ST pentru o perioadă de minim 120 de ore
Registru hemodinamic
Sistem capabil să memoreze până la 250 de înregistrări ale parametrilor hemodinamici
Analiză ECG cu 12 derivații
Sa permita vizualizarea traseelor ECG interpretate si compararea acestora
Raportul de analiză, comparația rezultatelor și lista valorilor sa poata fi afișate simultan.
Jurnal de evenimente
Sistemul sa permita salvarea pentru fiecare pat a ultimelor 10.000 de evenimente, incluzând cel putin alarmele de aritmie, alarmele de depășire a limitelor superioare și inferioare, alarmele tehnice, alarmele de sistem, comentariile și măsurătorile efectuate pe formele de undă
Sa se poata afișa o listă istorică a evenimentelor cu data și ora, severitatea și detaliile alarmei.
Inregistrarile sa poata fi sortate după dată și oră sau după gravitate.
INREGISTRARE
Sa dispuna de imprimantă termică încorporată cu capacitatea de a tipări simultan pana la 3 canale de date
Imprimanta termică încorporată permite listarea traseelor și a parametrilor pentru toate cele 32 de paturi din sistem
Pe o imprimantă de rețea sa se poata tipări grafice de tendință, tabele cu evoluția parametrilor vitali, trasee de aritmii memorate, înregistrări continue, istoricul alarmelor și evenimentele de alarmă
Sa aiba capacitatea de a imprima până la 16 forme de undă în format comprimat pe imprimanta conectată în rețea
ALTE FUNCTIONALITATI
Sa se poata adăuga observații clinice și sa se poata realiza măsurători cu instrumente de precizie direct pe traseele înregistrate
Sistemul sa poate exporta date în standardul HL7 direct, fără a necesita echipamente suplimentare de conversie
Software pentru generare rapoarte PDF
Extensie a sistemului de monitorizare centrală care sa permita comunicarea cu dispozitive de tip pager utilizate de personalul medical si sa fie configurat cu:
Software care sa ofere actualizări în timp aproape real despre starea pacienților, permițând intervenții rapide pentru salvarea vieților atât în rețeaua spitalului, cât și în afara spitalelor prin conexiune VPN.
- Sa fie compatibil cu dispozitive Windows, iOS și Android, astfel încât semnele vitale sa fie accesibile oriunde și oricând.
- Sa se poata crea minim 5 conturi pentru acces
- Sa permita revizuire completă a datelor: Acces la forme de undă, analiză ECG cu 12 derivații, înregistrare continuă, evenimente aritmice și date segment ST
- Sa permita operarea simplă pe dispozitive mobile.
Aplicatia pager sa nu permita clinicianului sa rateze alarmele de la monitoare, soluția reduce timpii de răspuns și sporeste siguranța pacienților.
Aplicatiasa trimita notificări de alarmă clinicianului folosind dispozitive mobile, susținând un răspuns în timp util la alarmele acționabile .Combate oboseala clinicianului de a supraveghea in permanenta statia conventionala. Capteaza evenimentele de la toate sistemele de monitorizare si le redirectioneaza catre dispozitivele mobile,
Extensie server telemetrie pentru 50 de paturi
Software sau o extensie pentru sistemul de monitorizare centrală care permite integrarea și comunicarea datelor medicale cu alte sisteme informatice din spital
Sa include in configuratie 1 Sistem de telemetrie portabil pentru monitorizarea semnelor vitale, cu următoarele caracteristici:
- Sistem ultracompact, portabil, pentru monitorizarea pacienților mobili
- Capacitatea de monitorizare simultană a minim 3 parametri fiziologici
- Capacitatea de transmisie wireless a datelor către un sistem central de monitorizare
- Baterii cu durată de funcționare extinsă minim 24 ore
- Pictograme de sincronizare: QRS/puls, respirație
- Elemente afisate display: Sensibilitatea formei de undă, filtrul ECG, ID-ul patului, numele pacientului, ora, nivelul bateriei, pictograma starea comunicării, derivația ECG
Monitorizare EKG, minim 3 derivații
- Detecție și analiză aritmii cu minim 25 tipuri de aritmii detectabile: ASYSTOLE, V FIB, V TACHY, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, V BRADY, SV TACHY, PAUSE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, COUPLET, EARLY VPC, MULTIFORM, V RHYTHM, BIGEMINY, TRIGEMINY, VPC, IRREGULAR RR, PROLONGED RR, NO PACER PULSE, PACER NON-CAPTURE, A-FIB, End A-FIB
- Masuratori QTc/QRSd , masuratori ST.
- Frecvență cardiacă în intervalul 0,15-300 bpm cu acuratețe
SpO₂:
- Interval de măsurare: 0-100% Algoritm de respingere a artefactelor de mișcare
- Monitorizare frecvență puls în intervalul minim 30-300 bpm
Respirație:
- Metodă de măsurare: impedanță toracică
- Interval de măsurare: minim 0-150 respirații/min
- Detecție apnee
NIBP:
- Metodă oscilometrică
- Interval de măsurare: minim 40-280 mmHg (sistolică), minim 10-235 mmHg (diastolică)
- Protecție la suprapresiune
- Parametri: NIBP-SYS, NIBP-DIA, NIBP-MAP, NIBP-PR, HR, VPC, SpO2, PR, PI, RR, ST(I), ST(II), ST(III), ST(aVR), ST(aVL), ST(aVF), ST(V1), ST(V2), ST(V3), ST(V4), ST(V5), ST(V6),QT,QTc, QT-HR,QRSd, in intervale 1, 5, 10, 15, 30, 60 min, selectabile.
- Tehnologie avansată pentru măsurarea tensiunii arteriale în timpul umflării manșetei, nu în timpul dezumflării, pentru a reduce timpul de măsurare și disconfortul pacientului
Afișaj și interfață utilizator
Ecran tactil color TFT, minim 3 inch
Rezoluție minimum 480 × 800 pixeli
-Date numerice afisate pe display: Heart rate, VPC rate (Per minute), ST level, QT interval, corrected QT interval, average heart rate used for QT correction (QT-HR), QRS duration, respiration rate, SpO2, pulse rate NIBP (Systolic (SYS), diastolic (DIA), mean (MAP))
Capacitatea de afișare simultană a minim 3 forme de undă
Interfață intuitivă, sa poata fi operabilă cu mănuși medicale
Stocare și revizuire date
- Minim 1 oră de stocare internă a formelor de undă complete
- Posibilitatea revizuirii ultimelor 500 de evenimente de aritmie
- Memorie pentru minim 1000 evenimente de alarmă
- Trend tabular de minim 1 oră pentru toți parametrii măsurați
Alarme
- Sistem de alarme pe minim 3 niveluri de prioritate
- Alarme vizuale și sonore
- Posibilitatea de setare individuală a limitelor pentru fiecare parametru
Comunicare wireless
Compatibilitate cu sistemul de monitorizare centrală
Funcționare pe baterii AA standard reincarcabile
Autonomie minimă: minim 20 ore de monitorizare continuă ECG, SpO₂ și respirație
Software pentru integrarea datelor medicale din dispozitive dedicate pacienților (monitoare, telemetre, ventilatoare mecanice, injectomate).
Sa includa un instrument care permite specialistului în aplicații clinice să configureze și să administreze secția, lista de alarme cu regulile de escaladare și alocarea pagerelor.
Dispozitivele sursă pot transmite date folosind diferite protocoale de comunicare (de ex. comunicare Serială sau TCP).
Sa existe o componenta responsabilă pentru comunicarea dintre sursele de date și server.
Informațiile provenite de la surse sa fie procesate și convertite pentru a permite transmiterea lor către dispozitivele de comunicare a alarmelor.
Sa permita conectarea către sistemele CIS, HIS ale spitalului.Această conexiune sa se realizeze prin conectarea la rețeaua spitalului și instalarea adaptoarelor software corespunzătoare.
Sa permita Conectare la sisteme terțe, această conexiune sa poata fi realizată prin rețea Ethernet cu fir sau wireless.
In caz de defectiune, sa permita accesul de la distanta pentru a identifica și remedia problemele.
2. STATIE ANDOCARE CU INFUZOMATE SI INJECTOMATE | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
1.Statie cu unica alimentare si comunicare prin infrarosu cu 4 sloturi (pentru seringi automate si/sau pompe volumetrice peristaltice)
· Statie pentru preluare alimentare si alarmare a 4 pompe (seringi automate electrice si/ sau pompe volumetrice peristaltice)
· Cu unica alimentare printr-un singur cablu: 100V-240V/50-60 Hz cu impamantare functionala
· Cu baterie interna reincarcabila, minim 1h functionare, Li-ion, 7,2V/2.2 Ah
· Greutate maxima: 4,2 kg
· Dimensiuni max. 718 x 210 x 121mm (i/l/a) cu clema de fixare 163 mm
· Minim 2 cleme de fixare special concepute pentru a fi instalat orice stativ
· Posibilitate de preluare a datelor dinspre si spre pompe catre unitatea centrala
· Sistem de comunicare optica fara fir uilizand lumina infrarosie
· Conectori USB, RS232, RJ45 cu 8 pini, apelare asistenta cu memorie centrala si flash
· Display LED cu unghi de vizibilitate de 360 grade, la 4 m
· Status alarme: LED: rosu/galben/verde
· Sistem intern de autoprotecţie (curent electric, temperatură, descărcare)
· Clasa de protectie IP22 impotriva prafului si a stropilor de lichid
2.Injectomat – 3 bucati
Injectomat cu carcasa principala tip monobloc, compact cu protectie integrala a pistonului de administrare ;
Destinat adultilor, copiilor si nou-nascutilor ;
Posibilitate de administrare tratament i.v. intermitent si continuu pentru pacienti cu o greutate cuprinsa intre 0,25 kg si 350 kg ; suprafata corporala 0,05 m² si 4,5 m²
Posibilitate de administrare nutritie parenterala, medicatie (anestezice, catecolamine, chimioterapie, etc.), transfuzie sange si derivati (plasma, trombocite, albumina, etc.)
Posibilitate administrare tratament prin urmatoarele cai de acces:
· Acces epidural
· Acces intravascular
· Acces subcutanat.
Prevazut cu baterie inteligenta si tehnologie de ultima generatie, Li-Ion Smart, 7.34 V 2.75 Ah, ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani;
Bateria pozitionata in sectiune distincta din injectomat, nefiind necesara testare prealabila a securitatii electrice ;
Functionare in mod baterie >17h la 5 ml/h
Reincarcarea bateriei:
· Pompa oprita: < 7h
· Pompa pornita: < 21h
Prevazut cu clema rotativa versatila care permite fixarea pe stative sau sine de diferite dimensiuni (Stativ: 15-40 mm max. / sina: 25-35 x 8-10 mm)
Usor de transportat, cu o greutate de max. 2,3 kg, cu ambalaj din carton reciclat, de max. 530g
Prevazut cu minim 2 nuclee de procesare a informatiilor;
Display LCD graphic monocrom albastru, dimensiune 70 mm x 35 mm (256 x 128 pixeli);
Acuratete mecanism +/- 1% la mecanism si +/- 2% la seringa
Prevazut cu meniu in limba romana, cu functie rapida de pornire perfuzie;
Utilizeaza minim 100 de tipuri de seringi , cu dimensiuni intre 5ml si 50/60 ml (5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml);
Prevazut cu 4 moduri de perfuzare, dozare cu minim 10 unitati de concentratie si minim 30 unitati de dozare ;
Prevazut cu functie doza de incarcare si calculare automata a ratei de administrare cu interval de unitati intre 0,01 - 9999 unitati pe timp cuprins intr-un interval de 1’-24 h
Debit general 0,1-1200 ml/h, cu posibilitate selectare a pasului de crestere de 0,01 ml/h pentru intervalul 0,1-9,99 ml/h;
Selectare debit cu minim 3 pasi de crestere atat in administrare clasica, cat si in perfuzie in rata ;
Posibilitate de preselectare debit si preselectare timp cu un minim de 72h;
Posibilitate administrare bolus, cu increment max. 50 ml (0-1200 ml/h);
Posibilitate administrare bolus programat in doza si volum/timp, automat, manual;
Amorsare a setului, manuala si prin seringa, cu minim doua optiuni de setare, prin afisare mesaje de ghidaj ;
Posibilitate incarcare minim 19 profiluri si terapii personalizabile cu minim 9000 de concentratii, dilutii si rate de medicamente incarcabile prin soft-ul dedicat de reducere a erorilor de dozare;
Cu functie de intretinere a venei (KVO) in administrare continua sau oprita, in doza sau debit, pastrata cu setari multiple pornind de la 0,1 ml/h pana la max. 5 ml/h, cu pasi de crestere de 0,01 ml ;
Tasta dedicata pentru istoric si grafic pentru minim urmatoarele elemente de administrare: volum administrat, doza administrata, presiune si valori, concentratie, ritm de administrare ;
Cu memorie interna a 1500 de evenimente din jurnalul de date, in timp real si functie de suprascriere;
Control al presiunii in interval minim 50 mmHg – max. 900 mmHg, cu posibiltati multiple de selectie nivel presiune, cu vizualizare in mod dinamic a valorii exacte a presiunii, in orice moment al administrarii ;
Mod 3 niveluri prestabilite:
· Redusa: 50 – 300 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri presiune)
· Medie: 150 – 700 mmHg cu crestere minima 50 mmH (12 niveluri presiune)
· Ridicata: 250 – 900 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (14 niveluri presiune)
Mod variabil:
· Interval complet : 50 – 900 mmHg cu pasi de crestere 25 mmHg intre 50 – 250 mmHg (9 niveluri presiune) si 50 mmHg intre 250 -900 mmHg (14 niveluri presiune) ;
· Limita maxima : 500 – 900 mmHg, cu pasi de crestere 50 mmHg (9 niveluri presiune);
Functie suplimentara DPS - sistem de presiune dinamica ce informeaza utilizatorul despre orice crestere sau scadere brusca a presiunii inainte de atingerea limitei de presiune ;
· Marire prag: 50- 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (8 niveluri presiune)
· Reducere prag: 100 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (7 niveluri presiune)
Prevazut cu sistem anti-bolus. Reduce in mod semnificativ bolusul dupa eliberarea ocluziei (volumul bolusului la eliberarea ocluziei*: - 0,05 ≤ X ≤ 0,35 ml);
Echipat cu sistem de LED-uri (roșu, galben/portocaliu, verde), fiecare având cel puțin două funcționalități și pictograme dedicate afișate pe display
Standby programabil de la 1 min la 24 ore, optiune pornire perfuzie la finalul pauzei, automat sau manual ;
Blocare automata a tastaturii, integral, prin apasarea unei singure taste si minim trei posibilitati de activare ;
Mod nocturn cu minim doua posibilitati de activare, inclusiv automat, prin reducerea luminozitatii display-ului si silentiozitate taste ;
Prevazut cu trei tipuri de prioritati in alarmare;
Intensitate sunet alarma cu prioritate maxima intre min. 55 dB(A) si max. 65 dB(A), cu posibilitate de reglare in 5 pasi;
Silentios, cu intensitate sunet, in timpul functionarii la 1200 ml/h, incadrat la max. 35 dB(A) ;
Echipat cu sistem intern de atentionare data mentenanta prin mesaj dedicat si afisat pe display
Prevazut cu sistem de alarma (minim 8) atat acustic, cat si prin mesaje afisate pe display-ul principal ;
Cu posibilitate de stivuire in siguranta pana la 3 injectomate, fara a fi necesara utilizarea unor elemente suplimentare ;
Cu posbilitate de integrare in statie de andocare compatibila Link+;
Cu posibilitate de a comunica, cu un sistem de management date pacient (EMR- Electronic Medical Record);
Cu posibilitate de functionare la 3000 m deasupra nivelului marii ;
Cu posibilitate de functionare intre minim 700hPa si maxim 1060 hPa ;
Cu posibilitate functionare in interval de umiditate: 20% până la 90%, fără creare condens ;
Compatibilitate electromagnetica : IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24 ;
Conform cu EN/IEC 60601-1-2
Marcaj CE : in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 ;
Conformitate cu standardele :
· IEC 60601-1
· IEC 60601-1-8
· IEC 60601-1-6
· IEC 62366
Impermeabilitate : IP32
3.Volumat – 1 bucata
Pompa volumetrica peristatica compacta, pentru administrarea terapiei intravenoase ;
Destinata adultilor , copiilor si nou-nascutilor;
Prevazuta cu mecanism peristaltic de pompare si mecanism de clampare pentru avansarea terapiei iv printr-un set dedicat de perfuzie
Cu posibilitate de administrare tratament i.v. intermitent si continuu pentru pacienti cu o greutate cuprinsa intre 0,25 kg si 350 kg; suprafata corporala 0,05 m² si 4,5 m²
Cu posibilitate de administrare nutritie parenterala, medicatie (anestezice, catecolamine, chimioterapie, etc.), transfuzie sange si derivati (plasma, trombocite, albumina, etc.);
Posibilitate administrare tratament prin urmatoarele cai de acces:
· Acces intravascular
· Acces subcutanat.
Prevazuta cu baterie inteligenta si tehnologie de ultima generatie, Li-Ion Smart, 7.34 V 2.75 Ah, ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani.
Cu bateria pozitionata in sectiune distincta din infuzomat, nefiind necesara testare prealabila a securitatii electrice ;
Cu durata de viata a bateriei ce permite efectuarea mentenantei preventive la 6 ani,
Functionare in mod baterie >13h la 25 ml/h si >7h la 1500 ml/h.
Reincarcarea bateriei:
· Pompa oprita: < 7h
· Pompa pornita: < 21h
Prevazut cu clema rotativa versatila care permite fixarea pe mobilier, stative sau sine de diferite dimensiuni (stativ: 15-40 mm max. / sina: 25-35 x 8-10 mm) ;
Usor de transportat, cu o greutate de max. 2,5 kg, cu ambalaj din carton reciclat, de max. 530g;
Prevazut cu 2 nuclee de procesare a informatiilor ;
Display LCD graphic monocrom albastru, dimensiune 70 mm x 35 mm (256 x 128 pixeli);
Acuratete mecanism +/- 5%.
Prevazut cu meniu in limba romana, cu functie rapida de pornire perfuzie ;
Cu minim 7 moduri de perfuzare, dozare cu minim 10 unitati de concentratie si minim 30 unitati de dozare ;
Prevazut cu functie doza de incarcare si calculare automata a ratei de administrare cu interval de unitati intre 0,01 - 9999 unitati pe timp cuprins intr-un interval de 1’-24 h.
Debit general 0,1-1500 ml/h cu posibilitate selectare a pasului de crestere de 0,01 ml/h pentru intervalul 0,1-9,99 ml/h.
Selectare debit cu minim 3 pasi de crestere atat in administrare clasica, cat si in perfuzie in rata.
Cu posibilitate de preselectare debit si preselectare timp cu un minim de 160h.
Preselectare volum pana la 9999 ml.
Cu posibilitate administrare bolus, cu increment max. 50 ml (0-1500 ml/h).
Cu posibilitate administrare bolus programat in doza si volum/timp, automat, manual
Amorsare a setului, manuala si automata, cu minim doua optiuni de setare, prin afisare mesaje de ghidaj
Cu posibilitatea de intrerupere a perfuziei primare cu administrare a unei perfuzii secundare ;
Profiluri si terapii personalizabile cu minim 9000 de concentratii, dilutii si rate de medicamente incarcabile prin soft-ul dedicat de reducere a erorilor de dozare ;
Cu functie de intretinere a venei (KVO) in administrare continua sau oprita, in doza sau debit, pastrata cu setari multiple pornind de la 1 ml/h pana la max. 20 ml/h, cu pasi de crestere de 1 ml, cu optiune activare silentiozitate pana la 12h.
Prevazut cu functie de testare interna prin sistem independent (OCS) la instalarea setului prin verificarea pozitionarii setului, a functionalitatii pompei si verificarea existentei aerului in setul dedicate
Gama larga de consumabile compatibilie cu administrarea substantelor medicamentoase standard, solutii parenterala, transfuzii de sange, substante fotosensibile, substante chimioterapice
Consumabile prevazute cu clema impotriva curgerii libere a solutiei, cand pompa nu este in functiune si trusa de perfuzie este conectata la pacient;
Tasta dedicata pentru istoric si grafic pentru minim urmatoarele elemente de administrare: volum administrat, doza administrata, presiune si valori, concentratie, ritm de administrare ;
Cu memorie interna a 1500 de evenimente din jurnalul de date, in timp real si functie de suprascriere
Control al presiunii in interval minim 50 mmHg – max. 750 mmHg, cu posibiltati multiple de selectie a nivelului de presiune, cu vizualizare in mod dinamic a valorii exacte a presiunii, in orice moment al administrarii ;
Mod 3 niveluri prestabilite:
· Redusa: 50 – 300 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri preiune)
· Medie: 150 – 600 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (10 niveluri presiune)
· Ridicata: 250 – 750 mmHg cu crestere minima 50 mmHg (11 niveluri presiune)
Mod variabil:
· Interval complet: 50 – 750 mmHg cu pasi de crestere 25 mmHg intre 50 – 250 mmHg (9 niveluri presiune) si 50 mmHg intre 250 -750 mmHg (11 niveluri presiune)
· Limita maxim:500 – 750 mmHg, cu pasi de crestere 50 mmHg (6 niveluri presiune)
Functie suplimentara DPS - sistem de presiune dinamica ce informeaza utilizatorul despre orice crestere sau scadere brusca a presiunii inainte de atingerea limitei de presiune ;
· Marire prag : 50 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (8 niveluri presiune)
· Reducere prag : 100 – 400 mmHg cu pasi de crestere 50 mmHg (7 niveluri presiune)
Echipat cu sistem de LED-uri (roșu, galben/portocaliu, verde), fiecare având cel puțin două funcționalități și pictograme dedicate afișate pe display
Standby programabil de la 1 min la 24 ore, optiune pornire perfuzie la finalul pauzei, automat sau manual
Blocare automata a tastaturii, integral, prin apasarea unei singure taste si minim trei posibilitati de activare ;
Mod nocturn cu minim doua posibilitati de activare, inclusiv automat, prin reducerea luminozitatii display-ului si silentiozitate taste.
Cu maxim trei tipuri de prioritati in alarmare;
Intensitate sunet alarma cu prioritate maxima intre min. 55 dB(A) si max. 65 dB(A), cu posibilitate de reglare in 5 pasi;
Silentios, cu intensitate sunet, in timpul functionarii la 1200 ml/h, incadrat la max. 46 dB(A);
Echipat cu sistem intern de atentionare data mentenanta prin mesaj dedicat si afisat pe display
Prevazut cu sistem de alarma (minim 8) atat acustic, cat si prin mesaje afisate pe display-ul principal.
Cu posibilitate de stivuire in siguranta pana la 3 infuzomate, fara a fi necesara utilizarea unor elemente suplimentare;
Cu posbilitate de integrare in statie de andocare compatibila, Link+
Cu posibilitate de a comunica, cu un sistem de management date pacient (EMR- Electronic Medical Record);
Cu posibilitate de functionare la 3000 m deasupra nivelului marii;
Cu posibilitate de functionare intre minim 700 hPa si maxim 1060 hPa
Cu posibilitate functionare in interval de umiditate: 20% până la 90%, fără creare condens;
Compatibilitate electromagnetica : IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24 ;
Marcaj CE : in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 ;
Conformitate cu standardele :
· IEC 60601-1
· IEC 60601-1-8
· IEC 60601-1-6
· IEC 62366
Impermeabilitate : IP32
4. Stativ multicanal, mobil, cu suport telescopic
· ( Prevazuta cu) stativ special , compatibil cu statia de andocare, asigurând un centru de greutate optim
· Stativul sa fie mobil cu 5 roţi, cu posibilitate de blocare a minim două roti
· Capacitate de susţinere a până la 21 kg
· Prevăzut cu minim 5 cârlige, pentru o greutate totală de până la 6 kg
· Prevăzut cu support de suspendare telescopic pentru pungi si flacoane, între 170 şi 220 cm
cetinta indeplinita
3. APARAT VENTILATIE COMPLEX | DA | NU | Document (pagina)
Ventilator destinat ventilării pacienților nou-născuți până la adulți care necesită tratament invaziv sau neinvaziv
Echipamentul sa prezinte o interfață intuitivă cu posibilitatea de a configura in funcție de dorințele clinicianului minim 9 funcții pe ecranul principal pentru accesare rapidă
In partea superioara a display-ului echipamentul să fie echipat cu alarmă LED cu vizibilitate 360°
Modurile primare de control să fie accesibile ușor din ecranul principal
Sa aiba display manevrabil 180 grade pentru utilizare si manevrare usoara
Ecranul echipamentului să fie de tip Touchscreen plus diagonala de minim 17"
Ecranul tactil (touchscreen) să fie modalitatea principală prin care clinicienii interacționează cu sistemul
In partea Frontala sa prezinte:
buton de Power ON/OFF ptr accesibilitate rapidă și prevăzut cu capac de protecție pentru a nu fi acționat accidental
Indicator de alimentare AC
Port auxiliar de presiune
Port Inspirator
Modul inspirator cu capac de acces
2 Conectori pt cablu SpO2 și cablu CO2
2 Porturi USB ptr decarcarea datelor și pentru conectarea Nebulizatorului aerogen
Port ptr senzor de flux neonatal
Modul de expiratie
Modul de inspiratie
Fluxul de expirație ușă de acces la senzor
Port expirator
In partea Laterala sa prezinte:
Șine laterale
Șurub de reținere
Orificiu de evacuare a gazelor
In partea Posterioara sa prezinte:
Conector de alimentare AC
Siguranță de alimentare CA
Intrare de înaltă presiune O2
Baterie backup( cu acces pein eliberarea zavorului)
Priză de aer de înaltă presiune
Priză de aer de înaltă presiune pentru apă(sa evacueze automat apa condensată în aerul de înaltă presiune)
Port RS-232
Port de apel pentru asistentă
Port Ethernet
Capac filtru ventilator
Port de interfata pentru al doilea utilizator
Cablu de conectare
Afișaje pe ecran:
Să existe pe ecranul echipamentului o bară de status și o zonă de alarmă
Ecranul să poată afișa 4 curbe simultan, iar afișajul acestora să fie personalizabil
Să prezinte tendințe grafice și numerice
Să prezinte o bară de acces rapid cu următoarele butoane: acasă, blocare panou, creștere oxigen, ventilație manuală, pauză respiratorie, pauză expiratorie, luminozitate ecran, ajutor
Să permită controlul rapid al modurilor de operare primară
Aparatul să prezinte un buton al codificatorului care să se aprindă pentru a transmite clinicianului că butonul este activ și gata de folosit. Rotirea butonului să permită medicilor să ajusteze valorile selectate sau să îndeplinească anumite funcții
Sistemul de ventilație să asigure o ventilație continuă folosind oxigen medical și surse externe de aer medical comprimat pentru a putea furniza oxigen în concentrații de la minim 21% până la 100%.
Să poată fi administrat invaziv sau neinvaziv la pacienții care necesită ventilație obligatorie asistată/control (A/CMV), Ventilație obligatorie intermitentă sincronizată (SIMV) sau ventilație spontană (SPONT).
Dispozitivul să fie destinat utilizării în spitale și unități de tip spital, care asigură îngrijirea pacienților care necesită suport respirator.
Moduri de ventilație minime si obligatorii:
Ventilație invazivă:
Mod de ventilatie obligatorie asistat-controlata cu control al presiunii
Mod de ventilatie obligatorie asistat-controlata cu control al volumului
Mod de ventilatie obligatorie asistat-controlata cu control al volumului cu presiune reglata
Mod de ventilatie obligatorie intermitent sincronizata cu control al presiunii si cu presiune de suport
Mod de ventilatie obligatorie intermitent sincronizata cu control al volumului si cu presiune de suport
Mod de ventilatie obligatorie intermitent sincronizata cu control al volumului cu presiune reglata si cu presiune de suport
Mod de ventilatie spontan cu presiune pozitiva continua
Mod de ventilatie spontan cu suport de presiune
Mod de ventilatie spontan cu suport de volum
Mod de ventilatie cu eliberare a presiunii in caile respiratorii care utilizeaza o strategie de ventilatie cu raport invers
Ventilație non invazivă:
Mod de ventilatie obligatorie asistat-controlata cu control al presiunii
Mod de ventilatie obligatorie intermitent sincronizata cu control al presiunii si cu presiune de suport
Mod de ventilatie spontan cu presiune pozitiva continua
Mod de ventilatie spontan cu suport de presiune
Mod de ventilatie cu eliberare a presiunii in caile respiratorii care utilizeaza o strategie de ventilatie cu raport invers
nCPAP
Terapie cu oxigen
Setări suplimentare pentru ventilare:
Volum tidal:
De la 2 la 100 mL Neonate (PRVC/VS)
De la 5 la 100 mL Neonate (A/CMV)
De la 20 la 1000 ml (Pediatric)
De la 100 la 3000 mL (Adult)
Controlul presiunii și suportul presiunii
PEEP:
De la 0 la 30 cmH2O (Neonatal)
De la 0 la 40 cmH2O (Pediatric)
De la 0 la 50 cm H20 (Adult)
CPAP:
De la 0 la 30 cmH2O (Neonatal)
De la 0 la 40 cmH2O (Pediatric)
De la 0 la 50 cmH20 (Adult)
PHIGH: de la 1 la 50 cm H2O
PLOW : de la 0 la 49 cm H2O
THIGH: de la 0 la 30 sec
TLOW: de la 0 la 30 sec
Tip de debit: square, descendent 50%
Să se poată seta pauza inspiratorie și timpul inspirator
Să se poată seta tipul trigger:
Presiunea trigger
Debit trigger
Slope de la 5% la 100%
Trigger expirator: de la 1 la 8%
Ventilare apnee
Compensare tub
Suspin în intervalul minim de 30 – 100 respirații controlate
Compensare pierderi în modul invaziv de până la 25 l/min
Compensare pierderi în modul non-invaziv de până la 65 l/min
Funcțiile de monitorizare:
Forma de undă de presiune
Formă de undă a fluxului
Formă de undă de volum
Forma de undă de presiune auxiliară
Bucla presiune-volum
Bucla flux-volum
Valori monitorizate pentru: complianță statică, rezistență la expir, rezistență dinamică, complianță dinamică, efort respirator impus, C20/C, RSBI, SpO2, etCO2
Prevazut cu cu software care ofera un instrument ghidat prin care sa se evalueze rapid capacitatea de recrutare pulmonara a unui pacient. Acest instrument va afisa pe ecranul aparatului volumul pulmonar recrutabil si complianta.
Prevazut cu software care ofera instrumente de recrutare. Dupa setarea parametrilor, ventilatorul o sa execute automat manevra de recrutare ridicand presiunea cailor respiratorii la un asemenea nivel incat plamanii colapsati sa fie recrutati . La finalul acestei proceduri, ventilatorul trebuie sa reia ventilatia normala sau sa treaca la titrarea PEEP, in functie de alegerea personalului medical.
Prevazut cu software care permite medicilor sa efectueze o manevra de titrare descrescatoare PEEP pentru a identifica cel mai mica valoare a PEEP care asigura cea mai mare complianta pulmonara.
Posibilitate de dotare cu software optional (neinclus in configurație) care permite medicilor sa monitorizeze presiunea transpulmonara a pacientului ventilat. Acest software trebuie sa permita vizualizarea formei de unda a presiunii transpulmonare si totodata, sa masoare valoarea de varf, valoarea medie, valoarea de platou, valoarea expiratorie finala a presiunii transpulmonare si presiunea de conducere a presiunii transpulmonare.
Posibilitate de dotare cu un al doilea ecran opțional (neinclus in configurație) care sa comunice cu ventilatorul principal la o distanta de minim 9 m si care sa fie dotat cu un sistem care sa nu permita dubla comanda pentru a proteja pacientul
Pentru reducerea costurilor pentru consumabile, echipamentul sa nu necesite utilizarea unei tubulaturi cu senzor de debit proximal inclus, tehnologia de masurare sa fie integrata in echipament.
Conectivitate pentru transfer de date cu orice tip de echipament sau producator.
Functie speciala aplicabila atat in modurile non-invazive cat si invazive pentru aspiratie deschisa
Functie speciala aplicabila in modurile invazive pentru aspiratie in linie
Functie speciala pentru masurarea presiunii de ocluzie
Functie speciala pentru masurarea presiunii maxime negative
Functie speciala pentru evaluarea respiratiei spontane a pacientului
Functie speciala pentru realizarea capturilor de ecran
Aplicatie dedicata senzorilor care permite functii precum pornirea, oprirea, calibrarea sau aducerea la zero a senzorilor (O2, senzor de flux, senzor de presiune auxiliar, senzor de flux neonat, senzor CO2, senzor SpO2)
Functie speciala presiune auxiliara
Functie speciala pentru capnograma volumetrica
Functie speciala pentru a obtine o bucla PV cu un flux constant la o rata scazuta pentru pacientii adulti si pediatrici (low flow p/v)
Functie speciala pentru setari personalizate
Functie speciala pentru tendinte unde se pot vizualiza graficele tendintelor parametrilor pentru minim 160 de ore de ventilatie
Functie jurnal de evenimente
Functie de export date precum jurnal de evenimente/capturi de ecran pe o unitate externa tip USB
Functie speciala de inregistrare video a ecranului
Setarea limitelor de alarmă pentru următorii parametri:
Presiunea maximă a căilor respiratorii Paw
Minut-volum expirație
Volum Tidal inspirator VT
Frecvența respiratorie RR
Interval alarmă apnee
Scurgeri
SpO2
Pulsul
Concentrația de CO2 la sfârșitul expirației etCO2
Posibilitatea opririi alarmei audio pentru maxim 2 minute
Valori setate:
Volum Tidal: 5 – 100 ml
Control presiune: 2 – 60 cmH2O
PEEP: 0 – 30 cmH2O
CPAP: 0 – 30 cm H2O
Debit: 1 – 30 L/min
Debit terapie O2: 1 – 15 l/min
Timp inspirator: 0.20 – 3.0 sec
I:E Ratio: 4.0:1 – 1:299
Rata respiratorie: 1 – 150 bpm
FiO2: 21 – 100%
Terapia trigger: 0.1 – 20 l/min
Trigger expirator: 1 – 80%
Timpul maxim expirator: 0.3 – 1.0 sec
Condiții de operare: Temperatura: 10 – 40 °C
Umiditate: maxim 10% - 95% fără condens
Presiune atmosferică: maxim 700 hPa – 1060 hPa
Altitudine: -411.5 m – 3048 m
Echipamentul să fie livrat cu umidificator
Rețea (alimentare CA) 100 până la 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie: 50 - 200 W
Siguranța 1 și 2: T3.15A, (250V), H
Baterie extinsă Li-ion, 14,4 V, 9,0 Ah
Timp de rulare: minim 2 ore. 10 minute.
Baterie de rezervă Li-ion, 14,4 V, 4,1 Ah
Timp de rulare: minim 50 min. (nou și complet încărcat)
Sa se livreze in configuratia standard cu 1 masca de adult prevazuta cu senzor pentru masurare CO2. Camerele de inspir si expir ale mastii sa fie separate pentru o masurare clara si precisa.
Echipamentul sa fie prevazut cu troliu dedicat , si compresor integrat in troliul de transport.
Tensiune nominală:
100V, 50/60 Hz, 7.1A
120 V, 60 HZ, 6,0 A
230V, 50/60 Hz, 2.8A
Nivel de zgomot: < 44 dB(A) @ 50Hz sau < 46 dB(A) @ 60Hz
Conexiune: DISS sau NIST
Debit de vârf: 140 LPM
Debit de ieșire: 55 LPM
Presiunea de ieșire: 1,7 bar / 25 psi
Filtrarea aerului: 0,01 μm
Evacuarea apei condensate: Fără întreținere
Întreținere: 5.000 ore
Echipamentul să indeplinească standardele:
ISO 80601-2-12
2011/04/15 Ed: 1;
CORR 1: 2011/10/15
ANSI AAMI ES60601-1
2005+AC1; A2 (R2012)
IEC 60601-1-2
2014/02/25 Ed: 4
IEC 60601-1-6
2000-03-01
IEC 60601-1-8
2012/11/28 Ed: 2.1
IEC 62133-2
2017/02/07 Ed: 1.0
ISO 80601-2-55
2018 Ed:2
ISO 10993-1 2018
4. SISTEM MONITORIZARE PULMONARA PRIN IMPEDANTA ELECTRICA | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
CARACTERISTICI TEHNICE MINIME
Echipamentul pentru tomografie prin impedanta electrica (EIT) a plamanului.
Echipamentul sa fie neinvaziv, fara radiatii si sa ofere in mod continuu informatii despre distributia regionala a ventilatiei la nivelul toracelui
Masuratorile de impedanta sa se faca în rate de 50 de cicluri complete per secundă (pana la 50 de cadre pe secunda).
Echipamentul sa masoare in timp real variatia impedantei impusa de ventilatie si sa creeze imagini ale distributiei regionale a ventilatiei
Sa fie compatibil cu orice brand de ventilator mecanic.
Sa ofere informatii aditionale fata de ventilatorul mecanic, pentru un tratament individualizat, rapid, in siguranta, optim si eficient.
Sa poata fi folosit la pacientii nou-nascuti, pediatrici si adulti.
Pentru pacientii adulti, echipamentul sa permita monitorizarea in timp real a etapelor procedurii de titrare PEEP, astfel incat sa ofere informatii utile, aditionale, in determinarea valorii ideale a PEEP, pentru fiecare pacient in parte, pe baza a trei parametri: complianta, hiperdistensie si colaps.
Echipamentul sa prezinte informatii sub forma de:
- imagini dinamice
- harti ale ventilatiei si compliantei
- harti ale hiperdistensiei si colapsului
- forme de unda in timp real ale impedantei, debitului, presiunii si volumului
- parametrii numerici (ex. proportiile distributiei ventilatiei)
- trasee de evolutie
Echipamentul sa fie alcatuit din:
- unitate de operare – 1 buc.,
- accesorii – 1 set,
- cart mobil – 1 buc
Unitate de operare
Sa fie prevazuta cu :
- ecran color cu functie tactila
- port conectare USB
- port conectare centura cu electrozi
- port conectare senzor de debit
- port conectare electrod de referinta
- baterie
Unitatea de operare sa fie prevazuta cu software care permite vizualizarea, editarea, salvarea, stocarea si transferul datelor.
Unitatea sa fie prevazuta cu software pentru vizualizarea asincroniilor si un software pentru urmarirea raportului ventilatie/perfuzie (V/Q)
Ecranul color cu touchscreen sa fie de de 18 inch, de inalta rezolutie, 1366 x 768.
Ecranul sa afiseaze:
- data, ora
- tipul de centura ce trebuie utilizata, pe baza informatiilor introduse despre pacient
- nivelul de incarcare a bateriei
- imagini dinamice
- distributia regionala si proportionala a ventilatiei
- formele de unda in timp real ale impedantei, debitului, presiunii si volumului
- parametri numerici ai ventilatiei: Vt, PEEP, PIP, RR, Driving Pressure, Alveolar Plateau, Auto PEEP, CRS, RAW
- harti ale hiperdistensiei si colapsului
- harti ale ventilatiei si compliantei
- trasee de evolutie
- calitatea semnalului
- pozitia pacientului (decubit dorsal/decubit ventral/decubit lateral)
- buton de inregistrare video a informatiilor afisate
Ecranul sa afiseze butoane cu actionare directa a functiilor :
- pornire/oprire achizitionare semnal;
- marcare evenimente, butonul permite marcarea unui eveniment dorit a fi urmarit/analizat;
- date pacient, butonul permite vizualizarea si editarea datelor pacientului;
- help, care sa afiseze instructiunile de utilizare pentru fiecare functie a meniului aleasa
Ecranul sa permita afisarea informatiilor in functie de fereastra aleasa din meniu:
- Fereastra Ventilatie sa afiseze pozitia pacientului, pletismograma, imaginea dinamicii, harta ventilatiei divizata in regiuni de interes (anterioara / posterioara, dreapta / stanga), parametrii ventilatori
- Fereastra Titrare PEEP sa permita efectuarea manevrelor de titrare PEEP si monitorizarea etapelor titrarii in timp real.
- Fereastra Titrare PEEP sa afiseaze graficele pletismogramei si presiunii cailor respiratorii, harta distributiei regionale a colapsului, graficul cu valorile procentuale ale hiperdistensiei, colapsului si compliantei, imaginea dinamicii si harta ventilatiei.
- Fereastra Ventilatie/Perfuzie (V/Q) sa afiseze harta perfuziei pulmonare, harta raportului V/Q, videouri de perfuzie si indecsii de distributie a perfuziei pulmonare. Aceasta fereastra sa permita identificarea unor afectiuni precum embolismul pulmonar, pneumonia, atelectazii si sa ofere posibilitatea de optimizare a parametrilor de ventilatie, ajustare a oxidului nitric inhalat (iNO) si alegerea unor terapii profilactice.
- Fereastra pentru Asincronii sa afiseze ciclurile respiratie suprapusa si sa permita vizualizarea cu usurinta a acestora prin evidentierea lor. De asemenea, sa ofere posibilitatea de citire a procentelor de asincronii in ultimele 2 minute de monitorizare, a indexului de asincornie, a volumului de respiratie suprapusa, precum si comparatia cu un volum in ciclu normal de respiratie.
- Fereastra Trasee de Evolutie sa permita:
v vizualizarea sincrona a datelor din ultimele min. 48 de ore, sub forma de grafice, harti, tabele
v afisarea a min. 17 parametrii sub forma de grafice, cu prezentarea sincrona a min. 3 grafice
v compararea a doua momente diferite, prin marcarea celui initial (de referinta) si a celui dorit a fi comparat, cu afisarea de harti si date asupra schimbarilor in ventilatie si complianta emiterea si salvarea de rapoarte.
- Fereastra Configurarea Sistemului sa permita utilizatorului accesarea manualului de utilizare al dispozitivului, informatii tehnice, semnale aditionale ( semnal cardiac, alti parametri) si setarea anumitor parametrii precum limba interfetei, data si ora, exportul de informatii tehnice.
- Fereastra Calitatea Semnalului sa permita utilizatorului vizualizarea hartii electrozilor si statusul fiecaruia si intervenirea in corectarea eventualelor disfunctionalitati.
Dimensiuni unitate de operare: 470 mm x 150 mm x 350 mm
Date electrice pentru unitatea de operare:
- alimentare: 100-240V, 50/60Hz
- consum maxim: 80VA
- sa indeplineasca conditiile standardului de siguranta IEC 60601-1, clasa I
- Mod de operare: continuu
- Nivel de protectie: IP20
- Unitatea de operare sa fie prevazuta cu baterie
- Bateria sa fie inclusa in structura unitatii de operare
- Bateria complet incarcata sa ofere o perioada de functionare a echipamentului de min. 30 minute, in cazul unei intreruperi de curent
Accesorii și consumabile
1. Centura reutilizabila cu electrozi
Centura reutilizabila cu electrozi sa fie de diferite marimi: M, L astfel incat se se potriveasca unei semicircumferinte toracice incepand de la min. 100 cm pana la max. 123.9 cm.
Centura reutilizabila cu electrozi sa fie biocompatibila, non-invaziva, fara latex si sa indeplineasca standardele ISO 10993 si IEC 60601-1.
2. Cablu pentru electrodul de referinta
Sa fie reutilizabil si compatibil cu orice electrozi de tip EKG, utilizati in mod obisnuit in spital.
Cablul pentru electrodul de referinta sa se conecteze cu un capat la electrodul de referinta si cu celalalt capat la unitatea de operare.
3. Cart mobil
Cartul sa fie prevazut cu:
v baza stabila cu 4 roti duble, fiecare prevazuta cu frana
v maner pentru manevrare usoara
v cos pentru accesorii, ce suporta o greutate maxima de 5 kg
v suport pentru instalare unitate de operare
cetinta indeplinita
5. LAVOAR ASEPTIC CU UN POST ECHIPAT CU DISPENSER CU ACTIONARE MECANICA | DA | NU | Document (pagina)
CARACTERISTICI TEHNICE
Descriere:
Lavoar chirurgical cu 1 post pentru producerea apei chirurgicale prin microfiltrare
Configuratie:
Lavoarul sa fie compus din:
• Cuva
• Sistem pentru reglarea parametrilor de functionare a apei curente
• Sistem de prefiltrare a apei curente
• Sistem evacuare
• Capsula filtranta care se ataseaza pe pipa lavoarului
• Dozator de sapun cu actionare electrica
• Lavoarul sa prezinte cupla rapida pentru montarea/demontarea imediata a pipei de apa
Parametrii tehnici si functionali:
Pipa de apa sa fie construita din inox
Pipa de apa sa fie conectata direct la iesirea din electrovalva
Pipa sa fie prevazuta sistem de fixare tip cupla rapida “Gromelle” sau echivalent
Pozitionarea pipei sa fie facuta in partea superioara a lavoarului asigurand spalarea mainilor chirurgului intr-o pozitie foarte comoda
Actionarea apei sa se faca electric prin fotocelula
Curgerea apei este temporizată 10-15 sec. pentru a evita consumul inutil
Distanta de la care fotocelula sesizeaza prezenta mainii este de max. 4 cm.
Dimensiuni lavoar: 940 x 600 x 625 mm ± 5%
Culoare cuvei lavoarului: alb, bleu, vernil
Lavoarul sa fie prevazut cu margine ramforsata pentru a evita infiltrarea apei intre lavoar si perete
Cuva spalatorului:
- sa fie realizata din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla
- sa prezinte suprafete netede si inclinate pentru a impiedica stationarea apei
- adancimea cuvei de 30 cm sa permita spalarea mainilor, a bratelor si antebratelor fara a exista pericolul stropirii si contaminarii personalului medical
- latimea zonei pentru spalarea mainilor sa permita o spalare corespunzatoare
Sistem pentru reglarea parametrilor de functionare a apei curente:
- pentru reglarea urmatorilor parametrii: presiune si temperatura
- sa aiba prevazut filtru pentru protectia elementelor de control impotriva patrunderii particulelor grosiere din reteaua de apa
- sa aiba prevazute supape de sens care sa asigure fluxul corect de apa rece si calda pentru evitarea patrunderii apei calde pe instalatia de apa rece
- sa aiba prevazuta valva amestec termostatata care trebuie sa asigure temperatura apei intre 250C – 600C
- sa aiba prevazut reductor de presiune ce trebuie sa asigure presiunea optima de lucru cuprinsa intre 1-3 bari
Sistem pentru prefiltrare apa curenta:
- sa fie realizat cu trei trepte de prefiltrare cu ajutorul cartuselor filtrante din polipropilena de 5 µm, 1µm, 0,6 µm
- sa asigure optimizarea si prevenirea colmatarii premature a filtrului final
- cartusul de 5 µm, trebuie sa fie realizat din polipropilena si sa aiba lungimea minima de 10”
- cartusul de 1µm, trebuie sa fie realizat din polipropilena si sa aiba lungimea minima de 10”
- cartusul de 0,6 µm, trebuie sa fie realizat din poplipropilena si sa aiba lungimea minima de 10”
Sistem evacuare:
- sifonul de evacuare sa fie usor demontabil
- sifonul de evacuare sa fie autoclavabil sau sa reziste operatiunilor de dezinfectie chimica
Capsula filtranta:
- capsula monobloc fabricata din polipropilena, prevazuta cu ventile pentru drenaj
- sa realizeze retentie absoluta pentru Brevundimonas diminuta tulpina ATTC 19146
- sa prezinte membrana fabricata din polietersulfona de 0,2 µm
- sa prezinte suprafata filtranta de min. 1100 cm2
- sa reziste procesului de sterilizare prin autoclavare la 1340C timp de 18 min
- sa poata fi refolosita la minim 60 sterilizari
- sa prezinte eticheta index pentru trasabilitatea filtrului
- sistemul de dispersie al apei sa fie tip “dus”
Dozator sapun:
- sa fie compatibil cu flacoane de minim 1 litru
- cantitatea de sapun distribuita sa poata fi reglata
- actionarea sapunului sa poata fi facuta electric touchless
- carcasa dozatorului sa fie construita din plastic sau inox
- pompa dozare din otel inoxidabil, curbata, pipa de aspiratie din otel inoxidabil, autoclavabila, cilindru pompa din otel inoxodabil
- dozatorul poata fi utilizat si cu substante de diferite vascozitati in functie de substanta active: triclosan, substante pe baza de iod, substante pe baza de clorhexidina, etc
Caracteristici de functionare:
- tensiunea de alimentare: 220 V / 50 Hz
- alimentare curenta apa rece si calda
- presiune: max. 10 bari
- debit: min. 0.5 m3 / h
- temperatura: 50C -800C
- racord scurgere: Ø 32
Conditii pentru producator privind conformitatea cu standardele relevante:
Marcaj CE sau Certificat de conformitate, conform Directivei 93/42/EEC, emis de un organism notificat
Certificat EN ISO 9001 / EN ISO 13485 sau echivalent
Autorizatie eliberata de catre Ministerul Sanatatii pentru tot echipamentul destinat producerii apei sterile prin microfiltrare
cetinta indeplinita
6. MONITOR ATI | DA | NU | Document (pagina)
Destinat monitorizării, înregistrării și alarmării continue a parametrilor fiziologici multipli ai adulților, copiilor și nou-născuților în sala de operare, sala de recuperare, ICU, CCU, HCU, NICU, ER, secție și alte zone.
Masoara minim urmatorii parametrii:EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2xTEMP, IBP, CO2
Posibilitate de a modifica setarile, de a deschide sau inchide fereastra sau de a derula bara meniului prin intermediul ecranului tactil.
Sistemul de racire se face natural fara ventilatoare
Posibilitatea de depistare apnee si aritmia.
Posibilitate adaugare cabluri inteligente și conectori MULTI ( optional)
Tehnologia cablurilor inteligente permite masurarea diferitor parametri fără a fi nevoie de module dedicate. Prin conectarea unui cablu inteligent la un conector MULTI, monitorul detectează automat tipul de parametru și începe măsurarea
Calculul medicamentelor, functia calculează viteza de perfuzie necesară atunci când se administrează pacientului doze de medicament în timpul perfuziei.
Viteza de perfuzie calculată din greutatea pacientului, cantitatea de medicament și volumul de bază, pe baza dozei de medicament. De asemenea, doza poate fi calculată din viteza de perfuzie.
Afisare indice de soc SI, produs cardiovascular, evaluarea volumului de efort al miocardului RPP
ECRAN
Monitorul sa prezinte ecran tactil pentru o operare intuitivă
Ecranul sa fie LCD color
Dimensiune ecran: minim 15 inch
Rezoluție: minim 1366 × 768 puncte
Echipat cu un senzor de lumină ambientală pentru reglarea luminozității în funcție de mediul înconjurător.
Modul Sleep împiedică monitorul să deranjeze pacientul în timpul somnului sau în alte momente.
Ecranul este întunecat, iar sunetul de sincronizare și indicatorul de alarmă sunt dezactivate.
AFISARE PE ECRAN
Minim 8 forme de undă sa poata fi afisate pe ecran
Cel puțin 12 culori de afișare selectabile pentru fiecare parametru
Afișajul numeric de pe ecranul de start sa poata fi comutat la stânga sau la dreapta.
Frecvența cardiacă, VPC (valoare pe minut), măsurarea ST, frecvența respirației, valoarea SpO2, frecvența pulsului, temperatura, NIBP (SYS/DIA/MAP), opțional IBP (SYS/DIA/MEAN), opțional End Tidal CO2 (ETCO2), opțional Concentrația fracțională de CO2 inspirat (FiCO2), opțional QTc, QRSd, optional esCCO; esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI, esSVV.
Formele de undă măsurate sa fie stocate timp de 240 de ore sau mai mult
Fereastra Vital List -minim 240 de ore
Fereastra NIBP TABLE minim 5000 de fișiere
Fereastra TREND GRAPH minim 240 de ore
Fereastra RECALL minim 81000 de fișiere
Fereastra FULL DISC minim 240 de ore
Rezultatul analizei ECG minim 55 de fișiere
Fereastra ALARM HISTORY minim 81000 fisiere
Fereastra OCRG minim 240 de ore
Fereastra HEMO GRAPH minim 240 de ore
Fereastra EWS LIST minim 5000 de fișiere
Fereastra diagramă EWS minim 5000 de fișiere
Mod de afișare a formei de undă: Fix
Viteza normală de măturare: minim 50, 25, 12, 5 sau 6,25 mm/s
Tipuri de alarmă: Minim Alarme de limită superioară/inferioară, Alarme de aritmie, Alarme tehnice, Alarme intercalate.
Nivel de prioritate al alarmei: Criză, Avertizare, Consiliere/Sfaturi.
Indicarea alarmei: Când apare o alarmă, datele numerice ale parametrului alarmat sunt evidențiate și monitorul de lângă pat funcționează după cum urmează, în funcție de nivelul de alarmă.
Posibilitate conectare retea :Soclu de iesire RGB, priza de reta mufa USB, LS-NET, posibilitate conectare la HIS prin HL7
Posibilitate conectari monitorului la o imprimantă cand ambele dispozitive sunt conectate la o rețea, datele pot fi imprimate cu usurinta pe hârtie A4.
EKG
Să monitorizeze minim urmatoarele derivații: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 de la V1 la V6
Interval de contorizare a ritmului cardiac: 0, 15 până la 300 bătăi/min
Analiza pe minim 2 canale , de la 0 până la 99 rata VPC/min
Masuratori QTc/QRSd , ST
Sa prezinte evenimente de alarma pentru minim 25 de tipuri de aritmii: Asystole
VF,VT, Extreme Tachy,, Extreme Brady, V Brady, VPC Run, SV Tachy, Tachycardia, Bradycardia, Pause, V Rhythm, Couplet, Early VPC, Multiform , Bigeminy, Trigeminy , Freq VPC, VPC, Irregular, RR , Prolonged RR , No Pacer Pulse, Pacer Non-Capt, A-Fib, End A-Fib.
Posibilitate de achizitie ulterioara a functiei optionale de masurare ECG cu 18 derivatii dintr-un ECG standard cu 12 derivatii, prin sintetiza derivatiilor suplimentare V3R, V4R, V5R si V7, V8,V9, pentru a ajuta la identificarea in timp util a ischemiei si posbilitatea prevenirii afectarii miocardului dar si scurtarea timpul până la indicația intervenției coronariene percutanate (PCI).
RESPIRATIE
Metoda de măsurare utilizată: Pneumografie prin impedanță transtoracică
Numărul de canale să fie selectabil de la R-F sau R-L
Interval de contorizare a frecvenței respiratorii: de la 0 la minim 150 de contorizări/min
Timp detectie apnee Off, 5 până la 40 s
SPO2
Interval afisare: 0 - 100% SpO2
Senzor/sonda Sp O2 reutilizabila, tip adult, imersibila total in lichid pentru dezinfectie
Măsurarea pulsului:
Interval de redare minim: 30 - 300 bătăi/min
Indicele de perfuzie PI si de calitate a semnalului, SQI, sa fie disponibile pentru a confirma fiabilitatea măsurării pulsului.
NIBP
Metoda de măsurare să fie oscilometrică
Interval de măsurare: 0 - 300 mmHg
Mod de operare: Manual, Auto, STAT, SIM, PWTT
Intervale minim 1 min, 2 min, 2.5 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8h
Mod punctie venoasa,
Masuratori PWTT
Sa foloseasca un algoritm avansat NIBP care finalizeaza masurarea in timp ce se umfla manseta. Prin aceasta metoda timpul de afisare al rezultatului este mai scurt și presiunea țintă de umflare este mai mică în comparație cu metoda convențională, astfel încât măsurarea rapidă și nedureroasa oferă mai puțin disconfort atât pacienților, cât și îngrijitorilor.
Manseta pentru masurarea NIPB sa prevină apariția vânătăilor, sa sporească confortul pacientului și să reducă zgomotul pentru măsurarea cât mai precisă a tensiunii arteriale neinvazive.
Timpul de tranzit al undei pulsului sa fie măsurat continuu și neinvaziv pe baza ECG și SpO2.
Dacă se produce o schimbare bruscă, critică a circulației între măsurătorile periodice de tensiune NIBP, timpul de tranzit al undei pulsului să o poată detecta si sa declanșeze măsurarea tensiunii NIBP pentru a o confirma.
Program masuratori NIBP pentru inducerea Anesteziei generale
Program masuratori NIBP pentru inducerea Anesteziei Spinale
Parametrii redați minim: sistolic (SYS), diastolic (DIA), mediu (MAP) și grafic de oscilații, presiunea manșetei, afișarea presiunii manșetei în timpul măsurătorii
TEMPERATURA
Interval de măsurare minim: 0 - 45°C
Pana la 2 canale de temperatura
Parametri redati optional prin achizitie ulterioara.
CO2
Interval de masurare: minim 0 – 150 mmHg
Timp de incalzire: maxim 10s
Sa dispuna de autocalibrare senzor in timpul masurarii
Posibilitate de citire a etCO2, cu senzor in flux principal, fara piese in miscare(senzor optional achizitie optionala)
Debit cardiac continuu neinvaziv (optional)
Metoda masurare: Debitul cardiac neinvaziv continuu estimat, metoda timpului de tranzit al undei de puls
Parametrii masurati: esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI, esSVV
Interval masurare: minim 0.5 - 20.00 L/min
Tehnologie ce calculeaza debitul cardiac în mod neinvaziv și continuu. esCCO folosește PWTT (Pulse Wave Transit Time) care este obținut din semnalele SpO2 și ECG.
IBP
Calcul – PPV, SPV, pana la doua canale(senzor optional achizitie optionala).
Scor de avertizare timpurie si Scala de coma Glasgow (optional)
Configurare de catre doctor a unor butoane pe display pentru comenzi rapide
Trend-ul pentru scorul de avertizare timpurie sa fie disponibil într-un stil grafic
Functie de ajutor cu explicatii sub forma de imagini grafice, sugestive, care prin figuri succesive pe ecran sa duca la rezolvarea problemei sau alarmei.
Scorul de avertizare timpurie / Scala de comă Glasgow Scorul de avertizare timpurie (EWS) instrument pentru determinarea rapida a gradul de boală al unui pacient. Bazata pe semnele vitale, cum ar fi SpO2, NIBP, temperatura, frecvența respiratorie etc., care trebuie setate înainte de utilizare. Scala de coma Glasgow (GCS) este o scară de punctare a deschiderii ochiului, a răspunsului motor și a răspunsului verbal care poate fi utilizată pentru a măsura nivelul de conștiență al unui pacient.
Functia optionala cu posibilitate de achizitie ulterioara EWS (Scor de avertizare timpurie).
EWS sprijină evaluarea cantitativă a riscului de deteriorare al pacientului, ceea ce duce la o evaluare simplă și îngrijire într-un stadiu incipient.
DIMENSIUNI FIZICE:
405 × 290 × 150 mm ±2%
Greutate maxima 5 kg ±2%
BATERIE:
Baterie de tip Lithium Ion
Capacitate baterie: ≥ 5 ore
Unghiuri reglabile ale ecranului care asigura integrarea perfectă și ajustarea monitorului pentru confortul de vizionare.
Accesorii standard incluse:
-cablu EKG 3 electrozi
-electrozi de unica-folosinta pentru 50 de pacienti;
-sonda SpO2 reutilizabil pentru deget
-Cablu SPO2
-manseta NIBP adult reutilizabila, fara Latex;
-cablu NIBP
- Accesorii CO2 adult
- Accesorii IBP adult
-acumulator cu o autonomie de minim 6 ore;
-cablu de alimentare 220V.
-sonda temperatura
- suport de perete
cetinta indeplinita
7. MONITOR CALORIMETRIE INDIRECTA | DA | NU | Document (pagina)
Monitor calorimetrie indirectă destinat în mod specific măsurării consumului energetic în repaus (REE) la pacienții ventilați mecanic sau care respiră spontan, precum și la pacienții sănătoși
Să ofere o evaluare metabolică individuală și dinamică bazată pe starea fizică reală a pacienților și nu o estimare pe baza datelor antropometrice
Să ofere un flux de lucru intuitiv care să ghideze utilizatorii pas cu pas, cu instrucțiuni clare pe ecran și acces ușor la informațiile testului
Designul portabil al echipamentului să permită transportul ușor între camera
Moduri de măsurare:
- MOD VENTILATOR: REE la pacienții ventilați mecanic (FiO₂ până la 75%) prin utilizarea unui debitmetru de unică folosință integrat în circuitul pacientului pentru a captura datele ventilatorii; două linii de eșantionare să se conecteze la circuit și la ieșirea ventilatorului pentru a analiza cu precizie gazele inspirate și expirate
- MODUL CANOPY: gazele expirate să fie colectate și diluate într-o cupolă mică sau mare, iar prin măsurarea fluxului de diluare împreună cu concentrațiile de O₂ și CO₂, sistemul să calculeze cu precizie VO₂ și VCO₂
- MOD MASCĂ: măsurătorile REE să fie efectuate și cu ajutorul unei măști faciale oronasale atunci când o cupolă nu este adecvată, cum ar fi în cazul pacienților claustrofobici sau cu nevoi speciale. Masca să se conecteze la un debitmetru și la o linie de eșantionare pentru a măsura cu precizie VO₂ și VCO₂
DATE TEHNICE:
Tipuri de pacienți:
- Mod ventilator: subiecți ventilați > vârsta 10 ani și 10 kg
- Mod Canopy: subiecți care respiră spontan > 15 kg
- Mod mască: subiecți care respiră spontan > 6 ani și 10 kg
Măsurători:
- calorimetrie indirectă în modul Ventilator (standard) - Consumul energetic în repaus (REE, RMR) în modul ventilator, Coeficientul respirator (RQ), Analiza substraturilor (%FAT, %PRO, %CHO)
- calorimetrie indirectă în modul Canopy (opțional) - Consumul energetic în repaus (REE, RMR) cu cupolă canopy, coeficient respirator (RQ), analiză substraturi (%FAT, %PRO, %CHO)
- calorimetrie indirectă în modul mască (opțional) - Consumul energetic în repaus (REE, RMR) cu mască oro-nazală sau piesă bucală, coeficient respirator (RQ), analiză substraturi (%FAT, %PRO, %CHO)
Parametri principali:
VO₂
Interval: 10-1000 ml/min
Precizie: ±3% sau 5 ml/min
VCO₂
Interval: 10-1000 ml/min
Precizie: ±3% sau 5 ml/min
RQ
Interval: 0-2,00
Precizie: ±5% sau 0,04
REE
Interval: 0-7200 kcal/zi
Precizie: ±3% sau 36 kcal/zi
Debitmetru:
ID 18
Tip: Turbină digitală bidirecțională
Interval de debit: 0-6 L/s
Precizie debit: ±2% sau ±20 mL/s
Interval de ventilație: 0-60 L/min
Precizie ventilație: ±2% sau ±100 mL/min
Rezistență: <0,45 cmH₂O s/L la 1 L/s
Calibrare: cu seringă de calibrare de 3 L (lunar)
Flow-REE
Tip: Pneumotac de unică folosință
Interval de debit: 0-1,6 L/s
Precizie debit: ±2% sau ±20 mL/s
Interval de ventilație: 1-25 L/min
Precizie ventilație: ±2% sau ±100 mL/min
Rezistență: <2,3 cmH₂O s/L la 1 L/s
Calibrare: automată prin suflantă internă
Analizoare de gaze:
Oxigen (O₂)
Mod de eșantionare: cameră de amestecare microdinamică
Tip: Celulă galvanică de combustibil (GFC)
Interval: 0-75%
Precizie: ±0,05% vol. sau ±0,3%
Rezoluție: ±0,01% vol.
Calibrare: Automată cu butelie de gaz (lunar)
Dioxid de carbon (CO₂)
Mod de eșantionare: cameră de amestecare microdinamică
Tip: NDIR digital
Interval: 0-10%
Precizie: ±0,05% vol. sau ±1%
Rezoluție: ±0,01% vol.
Calibrare: Automată cu butelie de gaz (lunar)
Moduri de export rapoarte: USB, Bluetooth®
Formate de export: PDF, CSV, XML
Afișaj tip LCD TFT transmisiv de 10,1”, 1024 × 600, 65k culori, ecran tactil capacitiv
Alimentare: baterie: Li-Ion „inteligentă” cu autonomie de minim 3 ore
Rețea electrică: 100V-240V ±10%; 50/60Hz, 100-130 VA
Conectivitate wireless - Bluetooth 2.1 + EDR Clasa II
Conectivitate prin cablu - 1 dispozitiv USB, 2 × USB Host, RS-232, LAN
Dimensiuni maxime: 31 × 21 × 27 cm ±2%
Greutate maximă: 4,65 kg ±2%
Echipamentul să fie livrat cu următoarele accesorii:
- Senzor de debit de unică folosință (10 buc.)
- Linie de gazometrie pentru ATI (50 buc.)
- Set măști faciale (2 măști, 1 bonetă/ham, debitmetru extern)
- Linii de analiză (100 buc.)
- PC software pentru modul de ventilație REE
- PC software mască/furtun REE
- Recipient gaz de calibrare 16% O2, 5% CO2
- Seringă de calibrare 3 L
cetinta indeplinita
8. SISTEM PENTRU TOALETAREA PACIENTILOR IN PAT | DA | NU | Document (pagina)
Dispozitiv medical care sa permita toaletarea si uscarea persoanelor imobilizate la pat pentru a reduce riscul de cadere si ranire a pacientilor
Sa minimizeze riscul de contaminare si de infectare din timpul dusului clasic
Sa fie prevazut cu panouri de control si comenzi intuitive
Comanda de operare sa se faca prin intermediul ecranului tactil
La nivelul panoului de control tactil sa se poata selecta minim urmatoarele:
· Activarea aspiratiei
· Activarea dusului
· Activarea scurgerii
· Activarea ciclului de dezinfectie
· Procent recipient murdar
· Procent recipient curat
· Temperatura recipientului de curatare
· Setarea temperaturii
La nivelul panoului tactil sa existe o pictograma care sa se aprinda cand este necesar ciclu de igienizare
La nivelul panoului tactil sa existe o pictograma care atunci cand este aprinsa sa índice faptul ca nivelul de dezinfectant este pera scazut pentru a efectua un ciclu complet de dezinfectie
Sa existe alarma sonora la activarea comenzilor care necesita o atentie speciala
Sa aiba acumulatori interni pentru a permite manipularea si utilizarea fara constrangeri de cabluri, pentru a spori siguranta pentru pacient
Sa asigure o autonomie pentru realizarea sarcinilor de ingrijire pentru cel putin 3 pacienti consecutivi
Sa fie prevazut cu 2 containere pentru apa curata si contaminata de 20 l fiecare
Sa fie prevazut cu un container de 1l pentru solutia de dezinfectant
Incarcarea si golirea apei sa se faca complet automat
Toate elementele care intra in contact cu lichidele sa fie realízate din material plastic, rezistent la acizi si sa aiba posibilitatea de functionare la temperaturi de pana la 70°
Temperatura de tratare sa fie intre 25 ° și 40 ° C
Sa aiba o oscilație de +/- 0,5 ° C față de temperatura setată
Sa se afiseze instantaneu procentul de apa curata si apa de evacuare
Sa aiba supape unidirectionale pentru aspiratia si eliminarea returului de lichide din tuburi
Sa fie prevazut cu mecanism automat de autocuratare cu dezinfectant pentru a restabili conditiile de igiena
Decontaminarea echipamentului sa fie finalizata in maxim 20 minute
Sa aiba carcasa pentru introducerea pungilor de dezinfectant de unica folosinta de 60 ml si carcasa pentru sticle de 1 l
Injectarea dezinfectantului sa se faca automat in timpul toaletarii
Sa existe avertizare sonoră de sfârșit de ciclu de spălare.
Sa fie prevazut cu roti cu frana pentru o manipulare usoara chiar si cu rezervorul plin
Sa fie prevazut cu lavoar integrat pe consolă cu supapă de evacuare
Sa fie prevazut cu suflanta cu aer cald pentru uscarea pacientilor
Sa permita afișarea grafică a prezenței în rețea, a stării acumulatorului, a fazei de dezinfecție automată și a posibilelor defectiuni de pe circuit
In spatele echipamentului sa se regaseasca:
· Priza electrica de 220 V
· Port pentru furtunuri de aspiratie de unica folosinta
· Orificiu de scurgere
· Comutator de pornire/oprire
· Conector pentru suflanta cu aer cald
· Port de admisie a apei
· Carcasa filtrului de aspiratie externa
· Capul de dus
· Piesa de mana de aspiratie
Tensiune: 110 V– 230 V VAC 50/60 Hz
Dimensiuni: H 1050 x l 480 x L 550 mm
Greutate: 70 kg (rezervor gol)
Sa fie prevazut cu consumabile pentru o perioada de 30 zile, pentru 8 pacienti, dintre care 1 pacient infecțios.
Sa fie prevazut cu doua colectoare de aspiratie sterilizabile
Sa fie prevazut cu cearceafuri de unica folosinta de 145 x 245 cm (200 buc)
Sa fie prevazut cu cearceafuri de unica folosinta de 145 x 245 cm + furtun de aspiratie de 2m pentru pacientii infectati (50 buc)
Sa fie prevazut cu casca reutilizabila, 1 buc
Sa fie prevazut cu huse de unica folosinta, 30 buc
Sa fie prevazut cu uscator pentru par, 1 buc
Sa contina dezinfectant de nivel inalt de 1 l flaconul (10 buc)
cetinta indeplinita
9. SISTEM DE ADMINISTRARE SI MONITORIZARE OXID NITRIC | DA | NU | Document (pagina)
Sistem pentru dozarea și monitorizarea oxidului nitric (NO), cu funcționare automată și manuală
1. Scopul echipamentului
Echipamentul este destinat administrării controlate a oxidului nitric (NO) în scop terapeutic, în amestec cu oxigen medical, în tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare, cu posibilitatea monitorizării continue a parametrilor relevanți.
2. Funcționalități minime obligatorii
Sistemul trebuie să permită dozarea oxidului nitric în regim automat, semiautomat, în timp real și manual.
Trebuie să fie prevăzut cu mod de dozare manual de urgență, operațional chiar și în absența alimentării electrice.
Trebuie să existe un mecanism de comutare automată între două surse de gaz (cilindri), pentru a asigura continuitatea tratamentului.
Sistemul trebuie să includă monitorizarea concentrațiilor de NO, NO₂ și O₂ administrate pacientului, precum și emiterea automată de alarme în cazul depășirii pragurilor predefinite.
Este necesară calibrarea automată a senzorilor, inclusiv în timpul funcționării.
Trebuie să existe o procedură automată de ventilare la pornirea tratamentului și la schimbul de cilindri, pentru a reduce expunerea la NO₂.
Să asigure o eliberare minimă de gaze în mediu, prin sistem de evacuare a gazelor reziduale.
3. Caracteristici tehnice minime
Dozare:
Moduri de funcționare: automată, semiautomată, în timp real și manuală.
Interval de dozare a NO: minim 0 ppm, maxim 100 ppm (acceptabilă extindere), cu precizie de dozare de ±5% sau mai bună.
Rezoluția dozării: cel puțin 0,1 ppm.
Debit de dozare: între 0 L/min și cel puțin 4 L/min, cu posibilitatea reglării în trepte fine sau continue.
Timp de punere în funcțiune: sub 2 minute de la pornire.
Ventilație:
Sistemul trebuie să poată funcționa cu debite ventilatorii cuprinse între 2 și 120 L/min pentru adulți, respectiv între 0,5 și 60 L/min pentru pacienți pediatrici și neonatali.
Precizia măsurării debitului inspirator: cel puțin ±10% sau ±0,2 L/min (se acceptă varianta cea mai favorabilă).
Monitorizare gaze:
NO: interval de măsurare 0–160 ppm, cu precizie de ±10% sau ±0,5 ppm (cea mai mare valoare), rezoluție 0,1 ppm, timp de răspuns sub 10 secunde.
NO₂: interval de măsurare 0–20 ppm, cu precizie de ±10% sau ±0,2 ppm, rezoluție 0,1 ppm, timp de răspuns sub 40 secunde.
O₂: interval 0–100%, cu precizie de ±3,5%, rezoluție de 1%, timp de răspuns sub 20 secunde.
Alte caracteristici:
Senzori electrochimici pentru monitorizarea NO, NO₂, O₂.
Debit de eșantionare: între 90 și 250 mL/min (cu setare implicită de 150 mL/min).
Durată de viață a senzorilor: minim 12 luni.
4. Specificații constructive
Ecran tactil color, diagonală minimă de 10 inch.
Materiale: oțel inoxidabil AISI 304 și 316L, PTFE, ABS sau echivalente rezistente la agenți chimici și uz medical.
Dimensiuni unitate principală: max. 210 x 300 x 350 mm.
Greutate unitate principală: max. 10 kg.
Tensiune de alimentare: 100–240 V AC, 50–60 Hz.
Acumulator intern cu autonomie minimă de 4 ore, timp de încărcare maxim 3 ore.
5. Funcții suplimentare
Port USB pentru exportul datelor de tratament.
Port Ethernet pentru asistență tehnică de la distanță.
Compatibilitate cu standarde de emisii electromagnetice (ex. CISPR 11 Grupa 1, Clasa B).
Dotat cu troliu mobil cu spații dedicate pentru minim 2 cilindri de 20L, 1 cilindru de calibrare (5L) și 1 cilindru oxigen backup (5L) – cilindrii nu trebuie să fie incluși în ofertă.