## ac
LOT 1 - Echipamente pentru managementul pacientului spitalizat
|  |  |  | 1.1 | Electrocardiograf 12 canale | 40
|  |  |  | 1.2 | Monitor functii vitale | 40
|  |  |  | 1.3 | Pat electric spital | 200
|  |  |  | 1.4 | Aparat de vizualizat vene | 10
|  |  |  | 1.5 | Pat terapie intensiva | 7
|  |  |  | 1.6 | Pat cantar | 8
cetinta indeplinita
1. ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE | DA | NU | Document (pagina)
Electrocardiograf ce permite vizualizarea simultana a 12-canale unda ECG si date
Dispune de display color mare, tip LCD de minim 8.0 inch cu iluminare din spate
Rezolutie: minim 800 x 480 puncte
Date afișate: formă de undă ECG cu 12 derivații, informații despre pacient, setări de înregistrare, mod de funcționare, ritm cardiac, marcaj de sincronizare QRS, mesaj de eroare, detașare electrod, zgomot
Reglare prin basculare verticala a ecranului pentru a putea viziona comod undele si rezultatul
Introducerea ID-ului si numelui pacientului cu ajutorul tastelor alfanumerice
Dispune de minim 5 taste in partea de jos a ecranului pentru functiile importante
In partea dreapta a echipamentului se regaseste portul pentru conectarea cablului pacientului si slotul pentru adaugarea unui card SD optional
In partea stanga a echipamentului se regaseste compartimentul pentru hartia de inregistrare, butonul de eliberare al hartiei si compartimentul pentru baterie
Partea din spate a echipamentului sa dispuna de mufa pentru conectarea cablului de alimentare, mufa pentru conectarea cablului LAN, mufa intrare semnal extern, mufa intrare/iesire semnal extern, terminal impamantare echipotentiala si 2 porturi USB
Posibilitate de adaugare Modul Wi-fi
Tehnologie de filtrare care sa elimine zgomotul, cu o distorsiune mai mică a formei de undă.
Stocare minim 750 dqe fisiere ECG in memoria interna
Stocare minim 40.000 de fisiere ECG intr-un card de memorie SD
Stocare minim 5000 de fisiere ECG pe luna
Salvare pe cardul de memorie inclus a ECG in format PDF
Informațiile despre pacient sa poata fi primite de pe un server extern.
Raportul sa poata fi generat în format DICOM sau PDF, pentru o integrare mai bună a datelor cu diverse sisteme de gestionare.
Mod de economisire hârtie inregistrare
Program de analiza, masurare, interpretare si diagnostic
Achizitie simultana 12 canale-ECG de pana la 24 de secunde
Cele mai recente 3 minute ale formelor de undă ale tuturor canalelor ECG pot fi stocate intern și poate fi selectată o parte care trebuie înregistrată și analizată.
Analiza, cu minim 200 de constatari
Software de masurare ECG cu 18 derivatii dintr-un ECG standard cu 12 derivatii, prin sintetiza derivatiilor suplimentare V3R, V4R, V5R si V7, V8,V9, pentru a ajuta la identificarea in timp util a ischemiei si posbilitatea prevenirii afectarii miocardului.( Optional)
Program de analiza cu peste 200 de rezultate cu analize detaliate, inclusiv forme de unda tipice de electrocardiograma tip Brugada.
Conformitate cu standardul IEC IEC60601-2 - 51 care aproba precizia mare de prelucrare a semnalului (Filtrare AC), masurarea ECG si analiza ECG
Printare pe grupe de 3, 4, 6, 12 derivatii
Latimea hartiei 210mm
Inregistreaza singur caroiajul
Viteze de inregistrare: 5, 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec
Sensibilitate: 5; 10 ; 20 mm/mV
CMRR mai mare de 100 dB (rata de rejectie)
Impedanta de intrare mai mare de 50 MOhmi
Achizitia semnalului cu o frecventa de esantionare de min 16.000/secunda/canal
Procesarea semnalului cu o frecventa min 500/secunda
Conversie A/D 24bit
Constanta de timp mai mare de 3,2 secunde
Zgomot intern mai mic de 20 µVp-p
Filtru de stabilizare linie de baza, minim doua nivele
Filtre de: 25; 35; 50; 75; 100; 150Hz
Banda de repaus: 0,05Hz-150Hz
Bip QRS vizual si sonor
Avertizeaza in cazul desprinderii electrozilor
Alimentarea de la retea 220 V si cu acumulator propriu care va asigura functionarea mai mult de trei ore
Dimensiuni cu maner inclus: 250 x 415 x 140 mm ±2%
Greutate maxim 5 kg
Conditii de operare:
Temperatură: 5 până la 40℃
Umiditate relativă: 25 până la 95%, fără condens
Umiditate relativă: 25 până la 80%, hârtie de înregistrare
Presiune atmosferică: 700 până la 1.060 hPa
Standarde de siguranta:
Compatibilitate electromagnetică
IEC 60601-1-2: 2014
Standard de siguranță IEC 60601-1 ediția 3.1:
2012, IEC 60601-2-25: 2011
Tip de protecție împotriva electrocutării: Alimentare AC: CLASA I
Grad de protecție împotriva electrocutării: Parte aplicată CF rezistentă la defibrilatoare
Maner de transport
Echipamentul sa fie prevazut in configuratia standard cu troliu de transport mobil, dedicat, prevazut cu brat giroscopic cu 2 articulatii, o tija inferioara si o tija superioara. Bratul sa permita sustinerea cablului pentru pacient, sa aiba suport dedicat pentru clesti tip bara si suport dedicat pentru electrozi tip carlig, plasate pe tija superioara.
Setul de accesorii este inclus si contine:
- cablu pacient
- electrozi precordiali cu ventuza
- electrozi membre tip cleste
- acumulator
- cablu alimentare
- 1 top hartie
- troliu transport
2. MONITOR FUNCTII VITALE | cetinta indeplinita
| DA | NU | Document (pagina)
Destinat monitorizării, înregistrării și alarmării continue a parametrilor fiziologici multipli ai adulților, copiilor și nou-născuților în sala de operare, sala de recuperare, ICU, CCU, HCU, NICU, ER, secție și alte zone.
Masoara minim urmatorii parametrii:EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2xTEMP, IBP, CO2
Posibilitate de a modifica setarile, de a deschide sau inchide fereastra sau de a derula bara meniului prin intermediul ecranului tactil.
Sistemul de racire se face natural fara ventilatoare
Posibilitatea de depistare apnee si aritmia.
Posibilitate adaugare cabluri inteligente și conectori MULTI ( optional)
Tehnologia cablurilor inteligente permite masurarea diferitor parametri fără a fi nevoie de module dedicate. Prin conectarea unui cablu inteligent la un conector MULTI, monitorul detectează automat tipul de parametru și începe măsurarea
Calculul medicamentelor, functia calculează viteza de perfuzie necesară atunci când se administrează pacientului doze de medicament în timpul perfuziei.
Viteza de perfuzie calculată din greutatea pacientului, cantitatea de medicament și volumul de bază, pe baza dozei de medicament. De asemenea, doza poate fi calculată din viteza de perfuzie.
Afisare indice de soc SI, produs cardiovascular, evaluarea volumului de efort al miocardului RPP
ECRAN
Monitorul sa prezinte ecran tactil pentru o operare intuitivă
Ecranul sa fie LCD color
Dimensiune ecran: minim 12 inch
Rezoluție: minim 1280 × 800 puncte
Echipat cu un senzor de lumină ambientală pentru reglarea luminozității în funcție de mediul înconjurător.
Modul Sleep împiedică monitorul să deranjeze pacientul în timpul somnului sau în alte momente.
Ecranul este întunecat, iar sunetul de sincronizare și indicatorul de alarmă sunt dezactivate.
AFISARE PE ECRAN
Minim 8 forme de undă sa poata fi afisate pe ecran
Cel puțin 12 culori de afișare selectabile pentru fiecare parametru
Afișajul numeric de pe ecranul de start sa poata fi comutat la stânga sau la dreapta.
Frecvența cardiacă, VPC (valoare pe minut), măsurarea ST, frecvența respirației, valoarea SpO2, frecvența pulsului, temperatura, NIBP (SYS/DIA/MAP), opțional IBP (SYS/DIA/MEAN), opțional End Tidal CO2 (ETCO2), opțional Concentrația fracțională de CO2 inspirat (FiCO2), opțional QTc, QRSd, optional esCCO; esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI, esSVV.
Formele de undă măsurate sa fie stocate timp de 240 de ore sau mai mult
Fereastra Vital List -minim 240 de ore
Fereastra NIBP TABLE minim 5000 de fișiere
Fereastra TREND GRAPH minim 240 de ore
Fereastra RECALL minim 81000 de fișiere
Fereastra FULL DISC minim 240 de ore
Rezultatul analizei ECG minim 55 de fișiere
Fereastra ALARM HISTORY minim 81000 fisiere
Fereastra OCRG minim 240 de ore
Fereastra HEMO GRAPH minim 240 de ore
Fereastra EWS LIST minim 5000 de fișiere
Fereastra diagramă EWS minim 5000 de fișiere
Mod de afișare a formei de undă: Fix
Viteza normală de măturare: minim 50, 25, 12, 5 sau 6,25 mm/s
Tipuri de alarmă: Minim Alarme de limită superioară/inferioară, Alarme de aritmie, Alarme tehnice, Alarme intercalate.
Nivel de prioritate al alarmei: Criză, Avertizare, Consiliere/Sfaturi.
Indicarea alarmei: Când apare o alarmă, datele numerice ale parametrului alarmat sunt evidențiate și monitorul de lângă pat funcționează după cum urmează, în funcție de nivelul de alarmă.
Posibilitate conectare retea :Soclu de iesire RGB, priza de reta mufa USB, LS-NET, posibilitate conectare la HIS prin HL7
Posibilitate conectari monitorului la o imprimantă cand ambele dispozitive sunt conectate la o rețea, datele pot fi imprimate cu usurinta pe hârtie A4.
EKG
Să monitorizeze minim urmatoarele derivații: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 de la V1 la V6
Interval de contorizare a ritmului cardiac: 0, 15 până la 300 bătăi/min
Analiza pe minim 2 canale , de la 0 până la 99 rata VPC/min
Masuratori QTc/QRSd , ST
Sa prezinte evenimente de alarma pentru minim 25 de tipuri de aritmii: Asystole
VF,VT, Extreme Tachy,, Extreme Brady, V Brady, VPC Run, SV Tachy, Tachycardia, Bradycardia, Pause, V Rhythm, Couplet, Early VPC, Multiform , Bigeminy, Trigeminy , Freq VPC, VPC, Irregular, RR , Prolonged RR , No Pacer Pulse, Pacer Non-Capt, A-Fib, End A-Fib.
Posibilitate de achizitie ulterioara a functiei optionale de masurare ECG cu 18 derivatii dintr-un ECG standard cu 12 derivatii, prin sintetiza derivatiilor suplimentare V3R, V4R, V5R si V7, V8,V9, pentru a ajuta la identificarea in timp util a ischemiei si posbilitatea prevenirii afectarii miocardului dar si scurtarea timpul până la indicația intervenției coronariene percutanate (PCI).
RESPIRATIE
Metoda de măsurare utilizată: Pneumografie prin impedanță transtoracică
Numărul de canale să fie selectabil de la R-F sau R-L
Interval de contorizare a frecvenței respiratorii: de la 0 la minim 150 de contorizări/min
Timp detectie apnee Off, 5 până la 40 s
SPO2
Interval afisare: 0 - 100% SpO2
Senzor/sonda Sp O2 reutilizabila, tip adult, imersibila total in lichid pentru dezinfectie
Măsurarea pulsului:
Interval de redare minim: 30 - 300 bătăi/min
Indicele de perfuzie PI si de calitate a semnalului, SQI, sa fie disponibile pentru a confirma fiabilitatea măsurării pulsului.
NIBP
Metoda de măsurare să fie oscilometrică
Interval de măsurare: 0 - 300 mmHg
Mod de operare: Manual, Auto, STAT, SIM, PWTT
Intervale minim 1 min, 2 min, 2.5 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8h
Mod punctie venoasa,
Masuratori PWTT
Sa foloseasca un algoritm avansat NIBP care finalizeaza masurarea in timp ce se umfla manseta. Prin aceasta metoda timpul de afisare al rezultatului este mai scurt și presiunea țintă de umflare este mai mică în comparație cu metoda convențională, astfel încât măsurarea rapidă și nedureroasa oferă mai puțin disconfort atât pacienților, cât și îngrijitorilor.
Manseta pentru masurarea NIPB sa prevină apariția vânătăilor, sa sporească confortul pacientului și să reducă zgomotul pentru măsurarea cât mai precisă a tensiunii arteriale neinvazive.
Timpul de tranzit al undei pulsului sa fie măsurat continuu și neinvaziv pe baza ECG și SpO2.
Dacă se produce o schimbare bruscă, critică a circulației între măsurătorile periodice de tensiune NIBP, timpul de tranzit al undei pulsului să o poată detecta si sa declanșeze măsurarea tensiunii NIBP pentru a o confirma.
Program masuratori NIBP pentru inducerea Anesteziei generale
Program masuratori NIBP pentru inducerea Anesteziei Spinale
Parametrii redați minim: sistolic (SYS), diastolic (DIA), mediu (MAP) și grafic de oscilații, presiunea manșetei, afișarea presiunii manșetei în timpul măsurătorii
TEMPERATURA
Interval de măsurare minim: 0 - 45°C
Pana la 2 canale de temperatura
Parametri redati optional prin achizitie ulterioara.
CO2 (optional)
Interval de masurare: minim 0 – 150 mmHg
Timp de incalzire: maxim 10s
Sa dispuna de autocalibrare senzor in timpul masurarii
Posibilitate de citire a etCO2, cu senzor in flux principal, fara piese in miscare(senzor optional achizitie optionala)
Debit cardiac continuu neinvaziv (optional)
Metoda masurare: Debitul cardiac neinvaziv continuu estimat, metoda timpului de tranzit al undei de puls
Parametrii masurati: esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI, esSVV
Interval masurare: minim 0.5 - 20.00 L/min
Tehnologie ce calculeaza debitul cardiac în mod neinvaziv și continuu. esCCO folosește PWTT (Pulse Wave Transit Time) care este obținut din semnalele SpO2 și ECG.
IBP (optional)
Calcul – PPV, SPV, pana la doua canale(senzor optional achizitie optionala).
Scor de avertizare timpurie si Scala de coma Glasgow (optional)
Configurare de catre doctor a unor butoane pe display pentru comenzi rapide
Trend-ul pentru scorul de avertizare timpurie sa fie disponibil într-un stil grafic
Functie de ajutor cu explicatii sub forma de imagini grafice, sugestive, care prin figuri succesive pe ecran sa duca la rezolvarea problemei sau alarmei.
Scorul de avertizare timpurie / Scala de comă Glasgow Scorul de avertizare timpurie (EWS) instrument pentru determinarea rapida a gradul de boală al unui pacient. Bazata pe semnele vitale, cum ar fi SpO2, NIBP, temperatura, frecvența respiratorie etc., care trebuie setate înainte de utilizare. Scala de coma Glasgow (GCS) este o scară de punctare a deschiderii ochiului, a răspunsului motor și a răspunsului verbal care poate fi utilizată pentru a măsura nivelul de conștiență al unui pacient.
Functia optionala cu posibilitate de achizitie ulterioara EWS (Scor de avertizare timpurie).
EWS sprijină evaluarea cantitativă a riscului de deteriorare al pacientului, ceea ce duce la o evaluare simplă și îngrijire într-un stadiu incipient.
DIMENSIUNI FIZICE:
325 × 260 × 150 mm ±2%
Greutate maxima 4,5 kg ±2%
BATERIE:
Baterie de tip Lithium Ion
Capacitate baterie: ≥ 6 ore
Unghiuri reglabile ale ecranului care asigura integrarea perfectă și ajustarea monitorului pentru confortul de vizionare.
Accesorii standard incluse:
-cablu EKG 3 electrozi
-electrozi de unica-folosinta pentru 50 de pacienti
-sonda SpO2 reutilizabil pentru deget
-Cablu SPO2
-manseta NIBP adult reutilizabila, fara Latex;
-cablu NIBP
-acumulator cu o autonomie de minim 6 ore;
-cablu de alimentare 220V.
-sonda temperatura
- imprimanta integrata
- suport de perete
3. PAT ELECTRIC SPITAL | cetinta indeplinita
CARACTERISTICI GENERALE | DA | NU | Document (pagina)
Configuratie standard:
-laterale divizate pe toata lungimea patului
-Structura pantografica
- Constructia patului sa fie din otel de carbon
- Segmentele patului sa fie detasabile, radiotransparente si confectionate din HPL
- 4 segmente ( 3 mobile si unul fix )
- Sectiune spate, sectiune coapse, ajustare pe inaltime, Trend/Rev.Trend ajustabile electric
- Sectiune gamba ajustabilamecanic, cu maner
- Telecomanda de mana cu fir
- Panou de control cu functii speciale de recuperare rapida a pacientului dedicate
- Panouri de control in lateralele patului interior/exterior
- Controller separat pe sinele laterale pentru ajustare pe inaltime
- Panoul picioare echipat cu functie de blocare
- Indicator de inclinare sectiune spate
Sa aiba in standard urmatoarele functii:
- Functie autoregresie,
- Functie autocontur
- Manere CPR
- Sistem central de blocare al rotilor, roti unice cu diametrul de 150 mm, cu capac
- Extensie pat
- Baterie
- Bumpere de protectie
- Stativ perfuzie
- Saltea
CARACTERISTICI TEHNICE:
Pat spital electric compus din 4 segmente ( 3 mobile si unul fix) care sa asigure comfortul si siguranta pacientului.
Toate elementele din ABS ale patului sa fie confectionate cu tehnologie antibacteriana cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
In cazul pacientilor inalti, patul sa fie prevazut cu extensie a lungimii de minim 320 mm ( spatiun rezultat ar trebui sa fie umplut cu o placa HPL pentru a oferi un suport stabil pentru saltea, costructiile instabile realizate din bare fara a umple spatial dintre ele nu sunt premise)
Structura patului sa fie realizata din otel de carbon acoperit cu pulbere de vopsea cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.. Aditivii antibacterieni trebuie sa fie un continut integral al compozitiei de lac. Nu se accepta aplicarea de agenti separati pe acoperirea patului.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
Segmentele patului sa fie prevazute cu panouri laminate detasabile pentru a permite dezinfectia toatala si rapida.
Sa fie radiotransparente pentru a permite fotografierea X-Ray si monitorizarea pacientului cu C-Arm-ul, sa aiba un parametru de translucenta MAE de 0.39 mm Al. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Segmentele patului sa nu aiba imbinari sau se prezinte goluri suplimentare, sa fie usor detasabile pentru a permita curatarea si dezinfectarea rapida.
Suprafara saltelei sa acopere minim 91% pentru a proteja motoarele si structura pantografica impotriva contaminarii.
Cablurile principale de conectare ale patului sa fie ascunse in sinele laterale.
Cablurile de la panoul de control sa fie acoperite si usor accesibile.
Patul sa fie prevazut cu 4 laterale de protectie pe toata lungimea patului, confectionate din plastic ABS cu tehnologie antibacteriana cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.
Coborarea si ridicarea lateralelor sa se poata face cu o singura mana si blocarea si deblocarea acestora printr-o singura miscare.
Suprafara superioara a protectiilor laterale in zona sectiunii coapse ( dupa coborarea acestora) sa fie sub nivelul platformei patului pentru a elimina presiunea asupra muschilor si arterelor coapselor pacientului.
Panoul de la capul pacientului sa fie detasabil si sa permita plasarea acestuia intre sinele laterale pentru a fi utilizat ca suport in caz de necesitate de Resuscitare Cardio Pulmonara.
Sub platforma saltelei sa fie o inaltime de minim 150 mm si o lungime de 1.500 mm pentru a permite miscarea libera a pacientului.
Panourile cap si picioare sa fie confectionate din plastic ABS cu tehnologie antibacteriana cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
Sa fie detasabile.
Panoul pentru picioare sa aiba sistem de blocare pentru a nu fi actionat accidental.
Sa fie prevazut cu sistem de iluminare de noapte, de tip LED sub platforma patului.
Comenzile din sinele laterale din exterior - pentru personal și interior - pentru pacient sa fie 3D, butoane contrastante pentru deficienți de vedere.
Patul sa fie prevazut cu sistem echipotential intern, marcat cu simbol.
Sisteme de control
Patul sa fie prevazut cu panou central de control plasat in partea picioarelor, care sa permita ajustarea urmatoarelor functii cu butoane individuale, dedicate:
-inclinare sectiune spate
-inclinare sectiune coapse
- functie autocontur (inclinare simultana sectiune coapse si spate)
- ajustare pe inaltime
- Trendelenburg
- Revers Trendelenbubrg
- Pozitie de examinare
- Pozitie “0”
- Pozitie gravitatie “0”
- Pozitie dedicata ce permite ca pacientul sa paraseasca patul cu usurinta
- pornire lumina LED
-Pozitie cardiaca
-Pozitie vasculara
-Pozitie fowler
Panoul central de control sa permita blocarea anumitor functii sau tuturor functiilor patului, sa afiseze
starea de încărcare a bateriilor prin indicator LED.
Sa fie prevazut cu lumină de fundal, LED verde, cu buton care se aprinde după activare.
Sa fie prevazut cu buton dedicat tip lanterna.
Tot cu ajutorului panoului central de control, sa poata fi activate functii dedicate pentru mobilizare si recuperare rapida, cu butoane dedicate care sa permita ajustarea urmatoarelor functii:
-ajustare sectiune spate .
- poziția automata cardiaca,pacientul poate fi verticalizat pentru a testa dacă se află într-o stare care îi va permite să părăsească patul
- Reverse Trendelenburg minim 18,5 °, poziția sa fie setată pentru a testa capacitatea de a sta în picioare. Pacientul sa poata folosi panoul de la picioare , blocat, ca zonă de sprijin.
Panoul de picioare sa fie prevazut cu functie de blocare care sa faciliteze posibilitatea de efectuare a exercitiilor de kinetoterapie in caz de necesitate.
Sa fie prevazut cu butoane separate pe sinele laterale pentru actionarea ajustarii pe inaltime care sa poata fi actionate cand sunt coborate lateralele patului pentru a facilita coborarea in siguranta a pacientului,
Patul sa fie prevazut cu pozitie dedica de dezinfectare , cu actionare de la buton,
Patul sa fie prevazut cu telecomanda de mana cu fir care sa permita ajustarea urmatoarelor functii:
- ajustare pe inaltime
- Inclinare sectiune spate,
- inclinare sectiune coapse ,
- functie autocontur (inclinare simultana sectiune spate si coapse),
- Trendelenburg si revers Trendelenburg
Telecomanda sa fie prevazuta cu sistem de blocare al functiilor cu cheie magnetica sau commutator, cu indicatori de blocare de tip LED.
Telecomanda sa fie prevazuta cu indicatir de tip LED care sa informeze conectarea la sursa de alimentare .
Patul sa fie prevazut cu panouri de control pe interiorul si exteriorul sinelor latrale care sa permita ajustarea urmatoarelor functii:
- inclinare sectiune spate sus/jos
- Trendelenburg
- revers Trendelenburg
- Ajustare pe inaltime sus/jos
- Ajustare sectiune coapse sus/ jos
- Pornire panou de control
- Functie autocontur sus/jos
- pornire/ Oprire lumina ambientala de noapte
- buton apelare asistenta ( optional)
Ajustarea sectiunii inferioare a picioarelor sa se realizeze mecanic cu ajutorul unui maner.
Cadrul patului sa fie echipat cu urmatoarele:
-Bumpere de protectie la fiecare colt al patului
-pin de egalizare potential
- 4 orificii pentru plasarea stativului de perfuzie in oricare dintre colturile patului
- Maner CPR pe ambele parti ale patului.
Date tehnice:
Lungime: minim 2.180 mm + extensie pat 325 mm
Latime totala cu sine: maxim 990 mm
Inaltime minima: 390 mm
Inaltime maxima: 800 mm
Dimensiuni platforma saltea ( lungime x latime): 2000 x 850 mm
Unghi de inclinare sectiune spate : minim 70°
Unghi de incinare sectiune coapse: minim 40°
Trendelenburg: minim 16,5 °
Revers- Trendelenburg: minim 18,5°
Autoregresie sectiune spate: minim 120 mm
Autoregresie sectiune coapse: minim 45 mm
Acoperire a sasiului de platforma saltelei: minim 91%
Greutate permisibila: minim 250 Kg
Posibilitate de adaugare Sistem de apelare asistenta cu buton de actionare pe pat sau posibilitatea conectării la sistemul central al spitalului (opțional).
Posibilitate de adaugare sistem de alarma in cazul in care pacientul paraseste patul ( optional).
Posibilitate de adaugare a 5 a roata (opțional).
Posibilitate de adaugare port USB in lateralele patului pentru a încărca dispozitive personale . Sa fie echipat cu un capac sigilat. Curent maxim 2.1A. ( optional)
Sa permita dezinfectarea in stațiile de decontaminare cu temperaturi de minim 65-80 ° C.
Patul sa fie prevazut cu 4 roti cu diametrul de 150 mm echipat cu sistem de blocare central. Rotile sa aiba acoperire din plastic vizibila doar pe banda de rulare.
1 roata sa fie directionala pentru manevrare usoara.
Blocarea rotilor sa se faca cu ajutorul unor pedale plasate in cele doua colturi ale patului din partea sectiunii picioare .
Patul sa fie prevazut cu baterie incorporata pentru a controla functiile electrice in cazul unei pierderi de energies au pentru transportul pacientului.
Nivelul bateriei sa fie indicat pe telecomanda de mana.
Patul sa aiba in configuratie stativ de perfuzie cu posibilitate de montare la oricare dintre cele 4 colturi.
Patul sa fie prevazut cu saltea de 120 mm impermeabila cu doua straturi. Sa fie antialergica, antistatica, sa nu contina materiale toxice.
Sa fie permeabila la abur si aer .
Sa fie prevazuta cu husa cu fermoar securizata pentru a nu patrunde lichidele.
Sa fie fabricata din materiale neinflamabile si rezistenta la agenti dezinfectanti.
Se vor anexa urmatoarele certificari ale patului:
- Declaratie din care sa reiasa parametrul de translucenta MAE de 0.39 mm Al
- Declaratie din care sa reiasa ca patul este confectionat cu tehnologie antibacteriana nano argint
Patul trebuie sa fie certificate conform urmatoarelor standarde:
PN-EN ISO 13485
PN-EN ISO 14971
PN-EN 60601-1
PN-EN 60601-1-2
PN-EN 60601-1-6
PN-EN 60601-2-52 , șine laterale pe toată lungimea, stabilitate ridicată, blocări de control, compatibilitate cu accesorii ortopedice și funcționalități care permit utilizarea în Departamentele ATI .
PN-EN ISO 10993-1
PN-EN 1041
PN-EN 62366
PN-EN ISO 19054
PN-EN 60529
Se vor anexa certificarile.
cetinta indeplinita
4. APARAT DE VIZUALIZAT VENE | DA | NU | Document (pagina)
Sa utilizeze tehnologie fara contact cu pacientul, atat transiluminatorul cat si suportul hands-free pe role cu brat giroscopic al acestuia, pentru a se evita contaminarea de la un pacient la altul
Sa fie portabil si usor, cu o greutate de maxim 290g
Functioneaza la mai multe tipuri de pacienti, incluzand nou-nascutii, persoanele cu piele inchisa la culoare sau obeze
Sa dispuna de ecran LCD incorporat cu interfata grafica pentru afisarea setarilor, a modurilor de lucru si butoane soft pentru configurare
Nu necesita calibrare sau aliniere si este pregatit intotdeauna pentru a fi utilizat
Interfata intuitiva cu 3 butoane pentru selectarea modului normal/negativizat, reglarea luminozitatii, setarea temporizarii
Sa dispuna de optiunea de temporizare fixa de 10 minute pana la oprirea automata a sistemului pentru a prelungi autonomia acumulatorului intern
Sa dispuna de fereastra cu lentila de detectie a venelor in infrarosu pentru o mai buna localizare a traseului venos, iar tehnologia de detectie sa nu fie influentata de temperatura pacientului
Dispozitivul sa dispuna de indicatori pentru starea bateriei
Sa permita diagnoza pe baza codurilor de eroare
Sa aiba acumulator reincarcabil de tip Li-Ion cu tensiune scazuta de maxim 3,6V si capacitate de minim 3100 mAh
Sa fie rezistent la socuri mecanice si la actiunea produselor chimice in cazul aparitiei situatilor accidentale in utilizarea dispozitivului
Sa permita expunerea continua pentru o durata de pana la 2 ore
Sa permita proiectarea imaginii in 2 moduri: normal pentru evidentierea venei color cu ajutorul laserului si inversat, pentru proiectarea fundalului color si evidentierea conturului venei
Sa dispuna de 3 moduri de reglare a luminozitatii
Sa aiba dimensiuni de max. 5 x 6 x 20 cm.
Sa utilizeze laser clasa 1 cu lungimi de unda de 520 nm si 830 nm pentru o mai buna expunere a traseului venos.
Sa opereze in domeniul de temperatura de 4-33ºC si 5-85% umiditate
Sa permita o distanta de proiectie de pana la 25 cm fara a fi afectate performantele de detectie si proiectie
Dispozitivul sa poata fi utilizat si in zonele 1, 2 si 3 RMN fara a afecta performantele de detectie si proiectie a venelor
Sa dispuna de brat mobil pe role cu statie de incarcare incorporat, brat giroscopic si recipient pentru colectare dispozitive de recoltare
Sa nu fie nevoie sa se scoata bateria sau sa se conecteze la priza in timpul utilizarii. Sa permita
reincarcarea in suport
Sa nu dispuna de sistem de racire activ cu ventilator pentru componentele electronice, ci racirea sa fie exclusiv pasiva (fara contact cu mediul exterior pentru evitarea contacminarii de la un pacient la altul), iar dispozitivul sa fie sigilat pentru a nu permite patrunderea agentilor patogeni
cetinta indeplinita
5. PAT TERAPIE INTENSIVA | DA | NU | Document (pagina)
Patul să fie destinat secțiilor ATI și să fie echipat cu servomotoare pentru o acționare complet electrică
Suprafața pentru pacient să fie fixată pe 3 coloane telescopice pentru o ușoară curățare și stabilitate mare a patului în orice poziție
Coloanele telescopice să fie din profil de aluminiu, netede, fără denivelări și îmbinări dificil de curățat
Suprafața pentru pacient să fie alcătuita din 3 secțiuni (secțiunea de spate, secțiunea de coapse și cea de gambe să fie mobile acționate electric și să aibă un spațiu în dreptul pelvisului)
Patul să aibă posibilitatea de extindere/ reducere a lungimii platformei prin acționare electrică
Spătarul să aibă o lungime mare pentru susținerea eficientă a pacientului și să fie radiotransparent pentru examinare toracică X-ray
Patul să fie echipat cu un suport lateral glisant pentru caseta radiologică încastrat în platforma de saltea a spătarului, care să permită examinarea radiologică a pacientului fără ca acesta să fie mișcat
Acesta să fie prevăzut cu sistem de ghidare pentru o poziționare precisă
Să existe posibilitatea utilizării aparatelor mobile Rx și a C-arm de la zona pelvisului către cap
Întreaga suprafață de pacient să permită înclinarea stânga-dreapta acționată electric, pentru a preveni apariția complicațiilor pulmonare și pentru a permite repoziționarea ușoară a pacientului, schimbarea lenjeriei sau accesul facil la pacient pentru tratamentul și igiena acestuia, fără efort din partea personalului medical
Patul să permită ajustarea sectiunilor spate si sezut, creând în același timp în zona pelvisului un spațiu pentru a preveni presiunea crescută în zona abdominală
Să permită ajustarea simultană a spătarului și a secțiunii coapselor prin apăsarea unui singur buton, acestea ridicându-se urmând forma pacientului, minimizând astfel forțele de frecare ce contribuie la apariția escarelor de decubit și susținând optim pacientul
Să permită realizarea poziției de resuscitare (îndreptarea platformei saltelei la înălțimea cea mai de jos) prin apăsarea unui singur buton (CPR)
Să fie prevăzut de asemenea cu mecanism pentru deblocarea rapidă a spătarului pentru efectuarea resuscitării cardio-respiratorii, situat în partea dinspre spătar pe ambele părți ale cadrul patului – CPR mecanic
Să permită acționarea unor poziții de urgență stocate în memorie, prin apăsarea unui singur buton:
- poziționarea în Trendelenburg de urgență (îndreptarea platformei saltelei la valoarea TR cea mai mare)
- poziția de examinare (îndreptarea platformei saltelei la înălțimea cea mai de jos)
- poziția de scaun cardiac
- poziția de mobilizare
Patul să fie prevăzut cu sistem integrat de cântărire a pacientului, cu display digital pentru afișarea greutății absolute a pacientului, în vederea dozării corecte a medicației.
Sistemul de cântărire să aibă posibilitatea de păstrare a valorii greutății memorate și în cazul diverselor acțiuni precum: adăugarea sau scoaterea de accesorii ori echipamente, îngrijirea pacientului (spălare, schimbarea lenjeriei etc.).
Să aibă posibilitatea de selectare a preciziei cântarului la 500 g sau la 100 g.
Să permită acționarea funcțiilor electrice ale patului de la nivelul următoarelor elemente de control:
- panou de control cu display digital, integrat în lateralele superioare ale patului
- panou de comandă secundar cu fir
- butoane de acționare pentru pacient, integrate pe partea interioară a panourilor laterale
- telecomandă ergonomică cu fir, cu posibilitatea de cuplare/decuplare la pat
- pedale situate de o parte și de alta a bazei patului pentru acționarea platformei saltelei
Panoul central de comandă să fie integrat în laterala superioară a patului și să fie prevăzut cu display digital, care să permită vizualizarea greutății pacientului, a unghiurilor secțiunii spatelui, TR/ATR, a unghiului de înclinare laterală, vizualizarea stării de funcționare a saltelei, precum și a statusului patului.
Tot la nivelul displayului digital să fie afișate data, ora, statusul bateriei, precum și alarmele sau erorile apărute.
Panoul central de comandă să fie prevăzut cu butoane pentru reglarea secțiunilor spatelui, coapselor, gambelor, funcției de autocontur, precum și butoane pentru reglarea pe înălțime și pe lungime a platformei saltelei.
Tot de la nivelul panoului central de comandă să poată fi acționate poziția de mobilizare și cea de scaun cardiac, precum și funcția de CPR electric.
Patul să fie echipat cu o saltea activă integrată, care să poată fi comandată de la nivelul panoului central de comandă
Parametrii sistemului de cântărire să poată fi modificați de la nivelul panoului central de comandă.
Panoul secundar de comandă să permită:
- reglarea secțiunilor de spate, coapse și gambe
- reglarea pe înălțime
- înclinarea laterală
- ajustarea poziției TR/ATR
- extinderea/reducerea platformei saltelei
- activarea poziției de scaun cardiac
- activarea funcției CPR electric
- activarea poziției Trendelenburg de urgență
Să existe posibilitatea blocării individuale a mișcării secțiunilor patului de către personalul medical, de la nivelul panoului secundar.
Să existe, de asemenea, LED-uri la nivelul panoului central și al telecomenzii, care să semnalizeze blocarea individuală a mișcărilor secțiunilor.
Patul să fie prevăzut cu comenzi integrate în panourile laterale, pe fața interioară, care să permită controlul de către pacient sau asistentă al poziționării secțiunilor de spate și coapse, individual sau împreună (autocontur).
Să fie prevăzut cu telecomandă ergonomică, cu activarea funcțiilor pentru reglarea înălțimii și secțiunilor patului, prevăzută cu tastatură în folie, cu iluminare internă, care să asigure vizualizarea comenzilor pe timpul nopții.
Telecomanda să poată fi cuplată/decuplată la pat cu ajutorul unui dispozitiv, în funcție de indicațiile medicale.
Telecomanda să fie prevăzută cu LED, care să poată fi folosit pe post de lanternă.
Comenzile acționate cu pedale să permită:
- posibilitatea de înclinare laterală a patului prin control la pedala de pe ambele părți ale patului.
Să fie prevăzut cu 2 pedale, câte una pe fiecare parte a patului, astfel: una pentru înclinare laterală, permițând astfel utilizatorului să acceseze funcțiile patului având mâinile libere pentru efectuarea unor proceduri diverse (pansat, toaletare, schimb lenjerie, spălare pacient etc.).
Pedalele să fie echipate cu un protector mecanic împotriva acționării accidentale.
Să existe buton pentru blocarea în orice moment a tuturor mișcărilor patului, atât la nivelul panoului central de comandă, cât și la nivelul panoului secundar.
Să existe buton special de activare a funcțiilor patului la nivelul tuturor elementelor de control.
Butonul să rămână activ aproximativ 3 minute după apăsare, timp în care să poată fi apăsată tasta funcției selectate, pentru a acționa patul sau a bloca funcțiile individuale respective.
Toate elementele de control să fie prevăzute cu oprire automată a spătarului la 30° si 45°
Patul să fie prevăzut cu un sistem de monitorizare a stării acestuia, care să semnalizeze prin pictograme la nivelul display-ului LCD: starea panourilor laterale (ridicate/coborâte), starea înălțimii platformei față de nivelul cel mai de jos, starea roților (blocate/deblocate), poziția spătarului
Patul să fie prevăzut cu un sistem de alarmare pentru părăsirea patului, cu o alarmă sonoră activată pentru două situații alese de către utilizator: în cazul părăsirii patului de către pacient, sau doar în cazul în care pacientul se află prea aproape de una din laterale și departe de centrul patului, pentru a evita căderile accidentale.
Tăbliile de la capetele patului să fie detașabile pentru lărgirea accesului la pacient în cazuri de urgență (manevre de resuscitare), prevăzute cu sistem ușor de utilizat pentru blocare/deblocare.
Tăbliile de la capetele patului să fie din plastic, ușor de curățat și dezinfectat, rezistente la agenți mecanici și detergenți, cu posibilitatea alegerii culorii.
Panourile laterale să fie formate din câte două secțiuni independente, situate pe ambele laturi ale patului, care să asigure protecția laterală optimă a suprafeței de pacient.
Acestea să fie prevăzute cu sisteme de blocare/deblocare individuale, care să asigure un acces rapid la pacient, iar rabatarea panourilor să se facă lin, cu ajutorul unui amortizor.
Panourile laterale să fie din același material ca și tabliile patului, ușor de curățat și dezinfectat, cu posibilitate de alegere a culorii.
Să fie prevăzut cu dispozitive pentru afișarea unghiurilor de înclinare pentru: spătar, TR, ATR, pentru poziționarea precisă a pacientului în cazul traumatismelor craniene și pentru pacienții cardiaci.
Să fie prevăzut cu o lumină de veghe care să asigure vizibilitatea personalului pe timp de noapte, fără să deranjeze pacientul.
Să fie prevăzut cu acumulator pentru asigurarea autonomiei de funcționare a patului pe timpul transportului pacientului sau în cazul căderii rețelei de alimentare.
Nivelul de încărcare al acumulatorului să fie semnalat pentru optimizarea ciclului de încărcare.
Să fie prevăzut cu 4 roți duble, cu diametrul de minim 150 mm, cu sistem de blocare centralizat.
Să aibă elemente de protecție la lovirea pereților în timpul transportului.
Să aibă suprafețe netede, ușor de curățat și rezistente la agenții dezinfectanți uzuali.
Patul să fie prevăzut cu saltea activă integrată, ce poate fi controlată de la nivelul display-ului de control.
Saltea activă pentru tratamentul escarelor de decubit
Saltea activă pentru preventia escarelor de decubit
Sa fie formata din 20 celule transversale de aer care sa functioneze in mod alternant de presiune
Primele 3 celule din zona capului sa fie statice pentru stabilitate superioara
Salteaua sa fie prevazuta cu un sistem de presiune alternanta in 2 celule, proiectată pentru a preveni apariția leziunilor de decubit.
Sistemul sa includa o valvă CPR amplasată în regiunea capului, care sa permita depresurizarea rapidă a saltelei în situații de urgență
Baza saltelei sa aiba integrate benzi de fixare
Salteaua sa fie prevazuta cu compresor extern
Sa fie prevazuta cu senzori de presiune integrati pentru a monitoriza presiunea din celulele de aer
Sa existe 6 niveluri de setare manuala a presiunii de la nivelul panoului de control al compresorului
Selectia nivelului de presiune sa fie indicata prin aprinderea unui LED
Sa fie prevazut cu ajustare automată a setării presiunii în funcție de greutatea și poziția pacientului
Dupa calcularea greutatii, compresorul sa calculeze nivelul optim de presiune corespunzator greutatii pacientului
Sa permita folosirea modurilor de functionare Alternant, Max Inflate și Constant Low Pressure
Sa fie prevazuta cu pozitie Fowler boost automat.
Sa fie prevazut cu mod transport ce permite transportul pacientului fara intreruperea terapiei
Sa fie prevazut cu celule individuale detasabile, pentru o intretinere mai usoara a saltelei
Sa fie prevazuta cu cicluri de terapie cu presiune alternanta ce se pot selecta in functie de conditia pacientului: de 10, 15, 20 și 25 min
Sa fie prevazut cu tasta pentru pornirea si oprirea panoului si cu led care sa indice starea
Sa fie prevazut cu avertizare luminoasa si sonora care sa indice o defectiune
Sa fie prevazut cu avertizare luminoasa si sonora pentru pana de curent
Husa patului sa fie impermeabila la vapori si apa
Husa patului sa fie prevazuta cu fermoar la 360°
Greutate maxima saltea: 180 kg
Dimensiuni saltea: 208 x 86 x 20 cm
Nivel de zgomot compresor: 35 dBA
Debit aer compresor: 8l/min
Carcasa compresor: ABS ignifug
Interval presiune: 13 mm Hg- 40 mmHg
Accesorii pat incluse:
Sa fie prevazut cu șine laterale pentru accesorii
Sa fie prevazut cu bara de ridicare pacient si triunghi de sustinere
Să fie prevăzut cu stativ perfuzie telescopic
Sa fie prevazut cu suport pentru punga de urina
Să fie echipat cu suport pentru butelia de oxigen
Sa fie prevazut cu perna pentru pozitionare pacient
Date tehnice:
Dimensiuni externe: 219 x 100 cm
Dimensiuni interne: 208 x 90
Inălțime minimă: 43,5 cm
Inălțime maximă: 81.5 cm
Înclinare laterală: +/- 150
TR/ ATR : +/- 140
Unghi de ridicare spătar: 65°
Unghi de ridicare coapse: 30°
Unghi de ridicare gambe: 30°
Unghi între secțiunile pentru gambe și picioare: 120°
Ajustare lungime pat extensie/reducere: 0-22 cm
Înălțimea lateralelor deasupra platformei saltelei: 45 cm
Dimensiuni panou lateral secțiune cap: 51.1 x 46.8 cm
Dimensiuni panou lateral secțiune picioare: 100.2 x 43.1 cm
Garda la sol: 14.2 cm
Greutatea totală suportată pe pat: 250 Kg
Greutatea maximă a pacientului: 185 kg
Tensiune de alimentare : 230V / 50-60 Hz
Putere de intrare: 370 VA
Clasa de protecție împotriva pătrunderii apei și prafului: IPX4
Acumulator de plumb, 12 V, 1.2 Ah, siguranța de 15 A
Ciclul motorului să fie 2 minute pornit / 18 minute oprit
cetinta indeplinita
6. PAT CANTAR | DA | NU | Document (pagina)
Configuratie:
- Sistem de cantarire pacient integrat
- Panouri cap/picioare din Plastic cu posibilitate de personalizare
- Panouri laterale toata lungimea patului confectionate din Plastic
- Panouri de control integrate in panourile laterale
- Construcția patului sa fie din oțel carbon acoperit cu poliester antibacterian – acoperit cu pulbere epoxidica
- Constructia patului sa fie pe doua coloane tubulare
- Segmentele patului sa fie detasabile, radiotransparente si confectionate din HPL
- 4 segmente ( 3 mobile si una fixa )
- Sectiune spate, sectiune coapse, ajustare pe inaltime, Trend/Rev.Trend ajustabile cu ajutorul motoarelor electrice
- Sectiune gambe ajustabila mecanic cu maner
- Telecomanda de mana cu fir
- Panou de control cu functii speciale de recuperare rapida a pacientului dedicate
- Functie autoregresie,
- Functie autocontur
- Manere CPR pe ambele parti ale patului + CPR electric
- Sasiu acoperit cu ABS
- Sistem central de blocare al rotilor, roti unice cu diametrul de 150 mm
- Baterie
- 4 Bumpere de protectie
- 4 orificii pentru stativul de perfuzie
- Extensie lungime pat
- Indicator de inclinare
- Port USB
- Saltea antiescara cu compresor
CARACTERISTICI TEHNICE:
Pat spital electric avansat, dedicat pentru unitățile de terapie intensivă și sălile de recuperare ale oricărui spital, prevazut cu sistem de măsurare a greutății pacientului ( functie cantar), poziții preprogramate disponibile la atingerea unui buton, sistem de mobilizare timpurie a pacientului ,sine laterale ușor de utilizat, care sa asigure confortul și siguranța pacientului și sa usureze munca personalului medical.
Baza sa fie prevazuta cu două coloane care sa ofere stabilitate și sa permita monitorizarea pacientului fără coliziuni cu brațul C în timpul spitalizării.
Pat spital electric compus din 4 segmente ( 3 mobile si unul fix) care sa asigure comfortul si siguranta pacientului.
Toate elementele din ABS ale patului sa fie confectionate cu tehnologie antibacteriana cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
Structura patului sa fie realizata din otel de carbon acoperit cu pulbere de vopsea cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.. Aditivii antibacterieni trebuie sa fie un continut integral al compozitiei de lac. Nu se accepta aplicarea de agenti separati pe acoperirea patului.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
Segmentele patului sa fie prevazute cu panouri laminate detasabile pentru a permite dezinfectia toatala si rapida.
Patul sa fie prevazut cu 4 laterale de protectie pe toata lungimea patului, confectionate din plastic ABS cu tehnologie antibacteriana cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor, conforme cu directiva EN 60601-2-52.
Coborarea si ridicarea lateralelor sa se poata face cu o singura mana si blocarea si deblocarea acestora printr-o singura miscare.
Suprafara superioara a protectiilor laterale in zona sectiunii coapse ( dupa coborarea acestora) sa fie sub nivelul platformei patului pentru a elimina presiunea asupra muschilor si arterelor coapselor pacientului.
Panoul de la capul pacientului sa fie detasabil si sa permita plasarea acestuia intre sinele laterale pentru a fi utilizat ca suport in caz de necesitate de Resuscitare Cardio Pulmonara.
Panourile cap si picioare sa fie confectionate din plastic ABS cu tehnologie antibacteriana cu nano particule de argint pentru a preveni cresterea bacteriilor si a virusurilor.
Se va anexa o declaratie in acest sens.
Perntru a permite ridicarea si asezarea cu usurinta din si in pat patul sa aiba o inaltime minima de 390 mm.
Sa aiba intarituri extinse din oțel, o placă blocabilă și stabilizatorii suplimentari din oțel inoxidabil pentru a permite rularea ușoară a patului și utilizarea în siguranță a funcției ReversTrendelenburg.
Patul sa aiba spatii reduse intre panouri iar partile mobila sa fie acoperite in proportie de 91% pentru a scurta timpul de dezinfectie.
Cablurile de control sa fie ascunse în mecanismele șinelor laterale pentru a reduce numărul de locuri greu accesibile în timpul spălării manuale.
Panoul de picioare sa fie prevazut cu functie de blocare care sa faciliteze posibilitatea de efectuare a exercitiilor de kinetoterapie in caz de necesitate.
Sisteme de control
Patul sa fie prevazut cu panou central de control plasat in partea picioarelor, care sa permita ajustarea urmatoarelor functii cu butoane individuale, dedicate:
-inclinare sectiune spate
-inclinare sectiune coapse
- functie autocontur (inclinare simultana sectiune coapse si spate)
- ajustare pe inaltime
- Trendelenburg
- Revers Trendelenbubrg
- Pozitie de examinare
- Pozitie gravitatie “0”
- Pozitie dedicata ce permite ca pacientul sa paraseasca patul cu usurinta
- pornire lumina LED
-Pozitie cardiaca – buton dedicat
-Pozitie vasculara– buton dedicat
-Pozitie fowler– buton dedicat
Panoul central de control sa permita blocarea anumitor functii sau tuturor functiilor patului, sa afiseze starea de încărcare a bateriilor prin indicator LED.
Sa fie prevazut cu lumină de fundal, LED verde, cu buton care se aprinde după activare.
Sa fie prevazut cu buton dedicat tip lanterna.
Panoul centra sa fie prevazut cu butoane speciale pentru recuperarea rapida a pacientului dupa cum urmeaza:
1. La apăsarea unui buton de pe panoul central, spătarul patului sa se poata ridica și opri automat când ajunge la 30° înclinație, facilitând colaborarea personalului medical cu pacientul și oferind pacientului o recuperare mai bună.
2. În a doua fază – cu asistența personalului medical – patul sa poata fi pozitionat in Revers Trendelenburg sau, în ultima faza, o poziție de scaun cardiac. În acest fel, personalul poate verifica dacă starea pacientului îi va permite să părăsească patul în a treia fază.Prin verticalizarea pacientului ( unghi de minim 18,5°) , capacitatea acestuia de a se ridica poate fi testată.Folosind înclinarea sau folosind partea superioară ca suport pentru picioare sa permita efectuarea de exercitii de baza sau un program de recuperare musculara.
3. În a treia fază, cu asistența personalului medical, pacientul sa poata incerca sa se ridice prin folosirea panoului de control dedicat din exteriorul șinei laterale . Suportul anatomic de mână de pe șina laterală sa fie echipat cu butoane sus/jos , permițând pacientului să fie ridicat la un nivel în care să se poată ridica singur.
Patul sa fie prevazut cu telecomanda de mana cu fir care sa permita ajustarea urmatoarelor functii:
- ajustare pe inaltime
- Inclinare sectiune spate,
- inclinare sectiune coapse ,
- functie autocontur (inclinare simultana sectiune spate si coapse),
- Trendelenburg si revers Trendelenburg
Telecomanda sa fie prevazuta cu sistem de blocare al functiilor cu cheie magnetica sau commutator, cu indicatori de blocare de tip LED.
Telecomanda sa fie prevazuta cu indicatir de tip LED care sa informeze conectarea la sursa de alimentare .
Patul sa fie prevazut cu panouri de control atat pe interiorul cat si pe exteriorul sinelor laterale si sa permita actionarea urmatoarelor functii:
- Ridicare sectiune spate
- Coborare sectiune spate
- Trendelenburg
- Revers Trendelenburg
- Ajustare pe inaltime sus
- Ajustare pe inaltime jos
- Ajustare sectiune coapse sus
- Ajustare sectiune coapse jos
- Buton de pornire panou
- Functie Auto-contur jos
- Functie auto-contur sus
- Pornire/Oprire lumina de sub plaforma patului
- Buton de Alarma
Cadrul patului sa fie echipat cu urmatoarele:
-Bumpere de protectie la fiecare colt al patului
- pin de egalizare potential
- 4 orificii pentru plasarea stativului de perfuzie in oricare dintre colturile patului
- Maner CPR pe ambele parti ale patului.
Date tehnice:
Lungime: minim 2.180 mm + extensie pat min 325 mm
Latime totala cu sine: maxim 986 mm
Latime fara sine : maxim 885 mm
Consum maxim: 370VA / 100-240 V
Sa permita atasarea unei saltele cu grosimea de maxim 160 mm
Inaltime : minim de la 390 mm la 800 mm
Distanta maxima dintre platforma si podea: 805 mm
Distanta minima dintre platforma si podea: 435 mm
Dimensiuni platforma saltea ( lungime x latime): 2000 x 850 mm
Unghi de inclinare sectiune spate : minim 70°
Unghi de incinare sectiune coapse: minim 40°
Trendelenburg: minim 15°
Revers- Trendelenburg: minim 15°
Autoregresie sectiune spate: minim 120 mm
Autoregresie sectiune coapse: minim 45 mm
Grad de protectie conform standardului IEC 60529: IPX4
Greutate permisibila: minim 250 Kg
Spatiu dintre baza patului si podea: maxim 190 mm
Posibilitate de adaugare Sistem de apelare asistenta cu buton de actionare pe pat sau posibilitatea conectării la sistemul central al spitalului (opțional).
Posibilitate de adaugare sistem de alarma in cazul in care rotile nu sunt blocate ( optional).
Posibilitate de adaugare a 5 a roata (opțional).
Patul sa fie prevazut cu 4 roti cu diametrul de 150 mm echipat cu sistem de blocare central.
Patul sa fie prevazut cu baterie incorporata pentru a controla functiile electrice in cazul unei pierderi de energie sau pentru transportul pacientului.
Nivelul bateriei sa fie indicat pe telecomanda de mana.
Patul sa aiba in configuratie stativ de perfuzie cu posibilitate de montare la oricare dintre cele 4 colturi.
Patul sa aiba in configuratia standard indicatoare de inclinare
Patul sa se livreze in configuratia standard cu port USB plasat la capul capului pentru a permite pacientului sa incarce dispozitivele personale.
Patul sa se livreze in confuguratia standard cu saltea pneumatică automată cu strat de spumă și pompa.
Sa fie prevazuta cu 17 celule de aer individuale, înlocuibile separat.
2 zone principale ale corpului și o funcție de pernă pentru cap în zona capului.
Sistem unic de distribuție a aerului în zona călcâiului care dezumflă celulele la presiune zero.
Mod alternativ de terapie cu presiune joasă
Modul de terapie cu presiune joasă (statică) continuă: menține continuu celulele la presiune ajustată.
Calculul și reglarea automată a presiunii și durității a saltelei la greutatea pacientului.
Modul de umflare maximă: se umflă rapid la presiunea maximă a aerului
4 timpi de ciclu alternanți reglabili: 10, 15, 20 și 25 de minute.
Blocare automată de siguranță după 5 minute fără acțiune .
Accesibilitatea permanentă a deflației CPR pentru proceduri de urgență sigure
în două moduri: supapă CPR pe saltea și racord de aer CPR pe pompă.
Capac conector de transport disponibil permanent pentru a asigura mai mult de 12
ore autonomie pentru transport.
Indicație vizuală și sonoră a defecțiunii presiunii aerului în celule.
Indicație vizuală și sonoră a defecțiunii de alimentare electrică
Indicație vizuală și sonoră a unei defecțiuni a dispozitivului (alarma de service).
Pompa:
Debit aer: 8 litri/min.
Interval de presiune: 20 mmHg - 55mmHg
Saltea:
Dimensiunile saltelei: 85 cm (l) x 200 cm (l) x 20 cm (h)
constă din: 12,5 cm celule de aer + 7,5 cm strat de spumă
Sarcina de lucru sigura: 250 kg
Patul sa fie prevazut cu cantar pentru măsurarea precisă a greutății pacientului pentru a observa starea acestuia.
Precizie de 0,1 kg.
Cantarul sa fie testat în conformitate cu dispozitivul medical cu clasa funcțională de măsurare a greutății pacientului.
Cantarul sa fie prevazut cu 4 senzori tensometrici în platforma de susținere a saltelei
Capacitate minima de cantarie 250 kg
Cantarul sa fie prevazut cu Display
Sa fie prevazut cu butoane, respectiv:
-buton pentru functia pornit / oprit, pentru setarea greutatii la zero,
-buton pentru TARA(utilizat pentru a monitoriza modificările greutății corporale ale pacientului, când este apăsat, sa afișeze greutatea netă.),
-buton pentru a comuta între brut și net indicarea greutății (dacă Tara a fost apăsată înainte)
- buton dedicat pentru inghetarea greutatii nete si brute pe ecran