## LOT 1
Operator economic................................
Formular F
Fisa tehnica
LOT 1. FIRE SUTURA NERESORBABILE
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini ( se completeaza de catre autoritatea contractanta) | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini ( se completeaza de catre ofertanti) | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice ( se completeaza de catre ofertanti) | Producător ( se completeaza de catre ofertanti)
1 | Caracteristici tehnice și funcționale: | 1……………………………………………..
1.1 | Fir neresorbabil poliester, impletit cu ac - 1/2 cerc, varf triunghiular, lungime ac 40-48 mm, lungime fir 75-90 cm,NR.2 USP Compozitie: -poliester, fara “teaca” de silicon(neacoperit); -fir sutura chirurgical multifilament, steril, non-absorbabil, compus din filamente poliester produse din polietilen tereftalat(PET); -culoare verde/alb; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm; -acele sa fie supuse unui proces de siliconizare cu silicon pentru uz medical pentru a imbunatati performantele generale de penetrare.
1.2 | Fir neresorbabil poliester, impletit cu ac - 3/8 cerc, varf rotund, lungime ac 24- 30 mm, lungime fir 75-90 cm,NR 2-0 USP Compozitie: -poliester, fara “teaca” de silicon(neacoperit); -fir sutura chirurgical multifilament, steril, non-absorbabil, compus din filamente poliester produse din polietilen tereftalat(PET); -culoare verde/alb; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm; -acele sa fie supuse unui proces de siliconizare cu silicon pentru uz medical pentru a imbunatati performantele generale de penetrare.
1.3 | Fir neresorbabil poliester, impletit cu ac - 3/8 cerc, varf rotund, lungime ac 24- 30 mm, lungime fir 75-90 cm;3-0 USP Compozitie: -poliester, fara “teaca” de silicon(neacoperit); -fir sutura chirurgical multifilament, steril, non-absorbabil, compus din filamente poliester produse din polietilen tereftalat(PET); -culoare verde/alb; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm; -acele sa fie supuse unui proces de siliconizare cu silicon pentru uz medical pentru a imbunatati performantele generale de penetrare.
1.4 | Fir neresorbabil poliester, impletit cu ac - 3/8 cerc, varf triunghiular lungime ac 24- 30 mm, lungime fir 75-90 cm,NR 2-0 USP Compozitie: -poliester, fara “teaca” de silicon(neacoperit); -fir sutura chirurgical multifilament, steril, non-absorbabil, compus din filamente poliester produse din polietilen tereftalat(PET); -culoare verde/alb; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm; -acele sa fie supuse unui proces de siliconizare cu silicon pentru uz medical pentru a imbunatati performantele generale de penetrare.
1.5 | Fir neresorbabil poliester, impletit cu ac - 3/8 cerc, varf triunghiular, lungime ac 24- 30 mm, lungime fir 75-90 cm,NR 3-0 USP Compozitie: -poliester, fara “teaca” de silicon(neacoperit); -fir sutura chirurgical multifilament, steril, non-absorbabil, compus din filamente poliester produse din polietilen tereftalat(PET); -culoare verde/alb; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm; -acele sa fie supuse unui proces de siliconizare cu silicon pentru uz medical pentru a imbunatati performantele generale de penetrare.
1.6 | FIR SUTURA MULTIFILAMENT, NERESORBABIL, FILAMENTE POLIESTER, culoare alba/verde, lungime fir 250-400, rola,fara ac,NR.2 USP Compozitie: -poliester, fara “teaca” de silicon(neacoperit); -fir sutura chirurgical multifilament, steril, non-absorbabil, compus din filamente poliester produse din polietilen tereftalat(PET); -culoare verde/alb; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm; -acele sa fie supuse unui proces de siliconizare cu silicon pentru uz medical pentru a imbunatati performantele generale de penetrare. 1.6.respecta indicatiile stipulate anterior pentru firele din lot, exceptand modalitatea de ambalare si sa nu prezinte ac.
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: | 2…………………………………………………………….
Certificat de conformitate CE emis in numele producatorului valabil la data prezentarii si declaratie de conformitate de la producator; documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana;
3 | Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania, in conformitate cu art.926 din Legea nr.95/2006 pentru activitatile de comercializare, distributie in domeniul dispozitivelor medicale. Avizul de functionare va cuprinde producătorii/furnizorii ale căror produse vor fi ofertate în oferta tehnică si trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
4 | Termen valabilitate al sterilitatii:min.3 ani de la livrare | 3.....................................................................
5 | Alte condiții cu caracter tehnic: | 4……………………………………………………………
La livrare, produsele vor fi insotite de:Declaratie de conformitate si certificat de calitate a furnizorului privind conformitatea produsului

## LOT 2
Operator economic................................
Formular F
Fisa tehnica
LOT 2 –FIRE DE SUTURA RESORBABILE
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini ( se completeaza de catre autoritatea contractanta) | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini ( se completeaza de catre ofertanti) | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice ( se completeaza de catre ofertanti) | Producător ( se completeaza de catre ofertanti)
1 | Caracteristici tehnice și funcționale: | 1……………………………………………..
2.1 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLYCOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 1/2 CERC CU VARF TRIUNGHIULAR, 48 mm, lungime fir 90cm, NR.2 USP -fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.2 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLYCOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 3/8 CERC CU VARF ROTUND, 30 mm, lungime fir 90cm, NR.0 USP -fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.3 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLYCOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 1/2 CERC CU VARF TRIUNGHIULAR, 30-40 mm, lungime fir 90cm, NR.1 USP -fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.4 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLYCOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 1/2 CERC CU VARF ROTUND, 30-40 mm, lungime fir 90cm, NR.1 USP -fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.5 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLICOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 3/8 CERC CU VARF TRIUNGHIULAR, 24-30mm, lungime fir 75-90cm, NR.2-0 USP fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.6 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLICOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 3/8 CERC CU VARF TRIUNGHIULAR, 24-30mm, lungime fir 75-90cm, 3-0 USP fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.7 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLYCOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 3/8 CERC CU VARF ROTUND, 24-30 mm, lungime fir 75-90cm, NR.2-0 USPfir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2.8 | FIR SUTURA RESORBABIL POLYGLICOLIC, MULTIFILAMENT, CU AC 3/8 CERC CU VARF ROTUND, 24-30mm, lungime fir 75-90cm, 3-0 USP fir de sutura resorbabil, absorbtie termen mediu, multifilament acoperit, POLIGLACTIN 910; Material: -Poliglactin 910: copolimer 90% glicolat si 10% L-lactat; -acoperit (teaca):Poliglactin 370+stearat de calciu; -structura: multifilament; -grosime USP: 0; 1; 2-0; 3-0; 2; -profil degradare vs rezistenta fir: 75% din tensiunea initiala a firului dupa 14 zile; 50% din tensiunea initiala a firului dupa 21 zile; 25% din tensiunea initiala a firului dupa 28 zile; 0% din tensiunea initiala a firului dupa 35 zile; -absorbtie completa: absorbtie completa, prin proces hidroliza, in 56 pana la 70 zile; -culoare: violet; Respecta normele: - European Pharmacopoeea: 01/2002:0666; - U.S. Pharmacopoeea: USP 25; -steril; sterilizare EO / raze gamma ; -sa nu necesite conditii speciale de pastrare; Modalitate de ambalare: -impachetare sterila in dublu ambalaj:extern cu o fata transparenta; intern netransparent, din folie de aluminiu, inchis complet, se deschide dupa metoda de tip “tear-off” pe linii prestabilite, inscriptionat conform ambalarii CE agreata pentru produsele medicale:lot/serie/nr./termen valabilitate al sterilitatii(min.3 ani de la livrare) si metoda de sterilizare cu indicator de utilizare unica a produsului; -ambalajul sa fie rezistent la perforare, acesta sa se deschida in conditii de siguranta, cu mentinerea sterilitatii produsului; -pe fata externa sa existe pictograme sugestive pentru tipul de sutura din interior, pentru identificare vizuala rapida; -pe ambalaj sa existe marcat distinct cuvantul “STERIL”, precum si denumirea si adresa producatorului; -sa detina marcaj CE-conform standardului 93/42/EEC-Medical Device Directive al UE; -sa detina Autorizatie pentru gama de produs, in Romania, eliberata de M.S.; Sa respecte normele: -firul sa fie inert biologic si cu reactie tisulara minima; -pasajul prin tesuturi sa fie fara trauma(datorita acoperirii); -sa detina multiple studii clinice/medicale; Caracteristici ace chirurgicale atasate suturii: -otel seria 300(conform AISI-American Iron Steel Institute); -compozitia otelului:C 0,15%, Cr 18%, Ni 9%, Fe pana la 100%; -otel inoxidabil de tip austenitic; -corpul acului sa fie rotund spre extremitati(varf si portiune de sertizare a firului) si aplatizat in sectiunea mediana pentru prindere eficienta in portac; -forta indoire ac acceptata/tolerata 2,5N cm; -forta indoire ac pierdere functionalitate > 4N cm.
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: | 2…………………………………………………………….
Certificat de conformitate CE emis in numele producatorului valabil la data prezentarii si declaratie de conformitate de la producator; documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana;
3 | Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania, in conformitate cu art.926 din Legea nr.95/2006 pentru activitatile de comercializare, distributie in domeniul dispozitivelor medicale. Avizul de functionare va cuprinde producătorii/furnizorii ale căror produse vor fi ofertate în oferta tehnică si trebuie sa fie valabil la data prezentarii. | 3.....................................................................
4 | Termen valabilitate al sterilitatii: min.3 ani de la livrare | 4……………………………………………………………
5 | Alte condiții cu caracter tehnic:
La livrare, produsele vor fi insotite de:Declaratie de conformitate si certificat de calitate a furnizorului privind conformitatea produsului