NESECRET

NESECRET

SPECIFICAŢII TEHNICE
· Declarație din partea producătorului reactivilor că aceștia sunt reactivi lichizi, gata de utilizare, în recipiente cu coduri de bare, dedicate pentru analizorul Atellica CI 1900.
· Stabilitatea reactivilor nedeschiși până la data expirării înscrisă pe ambalaj să fie minim 12 luni de la data livrării.
· Produsele livrate vor fi însoţite de certificate de calitate pentru lotul respectiv, fişa tehnică de securitate cu instrucțiuni de utilizare în limba română şi pentru calibratori, trasabilitatea producătorului.
· Pentru produsele cu adresabilitate redusă, ofertanţii vor accepta facturarea unor fracţii din unitatea de masură.

	Nr. Crt.
	Denumire reactiv
	Specificatii tehnice

	1
	Atellica CH Apolipoproteina A1

	Reactiv destinat determinării cantitative a apolipoproteinei A1 compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Număr minim de teste/kit: 300 teste

Tipul masuratorii: fotometrică sau echivalent

Stabilitatea la bord a reactivului sa fie de minim  de 90 zile

Stabilitatea calibrarii minim 85 de zile

Limita minima de detectie sa fie de cel putin 15 mg/dL

Reactivul să  prezinte factorii interferență calculați de producător



	2
	Atellica CH Apolipoproteina B

	Reactiv destinat determinării cantitative a apolipoproteinei B, compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Număr minim de teste/kit: 300 teste

Tipul masuratorii: fotometrică sau echivalent

Stabilitatea la bord a reactivului sa fie de minim  de 90 zile

Stabilitatea calibrarii minim 67 de zile

Limita minima de detectie sa fie de cel putin 15 mg/dL

Reactivul să  prezinte factorii interferență calculați de producător



	3
	Atellica CH Calibrator pentru APO A1 si APO B

	Material de referinta liofilizat pentru calibrarea parametrilor apolipoproteina A1 si apolipoproteina B, compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Stabilitate nedeschis pana la data de expirare mentionata de producator

Stabilitatea dupa deschidere la frigider minim 28 zile



	4
	Atellica CH Proteina C reactiva cu sensibilitate ridicata 2

	Reactiv destinat determinării cantitative a Proteinei C reactiva cu sensibilitate ridicata 2, compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Număr minim de teste/kit: 720 teste

Tipul masuratorii: fotometrică sau echivalent

Stabilitatea la bord a reactivului sa fie de minim  de 90 zile

Stabilitatea calibrarii minim 123 de zile

Limita minima de detectie sa fie de cel putin 0.16 mg/L

Reactivul să  prezinte factorii interferență calculați de producător



	5
	Atellica IM Insulina

	Reactiv destinat determinării cantitative a insulinei, compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Număr minim de teste/kit: 100 teste

Tipul masuratorii: fotometrică sau echivalent

Stabilitatea la bord a reactivului sa fie de minim  de 84 zile

Stabilitatea calibrarii minim 91 de zile

Limita minima de detectie sa fie de cel putin 0.5 mU/l
Reactivul să  prezinte factorii interferență calculați de producător



	6
	Atellica IM Calibrator pentru insulina

	Material de referinta lichid pentru calibrarea insulinei, compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Stabilitate nereconstituit pana la data de expirare mentionata de producator

Stabilitatea dupa deschidere la frigider minim 30 zile



	7
	Atellica IM Homocisteina

	Reactiv compatibil cu Atellica CI 1900 pentru determinarea homocisteinei din ser, prin Chemiluminiscenta  Directa pe baza de Acridinium Ester
Impachetare kit:  maxim 100 teste 

Liniaritate cuprinsa intre 0,50–65,00 μmol/l
Volum de proba maxim 20 μL

Timpul maxim pana la emiterea rezultatului 14 minute

Stabilitatea reactivului la bord minim 84 zile

Stabilitatea calibrarii minim 84 zile



	8
	Atellica IM Calibrator pentru homocisteina

	Material de referinta lichid pentru calibrarea parametrului homocisteina, compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Stabilitate nedeschis pana la data de expirare mentionata de producator

Stabilitatea dupa deschidere la frigider minim 8 saptamani


	9
	Atellica IM Control Homocisteina, nivel 1

	Material de control lichid cu valori scazute pentru verificarea homocisteinei compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Toate solutiile trebuie sa fie gata de utilizare si sa fie stabile la congelator pana la data de expirare mentionata de producator pe ambalajul kitului; stabilitatea dupa decongelare trebuie sa fie de minim 30 zile pentru majoritatea analitilor


	10
	Atellica IM Control Homocisteina, nivel 2

	Material de control lichid cu valori normale pentru verificarea homocisteinei compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Toate solutiile trebuie sa fie gata de utilizare si sa fie stabile la congelator pana la data de expirare mentionata de producator pe ambalajul kitului; stabilitatea dupa decongelare trebuie sa fie de minim 30 zile pentru majoritatea analitilor



	11
	Atellica IM Control Homocisteina, nivel 3

	Material de control lichid cu valori crescute pentru verificarea homocisteinei compatibil cu sistemul Atellica CI 1900
Toate solutiile trebuie sa fie gata de utilizare si sa fie stabile la congelator pana la data de expirare mentionata de producator pe ambalajul kitului; stabilitatea dupa decongelare trebuie sa fie de minim 30 zile pentru majoritatea analitilor



	12
	Tub vacumat cu Litiu Heparina 
	Tub vacumat cu Litiu Heparina 2ml, din plastic, steril, fără piston, capac înfiletat, 13x75 mm, prevăzut cu dop de cauciuc moale asigurat cu capac de plastic, închidere Safety cap pentru evitarea efectului de aerosoli şi siguranţă în manipulare în timpul şi postrecoltare, compatibilitate cu analizoarele automate, cu previdare corespunzătoare capacităţii înscrise pe etichetă, marcaj pentru volumul corect de umplere, eticheta conform standardelor.


NESECRET

1/2
PAGE  

NESECRET
2/2

